公开招标文件

采 购 人：昌江黎族自治县生态环境保护局

项目名称：昌江县石碌水库饮用水水源地水质自动监测站项目水站仪表系统

项目编号：HNZH-2017-269

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2017年11月

目    录

第一章  招标公告	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	6

第四章 合同条款	20

第五章  投标文件内容和格式	24

第六章  评审办法和程序	33

# 第一章 招 标 公 告

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受昌江黎族自治县生态环境保护局（简称“采购人”下同）的委托，就昌江县石碌水库饮用水水源地水质自动监测站项目水站仪表系统（招标编号HNZH-2017-269）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：昌江县石碌水库饮用水水源地水质自动监测站项目水站仪表系统

2、项目编号：HNZH-2017-269

3、用途：工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：人民币291.5万元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件，加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意一个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意一个月企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人具有检察机关出具的无行贿犯罪档案记录证明或查询行贿犯罪档案结果告知函

5、投标人非制造商的须提供制造商（或总代理）出具针对本项目所投主要产品【在线常规多参数仪（水温、电导率、溶解氧、PH值、浊度、氨氮）、在线CODMn监测仪、在线总磷/总氮监测仪、在线叶绿素/蓝绿藻监测仪、在线铁监测仪、在线锰监测仪、在线生物毒性仪】的合法授权证明。

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供声明函；

8、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2017年11月21日08:30:00 — 2017年11月28日17:30:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：300元/套（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2017年11月29日 17:30:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2017年12月11日16:30（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥20000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年12月11日16:30（北京时间）前；

2、开标时间：2017年12月11日16:30（北京时间）；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：梁女士                     电子邮箱：hnzhztb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2017年11月21日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标 编号 | 昌江县石碌水库饮用水水源地水质自动监测站项目水站仪表系统 HNZH-2017-269 |
| 2 | 采购人 | 昌江黎族自治县生态环境保护局 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：人民币291.5万元，投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | 自签订合同之日起90天内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期2017年12月11日16:30（北京时间）前， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。 投标保证金为： ￥20000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式 伍份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2017年12月11日16:30（北京时间）前。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2017年12月11日16:30（北京时间）前 ； 海南省人民政府政务服务中心二207 室（海口市国兴大道9号）。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：昌江黎族自治县生态环境保护局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件电子光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：昌江县石碌水库饮用水水源地水质自动监测站项目水站仪表系统

招标编号：HNZH-2017-269

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

13.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

13.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

13.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

13.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 5名和采购人代表 1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家标准相关规定收取（计价格[2002]1980号），由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

- 项目概况

1.1 项目名称

昌江县石碌水库饮用水水源地水质自动监测站项目水站仪表系统

1.1.1招标编号：HNZH-2017-269

1.1.2交付时间：自签订合同之日起90天内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。

1.1.3付款方式：第一期：合同签订，支付货款的30%；第二期：货物安装完成验收合格后，支付货款的65%。第三期：验收合格之日起，在一年质保期结束后，如无质量问题，依中标方申请5个工作日内付清余款5%。

1.1.4：交货地址：昌江黎族自治县生态环境环保局。

## 1.2项目建设背景

石碌水库位于海南省昌江黎族自治县石碌镇以东5公里处，石碌河中游。库区水面横贯昌江、白沙两县，为海南五大水库之一。 水库集雨面积353.63平方公里，流域多年平均降水量1600㎜，年平均径流时2.65亿立米。水库正常水位127.6米，相应库容9888万立米；设计洪水位（P=1%）127.79米，相应库容10055.8万立米；PMP校核洪水位131.29米，相应库容14128万立方米。设计灌溉面积15万亩（其中：水稻9万亩、旱作物6万亩）。是一宗以灌溉为主，兼有防洪、发电提供生活用水功能的大（二）型水库。因昌江县城区发展的需要，耕地被征用较多，涉及耕地使用的化学农药等有害污染物增加对水体的污染等问题，石碌水库水又是城市饮用水的供水水源地。

随着我县人口的不断增长，以及人民对水质的意识越来越高，城市生活污水问题日益严重。

在这样的现实背景下，如何保护石碌水库的水质环境、以满足日常生活的水需求，是一个极为现实和具有重要意义的问题。因此，对水质环境监测，可为控制水污染提供可靠的理论依据。对可能发生的污染灾害及时发布预报、警报、水域重要水生动植物资源状况的监测和保护，对可能发生的生态破坏性灾害及时发布预报、警报。水域污染事故监测和由此造成污染经济损失的评估，提供客观、公正、科学的法律依据，为昌江县饮水质量的可持续发展提供技术支撑。

为更好的实施昌江县集中饮用水域的水环境综合监测工程，发挥有限资金的最大作用，昌江县生态环境保护局拟在石碌水库建设水质自动监测站，以便能更好的监测、掌握石碌水库的水质问题，确保昌江人民的饮水安全等水质问题，造福市民。

## 1.3 建设目标

昌江县石碌水库水质自动监测站建成后，能够对石碌水库的的水质环境的各项指标进行常规连续监测；对水域污染突发事件进行应急处置；对可能发生的生态破坏性灾害及时发布预报、警报，及时发布水环境状况公报。

## 1.4 项目选址

石碌水库水质自动监测站拟建于海南省昌江石碌水库取水泵站院子内，同时提供完善的公共配套服务功能，使项目建成后，各项设施、设备更加完善，达到较高水平。院内阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高，并能提供设置给水排水及供电设施的条件。

1.5 项目内容

本项目计划监测CODmn、氨氮、总磷、总氮、铁离子、锰离子、叶绿素、蓝绿藻、浊度、pH、水温、电导率、溶解氧、生物毒性等14个水质指标，通过对水质进行动态变化分析，发挥水源地水质预警作用。包括仪器设备、配套系统和设施、系统软件平台的购置。

二、设备采购清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线常规多参数仪（水温、电导率、溶解氧、PH值、浊度、氨氮） | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 接受进口产品 |
| 2 | 在线CODMn监测仪 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 3 | 在线总磷/总氮监测仪 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 4 | 在线叶绿素/蓝绿藻监测仪 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 5 | 在线铁监测仪 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 6 | 在线锰监测仪 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 7 | 在线生物毒性仪 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 不接受进口产品 |
| 8 | 自动留样器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 不接受进口产品 |
| 9 | 取水系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 10 | 预处理系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 11 | 子站控制系统及辅助设备 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 12 | 中心站软件平台 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |

三、技术要求

- 总体要求

1.1、数据采集的实时性

水质在线监测的信息需要通过通信网络实时传输，达到实时掌握水文、水质信息的目的。系统的监测信息必须达到快速采集、处理、传输的要求。数据传输、处理流程必须高效，尽量减少不必要的中间过程。

1.2、数据采集的准确性

水质在线监测的数据准确，符合国家、行业相关标准。系统的监测数据必须满足唯一性及数据维护、查询、分析计算的准确性。

1.3、系统运行的可靠性

信息采集系统、通信传输网络、业务应用等系统必须能可靠运行，配置的设备要可靠，集成的系统要可靠，系统运行的环境要可靠。系统的软硬件整体及其功能模块在各种情况下都能可靠运行。

1.4、监测数据的稳定性

能长期稳定、准确地提供有效的监测数据，为主管机构、行政部门执法和监督提供依据，起到实质性的监测效果。

1.5、设备选用的先进性

选用成熟和先进的在线分析仪器，选用适应现场水样实际情况的生产厂家的先进产品。分析仪器要求分析周期短，检测范围宽，能满足各种复杂的水体情况。为确保系统监测数据准确性、系统运行可靠性稳定性和设施维护管理方便性等，要尽量采用高端的仪器设备组建系统，最好选用中高端的进口成套系统。

1.6、软硬件的扩展性

系统在设计上要充分考虑到扩展的需要，在硬件配备、软件设计上具有足够的扩展空间。

1.7、系统运行需求

1）用户界面

系统建设要强调结构化、模块化、标准化，做到界面清晰，接口标准统一，连接畅通，使系统既有完整性，又有灵活性，以便于最终实现有效集成。

完全遵照GUI（图形用户界面）的标准，用户只要了解实际工作的工作流程和操作系统的使用方法，无需经过复杂的操作培训即可很方便地使用。

菜单格式、快捷键等要充分考虑用户习惯，做到方便易用。

1.8、自动监测站主要功能

1）应能进行24小时连续在线监测，监测频次可调。

2）主动将自动监测系统的相关信息发送到中心站。

3）应有定期自动清洗和自动校正等功能。

4）应能现场显示测量参数、设备运行状态和设备故障。

5）具备断电、断水自动保护和恢复功能，系统自身可维持运转2小时以上。

6）能够判断故障部位和原因，具备故障以及状态异常自动报警功能。

7）仪器输出信号应采用4-20mA或RS232（RS485）接口供选择；如采用数字通讯接口，应提供接口协议，以便与有关计算机网络系统进行数据通讯。

8）能完成远程启动水质分析，并能根据要求远程启动相应参数的分析仪。

9）能完成超标留样、定时留样以及远程留样。

1.9、数据中心主要功能

1）应有数据接收监控、信息查询服务的功能。

2）能够实时接收自动监测站的数据，对接收的信息进行分类、处理、入库。

3）应有对监测数据进行自动统计、分析、合理性检查，对异常数据提醒的功能。

4）可以实时显示自动监测站现场数据、分析结果、所有系统设备的运行状态，诊断系统运行状态等，并能对监测信息进行统计、分析、查询。

5）在深入进行水环境管理业务需求分析的基础上，通过对数据的分析处理，在线支撑水环境管理各项业务的开展。

6）能够实时接收处理和显示水质自动监测站各类报警信息，应有超限值、报警方式用户自定义功能。

7）应能远程对监测站进行配置管理，具备远程显示仪器状态、远程校准、远程清洗、远程测量、远程留样等远程控制功能。

1.10 仪器设备

（1）应综合考虑测站的水质情况、污染物的浓度范围、水质是否稳定、分析仪的分析原理、分析仪的测定浓度范围、仪器的运行维护、试剂的种类、试剂的使用量、操作是否简单、测试方法是否先进等因素，选择适合现场使用的运行维护费低、操作简便安全、数据准确、可靠性高的分析仪。

（2）所选用的主要在线分析仪应采用国际知名品牌，并在国内 在线监测中有较多成功应用案例。

（3）主要在线分析仪如是采用化学的方法进行分析的，应在投标文件中提供详细的试剂配方。

（4）所用在线分析仪应提供一年运行所需的耗材、配件。

2、在线常规多参数仪（水温、电导率、溶解氧、PH值、浊度、氨氮）

（1）常规多参数水质监测仪采用“六合一”的模块，不同模块、传感器之间采用数字信号进行通讯。变送器同时连接PH、温度、溶解氧、电导率、浊度、氨氮等不同类型的电极，并同时测量显示这五个参数。

技术指标如下：

多参数控制器

（3）▲采用通用数字控制器，一个控制器可同时接PH/T、浊度、溶解氧、电导率、氨氮传感器，并同时显示测量值；

（4）▲显示：彩色触摸屏液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示，可显示测量值历史曲线；

（5） ▲探头输入： 6路多通道，传感器与控制器可即插即用；

（6） 输出信号：数字通讯 MODBUS或PROFIBUS DP输出；

PH/T计

（7）▲传感器：差分式玻璃电极,双阶参比电极，并具有接地电极去除接地回路影响，使测量稳定，结果可靠；

（8）测量范围：0~14pH；

（9）灵敏度：±0.01pH；

（10）稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

（11）▲可更换盐桥，延长传感器寿命。

（12）内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；

（13）温度范围：0~50℃；

浊度

（14）▲传感器：在线分析仪测量探头内部，位于45°角有一个内置的LED 光源，可以向样品发射880nm的近红外光，该光束经过样品中悬浮颗粒的散射后，位于与入射光成90°角的散射光由该方面的检测器检测，并经过计算，从而得到样品的浊度。必要时可测量污泥浓度值，探头具有自清洗功能；要求具有 抗样品中颜色干扰的功能。

（15）测量范围：0 ~ 4000 NTU；

（16）测量精度：浊度小于读数1%，或±0.1NTU；悬浮固体：小于读数5%。

（17）重现性：±1.0%满量程；

溶解氧

（18）▲传感器形式：采用荧光法溶氧探头形式；无膜、无阴阳电极、无电极液，不受硫化氢、重金属、油和其它水中化学物质的污染；

（19）测量范围：0 ~ 20.00 mg/L, -5~60℃；

（20）测量精度：≤0.2 mg/L；

（21）分辨率：≤0.01 mg/L ；

电导率

（22）▲传感器：采用封装型电磁感应式无电极传感检测技术，极化、油污和污染等问题都不会影响无电极传感器的性能。

（23）测量范围：0~200uS/cm到0~2,000,000mS/cm；

（24）准确度：读数值的±0.01%。

在线氨氮监测仪

（25）▲测量原理：采用氨气敏电极法测量氨氮浓度；

（26）量程 (NH -N)：0.02 ～1.00 mg /L；

（27）▲最低检测限：0.02mg/L；

（28）精确度：3%+0.02mg/L；

（29）重现性：3%±0.02mg/L；

（30）响应时间(T90)：15min；

（31）测量间隔：5～120min 可调；

（32）具有自动清洗和自动标定功能；

（33）试剂可以至少使用 3 个月，极低的运行费用；

（34）分析仪具有自诊断系统。

3、在线CODMn监测仪

- ▲原理：采用酸性高锰酸钾法，在100℃条件下加温消解，最后用氧化还原电位滴定法进行分析测量；

- 测量范围 ：0~20mg/L；

- 重复性：0~20mg/L时 ±1%FS；

- 稳定性：零点漂移：±3%FS；量程漂移：±3%FS；

- 测量周期：1小时，1-6小时可任意设定；

- ▲空气喷嘴，避免滴定管的堵塞；

- 试剂配方公开，用户可自行配置所需试剂；

- ▲不使用电磁阀，每次测定前对管路进行反冲洗，防止出现管路堵塞等现象；

- 信号输出：两路模拟信号4~20mA；负载电阻：600欧姆；

- 数据服务端口：RS485；

- 试剂更换：1个月；

- 电源：220V，50/60Hz。

4、在线总磷/总氮监测仪

（1）测量原理：▲总磷测试方法：过硫酸钾溶液、120℃、30分钟消解，将水样中的含磷化合物转化为磷酸根，采用钼蓝法，在700nm 下测量吸光度值，计算出总磷含量；

▲总氮测试方法：过硫酸钾、120℃、30分钟消解，将水样中的含氮化合物转化为硝酸根，用紫外吸光光度法， 检测 220nm 及275nm 波长的吸光度， 计算测定值扣除2倍275nm吸光度，计算出总氮含量。

（2）仪器具有故障自动报警功能和异常值自动报警功能；

（3）具有自动清洗和自动校准功能；

（4）LCD 液晶显示，中文界面；

（5） 具有数字通讯功能，RS485 ；

（6）测量范围：TN：0 —20 mg/L

TP：0 —0.5 mg/L

（7）准确度：±3% F.S。

（8）重现性：±3% F.S。

（9）最低检出限： ≤0.06mg/L（TP），≤0.2mg/L（TN）

（10）测定周期：1~ 6 小时/ 循环 可任意设定

（11）校正：标准液手动校正以及自动校正

（12）模拟输入：流量信号输入DC 4-20mA

（13）模拟输出：3路DC 4-20mA（ 最大阻抗600Ω，隔离输出）

（14）触点输入：外部测量启动、外部校正启动、无进水和流量计在维护过程中等；

（15）触点输出：3路测量值报警 、3路排放总量报警 、重故障、轻故障、维护、校正、关机等报警；

（16）配置：主机、试剂桶、配件、内置溢流取样器、内置纯水桶、自带废液桶。

5、在线叶绿素/蓝绿藻监测仪

（1）叶绿素 a：

光学特性

光源：发光二极管

探测器：光敏二极管

激发波长：460 nm

发射波长：685 nm

探测下限：0.03μg/L

动态量程

低灵敏度：0-500μg/L

中灵敏度：0-50μg/L

高灵敏度：0-5μg/L

（2）蓝绿藻：

光学特性

光源：发光二极管

探测器：光敏二极管

激发波长：590 nm

发射波长：650 nm

探测下限：100 cells/mL

动态量程

低灵敏度：100-2,000,000 cells/mL

中灵敏度：100-200,000 cells/mL

高灵敏度：100-20,000 cells/mL

精度：信号强度与 1 ppb 若丹明WT相同时，精度为读数的3%。

6、在线铁监测仪

测量原理：二价铁与三吡啶三吖嗪（TPTZ）反应在弱酸性介质里生成蓝色络合物。三价铁被还原成二价铁用还原剂-巯基乙酸。取样后，加入缓冲溶液和巯基乙酸，最初的吸光度被测量。然后加入比色溶液，最后再次测量吸光度值。吸光度测量在590纳米波长下操作。用获得的吸光度数值，通过比尔定律计算出铁浓度。

（1）测量方法：分光光度法

（2）测量范围：0 - 1 mg/L标准量程 （样品稀释可达更高量程）

（3）检出限：≤0.01mg/L

（4）重复性误差：≤ ±5% FS

（5）零点漂移：≤ ±5% FS

（6）量程漂移：≤ ±5% FS

（7）自动报警：故障报警 结果报警

（8）显示：5.7”彩色触摸屏,中/英文操作界面.

（9）信号输出：4-20 mA 和 modbus

（13）试剂：配方公开，客户可自行配置

（14）电源:220V 50 HZ

（15）外壳防护等级：IP55

7、在线锰监测仪

测量原理： 在碱性溶液里锰离子和甲醛肟反应生成橘红色络合物。取样之后, 最初的的吸光度测量使用610纳米操作。然后加入缓冲和比色溶液, 搅拌2分钟直到橘红色形成。最后加入隐匿溶液。搅拌5分钟之后，完成吸光度测量。用获得的吸光度数值，通过用比尔定律来计算出锰离子的浓度。

（1）测量方法：分光光度法

（2）测量范围：0–1 mg/l 标准量程 （样品稀释可达更高量程）

（3）检出限：≤0.01mg/L

（4）测量精度：< 5%满量程，适合标准测试溶液

（5）重复性误差：≤ ±5% FS

（6）测量周期：一个周期/15 分钟 （可自行设定）

（7）显示：5.7英寸彩色,中/英文操作界面。

（8）水样流路：可实现多个样品流进行顺序分析

（9）信号输出：4-20 mA 和 modbus

（10）试剂：配方公开，客户可自行配置

（12）电源:220V 50 HZ 或24V

（13）外壳防护等级：IP55

（14）触摸屏/工业PC：IP65

（15）认证：CE 认证

- 在线生物毒性仪

测量原理：采用发光细菌（国标菌种：明亮发光杆菌）作为生物传感器，通过测量样品与对照品中细菌发光强度的变化，测量样品的综合毒性；

（1）检测方法符合国家标准标准GB15441-1995 ，检测过程用户可以设定；

（2）细菌不需要培养，添加复苏液即可立即使用；

（3）显示器：触摸彩色显示屏，中文显示；

（4）发光菌试剂：采用冻干粉保存，存储运输方便；发光菌不需要培养，使用时15分钟内完成活化，发光菌试剂可连续使用两周；

（5）报警方式：本机声光报警、远程GPRS短信报警；

（6）通讯方式：RS232 / RS485 （支持MODBUS协议）。

9、全自动留样器

（1）采样泵：高速蠕动泵；

（2）采样瓶：多瓶或单瓶；

（3）垂直提升高度：6米；

（4）通讯： RS485 (Modbus)；

10、取水系统

水质自动监测站取水的建设在自动站建设中占有绝对重要的地位，采水是保证整个系统正常运转、获取正确数据的关键部分，设计及建造一套运行可靠的式样采集单元非常重要。采水单元必须保证向整个系统提供可靠、有效的水样。

取水系统技术要求：

（1）采水口能够随水位变化，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

（2）采水系统要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

（3）投标人针对站点的实际水文状况、地理及周边环境情况制定具体的、可行的取水方案，

11、预处理系统

（1）配水预处理装置：向自动监测仪器供水，其水质、水压和水量必须满足自动监测仪器的需要，要求符合国家行业相关标准，既要能保证自动监测仪器的稳定运行，又要保持水样的代表性、真实性，还要维护量小。

（2）管路：管道的设计应具备压力、流量监测功能，通过PLC控制单元可以实时监控取水配水单元的运行状态，并且具有断电保护和来电自动启动的功能；

（3）提供的配水水量保证各仪表所需水量充足。

（4）管道的铺设、预埋均要求方便拆装维护。

（5）投标人制定具体的、可行的预处理方案。

12、子站控制系统及辅助设备

子站控制系统负责完成现场仪器、设备控制、数据采集和传输，控制系统采用基于工业级 PC/PLC 的可编程逻辑控制器，系统的控制单元具有系统控制、数据采集、贮存及传输功能。

（1）系统控制

系统控制实现水质自动监测系统水样采集、预处理、仪表测量、校准等过程控制。

（2）数据采集与传输

系统完成对现场仪表、设备的数据采集，负责数据从现场监测站到远程中心的传输工作。

1）系统将所承建的子站通过有线或无线的方式无缝接入 Internet。数据及相关反控功能可以通过网页浏览、操作，以便用户对自动站进行远程监控和维护。

2） 数据采集与传输应完整、准确、可靠, 采集值与测量值误差≤1%  。

3）通过规定的数字通讯接口采集监测仪器实时数据并存储，数据以有线或无线通讯方式进行数据传输进入中心数据库。

4） 现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。

5）具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。

6） 测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询。

7）子站能储存半年及以上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录。

8）控制单元主体设备平均无故障时间（平均无故障时间）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性。

9）断电后可继续工作时间：≥2小时。

10）投标人制定具体的、可行的子站控制系统方案。

11）电源：6KVA，4小时。

13、中心站软件平台

- 平台设计及开发基于互联网、移动互联、GIS等主流技术；采用面向服务架构的ESB总线架构技术；平台采用插件式框架技术，具有可配置性和可扩展性，可以根据需求按需进行功能的开发和组装；平台服务器端开发采用JAVA，WEB前端开发使用JavaScript。

（2） 水质自动监测数据库：各类数据均保存在这个数据库中，使得数据管理集中，易于共享，数据库系统采用oracel最新版本。

（3）支持国家环保总局 HJ/T 212-2005数据传输标准通信协议

（4）平台数据管理：平台提供统一的在线监测设备数据接收和使用模式，兼容不同厂家的在线监测设备，形成标准、统一的数据交换模式；统一数据采集内容和传输标准，保障后期水质自动站标准化建设和未来不同厂家、不同类型设备监测数据接入可持续化建设需求。

（5）站点地图功能：基于GIS技术，集成互联网数据地图或规划国土委员会提供的数据服务，集成全市已建水站、在建水站、并可以集成和扩展规划中水站及后续建设水站，形成水环境自动监测“一张图”，最大程度提升平台的可视化。

（6）数据查询与管理：实现水站站点实时监测、历史数据管理、报警管理等在线监测管理内容。数据类型包含实时值、小时均值、日均值、通量数据。

（7）站点信息管理：可以实现站点基本信息、在线监测设备的设置、录入、修改、查看功能等内容。

（8）子站可视化管理：对于各自动站具有准确可靠的可视化管理功能，界面美观大方，操作方便，管理内容包括动态显示自动站各设备状态、实时显示环境参数、质控措施和流程设定、数据补采、系统控制、仪器反控、门禁控制等功能，同时能快速控制水质自动站切换至应急等运行模式，满足特定条件下对河流断面水质检测频次改变和质量考核的需求。

（9）远程控制：平台能够远程对子站系统进行控制，远程测量、校准等。

（10）异常报警：对于水质超标、设备故障等自动站运行异常情况实时报警。

（11）水质自动评价：按《水环境质量标准》对水质达标进行统计评价，水质标准可设置。

（12）对各子站点数据达标率、上传有效率自动统计。

（13）数据报表管理功能要求：数据报表采用用户定制方式，数据统计分析通过数据报表功能完成，数据报表用户可以选择设定条件（如时间段、污染物指标等多项选择）自动生成，水污染源、水站在线监测提供天、周、月、季度、年及任意时段数据报表。

（14）动态图表管理功能要求：本项目建设需提供各种类型的数据图表，采用纯Javascript的图表库，可以流畅的运行在PC和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器（IE6/7/8/9等，chrome，firefox，Safari等），支持折线图（区域图）、柱状图（条状图）、 饼图（环形图）等多种类图表，同时提供标题，图例、值域、数据区域、时间轴、工具箱等可交互组件，支持多图表、组件的联动和混搭展现。图表中的数据直接用JAVA语言从数据库中读取，实现图标的动态化效果。

（15）系统配置功能要求报警设置：设置各监测项上限值，下限值；

监测项设置：设置需要监测的项目；

水质检测标准：设置水质检测标准；

文件类别管理：设置各文件类型名称；

事件管理：设置数据有效性事件；

要素配置：设置要素配置；

组合配置：设置事件与要素的组合配置等内容。

（16）安全管理功能要求：遵循统一的身份认证和有限授权操作机制及安全跟踪原则，提供如电子数据访问认证功能，只可由被授权用户运行授权应用模块。

系统应用功能要分级控制。

权限管理：用于录入系统中各类权限，并针对用户组进行权限的赋予和删除。

用户管理：用于录入能够登入系统的人员的账号和密码等相关信息等内容。

系统要保证运行安全和数据安全，建立系统备份、信息冗余和灾害恢复机制，当系统出现故障、数据传输中断等突发事故时，应能在24小时内恢复，事故期间的数据应具备存储备份机制，确保数据的不丢失。

日志管理、用户操作监控管理、需求发布管理等功能。

（17）▲投标人应该具有环境自动监控系统运维监管及数据有效性自动判别系统类软件著作权。

（18）▲投标人中心站软件及平台应该具有饮用水水源地水质在线自动监控及预警系统平台软件著作权。

五、安装调试及技术保障

1、投标人负责本项目所供设备的安装调试，包括所有的配套支架、安装辅材等。

2、投标人应提供详细的安装调试技术方案和技术保障措施方案，安排专业的、经验丰富的技术团队负责本项目的技术服务工作。

▲3、投标人安排的项目负责人应具有环境监测或化学或自动化中级或以上职称，并且具有地表水项目（15个监测指标以上）经验（提供证书、近三个月社保证明、有类似地表水项目经验的用户证明）。

▲4、投标人安排的软件技术负责人应具硕士或以上学历和PMP项目管理师资格。（提供证书、近三个月社保证明）

▲5、仪器属于计量器具，投标人拟派的质量管理负责人具有计量专业高级工程师职称和国家注册计量师资格（提供证书、近三个月社保证明）。

▲6、试剂管理人员专职专责，试剂管理人员应通过省安监部门组织的危化品安全生产管理人员培训和考核。（提供证书、近三个月社保证明）。

▲7、危废管理人员专职专责，危废管理人员应通过省环保部门组织的危废管理和处理处置技术培训和考核。（提供证书、近三个月社保证明）。

▲8、投标人安排的技术人员包含监测分析人员3名， 并且具有相关检验分析工种中级或以上资格。（提供证书、近三个月社保证明）。

▲9、安装在河边进行，投标人要特别注意安全保障，投标人须安排一名取得省安监部门中级安全主任资格的工作人员负责安全监护工作。（提供证书、近三个月社保证明）。

▲10、投标人负责整个系统的安装调试、负责所有费用，试运行一个月。投标人调试期间自备比对仪器，包含分光光度计、恒温消解器、浊度计、PH计等，比对仪器需经过计量部门检定，调试期间进行水样比对，预处理前后也要对比。(投标人需要提供本公司自有仪器清单和本年度计量检定证书)。

六、包装、运输、保管及保险：

1.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均有中标人承担。

2.中标人负责将设备材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备，必须提供装箱清单，安装箱清单验收货物。

4.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派到的现场服务人员人生意外保险。

5.设备在验收合格前的保管由中标人负责。

七、质量保证：

1.投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2.投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保局的要求及标准。

3.所有的货物在开箱检验时必须良好，无破损，配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不能低于本需求书中提出的要求。

4．货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

5.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件的有关要求，将按有关法规进行处罚。

7.中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地证不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

8.质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零件出无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备检修后又在同一部件出现同样质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

八、售后服务及其它要求：

（一）仪器安装调试

1．中标人应安排技术人员到现场安装并在使用人员在场的情况下完成仪器性能调试，仪器完全正常运转且经采购人组织的技术验证确认后，安装工作才能认为全部完成；

2．中标人提供的货物不符合质量要求致使货物未达到采购人要求的使用性能，采购人可拒收货物；采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

（二）培训要求

中标人在仪器安装结束后，对采购单位使用人员免费进行现场培训不少于3个工作日，确保使用人员能够正确操作和维护设备。

投标人提供详细的培训方案。

（三）售后服务要求

1.投标人必须提供长期稳定的售后服务人员名单及联系方式，至少4人售后服务人员 。

2．中标人必须向采购人提供壹年的仪器设备质量保证期，质量保证期为验收合格之日算起。质量保证期内由于设备自身原因造成仪器设备损坏及故障，由中标人负责修理或更换相应设备并承担相关费用。

3．质量保证期内，中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，必须在48小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后2个工作日内不能解决问题，则须更换备品备件，使系统能正常运行。在质量保证期结束后，中标人也必须提供12小时内对仪器故障做出响应和48小时解决出现问题的技术服务。

4. 系统软件5年内免费升级。

第四章 合同条款（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方返还甲方所支付的所有款项，同时乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 技术要求响应表（表3）

- 商务标的组成

- 投标函（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

## 4.制造厂商授权书（表7）

5.投标保证金证明单据

6.投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

7.投标人资格要求证明文件：详见第一章 招标公告“投标人资格条件”，如：

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件，加盖公章）；

- 技术标的组成

- 产品质量及服务承诺书：

- 由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：产品技术参数、项目培训、质量保证、售后服务及体系。

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

表2、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表3、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的招标公告，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交    包投标书正本一式壹份，副本肆份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

表7：制造厂商授权书（参考）

海南政辉招投标代理有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）制造/生产的            （货物名称），                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述产品参加海南政辉招投标代理有限公司组织的        项目（招标编号：       ）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

7 、本项目采购预算金额为人民币291.5万元，投标人报价如超过此预算的将作为废标处理。本项目采购预算已经有关部门核准，为保证产品质量，投标人不能低于成本价恶意报价，如投标人的报价过低（低于采购预算的80%），则投标人应当在投标文件中对其价格构成的合理性予以说明，并提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该低价将被视为低于成本报价，价格分为零分。
（2）如中标人的报价低于采购预算的80%，则采购人有权要求中标人在签订合同时提供中标金额10%的履约保证金，如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理；同时付款方式为：项目整体验收合格后10个工作日内，向中标人支付合同总价80%，项目整体验收合格3个月后，向中标人支付合同总价20%；原履约保证金直接转为质保金，项目整体验收合格满1年后，由中标人提出申请，经采购人确认在此期间产品质量良好、且使用正常的，采购人在15个工作日内退还，如果此期间产品出现质量问题而中标人不及时更换的，采购人有权从质保金中取得补偿。

附表1                  初 步 评 审 表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否按要求提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算） |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2    技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 评分项目/权重40分 | 分数 |
| --- | --- |
| 技术要求响应情况 | 评审委员会根据技术要求响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得20分，重要参数（带▲的条款）每负偏离一项扣4分，一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止 。 | 20 | 20 |
| 关键技术 | 投标人应针对站点的实际水文状况、地理及周边环境情况制定具体的、可行的取水方案 、预处理、子站控制系统方案。评审委员会根据投标人方案响应情况进行打分，横向比较优3-5分，其它按良2-3分，中1-2分，差0分。。 | 5 | 5 |
|  | 投标人应制定具体的、可行的中心站软件系统开发设计方案，评审委员会根据投标人方案响应情况进行打分，横向比较优3分，其它按良2分，中1分，差0分。 | 3 | 3 |
| 安装调试及技术保障 | 在投标文件中详细说明安装调试技术和技术保障措施方案（包括技术方案、投入的技术团队、装备等），评标委员会根据响应情况进行横向比较，重要条款（带▲的条款）每负偏离一项扣3分，扣完为止 。 | 12 | 12 |
| 合 计 | 40 |

商务评分

| 评分项目/权重30分 | 分数 |
| --- | --- |
| 投标人综合实力 | 投标人为国家级高新技术企业得2分，没有不得分（提供证书复印件，原件备查）。 | 2 |
|  | 投标人取得软件企业认证证书得2分，没有不得分（提供证书复印件，原件备查）。 | 2 |
|  | 投标人具有国家工信部或中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成企业三级或以上资质得2分，没有不得分（提供证书复印件，原件备查）。 | 2 |
|  | 投标人取得安全生产监督管理部门颁发的危险化学品经营许可证得3分，没有不得分（提供证书复印件，原件备查）。 | 3 |
|  | 投标人通过国家环协认证中心自动监控系统（水）运行服务能力一级认证的得3分数，没有不得分。 | 3 |
| 售后服务方案和培训计划 | 投标人应制定具体的售后服务和培训计划方案，评审委员会根据投标人方案响应情况进行打分，横向比较优3-5分，其它按良2-3分，中1-2分，差0分。 | 5 |
| 投标人近三年（2015年1月1日起）有地表水水质在线监测设备供货业绩（提供合同和中标通知书为准） | 单个项目合同300万元以上的1项给2分，项目单个合同200-300万元的1项给1分，200万元以下的不得分，满分10分。 | 10 |
| 环保执行情况 | 要求投标人就公司成立以来是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据；若隐瞒情况或虚假应标将被废标并报主管部门处理。采取客观化评分；受过行政处罚不得分。 | 3 |
| 合 计 | 30 |

| 1 | 价格分30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委：

【末页】