# 采购需求

(第 1 包)

项目名称：海南省妇幼保健院产后康复中心治疗系统等医疗设备采购项目

项目编号：HNGP2018-000114

一、项目概况

1、本项目为海南省妇幼保健院采购医疗设备供其产后康复中心日常使用。

2、货物名称、数量和规格要求

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产后康复治疗设备 | 详见 “采购需求” | 1 | 套 |

# 注：

# ★1、供应商须对以上所有内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

# 2、请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

# 3、本项目核心产品为“产后康复治疗仪普通版(12台)”

# 二、采购需求（以下参数要求任意一项不满足的将做扣分处理，其中▲号为重要参数要求，任意一项带▲参数要求不满足的，将严重扣分。每一序号为一项）

# （一）设备硬件要求

# 1、产后康复治疗仪普通版(12台)

# （1）输入功率：≤50W。

# （2）输出频率：800HZ

# （3）最大输出幅度有效值：≤40V。

# （4）具有开路保护功能，开路输出电源峰值≤500V

# （5）专用治疗罩电阻≤400Ω

# （6）治疗输出通道数≥3个，各通道分别设置，相互独立不受干扰

# （7）治疗时间：治疗时间可定时、可调节，治疗后可倒数计数，液晶屏分别显示治疗时间倒数，定时误差＜0.25秒

# ▲（8）治疗仪硬件插板，软件具升级能力，及中心联网能力，专配YMD接口，主要仪器与产后康复中心软件具可兼容接口。

# 2、产后康复治疗仪便携式(5台)

# （1）输入功率：≤50W。

# （2）输出频率：800HZ

# （3）最大输出幅度有效值：≤40V。

# （4）具有开路保护功能，开路输出电源峰值≤500V

# （5）专用治疗罩电阻≤400Ω

# （6）治疗输出通道数≥3个，各通道分别设置，相互独立不受干扰

# （7）治疗时间：治疗时间可定时、可调节，治疗后可倒数计数，液晶屏分别显示治疗时间倒数，定时误差＜0.25秒

# ▲（8）治疗仪硬件插板，软件具升级能力，及中心联网能力，专配YMD接口，主要仪器与产后康复中心软件具可兼容接口。

# （9）具备可便携上门及台式复合结构，配置装盒前置设计，可分体携带，具备抗震保护功能

# 3、高档产后康复治疗仪(1台)

# （1）输入功率：≤50W。

# （2）输出频率：800HZ

# （3）最大输出幅度有效值：≤40V。

# （4）具有开路保护功能，开路输出电源峰值≤500V

# （5）专用治疗罩电阻≤400Ω

# （6）治疗输出通道数≥3个，各通道分别设置，相互独立不受干扰

# （7）治疗时间：治疗时间可定时、可调节，治疗后可倒数计数，液晶屏分别显示治疗时间倒数，定时误差＜0.25秒

# ▲（8）治疗仪硬件插板，软件具升级能力，及中心联网能力，专配YMD接口，主要仪器与产后康复中心软件具可兼容接口。

# ▲（9）具备腹部光感应治疗罩盒、单螺旋阴道圆形探头、双螺旋阴道探头一个、单螺旋可替换光电治疗套、双螺旋可替换光电治疗套。

# ▲（10）治疗输出为通道数≥5个, 各通道可分别设置，具备腹部光感应治疗罩盒与阴道探头通道，通道具有智能互换接收输出功能。

# 4、氦氖激光治疗仪(1台)

# （1）结构组成：氦氖激光器、激光光源及控制设备、安全防护装置、光路系统、二分叉光纤、扩束器

# （2）二分叉光纤输出末端功率：14mW x 2。

# （3）治疗仪激光输出功率不稳定St±10%；治疗仪激光输出功率复现性Rp±10%；

# （4）机载激光功率计测量误差Rt≤20%。

# （5）光纤系统的传输功率η≥75%。

# （6）治疗仪可定时，要求每档定时应准确，定时误差＜±1%。

# （7）He-Ne激光波长：632.8nm。

# （8）≥7寸彩色液晶显示屏，治疗项目显示实时化，具备时间倒数、蜂鸣提示装置及可移动摇臂，自锁固定。

# ▲（9）具备康复激光管理软件，拥有软件产品登记证书及相应的软件检测报告书。

# ▲（10）主要仪器与产后康复中心软件具可兼容接口

# 5、生物反馈治疗仪(4台)

# （1）工业级计算机，显示屏≥21.5寸,内置一体化机箱，抗电磁干扰性能突出；

# （2）一体医学推车，可移动，显示器可升降，左右上下旋转调整角度。

# （3）表面肌电通道基本参数：

# a) 测量范围：1μV～999μV(r.m.s)；

# b) 最高分辨率：＜0.2μV(r.m.s)；

# c) 输入噪声：＜1μV(r.m.s)；

# d) 通道频带：25Hz～450Hz(-3dB)；

# e) 差模输入阻抗：＞5MΩ；

# f) 共模抑制比：＞100dB；

# （4）电刺激通道的基本参数：

# a) 反馈仪电刺激通道的脉冲频率 2～100 Hz；

# b) 反馈仪电刺激通道的脉冲宽度 50～400 μS；

# c）反馈仪电刺激通道的电极单个脉冲最大输出不超过280mJ；

# d）反馈仪电刺激通道开路测量时，输出的电压峰值＜480V；

# e）反馈仪电刺激通道的输出幅度0～40V可调；

# （5）设备最大输入功率≤50VA；

# （6）反馈仪的负载阻抗：500Ω±10％；电刺激通道的输出无直流分量；

# （7）规定负载范围内误差不超过±10％的负载阻抗对反馈仪电刺激通道的的脉冲宽度、脉冲频率和幅度值的影响导致的偏差不大于±30％。

# （8）上位机软件主要由以下几个子系统组成：数据管理功能、体表肌电评估功能、电刺激治疗、个人模板训练功能、将评估数据打印个人报告功能、系统设置功能。数据管理功能包括：医生系统和个人系统

# （9）医生系统包括：

# a)添加病历、查询病历、删除病历、修改病历、导入病历、导出病历、回放数据、趋势图显示、删除数据、导入数据、导出数据。

# b)病人筛查或评估的记录进行管理，包括：列表显示所有记录、选择记录查看筛查或评估结果、打印报告、删除记录

# c)内置妇产及盆底专科病历系统包括：妇科一般信息、尿失禁病历、器官脱垂病历、盆底痛病历、性功能障碍病历。

# d)具备 YMD兼容接口，与产后康复中心软件兼容，实时上传数据，进行统计管理。

# ▲e)具备与中国产后康复数据云中心共享数据库功能，支持临床数据统计研究。

# （10）个人系统包括：

# a)回放数据、删除数据、导出本地数据到U盘。

# b)病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。

# c)体表肌电评估功能：可对病人的盆底肌电状况进行评估。

# 评估、筛查双模式：标准评估6分40秒，快速筛查1分35秒；满分100分，自动给出评分和智能化判断给出是否需要治疗建议。

# d)个人模板训练功能：疗程训练：选取编辑好的治疗方案，根据方案进行治疗，治疗方案包括：肌电生物反馈、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练；自定义训练：自主设置治疗方案及治疗参数包括：曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、生物反馈波形等参数，实现个体化方案治疗。

# e)电刺激输出波形可自主设定、输出能量实时调节。

# f)测试数据打印个人报告功能包括：查看报告和打印报告。

# g)系统设置功能包括：评估与训练设置、趋势图图形设置、设置医院信息、数据存储路径设置。

# h)包含国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。

# （二）软件系统要求

# （1）产后康复中心软件1套

# ▲（2）产后康复软件拥有国家版权局颁发的软件著作权登记证书

# （3）康复中心系统具备云平台和大数据管理能力，并具备云平台接入功能

# （4）产后康复管理软件涵盖图象录取、分项及合并收入统计

# （5）终身免费升级至最新版本

# （三）设备附带服务

# （1）提供全套产后康复治疗标准（涵盖流程）

# （2）提供完整的产后评估标准（涵盖所有妇女康复评测）

# （3）提供全套产后康复识别方案

# （4）提供全套产后康复人力资源管理方案

# （5）提供完整的产后康复中心培训

# ▲（6）按院方需求随时提供采购人单位产后康复中心全脱产培训，培训时间不低于（含）15天，培训合格后颁发培训合格证

# （7）定期派产后康复运行技术指导老师上门提供技术服务指导，上门周期不能大于（含）2个月

# （8）技术指导老师每次上门服务指导时间不低于（含）15小时

# （9）技术指导内容包括：设备操作、手法培训、报表分析、科室规划管理等，并提供服务评价调查表和回访记录表

# （10）至少每年提供一次全国性的产后康复技术适宜培训。（提供承诺函并加盖公章）

# （11）具备在三甲医院培训的能力。（提供承诺函并加盖公章）

# （12）具有远程视讯中心，具备远程视讯培训的能力。

# ★三、售后服务

（一）供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，供应商承诺所供设备与成交所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，供应商应接到采购人书面通知后 六十 日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由供应商承担。同时相应延长质量保证期。

（二）如因规格、质量问题，供应商未按第一款的约定处理，采购人有权要求供应商退货，供应商必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

（三）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由供应商承担。

（四）供应商保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（五）供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。

（六）从设备安装验收合格之日起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

（七）从设备安装验收合格之日算起保修期 1 年（含）以上，由供应商负责免费保修。

（八）供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如5个工作日内不能完成设备故障维修，供应商应提供备用设备。

（九）保修期满后，供应商应继续为设备提供维修服务。

# 四、验收说明

由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除招标要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

# ★五、合同执行计划

1.交付时间：合同签订后60日内完成供货及调试使用。

2.交付地点：海南省妇幼保健院指定地点。

# ★六、本项目采购预算：225万元。（报价不得超出采购预算）

注：

1、标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款，任意一项标注“★”的要求和条件不满足的，投标无效。

2、本采购需求的第二项“采购需求”的全部内容须在《技术、商务响应表》中逐条响应。