第八章 货物需求一览表及技术规格要求

设备采购清单

|  | 序号 | 设备名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1 | 高端实时三维（四维）彩超 | 1套 |  |
|  | 2 | 小型C臂X光片机 | 1套 |  |
| 02包 | 3 | 电子胃肠镜系统 | 1套 |  |
|  | 4 | 高清宫腹腔镜系统 | 1套 |  |

01包：彩超及小型C臂X光片机

一、高档实时三维（四维）彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：高档实时三维（四维）彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：一套

三、设备使用单位：

四、设备用途说明： 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、血管及科研的高档实时三维（四维）彩色多普勒超声诊断仪，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1主机成像系统：

5.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机

5.1.2 主机LCD显示器 ≥21英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转

5.1.3 操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥12英寸

5.1.4 具有全数字波束形成器

5.1.5 具有数字化二维灰阶成像单元

5.1.6 具有数字化彩色多普勒单元

5.1.7 具有数字化能量多普勒成像单元

5.1.8具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头

5.1.9 具有二维灰阶血流成像

5.1.10 具有脉冲波多普勒

*5.1.11 具有可偏转连续波多普勒，支持凸阵探头

5.1.12 具有组织多普勒成像技术

5.1.13 具有数字化频谱多普勒显示和分析单元

5.1.14 组织二次谐波成像支持所有探头

5.1.15 具有实时三同步能力

5.1.16 具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

5.1.17 具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

5.1.18 具有编码激励技术

5.1.19 频率焦点复合成像技术

5.1.20 具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头

5.1.21 具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头

5.1.22 具有组织特异性自动优化技术

5.1.23 具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能

5.2先进成像技术

5.2.1 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等

5.2.2 具有实时三维扫描成像组件

5.2.3 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率

*5.2.4 具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，线阵容积探头

5.2.5 具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

5.2.6 具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量

5.2.7 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图

5.2.8 具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

5.2.9 对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除

5.2.10 具备3D或4D曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

5.2.11 具有容积成像和虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可结合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度

5.2.12 具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D或4D模式。

5.2.13 具有任意切面成像功能，用于3D或4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法

5.2.14 具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法

5.2.15 具有弹性成像技术

5.2.16 具有超声声速自动校正技术：1.针对肥胖病人及困难病人；2.可用于乳腺检查，并可调整级别

5.2.17 具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量

*5.2.18 具有时间空间相关成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内

*5.2.19 计算机辅助心脏切面显示，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面

5.2.20 软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包

*5.2.21 具有对比谐波造影功能，支持常规2D腹部和高频探头，和经腹部容积、经阴道容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性

* 5.2.22 具备3D或4D成像功能，支持腹部及经阴道探头

5.2.23 系统支持多语言操作界面（包括中文）

5.2.24 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本，并可免费升级

5.3测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.3.1 一般测量

5.3.2 妇产科测量

5.3.3 心脏功能测量

5.3.4 多普勒血流测量与分析

5.3.5 外周血管测量与分析

5.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

5.4.1 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

5.4.2 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等

5.4.3 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

5.4.4 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）

5.4.5 硬盘≥500GB , 动静态图像储存大于等于400GB

5.5输入/输出信号：

5.5.1 输入：USB或其他视频端子

5.5.2 输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI

5.5.3 DICOM 3.0接口

技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 监视器：≥21英寸，彩色全高清LCD显示器，全方位关节臂旋转

6.1.2 扫描方式：逐行扫描

6.1.3 探头接口：≥4个，可随意互换使用，探头接口为无针式接口

*6.1.4 ≥12英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作

6.2探头规格及数量

6.2.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

6.2.2 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD, B/CWD

6.2.3 穿刺导向：可配穿刺导向装置

6.2.4 具有实时三维成像探头

*6.2.5 提供相控阵、线阵、凸阵、腔内凸阵、腹部容积等探头各1把

6.3 二维灰阶显像主要参数：

6.3.1 探头频率：

腹部容积凸阵：超声频率2.0 — 8.0 MHz

腔内凸阵：超声频率4.0 — 9.0 MHz

电子凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

电子线阵探头：超声频率3.0 — 8.0 MHz

电子相控阵探头：超声频率 1.5—4.5MHZ

6.3.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，≥30帧/秒；容积探头实时三维扫描速率达42容积/秒。

6.3.3 扫描线：每帧线密度≥230超声线

6.3.4 腔内探头扫描角度≥180度，经阴道探头容积角度≥120度

6.3.5 发射声束聚焦：发射≥3段

6.3.6 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围271dB

6.3.7 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits

6.3.8 谐波成像基波频率个数≥3

6.3.9 回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥180秒

6.3.10 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

6.3.11 增益调节：B/M可独立调节

6.3.12 STC分段≥8

6.3.13 放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求

6.3.14 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

6.4频谱多普勒：

6.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD

6.4.2 多普勒发射频率：支持高，中，低档可调

6.4.3 最大测量速度：PWD：血流速度最大10m/s；CWD，血流速度最大为23m/s

6.4.4 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

6.4.5 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B

6.4.6 电影回放：≥48秒

6.4.7 零位移动：≥6级

6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级

6.4.9 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.5彩色多普勒

6.5.1 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

6.5.2 凸形扫描角度：20°— 113°选择

6.5.3 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，彩色显示帧频≥9帧/秒

6.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

6.5.7 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.6超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

七．售后服务要求

7.1 投标人应对所提供的货物提供36个月的免费维修服务

*7.2制造商或销售商需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

7.3 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期

7.4 提供全国免费售后服务电话

8. 其他要求

*8.1 整机必须为原装进口产品

二、小型C臂X光片机技术规格要求

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| *1.1 | 整机为原装进口产品，且为上市产品的最新款，获得FDA、CFDA证书。 |
| *1.2 | 设备配备内置UPS不间断电源系统。 |
| 2 | 高压发生器 |  |  |
| 2.1 | 最大输出功率 | ≥2.2kW |  |
| 2.2 | 发生器频率 | ≥40kHz |  |
| 2.3 | 摄片kV最大值 | ≤110kV |  |
| 2.4 | 摄片kV最小值 | ≥40kV |  |
| 2.5 | 透视最大KV值 | ≥110kV |  |
| 2.6 | 摄片最长曝光时间 | ≥4sec |  |
| 2.7 | 摄片mA | ≥20mA |  |
| 2.8 | 透视最小KV值 | ≤40kV |  |
| *2.9 | 透视最大mA值 | ≥12mA |  |
| 2.10 | 脉冲透视 | 至少具备四个档 |  |
| *2.11 | 数字点片最大mA | ≥16mA |  |
| *2.12 | 脉冲式或小剂量模式 | 具备 |  |
| *2.13 | 半剂量复合脉冲透视模式 | 具备 |  |
| 3 | 球管系统 |  |  |
| *3.1 | 双焦点设计 | 具备 |  |
| 3.2 | 小焦点 | ≤0.6mm |  |
| 3.3 | 大焦点 | ≤1.5mm |  |
| 3.4 | 滤线铝板 | ≥3.0mm |  |
| *3.5 | 阳极热容量 | ≥50，000HU |  |
| *3.6 | 阳极散热率 | ≥37,000HU/min |  |
| 3.7 | 管套热容量 | ≥900,000HU |  |
| 3.8 | 固定式阳极 | 具备 |  |
| 4 | CCD摄像系统 |  |  |
| 4.1 | 灰阶矩阵 | ≥14bit |  |
| 5 | 影像增强器 |  |  |
| 5.1 | 可变三视野 | 具备 |  |
| 5.2 | 9英寸视野中心分辨率(显示器端) | ≥2.0lp/mm |  |
| 6 | 可预览限束器 |  |  |
| 6.1 | 双叶限束器 | 具备 |  |
| 6.2 | 虹膜限束器 | 具备 |  |
| 7 | 监视器 |  |  |
| 7.1 | 移动C臂机主机系统监视器数量 | ≥2 |  |
| 7.2 | 医用液晶彩色平板监视器 | ≥2x18英寸 |  |
| 7.3 | 监视器最高分辨率 | ≥1280×1024 |  |
| 7.4 | 监视器最大亮度 | ≥1000 Cd/M2 |  |
| *7.5 | 一体化覆膜键盘（或外置键盘）设计 | 具备 |  |
| 8 | 系统控制 |  |  |
| 8.1 | 中文系统控制界面 | 提供 |  |
| 8.2 | Linux工业软件操作系统或Windows系统 | 提供 |  |
| 8.3 | 手控及脚踏曝光开关 | 提供 |  |
| 9 | C形臂 |  |  |
| *9.1 | SID | ≥100cm |  |
| 9.2 | 开口 | ≥78cm |  |
| *9.3 | 弧深 | ≥66cm |  |
| 9.4 | 水平移动 | ≥20cm |  |
| 9.5 | 垂直升降 | 电动，≥42cm |  |
| 9.6 | 左右摆角 | ≥±12° |  |
| 9.7 | C臂旋转角度 | ≥±180° |  |
| 9.8 | C臂轨道内运动角度 | ≥120° |  |
| 9.9 | C臂轨道内过伸角度 | ≥30° |  |
| 9.10 | C臂最低水平位投照高度 | ≤102cm |  |
| 10 | 图像处理工作站 |  |  |
| 10.1 | 厂家原厂工作站 | 具备 |  |
| 10.2 | 患者信息编辑 | 具备 |  |
| *10.3 | 图像存储 | ≥100，000幅 |  |
| 10.4 | 末帧图像显示 | 具备 |  |
| 10.5 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备 |  |
| 10.6 | 图像放大及游走 | ≥200% |  |
| 10.7 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |  |
| 10.8 | 负片技术 | 具备 |  |
| *10.9 | 图像360度旋转 | 具备 |  |
| 10.10 | 图像左右反转 | 具备 |  |
| 10.11 | 图像上下翻转 | 具备 |  |
| 10.12 | 同屏图像显示 | ≥16幅 |  |
| 10.13 | 图像回调及预览 | 具备 |  |
| 10.14 | 存储图像后处理 | 具备 |  |
| 10.15 | 图像DVD刻录 | 具备 |  |
| 10.16 | USB端口及存储格式 | 具备，DICOM&BMP格式 |  |
| 11 | 其他 |  |  |
| 11.1 | 整机免费保修3年（第二、三年不含球管和影增） | 满足 |  |

02包：腹宫腔镜系统及胃肠镜系统技术参数及要求

一、腹宫腔镜系统技术参数

（一）总体要求

* 1.宫腹腔镜系统整机必须为原装进口

2.整机免费维保3年

（二）全高清腹腔镜摄像系统

1．全高清摄像主机：

1.1. 信号输出：数字信号输出可选择DVI(WUXGA、1080P或SXGA)、HD-SDI、SD-SDI和DV；模拟HDTV信号输出可选择RGB或YPbPr输出；模拟SDTV信号输出可选择VBS复合端口、Y/C和RGB,可以同时输出；

*1.2. HDTV数字高清信号输出分辨率达到1080P，扫描方式：逐行扫描，50桢/秒；可提供16:10、16:9、5:4、4:3的全高清数字化图像；

1.3. 具备至少2种腔镜光谱分析处理模式，能提高对血管的辨识度”；

1.4. 具有双白平衡功能或白平衡功能；

1.5. 图像强调功能：结构强调A（0-8档），结构强调B（0-8档），轮廓强调功能（0-8档）；

1.6. 色彩强调功能:R±8档；B±8档；C(色度调节) ±8档；

1.7. 具有色彩/噪声过滤功能；

1.8. 测光功能≥3种，可自由切换；

1.9. 图像冻结功能≥2种；

1.10. 可使用键盘上的按键改变内镜图像的尺寸；

1.11. 具有图像注释功能；

1.12. 图像索引功能≥4种；

1.13. 具有画中画功能，可外接B超、CT、MR等图像，外接图像的大小和位置均可调节；

1.14. 具有次屏幕显示功能；

1.15. 兼容高清电子腹腔镜、电子输尿管软镜、电子膀胱镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜等，电子胆道镜；

1.16. 可接软、硬性内镜摄像头（3CCD/单CCD），具有卡式连接器；

1.17. 内镜遥控键≥4个，可选择遥控功能≥27种；

1.18. 脚踏功能可设定功能≥27种；

1.19. 具有直接数码存储功能。

2、冷光源：

2.1. 功率为300W高辉度短弧氙灯冷光源；

2.2. 灯泡寿命≥500小时，配有灯泡寿命计时器，具有后备应急灯；

2.3. 可提供窄带光波或具备至少2种腔镜光谱分析处理模式，能提高对血管的辨识度；

2.4. 具有自动调光和手动调光功能；

2.5. 具有待机功能；

2.6. 具有灯泡自动点亮功能；

2.7. 具有光亮模式存储器；

2.8. 具有广泛的兼容性，适合于任何内镜使用的高级照明设备；

2.9. 可连接电子腹腔镜、光学视管等；

2.10. 通过CF一类认证，最高级别医用电气安全标准。

3. 高清摄像头：

* 3.1. 全高清3CCD摄像头, 提供高清16:9数字化图像；

3.2. 遥控按钮≥3个，可以设置遥控功能≥27种；

3.3. 可以高温高压灭菌；

3.4. 可光学变焦；

3.5. 可电动调焦，方便操作；

3.6. 全防水设计，可完全侵泡清洗、消毒。

4.宫腔镜专用轻量化摄像头

4.1. 一体化设计，适配器和摄像头为一体；

4.2. 轻量化设计，摄像头≤45克。

5. 高流量全自动气腹机：

* 5.1. 全电脑控制，漏气自动补偿，最大气流量≥45升/分钟；

5.2. 可连接钢瓶或中心供气；

5.3. 流量设定≥3档，有实际流量的数字及面板显示功能；

5.4. 腔体模式≥2种；

5.5. 具有腹内压设定、实际腹内压面板显示功能；

5.6. 具有压力过低，腹内压过高以及管道堵塞报警功能；

5.7. 具有排烟排雾功能，可实现自动排烟排雾；

5.8. 电击保护等级：CF级。

6、监视器：

6.1. 26寸高清液晶监视器,分辨率：1920*1200,屏幕宽高比16:9；

6.2. 输入：SDI/HD-SDI、DVI、RGB/YPbPr、S-VIDEO、VIDEO；

6.3. 输出：SDI/HD-SDI、DVI、S-VIDEO、VIDEO；

6.4. 医疗适用的白色外观设计。

7. 台车：

7.1. 高性能，操作轻便，节省空间；

7.2. 多层次设计，可放置其他相关设备；

7.3. 提供监视器支架，方便调整监视器观看角度。

8.高清光学视管：

8.1. 视野方向30°，先端部外径≥10mm；

8.2. 全屏显示图像，采用非球面镜片，周边图像无任何失真，视野周边不扭曲，视野清晰。；

8.3. 导光束分布排例≥3束，提供充足明亮均匀的光线导入；

8.4. 可高温高压消毒。

（三）等离子宫腔电切镜系统技术参数（含高频电外科能量平台，等离子宫腔电切镜，宫腔检查镜）

1. 高频电外科能量平台

1.1. 可连接手控刀笔，进行开腹电切电凝手术；

1.2. 可连接腹腔镜单极手术器械，进行腹腔镜下电切电凝手术；

1.3. 可连接腹腔镜双极手术器械，进行腹腔镜下双极电凝手术；

1.4. 可连接单极前列腺电切镜进行单极前列腺电切手术；

1.5. 可连接双极生理盐水前列腺电切镜，进行双极等离子生理盐水下前列腺电切手术；

1.6. 可连接单极宫腔电切镜进行单极前列腺电切手术；

* 1.7. 可连接双极生理盐水宫腔电切镜，进行双极等离子生理盐水下宫腔电切手术；

1.8. 主机有智能故障排除提示功能，；

1.9. 具有脚控接口。

2. 等离子宫腔电切镜

2.1. 轻量化设计，自重≤248克；

2.2. 总长≥194mm；

2.3. 视野角度12°；

* 2.4. 外管鞘≤8.5cm.，可持续灌流，有防堵塞系统；

2.5. 可360°旋转；

2.6. 可高温高压消毒；

2.7. 可适配工作把手≥2种，可适配电极≥17种。

3. 宫腔检查镜

3.1. 光学视管直径≥3mm；

3.2. 耐高温高压消毒；

3.3. 诊断用外管鞘直径≤4.5mm；可持续灌流，器械通道≥3Fr.；

3.4. 治疗用外管鞘直径≤6.5mm；可持续灌流，器械通道≥5Fr.。

二、电子胃肠系统技术参数

整体要求：

*（1）电子胃肠镜系统必须为整机原装进口；

（2）电子胃肠镜系统免费维保3年

1．内镜图像处理器  数量1台

| 1.1 | 整机 | 整机原装进口、外观设计美观大方 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 数字化信号输出接口 | 具备DVI接口 |
| 1.3 | 自动增益控制方式及参数 | 自动标准/+3db/+6db |
| 1.4 | 测光模式 | 平均测光/峰值测光 |
| *1.5 | 彩虹现象 | 彩色CCD，无彩虹现象 |
| 1.6 | 白平衡功能 | 自动白平衡，无需调节 |
| 1.7 | 信息储存 | ≥40位病人，≥20位医生 |
| 1.8 | 视频系统 | NTSC/PAL |
| 1.9 | 冻结 | FR键可以自动冻结内镜图像 |
| 1.10 | 图像处理 | 血管强调 |
| 1.11 | 内镜记忆信息显示 | 可以显示出储存在内镜记忆芯片中的内镜详细信息 |
| *1.12 | 电子放大 | 具有电子放大≥1.8倍，20级或全屏图像显示 |
| 1.13 | 灯泡规格 | ≥150W氙灯光源，灯泡寿命≥500小时 |
| 1.14 | 备用灯 | ≤75W 12V，通过CCD采集图像自动控制 |

2．电子胃镜  数量 1条

| 2.1 | 观察方向 | 直视 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 外径（插入部） | ≤9.3mm |
| 2.3 | 头端直径 | ≤9.4mm |
| 2.4 | 弯曲角度 | 上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| *2.5 | 有效长度 | ≥1100mm |
| 2.6 | 观察距离 | 5～100mm, |
| 2.7 | 全长 | ≥1400mm |
| 2.8 | 内镜信息记忆 | 内置记忆芯片，可储存一些参数信息 |
| 2.9 | 活检钳管道直径 | ≥2.8mm |
| 2.10 | 视野角 | ≥140° |
| 2.11 | 是否兼容高频发生器 | 可兼容高频发生器 |
| 2.12 | 最小可视距离 | ≤5mm |

3．电子肠镜  数量 1条

| 3.1 | 观察方向 | 直视 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | 外径（插入部） | ≤12.8mm |
| 3.3 | 头端直径 | ≤12.8mm |
| 3.4 | 弯曲角度 | 上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160° |
| *3.5 | 副送水 | 带副送水功能 |
| 3.6 | 有效长度 | ≥1330mm |
| 3.7 | 全长 | ≥1630mm |
| 3.8 | 内镜信息记忆 | 内置记忆芯片，可储存一些参数信息 |
| *3.9 | 活检钳管道直径 | ≥3.7mm |
| 3.10 | 视野角 | ≥140° |
| 3.11 | 内镜信息记忆 | 内置记忆芯片，可储存一些参数信息 |
| 3.12 | 是否兼容高频发生器 | 可兼容高频发生器 |
| 3.13 | 最小可视距离 | ≤3mm |
| 3.14 | 观察距离 | 3～100mm |

注：在本《招标文件》其它章节中若出现与本章要求不一致之处，以本章节具体要求为准。本章节未述及者以本《招标文件》其他章节为准。