三沙市政府采购项目

招标采购文件

# 项目编号：SSZC2019-003

# 项目名称：购买高效专业打印机

# 采购方式： 公开招标

# 采购人：三沙市人民政府办公室

集中采购机构（盖章）：三沙市招标采购中心

2019年11月

# 目  录

第一章  投标邀请………………………………………………………………………3

第二章  采购需求………………………………………………………………………5

第三章  投标人须知……………………………………………………………………8

一、总则……………………………………………………………………………12

二、采购文件………………………………………………………………………15

三、投标文件的编写………………………………………………………………15

四、投标文件的提交………………………………………………………………18

五、开标与评标……………………………………………………………………19

六、定标、合同与验收……………………………………………………………22

七、评标方法………………………………………………………………………23

八、质疑……………………………………………………………………………23

九、投诉……………………………………………………………………………24

十、无效投标的其他有关规定……………………………………………………24

十一、适用法律……………………………………………………………………24

第四章  政府采购合同格式……………………………………………………………23

第五章  资格审查标准和评标方法……………………………………………………29

一、基本要求………………………………………………………………………29

二、资格审查和符合性审查标准…………………………………………………29

三、评标方法………………………………………………………………………30

第六章  投标文件格式和附件…………………………………………………………34

第一章  投标邀请

三沙市招标采购中心（以下简称“集中采购机构”）受三沙市人民政府办公室（采购人名称，以下简称“采购人”）委托，对 购买高效专业打印机 （项目名称）进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1、项目名称: 购买高效专业打印机

2、项目编号： SSZC2019-003

3、采购预算： 80万元

最高限价： 80万元

4、采购需求一览表：

| 序号 | 品目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速彩色公文打印复印扫描装订一体机 | 1套 | 不接受进口产品投标 |

5、项目实施地点:海南省三沙市永兴岛

6、项目完成时间:中标通知书发出之日起3个工作日内签订采购合同，合同生效之日起10个工作日内完成交货、安装、调试和验收工作。

7、付款方式:项目验收合格之日7个工作日内一次性无息付清。

二、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何违法违规记录的查询截图并加盖公章和中国政府采购网查询投标人无政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章。（查询截图时间为：采购公告发布之日起至开标之日止）。

3、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取和保证金金额

1、免费下载标书时间和获取随机保证金账号时间：2019年 11 月23  日8:30—2019年 11 月 29 日17:30（北京时间）

2、下载标书地址：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

3、投标保证金金额：伍千元整（5000.00元）

四、投标文件和保证金的提交

1、递交投标文件截止时间：2019年 12 月 12 日10:00（北京时间）；

2、递交投标文件及开标地点（地址）:三沙市招标采购中心开标室（海口市南海大道80号2号楼开标室），如有变动另行通知；

3、开标时间：与递交投标文件截止时间为同一时间

4、保证金到帐截止时间：与递交投标文件截止时间为同一时间，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

五、公告发布媒介

1、公告发布媒介为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和全国公共资源交易平台（海南省）网（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)。

2、有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，集中采购机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限    2019年 11 月 23 日8:30—2019年 11 月 29 日17:30（北京时间）

七、注意事项

投标人必须及时在海南省市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）中注册并备案通过，在公告期限内登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）免费下载招标采购文件，同时获取保证金账号。

八、采购人、集中采购机构名称及联系方式

采购人名称：三沙市人民政府办公室

地    址： 海口市南海大道80号

项目联系人：杨婧

电      话：16689587911

集中采购机构名称：三沙市招标采购中心

地    址：海口市南海大道80号

联系人：王先生

电  话：0898-66860296

# 第二章  采购需求

一、项目基本情况，详见第一章第一条“项目基本情况”。

二、项目商务和技术要求

（一）商务要求

1、供货要求：供应商所供设备必须符合国家的相关规定，且负责将所供设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。设备安装时，所涉的有关零配件均由供应商提供。

2、投标报价要求：本项目投标报价为包干价，包含但不限于设备及零配件的购置、运输保险（运输至海南省三沙市永兴岛）、装卸、安装（含安装所需材料）、调试直至验收合格、质保期售后服务、技术培训（含培训资料）、各项税费等费用，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

3、质保期：如无特别说明，供应商所投产品的质保期为1年（或100万张纸），易耗易损设备除外。若生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

4、验收要求：除招标采购文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

5、售后服务基本要求：以下为履约售后服务基本要求，投标供应商投标售后服务方案全部或部分优于基本要求的，以优于方案内容作为履约售后服务内容。

- 质保期内，所有设备保修服务方式为产品制造商授权/认证的技术人员上门质保，由此产生的一切费用均由供应商承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 质保期内出现不能明确的故障时，供应商必须在30分钟内响应，1小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决，供应商在接到采购人维修通知后4小时内到达现场维修，8小时内解决问题，若不能排除故障则提供备用机，直至故障设备修复。

- 设备在质保期内的维修，维修完毕正常运作后，供应商须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案，其中产生的费用由供应商承担。维修时间超过24小时，每逾期一天，质保期延长二天。质保期内的维修原则上不超过三次，如超过三次，质保期自第四次维修结束日起计算顺延一年。

- 质保期后，供应商提供合同项下设备的维修服务，具体收费标准由双方协商确定。

- 供应商须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

- 供应商须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

（二）采购项目技术要求：标注“▲”的为设备重要性能指标及参数要求，不满足做扣分处理，其他性能指标和参数要求不满足也做扣分处理，具体详见第五章“评分细则”。投标文件的技术响应部分需提供产品制造厂商盖章的技术响应文件或产品彩页作为评审依据，否则自行承担不利的评审结果。

1．打印、复印功能

(1)打印方式：打印方式：线性喷墨技术或静电感光技术。

▲(2) 标准分辨率：600dpi×600dpi。

(3)使用耗材：油性颜料型油墨或碳粉，印刷件可耐光、耐水、耐摩擦、速干。

(4)印件存档符合国家档案局字迹耐久性检测，符合印件耐久存档要求。

▲(5)连续打印、复印速度：A4彩色/黑白同速，最低为100面/分钟。

(6)首张打印时间：5秒内，无需预热。

(7)纸张尺寸：多纸路进纸盘最大为A3（297mm×420mm）；标准进纸盘最大为340mm×550mm（A3加宽加长）。

▲(8)页面余白：标准3mm， 最小1mm。

(9)纸张容量：多纸路进纸500张×3纸盘（85g/平米）。

▲(10) 最大纸张容量：2500张（A3）。

(11)内存\硬盘：内存4GB；硬盘总容量500GB。

(12)打印接口：Ethernet 1000Base-T 100Base-Tx 10Base-T。

▲(13)最大功率1200W；

(14)其他特点：中文彩色液晶触摸屏、自动原稿识别功能、多页面拼版；混合尺寸原稿；无级缩放；进纸盘选择；纸张种类；图像旋转；不停机加纸；编程打印；加入水印、页码和日期印刷；伽马补偿；逐页打印；插页；交错出纸；插入封面；分组分页分作业；略过空白页；加密打印；收纸跳翼调整；前门锁安全设置。

2．扫描功能

(1)扫描方式：带自动送稿器的书刊型扫描。

(2)扫描类型：彩色/黑白/自动。

(3)最大扫描范围为303mm×432mm；光学分辨率为600dpi×600dpi；扫描速度为100页/分钟。

(4)复印输出：标准为300dpi×300dpi分辨率；精细为300dpi×600dpi分辨率，首张复印时间在7秒以内。

(5)缩放功能：等倍、固定变倍、无级缩放（50%-200%）。

(6)扫描输出：200dpi、300dpi、400dpi、600dpi分辨率。

(7)数据保存形式：黑白为PDF、TIFF；灰度/彩色为JPEG、PDF、TIFF。

(8)其他功能：双面自动输稿、双面彩色复印、彩色模式、原稿模式、AF原稿追加、文件夹保存、书刊原稿、图像质量、伽玛调整、底灰消除、图片详细设定、不同尺寸原稿并用、白纸节约功能、确认复印、追加复印、插入封面、数据保存、邮件地址登录、支持电子文档传输存储等。

3．多功能印后终端

(1)纸盘种类：顶部出纸盘；成批出纸盘；小册子纸盘。

(2)纸张尺寸：最大为A3W（330mm×488mm）；装订时为297mm×432mm；小册子为330mm×457mm。

(3)纸张容量：顶部出纸盘500张；成批出纸盘2000张或者200份；小册子纸盘约20份。

(4)平订：最大装订页数100张；装订位置前后侧斜钉、平行钉、中央平行钉。

(5)打孔：打孔数量2孔、4孔；纸张重量52g/m2~200g/m2。

(6)小册子制作：中缝装订及对折；最大张数15张（60个页码）。

5．其它要求：

▲(1)该项目具有保密打印功能，并提供相关证书证明。

(2)随机配有耗材一套，装订针一套。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

“投标人须知前附表”是本章正文的补充和说明，用于进一步明确正文中的未尽事宜。由集中采购机构根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。本表中的条款编号对应正文中的条款编号。

| 序号 | 条款 编号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 技术指标 | 标注“▲”的为设备重要性能指标及参数要求，不满足做扣分处理，其他性能指标和参数要求不满足也做扣分处理，具体详见第五章“评分细则” |
| 2 | 12.1 | 本项目要求投标人提供的商务说明文件 | 投标声明函； 法定代表人授权委托书（非法定代表人签署投标文件适用,同时提供委托代理人的身份证复印件）； 法定代表人身份证明书（同时提供法定代表人身份证复印件）； 提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件（如提供“一照三号”、“三证合一”或“一照一码”营业执照副本复印件）； 财务状况说明材料（如：①提供本年度任意一个月份的财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表；或②提供会计师事务所出具的上年年度审计报告）； 依法缴纳税收的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳税收良好记录的有关文件）； 依法缴纳社会保障资金的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳社会保障资金良好记录的有关文件）； 无重大违法记录声明； 投标人须提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何记录的查询截图并加盖公章和中国政府采购网查询投标人无政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章（查询截图时间为：采购公告发布之日起至开标之日止）； 缴纳投标保证金证明文件（非原件转账凭据）； 11.资格审查要求提供的其他资料（详见第五章资格审查表要求）; 12.评分标准要求提供的其他资料（详见第五章评标细则要求）; 13.投标人认为需要提供的其他证明文件和商务资料。 |
| 3 | 12.2 | 本项目要求投标人提供的技术说明文件 | 技术响应差异表； 产品技术说明文件，包括但不限于以下资料： 1）投标产品的品牌、型号、技术参数和配置； 3.资格审查要求提供的其他资料（详见第五章资格审查表要求）; 4.评分标准要求提供的其他资料（详见第五章评标细则要求）; 5.投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件。 |
| 4 | 12.3 | 本项目要求投标人提供的投标报价文件 | 开标一览表 要求： “开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担投标报价无效的风险； |
| 5 | 12.3 | 投标报价要求 | 详见第二章《采购需求》 |
| 6 | 13.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天。 |
| 7 | 14.2 | 缴纳投标保证金要求 | 要求：不符合以下要求的保证金缴纳情形视为不合格，投标人自行承担由此产生的风险。 1.金额（大小写）：伍千元整（小写：5000.00元） 2.保证金到账截止时间：同提交投标文件截止时间 3.缴纳形式：提供保函或网上转账支付，支付地址： http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do 收款人开户行：平安银行海口分行营业部 收款人全称：三沙市招标采购中心 收款账号：交易系统随机分配 4.保证金必须从海南省公共资源交易系统企业备案系统中注册的账户一次性足额、转账缴纳到随机分配的指定账户。 |
| 8 | 15.1 | 投标文件份数要求 | ①正本 一 份 ②副本 四 份 要求：不符合要求的投标文件，投标人自行承担由此产生的风险。 |
| 9 | 16 | 投标文件密封要求 | 投标文件的正本和副本需密封提交。 唱标信封需密封提交，信封面上注明“唱标信封”等字样。 密封处加盖单位公章或投标代表（法人或授权人）签名。 要求：不符合密封要求的投标文件将被拒收。 |
| 10 | 16.1 | 投标文件密封文件袋封面和投标文件封面（首页)标示 | 投标文件 正本（副本） 项目名称: 项目编号（分包号，如果有）： 投标人的名称（加盖公章）： 投标人联系人姓名、联系电话： 在开标时间( 年 月 日 时)前不得开启 要求：不符合以上要求的投标文件，投标人自行承担由此产生的风险。 |
| 11 | 16.2 | 唱标信封内含资料 | 开标一览表 （加盖单位公章） 电子版投标文件(PDF格式)（光盘或U盘等媒介载体） |
| 12 | 18.1 | 接收投标文件时间 | 时间：开标时间前30分钟 地点：开标会议室 要求：不在规定时间内送至指定地点的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 18.1 | 参加开标会议人员的要求 | 投标供应商授权代表 (本人身份证（或其他有效证件）复印件（加盖公章），原件现场核查； (授权委托书原件（加盖公章）（法定代表人授权委托人适用）； 其他观摩人员 (本人身份证（或其他有效证件）复印件，原件现场核查； |
| 14 | 18.5 | 开标准备工作和程序 | 开标准备工作： 只接收密封合格、按时送达指定地点的投标文件和供应商签到。 提交投标文件的供应商不少于三家。 开标程序： 1、主持人宣布开标会议开始； 2、介绍参加开标会议的人员； 3、宣读开标纪律； 4、查验各投标文件的密封性并予以确认； 5、拆封投标文件； 6、 唱标； 7、记录唱标结果及开标过程； 8、主持人宣布开标会议结束。 |
| 15 | 18.6 | 唱标内容 | 1、“开标一览表”所载明的内容 2、投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”的“备注”栏予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才作为评审考虑因素。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，采购机构对此不承担任何责任。 |
| 16 | 19.2.3．2 | 修正内容 | 如果唱标信封内的《开标一览表》内容、与纸质版投标文件载明的《开标一览表》内容不一致时，以唱标结果为准。但评审时则以不利于评审结果的标准取值。合同履约则以有利于采购人标准取值。投标人不同意以上要求的，视同自动放弃中标资格。 |
| 17 | 26 | 评标方法 | 最低评标价法（）综合评分法（√） |

## 一、总则

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次投标邀请函中所述项目的采购。

2、定义

本采购文件中的下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指本项目的采购单位，招标采购阶段称为采购人、采购方，在履行合同阶段称为甲方或买方。

2.2“集中采购机构”系指组织本次采购活动的三沙市招标采购中心。

2.3“投标人”系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。在投标阶段称为供应商、投标人（方），在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或中标人（中标供应商）。

3、投标人

3.1合格投标人条件

3.1.1符合第一章“投标邀请”第二条“投标人资格要求”的规定，并且积极参与投标、递交投标文件的供应商；

3.1.2符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.2.1具有独立承担民事责任的能力；
     3.1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
     3.1.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人的风险

3.2.1投标人没有按照采购文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应的，投标人将自行承担由此产生的风险。

3.2.2投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的，一经发现，集中采购机构或采购人在任何时候都有权依法追究投标人的责任，

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

3.2.3供应商享受了政策优惠条件但提供的证明（说明）文件不符合要求的，视同投标文件提供虚假资料论处。

3.2.4投标人没有及时在海南省市场主体管理系统注册并备案通过，没有在规定时间内登陆电子招投标系统下载电子版招标采购文件，同时获取保证金账号的，投标人自行承担由此产生的风险。

3.3供应商家数的计算

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

4.2 本次招标采购活动不收取招标代理服务费。

5、政策优惠条件及要求:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》和《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等文件精神，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

5.1关于小微企业（供应商）产品参与投标

5.1.1监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5.1.2投标供应商为小型或微型企业时，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；
     5.1.3本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“小型、微型企业声明函”，并明确企业类型；投标供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标供应商认为其为残疾人福利性单位的应提供合法有效的“残疾人福利性单位声明函”，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

5.2 关于强制采购信息安全产品的要求

5.2.1提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供合法有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

5.3关于优先采购和强制采购节能、环境标志产品的要求

提供的产品属于节能、环保品目清单范围内的，供应商应当选择取得国家认可资质的节能、环保产品投标，并提供合法有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

6、注意事项

6.1采购文件第二章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制性，投标产品响应其技术指标性能要求即可。技术指标具体详见“投标人须知前附表”要求。

6.2如果“采购需求” 没有特别注明接受进口产品投标的，视为不接受进口产品投标。

6.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

二、采购文件

## 7、采购文件的组成

采购文件用以阐明投标人准备投标文件所必须的信息，以及投标、开标、评标和签订合同等有关规定。采购文件以电子版形式下载，采购文件由下述章节组成：

（1）投标邀请

（2）采购需求

（3）投标人须知

（4）政府采购合同格式

（5）资格审查标准和评标办法

（6）投标文件格式和内容

8、采购文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，集中采购机构无论出于何种原因，可以对采购文件进行必要的澄清或者修改。

8.2 采购文件的修改

- 在投标截止时间前，集中采购机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题

对采购文件进行必要的补遗、澄清或修改；

- 补遗、澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或集中采购机构须

在投标截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期

- 补遗、澄清或修改后的内容是采购文件的组成部分，并对潜在投标人具有约

束力。采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

8.3采购文件如出现前后不一致的内容，以最先出现的表述为准；如采购文件规定的评标标准、评标方法、资格审查条款、无效投标条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。有两种以上解释的，应以不利于采购人的解释为准。

9、其他

9.1标前答疑会和现场踏勘

9.2述标和/或产（样）品演（展）示

三、投标文件的编写

## 10. 投标文件的编制要求：投标人应当根据采购文件的要求编制投标文件（包括签名和所有的文件都要加盖公章），否则自行承担由此产生的风险。

10.1投标人应当根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明响应与否。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，则供应商自行承担由此产生的风险。

10.2投标人提供的文件必须真实、充分、全面，并对投标文件所提供全部资料的真实性和合法性承担法律责任。

## 10.3每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

## 10.4只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

## 10.5 投标人根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

## 10.6投标文件的正本和副本数量应当符合采购文件的要求。

## 10.7投标文件必须编页码，页码必须连续。

## 10.8投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何风险由投标人承担。

11. 投标文件语言、货币及计量单位

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文，非中文的投标文件必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本，否则该项资料不予认可，由此产生的风险由投标人自行承担。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

11.2货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

11.3计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12、投标文件的组成：由“12.1商务部分”、“12.2技术部分”、“12.3价格部分”和“12.4其他部分”组成。所有证明材料、响应文件要求均详见“投标人须知前附表”的具体要求，供应商不提供或不按要求提供的则自行承担由此产生的风险。

12.1投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人是合格的，并且在中标后有能力履行合同的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

12.2投标文件的技术部分

技术部分是证明投标产品的技术（服务）标准以及安装、施工或验收标准是符合国家或/和行业的强制标准（包括但不限于生产、经营许可或质量标准等），并符合采购文件要求的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。

12.3 投标文件的价格部分

价格部分是投标人对投标货物和服务价格的构成所作的说明。该投标总价是投标人在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在采购文件和合同书中未有明确列述、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内；该投标总价不得高于采购预算（最高限价），且须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。

12.4 投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供补充的其他材料文件组成。

13、投标有效期

13.1 投标文件从“投标人须知前附表”所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标人须知前附表”所规定的投标有效期期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

13.2  特殊情况下集中采购机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在集中采购机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，投标有效期满自动失效。

- 投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2 缴纳保证金要求详见“投标人须知前附表”规定。

14.3 投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还，中标供应商的投标保证金将在合同送达集中采购机构备案及公示后5个工作日内无息退还。

14.5投标保证金的有效期与投标有效期一致。

14.6投标人缴纳投标保证金的单位名称须与投标的单位名称一致。如有特殊情况的，需提供情况说明，并得到多数评审小组成员的认可。

14.7 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）开标时间开始后供应商在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息谋取中标的；

（3）供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序的行为；

（4）中标通知书发出后三十天内，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的。

上述不予退还投标保证金的情况给集中采购机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

15. 投标文件的格式及签署

15.1投标文件正本一份，副本若干份。正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.2投标文件应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载投标文件中，否则视为无效投标文件；

15.3投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效投标文件；

15.4投标文件中的任何行间插字，涂改和增删，须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效；

15.5投标人应按照采购文件第六章提供的“投标文件格式和附件”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式和附件”中所有的实质性内容并受其约束。

15.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、 投标文件的提交

## 16.投标文件的密封和递交

## 16.1 投标人应密封提交所有的投标文件，投标文件封套上标示“投标人须知前附表”所规定的内容。

## 16.2唱标信封密封提交，信封面上注明“唱标信封”等字样。

## 16.3投标方应将投标文件按照第16条规定进行密封和标记后，在提交投标文件截止时间之前送至集中采购机构指定地点。

## 16.4如果未按上述规定进行密封和标记，集中采购机构将不承担由此造成的对投标文件保管混乱或提前拆封的责任。

16.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件、未按照招标文件要求密封的投标文件，集中采购机构不予接收。

## 16.6不接受邮寄或传真的投标文件。

## 16.7 截至投标截止时间，参加投标的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件不予拆封，由投标人自行处理；

## 16.8参加投标供应商数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

## 17.投标文件的修改和撤回

17.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使集中采购机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知。

17.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，并按第 16.1、16.2条规定盖章及标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

17.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

五、开标与评标

## 18．开标

## 18.1 签到。供应商法定代表人或法人授权的投标代表须按“投标人须知前附表”规定时间内提交投标文件和签到。签到时，供应商法定代表人或法人授权的投标代表须提交个人身份证（或其他有效证件）复印件（原件核查）和授权委托书原件（投标人须知前附表规定）。

## 18.2 在第一章/投标邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由集中采购机构主持，采购人代表和投标人代表等参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

## 18.3开标时，供应商法定代表人或法人授权的投标代表可以出席开标会并确认开标情况，未参加开标会议的，视同认可开标过程和结果。

## 18.4 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者集中采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

## 18.5开标程序详见“投标人须知前附表”。

## 18.6唱标要求详见“投标人须知前附表”。

## 18.7资格性审查：开标结束后，先对投标人的资格性进行审查，以确定其是否具备合格的投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。依据法律法规和采购文件的规定，资格审查内容是指招标文件对投标人的资格要求和投标保证金要求等内容，详见《资格性审查表》。

## 19、评标

## 19.1评审委员会

## 19.1.1评审委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

## 19.1.2评审委员会将依据本项目评标方法，严格按照法律法规和采购文件的要求进行评审。

## 19.2 投标文件的评审

## 19.2.1 要求

## 评审委员会对所有投标人的评审，都采用相同的程序和标准并严格按照采购文件的要求和条件进行。评审委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。

## 19.2.2 符合性检查 ：依据采购文件的规定，评审委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应，详见《符合性审查表》。

## 19.2.3 投标文件的澄清

## 19.2.3．1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评审委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 19.2.3．2算术错误将按以下方法更正：

## (1)投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

## (2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标无效。

## 19.2.4 比较与评价

## 19.2.4.1 评审委员会将按第五章所规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评审。

## 19.2.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，经评标委员会投票认定，超过半数专家不予认可的将以无效投标处理。

## 19.2.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

## （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

## （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

## （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## （五）不同投标人的投标文件相互混装；

## （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20、废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构将在指定网站发布废标公告。

21、纪律和监督

21.1 对集中采购机构的纪律要求

集中采购机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

21.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与集中采购机构串通投标，不得向集中采购机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

21.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用采购文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

21.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 六、定标、合同与验收

## 22、定标准则

22.1任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

## 22.2评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的供应商即为中标供应商。

## 中标通知

23.1由集中采购机构在中国海南政府采购网和全国公共资源交易平台（海南省）网公布中标结果，并向中标供应商发送《中标通知书》。

## 23.2中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分；

## 23.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；

## 24、合同签订

24.1中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

25、合同履行

25.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

25.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、评标方法

## 26、政府采购招标评标方法分为:最低评标价法和综合评分法。

## 26.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

## 26.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

## F1、F2……Fn分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分；A1、A2、……An分别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重(A1＋A2＋......＋An＝1)。

## 其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

## 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

## 八、质疑

## 27、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。

## 28、质疑函的递交：递交方式及所需证件：质疑人递交纸质质疑函（附件1，含必要的证明材料），并附质疑人身份证明复印件、法定代表人授权书、营业执照副本复印件；以上文件均须加盖单位公章。

## 29、集中采购机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 30、质疑有效期的计算

## 采购文件的质疑有效期为采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；采购过程的质疑有效期为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；采购结果的质疑有效期为采购结果公告期限届满之日起七个工作日内。

## 投诉

## 31、质疑投标人对集中采购机构的答复不满意或者集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 十、无效投标的其他有关规定：

## 32、除符合采购文件中载明的无效投标规定外，如果发现下列情况之一者，同样作无效投标处理，其中32.1至32.3款情形的所有相关投标人均作无效投标处理。因此产生其他法律责任的由供应商自行承担：

## 32.1不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

## 32.2由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与开标会议的；

## 32.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动的；

## 32.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

32.5属于采购人任何不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

## 32.6没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围;

## 32.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

## 33、其他法律法规及规章制度认定参加政府采购无效的情形等。

## 33.1存在恶意串通投标行为的；

## 33.2参与政府采购活动有不良行为记录且正处于处罚期内并适用于海南省行政区域的；

## 33.3企业在经营活动中存在不诚信记录且正处于处罚期内并适用于海南省行政区域政府采购领域的；

## 33.4其他法律法规及规章制度认定参加政府采购活动无效并适用海南省行政区域的情形等。

## 十一、适用法律

## 34、采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

## 第四章  政府采购合同格式

# 合同通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）。

- 项目实施地点、完成时间和标的交货状态：（见合同专用条款）。

第三条  质量标准和要求：卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

第四条  权利瑕疵担保

4．1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4．2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4．3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4．4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

第五条  包装要求

5．1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5．2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条  验收要求

6.1货物到达现场后，卖方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

6.2卖方应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由卖方负责调换、补齐或赔偿。

6.3卖方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6.4软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.5卖方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对买方造成损失的，由卖方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.6大型或者复杂的政府采购项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.7买方需要厂家对卖方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6.8产品包装材料归采购人所有。

6.9验收过程所发生的一切费用由双方协商确定。

6.10 其他要求见合同专用条款。

第七条  付款

7．1 本合同以人民币付款。

7．2．具体的付款条件、方式与期限（见合同专用条款）

第八条  相关服务

8．1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8．2 卖方还应按合同专用条款的约定提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8．3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

第九条  质量保证

9．1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于十二个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9．2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9．3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

第十条  违约责任

10.1买方违约责任

（1） 买方无正当理由拒收货物的，买方应偿付合同总价百分之   的违约金；

（2） 买方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向卖方偿付欠款总额万分

之    /天的违约金；逾期付款超过    天的，卖方有权终止合同；

（3） 买方偿付的违约金不足以弥补卖方损失的，还应按卖方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给卖方。

10.2卖方违约责任

（1）卖方交付的货物质量不符合合同规定的，卖方应向买方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给买方，否则，视作卖方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由卖方偿付违约赔偿金给买方。

（2）卖方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向买方偿付逾期交货部分货款总额的万分之    /天的违约金；

逾期交货超过   天，买方有权终止合同，卖方则应按合同总价的百分之    的款额向买方偿付赔偿金，并须全额退还买方已经付给卖方的货款及其利息。

（3）卖方货物经买方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为卖方没有按时交货而违约，卖方须在     天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，买方有权终止本合同，卖方应另付合同总价的百分之    的赔偿金给买方。

（4）卖方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，卖方除应向买方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向买方支付违约金并赔偿因此给买方造成的一切损失。

（5）卖方偿付的违约金不足以弥补买方损失的，还应按买方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给买方。

第十一条  合同变更、解除或终止

11.1双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，应当解除合同。

11．3 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

11．4 如果买方根据上述11.3款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

11．5 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

11．6如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

第十二条  不可抗力

12．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

12．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条  合同转让和分包

13.1卖方不得全部或部分转让合同。除买方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

第十四条  争端的解决

14.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

14.2 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决；协商或调解不成的，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十五条  合同生效

15．1本合同自双方签字及盖章之日起生效。

15.2本合同一式四份（至少四份），买卖双方各一份，财政部门和集中采购机构各存档一份。

第十六条  合同附件

16. 1 本合同附件包括：本项目的采购文件、中标（成交）方投标文件、中标通知书等。

16. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

16. 3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有不明确或不一致之处，以合同约定次序在后者为准。

签约各方：

# 合同专用条款

项目名称、编号：

合同各方：

一、货物名称、型号规格、数量、单价、金额及合同价等

1、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称及型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |

本合同的合同价为人民币（                  ）元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

第二条 项目实施地点、项目完成时间和交货方式

2.1 项目实施地点：

2.2项目完成时间:

2.3交货方式：

第三条  付款

付款条件：

付款方式：

付款时间：

第四条 验收要求

第五条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签约各方：

# 第五章  资格审查标准和评标方法

# 一、基本要求：

# （一）资格审查或评审内容凡涉及到提供针对本项目授权书的，均须以原件为准，否则不予认可。

# （二）资格审查或评审内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖投标人单位公章。如有与原件不一致的，无论是在评审过程中乃至中标后，其投标将以无效投标或取消中标资格论处。评审依据没按要求提供的，自行承担不利的评审结果。

## 资格审查和符合性审查标准

1、资格性审查表和符合性审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为不合格供应商。

2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

（一）资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 审查标准 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金证明文件 | 符合采购文件要求 |  |
| 2 | 提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件或提供“一照三号”、“三证合一”或“一照一码”营业执照副本复印件并加盖公章 | 合法有效 |  |
| 3 | 财务状况说明材料并加盖公章（如：①提供本年度任意一个月份的财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表；或②提供会计师事务所出具的上年年度审计报告） | 合法有效 |  |
| 4 | 依法缴纳税收的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳税收良好记录的有关文件并加盖公章） | 合法有效 |  |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳社会保障资金良好记录的有关文件并加盖公章） | 合法有效 |  |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 合法有效 |  |
| 7 | 投标人须提供在《信用中国》网站信用信息栏中（失信被执行人查询、重大税收违法案件当事人名单查询和政府采购严重违法失信名单查询）无任何记录的查询截图并加盖公章和中国政府采购网查询投标人无政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章（查询截图时间为：采购公告发布之日起至开标之日止） | 查询结果须显示主要信息如“没有该企业的相关记录”和“本次查询的企业和本次查询的时间”等 |  |

（二）符合性审查表

| 序号 | 符合性审查内容 | 审查标准 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明函 | 符合采购文件要求 |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 符合采购文件要求 |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 符合采购文件要求 |  |
| 4 | 法定代表人身份证明书 | 符合采购文件要求 |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合采购文件要求 |  |
| 6 | 投标总价 | 符合采购文件要求 |  |
| 7 | 项目完成时间 | 符合采购文件要求 |  |
| 8 | 是否存在其他法律、法规规定无效投标的情形 | 不存在 |  |
| 9 | 是否存在采购文件规定无效投标（或投标无效）的其它情形 | 不存在 |  |
| 10 | 是否存在采购文件规定投标人自行承担风险情形的情况 | 不存在或存在，但评审小组成员根据投标实际情况予以认可 |  |

三、评标方法

## （一）评标方法及评审结果排列顺序规定如下。

## （1）采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；投标报价且技术指标相同的，按商务指标优劣顺序排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，评标委员会可根据投标情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

## （2）采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；得分且投标报价与技术指标相同的，按商务指标优劣顺序排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，评标委员会可根据投标情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

（二）评标因素及分值分配

| 评分项目 | 投标报价 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 30% | 50% | 20% |

## （三）投标报价的评审要求

## 1.价格核准：评标委员会对资格审查合格的投标人的投标报价明细进行复核，看其是否有计算错误，如有则按投标人须知有关规定修正或澄清。

## 2.价格评审：

## 采用综合评分法的，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且评标价(指修正及价格扣除后的价格，下同)最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

## 价格评分=（评标基准价／评审价格）×价格权重×100

## 采用最低评标价法的，满足招标文件全部实质性要求，且经修正及价格扣除后的投标价格即为评审价格，评审价格最低者为评标基准价。

## 投标报价对小型和微型企业(提供《中小企业声明函》，并明确企业类型)、监狱企业和残疾人福利性单位（提供证明文件, 否则评审时不能享受相应的价格扣除）产品的价格给予6%的扣除。

## 评标细则

三、评分细则附表

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分＝（评标基准价÷评审价格）×价格分值 注：“评标基准价”是指有效评审价格当中的最低价。 |
| 技术 部分 | 50分 | 5分 | 标准分辨率：600dpi×600dpi | 高于600dpi×600dpi得 5分 等于600dpi×600dpi得 3分 小于600dpi×600dpi得 1分 |
|  |  | 10分 | 连续打印、复印速度：A4彩色/黑白同速，为100面/分钟； | 大于等于150张 10分 小于150大于等于130张 7分 小于130大于等于120张 5分 小于120大于等于100张 3分 |
|  |  | 5分 | 整机最大功率1200W； | 小于1200W的 5分 等于1200W得 3分 大于1200W得 1分 |
|  |  | 5分 | 最大纸张容量：2500张（A3） | 大于等于2500张得 5分 小于2500大于等于2000张得 3分 小于2000大于等于1500张得 1分 |
|  |  | 5分 | 页面余白：标准3mm 最小1mm | 满足得 5分 不满足得 2分 |
|  |  | 10分 | 具有保密打印功能（须提供相关有效证明文件作为评审依据。） | 满足得 10分 不满足得 5分 |
|  |  | 10分 | 非“▲”参数部分要求 | 完全响应招标采购文件要求的，得10分。每负偏离1项扣2分；最高扣至该项得0分。 |
| 以上技术响应需提供产品制造厂商盖章的技术响应文件或产品彩页为评审依据。 |

| 商务 部分 | 20 | 5分 | 提供所投产品厂商认证或授权的售后技术人员相关资格证明 | 每提供一份得1分，满分3分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有生产制造厂家售后服务承诺书。 有生产制造厂家针对本项目供货和技术服务支持的授权书 | 每提供一份得1分，满分2分 |
|  |  | 9分 | 根据基本售后服务要求，供应商提供针对本项目提供专业技术支持、售后服务方案 | 优于基本服务内容的，得9分 |
|  |  |  |  | 满足基本服务内容的，得5分 |
|  |  |  |  | 不满足基本服务内容的，得1分 |
|  |  | 6分 | 自2015年1月1日起至今，对供应商所投产品的销售业绩进行评分。有效业绩的时间认定以签订合同时间为准。【本项评分以供应商合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）复印件加盖公章为评审依据】 | 每提供1个业绩得2分，满分6分 |

# 第六章  投标文件格式和附件

目    录

1、无重大违法记录声明

2、投标声明函

3、开标一览表

4、法定代表人授权委托书

5、法定代表人身份证明书

6、商务响应差异表

7、技术响应差异表

8、投标人项目业绩表

9、小型、微型企业声明函

10、残疾人福利性单位声明函

11、监狱企业证明文件

附件1：质疑函格式

格式1：无重大违法记录声明

项目名称及编号（包号）：

三沙市招标采购中心：

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）

日  期

格式2：投 标 声 明 函

致：三沙市招标采购中心

根据贵方  （项目名称） 项目（项目编号：           ）的投标邀请，本签字代表              （全名、职务）代表投标人           （投标人单位名称、地址。如联合投标，需要各方的）提交下述文件正本一份和副本     份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为投标基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为投标无效）：

- 我方是符合本项目采购文件“第三章 投标人须知/一、总则/3.1合格的投标人”所规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定；所投标的产品是符合行政法规、行业强制性标准或政府采购的相关要求。

2、我方对投标文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求；

3、我方接受采购文件所表述的付款条件；

4、我方在《开标一览表》中的报价为唯一报价；

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及采购文件关于投标无效规定和其他实质性要求的内容，提交投标文件之后我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我方保证遵守采购文件的全部规定，如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

7、本投标文件自开标日起投标有效期为：在采购文件“投标人须知前附表”所规定的期限内保持有效。

8、如果发生采购文件第三章《投标人须知》正文第14.7条所述情况，我方同意不予退还投标保证金或接受政府采购监督管理部门所作出的惩戒处理决定。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章。如联合投标，需要各方的）：             日  期

格式3：开 标 一 览 表

项目名称：                             项目编号（分包号）：

| 项目名称 | 设备名称 | 数量 （单位） | 投标总价 (小写)（元） | 项目完成时间 | 投标有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买高效专业打印机 | 高速彩色公文打印复印扫描装订一体机 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |
| 是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ） |
| 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
| 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
| 备注：（其他需要说明的情形） |

供应商名称：                  （公章）

授权代表签名：                  日期：

要求：

1、以上为开标会议唱标的内容，投标人不得自行增减；

2、是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非小微型产品投标。

3、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非监狱企业参与投标。

4、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

5、此表必须由供应商代表签名及加盖公章；

6、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

格式4：法定代表人授权委托书

三沙市招标采购中心：

本人            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称) 项目（项目编号：         ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：             。

附：法定代表人身份证明

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

格式5：法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：          职务：

系            投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

格式6：商务响应差异表

## 项目名称及编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件商务指标要求 | 投标文件商务指标响应情况 | 正负偏离 | 偏离说明 | 查阅指引 |

要求：

1、“采购文件商务指标要求”主要是指招标采购文件第二章《采购需求》当中的商务需求，以及第五章《资格审查标准和评标方法》当中涉及的审查因素和评审因素， 请根据投标文件实际响应情况，逐条列表对照认真填写本表。如有不一致的，必须在“偏离说明”栏写清楚具体区别，不能只简单填写正偏离、无偏离或负偏离，如不然，投标人自行承担由此产生的风险。

2、请投标人正确填写本表，其内容或数据应与投标文件对应的证明资料相符，如有不一致，无论是在评审过程中还是中标以后均以证明材料为准，由此产生投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

3、如有偏离必须如实反映在本表中。

投标人代表签字：

投标人：             （加盖公章）

日  期：

格式7：技术响应差异表

## 项目名称及编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 （含厂商） | 采购文件技术性能指标及技术参数 | 投标性能指标及技术参数 | 正负偏离 | 偏离说明 | 查阅指引 |

要求：

1、“采购文件技术性能指标及技术参数”主要是指招标采购文件第二章《采购需求》当中的技术性能指标需求，以及第五章《资格审查标准和评标方法》当中涉及的审查因素和评审因素， 请根据投标产品的实际性能指标及技术参数，逐条对应采购文件的“采购需求”中要求的性能指标及技术参数要求认真填写本表。如有不一致的，必须在“偏离说明”栏写清楚投标产品与采购需求之间的具体区别，不能只简单填写正偏离、无偏离或负偏离，如不然，投标人自行承担由此产生的风险。

2、请投标人正确填写本表，其内容或数据应与投标文件对应的证明资料相符，如有不一致，无论是在评审过程中还是中标以后均以证明材料为准，由此产生投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

3、如有偏离必须如实反映在本表中。

投标人代表签字：

投标人：             （加盖公章）

日  期：

格式8：投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

格式9：小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：小型、微型企业请在投标文件中附此函。）

格式10：残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承接工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此函。）

格式11：监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：监狱企业请在投标文件中附此函。）

附件1：质疑函格式

关于（项目名称）的质疑函

三沙市招标采购中心：

我公司依法参与了贵中心于    年   月  日（项目采购公告时间）组织的政府采购活动。我公司认为（采购项目名称）（采购项目编号：     ）（包号       ）项目的采购活动中，该项目的(采购文件、采购过程/中标（成交）结果）损害了我公司权益，特提出以下质疑。

一、在该项目的采购文件方面，我公司认为以下几方面损害了我公司权益（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

二、在该项目的采购活动过程中，我公司认为以下几方面损害了我公司权益（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

三、在该项目的中标（成交）结果评定中，我公司认为以下几方面损害了我公司权益（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

我公司要求就上述几方面依照有关法规作出回复，以维护我公司的合法权益。

质疑人：                      （单位全称并加盖单位公章）

法定代表人：                        （签名或加盖私人印章）

联系人姓名（签名）：

电话：                     传真：

地址：                       邮编：

## 年    月     日