用户需求书

一、采购清单表：

| 采购品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 新生儿监护仪 | 3 | 台 |
| 病人中心监护系统 | 1 | 套 |
| 病人监护仪 | 1 | 台 |

二、参考技术参数：

（一）新生儿监护仪参考技术参数

病床：

监护仪外形结构：

1.★便携插件式监护仪，紧凑小巧，方便新生儿科室的固定安装

2.>=8.4英寸彩色液晶LED显示，触摸屏操作

3.360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

4.整机无风扇设计

监测参数：

5.★监护仪通过国家三类注册认证，提供注册证相关材料

6.病人类型：新生儿，不提供成人和小儿类型，专用于新生儿, 配置原厂的新生儿专用附件

7.★标准配置监测心电，ST段，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，选配置双有创压，上述测量均适用于新生儿

8.最多可同屏显示7导ST值参数，具备多导ST波形片段同屏显示功能

9.★支持新生儿实时QT/QTc分析

10.支持新生儿的心律失常分析功能，对室颤\室速、停搏、室性心动过缓等新生儿危重心律失常，提供分析与报警

11.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

12.支持显示PI血氧灌注指数，并提供PI过低报警，有效反映血氧灌注情况

13.血氧监测具备抗干扰和抗弱灌注性能

14.★标配CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能

15.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

16.新生儿NIBP测量范围：收缩压:25-140mmHg，舒张压:15-125mmHg和平均压:10-115mmHg

系统功能：

17.具有三级声光报警，参数报警级别可调

18. 具备大字体显示界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，及标准显示界面等多种显示界面

19.呼吸氧合图界面支持显示呼吸暂停ABD事件类型，并支持ABD事件回顾和统计

20.支持120小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量回顾

21.支持100条呼吸氧合事件的数据存储和专门的回顾界面

22.支持>=48小时全息波形和体征参数的存储与回顾

23.标配锂电池，支持工作时间>=6小时

24.ECG、SPO2、NIBP、TEMP参数为抗电击类型为最高等级：CF型，保证新生儿监护的安全

（二）、病人中心监护系统参考技术参数

一、中央站:

*中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

*中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连

*中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

*支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示

中心监护系统支持Window 7中文操作系统

配置磁盘阵列，保证磁盘数据的稳定性和安全性

中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示

可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。

支持多达4个显示屏显示，满足科室不同病床数量的集中监护需要

多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

重点观察床支持多达11道波形显示

*重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

支持系统报警声音关闭功能

提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

*支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

支持报警报告、波形报告、趋势报告等

*可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

*支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

（三）、病人中心监护系统参考技术参数

监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

- ★≥12寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 工作海拔高度4550米，满足高原地区

- 工作温度0 ~40 ℃

- 采用无风扇设计

- 支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时

监测参数：

- ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5/6导心电监测,支持今后升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

- ★支持房颤心律失常分析功能，支持不少于24种实时心律失常分析；

- ★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- ★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

- 无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

- 无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

系统功能：

- 大字体界面支持6个参数的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 所有参数报警限自动设置

- 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

- ★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- ★具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST片段回顾。

- 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- ★具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 具有早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。