# 第三部分  货物技术规范及要求

## 一、货物规格一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字彩色超声诊断系统 | 主机与显示器一体化 10.4" LED背光高清显示器，屏幕可显示导管尺寸示意图，便于选择置入的导管规格等。 | 1 | 台 | 否 | 第一包 |
| 2 | 经颅多普列超声 | 主机内置15寸触摸屏显示器，保留COM接口，支持外接显示器，主机内置15寸触摸屏显示器，保留COM接口，支持外接显示器等。 | 1 | 台 | 否 | 第一包 |
| 3 | 肢体气压泵 | 压力模式：1 种压力模式，体积（长×宽×高）：270mm×200mm×180mm，允差±20mm，输入功率：70VA等。 | 2 | 台 | 否 | 第一包 |
| 4 | 神经电生理检测仪 | 计算机：台式机或笔记本计算机系统；CPU:奔腾双核，显示器：LEDs显示激活的输入电极，软件自动检测功能，开机自检，能自动检测出发生故障的模块等。 | 1 | 台 | 是 | 第一包 |
| 5 | 立体定向仪 | 机械定位精度≤0.35mm；手术靶点命中精度：≤1mm，具备坐标系转换，X/Y轴坐标互换技术，解除手术死角，扩大了手术范围等。 | 1 | 个 | 否 | 第一包 |
| 6 | 手术床 | 手术台为电动液压驱动机制,台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折采用电动液压控制；具备双重操作系统，除了手持控制器之外，在升降柱上还有一个控制面板等， | 2 | 张 | 否 | 第二包 |
| 7 | 高频电刀 | 设备输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备，4)采用五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出等。 | 3 | 台 | 否 | 第二包 |
| 8 | 控温毯 | 额定电源电压和频率：交流220V，50Hz，温度设置范围：33.0℃~39.0℃，步进：0.1℃，温控及过载保护：除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置，保证接触表面在正常工作条件下，最高温度 < 41℃等。 | 2 | 个 | 否 | 第二包 |
| 9 | 输液加温仪 | 微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能，系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常等。 | 2 | 个 | 否 | 第二包 |
| 10 | 液体加温仪 | 功率:120W 电压/额定频率:220V/50Hz，外形尺寸:（宽×深×高）：595×570×865mm，内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度等。 | 1 | 个 | 否 | 第二包 |
| 11 | 交换车 | 车体高低调整范围：680-920（毫米），车架结构稳固，推动灵活；两车架均可调节升降高度：680-920mm，床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置等。 | 3 | 辆 | 否 | 第二包 |
| 12 | 空气波压力循环治疗仪 （偏瘫综合治疗仪） | 5.7英寸液晶触摸显示屏，空气波压强在5-25kPa范围内连续可调，空气波压强在5-25kPa范围内连续可调等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 13 | 中频离子导入系统 | 额定输入功率：100VA，使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz，液晶显示，界面简洁易懂等。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |
| 14 | 吞咽神经肌肉低电刺激仪 | 便携式机型，配有1个触发器，仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗，矩形电极片用于训练等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 15 | 输液泵超大屏幕 | 大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，标准PVC输液器，泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%等。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |
| 16 | 注射泵 | 注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 17 | 多参数监护仪 | 模块化插件式监护10.4英寸彩色TFT液晶显示屏，可选择3/5导联心电图监测。心率测量范围：30-300bpm等。 | 1 | 台 | 是 | 第三包 |
| 18 | 牙科综合治疗机 | 座椅高度可在410至720毫米范围内调节，负载大于135KG，4)牙椅水平转动30度，数字化控制医生治疗台，彩色触摸控制屏等。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |
| 19 | 低速多孔离心机 | 最高转速：4，000rpm，最大离心力：3，763×g，定时范围：0-9h59min等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 20 | 高速离心机 | 最高转速：16，500rpm，最大离心力：21,142×g，最大容量：6×100ml，配转子:角转子24×1.5ml（配0.5ml适配器)等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 21 | 光学显微镜 | 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场等。 | 1 | 台 | 是 | 第三包 |
| 22 | 酶标洗板机 | 微电脑控制，全中文大屏幕菜单，操作简单，采用反冲清洗技术，无交叉感染，废液自动排放等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 23 | 压力蒸汽灭菌器（立式，可移动） | 工作电源:220V 50Hz，功率：3KW，不锈钢材质制成，LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |

- 规格和配置技术参数

全数字彩色超声诊断系统

1、主机与显示器一体化 10.4" LED背光高清显示器；

2、全触摸操作，无需键盘操作(深度，焦点位置，TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节）；

3、重量仅5kg (含电池），便于携带，内置电池2小时续航，保障紧急需求。快速开关机，符合手术室快速应急需求；

4、可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度，便于不同的操作环境

5、病人信息界面可录入置管信息；

*6、血管专用预设值选择界面，针对不同的血管部位预设超声参数，使用者快速找到相应的血管；

*7、屏幕可显示导管尺寸示意图，便于选择置入的导管规格；

*8、导管占比测量软件，可在屏幕右侧选择相应尺寸的导管，并通过该测量软件实际测量导管占血管的百分比 (直径百分比和面积百分比)；

9、提供两种显示定位标尺方式(网格/中心线）；

10、组织谐波成像TH；I

11、复合成像技术（Compound)；

*12、图像优化技术，专业测量分析软件；

*13、支持二维，彩色，PW频谱模式；

14、PW频谱一键包络功能；

15、操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印；

16、超声图像回放：手动及自动播放；

17、线阵扫描方式：线阵探头可支持以下频率：6.0MHz，7.5MHz, 9.0MHz, 11.0MHz；

*18、线阵探头可配合导针器(900C0214, 900013B01)使用；

*19、线阵探头上有功能控制按键，便于无菌区操作，支持自定义按钮快捷键功能(冻结/解冻，网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机）；

20、线阵扫描方式下，可显示浅表1. 5cm至深达10. 5cm的影像；线阵扫描方式下，有七个扫描深度（1.5cm、3.0cm、4.5cm、6.0cm、7.5cm、9. 0cm、10. 5cm)；

21、凸阵扫描方式（选配）；

凸阵探头可支持以下频赛.2.5MHz，3, 5MHz，4.0MHz，5.0MHz

凸阵扫描方式下，26个扫查深度可调

凸阵扫描方式下，可显示6. 1cm至36. 9cm的影像

凸阵界面下，穿刺引导线可配合凸阵穿刺架（LPGF)使用，3个角度可调20°，30°，40°

22、设备自带内存≥32G；

23、USB接口≥3个；VGA端口；

*24、探头上有中心柱，用于安装PICC穿刺导引系统；

25、标准配置：全数字彩色超声诊断系统主机壹台、标配频率9.0MHz线阵探头壹把、电源适配器壹个、推车壹套。

经颅多普列超声技术参数

1、主机内置15寸触摸屏显示器，保留COM接口，支持外接显示器。

2、双通道八深度监测，单通道检查支持同步显示八个深度的频谱多普勒，并且可以任意选择频谱放大并保存等。左右两个通道的血流速度量程可以单独调节。

3、 8000gates动态M波：可以实现每1mm间隔的血流信息均可以记录、回放、测量；对于栓子的运动轨迹、锁骨下盗血、发泡实验具有特异性效果。

*4、M波速度分布检测功能：血管内动态变化模拟显示，直观观测血管内变化情况。

5、Windows 7操作系统，中文操作界面（微软正版授权）。

*6、遥控键盘具备30个以上的操作键，提供4个以上自定义功能键。

7、主机具有六路以上模拟输入 ，六路以上模拟输出（选配）。

*8、精准包络：自动计算的包络线位置及所有血流参数值与增益调节无关，不受增益大小及背景噪声大小的影响。

9、1.6MHz PW探头最大测速量测在50mm深度时可达到680cm/s以上。

10、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI 。

11、具有DMENA指数。

12、具有lindegaard指数。

13、具有LP标示法 ，可以从频谱图上直观判断是否使用了降噪功能。

14、支持WORD、PDF、XLS、JPG等报告格式。

15、 栓子监测系统：

A、具备栓子频普图、声谱图、统计直方图等；

B、可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件；

C、TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图；

D、可以自动识别固栓、气栓和伪差（附相应气栓、固栓图）。

16、发泡实验：具备自动计时、自动计数、自动去除伪差等功能。

*17、智慧型XL2发泡实验软件：专家语音实时指导医生，护士，患者协调与统一的按照标准化执行操作检查等，并对分流量进行自动化分级，实现智能化诊断；

18、长程监护系统：

A、全程多参数记录曲线；

B、六种参数进行趋势监护（详细注明参数）；

C、事件标识、自动报警功能；

D、监护数据AVI、WAV输出功能；

E、可选配CO2软件、连续血压等外部信号输入；

F、TCD报告显示监护曲线和监护图谱；

G、七日血管痉挛图（附图）。

19、可支持DICOM3.0网络接口，用于连接医院网络

20、数据库Access 2003或2006数据库

21.可支持（微探头）直径2-3mm,长度10-20mm用于浅表血管或者直接血管表面探测血流

22.探头配置

A、1.6MHz（PW）一个（用于颅内血管常规检查）；

B、2、4MHz（CW）一个（用于颈部血管检查）；

C、专用1.6M监护探头一对（用于颅内脑血流监测）；

D、SPANCE式专用监护头架一个（用于颅内脑血流监测）；

E、8MHz高频探头一个（用于烟雾病时颞浅动脉定位或者颅底动脉探测血流）；

F、16MHz高频微探头一个（浅表血管或直接血管表面探测血流）。

肢体气压泵技术参数

技术参数

1、压力模式：1 种压力模式

2、体积（长×宽×高）：270mm×200mm×180mm，允差±20mm

3、额定电压：a.c.220V  额定频率：50Hz

4、输入功率：70VA

5、定时：0～30min可调

6、压力范围：5.33～20kPa(40～150 mmHg)可调

7、气囊腔数：4 腔

8、可同时治疗两个肢体

神经电生理检测仪技术参数

一、硬件参数

1、计算机：台式机或笔记本计算机系统；CPU:奔腾双核，1.4+ GHz,1GB+RAM；操作系统：Windows 10；图像分辨率：1024 X 768或更高；显示器尺寸：15寸或更大；调制解调器：内置56K波特率传真/调制解调器

通信：网络兼容；电源：AC105～240V；50/60Hz；功率 ：＜300W。

2、放大器：数字化。

3、通道数：16通道，32个电极输入。

4、前置数字放大器与主机传输方式：通过一个20英尺电缆与控制器连接。

*5、显示器：LEDs显示激活的输入电极。

6、自动恢复：过载后0.5s自动恢复基线。

7、VAG输出：有。

*8、血样饱和度传感器接口：有。

9、输入阻抗：≥1000MΩ。

10、共模抑制比：≥100dB@60Hz。

11、噪音：20nV/Hz，＜2.0μV p-p(0.2-200Hz)。

12、模数转换：20KHs/通路，16比特。

13、内置定标：1Hz-4KHz。

14、直流输入：± 0.75V。

15、低频滤波：50-4000Hz。

16、高频滤波：1-500Hz。

17、扫描基线：0.1-500ms/级，10级。

18、伪迹消除：0-100% 全比例。

19、外形尺寸：140x224x38mm（长x宽x高）。

20、电极阻抗测试：实时每通道，并有报警功能。

21、刺激器:

A、模式：重复性，非重复性，单个序列；

B、电刺激器：≥16个高压电流刺激，≥2个低电流刺激；

C、呈现：持续，暂停；

D、刺激频率：0.01～100/秒；

E、成串刺激频率：1-500/1000Hz；

F、成串记数：2-200；

G、刺激间隔：固定，随机；

H、尺寸：12.7x12.7x3.3mm（长x宽x高）；

I、电刺激类型：恒流和恒压；单次，连续，串，成串；

J、刺激器极性：常态，反相，双相；

K、刺激强度：0-20mA，0.1mA/级，最大400V，21-100mA，1mA/级，最大400V。

二、软件参数

1、软件自动检测功能，开机自检，能自动检测出发生故障的模块。

2、脑电术中检测（EEG）脑电术中监测（EEG），包括：缩阵列谱（CSA）、密度阵列谱（DSA）、或彩色密度阵列谱（CDSA）等清晰的表达方式，定量测量脑电的爆发抑制比、功率谱、波幅、频谱峰值、不对称性和相干函数。脑电分析的各频段可根据临床需要而设置。每通道都可以设定自己的颜色和声音。

3、术中脑电监测操作界面和专业脑电图操作界面一致，采集脑电图同时可实时回放，方便临床诊断。

4、脑电边界功率（SEF）和爆发抑制（BSR）实时监测。

5、肌电图术中监护：自发肌电图(Free EMG)，触发肌电图(Triggered EMG)，通道编辑界面可以编辑每个电极的名称和进行通道定义。每个通道都可以设定自己的颜色和声音。

6、自动伪迹抑制功能。记录电极及刺激电极脱落自动报警。如果监测的数据超出了预警范围，仪器自动发出声音预警或弹出对话框。

7、术中监测方案设置向导，简单快速完成方案的设置。

8、实时显示波形数据有三种方式：1）数据的绝对值 2）每个波形与基线的差值 3）每个波形与基线的百分比值。

9、诱发电位术中监护：运动诱发电位 TceMEP（经颅电刺激运动诱发电位）,包括快速充电和慢速充电两种模式、体感诱发电位 SEP。

10、实时记录标记和显示事件标志，方便回放重要事件点，便于医生临床诊断和学术交流。

11、椎弓根钉自动安全测试，有报警功能，自带人体图谱指导流程。

*12、微电极记录模式 (MER) 通过记录单个神经元的放电模式，定位特定的脑部结构。这种模式可用来辅助确认脑深部刺激电极（DBS）放置的适当位置。

13、D-波模态是用来测试脊髓的运动通路。经颅电刺激经头皮向运动皮层施加刺激。D-波响应通过硬膜外腔的硬膜外导管电极进行记录。D 波的反应认为是来自激活的皮质脊髓束的轴突。

14、H反射方式用于评估神经的末梢和脊髓之间的沟通能力。刺激作用于神经末梢，沿感觉神经纤维至脊髓并向下返回至运动神经纤维的末端。按照最初的运动响应的波被称为H-波（H反射）。

15、软件应采用开放式模块化设计，各测试项目可任意组合及灵活设置调节窗口大小，窗口可以重叠，平铺，任意排列

16、具备回放软件，便于教学，可安装在任何一台电脑上，进行数据回顾，数据分析。

17、具备断电保护功能，如果系统断电，重新开机后自动运行程序，自动返回上一次记录的数据，并继续进行监测。

18、麻醉深度监测，通过脑电图的多种指标反映大脑麻醉深度。

19、肌松测试（TOF）测试功能，直接反映肌松剂的代谢情况。

20、远程监控，网络会诊：病例资料可以并入网络进行信息共享，提供 3G 图文传输和音频传输，方便网络专家会诊。

21、可以和手术导航系统和综合手术动力系统进行连接，实现一体化操作。

立体定向仪技术参数

*1、机械定位精度≤0.35mm；手术靶点命中精度：≤1mm。

2、允许的靶点位置范围：

A、X方向至少55mm-145mm；

B、Y方向至少45mm-155mm；

C、Z方向至少60mm-140 mm。

*3、可允许的手术入颅点探针活动范围：

A、弓形架上的托板沿弧形架作左右滑动至少 10°-170°；

B、弓形架沿框架作前后转动至少20°-250°；

C、具有180度弓形架。

*4、具备坐标系转换，X/Y轴坐标互换技术，解除手术死角，扩大了手术范围。

5、具备万向手术床连接器，方便摆放病人手术体位。

6、穿刺、活检、引流手术配件齐备。

7、配有DBS埋植配件。

8、配有脑室镜配件。

*9、手术计划系统软件全中文界面。

10、具有多种图像获取技术：

A、支持DICOM 3.0 及更高版本DICOM的标准无失真图像获取；

B、通过Ethernet网络获取无失真的医学图像；

C、通过视频采集图像。

*11、具有图像修正功能：在定向仪安装、扫描不垂直的情况，仍能准确进行靶点计算。

12、图像显示方法：

A、可以在三个断面上所见即所得的直观标定并计算可视靶点坐标；

B、具有图像窗宽窗位调整功能；

C、具有多平面重构显示技术（MPR）；

D、矢状面、冠状面及横断面显示；

E、可以显示垂直于探针并位于探针尖处片层图像；

F、可以显示两张相互垂直、以探针方向为轴线的两个片层；

G、可以放大，漫游，多帧浏览。

13、手术计划功能：

A、不需特意安装头架，可以通过脑中矢面重构和AC、PC标定，通过输入功能靶点参数，自动计算其定向仪坐标；

B、可以设定手术路径尺寸，显示不同路径影响的区域；

C、可以设定器械尖端到靶点的距离；

D、可以多靶点和多入颅点设定；

E、具有病灶、关健部位勾划功能；

F、具有距离、角度、面积、体积测量功能。

14、具有三维图像功能。

A、可以3D半透明显示；

B、可以3D表面显示；

C、可以3D剖面显示，在3D图像上叠加解剖图像显示。

15、具有数据库管理系统：

A、可进行病人数据管理、查找、删除等；

B、可自动生成和打印医生所做的手术计划报告。

*16、具有图像融合功能：

A、可进行同一病人图像融合；

B、具有组合图，融合图显示功能；

C、可融合比例调节。

*17、具有脑图谱融合功能：

A、可对病人图像与标准脑图谱进行配准融合；

B、具有图谱对应,透明度调节等功能；

C、可以自动确定边界点。

18、术前模拟穿刺路径，精准标定弓形架、拖板角度，保证了定向穿刺路径的有效性

19、图像融合功能，体现骨性结构和软组织成像方面的优点，为功能神经外科核团毁损提供更多影像学信息， 帮助医生提高手术质量。

20、脑图谱模块实现了病人图像与标准图谱的融合，该模块把Talairach-Tournoux脑图谱经过变换，映射到病人的图像数据上，从而可以把该像素对应的脑解剖/功能结构以各种色彩标识出，便于手术医生对于脑功能核团的识别。

21、可以通过X线、CT、MR图像计算靶点坐标。

*22、射频输出频率：460kHz。

*23、热凝器额定输出功率：＜25W

24、热凝器恒温热凝时间范围和精度： 热凝时间范围为0s-99s，步长为1s；

25、倒计时功能：具有有效热凝时间的倒计时功能，帮助临床更精确地判断射频热凝过程

26、热凝器温度测温范围：30℃-100℃；

27、热凝器的恒温热凝温度（恒温热凝时的温度波动： ≤±2.0℃）；连续射频输出时，设定范围应为35℃-85℃，步长为0.1℃；

28、电刺激定位

A、刺激电压的脉冲频率分为单次脉冲（Single Pulse）和多次脉冲1Hz ～200Hz内14档可调；

B、刺激电压的脉冲宽度分为0.1ms～3.0ms共6档可调；

C、刺激电压的脉冲幅度为0 V～10V，步长为0.1V。

29、电生理阻抗定位的测量范围：0Ω-2000Ω。

30、热凝器的负载阻抗范围：50Ω-1500Ω。

31、系统自测试程序:自动检测主机、电极和导线的工作状态；

32、手控开关：可由手控开关控制热凝、电刺激的启动或停止；

33、自动报警功能：电极前端温度传感器故障、超预置温度等状态自动报警。

手术床技术参数

- 手术台为电动液压驱动机制,台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折采用电动液压控制；

- ★具备双重操作系统，除了手持控制器之外，在升降柱上还有一个控制面板，以保证在一套操作系统失灵时，依靠另一套操作系统同样可以实现体位调整；

- 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作；

- 控制器具有独立的Flex体位和Re-flex体位操作键，按相应按键即可完成Flex体位和Re-flex体位调整；

- 手术台内置进口品牌大容量电池；

- ★电动刹车系统为手持遥控器按键控制，在底座未锁定情况下，调整任何电控体位动作，底座会自动锁定，提高手术安全性；

- T形底座设计，为医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性；

- ★标配内置独立腰桥；

- 台面主构架、立柱罩壳、底罩壳和所有附件金属部分采用优质304不锈钢材料，强度高，抗撞击，耐腐蚀，易消毒清洁；

- 台面板采用高强度复合材料，具有良好的X射线透射性；

- 床垫蒙皮采用进口高质感软皮，床垫采用多层记忆材料，承载人体时可使受力面积最佳化，可有效减少手术褥疮的形成；

- ★手术台立柱采用三级方形立柱结构,升降距离达400mm,并可将横向和纵向摆动量控制在极小的范围；

- 头板和腿板采用进口手动气弹簧控制

- ★床体可承载≥290KG以上病人手术；

- 台面长度：≥2020mm

- 台面宽度：≥ 520mm（不包括导轨）

- 台面高度调节范围： 700～1100mm，升距≥400mm（不包括床垫）

- 台面前/后倾角度：≥ 30°/≥30°

- 台面左/右倾角度：≥ 20°/≥20°

- 背板上/下折角度：≥ 80°/≥45°

- 头板上/下折角度： ≥30°/≥45°（可拆卸）

- 腿板下折: ≥ 90°;  水平分叉≥180°（可拆卸）

- ★腰桥高度调节范围：≥125mm

24标配附件：

24.1缚身带(一付)

24.2麻醉屏架(一件)

24.3搁臂架(一对)

24.4托腿架(一对)

24.5支身(支肩)架(一对)

24.6十字槽滑块(一对)

24.7脑托架(个)

24.8头架转接器头板（200×270）（个）

24.9器械盘（个）

高频电刀技术参数

- 设备输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

- 用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。

- 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个工作模式。单极工作频率（主频率）为512kHz，双极工作频率（主频率）为1024kHz。主要技术参数及用途见表1。

- 采用五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。

- 采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。采用APFC电路，能更好的适应电压不稳或者大波动，保证稳定高效的输出。

- 单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

- 具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。

- 保护 :本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。冷却方式: 自然冷却，无风扇。

- 每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

- 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

- ★采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

- ★输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）

- 允许连续使用，允许长时间开路和短路。

- 采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

- 可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

- 安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

- 供电电源：	单相AC220V，50Hz，≤4A。

- 主机尺寸：456mm（D）×382mm（W）×188mm（H）。

- 主机净重：	11kg。

- 运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

设备通过了欧盟的安全标准认证

控温毯技术参数

产品组成：

1、由恒温器(主机)、毯子和体温传感器(体温探头)三部分组成，其中：毯子、体温传感器为产品的标准配附件。

2、额定电源电压和频率：交流220V，50Hz

恒温器加温性能

- 加温模式：具备手动和自动两种加温模式

- 温度设置范围：33.0℃~39.0℃，步进：0.1℃

- 温度显示范围：20.0℃~42.0℃，分辨率：0.1℃

- 最大表面温度：正常状态下，毯子接触表面温度不超过41℃；单一故障状态下，毯子表面温度不超过42℃。

- ★温控及过载保护：除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置，保证接触表面在正常工作条件下，最高温度 < 41℃。

6、★系统报警：提供5种系统报警。

毯子性能参数

1、毯子内置碳纤维加热层，加热均匀，并配有多个温度控制传感器进行毯面温度的采样

2、毯子采用低压直流24V供电，无机械旋转装置，无工作噪音

3、毯子分为四层：碳纤维加热层，导热绝缘布保护层，阻燃记忆海绵缓冲层，TPU复合布接触层

4、毯子两侧配有固定用绑带，可固定于手术床

四、体温传感器

1、采用成品医用温度探头，全封闭设计，可重复使用。

2、测量范围：25～45℃，最大误差：±0.3℃。

五、安全特性

1、★毯子防护等级：IPX7

六、其他选配件：

1、可选配不同尺寸的毯子，性能、结构组成与标配毯子相同。

2、恒温器C形夹为选配件，方便将恒温器固定在手术床旁和可移动立柱上。

# 输液加温仪技术参数：

# 一：主机

# 1.微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能

# 2.高亮度彩色显示屏，尺寸≥40*90mm，可显示设定温度，加热温度，加热时间，故障信息，工作状态

# 3.系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常

# 4.温度可调范围：      33℃-41℃，连续可调，调节幅度为0.1℃

# 5.温度显示误差：        ±1℃以内

# 6.超温断电保护：        超过42℃系统声光报警自动停止加热

# 7.低温报警：            低于32℃系统声光报警提示低温

# 8.预热时间：            从20℃-36℃小于2分钟

二加热管性能

1.插拔式加热管，柔性结构，集成4组发热丝，两组独立温度传感器

2.加热管液体出口端温度监控，准确安全

3.全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用

4.电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护

5.长度≥1.4米，包括内径3.5-5mm或6-7mm两种规格

6.直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本

三．配置

- 加温器主机              1台

- 插拔式加热管            1条

- 加热管夹子              1套

液体加温仪技术参数

1：产品形式:立式

2：容积：150L

3：功    率:120W 电压/额定频率:220V/50Hz

4：温度范围:4-38℃每一度恒温调节

5：玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

6：外形尺寸:（宽×深×高）：595×570×865mm

7：内部尺寸:（宽×深×高）：508×422×637mm

8：保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

9：内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度

10：温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

11：安 全 锁:双安全锁设计，防止随意开启

12：报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

13：双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

14：风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

15：箱  体：箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

交换车技术参数

一、产品功能及技术指标：

1.1功能：当 A 车在手术室内，B 车在手术室外，摇动 B 车摇手至 A 车同一高度时，松开 A车开关把手可将床体 C 沿着轨道从 A 车推到 B 车，然后松开手刹即可将 B 车、C床连体推走；

1.2车体高低调整范围：680-920（毫米）

1.3中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；

1.4材质：配 PP 护栏，输液架。

二、产品功能

1.车架结构稳固，推动灵活；两车架均可调节升降高度：680-920mm；

2.床面靠背部分可折起角度 0～60°±5°；

3.担架 C 床在对接轨道上前后运动；

4.床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置；

5.采用 6 寸的万向中控脚轮，并带有导向轮；

6.手摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计

7.床面具备一对旋转侧翻式护栏，方便将病人过渡到病床

8标准配置，两单车、床面、盐水杆一支

空气波压力循环治疗仪技术参数

- 此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品。

- 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 性能特点：

  - *5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

  - 8种空气波充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；

  - 可同时连接2个4腔的治疗气囊；

  - 空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；

  - *内置两通道神经肌肉电刺激，可起到肌肉泵作用，加强治疗效果；

  - F1和F2两种电刺激模式；F1肌肉泵模式，F2锻炼骨骼肌模式；

  - 空气波和电刺激可以单独使用，亦可以联动治疗，大大提高治疗安全性。

  - 治疗时间1min-99min连续可调；

  - 特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；

  - 可提供上肢气囊、下肢气囊及等多种气囊选配；

  - *叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；

  - 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；

  - 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；

每腔压力监测系统，实时显示当前压力。

中频离子导入系统

技术参数：

1、额定输入功率：100VA。

2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、尺寸（允差±20mm）：长380mm，宽305mm，高95mm。

4、液晶显示，界面简洁易懂。

5、主机尺寸：长380mm，宽310mm，高120mm 。

6、工作频率：2kHz～10kHz。

7、调制频率：0～150Hz。

*8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％；调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

11、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

*12、两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

*13、具有60个中频治疗处方，均为理疗专家根据不同的疾病编制而成的，可供医生参考使用。

14、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调

*15、干扰电性能

工作频率：4kHz，允差±10％。

调制频率：0.125Hz，允差±10％。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5％。

16、治疗时间结束后有音响提示，并停止输出。

17、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

18、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.

吞咽神经肌肉低电刺激仪

技术参数：

1、便携式机型，配有1个触发器，1根四芯电极线，1根两导电极分别对应不

同的治疗模式

★2、仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗，矩形电极片用于训练

3、液晶屏显示，屏幕尺寸：115mm*65mm

4、电极脱落及插错报警功能

5、输出电参数：

a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20%

b) 主电极开路输出电压：≤150V

★6、具有四种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发

6.1、成人连续模式

脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

6.2、儿童交替模式

脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

持续时间：≥1s

6.3、手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调

6.4、自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5

档可调，即1-5s可调，步距增量1s

7、时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%

8、设备连续工作时间大于8h

输液泵超大屏幕技术参数

- 大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，★数值显示有小数位防错设计。

2、输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计。

3、输液速度：1-1100ml/h，以1ml递增或递减

4、输液总量预置：1-9999ml

5、输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

★泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

6、阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选。★并动态实时阻塞压力指示（DPS）

7、KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

8、报警功能：阻塞报警、气泡报警、开门报警、输完报警、欠压报警、速度异常报警、操作遗忘报警。

9、★工作模式：具有“滴数/分钟”，“毫升/小时”与 “时间-预制量”三种输液速度设置方式。

10、其他功能：快排和快输功能，停止状态可快排、速度为700ml/h；启动状态可快输、速度为700ml/h。

11、电源电压： 交流输入：AC220V/ 50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V。

12、功耗：不大于20VA

13、电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时。

14、工作环境温度：10℃~30℃。

15、工作环境湿度：30%~75%。

16、大气压力：860 hPa -1060hPa。

17、外型尺寸：174(长)×126（宽）×215（高）。

18、重量：约2.5KG

19、安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

注射泵技术参数

产品名称：注射泵

注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

★注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

★快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

★速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

★注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

★双操作输入模式：按键和穿梭键

★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、

交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、★无线监视功能、报

警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

★历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录  KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减； b）KVO流速误差≤±5%

丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h     20ml注射器： 300mL/h~650mL/h    30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h   50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h   丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa；

存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa

电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V

电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

整机功耗：≤30VA   尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分）

重量：约4.5kg   安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

★适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射。适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

多参数监护仪技术参数

1．主机功能

原装进口，模块化插件式监护10.4英寸彩色TFT液晶显示屏 ，显示分辨率600×800，主机：低功耗、无风扇设计，标准配置网络接口，可连接中央站，采用组合参数模块与单参数模块设计 ，一键操作模式：旋按钮及快捷键操作，显示通道波形(6，4个数字区，中文化操作界面，波形及数字位置，大小可自动变化，内置实时操作功能提示菜单，分屏显示功能：同屏显示5或30  分钟趋势图，不影响实时波形和数据的显示， 存储功能：72小时趋势及图表回顾， 多种报警设置方式：显示10分钟报警趋势；报警可自动触发记录；标配双电池槽，可选配内置锂电池, 单块电池持续时间>2.5小时

2．监测功能

基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创

选配参数：CO2  所有参数可同时监测

心电监测：可选择3/5导联心电图监测；同步多导联心律失常分析≥4导联；起搏器监测功能：单腔或双腔； 具有ST分析及72小时趋势图；心率测量范围：30-300bpm；扫描速度：12.5或25或50mm/s。

血氧饱和度监测

采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注；测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%；脉率：30~250bpm； 软指夹，可用水清洗及消毒；采用NellcorOxiMax SpO2技术；测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%；脉率：20~250bpm；采用Masimo SetSpO2技术；测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%；脉率：25~240bpm

无创血压监测

测量技术，采用振荡式，双管路测量技术；测量模式：手动、自动、STAT自动序列定制模式；测量范围：收缩压:成人/儿童：30-290mmHg；平均压:成人/儿童：20-260mmHg；舒张压:成人/儿童：10-220mmHg。

呼吸监测

测量方法：阻抗法或CO2，呼吸来源自动识别；检测导联：呼吸I、II导联识别，可检测胸式呼吸和腹式呼吸；测量范围:4-120次/分钟或大于此范围；测量精度：±5 % or ±5 breath/min

双体温监测 采用YSI温度测量技术；测量范围:10℃-45℃；测量精度: ±0.1℃；

有创压力监测测量范围: -40 to 320 mmHg；测量精度: ±5 % or ±2 mmHg；双有创压力与双体温同时使用

旁流呼末CO2采用红外线测量技术，即插即用，自动校准；汽水分离技术，隔离水蒸气和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命； 预热时间：1min

工作环境

操作条件: 环境温度：5℃-40℃; 相对湿度：20-90%;

存储条件：环境温度：-20℃-60℃; 相对湿度：10-90%;

电源要求: 100-240V AC   50/60赫兹

牙科综合治疗台技术参数

配置说明：

- (一)、医生位：

- 3支高速四孔手机（快接光纤高速手机1支，进口 4孔高速手机1支，45°外科拔牙高速手机1支）

- 1套进口气动低速手机：含马达、直机、弯机

- 1支三用喷枪

- 彩色屏显示各种控制状态

- 医生位多功能程序触控操作键

(二)、助手位：

- 1支三用喷枪

- 1支强吸/1支弱吸

- 助手位多功能程序控制盘

- 预留加装位一个

(三)、其它配置：

- 进口LED口腔灯

- 多功能脚控开关

- 可旋转无缝陶瓷漱口盆

- 纯净水/蒸馏水系统

- 医生座椅1个

- 原装护士座椅1个

- 原装口腔内窥镜系统一套

- 进口内置洁牙机一套

- 原装内置光固化机一套

性能参数：

- 患者椅  治疗机与牙科椅连体式设计，方便拆卸、维护。

    - 座椅高度可在410至720毫米范围内调节，负载大于135KG。

    - 座椅和椅背联动设计，避免背部牵拉及搓背感，非常舒适。

    - 多关节折叠式头枕，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗。如儿童、轮椅患者等。

    - ★牙椅水平转动30度

    - 电机动力系统采用进口品牌直流静音电机

    - 超薄金属椅背，可以使牙医在不同位置以主动体位进行治疗

    - 牙椅皮垫采用进口面料一次无缝发泡，与机身采用搭扣连接，免用工具便可互换。

2、医生位

  - ★数字化控制医生治疗台，彩色触摸控制屏，电脑控制面板具医生可以在属于自己的界面下对所有的功能进行个性化的设置（设3个医生个性化设置），包括三个记位、复位、吐痰位、急救位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、观片灯、漱口水、加热水、冲盂、手机光纤灯的选择、时间、闹铃等功能设定和操作以及冲盂时间、加热恒温显示和缺水显示等智能模式。

  - 下挂式治疗台。

  - 器械盘采用气压锁定装置，安全平稳。

  - 具有医师位防脱整体五联器械枪架。

  - ★内置式手机净化水系统1套，可自动泻压和增压，带有缺水报警装置。

  - 冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

  - 智能联动功能：可实现冲盂、漱口的联动；椅位和灯的联动；痰位和冲盂、漱口联动。

3、助手治疗台

- 四手操作。

- 助手位设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留加装升级位。

- 可配置多功能三用枪、强吸、弱吸等。

4、多功能脚控

- 多功能设计，符合人体工程学。

- 移动方便、轻松。

- 轻松实现多种功能

－可控制患者椅位运动

－可控制高速手机、低速手机、洁牙机等器械

－可控制高速手机单喷气/无水操作

－可控制高速手机吹屑气操作

－可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭

5、卫生及消毒系统

  - 牙椅表面采用无缝设计和镜面处理，便于清洁消毒。

  - 强、弱吸唾系统各1套，外置式重金属回收器，方便清洗消毒。

  - 医生治疗台器械盘配可消毒硅胶防护罩，防置交叉感染。

  - 吸唾系统吸唾器头可拆卸进行清洗。

  - 吸唾系统具有延时功能。

  - 内置蒸馏水/纯净水系统：适用于治疗中的无菌操作需求。

  - ★冲盂漱口定量给水自动控制系统：感应式和手控式两种模式取水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

6、漱口盆

- 一体式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。

- 可在90度范围内旋转，方便患者使用

- 。

7、安全保护系统

- 机椅互锁：当动态器械工作时，牙科椅不能运动，防止误操作造成意外伤害。

- 患者椅锁定：当椅座下降过程遇到障碍时，下降运动被终止并自动小幅上升，避免意外伤害的发生。

8、手术灯

- ★无级可调进口LED反光式口腔灯，手柄可拆卸消毒。

- 可以通过灯头开关、医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯和相应程序的智能联动。

9、医生坐椅

座椅高度、靠背俯仰角度可调，最低椅位425mm，行程120mm，符合人体工程学，进口面料。

10、护士座椅

可升降医师坐椅，最低椅位425mm，行程120mm，符合人体工程学，进口面料。

11、内窥镜系统

1、采用1/4高清晰度CCD口腔内窥镜；

2、17寸4:3规格高清液晶显示器，玻璃硬屏；

3、支持: USB VGA HDMI 视频输入功能；

4、支持: 中文，英文，西班牙语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语等多国语言；5、分辨率:  1280*1024；

6、接受制式: PAL D/K B/G；

7、内置电源电压:DC:12V. 4A；

12、内置洁牙机系统

1.工作电压:可以接受24V交流供电，1. 3A，也可以接受32V直流供电，1. 3A,

2.超声频率范围:24}32kHz

3.进水压力:O.lbar-5bar  (O.O1Mpa-0.5Mpa)，工作时需持续通水。

4.电气安全类型:II类普通型设备，应用部分为B型。

5.工作方式:连续操作。

6.工作条件:工作温度:10 0C一40 0C，相对湿度:s80%,大气压力范围:500hPa-1060hPao

7.储存条件:储存温度:一10 0C一++40 0C，相对湿度:s 80%,大气压力范围:500hPa-1060hPao

8.超声频率范围:24-32kHz;

9.可以接受24V交流供电，也可以接受32V直流供电，(线路连接方法小同);

10.可以和多款EMS洁牙机手柄通用;

11．手柄可135摄氏度高温，高压消毒，

12.可适用于EMS所有的牙周，根管，修复工作尖，根管锉系列，震荡频率24kHz-32kHz,和EMS原厂工作尖配套使用;

13.具有负反馈控制功能，可自动跟踪工作尖频率，保证最合理的功率输出;

14.可更换式密封橡胶圈，保证密封效果;

12、内置光固化机系统

1.足够的光强度保证5-10秒钟内即可固化大部分材料；

2.采用电镀氧化铝外壳，无噪音；

3.特殊设计保证固化过程中不产生紫外线和红外线，避免灼伤眼睛和损伤牙髓；

4.内置的微型芯片可控制电子发光二极管更加稳定，持久三种固化模式可供选择；

5.电源：90-250伏，50-60赫兹；

6.功率损耗：少于10瓦；

7.光强度：1250mw/cm；

8.波长范围：430-490NM；

9.指示灯绿色：正常操作；指示灯红色：固化灯手柄温度过高，需暂停使用；

低速多孔离心机技术参数

技术参数

1、最高转速：4，000rpm；
2、最大离心力：3，763×g；
3、最大容量：6×500ml；
4、定时范围：0-9h59min
5、转速精度：±30rpm；
6、尺寸：69×56×77cm；
7、重量：135kg；
8、噪音水平：≤65dB（A）；
9、电源：220V/50Hz800W；

10、配转子：水平转子148×3/5ml

产品特性：

1.免维护交流变频电机调速，高精度、超低噪音；

2.蓝背景液晶：速度、离心剩余时间、离心腔内温度、最大离心力、累计运行时间、故障显示；

3.定速计时功能：运转时间从达到设定速度开始计时；

4.电动锁盖装置，实现最佳运转性能；

5.10种加速与减速预设曲线；

6.风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高；

7.自动平衡，无需配平；

8.电子式不平衡监测保护；

9.可选配实验室生物安全模块，能有效阻止微生物气溶胶的扩散与吸入；

10.带自动脱帽功能，独特双层适配器设计，不但可离心3ml/5ml两种标准真空采血管，更可以避免掉帽现象。

售后服务：整机保修5年。

高速离心机技术参数

技术参数：

1、 最高转速：16，500rpm；
2、 最大离心力：21,142×g；
3、 最大容量：6×100ml；
4、 定时范围：0-9h59min 
5、 转速精度：±30rpm；
6、 尺寸：35.5×32×25.5cm
7、 重量：12kg
8、 噪音水平：≤60dB（A）；
9、 电源：220V/50Hz 400W
10、配转子:角转子24×1.5ml（配0.5ml适配器)

产品特性：

1、免维护交流变频电机调速，高精度、体积小、超低噪音；

2、蓝背景光液晶：速度，离心剩余时间，离心腔内温度，最大离心力，累计运行时间，故障显示；

3、转速，时间，离心力，温度可在离心过程中设定和调节；

4、定速计时功能：运转时间从达到设定速度开始计时；

5、电动锁盖装置，实现最佳运转性能；

6、独特风道设计，可以有效减少离心过程中腔体温度的升高，便于腔体散热；

7、具有‘‘short” 瞬时离心功能；

8、触摸键盘，界面友好，操作简易；

9、全钢制腔体，内外多层冷轧钢板防护，在高速运行时更加平稳；

售后服务：主机保修5年。

光学显微镜技术参数

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

载物台高度：140mm

机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm

移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm

载物台XY 移动可锁定

2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。

2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6  观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；

目镜：10X，视场数≥20；

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

2.1.9  防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

- 基本配置：

3.1  生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）                1套

3.2  平场消色差物镜4X—100XO（4个）                            1套

3.3  必配的附件、专用工具、消耗品等

4. 技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

5. 技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

6.质量保证

测试验收合格后，整机5年保修。

酶标洗板机技术参数

产品特点：

● 微电脑控制，全中文大屏幕菜单，操作简单；

● 全程洗板工作仅需50秒；

● 采用反冲清洗技术，无交叉感染；

● 自动定位系统，工作中如有定位异常，程序会自动重新定位；

● 语音提示功能，用于洗液补充、安全报警；

● 自动脱水，无需人工拍板，微孔内液体残留量为零；

● 废液自动排放；

● 单向喷液并设有过滤装置，无堵孔现象；

● 可清洗1-96孔各种排列方式的酶标板；

● 适用于平底、V型底、U型底等各种底型的酶标板；

● 清洗全过程在密闭环境中进行，保证了实验室的生物安全性；

● 喷头可拆卸，维护简单。

主要技术参数：

● 清洗方式：1-96孔可选；

● 清洗时间：1—30秒可调；

● 冲洗时间：1—30秒可调；

● 脱水时间：10—120秒可调；

● 脱水转速：1200rpm±10%；

● 液瓶容量：5000ML；

● 工作环境、温度：1℃-40℃ ，相对湿度≤80% ；

● 电源：AC 220V±20V，50Hz±1Hz；

● 输入功率：200VA；

压力蒸汽灭菌器（立式、可移动）技术参数

容积：75L

工作电源:220V  50Hz

功率：3KW

工作温度：+5~126℃

保温时间：1-99.99（分钟或小时）

补水压力：≥0.2MPa

性能特点：

不锈钢材质制成；

*轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力；

*微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程；

LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；

*电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温精度达到±0.5℃以内；

*低水位自动补水功能，且有声光报警系统，补完水自动恢复加热；

径向自胀式硅橡胶密封圈；

温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；

超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽；

## 三、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用。

2、供货地点：三亚市中医院指定地点。

## 四、商务要求

1、提供2016年以来已完成的同类项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

2、在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

3、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场。

4、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

5、质保期：第一、二、三包采购项目的质保期在二、规格和配置技术参数中，未提到的质保期为1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 五、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。