- 第三章 采购需求

标包名称：第2包

- 第2包采购需求

一、采购需求一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质保期（年） | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描叶面积测定仪 | 台 | 4 | 8400 | 3 | 否 |  |
| 2 | 酶标仪 | 台 | 2 | 88000 | 3 | 否 |  |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 50000 | 3 | 否 |  |
| 4 | 研磨仪 | 台 | 5 | 40000 | 3 | 否 |  |
| 5 | 实验型高压纳米均质机 | 台 | 1 | 90000 | 3 | 否 |  |
| 6 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 4 | 54000 | 3 | 否 | 核心产品 |
| 7 | 超微量分光光度计 | 台 | 2 | 85000 | 3 | 否 |  |
| 8 | 凝胶成像系统 | 台 | 2 | 36000 | 3 | 否 |  |
| 9 | 图型工作站主机 | 台 | 4 | 16680 | 3 | 否 |  |
| 10 | 根系分析系统 | 台 | 2 | 55000 | 3 | 否 |  |
| 11 | 叶绿素蓝绿藻测量仪 | 台 | 2 | 10000 | 3 | 否 |  |
| 12 | 多参数水质分析仪 | 台 | 2 | 35000 | 3 | 否 |  |
| 13 | 千分之一天平（电子天平） | 台 | 4 | 8000 | 3 | 否 |  |
| 14 | 便携式三氮测定仪 | 台 | 4 | 7500 | 3 | 否 |  |
| 15 | 1/10000天平 | 台 | 2 | 17800 | 3 | 否 |  |
| 16 | 便携式流速仪/海流计 | 台 | 2 | 23000 | 3 | 否 |  |
| 17 | 便携式土壤检测仪器 | 台 | 4 | 27000 | 3 | 否 |  |
| 18 | 总辐射表 | 台 | 5 | 5670 | 3 | 否 |  |
| 19 | 光量子仪 | 台 | 5 | 4050 | 3 | 否 |  |
| 20 | 土壤养分速测仪 | 台 | 6 | 7700 | 3 | 否 |  |
| 21 | 土壤水分速测仪 | 台 | 6 | 3500 | 3 | 否 |  |
| 22 | 土壤团粒结构分析仪 | 台 | 4 | 12000 | 3 | 否 |  |
| 23 | 土壤PH计 | 台 | 10 | 2200 | 3 | 否 |  |

二、技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 采购品目名称 | 技术参数、规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描叶面积测定仪 | 1.传感器：定制接触式图像传感器 2.测量单位：毫米，平方毫米 3.最大扫描长度≥2000mm以上 4.最大有效扫描宽度≥213mm 5.扫描速度≥150mm/s 6.面积测量精度：小于±2%(矩形样品面积大于10cm2) 7.面积分辨率≤0.1mm2 8.长度分辨率≤1mm 9.宽度分辨率≤1mm 10.最大测量厚度：≤3mm 11.显示器≥122×32点阵，2行，中文或英文界面显示 12.数据存储：5000组测量数据 13.接口：USB2.0 14.电源：7V锂可充电电池，界面直接显示电池电压伏数 15.电量：一次充电可扫描500次以上 16.体积：≥34×6×4(cm) 17.重量≥1.5kg 18.工作温度：0～50℃ 19.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 20.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 2 | 酶标仪 | 主要指标： 1.波长范围：190nm-1000nm； 2.光源：闪烁氙灯。 3.开机无需预热，可直接检测。 4.波长准确度：±1.0nm； 5.波长重复性：<0.2nm； 6.分辨率：0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算） 7.测定范围：0-3.0OD； ★8.采用CMOS检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） ★9.整板单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） ★10.单孔实时输出紫外-可见全波长光谱图；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 11.布板方式：可视化自由布板； 12.自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃； 13.微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制） 14.可实现1-24比色皿检测 ★15.微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（配备96孔微量石英板）；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 16.形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等； 17.可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：吸光度模式、 Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归； 18.适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等； 19.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函； ★20.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 一、主要技术指标 1.最高转速≥14000RPM 2.转速范围：300-14,000rpm（100rpm增量） 3.转速精度≤±20 rpm 4.最大离心力≥ 21780 x g 5.最大容量: 300ml（6*50ml） 6.转头快速自锁功能,无需工具安装。节省更换转头所需时间，减少对转头会磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患 7.非接触不平衡保护，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护 8.控温范围：-20度到40度 9.具有预冷功能，避免导致部分温度敏感样品失活 10.具有温度自动补偿功能，不同转头在不同转速下需要补偿的温度在软件里进行设定，保障样品真正的低温离心 11.具有转头自动识别功能，增加了离心的安全性 12.速度/RCF转换：可以互换进行设定，最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g 13.定时功能：1min-99h59min+Hold功能 14.运行噪音：<58dB(A) 15.存储数据：9组 16.快加速和减速，9级加速，9级减速 17.具有瞬时离心按键，方便即时离心 18.具有进程显示功能 19.高不平衡耐受性，可允许5mm的差异 20.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函 21.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 二、配置 1.主机一台 2.角转子一个，处理量：48*1.5/2ml 最高转速14000rpm 最大离心机：21123g EP管 3.角转子一个， 处理量：10*10ml 最高转速14000rpm 最大离心机：17530g 圆底管 |
| 4 | 研磨仪 | 技术参数： 1.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，可对土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。15秒内最大处理量至少24个样品。（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 2.可以兼容的样品量：24*2ML /12*5ML ，可以任意定做各种规格研磨管。 3. 触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ： 4.可存储20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 5.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 6. 开盖运行保护：电磁锁定 7.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 ★8. 内部结构采用“双电机旋转离心”的技术，确保研磨充分，且不需要再次转移，避免气溶胶的污染，最大程度的实现高效率的样品研磨的目的（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 9.在固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”和 压紧技术，降低破管的风险，研磨管的完整度高于99.995%（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 10.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。 11.均质速度： 1-21M/S 工作时间 ：1-9999S，用户可自行设定。 12.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性 13.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 14.加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。 15.噪音等级： <54db。 16.研磨球直径： 0.1-30mm。 17.最终出料粒度：~5µm。研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 18.电子锁功能，屏幕上有自动的开盖和关盖功能，减少人工操作 19.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢。研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 20.可随意更换适配器，有24*2ML /12*(5)ML可接受任意规格定制。 21.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 ★22.需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考 23.采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定； 24.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 ★25.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 5 | 实验型高压纳米均质机 | 技术参数： 1.设计压力（MAX）：2000bar 2.产品粘度：＜2000cP 3.工作压力（MAX）：1800bar 4.处理量：15ML-10L/H 5.进料尺寸：＜500um 6.进料温度：＜90℃ 7.外形尺寸≥W440*H410*L800 8.重量≥110KG 9.均质级数：一级控温均质阀 10.最高进料温度 ：90℃ 11.冷水机：可选配加装冷水机 12.凸轮活塞驱动，油脂润滑维护周期长。 13.外壳及机架：采用卫生级不锈钢。 14.采用固体陶瓷柱塞,有极高的硬度和光滑的表面，极高的耐磨和自润滑作用。 15.物料冷却，主机自带换热器，对均质过的物料直接进行冷却，可将物料控制在15℃，可将物料分散，防止高压均质后的团聚现象。 16.采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定； 17.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 18.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 基本配置： 1. 主机一台。 2. 冷水机一台。 3.拆卸工具一套。 4. 胶管2根。 5 .使用说明书一份。 |
| 6 | 荧光定量PCR仪 | 技术参数： 1.2个Marlow半导体制冷片,循环次数>100万次; ★2.双模块设计，一机多用，可以同时运行两个不同的实验程序；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 3.模块类型：0.2ml×8x2孔模块； 4.试管类型： 单管，八联排试管; 5.样本容积： 15-100uL; 6.加热/冷却方式： 半导体加热/制冷; 7.温度范围： 0℃-100℃; ★8.最大变温速度：≥7℃/秒；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 9.最大降温速率： ≥6℃/s; 10.控温精度： ≤±0.1℃; 11.温度准确度： ≤±0.25℃; 12.温度均匀性： ≤±0.25℃; 13.荧光检测通道数： 4通道; 13.1.激发光源：高亮度LED，使用寿命长，无需维护; 13.2.检测器：高灵敏度光电传感器; 13.3.荧光激发波长：300-800nm; 荧光检测波长：500-800nm; 14.检测技术：侧边扫描技术，检测距离近，荧光采集信号稳定； 15.动力学范围 1~1010 Copies； 16.检测灵敏度：可检测单拷贝基因； ★17.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 ★18.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 7 | 超微量分光光度计 | 技术参数： 1. 采用最先进的微量样品Smartpath检测技术 2. 悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程 3. 触摸屏操作，定制的智能操作系统，无需外接电脑 ★4. 自动感应下压多点检测技术（非拉伸），终生精度，无需校准（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） ★5.带Smart-lab控制系统，波长精度：≤0.5nm，实现远程控制，方便数据传输 6. 波长范围：190-840nm全波长扫描 7. 波长分辨率（带宽）：≤1.5nm 8.光程：最小光程0.02mm,满足高浓度精确检测 9. 样品量：0.5-1ul ★10. 吸光值准确度：1.5% at 0.75AU at 260nm 11. 吸光值测量范围：0.04-750(等效于10mm) ★12. 核酸测量范围：0.75-37,500 ng/μl dsDNA， 0.6-30,000 ng/μlRNA（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 13. 蛋白测量范围：0.04-1125mg/ml BSA 14. 检测时间：2秒 15. 下样品座材料：303特种不锈钢，石英和蓝宝石窗 16. 上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤 ★17. 内置荧光检测app,可升级具备荧光检测功能（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 18.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 ★19.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 8 | 凝胶成像系统 | 1.运行环境：供给电压:220V 50 ~ 60 Hz ；环境温度:正常室温 ；相对湿度:≤90%。 2.外观尺寸：≤400×380×700mm（W×L×H） ABS材料一体机箱 3.技术参数 3.1.摄像头:高分辨率低照度USB3.0超高速相机 3.2.感光效率: QE>65% 3.3.有效像数≥ 1200万像素 曝光时间1ms-3000ms 3.4.像数密度 ≥16 bit （0-65535色） 3.5.像数尺寸≥ 3.45um×3.45um 3.6.像素合并: 1×1 3.7.动态范围: ≥4.8个数量级 3.8.电动镜头:2000万解析度高清快速自动聚焦镜头，单倍变焦最快完成时间≤1000ms。 3.9.白光样品板≥25x25cm LED冷光带刻度折叠式样品台，折叠于机器内部。 3.10.紫外样品台：开门式抽屉灯管无影低背景样品台，波长302nm.面积≥21×21cm。 3.11.LED反射白光：双侧反射： 3.12.切胶装置：抽屉开放式， 防护装置590nm光学滤镜 有效防紫外线99.99% 防护面积30*30cm. 3.13.滤光片: 标配590nm波长 3.14.数据传输：USB3.0单线完成图像传输与仪器控制。 4.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 5.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 9 | 图型工作站主机 | 技术参数 1.十二代i7 处理器 2.≥16G内存 3.≥256G固态硬盘 4.≥2T机械硬盘 5.A2000 ≥6G显卡 6.≥23.8寸显示器 7.80Plus认证电源 |
| 10 | 根系分析系统 | 技术参数： 1.本产品是基于图像识别技术用于植物离体洗根后的根系表型分析，以拍摄手段获取图像后通过PC端软件进行分析。 2.配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm，透扫幅面为304.8mm×203.2mm，最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。 3.自动分析：可进行一键分析，精准测量植物根系参数：（1）根总数（2）根尖数量（3）根总长（4）根平均直径（5）根总投影面积（6）根总体积（7）R/G/B（8）RHS（9）总连接点数（10）端点（11）关节点（12）连接点数（13）分叉数（14）交叠数（15）盒维数，尽可能的避免用户手动修正调整，数据分析具有准确性高、分析速度快和完整性强的特点 4.分段参数：可通过直径、投影面积、表面积、体积和长度进行根系分段和分档，并可自定义进行分档设置，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等，及其分布参数，并输出数据直方图，实现数据可视化。 5.拓扑分析：能自动进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、长度、体积等参数，可自动区分侧根等级自动分析主根或任意一支侧根的参数等，根系等级分为8级，使根系分析更加准确。 6.根系修正：分析后可对根系进行合并分叉、合并根尖、删除连接、断开连接、主根修正、侧根修正、根粗修正等操作，可以修改系统识别错误的根系，可操作性高，输出参数准确。 7.根系分布：能用盒维数法自动测根系分形维数，准确获取根系空间分布参数。 8.根瘤菌分析：可自动识别并分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌数、根瘤菌表面积、根瘤菌表面积贡献量、根瘤菌体积和根瘤菌体积贡献量，可手动添加未识别的根瘤菌，也可删除系统识别错误的根瘤菌，手动操作使数据更加准确。 9.个性化显示：支持对图片分析的参数进行勾选设置，可用不同颜色显示出根系的端点、关节点、连接线段、根瘤、主根、1-6级侧根和低级侧根，便于检测中的直观显示与区分。 10.批量分析：可单次可批量全自动分析100张以上图片，自动保存分析后的图片及结果，全程无需人工参与，批量分析进度可视化展示，可实时掌握分析进度，可切换查看分析图片和参数。 11.二值化：在目标和背景比较相似时，调整阀值可以凸显目标轮廓； 12.杂质剔除：设定一个像素值后，软件自动剔除图片中小于该像素的独立点，以保证分析不受杂质影响； 13.自动标定：无需用户输入扫描像素，软件自动换算实际长度； 14.数据存储：各分析图像、分布图、结果数据可保存，并输出至Excel表，可输出分析标记图。 15.添加根：可手动绘制系统未识别的根系，增加数据的准确性。 16.测距：可通过鼠标点击确定图片中两点间的距离，可以细致的测量根系长度和宽度 16.整体参数：根尖数精度：误差<5%，根系长度精度：误差<4%，平均直径精度：误差<0.04%，投影面积精度：误差<4%，表面积精度：误差<4%，体积精度：误差<4%； 17.产品配置：装有根系分析系统软件、使用说明、使用视频等资料的U盘、加密狗 、扫描仪、透明根系成像盘。 18.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函 19.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 11 | 叶绿素蓝绿藻测量仪 | 技术参数： 1.测量范围：0-300,000cells/mL 2.检出限≤200cells/mL 3.测量精度：1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% 4.分辨率：20 cells/mL 5.线性度：R2 >0.999 6.外壳材料：蓝绿藻传感器：SUS316L 7.电缆长度：标配3米电缆（可延长） 8.数据存储：大于100，000条数据 |
| 12 | 多参数水质分析仪 | 1.酸度pH和pH/mV转换技术指标 1.1.测量范围：0.00 to 14.00pH/±600.0 mV； 1.2.测量精度：±0.02 pH/±0.5 mV 2.氧化还原ORP/mV技术指标 2.1.测量范围：±2000.0 mV； 2.2.测量精度：±1.0 mV 3.ISE离子浓度技术指标 3.1.氨氮测量范围：0.02 to 200 mg/L（ppm）as N； 3.2.氯化物测量范围：0.6 to 200 mg/L（ppm）； 3.3.硝酸盐（氮）测量范围：0.62 to 200 mg/L（ppm）as N； 3.4.解析度：0.01 mg/L（≤1 mg/L）、0.1 mg/L（＞1 mg/L）； 3.5.测量精度：读数±5%或 2 mg/L，取最大者 4.电导率 EC测量精度：读数±1% ，1 µS/cm 5.总固体溶解度 TDS技术指标 5.1. 测量范围：0 to 400000 mg/L（ppm）、0 to 9999 mg/L（ppm）、10.00 to 99.99 g/L（ppt）、100.0 to 400.0 g/L（ppt）； 5.2.测量精度：读数±1% 或 1 mg/L（ppm） 6.实际盐度技术指标 6.1测量范围：0.00 to 70.00 PUS； 6.2.测量精度：读数±2%或 0.01 PUS，取最大者 7.海水比重技术指标 7.1.测量范围：0.0 to 50.0 σt、σ0、σ15； 7.2.测量精度：±1σt、σ0、σ15 8.溶解氧&饱和溶解氧技术指标 8.1.测量范围：0.00 to 50.00 mg/L（ppm）、0.0 to 500.0 % ； 8.2.测量精度：≤30.00 mg/L：读数±1.5% 或 0.10 mg/L（ppm），取最大者 ，＞30.00 mg/L：读数±3% ≤300.0 %：读数±1.5% 或 1.0 %，取最大者 ，＞300.0 %：读数±3% 9.大气压强技术指标 9.1.450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa； 9.2.测量精度：±3 mm Hg @ ±15°C 10.温度技术指标 10.1.-5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、268.15 to 328.15K； 10.2.测量精度：± 0.15°C、± 0.27°F、± 0.15K 11.其他技术指标 11.1.温度补偿：自动温度补偿，-5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F 11.2. 数据存储：44000个测量数据存储，记录间隔设置：1秒至3小时，USB数据接口 11.3. 防水标准：主机：IP67，专用多参数电极：IP68 11.4. 其他功能：FastTracker TAG ID（T.I.S电子标签自动识别数据系统） 11.5. 电源模式：1.5V×4AAA电池或1.2V×4可充电池，AC230V/12DC电源适配器 11.6. 使用环境：0 to 50°C（32 to 122°F），RH max 100% 12.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 13.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 13 | 千分之一天平（电子天平） | 1. 技术指标： 1.1 量程/精度≤210g/1mg 1.2 重复性(mg) ≤±1 1.3 线性误差(mg) ≤±2 1.4 称盘尺寸(mm) ≤Φ90 1.5 外形尺寸(mm)≤345×223×331 2. 主要性能特征： 2.1 使用单体模块电磁力传感器，响应性、温度特性、整体性、均衡性大幅提高。 2.2 内置温度触发提示校准功能，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度。 2.3七级防震干扰滤波及六级灵敏度感量级别、四级速率可调功能。 3.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函。 4.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 14 | 便携式三氮测定仪 | 技术参数： 1.光 源：超高亮发光二极管 2.波 长：430 nm，538 nm 3.测定下限： 氨氮≤0.1 mg/L（以 N 计） 亚硝酸盐氮≤0.01 mg/L（以 N 计） 硝酸盐氮≤0.5 mg/L 4.测量范围： 氨氮：0.00~5.00 mg/L（以 N 计） 亚硝酸盐氮：0.00~0.40 mg/L（以 N 计） 硝酸盐氮：0.0~20.0 mg/L 5.测量精度≤ ±5% |
| 15 | 1/10000天平 | 1. 技术指标： 1.1 量程/精度：220g/0.1mg + 520g/1mg (双量程、双精度） 1.2 重复性(mg)：±0.1/±1 1.3 线性误差(mg)：±0.2/±2 1.4 称盘尺寸(mm)：Φ90 1.5 外形尺寸(mm)：345×223×331 2. 主要性能特征： ★2.1 高分辨率彩色不小于5英寸触摸屏，双量程、双精度设计，使用单体模块电磁力传感器，响应性、温度特性、整体性、均衡性更好；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） ★2.2 内置温度触发提示校准功能，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度。内置时间触发提示校准功能，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），时间可设置范围为1-300分钟；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 2.3七级防震干扰滤波及六级灵敏度感量级别、四级速率可调功能； ★2.4天平有一键转换精度功能，可以做到一机两用；（需提供厂家出具的参数确认函加盖厂家公章） 2.5 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 2.6 具有克、克拉、盅司等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝 2.7 RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机 3.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函★4.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 16 | 便携式流速仪/海流计 | 技术参数： 1.流速范围：0.05m/s~15m/s 2.流速测量精度：±1.5% 3.流向(方位角）：0-360° 4.测量方式：自动、手动 5.显示：液晶触摸屏显示 6.存储：流速、流向、时间、测点名称存储 7.流速测量分辨率：1mm/s 8.水深使用范围：0~40m 9.流速历时：1-999秒 10.供电：仪表内置电池供电 11.记录周期：自动存储容量4G 12.测量范围：河流、海流、渠道、湖泊、水电站、溢港道等 |
| 17 | 便携式土壤检测仪器 | 技术参数： 1.存储数据：本机FIash可存储3万条数据，配置4G内存卡可无线存储 2.记录时间间隔： 5分钟～ 99小时 3.经度：0-180° 纬度：0-90° 4.工作电源： 7.4v大容量锂电池 5.测量范围 ：0～ 10000kPa ， 0～ 100Kg/cm²，0～ 1000N/cm²（三种单位可以互相转换） 6.测量精度： ±0.5%FS 7.测量深度：0-375mm（标杆长度400mm，其他长度可订制） |
| 18 | 总辐射表 | 技术参数： 1.测量范围：0～2000w/m2 2.光谱范围：0.3～3 μm 3.灵敏度：7～14μv/w.m -2 4.记录容量：主机可存3万条，标配4G内存卡可无限存储 5.记录时间间隔：5分到99小时连续可调 6.经度：0～180° 7.纬度：0～90° 8.工作电源：3.7V锂电池供电 9.可记录总辐射，可选配语音功能 10.GPS定位功能 |
| 19 | 光量子仪 | 技术参数： 1.量程范围：0～2,700μmol.m-2 s-1，400～700nm带宽 2.线性度：全量程±1% 3.分辨率：1μmol. m-2 s-1 4.记录容量：主机可存3万条，标配4G内存卡可无限存储 5.记录时间间隔：5分到99小时 连续可调 6.工作电源：3.7V锂电池供电、9V/2A电源适配器 7.稳定性：变化小于±2%/年 8.紫外红外响应：0.5% 9.通讯接口：RS485单通道记录型 |
| 20 | 土壤养分速测仪 | 技术参数： 1.功能；可检测土壤及化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥等）、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量，用户可根据需要自由中文输入近千个检测项目; 2.稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 3.重复性：A值（吸光度）小于0.005 4.线性误差：小于3.0% 5.波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm 6.灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3 7.土壤pH值（酸碱度）测试范围：0～14pH 8.土壤pH值（酸碱度）测量误差：±0.5 9.土壤盐分测量范围：0～23ms/cm 10.土壤盐分测量精度：±2%FS。 11.为确保售后服务质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的售后服务承诺函； 12.为确保货物质量，需提供厂家或区域代理针对本项目的授权书(区域代理投标须提供厂家授权书；其他经销商投标，须提供厂家或区域代理授权书）。 |
| 21 | 土壤水分速测仪 | 技术参数： 1.手持机参数： 1.1.记录容量：设备内部Flash可存3万条数据，标配4G内存卡可不限量存储 1.2.采集时间间隔：5分～99小时 1.3.语音播报：中文普通话 1.4.工作电源：7.4V锂电池供电 1.5.工作电流：待机功耗3mA，其他功耗据配置而定 2.土壤水分技术参数： 2.1.水分单位： %VWC 2.2.响应时间：≤2秒 2.3.土壤水分分辨率：0.1% 2.4.含水率测试范围：0～100% 2.5.相对百分误差：≤3% |
| 22 | 土壤团粒结构分析仪 | 技术参数： 1.主机尺寸：≥长 520mm*宽 520mm*高 760mm 2.运行方式：垂直运动，行程50mm，确保被检测土壤团粒按土壤筛标准规格进行样品标准留样。 3.定时范围：0~99分钟任意调节 4.电机转速：1450 转/分钟 5.振荡频率：4-45次/分钟 6.工作电压：220V ,50HZ 7.最大功率：120W 8.配置；土壤筛（材质：不锈钢材质，尺寸：200*50mm规格：5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm 、0.25mm可选配10mm、7mm） 水桶、振荡架、筛架等 |
| 23 | 土壤PH计 | 1.pH：级别0.01级 1.1.mV范围：(-1999～1999)mV 1.2.最小分辨率：1mV 1.3.电子单元示：值误差：±0.1%FS 2.pH范围： -2.00～18.00pH 2.1最小分辨率：0.01pH 2.2电子单元示值误差：±0.01pH 3.温度 范围：-5.0～110.0℃ 3.1.最小分辨率：0.1℃ 3.2.电子单元示值误差：±0.2℃ |

注：1、规格尺寸类参数允许不超过±3%的偏差（上述技术参数已有要求的除外）。招标文件中所有的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，目的是为了满足采购人工作的基本要求，投标产品满足（实质相当于）或优于招标文件的采购需求均可。

2、投标人需对响应的“技术参数、规格、功能及其他要求”内容真实性负责，如虚假响应谋取中标资格，经核实发现，取消中标资格。

3、本项目所有产品均不接受定制产品投标（参考配置及技术要求为定制产品除外），否则将按无效投标处理。

▲三、服务标准：

1、售后服务：产品的质保期为至少3年，质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用。投标人在接到买方故障通知后3小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

2、培训服务：

（1）投标人应在采购人规定的时间内将全部产品安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供使用说明书及有关产品使用和管理的培训。

（2）免费提供培训材料及所培训内容。

（3）培训地点：采购人指定地点。

（4）时间：培训时间不少于3场

（5）内容：产品的基本原理、结构、基本操作及维护知识，并指导用户进行操作，直到用户方使用人员可独立进行操作为止。

▲四、交货时间、交货地点及方式（履约时间/交付期、履约地点、履约方式）

1、交货时间（履约时间/交付期）：合同签订后80天内交货且安装调试完毕交付使用。

2、交货地点（履约地点）：采购人（用户）指定地点

3、交货方式（履约方式）：由中标人运输至采购人指定地点施工及安装，且验收完毕。

▲五、付款时间、方式及条件：

本合同采用第（一）种付款方式。

（一）采取预付款的：

1. 预付款金额为50万（含）以上

本合同生效3日内，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的70 %的预付款，即人民币 元；

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%，即人民币 元。

- 预付款金额为50万以下

本合同生效1日内，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的70 %的预付款，即人民币 元；

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%，即人民币 元。

（二）采取货到付款的：

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，按合同约定金额付款。

▲六、验收方法及标准：按本采购文件及中标人投标文件及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

▲七、其他

1.安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

2.项目的实质性要求：按招标文件要求实施。

3.合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

4.法律法规规定的强制性标准：无

八、第2包最高限价：171.172万元，投标人报价如超过此最高限价及各单价限价的将作为无效投标处理。