采购需求

前提：

- 1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

- 2、标注“★ ”、“▲ ”的技术条款须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

- （1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

- （2）货物制造商盖章的技术参数确认函（格式自拟）；

- （3）产品彩页；

- （4）货物制造商盖章的产品白皮书或设备说明书。

- 3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供货物制造商盖章的技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离

- 4、标注“★ ”的配置清单、售后服务、商务要求须提供承诺函。

★一、采购清单

| 包号 | 序号 | 采购标的名称 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 单包最高 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1（ 原采购第5包） | 1 | 超声波治疗仪 | 台 | 1 | 100000.00 | 643600.00 |
|  | 2 | 台式超短波治疗仪 | 台 | 1 | 50000.00 |  |
|  | 3 | 磁振热治疗仪 | 台 | 2 | 50000.00 |  |
|  | 4 | 立体动态干扰电治疗仪 | 台 | 1 | 196000.00 |  |
|  | 5 | 电脑骨质增生治疗仪 | 台 | 1 | 7600.00 |  |
|  | 6 | 红外生物效应治疗仪 | 台 | 1 | 150000.00 |  |
|  | 7 | 远红外线按摩床 | 台 | 1 | 40000.00 |  |
| 采购包2（ 原采购第6包） | 1 | TDP治疗器 | 台 | 2 | 10000.00 | 325000.00 |
|  | 2 | 产后康复综合治疗仪 | 台 | 2 | 28000.00 |  |
|  | 3 | 电针治疗仪1 | 台 | 12 | 1000.00 |  |
|  | 4 | 电针治疗仪2 | 台 | 2 | 10000.00 |  |
|  | 5 | 高频理疗仪 | 台 | 1 | 50000.00 |  |
|  | 6 | 双头电磁波 | 台 | 2 | 1200.00 |  |
|  | 7 | 特定电磁波治疗仪 | 台 | 10 | 560.00 |  |
|  | 8 | 远红外线治疗仪 | 台 | 1 | 49000.00 |  |
|  | 9 | 中频电疗仪 | 台 | 2 | 30000.00 |  |
|  | 10 | 医用臭氧治疗仪 | 台 | 1 | 50000.00 |  |
| 采购包3（ 原采购第11包） | 1 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 台 | 2 | 500000.00 | 1000000.00 |

注：1.投标报价要求：

（1）合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

①货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

②安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

③进出口手续费用（如有）；

④运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定， 海南省卫生健康委员会、使用单位无需就本次购买向供应商支付其他费用。

（2）各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化而调整。

- 2.如所供货物为医疗器械的,医疗产品注册证上的名称与采购标的名称不一致的,需在《开

- 标一览表》的“备注”中明确,验收以医疗器械注册证上的产品名称为准。

- 3.本项目采购标的所属行业为工业。

二、技术要求

采购包1（ 原采购第5包）：

| 1、超声波治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 治疗原理：机械作用、温热作用、理化作用 | 具备 |
| 1.2 | 彩色触摸显示屏≥5英寸 | 具备 |
| 1.3 | 屏幕显示分辨率≥(480 )×(272 )像素 | 具备 |
| 1.4 | 输出模式：连续输出和脉冲输出 | 具备 |
| 1.5 | 工作频率：1或3MHz | 具备 |
| 1.6 | 治疗时间涵盖1～30min | 具备 |
| 1.7 | 处方功能≥3个临床常见疾病的标准处方 | 具备 |
| 1.8 | 具有存储功能 | 具备 |
| 1.9 | 内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息 | 具备 |
| 1.10 | 接触控制功能 | 具备 |
| ▲1.11 | 配有手持式超声治疗探头≥2个 | 具备 |
| 1.12 | 超声探头可用于水下治疗 | 具备 |
| 1.13 | 剂量实时显示功能 | 具备 |
| 1.14 | 双通道输出功能 | 具备 |
| 1.15 | 输入功率≥50VA | 具备 |
| 1.16 | 一键飞梭，快速调节各类治疗参数 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、输出线1条、台车1辆、基本附件1套 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 2、台式超短波治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 触摸屏≥5英寸 | 具备 |
| 1.2 | 额定输入功率≥700W | 具备 |
| 1.3 | 输出最大功率≥200W | 具备 |
| 1.4 | 输出稳定性：连续工作时间≥30min，输出功率变化≤10% | 具备 |
| 1.5 | 治疗时间10～30min可调 | 具备 |
| 1.6 | 治疗模式:≥3种（至少包含连续模式、断续模式、脉冲模式） | 具备 |
| 1.7 | 配置电子管≥4个 | 具备 |
| 1.8 | 智能化管理系统，治疗结束后有声音提示并断开输出 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机、方型绑带式电极、固定带、验电器、遥控器各1件、基本附件包（配备三种方型硅胶电极板、四个电子管，大中小电极板各2对，大中小毡垫各2对，大中小布套各2对） |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 3、磁振热治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 额定输入功率≥300W | 具备 |
| 1.2 | 磁场强度范围≤38mT | 具备 |
| 1.3 | 振动频率为50Hz，允差±1Hz | 具备 |
| 1.4 | 振动幅度为≤5mm | 具备 |
| 1.5 | 六种治疗模式 |  |
| 1.5.1 | 治疗模式1：工作周期1s，允差≤±10% | 具备 |
| 1.5.2 | 治疗模式2：工作周期2s，允差≤±10% | 具备 |
| 1.5.3 | 治疗模式3：工作周期2.5s，允差≤±10% | 具备 |
| 1.5.4 | 治疗模式4：工作周期3s，允差≤±10% | 具备 |
| 1.5.5 | 治疗模式5：工作周期4s，允差≤±10% | 具备 |
| 1.5.6 | 治疗模式6：工作周期5s，允差≤±10% | 具备 |
| 1.6 | 开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式：温度范围：最小值≤40℃且最大值≥55℃ | 具备 |
| 1.7 | 治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min | 具备 |
| 1.8 | 将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行 | 具备 |
| 1.9 | 输出通道：双通道，可同时连接两个导子 | 具备 |
| 1.10 | 数码管显示窗口 | 具备 |
| 1.11 | 治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机 1 台、标准导子2 套、绑带 2 条、检磁器 1 个 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 4、立体动态干扰电治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 输出通道：独立两组二维/三维干扰电输出 | 具备 |
| 1.2 | 治疗仪工作频率涵盖2kHz～5kHz | 具备 |
| 1.3 | 治疗仪差频频率范围：最小值≤1Hz且最大值≥199Hz | 具备 |
| 1.4 | 调幅度：0-100% ，允差±5% | 具备 |
| 1.5 | 动态节律分档可选 | 具备 |
| 1.6 | 差频周期可调档位≥4档 | 具备 |
| 1.7 | 定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min | 具备 |
| 1.8 | 治疗仪治疗时间结束时有提示声 | 具备 |
| 1.9 | 固定处方≥4个和自编处方≥1个 | 具备 |
| 1.10 | 数码显示触摸按键操作 | 具备 |
| 1.11 | 调制波波形≥6种 | 具备 |
| 1.12 | 负压吸附功能 | 具备 |
| 1.13 | 治疗时吸附式电极、自粘式电极可选 | 具备 |
| 1.14 | 具备输出通道开路、短路保护功能 | 具备 |
| 1.15 | 配备加热盘预热抽屉 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、收纳盒1个、输出线6条、吸附碗12个、电源线1条 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 5、电脑骨质增生治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 彩色触摸显示屏 | 具备 |
| 1.2 | 治疗强度可调 | 具备 |
| 1.3 | 最大输出电流：≤100mA | 具备 |
| 1.4 | 最大输入功率≥36W | 具备 |
| 1.5 | 基波波形：方波，频率4000Hz | 具备 |
| 1.6 | 调制信号波形：方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波 | 具备 |
| 1.7 | 治疗处方≥8种 | 具备 |
| 1.8 | 温热功能 | 具备 |
| 1.9 | 电疗时间涵盖1～60min连续可调，步长1min | 具备 |
| 1.10 | 中频脉冲频率：4000Hz | 具备 |
| 1.11 | 电源参数: AC220V±10%，50Hz±1Hz | 具备 |
| 1.12 | 计次功能:自动识别计次卡,读取使用次数，读取成功时,治疗仪发出提示声 | 具备 |
| 1.13 | 安全类型：II类BF型 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、骨创伤电刺激套件2套、理疗用体表电极1包 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥2年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 6、红外生物效应治疗仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 商务技术要求 |  |  |
| 1 |  |  | 参数 |  |  |
| 1.1 |  |  | 额定输入功率≥150W | 具备 |  |
| 1.2 |  |  | 显示方式：数码管或高清液晶显示屏 | 具备 |  |
| 1.3 |  |  | 操作方式，按键操作 | 具备 |  |
| 1.4 |  |  | 输出通道：双通道独立控制输出 | 具备 |  |
| 1.5 |  |  | 偏振光连续输出强度可调 | 具备 |  |
| 1.6 |  |  | 定时时间涵盖1min～30min，可调 | 具备 |  |
| 1.7 |  |  | 工作模式≥2种 | 具备 |  |
| 1.8 |  |  | 距点状辐射头1cm范围内，输出光斑直径≤2cm | 具备 |  |
| 1.9 |  |  | 治疗仪配有紧急理疗终止装置 | 具备 |  |
| 1.10 |  |  | 配备万向脚轮并具有锁止功能 | 具备 |  |
| ★2 |  |  | 配置清单 |  |  |
|  |  |  | 主机1台、熔断器2个、电源线1根 |  |  |
| ★3 |  |  | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |  |
| 3.1 |  |  | 设备保修期≥3年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |  |
| 3.2 |  |  | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |  |
| 3.3 |  |  | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |  |
| 3.4 |  |  | 培训要求 |  |  |
| 3.4.1 |  |  | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |  |
| 3.4.2 |  |  | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |  |
| 7、远红外线按摩床 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 参数 |  |  |  |  |
| 1.1 | 运动小车行程≥780mm |  |  | 具备 |  |
| 1.2 | 滚动按摩范围:滚动1600mmX380mm |  |  | 具备 |  |
| 1.3 | 滚动按摩周期:40s士5s |  |  | 具备 |  |
| 1.4 | 理疗床治疗时间涵盖1～90min内设定 |  |  | 具备 |  |
| 1.5 | 振动按摩范围:800mmx200mm |  |  | 具备 |  |
| 1.6 | 负载:床面均匀承载≥135kg |  |  | 具备 |  |
| 1.7 | 理疗床温度调节范围为:30℃-40℃ |  |  | 具备 |  |
| 1.8 | 升温15℃所用时间≤20min |  |  | 具备 |  |
| 1.9 | 超温报警 |  |  | 具备 |  |
| 1.10 | 整机最大噪音≤55dB |  |  | 具备 |  |
| 1.11 | 定位按摩功能:可选择全身、上身、颈部、腰部、腿部、下身六个部位进行定位按摩 |  |  | 具备 |  |
| 1.12 | 振动按摩功能 |  |  | 具备 |  |
| 1.13 | 保温治疗舱功能及远红外热疗功能 |  |  | 具备 |  |
| ★2 | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 按摩床1张、按摩器1件 |  |  |  |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |  |  |  |

采购包2（ 原采购第6包）：

| 1、TDP治疗器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 商务技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  | 参数 |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 额定电压：220V±22V |  | 具备 |  |
| 1.2 |  |  | 频 率：50Hz±1Hz |  | 具备 |  |
| 1.3 |  |  | 输入功率≥250VA |  | 具备 |  |
| 1.4 |  |  | 电磁波谱≥2μm |  | 具备 |  |
| 1.5 |  |  | 加热器使用寿命≥2000h |  | 具备 |  |
| 1.6 |  |  | 加热器直径：120mm±15mm |  | 具备 |  |
| 1.7 |  |  | 加热器预热时间≤10分钟 |  | 具备 |  |
| 1.8 |  |  | 俯仰角≤270° |  | 具备 |  |
| 1.9 |  |  | 治疗头转角≤360° |  | 具备 |  |
| ★2 |  |  | 配置清单 |  |  |  |
|  |  |  | 主机、底座各1个 |  |  |  |
| ★3 |  |  | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 设备保修期≥2年，包含主机、配件更换等。 |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |  |  |
| 3.3 |  |  | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 培训要求 |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |  |  |
| 2、产后康复综合治疗仪 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务技术要求 |  |  |  |
| 1 | 参数 |  |  |  |
| 1.1 | 输出基本脉冲频率：800Hz，误差≤±10% |  | 具备 |  |
| 1.2 | 电源：220V±22V； 50Hz±1Hz |  | 具备 |  |
| 1.3 | 输出通道≥3条通道独立操作，独立显示 |  | 具备 |  |
| 1.4 | 输出基本正脉冲脉冲宽度：0.4ms±25% |  | 具备 |  |
| 1.5 | 输出幅度为最大时，每个脉冲的电量≥7 µC |  | 具备 |  |
| 1.6 | 最大输出时的有效值≤39V |  | 具备 |  |
| 1.7 | 最大开路输出电压峰值≤ 500V |  | 具备 |  |
| 1.8 | 可以在开路或短路状态下，负载阻抗500 Ω，误差±5 |  | 具备 |  |
| 1.9 | 治疗仪输出能量控制通过操作面板分档调节 |  | 具备 |  |
| 1.10 | 治疗项目和时间为蓝色液晶屏显示,治疗项目显示实时化，时间倒计时及蜂鸣提示装置 |  | 具备 |  |
| 1.11 | 基本脉冲波形为矩形波，调制脉冲波形：三角波、梯形波、钟形波等多种输出波形 |  | 具备 |  |
| 1.12 | 治疗时间分定时和不定时 |  | 具备 |  |
| 1.13 | 输出处方≥17个电子处方 |  | 具备 |  |
| ★2 | 配置清单 |  |  |  |
|  | 主机 1 台、圆形皮肤电极 6 个、乳腺专用皮肤电极 4 个、导联线 3 条、固定带 3 条、储物盒 3 个、电源线 1 根、保险丝 2 个 |  |  |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |  |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |  |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |  |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |  |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |  |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |  |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |  |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |  |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |  |  |

| 3、电针治疗仪1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 脉冲频率涵盖2～100Hz | 具备 |
| 1.2 | 输出脉冲路数≥5路 | 具备 |
| 1.3 | 治疗仪应无直流分量输出 | 具备 |
| 1.4 | 脉冲波形：连续波、断续波、疏密波三种波形选择 | 具备 |
| 1.5 | 连续波频率涵盖10Hz～100Hz连续可调 | 具备 |
| 1.6 | 在不同模式下，频率有差异，脉宽、强度无差异 | 具备 |
| 1.7 | 不同的阻抗，对输出电流幅值有影响，对频率、脉宽无影响，仪器无直流分量 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 电针治疗仪主机一台及配件（输出夹导线6根、自粘贴片6副配合穴位粘贴、模拟针灸按摩、自粘贴片导线6根） 1套 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥1年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 4、电针治疗仪2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 额定输入功率≥20W | 具备 |
| 1.2 | 输出通道≥6路，独立可调 | 具备 |
| 1.3 | 输出波形：连续波、断续波、疏密波三种 | 具备 |
| 1.4 | 连续波频率涵盖10Hz～100Hz，可调 | 具备 |
| 1.5 | 疏密波：疏、密波变换周期≤5s | 具备 |
| 1.6 | 输出模式：毫针、皮肤两种 | 具备 |
| 1.7 | 毫针电极输出强度涵盖0～10V | 具备 |
| 1.8 | 皮肤电极输出强度涵盖0～10V | 具备 |
| 1.9 | 治疗时间可调档位≥3档 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、电极夹线6条、熔断器2个 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥2年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 5、高频理疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 立式结构，单微波源 | 具备 |
| 1.2 | 触摸屏 | 具备 |
| 1.3 | 输入功率≥200W | 具备 |
| 1.4 | 非期望辐射≤10mW/cm2 | 具备 |
| 1.5 | 治疗模式：理疗模式 | 具备 |
| 1.6 | 输出功率：理疗模式连续可调 | 具备 |
| 1.7 | 工作时间：理疗模式涵盖10～30min | 具备 |
| 1.8 | 工作方式至少包含连续式、脉冲式输出 | 具备 |
| 1.9 | 病例信息管理 | 具备 |
| 1.10 | 设备界面上可以查看所有通道的运行状态 | 具备 |
| 1.11 | 治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 熔断器2个、电子管4个、输出线2条、大电极板2对、中电极板2对、小电极板2对、大布套2对、中布套2对、小布套2对、大毡垫2对、中毡垫2对、小毡垫2对、测试灯管2条 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 6、双头电磁波 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| ★1.1 | 双治疗头 | 具备 |
| 1.2 | 治疗板直径：Φ166mm | 具备 |
| 1.3 | 输入功率≥250W | 具备 |
| 1.4 | 治疗板使用寿命≥1000h | 具备 |
| 1.5 | 加热器使用寿命≥2000h | 具备 |
| 1.6 | 螺旋式陶瓷炉盘加热器 | 具备 |
| 1.7 | 具有过热指示灯 | 具备 |
| 1.8 | 预热时间≤15分钟 | 具备 |
| 1.9 | 安全类型：I类B型连续运行的普通设备 | 具备 |
| 1.10 | 活动臂升缩范围≥78cm | 具备 |
| 1.11 | 活动臂伸缩范围≥60cm | 具备 |
| 1.12 | 升降杆最大升降高度≥20cm | 具备 |
| 1.13 | 治疗头转角：360°旋转 | 具备 |
| 1.14 | 计时方式：机械定时0~60min | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、配套附件1套 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 保修期≥1年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 7、特定电磁波治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 输入功率≥250W | 具备 |
| 1.2 | 电磁波谱范围：2～25µm | 具备 |
| 1.3 | 治疗板使用寿命≥1000小时 | 具备 |
| 1.4 | 加热器使用寿命≥2000小时 | 具备 |
| 1.5 | 陶瓷炉盘加热器 | 具备 |
| 1.6 | 预热时间≤15分钟 | 具备 |
| 1.7 | 安全类型：I 类 B 型连续运行的普通设备 | 具备 |
| 1.8 | 活动臂升缩范围≥78cm | 具备 |
| 1.9 | 活动臂伸缩范围≥60cm | 具备 |
| 1.10 | 升降杆升降范围≥20cm | 具备 |
| 1.11 | 治疗头转角：360°旋转 | 具备 |
| 1.12 | 计时方式：机械定时0～60min | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、配套附件1套 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥1年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 8、远红外线治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 额定功率≥100W | 具备 |
| 1.2 | 红外线灯泡使用寿命≥300h | 具备 |
| 1.3 | 定时器范围：机械定时0min～60min | 具备 |
| 1.4 | 产品安全类型： I 类 B 型、连续运行的非接触式设备 | 具备 |
| 1.5 | 运行模式：连续运行的非接触式设备 | 具备 |
| 1.6 | 活动臂升缩范围≥76cm | 具备 |
| 1.7 | 波长范围能量主要分布范围0.6μm～2.5μm | 具备 |
| 1.8 | 活动臂伸缩范围≥50cm | 具备 |
| 1.9 | 升降杆升降范围≥20cm | 具备 |
| 1.10 | 治疗头转角360° | 具备 |
| 1.11 | 计时方式：机械定时0～60min | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 控制箱1个、照射器1个、滑轮脚座1套、电源线1条、距离杆2根 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 9、中频电疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 额定输入功率≥200W | 具备 |
| 1.2 | 使用电源：交流电压 220V±10% | 具备 |
| 1.3 | 显示方式：触摸液晶显示屏≥10英寸 | 具备 |
| 1.4 | 输出通道： |  |
| 1.4.1 | 八路中频加透热输出 | 具备 |
| 1.4.2 | 四路干扰电输出 | 具备 |
| 1.5 | 中频频率范围：最小值≤1kHz且最大值≥10kHz，单一频率允差±10% | 具备 |
| 1.6 | 调制频率为0Hz～150Hz，单一频率允差±10% | 具备 |
| 1.7 | 中频载波波形：双向方波，脉宽范围：最小值≤50us且最大值≥500us | 具备 |
| 1.8 | 调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波 | 具备 |
| 1.9 | 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制 | 具备 |
| 1.10 | 中频调幅度：0～100%，允差±5% | 具备 |
| 1.11 | 干扰电性能： |  |
| 1.11.1 | 工作频率：4kHz，允差±10% | 具备 |
| 1.11.2 | 调制频率：0.125Hz，允差±10% | 具备 |
| 1.11.3 | 差频频率范围：最小值≤0且最大值≥112Hz | 具备 |
| 1.11.4 | 调幅度：0～100%，允差±5% | 具备 |
| 1.12 | 固定处方≥99个 | 具备 |
| 1.13 | 中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA，输出强度分级可调 | 具备 |
| 1.14 | 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10% | 具备 |
| 1.15 | 运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min | 具备 |
| 1.16 | 电极板温度≥6档，可调 | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、电极线1套、电极板1套 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥2年。包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.3 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.4 | 培训要求 |  |
| 3.4.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.4.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

| 10、医用臭氧治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 触屏显示器 | 具备 |
| 1.2 | 臭氧气浓度：0～80mg/m³ | 具备 |
| 1.3 | 臭氧气流量：0.5L/min～2L/min | 具备 |
| 1.4 | 臭氧水浓度：0.1mg/L～15mg/L | 具备 |
| 1.5 | 臭氧水流量：0.6L/min～3L/min | 具备 |
| 1.6 | 出水压力≤0.5 MPa | 具备 |
| 1.7 | 治疗仪正常工作时噪声应≤60dB | 具备 |
| 1.8 | 治疗仪的臭氧气体泄漏应≤0.16mg/m³ | 具备 |
| 1.9 | 定时范围：1～99min | 具备 |
| 1.10 | 超温保护功能 | 具备 |
| 1.11 | 雾化率≥10mL/h | 具备 |
| 1.12 | 连续运行时间≥4h | 具备 |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

采购包3（ 原采购第11包）：

| 神经肌肉刺激治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务技术要求 |  |
| 1 | 参数 |  |
| 1.1 | 经皮电刺激神经疗法（TENS）：镇痛、改善周围血液循环、促进骨折、伤口愈合、各种急慢性疼痛 | 具备 |
| 1.2 | 神经肌肉电刺激疗法（NMES）：治疗失用性肌肉萎缩、增加和维持关节活动度、肌肉再学习和易化作用、减轻肌肉痉挛、促进失神经支配肌肉的恢复、强壮健康肌肉 | 具备 |
| 1.3 | 吸附和粘附两种电极类型 | 具备 |
| 1.4 | 至少2种以上电极规格可根据治疗需求进行选择，可适用于不同部位治疗 | 具备 |
| 1.5 | 出厂自带≥16种内置处方，涵盖大部分常见疾病 | 具备 |
| 1.6 | 脉冲宽度可调节 | 具备 |
| ▲1.7 | 输出治疗脉冲电流范围：最小值≤0mA且最大值≥90mA | 具备 |
| 1.8 | 治疗频率可调节 | 具备 |
| ▲1.9 | 电流发生器≥1个 | 具备 |
| 1.10 | 吸附电极最大负压吸引力≥25KPa | 具备 |
| ▲1.11 | 输出通道数≥4通道 | 具备 |
| 1.12 | 主机可以实现两种电极的自由切换使用 | 具备 |
| 1.13 | 液晶显示屏≥10英寸 | 具备 |
| 1.14 | 液晶显示屏具有触摸功能 | 具备 |
| 1.15 | 多级联动系统，可以一键设置2、3、4通道联动 | 具备 |
| 1.16 | 过流、过压语音提示，同时自动开启保护功能 | 具备 |
| 1.17 | 设备自带脱载保护功能 | 具备 |
| 1.18 | 定时自动关闭功能，设定时间结束输出幅度档位自动归零 | 具备 |
| 1.19 | 治疗时间设定范围：最小值≤1min且最大值≥60min | 具备 |
| ★2 | 配置清单 |  |
|  | 主机1台、绑手带组件2根、电源线1根、电极输出线2根、理疗用电极20个、硅橡胶电极8个、电极布袋8个、线夹4个、吸附电极海绵24个 |  |
| ★3 | 售后服务（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中） |  |
| 3.1 | 设备保修期≥3年，包含主机、软件维护、配件更换等。 |  |
| 3.2 | 提供软件终身升级服务。 |  |
| 3.3 | 保修期内免收材料、人工等一切费用。售后服务实行 7×24 小时工作制，接到设备故障报修后应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。 |  |
| 3.4 | 卖方应在设备到达用户指定地点后7天内安装调试并承担一切费用。 |  |
| 3.5 | 卖方负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.6 | 培训要求 |  |
| 3.6.1 | 现场培训：卖方应现场提供操作及维护培训，日常使用操作、保养和管理，常用故障排除，紧急情况处理等。 |  |
| 3.6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |

★三、商务要求（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中）

（一）货物质量

1. 该设备同时应符合下列标准：

1.1 该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

1.2 设备生产企业的标准。

1.3 供应商所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

2.供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

3.配套材料

3.1 供应商交货时应同时提交设备的下列配套材料：

3.1.1 原厂出厂证明

3.1.2 产品合格证书

3.1.3 保修单

3.1.4 使用与维护说明书（中文版）

3.1.5 设备物料清单

3.1.6 其他应当具备的随附单证。

3.1.7 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交使用单位。

（二）交货方式

1. 供应商交货时间：合同签订后30日内交付合同标的物设备。

2. 供应商交货地点：使用单位指定地点。

3. 供应商交货流程：在货物到使用单位指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位的技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

4. 运输及交付

4.1 运输包装：

4.1.1 供应商应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由供应商自行承担。

4.1.2包装物回收：由供应商回收处置。

4.2 运输方式：供应商应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如使用单位对运输方式有特别要求，供应商应按使用单位要求运输。

4.3 运费承担：运输到交货地点的运输费用由供应商自行承担；本合同另有约定的除外。

4.4货物在途风险：货物在途风险由供应商承担。在设备安装调试完毕、通过验收并移交使用单位（即“正式交付”）之前，供应商自行负责设备的保管并承担相关费用。非因使用单位原因导致设备在供应商保护期间发生污染、损坏、失窃的，由供应商负责自行予以修复并承担相应费用。

（三）安装验收

供应商、使用单位双方按照如下设备验收流程进行。

1.开箱查验。供应商、使用单位根据合同及招投标文件要求，共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（应在自合同签署之日往前推算6个月内）等进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，供应商应 15 日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿 海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不免除供应商货物质量保证责任，不属于法律意义上的交付。

2.安装调试。

2.1 供应商应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，使用单位应全程配合，供应商应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。

2.2 安装调试期间发生的一切安全事故、人员、设备等的损伤损坏不良事件，均由供应商负责处理并承担相应的责任和费用。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，供应商应于 15日内予以更换设备，由此产生的费用由供应商承担,并赔偿 海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。

2.3 供应商保证提供的设备必须为合法渠道销售的全新未使用过的设备，并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿 海南省卫生健康委员会、使用单位因此产生的损失。

3.人员培训。供应商负责对使用、保管、日常保养、清洗消毒和使用单位工程师等人员进行相应培训，保证各使用单位能安全正常地使用设备。

4.合格验收。安装调试完毕后，使用单位根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，供应商应于 15  日内予以更换设备，并重新进行安装验收，由此产生的费用由供应商承担,并赔偿 海南省卫生健康委员会、使用单位遭受的一切损失。供应商应向使用单位提供要求的验收资料（包括但不限于设备配套材料、相关手续、验收、检验报告等材料），并明确供应商负责该项目维护保养的负责人姓名、联系电话。使用单位应在收到完整的验收资料 10 日内，在验收报告上签字盖章。

5.资料提供。供应商负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，供应商应按照使用单位验收要求，收集全部验收资料，加盖公章，并在安装验收通过后移交给使用单位。

6.交付后保管

如供应商提前到货，或者未经使用单位同意分批到货，则使用单位有权暂不予接收。如使用单位接收设备的，亦不承担设备的保管责任，不承担设备毁损、灭失的风险。

设备正式交付使用单位后，设备由使用单位保管与运营，使用单位应承担设备毁损、灭失的风险（因设备质量问题造成的除外）。

（四）设备使用观察期

供应商、使用单位双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起60日为设备使用观察期。若设备在使用观察期内出现问题，按如下约定处理：

1. 设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，供应商应接到使用单位书面通知后 15 日内进行更换或修补，其费用由供应商承担。同时相应延长设备使用观察期。

2. 如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，使用单位可要求退货并终止合同，供应商应按合同规定的货款退还给 海南省卫生健康委员会和使用单位，承担退货发生的费用，并支付合同金额20%的违约金。

（五）售后服务

1. 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位使用之日起算，由供应商负责维护维修（附厂家售后承诺书）。若本合同第四条约定的设备使用观察期未通过，出现换货情形的，保修期起始日期从新设备通过验收合格交付使用单位使用之日起算。

2. 如配备软件系统，供应商应终身提供软件升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。保修期内，供应商应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。

3. 在保修期内，供应商技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后供应商技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，解决问题不得超过3个工作日（不可抗拒力量除外），如超过3个工作日提供备用机。

4. 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，供应商操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

5. 供应商应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由各使用单位、供应商技术人员签字，交由各使用单位备案。

（六）付款方式

1. 合同签订后，设备到货且供应商提供有效的合同总价款的80%税务发票及使用单位签字盖章的到货单等相关材料， 海南省卫生健康委员会在合理期限内向供应商支付合同总价款的80%；设备通过验收合格后，供应商向使用单位提交有效的合同总价款的20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款5%的银行保函原件（期限为设备验收合格之日起一年），使用单位在合理期限内向供应商支付合同总价款的20%。

2. 设备验收合格之日起一年后，经确认供应商所提供设备无任何产品质量、售后问题，使用单位退还供应商合同总价款5%的银行保函原件。

3. 见票付款，供应商应于付款前，按照 海南省卫生健康委员会或使用单位要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。供应商未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。