- 第三章 采购需求

- 1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

- 2、标注“★”、“▲”的技术条款须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

- （1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

- （2）货物制造商盖章的技术参数确认函（格式自拟，需明确参数）；

- （3）产品彩页；

- （4）货物制造商盖章的产品白皮书或设备说明书。

- 3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供货物制造商盖章的技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。

- 4、标注“★ ”的商务条款（配件清单/配套的附属设备设施、售后服务要求）须提供承诺函。

- 项目概况

1、项目名称：2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（三十三）（二次）

2、采购预算（最高限价）：261.52万元

01包： 预算200.52万元；

02包： 预算 20万元；

03包： 预算41万元；

注：超出采购预算金额（最高总限价、单价限价）的报价，按无效投标处理，本项目各标包均不接受进口产品投标。

| 包号 | 标的名称 | 单价限价（元） | 标包限价（万元） | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器（一） | 150000.00 | 2005200.00 | 套 | 1 | 否 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器（二） | 100000.00 |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器（三） | 56100.00 |  | 套 | 2 | 否 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器（四） | 28000.00 |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器（五） | 20000.00 |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 脉动真空灭菌器（一） | 400000.00 |  | 套 | 3 | 否 |
|  | 脉动真空灭菌器（二） | 300000.00 |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 脉动真空灭菌器（三） | 95000.00 |  | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 蒸汽发生器 | 200000.00 | 200000.00 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 环氧乙烷灭菌器 | 410000.00 | 410000.00 | 套 | 1 | 否 |

3、交货期：合同签订后30日内交付合同标的物设备。

4、交货地点： 丙方指定地点

- 技术商务要求

- 采购包1

- 立式压力蒸汽灭菌器（一）技术商务要求

| 立式压力蒸汽灭菌器（一）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 额定功率：≥4600W |
| ★1.2 | 灭菌有效容积：≥250L |
| 1.3 | 设计压力:≥0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度:≥148℃ |
| ▲1.5 | 最高工作压力:≥0.25MPa |
| ▲1.6 | 最高工作温度:≥148℃ |
| 1.7 | 腔体材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.8 | 提篮材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.9 | 热均匀度:≤1℃ |
| ★1.10 | 真空泄漏率:≤0.13KPa/min |
| 1.11 | 具备的工作模式：≥10种 |
| 1.12 | 存储系统：支持USB存储 |
| 1.13 | 自锁功能：内压≥0.02MPa时门不能打开 |
| 1.14 | 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 |
| 1.15 | 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能 |
| 1.16 | 具备屏幕操作，可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息 |
| 1.17 | 内置水箱，水可循环利用 |
| 1.18 | 门安全联锁装置 |
| 1.19 | 具备自动门 |
| 1.20 | 具备空气过滤器 |
| 1.21 | 水质监测模块 |
| 1.22 | 内置蒸汽发生器 |
| 1.23 | 具备自动干燥 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 打印机1台 |
| 2.3 | 提篮2个 |
| 2.4 | 压力传感器1个 |
| 2.5 | 不锈钢提桶1个 |
| 2.6 | 物品温度计1个 |
| 2.7 | 台车2辆 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.10 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 立式压力蒸汽灭菌器（二）技术商务要求

| 立式压力蒸汽灭菌器（二）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 重量(净重):≤168Kg |
| ★1.2 | 灭菌有效容积：≥100L |
| 1.3 | 设计压力:≥0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度:≥148℃ |
| 1.5 | 最高工作压力:≥0.25MPa |
| 1.6 | 最高工作温度:≥138℃ |
| 1.7 | 腔体材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.8 | 提篮材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.9 | 热均匀度:≤1℃ |
| 1.10 | 具备的工作模式：≥5种 |
| 1.11 | 存储系统：支持USB存储 |
| 1.12 | 自锁功能：内压≥0.027MPa时门不能打开 |
| 1.13 | 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 |
| 1.14 | 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能 |
| 1.15 | 具备屏幕操作，可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息 |
| 1.16 | 内置水箱，水可循环利用 |
| 1.17 | 门安全联锁装置 |
| 1.18 | 具备空气过滤器 |
| 1.19 | 内置蒸汽发生器 |
| 1.20 | 具备自动干燥 |
| ★1.21 | 真空泄漏率:≤0.13KPa/min |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 打印机1台 |
| 2.2 | 提篮1个 |
| 2.3 | 压力传感器1个 |
| 2.4 | 不锈钢提桶1个 |
| 2.5 | 物品温度计1个 |
| 2.6 | 台车1辆 |
| 2.7 | 主机1台 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.8 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.90 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 立式压力蒸汽灭菌器（三）技术商务要求

| 立式压力蒸汽灭菌器（三）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 重量(净重):≤129Kg |
| ★1.2 | 灭菌有效容积：≥100L |
| 1.3 | 设计压力:≥0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度:≥142℃ |
| ▲1.5 | 最高工作压力:≥0.25MPa |
| ▲1.6 | 最高工作温度:≥135℃ |
| 1.7 | 腔体材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.8 | 提篮材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.9 | 热均匀度:≤1℃ |
| 1.10 | 具备的工作模式：≥4种 |
| 1.11 | 存储系统：支持USB存储 |
| 1.12 | 自锁功能：内压≥0.027MPa时门不能打开 |
| 1.13 | 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 |
| 1.14 | 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能 |
| 1.15 | 具备屏幕操作，可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息 |
| 1.16 | 门安全联锁装置 |
| 1.17 | 具备空气过滤器 |
| 1.18 | 具备自动干燥 |
| ★1.19 | 真空泄漏率:≤0.13KPa/min |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 打印机1台 |
| 2.2 | 提篮1个 |
| 2.3 | 压力传感器1个 |
| 2.4 | 不锈钢提桶1个 |
| 2.5 | 物品温度计1个 |
| 2.6 | 台车1辆 |
| 2.7 | 主机1台 |
| 2.8 | 蒸汽发生器 |
| 2.9 | 内置水箱，水可循环利用 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.8 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.9 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 立式压力蒸汽灭菌器（四）技术商务要求

| 立式压力蒸汽灭菌器（四）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 额定功率：≥4500W |
| ★1.2 | 灭菌有效容积：≥80L |
| 1.3 | 设计压力:≥0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度:≥142℃ |
| ▲1.5 | 最高工作压力:≥0.25MPa |
| ▲1.6 | 最高工作温度:≥135℃ |
| 1.7 | 腔体材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.8 | 提篮材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.9 | 热均匀度:≤1℃ |
| 1.10 | 自锁功能：内压大于≥0.027MPa时门不能打开 |
| 1.11 | 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 |
| 1.12 | 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能 |
| 1.13 | 具备屏幕操作，可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息 |
| 1.14 | 门安全联锁装置 |
| 1.15 | 具备自动干燥 |
| 1.16 | 真空泄漏率:≤0.13KPa/min |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 提篮1个 |
| 2.3 | 电源线1根 |
| 2.4 | 消毒桶1个 |
| 2.5 | 打印机1台 |
| 2.6 | 内置水箱，水可循环利用 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.10 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 立式压力蒸汽灭菌器（五）技术商务要求

| 立式压力蒸汽灭菌器（五）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 额定功率：≥2500W |
| ★1.2 | 灭菌有效容积：≥50L |
| 1.3 | 设计压力:≥0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度:≥142℃ |
| ▲1.5 | 最高工作压力:≥0.25MPa |
| ▲1.6 | 最高工作温度:≥135℃ |
| 1.7 | 腔体材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.8 | 提篮材料：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.9 | 热均匀度:≤1℃ |
| 1.10 | 自锁功能：内压≥0.027MPa时门不能打开 |
| 1.11 | 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 |
| 1.12 | 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能 |
| 1.13 | 具备屏幕操作，可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息 |
| 1.14 | 内置水箱，水可循环利用 |
| 1.15 | 门安全联锁装置 |
| 1.16 | 具备自动干燥 |
| 1.17 | 真空泄漏率:≤0.13KPa/min |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 提篮1个 |
| 2.3 | 电源线1根 |
| 2.4 | 消毒桶1个 |
| 2.5 | 打印机1台 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥24个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.10 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 脉动真空灭菌器（一）技术商务要求

| 脉动真空灭菌器（一）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| ★1.1 | 有效容积：≥1000L |
| 1.2 | 功率：≥60KVA |
| 1.3 | 重量：≤2200KG |
| 1.4 | 内舱材质：SUS 304不锈钢或更高规格材质，厚度≥6mm |
| 1.5 | 管道材质：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.6 | 脉动次数可调 |
| 1.7 | 可设置灭菌温度 |
| ▲1.8 | 可设置灭菌时间 |
| ▲1.9 | 可设置干燥时间 |
| 1.10 | 设计压力（内室要求）最小值≤-0.1MPa且最大值≥0.3MPa, |
| 1.11 | 设计压力（夹套要求）：最小值≤0MPa且最大值≥0.3MPa |
| 1.12 | 设计温度：≥144℃ |
| 1.13 | 标准循环运行时间≤55分钟 |
| 1.14 | 夹套厚度≥6mm |
| 1.15 | 具有无压排放功能 |
| 1.16 | 进气口数量≥5个 |
| 1.17 | 压力变送器数量≥1个 |
| 1.18 | 蒸汽供应方式：内置蒸发器或外置蒸发器 |
| 1.19 | 空气过滤器：过滤精度为≤0.2微米，有效过滤≥99% |
| 1.20 | 主要控制阀门：气动角座阀数量≥5个 |
| 1.21 | 疏水方式：内室和夹层均采用程序控制自动疏水 |
| 1.22 | 真空系统：直联式水环真空泵，配置降噪消音装置，抽气速率≥52m³/h |
| 1.23 | 控制系统：主控制器为PLC；设备带有追溯系统通讯接口，可通过电脑远程监控，有集中采集数据接口。 |
| 1.24 | 显示：≥7英寸触摸屏，可存储至少5年的过程数据，能随时调阅和打印。 |
| 1.25 | 记录方式：可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数打印出来以便于医院的追溯，纸质信息须在普通办公环境下至少5年保持清晰可辨。 |
| 1.26 | 系统内置≥8套预置程序。 |
| ★1.27 | 双门设计，带电动升降功能；带有压力安全联锁功能；均配置急停装置；双门互锁实现洁污分离；能显示开关状态、运行、报警、结束等信息。 |
| 1.28 | 电源监控功能：具有动力电源缺项保护及电压检测及报警功能；防止动力电源缺相、过电压及欠电压对电气元器的损害，提高设备元器件的使用寿命。 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 灭菌车2辆 |
| 2.3 | 搬运车3辆 |
| 2.4 | 手动棘轮扳手1套 |
| 2.5 | 打印纸10卷 |
| 2.6 | BD测试包10个 |
| 2.7 | 134°化学指示卡1盒 |
| 2.8 | 灭菌指示胶带1卷 |
| 2.9 | 化学指示标签1盒 |
| 2.10 | 生物指示剂1盒 |
| 2.11 | 打印机1台 |
| 2.12 | 压力表2套 |
| 2.13 | 安全阀2套 |
| 2.14 | 医用无油静音空气压缩机1台 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |  |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |  |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |  |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |  |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |  |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |  |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |  |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |  |
| 3.10 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |  |

- 脉动真空灭菌器（二）技术商务要求

| 脉动真空灭菌器（二）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| ★1.1 | 有效容积：≥800L |
| 1.2 | 功率：≥50KVA |
| 1.3 | 重量：≤1800KG |
| 1.4 | 内舱材质：SUS 304不锈钢或更高规格材质，厚度≥6mm， |
| 1.5 | 管道材质：SUS 304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.6 | 脉动次数可调 |
| ▲1.7 | 可设置灭菌温度 |
| ▲1.8 | 可设置灭菌时间 |
| 1.9 | 可设置干燥时间 |
| 1.10 | 设计压力（内室要求）：最小值≤-0.1MPa且最大值≥0.3MPa |
| 1.11 | 设计压力（夹套要求）：最小值≤0MPa且最大值≥0.3MPa |
| 1.12 | 设计温度：≥144℃ |
| 1.13 | 标准循环运行时间≤55分钟 |
| 1.14 | 夹套厚度≥6mm |
| 1.15 | 具有无压排放功能 |
| 1.16 | 进气口数量≥5个 |
| 1.17 | 压力变送器数量≥1个 |
| 1.18 | 蒸汽供应方式：内置蒸发器或外置蒸发器 |
| 1.19 | 空气过滤器：过滤精度为≤0.2微米，有效过滤≥99% |
| 1.20 | 主要控制阀门：气动角座阀数量≥5个 |
| 1.21 | 疏水方式：内室和夹层均采用程序控制自动疏水 |
| 1.22 | 真空系统：直联式水环真空泵，配置降噪消音装置，抽气速率≥52m³/h |
| 1.23 | 控制系统：主控制器为PLC；设备带有追溯系统通讯接口，可通过电脑远程监控，有集中采集数据接口； |
| 1.24 | 显示：≥7英寸触摸屏，可存储至少5年的过程数据，能随时调阅和打印。 |
| 1.25 | 记录方式：可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数打印出来以便于医院的追溯，纸质信息须在普通办公环境下至少5年保持清晰可辨。 |
| 1.26 | 系统内置≥8套预置程序。 |
| ★1.27 | 双门设计，带电动升降功能；带有压力安全联锁功能；均配置急停装置；双门互锁实现洁污分离；能显示开关状态、运行、报警、结束等信息。 |
| 1.28 | 电源监控功能：具有动力电源缺项保护及电压检测及报警功能；防止动力电源缺相、过电压及欠电压对电气元器的损害，提高设备元器件的使用寿命 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 灭菌车2辆 |
| 2.3 | 搬运车3辆 |
| 2.4 | 手动棘轮扳手1套 |
| 2.5 | 打印纸10卷 |
| 2.6 | BD测试包10个 |
| 2.7 | 134°化学指示卡1盒 |
| 2.8 | 灭菌指示胶带1卷 |
| 2.9 | 化学指示标签1盒 |
| 2.10 | 生物指示剂1盒 |
| 2.11 | 打印机1台 |
| 2.12 | 压力表2套 |
| 2.13 | 安全阀2套 |
| 2.14 | 医用无油静音空气压缩机1台 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.10 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 脉动真空灭菌器（三）技术商务要求

| 脉动真空灭菌器（三）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| ★1.1 | 有效容积：≥150L |
| 1.2 | 功率：≥10KVA |
| 1.3 | 重量：≤404KG |
| 1.4 | 内舱材质：SUS 304不锈钢或更高规格材质，厚度≥4mm |
| 1.5 | 温度范围可选 |
| 1.6 | 设计温度：≥150℃ |
| ▲1.7 | 可设置灭菌时间 |
| ▲1.8 | 可设置干燥时间 |
| 1.9 | 标准循环运行时间≤60分钟 |
| 1.10 | 显示屏幕：≥7英寸，可显示工作过程参数 |
| 1.11 | 具备干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％；敷料干燥后残余湿度不超过1％ |
| 1.12 | 具备空气过滤器 |
| 1.13 | 具备压力传感器 |
| 1.14 | 具备温度传感器 |
| 1.15 | 具备真空泵 |
| 1.16 | 具备内置或外置打印机 |
| 1.17 | 蒸汽发生器：蒸汽发生器的多重控制与保护，水位保护，压力控制器控制，超压自动泄压 |
| 1.18 | 超温自动保护装置，并报警 |
| 1.19 | 门安全联锁装置 |
| 1.20 | 双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。 |
| 1.21 | 电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。 |
| 1.22 | 温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示 |
| 1.23 | 准备、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥、结束全过程自动运行 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 打印机1台 |
| 2.3 | 真空泵1台 |
| 2.4 | 管道泵1台 |
| 2.5 | 压力表2套 |
| 2.6 | 安全阀2套 |
| 2.7 | 医用无油静音空气压缩机1台 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.10 | 若产品属于特种设备，一个月内协助使用单位完成特种设备使用登记证的办理。 |

- 采购包2

- 蒸汽发生器技术商务要求

| 蒸汽发生器技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| ▲1.1 | 额定蒸发量：≥125Kg/h |
| 1.2 | 额定工作压力：≥0.7MPa |
| 1.3 | 水压测试压力：≥1.5MPa |
| 1.4 | 饱和蒸汽温度：≥175℃ |
| 1.5 | 输入功率：≥90KW |
| 1.6 | 输入电流：125A |
| 1.7 | 单根电加热管功率：≥18KW |
| 1.8 | 电加热管数量≥5支 |
| 1.9 | 给水温度：≥20℃ |
| 1.10 | 进水口径：≥15mm |
| 1.11 | 主汽阀口径：≥25mm |
| 1.12 | 安全阀口径：≥25mm |
| 1.13 | 排污阀口径：≥25mm |
| 1.14 | 锅炉主体重量:≤245kg |
| 1.15 | 容积：≥50L |
| 1.16 | 水容积：≥50L |
| 1.17 | 加热管接触器粘连保护：在加热管接触器发生粘连后，能迅速切断设备总电源。 |
| 1.18 | 加热管过流保护：任意一组加热管电流超过额定值后，系统报警提示并切断加热管控制回路。 |
| 1.19 | 低水位保护：低水位信号消失后8S，低水位报警灯亮并切断加热回路。 |
| 1.20 | 加热管分级启动：采用分组式加热管，分级启动，防止启动瞬间电流过大产生电弧。 |
| 1.21 | 加热管防干烧保护：K型热电偶，温度响应迅速；数字式温控器，温度实时显示，控制精准；加热管干烧后切断加热系统，保证用电安全。 |
| 1.22 | 注水超时保护：注水泵持续工作，一定时间内未检测到水位信号，则切断加水泵电源并报警，防止加水不停引起危险。 |
| 1.23 | 注水泵过载保护：注水泵堵转或超负荷时，能迅速切断加水泵电源，避免加水泵烧坏。 |
| 1.24 | 双重压力开关控制：具有控制压力开关和安全压力开关，超压自动切断设备总电源。 |
| 1.25 | 急停：设备异常情况下按下急停按钮，通过分离脱扣可切断设备总电源，保证用户安全。 |
| ▲1.26 | 浓缩排污系统：加热管每累计加热一定时间后，自动排污阀打开一定时间，定期自动排出的水中的沉淀物，延长加热管寿命，提高蒸汽洁净度；定期排污周期时间可调。 |
| ▲1.27 | 蒸汽干度值≥97% |
| 1.28 | 不凝性气体含量≤3.5%（V/V） |
| 1.29 | 材质：与蒸汽和给水接触的部分为不锈钢 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 电源线路1套 |
| 2.3 | 压力表2套 |
| 2.4 | 安全阀2套 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.8 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包3

- 环氧乙烷灭菌器技术商务要求

| 环氧乙烷灭菌器技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| ★1.1 | 总容积≥138L |
| 1.2 | 腔体材质：SUS 304不锈钢或更高规格材质；厚度：≥2mm. |
| 1.3 | 门材质：不锈钢；厚度≥30mm |
| 1.4 | 门板带独立加热功能 |
| 1.5 | 真空系统及尾气处理方式：采用真空泵，无需外置压缩气源系统；环氧乙烷气体排放为高空排放,且高空排放管≥15m。 |
| 1.6 | 具备压力传感器 |
| 1.7 | 空气过滤器过滤精度≤0.2μm。 |
| 1.8 | 采用PLC控制系统，采用彩色触摸屏。 |
| 1.9 | 彩色可触摸触摸屏，显示内容：中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间同时显示灭菌时间和除残时间，报警信息全中文提示等。 |
| 1.10 | 打印：采用微型热敏打印机，打印方式为自动打印同时带储存功能，可补打。灭菌数据可以U盘导出永久保存。 |
| 1.11 | 程序数量：≥2种 |
| 1.12 | 断电记忆保持功能 |
| 1.13 | 负压除残功能：吸入新鲜空气进行负压除残，保证腔体全程负压，安全可靠，灭菌结束后自动开门无需人员操作。 |
| 1.14 | 负压工作系统：灭菌全过程必须全程负压（提供打印记录）。 |
| 1.15 | 远程控制系统 |
| 1.16 | 配置空气压缩机 |
| 1.17 | 配置浓度监测报警器 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 灭菌器主机1台 |
| 2.2 | 消毒筐2个 |
| 2.3 | 物联网盒子1个 |
| 2.4 | 工具箱1套 |
| 2.6 | 控制器1套 |
| 2.7 | 温度传感器1个 |
| 2.8 | 压力传感器1个 |
| 2.9 | 密封圈1个 |
| 2.10 | 热敏打印机1个 |
| 2.11 | 耗材铝合金瓶小瓶装3套 |
| 2.12 | 双极隔膜真空泵1个 |
| 2.13 | 水解毒器1套 |
| 2.14 | 控制阀门1个 |
| 2.15 | 电磁阀1个 |
| 2.16 | 气动阀1个 |
| 2.17 | 工业网关1个 |
| 2.18 | 生物监测仪1台 |
| 2.19 | 危化品防爆柜1个 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |