- 第三章 采购需求

- 1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

- 2、标注“★”、“▲”的技术条款须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

- （1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

- （2）货物制造商盖章的技术参数确认函（格式自拟，需明确参数）；

- （3）产品彩页；

- （4）货物制造商盖章的产品白皮书或设备说明书。

- 3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供货物制造商盖章的技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。

- 4、标注“★”的商务条款（配件清单/配套的附属设备设施、售后服务要求）须提供承诺函。

- 项目概况

1、项目名称：2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（三十九）

2、采购预算（最高限价）：1104.8万元

注：超出采购预算金额（最高总限价、单价限价）的报价，按无效投标处理。

| 包号 | 标的名称 | 标包限价（万元） | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图监测仪器 | 49 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 多功能血管超声仪 | 150 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 经颅多普勒血流分析仪 | 16 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 76 | 套 | 2 | 否 |
| 5 | 视频脑电图仪 | 45 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 数字脑电地形图仪 | 9 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 脑涨落图仪 | 85 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 无抽搐电休克治疗仪（MECT） | 26 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 生物显微镜(一） | 107.8 | 套 | 7 | 否 |
|  | 生物显微镜(二） |  | 套 | 12 | 否 |
|  | 生物显微镜(三） |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 生物显微镜(四） |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 倒置荧光显微镜 |  | 套 | 4 | 否 |
| 10 | 全自动生物显微镜 | 39.5 | 套 | 1 | 是 |
| 11 | 石蜡切片机 | 70.9 | 套 | 1 | 否 |
|  | 冷冻切片机 |  | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 生物组织自动脱水机 | 66.6 | 套 | 1 | 否 |
|  | 组织脱水机（一） |  | 套 | 1 | 否 |
|  | 组织脱水机（二） |  | 套 | 1 | 否 |
| 13 | 电脑生物组织摊烤片机 | 9 | 套 | 1 | 否 |
|  | 组织环保取材工作台 |  | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 全自动免疫组化仪 | 30 | 套 | 1 | 否 |
| 15 | 数字切片扫描仪 | 55 | 套 | 1 | 否 |
| 16 | 供氧系统 | 270 | 套 | 1 | 否 |

3、交货期：合同签订后国产设备30日内，进口设备60日内交付合同标的物设备。

4、交货地点： 丙方指定地点

- 技术商务要求

- 采购包1

（1）肌电图监测仪器技术商务要求

| 肌电图监测仪器技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 整机及放大器技术参数 |
| 1.1 | 具有脚踏开关 |
| 1.2 | 通道数：四通道附可伸缩悬臂，悬臂移动距离≥60cm |
| 1.3 | 差模输入阻抗≥1000兆欧 |
| 1.4 | 输入短路噪声≤1uVrms |
| 1.5 | 共模抑制比≥110dB |
| 1.6 | 接口技术：USB，不少于4个 |
| 1.7 | 采样率≥160KHz |
| 1.8 | 幅频特性范围：最小值≤0.5Hz且最大值≥10KHz，陷波50\60Hz |
| 2 | 刺激器技术参数 |
| 2.1 | 电流刺激器: |
| 2.1.1 | 具有单路电刺激或两路电刺激输出接口 |
| 2.1.2 | 恒流源、短路及过载保护 |
| 2.1.3 | 刺激速率范围：最小值≤0.05次/秒且最大值≥50次/秒 |
| 2.1.4 | 刺激持续时间范围：最小值≤0.1ms且最大值≥1ms |
| 2.1.5 | 刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 |
| 2.1.6 | 输出脉冲幅度：0 ～100mA |
| 2.1.7 | 输出短路电流≤120mA |
| 2.2 | 声刺激器： |
| 2.2.1 | 双声道输出接口，可选择单边或双边同时输出 |
| 2.2.2 | 刺激强度范围：最小值≤0dB SPL且最大值≥120dB SPL |
| 2.2.3 | 极性：疏波、密波、疏密交替波 |
| 2.2.4 | 刺激声类型：短声、短音 |
| 2.3 | 光刺激器（二种） |
| 2.3.1 | 闪光刺激器： |
| 2.3.1.1 | 闪光输出：眼罩 |
| 2.3.1.2 | 左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出 |
| 2.3.2 | 图像刺激器（CRT）： |
| 2.3.2.1 | 图像输出≥22寸彩色液晶显示器 |
| 2.3.2.2 | 提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式 |
| 2.3.2.3 | 注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关 |
| 2.3.2.4 | 图像类型：棋盘格、垂直条、水平条 |
| 2.3.2.5 | 图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48 |
| 2.3.2.6 | 刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右1/4屏 |
| 3 | 功能要求 |
| 3.1 | 体感诱发电位：上下肢体感诱发电位，自定义体感诱发电位 |
| 3.2 | 神经传导：包括多节段传导、重复电刺激、H反射、皮肤交感反应、运动传导速度、感觉传导速度、F波、瞬目反射 |
| 3.3 | 肌电图：针肌电图包括插入、静息、全自动运动单位电位定量分析、干扰相分析、震颤检测、波形回放；表面肌电图包括sEMG、RMS及波幅等分析 |
| 3.4 | 听觉诱发电位：包括脑干听觉诱发电位、中长潜伏期诱发 |
| 3.5 | 视觉诱发电位：包括模式翻转视诱发、闪光视诱发 |
| 3.6 | 中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件 |
| 3.7 | 报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句 |
| 3.8 | 可定制检查方案（可根据患者临床表现灵活订制所需检查方案） |
| 3.9 | 检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换 |
| 3.10 | 患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除 |
| 3.11 | 选配检查项目 |
| 3.11.1 | 事件相关电位：听觉P300、视觉P300用于研究大脑的认知过程 |
| 3.11.2 | 表面肌电图：通过表面电极无创记录肌电信号，评价肌肉的活动情况 |
| 3.12 | 运动诱发电位: 大脑运动区域接受刺激后，在运动神经支配的肌肉上记录电反应，检测运动传导通路 |
| ★4 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 1、一次性同芯圆针电极（37mm），25根/盒 25根 |
|  | 2、一次性同芯圆针电极连接线1条 |
|  | 3、一次贴片电极100片 |
|  | 4、指环电极1对 |
|  | 5、表面电极1对 |
|  | 6、鳄鱼夹型导联线1条 |
|  | 7、地线电极1根 |
|  | 8、鞍状电极1根 |
|  | 9、金盘电极，12根/包 1包 |
|  | 10、跳线3根 |
|  | 11、脚踏开关1个 |
|  | 12、眼罩刺激器1副 |
|  | 13、棋盘格刺激器1台 |
|  | 14、插入式/屏蔽式声学耳机1副 |
|  | 15、主机1台 |
| ★5 | 售后服务要求 |
| 5.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥60个月，相关配件≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 5.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 5.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 5.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 5.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 5.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 5.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 5.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 5.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包2

（1）多功能血管超声仪技术商务要求

| 多功能血管超声仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 技术和性能参数 |
| 1.1 | 推车式一体机，适用于一体化颅内血管、颈部血管及外周血管功能与结构的临床超声诊断评估 |
| 1.2 | 主机标配≥2个医用显示器，其中一个≥21.5英寸，一个≥10英寸彩色液晶触摸操作屏 |
| 1.3 | 探头接口：主机有效激活探头接口≥7个，其中彩超探头接口≥4个 |
| 1.4 | 系统支持超宽频带探头，频率范围：最小值≤1.6MHz且最大值≥16MHz |
| 1.5 | 增益补偿：具备侧向扫描增益补偿, SGC≥8段调节，具备时间增益补偿,TGC≥8段调节 |
| 1.6 | 颅内颅外同步检测：具有颅内动脉监测与心脏或颈部超声同步工作功能，并可同时进行微栓子监测 |
| 1.7 | 输入输出接口：包括USB接口（数量≥7个）、S-VIDEO 模拟视频输出接口、DVI 数字视频输出接口、RJ45 网络接口、麦克风接口、音频输出接口、音频输入接口、HDMI接口、VGA接口、视频打印机控制接口 |
| 1.8 | 频谱多普勒成像（包括脉冲波多普勒（PW））、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）、能量多普勒成像（PDI）、方向能量多普勒成像(DPDI）、彩色多普勒血流成像(CDFI)、B型灰阶超声 |
| 1.9 | 具备谐波成像功能：提高图像穿透能力，增加困难病人的检查能力 |
| 1.10 | 具有微米成像技术，提升对组织结构信息的处理能力 |
| 1.11 | 血管内中膜自动测量：支持前壁、后壁测量与数值显示 |
| 1.12 | 实时三同步显示:具备二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像实时三同步显示功能 |
| 1.13 | 具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围等） |
| 1.14 | 具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》 |
| 1.15 | 具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上 |
| 1.16 | TCD同时工作通道数：单通道、双通道、三通道 |
| 1.17 | 三通道独立调节功能:三通道独立调节功能：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示九个深度的频谱图，并可以任意选择频谱放大并保存 |
| 1.18 | TCD增益范围：最小值≤1dB且最大值≥40dB |
| 1.19 | 微栓子监测系统 |
| 1.19.1 | 具备栓子图、声谱图、统计直方图等 |
| 1.19.2 | 可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件 |
| 1.19.3 | 自动识别栓子和伪差，自动计数 |
| 1.19.4 | TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图 |
| 1.20 | 发泡实验软件功能：用于卵圆孔未闭、右向左分流、先兆性偏头痛等临床实验筛查 |
| 1.21 | 图文管理系统 |
| 1.21.1 | 具备颈部血管超声、TCD报告诊断模板数据库，快速、便捷地生成报告 |
| 1.21.2 | 支持以图片、PDF、word格式导出报告单 |
| 1.21.3 | 对病案进行存储、检索、编辑、统计分析等功能 |
| 1.21.4 | 可选远程监控模块：远程实时监控超声设备的情况，及时干预 |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 1.配备2把1.6-2.0MHz探头、1把4.0MHz探头和1把相控阵探头、1把5-8MHz探头或微凸探头 |
|  | 2.工作站（含电脑、打印机）1套 |
|  | 3.超声检查床椅1套 |
|  | 4.除湿机1台 |
|  | 5.移动式空气消毒机1台 |
|  | 6.监护头架1个 |
|  | 7.监护探头1对 |
|  | 8.主机1台 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥60个月，相关配件≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包3

（1）经颅多普勒血流分析仪技术商务要求

| 经颅多普勒血流分析仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 整机性能指标 |
| 1.1 | 符合中华人民共和国医药行业标准 超声经颅多普勒血流分析仪《YY/T 0593-2022》的标准 |
| 1.2 | 符合安全试验（GB9706.1-2007部分）的要求，保证用电、漏电安全防护等要求 |
| 1.3 | 符合安全试验（GB9706.9-2008部分）的要求，保证超声探头输出能量、作用人体组织超温等要求 |
| 2 | 硬件指标 |
| 2.1 | 计算机主机一套(含显示器)，独立TCD硬件、支持外接显示器 |
| 2.2 | 支持1.6MHz、2MHz、4MHz频率段探头，至少具备三个及以上有效探头接口 |
| 3 | 软件要求： |
| 3.1 | FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512 |
| 3.2 | 检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、SD、a、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI（脑死亡血流指数）、DVm指数、lindegaard指数 |
| 3.3 | 具有多深度监测模式 |
| 3.4 | 高通滤波支持自动滤波功能； |
| 3.5 | 音频信号独立输出功能：朝向、背向的频谱音频信号分左右通道独立输出，便于根据声音分辨栓子信号；（提供注册检验报告） |
| 3.6 | 精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响 |
| 3.7 | 探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠，提高探头使用寿命 |
| 3.8 | 支持自动计算基于TCD的无创ICP数值 |
| 3.9 | 动态M模功能：可无限时记录原始血流信息 |
| 3.10 | 十二项检查项目：包含发泡试验、卧立位试验、CO2反应试验等十二种临床应用场景 |
| 3.11 | 快照存储/编辑功能： |
| 3.11.1 | 支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析 |
| 3.11.2 | 可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式 |
| 3.11.3 | 快照频谱可以手动插入中/英文标识 |
| 3.11.4 | 快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子 |
| 3.11.5 | 支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能 |
| 3.12 | 一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告 |
| 3.13 | 具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持结构化报告功能 |
| 3.14 | 专业微栓子检测： |
| 3.14.1 | 具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子阈值可设置 |
| 3.14.2 | 栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识 |
| 3.14.3 | 支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告 |
| 3.14.4 | 支持微栓子视频、音频、图片导出功能 |
| 3.15 | 具有发泡试验指导系统 |
| 3.16 | 血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告 |
| 3.17 | 长程监护系统：全程多参数记录曲线，支持≥12导参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告 |
| ★4 | 配置清单 |
|  | 1、1.6MHz手持探头1把、4MHz手持探头1把 |
|  | 2、工作站（含电脑、打印机）1套 |
|  | 3、超声检查床椅1套 |
| ★5 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 5.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥36个月，相关配件≥12个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 5.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 5.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 5.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 5.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 5.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 5.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 5.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 5.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包4

（1）超声经颅多普勒血流分析仪技术商务要求

| 超声经颅多普勒血流分析仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 技术和性能参数 |
| 1.1 | 主机内置≥15寸触摸屏显示器，保留COM接口，支持外接显示器 |
| 1.2 | 主机包含1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz探头接口 |
| ▲1.3 | 双通道八深度常规检查，连续多普勒声音/频谱存储和回放功能 |
| 1.4 | 可同时显示最多9个深度的谱图，各深度可以联动调节，同时显示全部深度的血流信息 |
| 1.5 | 数字M波功能 可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示 |
| 1.6 | USB接口≥2个 |
| 1.7 | 实时最高频率包络，双向血流分析，自动/手动血流参数计算 |
| 1.8 | 检测参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、加速度（a）、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）、血管痉挛指数（Lin）、脑血流速度增快百分率（PCi）、血流方向指数（DFI）；净剩血流速度指数（NFV） |
| 1.9 | 支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式 |
| 1.10 | 栓子监测系统 |
| 1.10.1 | 具备栓子图、声谱图、统计直方图等 |
| 1.10.2 | 可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件 |
| 1.10.3 | TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图 |
| 1.11 | 支持长程监护系统 |
| 1.11.1 | 全程多参数记录曲线 |
| 1.11.2 | 六种参数进行趋势监护（Vs、Vm、Vd、PI、RI、HR） |
| 1.11.3 | 事件标识、自动报警功能 |
| 1.11.4 | TCD报告显示监护曲线和监护图谱 |
| 1.12 | 具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现≥12支血管的多维度参考依据 |
| 1.13 | 具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统 |
| 1.14 | 专业神经重症监测模块：脑颈动脉手术监测、神经重症监测、静脉溶栓-机械取栓监测、脑血流动力学监测 |
| ▲1.15 | 发泡实验软件功能：用于卵圆孔未闭、右向左分流、先兆性偏头痛等临床实验筛查 |
| 1.16 | 脑血流监护及软件功能：主要用于床旁的动态脑血流评估，如头痛患者发作期与发作间期的脑血流动力学变化，脑出血患者和颅内压力高的患者进行脑血流动力学动态监测，比较患者数小时或数天内的动力学变化，以此判断患者是否有血管痉挛、颅内压增高 |
| 1.17 | 脑死亡判定功能：实时监测脑血流频谱，自动计算血流方向指数（DFI）、净剩血流速度（NFV） |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 1、主机（含经颅软件）：1台 |
|  | 2、探头：1.6MHz手持探头1把、4MHz手持探头1把、监护探头一对（左、右） |
|  | 3、监护头架；1个 |
|  | 4、≥20寸液晶显示器工作站1套，彩色打印机1套 |
|  | 5、无线遥控器1个； |
|  | 6、台车1辆 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥36个月，相关配件≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包5

（1）视频脑电图仪技术商务要求

| 视频脑电图仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 放大器通道数：≥32导，REF 通道≥1个，GND 通道≥1个，EEG 通道数≥32个 |
| 1.2 | 心电、 肌电、眼电可自定义编辑，可自由编辑定义任意通道 |
| 1.3 | 具有放大器传输方式 |
| 1.4 | 放大器供电方式：采用直流供电 |
| 1.5 | 要求放大器使用年限≥5年 |
| 1.6 | 带宽范围：最小值≤0.5Hz且最大值≥100Hz |
| 1.7 | 噪声电平≤2μVp-p |
| 1.8 | 共模抑制比≥110dB |
| 1.9 | 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压 |
| 1.10 | 采样方式：所有电极同步采样（硬件同步） |
| 1.11 | 输入阻抗 ≥120MΩ |
| 1.12 | 阻抗测试:软件界面指示 |
| 1.13 | 校准方式：方波、正弦波 |
| 1.14 | 绝缘方式：双重绝缘 |
| 1.15 | 显示速度：1、2、5、10、15、20、30、40、50、60、120、240、360、480、640、1280mm/s |
| 1.16 | 闪光刺激器：LED 光源，非氙气灯； 闪光频率强度可自由设置，可自定义 30 套以上刺 激参数及方案，刺激范围 1Hz-100Hz 可自由调节，支持手动刺激或自动刺激两种模式 |
| 1.17 | 在线实时阻抗测试，采集信号和头皮接触阻抗监测同时进行 |
| 1.18 | 病例管理：应用 ACCESS 数据库或 SQL Server 数据库系统 |
| 1.19 | 软件设置：可预先设置传感器名称，可新建各种标记，并设置标记的属性，可对各种标记进行分类 |
| 1.20 | 导联切换:可自由编排任意导联，心电、肌电可以随意增加，可自主设置≥12套导联方案 |
| 1.21 | 信号采集：启动信号采集应用程序,软件通过与放大器的网络接口，采集从放大器获取 的脑电信号，并可存储到计算机硬盘或服务器，在采集过程中，可对特征波形实时标记 |
| 1.22 | 数据回放：可打开对应病例文件，对当前打开的脑电波形进行标记，可改变脑电图的回 放参数，如滤波，导联，走纸速度等，并提供多种脑电幅度和频率的测量手段，具备数据回放记忆功能 |
| 1.23 | 功率谱和地形图：通过数据选段，可计算生成各个通道的功率谱图。同时可生成脑电地 形图形，地形图的频段和名称可自由定义 |
| 1.24 | 具备尖棘波自动检测功能，可对波形选段并分析 |
| 1.25 | 报告处理：可自行定义编辑报告格式，能自动生成和保存各种报告 |
| 1.26 | 可存储、阅读摄像头记录的图像，视频软件具备局部选中放大功能 |
| 1.27 | 支持导出EDF格式文件数据；具备打包病例数据和读图软件程序至移动硬盘或 U 盘，可在任意电脑进行回放数据，可截取发作片段（视频+图形），支持EDF格式 |
| 1.28 | 数据库文件管理：支持导入影像检查（MRI、CT 等图像信息）与 Word 报告至对应的病 例数据文件中，可对图像信息进行单独处理 |
| 1.29 | 具备断电后数据恢复功能 |
| 1.30 | 记录过程意外终止后报警功能 |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 1 计算机主机 1台 |
|  | 2. 24寸液晶显示器 1台 |
|  | 3 隔离电源 1个 |
|  | 4 激光打印机 1台 |
|  | 5 32导脑电信号放大器 1个 |
|  | 6 脑电图动态记录盒 1个 |
|  | 7 脑电盘状电极 24根/套 1套 |
|  | 8 脑电膏180g 1盒 |
|  | 9 标记控制线（病人自主加入标记） 1条 |
|  | 10 脑电软件组件（脑电采集、回放） 1套 |
|  | 11 振幅脑电图软件 1套 |
|  | 12 摄像系统 1套 |
|  | 13 脑电图闪光灯 1个 |
|  | 14 仪器车（台车） 1台 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥60个月，相关配件≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包6

（1）数字脑电地形图仪技术商务要求

| 数字脑电地形图仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 技术和性能参数 |
| 1.1 | 硬件要求 |
| 1.1.1 | 放大器：≥16通道脑电信号（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入 |
| 1.1.2 | 采样分辨率(A/D Convertor)及精度≥16bit |
| 1.1.3 | 耐极化电压：±300mV |
| 1.1.4 | 共模抑制比：≥110dB； |
| 1.1.5 | 噪声电平：≤5μV p-p； |
| 1.1.6 | 带宽范围：最小值≤1Hz且最大值≥30Hz |
| 1.1.7 | 阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测 |
| 1.2 | 软件要求 |
| 1.2.1 | 电压测量：误差不超过±10% |
| 1.2.2 | 幅频特性：最小值≤1Hz且最大值≥30Hz |
| 1.2.3 | 功率谱频谱：误差不超过±10% |
| 1.2.4 | 功率谱幅度：偏差不超过±10% |
| 1.2.5 | 灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm |
| 1.2.6 | 具有高切滤波器 |
| 1.2.7 | 交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz |
| 1.2.8 | 波形扫描速度： 5、8、10、15、20、30、60或300s/屏，可用户自定义设置mm/s |
| 1.2.9 | 波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻页、自动播放，支持指定时间或事件跳转 |
| 1.2.10 | 导联：≥60导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释 |
| 1.2.11 | 校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV |
| 1.2.12 | 波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比 |
| 1.2.13 | 事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转 |
| 1.2.14 | 4导aEEG振幅整合幅度图实时显示 |
| 1.2.15 | 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放 |
| 1.2.16 | 实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告 |
| 1.2.17 | EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学 |
| 1.2.18 | 断电自动保存 |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 1、主机1台 |
|  | 2、显示器1台 |
|  | 3、打印机1台 |
|  | 4、放大器及其它附件1套 |
|  | 5、电极1付 |
|  | 6、脑电帽1付 |
|  | 7、连接线1套 |
|  | 8、导联线1套 |
|  | 9、推车1辆 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥36个月，相关配件≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包7

（1）脑涨落图仪技术商务要求

| 脑涨落图仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 时间间隔：15mm/s 档，允差±5%；30mm/s 档，允差±5% |
| 1.2 | 幅频特性：1Hz～30Hz |
| 1.3 | 噪声电平：折合到输入端的噪声电平≤5µVp-p |
| 1.4 | 共模抑制比：≥80dB |
| 1.5 | 具有对放大器参数进行设置、更改的功能 |
| 1.6 | 具有对脑电信号实时显示、回放、缩放、调节走纸速度等功能 |
| 1.7 | 具有对脑电信号进行分析处理的功能 |
| 1.8 | 大脑分区定位≥16个脑区，显示每一脑区的检测结果 |
| 1.9 | 具有≥16个脑区α波竞争图和熵值报告、S谱线(系)递质分布图报告 |
| 1.10 | 具备彩色柱状神经化学递质分布图 |
| 1.11 | 具备脑电图和地形图选择存储、删除、描述和打印功能 |
| 1.12 | 具备同一受测者多次检测结果的神经递质对比图 |
| 1.13 | 具备单个患者病例导出功能及所有病例批量导出功能 |
| 1.14 | 具有预览、缩放和打印分析报告的功能，所有报告均可导出PDF格式 |
| 1.15 | 金属移动台车，开放式设计，基座内配有抽屉式隔离变压器，最大限度阻断交流和静电干扰 |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 1、脑电放大器：1 台 |
|  | 2、工作站：1 套 |
|  | 3、脑电分析软件：1 套 |
|  | 4、脑电耗材：1 套 |
|  | 5、全金属移动台车：1 辆 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥60个月，相关配件≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包8

（1）无抽搐电休克治疗仪（MECT）技术商务要求

| 无抽搐电休克治疗仪（MECT）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 技术和性能参数 |
| 1.1 | 具有双相短矩形脉冲波 |
| 1.2 | 电流范围输出，允许调节电流强度参数范围：500-900mA |
| 1.3 | 输出能量：当电阻为220欧姆时，标准最大输出为≥199.99J |
| 1.4 | 电荷输出：当电阻为220欧姆时，标准最大输出≥1010 MC |
| 1.5 | 内置菜单具有超短脉冲0.3ms，最小脉冲0.5ms或全短脉冲1.0ms可供用户选择，临床可进行精准治疗，给药以0.01ms调节治疗方案 |
| 1.6 | 保护：电极片短路或其他短路和开路时，提供保护 |
| 1.7 | 仪器自有连续并自动实时监测、显示脑电图、心电图、肌电图功能 |
| 1.8 | 视觉提示：三色LED灯光提示；听觉提示：治疗警告音提示 |
| 1.9 | 仪器自带≥5.6英寸触摸型显示屏 |
| 1.10 | 具有自动和连续实时监测并显示患者阻抗值 |
| 1.11 | 仪器自带单侧治疗设置模块，提供滴定超短刺激及整体刺激方案 |
| 1.12 | 脑电数据分析：电刺激充分量的百分比评估值 |
| 1.13 | 双通道记录器：根据所需要的记录和打印信息可人工选择；远程监控≥6通道记录和打印 |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 无抽搐电休克治疗仪1台 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：主机≥36个月，相关配件≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包9

（1）生物显微镜(一）技术商务要求

| 生物显微镜(一）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 适用于医疗检验放大观察患者细胞、细菌等。 |
| 二 | 参数规格 |
| 2.1 | 光学系统:齐焦距离必须为国际标准45mm。 |
| 2.2 | 载物台尺寸为:≥120×130mm; |
| 2.3 | 载物台行程为:≥75mm×25mm |
| 2.4 | 载物台锁定功能 |
| 2.5 | 调焦机构：有粗调限位，可进行张力调节 |
| 2.6 | 调焦机构：粗调范围：≥15mm/转，微调：≤0.2mm/转 |
| 2.7 | 聚光镜：阿贝聚光镜或转盘式聚光镜 |
| 2.8 | 明场功能 |
| 2.9 | 照明系统:LED或卤素灯泡，寿命≥20000小时 |
| 2.10 | 双目观察筒 |
| 2.11 | 瞳距调整范围：最小值≤55mm且最大值≥75mm |
| 2.12 | 倾斜角度≥30° |
| 2.13 | 带屈光度调节 |
| 2.14 | 目镜倍数10X，视场数≥20 |
| 2.15 | 物镜:平场消色差物镜或消色差物镜 |
| 2.16 | 物镜转盘:≥4孔 |
| ★2.17 | 所配置的物镜数量≥4，规格至少包含4X、10X、40X、100X |
| 2.18 | 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |
| ★三 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 3.1 | 生物显微镜主机1套 |
| 3.2 | 透射明场照明系统1套 |
| 3.3 | 物镜1套 |
| ★四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥24个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 4.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 4.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 4.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 4.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 4.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 4.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 4.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 4.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（2）生物显微镜(二）技术商务要求

| 生物显微镜(二）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 光学系统：齐焦距离必须为国际标准45mm。 |
| 1.2 | 载物台尺寸为:≥120×130mm; |
| 1.3 | 载物台行程为:≥75mm×25mm |
| 1.4 | 载物台锁定功能 |
| 1.5 | 调焦机构：有粗调限位，可进行张力调节 |
| 1.6 | 调焦机构：粗调范围：≥15mm/转，微调：≤0.2mm/转 |
| 1.7 | 聚光镜：阿贝聚光镜或转盘式聚光镜 |
| 1.8 | 明场功能 |
| 1.9 | 照明系统:LED或卤素灯泡，寿命≥20000小时 |
| 1.10 | 双目观察筒 |
| 1.11 | 瞳距调整范围：最小值≤55mm且最大值≥75mm |
| 1.12 | 倾斜角度≥30° |
| 1.13 | 带屈光度调节 |
| 1.14 | 目镜倍数10X，视场数≥22 |
| 1.15 | 物镜:平场消色差物镜或消色差物镜 |
| 1.16 | 物镜转盘:≥4孔 |
| ★1.17 | 所配置的物镜数量≥4，规格至少包含4X、10X、40X、100X |
| ▲1.18 | 目镜筒可旋转≥90° |
| 1.19 | 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1套 |
| 2.2 | 玻片夹1个 |
| 2.3 | 物镜1套 |
| 2.4 | 目镜2个 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（3）生物显微镜(三）技术商务要求

| 生物显微镜(三）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 适用于观察微生物、细菌、细胞、组织培养等。 |
| 二 | 参数规格 |
| 2.1 | 光学系统：齐焦距离必须为国际标准45mm。 |
| 2.2 | 载物台尺寸为:≥140x150mm; |
| 2.3 | 载物台行程为:≥75mmx25mm |
| 2.4 | 调焦机构：有粗调限位，可进行张力调节 |
| 2.5 | 调焦机构：粗调范围：≥36.8mm/转，微调：≤0.2mm/转 |
| 2.6 | 聚光镜：阿贝聚光镜或转盘式聚光镜 |
| 2.7 | 明场功能 |
| 2.8 | 照明系统:LED或卤素灯泡，寿命≥20000小时 |
| 2.9 | 观察筒 |
| 2.10 | 瞳距调整范围：最小值≤55mm且最大值≥75mm |
| 2.11 | 倾斜角度≥30° |
| 2.12 | 带屈光度调节 |
| 2.13 | 目镜倍数10X，视场数≥20 |
| 2.14 | 物镜:平场消色差物镜或消色差物镜 |
| 2.15 | 物镜转盘:≥4孔 |
| ★2.16 | 所配置的物镜数量≥4，规格至少包含4X、10X、20X、40X |
| 2.17 | 一体式图像采集系统 |
| 三 | 显微镜相机 |
| 3.1 | 有效像素：≥500万 |
| 3.2 | 数据接口：USB |
| 3.3 | 像素尺寸：≤2.4µm×2.4µm |
| 3.4 | 物理分辨率：≥2592×1944 |
| 3.5 | 光谱响应范围：380-650nm |
| 3.6 | 白平衡:ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
| 3.7 | 色彩还原技术：UItra-Fine TM颜色处理引擎 |
| 3.8 | 捕获与控制API |
| 3.9 | 图像采集功能，支持分辨率、存储格式、画面属性、色彩等参数进行设置，且支持拍照录像等操作。 |
| 3.10 | 图像测量功能，可对图像长度、周长、夹角、面积等参数动态测量，且支持excel格式导出。 |
| 3.11 | 图像处理功能，可实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整，可对拍摄的图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。 |
| 3.12 | 绘图标注:可进行文字标注，简便的箭头指示，以及多种几何图形注解。 |
| 3.13 | 细胞计数:具有自动计数、手动计数、单点生长计数的功能。单色和多色二值化阀值调整，腐蚀、去孔功能进一步准确地勾划出轮廓，迅速统计数量，并给出整体与个体周长和面积等参数，可进行整体或指定局部统计，并可以导出测量的数据。 |
| 3.14 | 实时图像拼接:当显微镜只能拍摄到标本局部图像时，可以对相机的视频进行实时的拼接，得到整个标本的全局图像。 |
| 3.15 | 实时图像景深融合功能 |
| 3.16 | 图文报告：图文结合的实验报告 |
| ★四 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 4.1 | 主机1套 |
| 4.2 | 镜筒1套 |
| 4.3 | 物镜转盘1套 |
| 4.4 | 物镜1套 |
| 4.5 | 显微镜相机1套 |
| ★五 | 售后服务要求 |
| 5.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 5.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 5.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 5.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 5.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 5.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 5.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 5.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 5.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（4）生物显微镜(四）技术商务要求

| 生物显微镜(四）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 可适用普通染色的切片的明场观察等，生物酶、核酸、受体分析，药物作用、笼锁与解笼锁反应，GFP族类研究，基因学研究。 |
| 二 | 参数规格 |
| 2.1 | 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 |
| 2.2 | 载物台尺寸为:≥150×140mm; |
| 2.3 | 载物台行程为:≥75mmx25mm |
| 2.4 | 载物台锁定功能 |
| ▲2.5 | 载物台垂直运动≥20mm |
| ▲2.6 | 聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤5微米 |
| 2.7 | 明场功能 |
| 2.8 | 可选配暗场功能 |
| 2.9 | 可选配偏光功能 |
| 2.10 | 可选配相差功能 |
| 2.11 | 可选配荧光功能 |
| 2.12 | 照明系统：左右均可操作，内置透射光柯勒照明器，≥50000小时寿命。 |
| 2.13 | 观察筒：视场数≥22 |
| 2.14 | 目镜倍数：10×；带屈光度校准 |
| 2.15 | 物镜:平场消色差物镜或消色差物镜 |
| ▲2.16 | 物镜转盘:≥6孔 |
| ★2.17 | 所配置的物镜数量≥6，规格至少包含2X、4X、10X、20X、40X、100X |
| 2.18 | 聚光镜：摇摆式聚光镜或阿贝聚光镜 |
| 三 | 显微专用数码相机 |
| 3.1 | 参数规格 |
| 3.1.1 | 有效像素：≥500万 |
| 3.1.2 | 芯片类型：背照式或COMS |
| 3.1.3 | 具备数据传输 |
| 3.1.4 | 像素大小：≤2.4µm×2.4µm |
| 3.1.5 | 像素融合：支持2×2 |
| 3.1.6 | 曝光时间最小值：≤13s,最大值≥10s |
| 3.1.7 | 物理分辨率：≥2592×1944 |
| 3.1.8 | 制冷系统：被动制冷 |
| 3.1.9 | 支持自动白平衡 |
| 3.1.10 | 色彩空间:支持专用的ICC配置文件 |
| 3.1.11 | FN25大视野采集:配置相应部件，可一次采集FN25的目镜观察视野 |
| 3.2 | 显微图像控制及分析软件 |
| 3.2.1 | 采集图像:支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程; |
| 3.2.2 | 可对图像中的直线显示线上灰度强度变化 |
| 3.2.3 | 可在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位 |
| 3.2.4 | 可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节 RGB 各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果 |
| 3.2.5 | 可对单荧光通道图片做色彩合成 |
| 3.2.6 | 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像: |
| 3.2.7 | 支持输入硬件信息即可实现添加标尺功能 |
| 3.2.8 | 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理 |
| 3.2.9 | 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像; |
| 3.2.10 | 可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数,并把测量结果输出到EXCEL,并于后期分析处理: |
| 3.2.11 | 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像 |
| 3.2.12 | 手动计数功能且支持分组功能，可输出数据到excel |
| ★四 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 4.1 | 主机1台 |
| 4.2 | 物镜转盘1套 |
| 4.3 | 镜筒1套 |
| 4.4 | 目镜1对 |
| 4.5 | 物镜1套 |
| 4.6 | 聚光镜1个 |
| 4.7 | 显微专用相机1台 |
| 4.8 | 图像软件1套 |
| 4.9 | 台式电脑1台 |
| ★五 | 售后服务要求 |
| 5.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 5.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 5.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 5.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 5.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 5.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 5.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 5.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 5.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（5）倒置荧光显微镜技术商务要求

| 倒置荧光显微镜技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 主要技术指标 |
| 1.1 | 光学系统:无限远校正光学系统。 |
| 1.2 | 调焦:通过物镜转盘的上下移动进行调焦(载物台高度固定)。 |
| ▲1.3 | 调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能 |
| 1.4 | 观察头 |
| 1.4.1 | 一体式铰链式观察镜筒 |
| 1.4.2 | 瞳距调整范围：最小值≤55mm且最大值≥75mm |
| 1.4.3 | 配1×C型接口摄像端口，左侧输出，避免影响操作者视线 |
| 1.5 | 照明装置:LED光源 |
| ▲1.6 | 物镜:平场半复消色差物镜或相差物镜 |
| 1.7 | 物镜视场数≥22 |
| 1.8 | 物镜转盘:≥4孔 |
| ★1.9 | 所配置的物镜数量≥5，规格至少包含4X、10X、20X、40X、100X |
| 1.10 | 转换器：≥4孔位物镜转换器 |
| 1.11 | 聚光镜：长距聚光镜，工作距离≥55mm，去掉聚光镜可实现工作距离≥160mm； |
| 1.12 | 载物台:备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。物台行程:X≥110mm;Y≥74mm |
| 1.13 | 带载物台插入圆板，可选加长托板 |
| ▲1.14 | 目镜:10倍，视场直径为≥22，高眼点，-5～+5视度可调 |
| 1.15 | 备有可拆装的超长工作距离聚光镜:N.A.≥0.3，W.D.≥72mm |
| 1.16 | 相差系统:与物镜一致对应相差环板 |
| 三 | 荧光附件 |
| 3.1 | 光源：LED照明 |
| 3.2 | 可配置≥4个不同的LED荧光光源 |
| 3.3 | 可用波长≥4个 |
| 3.4 | 光线调节范围0-100%,线性调节 |
| 3.5 | 明场功能 |
| 3.6 | 相差功能 |
| 3.7 | 荧光功能 |
| 3.8 | 相衬功能 |
| ▲3.9 | 荧光装置：采用转盘式结构或推拉式结构或拉杆式结构，≥3工位转盘（手动），可从主机取出。 |
| ▲3.10 | 激发光波滤色组件≥3种 |
| 3.11 | 切换方式:旋转 |
| 四 | 高灵敏显微镜相机 |
| 4.1 | 有效像素≥900万(全局快门) |
| 4.2 | 像素尺寸≤3.45µm×3.45µm |
| 4.3 | 支持的分辨率：≥4096×2160 |
| 4.4 | 光谱响应范围：最小值≤380nm且最大值≥550nm(有红外截止滤光片情况下) |
| 4.5 | 白平衡:ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
| 4.6 | 色彩还原技术:Utra-Fine T颜色处理引擎。 |
| 4.7 | 含专业图像采集分析软件：可对图像的分辨率大小、采集储存格式、画面属性、色彩、亮度、对比度、暴光白平衡等参数进行设咒，并可以拍照、录像、定时拍照、定时录像等操作。 |
| 4.8 | 图像测量：可对图像进行长度、周长、夹角、面积、圆直径及椭圆长短径等参数的动态测量，例如通过直线短、矩形、不规则图形、椭圆、三点定圆等工具测量、并且参数可通过EXCEL格式导出。 |
| 4.9 | 图像处理:可实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整，可对拍摄的图像进行反色、浮雕、 锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。 |
| 4.10 | 绘图标注:方便快捷的进行文字标注，简便的箭头指示，以及进行多种几何图形注解。 |
| 4.11 | 图像拼接:当品微镜员谈拍摄到标本的局部图像时，按顺序挂列所得到的局部图像，然后使用医设机技动能即可得到整个标本拍摄到的全局图像进行研究和保存。 |
| ★五 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 5.1 | 主机1台 |
| 5.2 | 目镜1套 |
| 5.3 | 物镜1套 |
| 5.4 | 三波段荧光激发1套 |
| 5.5 | 转换器1个 |
| 5.6 | 移动尺1个 |
| 5.7 | 通用托架1个 |
| 5.8 | 聚光镜1套 |
| 5.9 | 显微镜相机1台 |
| 5.10 | 落射荧光附件1套 |
| ★六 | 售后服务要求 |
| 6.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥24个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 6.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 6.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 6.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 6.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 6.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 6.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 6.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 6.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包10

（1）全自动生物显微镜技术商务要求

| 全自动生物显微镜技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 规格参数 |
| 1.1 | 放大倍数：40X—1000X |
| 1.2 | 观察头：人机学可变倾角铰链式三目观察头，目视/数码分光比：100/0 |
| 1.3 | 转换器：电动内倾式内定位6孔转换器，带有分析槽可实现DIC观察和偏光观察等功能 |
| 1.4 | 电动控制系统 |
| 1.5 | 显微图像拍摄：按显微镜底座上的按钮拍照或鼠标点击拍照 |
| 1.6 | 底座前端内置控制面板：将特定按钮设定为与特定物镜产生对应关系后，只需轻轻一按即可轻松改变放大倍率。 |
| 1.7 | 物镜倍率自动切换按钮，也可设置使用频率最高的两个物镜，进行一键快捷切换； |
| 1.8 | 光强管理功能：用户使用每一只物镜时，将光强调整到合适亮度，此时会自动记忆光强参数，当再次使用物镜时，光强会自动调整到之前的合适亮度，无需手动重复调节光强，同时降低眼睛疲劳。 |
| 1.9 | 物镜：无限远平场物镜 |
| 1.10 | 物镜转盘:≥6孔 |
| ★1.11 | 所配置的物镜数量≥5，规格至少包含4X、10X、20X、40X、100X |
| 1.12 | 聚光镜：电动聚光镜，10X以下物镜时顶镜自动摆出，齿轮齿条可调节升降 |
| 1.13 | 载物台：电动或手动 |
| 1.14 | 调焦：电动或手动 |
| 1.15 | 照明系统：LED照明或卤素灯泡照明 |
| 1.16 | 专用快速扫描CMOS数码相机 |
| 1.16.1 | 物理分辨率：≥2448×1944 |
| 1.16.2 | 像素尺寸≤2.2µm×2.2µm |
| 1.16.3 | C型接口 |
| 1.17 | 电动控制功能：实现软件上自动切换物镜倍率，并且光源强度随着物镜倍率的转换自动切换； |
| 1.18 | 图像处理功能： |
| 1.18.1 | 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 |
| 1.18.2 | 图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 |
| 1.18.3 | 图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 |
| 1.18.4 | 校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 |
| 1.18.5 | 图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等。 |
| 1.18.6 | 专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式，可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确。 |
| 1.18.7 | 去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式。 |
| 1.18.8 | 全景拍照模式：可以移动载物台X、Y轴将切片进行移动（可左右、上下进行），图像移动扫描进行识别组合，拍摄下全景的大图片。 |
| 1.18.9 | 高清预览(ROI):可以只对实时图像中的感兴趣的区域进行放大浏览，必须适用于细节结构的观察。 |
| 1.18.10 | 教学示范功能；互动双模式功能；图象对比功能；需提供软件界面图说明动态与静态图像、静态与静态图像的对比方法。 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 目镜1套 |
| 2.3 | 镜筒1套 |
| 2.4 | 转换器1套 |
| 2.5 | 物镜1套 |
| 2.6 | 载物平台1个 |
| 2.7 | 聚光镜1套 |
| 2.8 | 摄影附件1套 |
| 2.9 | 平台托架1套 |
| 2.10 | 滤光片1套 |
| 2.11 | 香柏油1件 |
| 2.12 | 照明器1套 |
| 2.13 | 汞灯电源箱1套 |
| 2.14 | 激发模块1套 |
| 2.15 | 荧光专用摄像头1套 |
| 2.16 | 台式电脑1套 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包11

（1）石蜡切片机技术商务要求

| 石蜡切片机技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 切片方式：半自动轮转或手动轮转 |
| 1.2 | 切片厚度范围：最小值≤0.5μm且最大值≥100μm |
| 1.3 | 修片厚度范围：最小值≤5μm且最大值≥500μm |
| 1.4 | 切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式或点动模式 |
| 1.5 | 水平进样幅度：≤28mm |
| 1.6 | 垂直样品行程：≥70mm |
| 1.7 | 样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，可随时开启或关闭回缩功能 |
| 1.8 | 最大样品尺寸（长×高×宽）： ≥60mm×40mm×15mm |
| 1.9 | 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向 |
| 1.10 | 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本 |
| 1.11 | 带可拆卸机顶储物盘 |
| 1.12 | 刀架采用双导轨结构加T型的底座 |
| 1.13 | 具备刀架三点锁定及侧向移动功能 |
| 1.14 | 手轮有独立的安全锁定系统 |
| 1.15 | 刀架压刀板采用黑色钻石涂层设计 |
| 1.16 | 可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能 |
| 1.19 | 采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹 |
| 1.20 | 可适配≥2种不同样品夹（包含通用样品夹、RM冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、和圆形样品夹），适应包埋盒（标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块，拓宽切片操作范围。 |
| 1.21 | 可适配≥2种不同刀架，用于切割不同类型的组织。 |
| 1.22 | 粗进速度：≥2种，粗进速度可调 |
| 1.24 | 主机具有清除按键，可一键清空切片计数器和切片总厚度。 |
| 1.27 | 设备具备可视信号和声音信号，以提示剩余进样距离。 |
| 1.28 | 刀架压导板采用黑色钻石涂层设计，不粘蜡带易清洁。 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 大手轮1个 |
| 2.3 | 刀架及底座1套 |
| 2.4 | 废屑槽1个 |
| 2.5 | 电源线1根 |
| 2.6 | 包埋框标本夹头1个 |
| 2.7 | 大蜡块夹头1个 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（2）冷冻切片机技术商务要求

| 冷冻切片机技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| 1.1 | 设备操作：设备操作为按键或触摸屏控制 |
| ▲1.2 | 双制冷设计，实现腔体与样本头单独制冷 |
| 1.3 | 冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤-35℃ |
| 1.4 | 除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置自动除霜。样本头制冷系统可进行电加热器除霜。 |
| ▲1.5 | 速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥17个，速冷架制冷温度 ≤-42℃ |
| 1.6 | 快速制冷位点：具备珀尔帖（Peltier）快速制冷位点，位点数 ≥2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间可达10分钟，并与速冻架温差可达17℃。 |
| 1.7 | 半刀切片：具备半刀切片功能 |
| 1.8 | 切片厚度范围：最小值≤1μm且最大值≥100μm |
| 1.9 | 修片厚度范围：最小值≤5μm且最大值≥500μm |
| 1.10 | 具有≥5档快速修片设置功能 |
| 1.11 | 水平进样：≥25 mm |
| 1.12 | 样品垂直行程：≥55mm |
| 1.13 | 电动粗修：具有电动粗修档位，快速修块速度≥0.9mm /s，慢速修块速度≥0.3mm /s。 |
| 1.14 | 具备样品回缩功能。 |
| 1.15 | 样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位 |
| ▲1.16 | 设备机身采用抗菌涂层技术 |
| ▲1.17 | 具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒。消毒系统可预设置消毒模式。 |
| ▲1.18 | 最大可切片样品尺寸：≥40mm x40mm |
| ▲1.19 | 滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 大手轮1个 |
| 2.3 | 展片刷1个 |
| 2.4 | 毛刷1个 |
| 2.6 | 冷冻包埋剂1个 |
| 2.7 | 手托1个 |
| 2.8 | 刀架1个 |
| 2.9 | 重锤1个 |
| 2.10 | 样本托10个 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包12

（1）生物组织自动脱水机技术商务要求

| 生物组织自动脱水机技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 技术参数 |
| 1.1 | 可预存≥10套程序。 |
| 1.2 | ≥168小时内延时起缸。 |
| 1.3 | 具有预防卡缸的异常保护功能。 |
| 1.4 | 外置电瓶接口 |
| ★1.5 | 单缸容积≥1100ml，每次可装标准包埋盒≥47只。 |
| 1.6 | 可柔性编程：任意缸开始到任意缸结束，中途可随时添加标本。 |
| 1.7 | 起缸停留滴漏时间可调 |
| 1.8 | 加温方式：水浴加温或电加热 |
| 1.9 | 环保健康型罩式脱水机，全密封活性炭空气内循环过滤 系统，消除微弱气体挥发，确保工作人员身体健康。 |
| 1.10 | 液缸数量：≥9缸。 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 吊篮2套 |
| 2.3 | 脱水篮1个 |
| 2.4 | 试剂缸1套 |
| 2.5 | 电源线1根 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（2）组织脱水机（一）技术商务要求

| 组织脱水机（一）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 技术参数 |
| 1.1 | 可预存≥10套程序。 |
| 1.2 | 具有预防卡缸的异常保护功能，可随时要求石蜡缸加温。 |
| 1.3 | 可以柔性编程，使标本可从任意缸开始，到任意缸结束。 |
| 1.4 | 加温方式：水浴加热或电加热 |
| 1.5 | 样本起缸，净化系统同步启动。 |
| 1.6 | 液缸数量：≥12缸。其中石蜡缸3个，材质：304不锈钢或更高规格材质 |
| 1.7 | 单缸容积：≥2000毫升 |
| 1.8 | 延时起缸时间可设定 |
| 1.9 | 每缸处理时间可设定 |
| 1.10 | 起缸停留滴漏时间可调 |
| 1.11 | 抖缸搅拌功能 |
| ★1.12 | 整体吊篮可装标准包埋盒≥115只、分层吊篮可装标准包埋盒≥100只 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 吊篮2套 |
| 2.3 | 脱水篮1套 |
| 2.4 | 试剂缸1套 |
| 2.5 | 电源线1根 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（3）组织脱水机（二）技术商务要求

| 组织脱水机（二）技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 参数规格 |
| ★1.1 | 可同时处理包埋盒数量≥300个 |
| 1.2 | 试剂瓶：≥14个 |
| 1.3 | 石蜡熔化时长≤4小时。 |
| 1.4 | 设备液位传感器数≥3个 |
| 1.5 | 石蜡缸： |
|  | 材质：金属 |
|  | 数量≥3个； |
|  | 容量 ≥3.9L； |
| 1.6 | 蜡缸间气流相同，压力相同。 |
| 1.7 | 试剂预热功能 |
| 1.8 | 蜡缸温度探测功能 |
| 1.9 | 可自由配置程序数 ≥8个，预装≥4个脱水程序及≥1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。 |
| 1.10 | 酒精浓度比重检测技术或其他计算技术，控制试剂质量，保证高品质脱水。 |
| 1.11 | 少液自动补充功能 |
| 1.12 | 配置备用电池，待机时长≥3小时，短程序可直接运行完毕，长程序保证样本安全 |
| 1.13 | 反应缸具有向下抽气功能控制有害气体排放 |
| 1.14 | 可运行不含二甲苯程序，且无需升温(至85℃)，不会影响后续IHC研究 |
| 1.15 | 延长结束时间可编程设定 |
| 1.16 | 支持触摸屏操作，所有信息均为中文显示 |
| 1.17 | 远程监控和实验室信息管理(LIMS)界面具，有遥控报警功能 |
| 1.18 | USB 数据传输功能 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 主机1台 |
| 2.2 | 脱水篮1套 |
| 2.3 | 吊篮1套 |
| 2.4 | 样品篮钩1个 |
| 2.5 | 包埋盒样品篮1套 |
| 2.6 | 试剂瓶组件1套 |
| 2.7 | 活性炭滤盒1套 |
| 2.8 | 石蜡外接式排放管1套 |
| 2.9 | 石蜡刮刀1把 |
| 2.10 | 润滑脂1个 |
| 2.11 | 电源线1根 |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包13

（1）电脑生物组织摊烤片机技术商务要求

| 电脑生物组织摊烤片机技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1.1 | 温控范围:摊片机≤85℃、烤片机:≤85℃, 温控精度:≤2℃。 |
| 1.2 | 水槽可拆卸，与主机分体式设计。 |
| ▲1.3 | 烤片机的加热功能可独立关闭； |
| 1.4 | 控制面板后置LED柔光灯。 |
| 1.5 | 特殊涂层设计，热导率高且表面耐划，黑色防腐蚀。 |
| 1.6 | 摊片机和烤片机可自由排列组合 |
| 1.7 | 操作面板覆膜设计，防水，防石蜡污染。 |
| ▲1.8 | 烤片模块：长度≤200mm,宽度≤280mm，高度≤98mm; |
| ▲1.9 | 单台烤片机玻片容量≥30片/台。 |
| 1.10 | 采用OLED显示屏。 |
| 1.11 | 可视信号提醒功能：屏幕显示实时温度，采用使用状态指示灯显示设备状态。 |
| 1.12 | 水槽容积：≥2.2L。 |
| ▲1.13 | 具备过热保护功能。温度超过预定值，机器自动启动过热保护 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 摊片烤片一体机1台（含电源线1根）或摊片机主机1台、烤片机主机1台（含电源线2根） |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥24个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

（2）组织环保取材工作台技术商务要求

| 组织环保取材工作台技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 功能设计 |
| 1.1 | 下排风式设计或侧下抽风系统 |
| ▲1.2 | 取材台材质：SUS 304不锈钢或铝合金或更高规格材质 |
| 1.3 | 取材台带有随手可摘的洗眼器冲眼设计 |
| 1.4 | 取材台面具有倾斜坡度 |
| 1.5 | 台面自动冲洗设计：取材操作台面设凹槽，配有可调式水流冲刷系统。 |
| 1.6 | 喷淋系统：可冲洗到不同的工区域，确保清洁彻底、无死角。 |
| 1.7 | 排水系统：管路粉粹机，保障管道通畅。 |
| ▲1.8 | 杀菌系统：配有紫外线照射消毒灭菌灯。 |
| 1.9 | 配备即热式热水器，具有冷热水功能。 |
| 1.10 | 配置标本质量追溯软件 |
| 二 | 参数规格 |
| 2.1 | 尺寸：≥1500×800×1950mm |
| 2.2 | 工作台面：≥1400×460mm |
| ▲2.3 | 15、风机噪音≤60分贝，风量：≥1350m³/H |
| ▲2.4 | 碎骨机功率：≥380W |
| ★三 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 3.1 | 取材台1台 |
| 3.2 | 壳体1套 |
| 3.3 | 风机1台 |
| 3.4 | 台面1套 |
| 3.5 | 冲刷系统1套 |
| 3.6 | 管路粉碎机1台 |
| 3.7 | 照明灯1台 |
| 3.8 | 紫外线灯1台 |
| 3.9 | 水龙头1套 |
| 3.10 | 应急洗眼器1套 |
| 3.11 | 可调节射灯1套 |
| 3.12 | 工具1套 |
| ★四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥24个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 4.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 4.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 4.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 4.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 4.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 4.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 4.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 4.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包14

（1）全自动免疫组化仪技术商务要求

| 全自动免疫组化仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 技术参数 |
| 1.1 | 系统平台：自动化染色平台 |
| 1.2 | 功能：具备IHC、双染、ISH和HE滴染等功能； |
| 1.3 | 功率：≥440W。 |
| 1.4 | 染色方法：每一个玻片位独立染色； |
| 1.5 | 切片容量：≥36片/轮； |
| 1.6 | 脱蜡方式：采用环保型脱蜡液； |
| 1.7 | 抗原修复：可选多种修复液及多种修复条件； |
| 1.8 | 有毒和无毒废液分开收集，优化废液处理； |
| 1.9 | 一根或多根加样针，完成加样时间≤4小时 |
| 1.10 | 加样针可自动探测试剂液面，并附带预警功能； |
| 1.11 | 具有标签扫描系统，试剂和切片自动扫描输入，实现快速识别和定位； |
| 1.12 | 核心功能模块化并独立控制，各功能模块可即时替换； |
| 1.13 | 自动警报功能，及时提醒技术人员手工干预，保障组织样本和染色进程； |
| 1.14 | 试剂区有冷藏功能。 |
| ★二 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 2.1 | 染色机1台； |
| 2.2 | 电脑1台； |
| 2.3 | 电子标签打印系统1套； |
| 2.4 | 切片标签套装1套； |
| 2.5 | 废液桶2个； |
| ★三 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥36个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包15

（1）数字切片扫描仪技术商务要求

| 数字切片扫描仪技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 一 | 系统硬件 |
| 1.1 | 片夹：切片装载容量：装载量≥5片。 |
| 1.2 | 扫描仪主机 |
| 1.2.1 | 一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光 |
| 1.2.2 | 具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦 |
| 1.2.3 | 具备≥1孔物镜转换器并实现电动切换。 |
| 1.2.4 | 具备同时安装物镜数≥1个 |
| 1.2.5 | 搭载三摄像头扫描系统，主相机采用高速相机有效像素≥800万。 |
| 1.2.6 | USB3.0数据通讯接口 |
| 1.2.7 | 扫描原理：面阵式扫描或线性扫描 |
| ▲1.2.8 | 全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥5张。 |
| 1.2.9 | 扫描分辨率： |
|  | 20倍扫描分辨率≤0.52μm/pixel； |
|  | 40倍扫描分辨率≤0.26μm/pixel。 |
| 1.2.10 | 光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。 |
| 1.2.11 | 光源寿命≥25000小时。 |
| ▲1.2.12 | 切片规格：可同时加载并扫描1英寸×3英寸、2英寸×3英寸两种规格切片。 |
| 1.3 | 计算机 |
| 1.3.1 | 显示器：≥21英寸； |
| 1.3.2 | 内存：≥16GB； |
| ▲1.3.3 | 支持多系统使用：电脑、平板、手机进行切片浏览。需支持各类终端设备平台。 |
| 二 | 系统软件 |
| 2.1 | 数字切片扫描软件与浏览软件 |
| 2.1.1 | 实现一键式扫描功能，并对病理切片进行图像采集、制作、存储和管理并上传共享。 |
| 2.1.2 | 提供多种扫描模式，满足各种不同切片的扫描需要：标准（硬件实时对焦快速扫描）、高精度扫描（每个视野高精度对焦扫描）、景深扩展（采集多层图像并融合成一张图像）及Z-层叠（采集多层图像并存储成一张图像）等。 |
| 2.1.3 | 扫描区域：自动精准识别有效组织区域，自动跳过空白区域，节省扫描时间；可手动定义扫描区域。 |
| 2.1.4 | 条形码识别：自动识别多种类型一维码、二维码并根据条码信息自动命名切片，用户可自定义命名规则。 |
| 2.1.5 | 可选择切片加密扫描，保护数字切片的安全性。 |
| 2.1.6 | 图像采用JPEG或JEPG2000压缩技术，容量较小，降低存储成本，并可导出数字切片。 |
| 2.1.7 | 基于HTML技术的WSI数字切片浏览。 |
| 2.1.8 | 支持功能强大的图像调节，伽马、对比度、RGB等调节。 |
| 2.1.9 | 支持添加测量、ROI选区等多种形式的标注，并与他人分享。 |
| 2.1.10 | 支持在线多人同步浏览，二维码快速分享浏览。 |
| 2.1.11 | 支持同屏浏览：同时显示多张图像，便于同一标本间不同条件的对照。 |
| 2.1.12 | 病例附件可直接在线预览（包括但不限于各种格式的图像文件，Office文件，PDF文件等）。 |
| ▲2.1.13 | 支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。 |
| 2.2 | 常规会诊模块 |
| 2.2.1 | 支持远程诊断申请及会诊病例的各种资料录入，将全切片扫描后和相关病例资料等附件上传到会诊平台，可支持数字切片存储、分享、讨论。 |
| 2.2.2 | 支持医院端与专家通过信息进行沟通交流。 |
| 2.2.3 | 支持专家标记收藏典型病例，并可以自动过滤患者敏感信息后，分类管理后分享及讨论。 |
| 2.2.4 | 支持通过自动短信、邮件通知专家有新病例会诊，同样专家会诊出具报告后也会自动通知申请医院查收报告。 |
| 2.2.5 | 支持自动记录会诊病例完整操作时间及操作流程，包含申请医院及会诊专家所有操作。 |
| 2.3 | 术中冰冻会诊模块 |
| 2.3.1 | 可实现冰冻会诊在线预约，自动语音提醒。 |
| 2.3.2 | 医院和专家之间可实时在线语音、视频交流、快速出具报告。 |
| 2.4 | 支持中英文界面切换。 |
| 2.5 | 支持建立区域质控中心。 |
| 2.6 | 提供云平台服务，支持自行注册账号，实现切片及其他数据上传、以网页或二维码方式分享切片、病例等。 |
| 2.7 | 设备支持后续升级人工智能诊断软件 |
| ▲2.8 | 涉及远程连接功能的医疗设备，需具备国家认可的测评机构出具的信息安全等级保护三级证书。 |
| ★三 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
| 3.1 | 主机系统1套 |
| 3.2 | 数字切片扫描软件1套 |
| 3.3 | 数字病理远程诊断与质控平台1套 |
| 3.4 | 台式计算机1套 |
| ★四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 4.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 4.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。 |
| 4.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 4.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 4.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 4.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 4.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 4.9 | 提供备件送达期限：＜4天。设备停产后的备件供应：保证十年。 |

- 采购包16

（1）供氧系统技术商务要求

| 供氧系统技术商务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数 |
| 1 | 主要技术规格 |
| 1.1 | 制氧主机 |
| 1.1.1 | 制氧主机采用双塔或四塔式结构 |
| ▲1.1.2 | 制氧用主控阀寿命≥8万小时 |
| ▲1.1.3 | 单机额定制氧量≥20Nm³/h |
| ▲1.1.4 | 氧气浓度达到93%±3% |
| 1.2 | 空气压缩机 |
| 1.2.1 | 单台功率≤37KW |
| 1.2.2 | 排气压力≥0.7MPa |
| 1.2.3 | 单台排气量≥4.4m³/min |
| 1.3 | 除水过滤器 |
| 1.3.1 | 壳体采用铝合金材料 |
| 1.3.2 | 去除压缩空气管道99%以上的液态水 |
| 1.3.3 | 空气处理流量≥7.0m³/min |
| 1.4 | 冷冻干燥机 |
| 1.4.1 | 采用环保冷媒 |
| 1.4.2 | 单台空气处理量≥6m³/min |
| 1.5 | 管道初级过滤器 |
| 1.5.1 | 过滤精度≤5ppm |
| 1.5.2 | 单台空气处理量≥6.5m³/min |
| 1.6 | 管道中级过滤器 |
| 1.6.1 | 过滤精度≤0.01ppm |
| 1.6.2 | 单台空气处理量≥6m³/min |
| 1.7 | 管道精密过滤器 |
| 1.7.1 | 过滤精度≤0.03ppm |
| 1.7.2 | 单台空气处理量≥6m³/min |
| 1.8 | 空气储罐 |
| 1.8.1 | 单个有效容积≥1m³ |
| 1.8.2 | 工作压力≥0.8Mpa |
| 1.9 | 氧气增压机 |
| 1.9.1 | 全无油设计 |
| 1.9.2 | 单台排气量≥20Nm³/h |
| 1.9.3 | 进气压力≥0.2MPa，排气压力≤1.0Mpa |
| 1.10 | 氧气储罐 |
| 1.10.1 | 有效容积≥2m³ |
| 1.10.2 | 工作压力≥0.8Mpa |
| 1.11 | 氧气除菌过滤器 |
| 1.11.1 | 采用聚四氟乙烯膜为过滤材料，聚丙烯骨架或不锈钢内衬，无介质脱落 |
| 1.11.2 | 能有效地除去氧气的细菌、尘粒及微生物 |
| 1.11.3 | 螺纹式滤芯 |
| 1.12 | 氧气浓度分析仪 |
| 1.12.1 | 可24小时在线运行 |
| 1.12.2 | 具有数据传输功能 |
| 1.13 | 实时监测制氧设备运行过程中压缩空气的水分是否超标，具有超标报警功能，保护制氧主机分子筛 |
| 1.14 | 医用气体管路系统 |
| 1.14.1 | 制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂紫铜管或不锈钢管 |
| 1.14.2 | 管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件 |
| 1.15 | 智能化电气控制系统 |
| 1.15.1 | 采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集 |
| ▲1.15.2 | 具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警，同时系统自动通过移动设备向机房管理人员实时报告系统故障 |
| 1.16 | 智能化远程控制系统 |
| 1.16.1 | 可以在任意地方通过网络和手机查看设备运行状况 |
| 1.16.2 | 可以通过移动设备发送故障信息给指定人员确保无人值守且安全 |
| 1.17 | 供氧系统使用年限≥10年 |
| ★2 | 配件清单/配套的附属设备设施 |
|  | 双机组一用一备，包含以下组件： |
|  | 1、螺杆式空压机1套 |
|  | 2、冷干机1套 |
|  | 3、过滤器组1套 |
|  | 4、空气储罐1套 |
|  | 5、制氧主机1套 |
|  | 6、氧气储罐1套 |
|  | 7、氧浓度分析仪1套 |
|  | 8、氧气流量开关1套 |
|  | 9、PLC控制系统1套 |
|  | 10、远程监控系统1套 |
|  | 11、管路系统1套 |
|  | 12、医用气体汇流排1套 |
|  | 13、防爆空调2台 |
|  | 14、防爆监控1个 |
|  | 15、备用压力表1套 |
|  | 16、备用安全阀1套 |
| ★3 | 售后服务要求 |
| 3.1 | 保修期起始日期从设备验收合格移交使用单位之日起算，保修期为：整机≥60个月，由乙方负责免费维护维修。 |
| 3.2 | 在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率，保证开机率≥95%（按工作日计算）。因设备原因导致开机率＜95%时，每超过1天，免费保修期延长5天。设备同时故障导致供氧中断≤24小时，超过后产生的经济损失由维保单位承担。 |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。 |
| 3.5 | 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。 |
| 3.6 | 保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。 |
| 3.7 | 具有专用的网址或公众号等，免费在线提供临床应用培训及产品操作指导等。 |
| 3.8 | 若设备需链接医院网络信息系统，供应商应负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。 |
| 3.9 | 提供备件送达期限：＜4天，标明维保期内的维修备件清单。设备停产后的备件供应：保证十年。 |
| 3.10 | 中标供应商须配合使用单位设备机房及供氧管路的设计方案。协助使用单位取得特种设备操作登记证 |