采购需求附件

一、采购标的

项目概况

1.项目编号：JJZX(HN)-2026007

2.项目名称：国家紧急医学救援基地（海南）建设项目设备采购第一批

3.预算金额：1059万元；其中采购包1(A）：896万元，采购包2(B):163万元；

采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）: 8,960,000.00

采购包最高限价（元）: 7,995,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸引器 | 2.00 | 60,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 除颤仪 | 1.00 | 100,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 注射泵 | 50.00 | 500,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 呼吸机 | 30.00 | 7,500,000.00 | 台/套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 洗胃机 | 2.00 | 50,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 输液泵 | 50.00 | 750,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,630,000.00

采购包最高限价（元）: 1,294,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸引器（带转运防护设施) | 1.00 | 30,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 输液泵（带转运防护设施) | 20.00 | 300,000.00 | 台/套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 除颤仪（带转运防护设施） | 3.00 | 300,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 转运呼吸机（带转运防护设施) | 4.00 | 800,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 注射泵（带转运防护设施) | 20.00 | 200,000.00 | 台/套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸引器 | 台/套 | 元 | 18,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 除颤仪 | 台/套 | 元 | 57,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 注射泵 | 台/套 | 元 | 330,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 呼吸机 | 台/套 | 元 | 7,080,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 洗胃机 | 台/套 | 元 | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 输液泵 | 台/套 | 元 | 490,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸引器（带转运防护设施) | 台/套 | 元 | 4,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 输液泵（带转运防护设施) | 台/套 | 元 | 196,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 除颤仪（带转运防护设施） | 台/套 | 元 | 210,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 转运呼吸机（带转运防护设施) | 台/套 | 元 | 752,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 注射泵（带转运防护设施) | 台/套 | 元 | 132,000.00 | 总价 | 无 |

说明：

①．以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求；对 “★”技术参数条款符合情况提供有效证明材料（配置清单不作要求）。

②．对“▲”参数条款符合情况提供有效证明材料并加盖厂家公章，应提供包括但不限于产品彩页、技术白皮书、投标货物制造商公开发布的印刷资料、设备说明书作为佐证材料。

二、具体参数性质、技术参数与性能指标

采购包1-序号1：

电动吸引器

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA二类医疗器械注册证。

- 无油润滑真空泵，免维护保养；抽气速率≥80L/min；噪声：≤60 dB（A）

- 设有溢流保护装置。配备空气过滤器。设备的后部开有储物箱，可放置脚踏开关及电源线等

- 透明的、高强度聚碳酸酯塑料广口瓶。容器转换阀可在操作过程中快速选择空容器。悬挂式清洁杯可在使用时放置吸引管

- 极限负压值：≥0.09 Mpa（680 mmHg）

负压调节范围：0.02Mpa（150mmHg）~极限负压值

- 电源：AC 220V 50 Hz，输入功率：280 VA

- 贮液瓶：4000mL+2000mL×2（PC）或同等容量

★单台配置清单

| 序 号 | 配件名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LPC瓶 | 2套 |
| 2 | 电源线 | 1 根 |
| 3 | 脚踏开关 | 1只 |
| 4 | 熔丝管 | 3只 |
| 5 | 吸引软导管（2M） | 1根 |
| 6 | 空气过滤器 | 2 只 |
| 8 | 一次性吸引管 | 1根 |
| 9 | 硅胶管 | 1根 |
| 10 | 连接头 | 1根 |

采购包1-序号2：

除颤仪

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证。

- ★彩色触摸屏≥8英寸, 分辨率≥800×600像素

- 重量：≤4.5kg（含电池）

- 支持中文操作界面。提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障

- 屏幕显示心电波形扫描时间＜36s

- ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于出生29天以上人群

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

- 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J

- 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

- ★可配置带放电按键的体内除颤电极板。支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型

- ▲体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换，体外电极板支持病人接触状态显示

- ▲提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对抢救过程支持自动录音功能

- 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核

- 阻抗呼吸率范围：0-150rpm，脉率范围：20-300bpm

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络，支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信

- 外置锂电池，可支持200J除颤≥300次

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）

- ★防尘防水级别IP55或以上

- ▲除颤仪可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

★单台配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 成人除颤电极板 | 1个 |
| 3 | 成人除颤电极片附件包 | 1个 |
| 4 | 心电导联线 | 1个 |
| 5 | 锂电池 | 1块 |
| 6 | 说明书 | 1本 |
| 7 | 外置锂电池 | 1块 |

采购包1-序号3：

注射泵

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证。。

- ▲模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

- 注射精度≤±1.8%

- ▲注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- ▲支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- ▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼；可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

- 彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术

- ▲主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息；

- 阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录

- ▲可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。

★五十台总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 50台 |
| 2 | 工作站DOCK（四通道） | 18个 |
| 3 | 工作站转运箱（四通道） | 4个 |

采购包1-序号4：

呼吸机

产品技术参数及配置清单

一、整机要求

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证。

- ★整机为气动电控设计，主机显示屏≥15英寸触摸屏，适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 支持在中央站上控制呼吸机。

- 可对呼吸机的相关监测生成机械通气概览报告。

- 支持非消耗氧电池。

- 支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录。

- 具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。

- ▲标配同品牌带电容触摸屏的湿化器，湿化器标配蓝牙功能。

- ▲支持同品牌气囊压力监控设备，气囊压力监控仪具有独立的彩色显示屏

- 气囊压力监测范围内，监测精度≤2cmH2O。

- ▲气囊压力监测设备自带电池，电池供电时长≥5小时，支持断电情况下使用。

二、呼吸模式及功能

- 标配模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。

- 高级模式：PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS。

- ▲标配自适应分钟通气模式，具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。

- 具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。

- 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

- 标配双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势；标配辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置。

- ▲人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种。

- 具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。

- 具有人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议。

- 具有自主呼吸努力Pmus监测功能或者功能残气量FRC监测功能。

- 可监测口腔闭合压（P0.1）。

三、监测参数

- 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 具有牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。

四、报警参数

- 支持管路积水报警

- ▲支持人机不同步过多报警

- 湿化器支持高低水位报警

★三十台总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 30台 |
| 2 | 台车 | 30个 |
| 3 | 湿化器 | 30个 |
| 4 | 高流量氧疗鼻氧管 | 30根 |
| 5 | 气囊压力监控仪 | 30个 |
| 6 | EIT模块或单机 | 2个 |

采购包1-序号5：

洗胃机

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA二类医疗器械注册证。

- 采用膜片泵作为冲液和吸液动力源，通过压力传感器和 CPU 控制；采用定量容积式转换缸

- 气压驱动的换向阀结构可强力挤碎大块污物

- 面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态

- ▲具备手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态

- 具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式

- 流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）；正、负压力设定范围：47kPa~67kPa

- 自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml）/次

- 电源：~220V 50Hz，输入功率：≤110VA；噪音：≤65dB（A）；净重：≤10kg

★单台配置清单

| 序号 | 配件名称 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1 台 |
| 2 | 一次性胃管 |  | 1 根 |
| 3 | 洗胃导管套件 | 进出胃过渡导管 | 2 根 |
| 4 |  | 进液导管 | 1 根 |
| 5 |  | 进出胃导管 | 1 根 |
| 6 |  | 排污导管 | 1 根 |
| 7 |  | 三通接头 | 1 只 |
| 8 | 熔丝管 |  | 2 只 |
| 9 | 电源线、保修卡、说明书、合格证等 |  | 1 套 |

采购包1-序号6：

输液泵

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证。。

- ▲模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

- 支持输血功能、支持输肠内营养液功能

- 输液精度≤±5%

- ▲输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 具备自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用

- 具备以下输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- ▲彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术

- 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

- 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- ▲具备上空气传感器和下空气传感器，两个空气传感器分别位于泵片（或挤压组件）的左右两侧，可检测管路上端和下端的气泡大小

- 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录

- 整机重量≤1.85kg

- ▲可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。

★五十台总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 50台 |
| 2 | 工作站DOCK（六通道） | 5个 |
| 3 | 工作站DOCK（八通道） | 2个 |

采购包2-序号1：

电动吸引器（带转运防护设施)

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA二类医疗器械注册证

- 机身具有墙挂式结构。采用无油润滑真空泵作负压源，无油雾污染，设备运行时压力系统不会产生正压

- 具有交流、外接直流和机内锂电池三种及以上供电方式，机内锂电池可连续使用60分钟以上，并可反复充电。在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示

- 通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示，机器管路均为硅胶材质

- 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)；

负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值；

抽气速率：≥20 L/min；

噪声：≤65 dB(A)

- 贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）

- 电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V；输入功率：110VA

★单台配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 一台 |
| 2 | 吸痰管 | 二根 |
| 3 | 吸引连接管 | 一根 |
| 4 | 熔丝管 | 二只 |
| 5 | 过滤器 | 二只 |
| 6 | 车用点烟器插头 | 一根 |
| 7 | 适配器 | 一个 |
| 8 | 手开关 | 一根 |
| 9 | 保修卡、说明书、合格证等 | 一套 |
| 10 | 电源线 | 一根 |

采购包2-序号2：

输液泵（带转运防护设施)

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证

- ▲模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

- 支持输血功能、支持输肠内营养液功能

- 输液精度≤±5%

- ▲输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- ▲快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用

- 具备以下输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术

- ▲主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

- 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- ▲具备上空气传感器和下空气传感器，两个空气传感器分别位于泵片（或挤压组件）的左右两侧，可检测管路上端和下端的气泡大小

- 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录

- ★配置转运箱，具备航空转运功能

- ▲可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看

★二十台总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 20台 |
| 2 | 输液泵转运箱 | 20个 |

采购包2-序号3：

除颤仪（带转运防护设施)

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证

- ★彩色触摸屏≥8英寸, 分辨率≥800×600像素

- 重量：≤4.5kg（含电池）

- 支持中文操作界面。提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s

- ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于出生29天以上人群

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

- 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J

- 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

- ★可配置带放电按键的体内除颤电极板。支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型

- ▲提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换，体外电极板支持病人接触状态显示

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作

- 阻抗呼吸率范围：0-150rpm，脉率范围：20-300bpm

- 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信

- ★外置锂电池，可支持200J除颤≥300次

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）

- ★防尘防水级别≥IP55

- ▲除颤仪可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

★三台总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 3台 |
| 2 | 成人除颤电极板 | 3个 |
| 3 | 成人除颤电极片附件包 | 3个 |
| 4 | 心电导联线 | 3个 |
| 5 | 锂电池 | 3块 |
| 6 | 说明书 | 3本 |
| 7 | 外置锂电池 | 3块 |

采购包2-序号4：

转运呼吸机（带转运防护设施)

产品技术参数及配置清单

一、整机与显示要求

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证

- ★在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用。适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持

- ▲整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源

- 电池续航时间1块电池≥5.5小时

- 呼吸机整机重量≤6.5kg

- ▲高性能涡轮，峰值流速≥260L/min

- 可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示

- 可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携

- 无消耗型氧传感器，无需校准和更换

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

- ▲采用≥10英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素

- 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度

- 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录

- 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件

二、环境适应性要求

- 防尘防水等级≥IP34

- ▲最高工作海拔≥7000m。工作温度范围：-20 ~ 50 ℃

- 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能

三、呼吸模式及功能

- ▲标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）

- ▲高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 标配无创通气模式和氧疗模式。标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定

四、设置参数

- 潮气量：20ml—4000ml

- ▲吸气压力：1—80 cmH2O

- 呼气末正压：0—50 cmH2O

- 吸入氧浓度：21%—100%

- 吸气时间：0.1—10s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 氧疗流量：2—80L/min

五、信息化功能要求

- ▲信息互连：支持多种无线方式，灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求

★四台配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 4台 |
| 2 | 转运监护模块 | 4个 |
| 3 | 台车 | 4个 |
| 4 | 转运箱 | 4个 |

采购包2-序号5：

注射泵（带转运防护设施)

产品技术参数及配置清单

- ★具备有效的NMPA三类医疗器械注册证

- ▲模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

- ▲注射精度≤±1.8%

- ▲注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

- 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- 具备以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 可升级TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型，支持丙泊酚Eleveld药代模型

- 彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术

- ▲主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

- 阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- ▲可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看

- ★配置转运箱，具备航空转运功能

★二十台总配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 20台 |
| 2 | 注射泵转运箱 | 20个 |
| 3 | 说明书 | 20本 |

★三、具体商务要求

采购包1：

1.交付时间：国产设备自合同签订后30天内。

2.交付地点：海口市龙华区龙华路31号（海南医科大学第一附属医院）。

3.包装和运输：货物到达安装现场的运输、装卸及搬运，由供方完成；货物到达安装现场前，采购人不予签收，若因此与物流公司产生纠纷，由供方自行解决。

4.付款方法和条件：合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款30%的首付款；乙方收到首付款两周内向甲方提交合同总价款40%的银行保函原件（银行保函需在海南本地银行开具或可提供线上查询；期限6个月，若设备在6个月内未能通过验收，乙方应无条件将保函时间延长至设备通过验收为止），用于证明乙方具有良好的资信状况、较强的履约能力，甲方向乙方支付合同总价款的40%；设备到货、安装调试培训结束，并通过最终验收合格后，乙方向甲方提交合法、有效的增值税发票、最终验收合格单、合同总价款5%的银行保函原件（银行保函需在海南本地银行开具或可提供线上查询，期限：在质保期基础上延长三个月，质保期以同一合同包内设备最长质保期为准）及合同等相关凭证，甲方在收到相关凭证后30个工作日内向乙方支付合同总价款30%的款项及退还合同总价款40%银行保函原件；设备质保期满后，经确认乙方所提供设备无任何产品质量、售后问题，甲方将合同总价款5%的银行保函原件退还给乙方。如有特殊情况经双方协商确定。

5.质保要求：①呼吸机、除颤仪、电动吸引器、洗胃机质保期为自验收合格之日起三年；注射泵、输液泵质保期为自验收合格之日起五年。②质保期内供方应免费负责设备维修及抢修，维修响应速度为48小时内。③供方保证年开机率大于95％（按工作日计算），若≤95％则相应延长质保期。

6.质量和技术标准：①供方按合同附件配置清单要求的品牌型号、规格、价格提供产品。②供方保证以上设备主机及附件均为原厂生产的全新产品；如含软件，保证所提供的所有软件为正版软件。③供方须提供设备厂家的出厂检验报告、合格证书（进口产品除外）、设备使用说明书、维修手册。④供方提供的产品如达不到合同约定的，需方可要求供方立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，需方有权拒绝接收，供方应对相应产品及时进行更换，不得影响需方的临床应用。本规定的执行不免除供方因产品质量产生的其他责任。⑤属于医疗器械的产品必须是在中华人民共和国合法注册且有效的产品，合同中医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册内容相同。

7.安装调试及验收：①供方全面负责产品的安装和调试。②货物到达指定交货地点后，供方接到需方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证需方正常使用。③供方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。④验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。⑤如项目为整体性交钥匙工程，乙方负责旧设备的移机，在甲方提供的房间场地条件下，完成新机房建设（包括机房防护设施改造、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调改造）；负责设备安装项目涉及的预环评及竣工环境保护验收、职业病危害放射防护预评价及控制效果评价的全程检测、评审、申报和辐射安全许可证的申领。所有费用由乙方负责，甲方协助完成建设。⑥如涉及到接入医院设备管理系统的设备需免费开放相关协议及承担设备接入管理费用（见下表）。

| 名称 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智能资产定位和效能标签 | 1100 | 中大型设备（呼吸机、超声、硬镜等）做设备定位和效能分析使用《智能资产定位和效能标签》 |
| 智能资产定位标签 | 240 | 小型设备（监护仪、除颤仪等）做设备定位使用《智能资产定位标签》 |
| 高电量智能资产定位和效能标签 | 3500 | 大型设备（CT、核磁等）做设备定位和效能分析使用《高能量智能资产定位和效能标签》 |
| eLink(LAN)设备集成模块物料包（带USB线/网线/双面胶） | 2800 | 监护仪、呼吸机采集波形和参数使用《eLink设备集成模块》 |

8.售后服务：①提供有关资料及售后服务承诺书。②供方在国内应设有维修服务部门并提供24小时售后服务热线。③质保期后，供方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.培训要求：提供相关的设备操作培训，必要时提供跟台操作培训。

10.配套要求：如提供的设备配有专机专用的耗材，需说明相应的耗材名称、型号规格及价格。

11.其他：配合需方进行场地装修、免费进行第三方设备或系统对接等相关事宜。

采购包2：

1.交付时间：国产设备自合同签订后30天内。

2.交付地点：海口市龙华区龙华路31号（海南医科大学第一附属医院）。

3.包装和运输：货物到达安装现场的运输、装卸及搬运，由供方完成；货物到达安装现场前，采购人不予签收，若因此与物流公司产生纠纷，由供方自行解决。

4.付款方法和条件：合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款30%的首付款；乙方收到首付款两周内向甲方提交合同总价款40%的银行保函原件（银行保函需在海南本地银行开具或可提供线上查询；期限6个月，若设备在6个月内未能通过验收，乙方应无条件将保函时间延长至设备通过验收为止），用于证明乙方具有良好的资信状况、较强的履约能力，甲方向乙方支付合同总价款的40%；设备到货、安装调试培训结束，并通过最终验收合格后，乙方向甲方提交合法、有效的增值税发票、最终验收合格单、合同总价款5%的银行保函原件（银行保函需在海南本地银行开具或可提供线上查询，期限：在质保期基础上延长三个月，质保期以同一合同包内设备最长质保期为准）及合同等相关凭证，甲方在收到相关凭证后30个工作日内向乙方支付合同总价款30%的款项及退还合同总价款40%银行保函原件；设备质保期满后，经确认乙方所提供设备无任何产品质量、售后问题，甲方将合同总价款5%的银行保函原件退还给乙方。如有特殊情况经双方协商确定。

5.质保要求：①转运呼吸机（带转运防护设施）、电动吸引器（带转运防护设施）、除颤仪（带转运防护箱）质保期为自验收合格之日起三年；输液泵（带转运防护设施）、注射泵（带转运防护设施）质保期为自验收合格之日起五年。②质保期内供方应免费负责设备维修及抢修，维修响应速度为48小时内。③供方保证年开机率大于95％（按工作日计算），若≤95％则相应延长质保期。

6.质量和技术标准：①供方按合同附件配置清单要求的品牌型号、规格、价格提供产品。②供方保证以上设备主机及附件均为原厂生产的全新产品；如含软件，保证所提供的所有软件为正版软件。③供方须提供设备厂家的出厂检验报告、合格证书（进口产品除外）、设备使用说明书、维修手册。④供方提供的产品如达不到合同约定的，需方可要求供方立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，需方有权拒绝接收，供方应对相应产品及时进行更换，不得影响需方的临床应用。本规定的执行不免除供方因产品质量产生的其他责任。⑤属于医疗器械的产品必须是在中华人民共和国合法注册且有效的产品，合同中医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册内容相同。

7.安装调试及验收：①供方全面负责产品的安装和调试。②货物到达指定交货地点后，供方接到需方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证需方正常使用。③供方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。④验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。⑤如项目为整体性交钥匙工程，乙方负责旧设备的移机，在甲方提供的房间场地条件下，完成新机房建设（包括机房防护设施改造、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调改造）；负责设备安装项目涉及的预环评及竣工环境保护验收、职业病危害放射防护预评价及控制效果评价的全程检测、评审、申报和辐射安全许可证的申领。所有费用由乙方负责，甲方协助完成建设。⑥如涉及到接入医院设备管理系统的设备需免费开放相关协议及承担设备接入管理费用（见下表）。

| 名称 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智能资产定位和效能标签 | 1100 | 中大型设备（呼吸机、超声、硬镜等）做设备定位和效能分析使用《智能资产定位和效能标签》 |
| 智能资产定位标签 | 240 | 小型设备（监护仪、除颤仪等）做设备定位使用《智能资产定位标签》 |
| 高电量智能资产定位和效能标签 | 3500 | 大型设备（CT、核磁等）做设备定位和效能分析使用《高能量智能资产定位和效能标签》 |
| eLink(LAN)设备集成模块物料包（带USB线/网线/双面胶） | 2800 | 监护仪、呼吸机采集波形和参数使用《eLink设备集成模块》 |

8.售后服务：①提供有关资料及售后服务承诺书。②供方在国内应设有维修服务部门并提供24小时售后服务热线。③质保期后，供方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.培训要求：提供相关的设备操作培训，必要时提供跟台操作培训。

10.配套要求：如提供的设备配有专机专用的耗材，需说明相应的耗材名称、型号规格及价格。

11.其他：配合需方进行场地装修、免费进行第三方设备或系统对接等相关事宜。