采购需求

前提：

- 本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

★一、采购清单

| 包号 | 序号 | 采购标的名称 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 单包最高 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 1 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 250000.00 | 250000.00 |  |
| 2包 | 1 | 全自动医用PCR分析系统 | 台 | 9 | 150000.00 | 1350000.00 |  |
| 3包 | 1 | 全自动血液分析流水线 | 套 | 1 | 990000.00 | 990000.00 |  |
| 4包 | 1 | 全自动医用PCR分析系统2 | 台 | 2 | 50000.00 | 100000.00 |  |
| 5包 | 1 | 分枝杆菌培养鉴定药敏系统 | 台 | 1 | 790000.00 | 790000.00 | 允许采购进口产品 |
| 6包 | 1 | 全自动酶免分析仪 | 台 | 1 | 960000.00 | 960000.00 |  |
| 7包 | 1 | 全自动血液分析流水线2 | 套 | 1 | 380000.00 | 380000.00 |  |
| 8包 | 1 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 1 | 1180000.00 | 1180000.00 |  |
| 9包 | 1 | 全自动生化分析仪 | 套 | 1 | 700000.00 | 700000.00 |  |
| 10包 | 1 | 染色体智能分析系统 | 套 | 1 | 630000.00 | 630000.00 |  |
| 11包 | 1 | 倒置荧光显微镜 | 套 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 允许采购进口产品 |

注：1.此报价包含货物、包装、运输、装卸（卸货至采购人指定位置）、税金等完成该项目的所有费用。

- 2.如所供货物为医疗器械的,医疗产品注册证上的名称与采购标的名称不一致的,需在《开

- 标一览表》的“备注”中明确,验收以医疗器械注册证上的产品名称为准。

- 3.本项目采购标的所属行业为工业。

二、技术要求

1包:全自动核酸提取仪

一、主要技术参数

1.处理体积：20uL-1000uL

★2.样品通量：1～96

3.配套试剂磁珠回收效率：	≥98%

4.加热温度：裂解加热温度：室温-120℃；洗脱加热温度：室温-120℃

5.磁棒结构：采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染

6.磁棒模块、磁套模块结构：磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损， 保证仪器长时间运行。

7.高斯强度：采用稀土磁原料，高斯强度高达5000及以上，保证磁吸效果。

8.混合模式：震荡混合，多模式多档速度可调（>20 档）

▲9.试剂种类：磁珠法试剂，能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂。

10.显示屏：≥10英寸全彩大屏幕显示、触控式操作。

11.操作界面：中/英文操作系统，图形化彩色控制面板，实时显示温度和实验进程信息。

12.内部程序：内建20组模式程序（可存储 >100000组程序）。

13.程序管理：程序具备新建、编辑、删除模式，可自由灵活编辑提取程序。

★14.自我清洁：具有定时开关的紫外光杀菌功能及空气过滤系统，降低实验室污染概率

15.污染控制：实验舱具备外排式 HEPA 过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶。

16.语音提醒：智能语音提醒用户实验前正确放置耗材及实验后及时取走试剂盒

17.快速提取：操作时间短，通用模式：30～50 分钟/次，快提模式：<15 分钟/次，每次可同时 提取 1～96 份样本，高纯度，高得率。

18.模块化设计：采用模块化结构。

19.自动检测功能：内置红外感应器，可检测提取试剂盒数量和放置位置，准确提示用户放置8联磁棒套，运行中仅启动加热有试剂盒的板位，节约能耗。

▲20.操作方式（兼备两种模式）：	1、设备远程触屏操控；2、仪器面板按键操作。

21.二维码识别：可外接扫码枪，使用具有二维码试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预。

★二、其它配置

1.掌上离心机 3台

2.旋涡混合器 3台

3.单道移液枪3把(量程1-10、20-200、100-1000微升各1把)

2包:全自动医用PCR分析系统

一、主要技术参数

1.激发光源： LED光源（免维护）

2.检测器： 光电传感器

★3.样本容量： 96孔（0.2ml反应管、8联管、96孔板）

4.荧光检测波长： 8通道

5.法规使用年限： ≥7年

6.运行控制： 一台电脑可连接多台仪器，控制运行

7.可检测的荧光素及染料： FAM,SYBR Green，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5, Quasar 705、CY5.5, Atto425，CY7 ，AF405

8.检测方式： 反应管的近底部侧面激发、检测

9.激发、检测光的传输模式： 每一反应孔独立的光纤传输

10.软件应用模式： 定量/定性、熔解曲线（多色熔解曲线）、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、等温扩增

11.模块温度范围： 4℃-99℃

12.检测动力学范围： 100-1010拷贝数

★13.最小检测模板： 单个拷贝

14.控温模式： 半导体热电模块

15.平均升温速率： ≥8℃/S

16.平均降温速率： ≥5℃/S

17.控温精度： ±0.1℃

18.温度均匀性： ±0.1℃

▲19.断电保护： 有断电保护功能

▲20.软件： 配置项目检测结果判读软件，仪器自动输出结核分枝杆菌鉴定、耐药检测和遗传性耳聋检测结果，直接导出实验结论。

▲21.在结核分枝杆菌鉴定、耐药检测和遗传性基因检测等项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰。

▲22.分枝杆菌菌种鉴定、结核分枝杆菌耐药检测和遗传性基因检测等项目熔解曲线结果判读软件一套。

★二、其它配置

1.40孔5/7ml低速离心机1台

- 单道移液枪10把（量程1-10微升2把、20-200微升6把、100-1000微升2把）

3包:全自动血液分析流水线

一：全自动血液分析流水线基本功能及要求：

1、全自动血液分析流水线由同品牌的全自动五分类血液体液细胞分析仪、全自动特定蛋白分析仪、推片染色机和全自动细胞形态学分析仪（阅片机）等模块通过轨道实现物理连接。

2、流水线上可实现血常规、网织红细胞、CRP、SAA、血沉等项目的检测，以及血涂片的推片染色、细胞形态学分类处理，各模块需实现物理化的轨道连接以及信息连接。

▲3、全血细胞计数+五分类检测速度≥400个样本/小时，模块可同时开展CRP、SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥200个样本/小时,血沉检测速度≥100个样本/小时。

二：全自动五分类血液体液细胞分析仪参数要求：

★1、单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥120样本/小时

2、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项

3、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）× 109/L。

4、具备同品牌经过NMPA注册的复合质控品，一支质控品可以涵盖包括但不限于红细胞计数、白细胞分类、网织红细胞等检测项目（以靶值表为准）

▲5、提供原厂校准品及校准品溯源报告，具备RET校准品。

6、CRP分析原理为免疫散射速率法。

▲7、所投产品型号在全国卫生部室间质评项目中的“全血细胞技术专业”以及“特殊蛋白专业CRP项目“具备单独的型号分组。

▲8、具备同品牌CRP及SAA的校准品。

三：全自动推片染色机参数要求：

1、为保障各模块检测结果兼容性，全自动推片染色机与血液细胞分析仪为同一制造商。

2、推片所需最小样本量≤38μl。

3、单台仪器对玻片的最大装载量≥140片。

4、支持一次吸样多次推片，推片次数≥5次推片。

5、为减少实验室占地面级，仪器的宽度（即长度和深度中最大尺寸）需≤1.5米。

四：全自动阅片仪器参数要求：

1、适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。

▲2、为保障仪器兼容性，全自动细胞形态学分析仪需与血液细胞分析仪为同一制造商。

3、软件界面可实现针对血小板聚集的报警的文字提示。

4、阅片机可对体液样本进行分析。

5、设备对白细胞预分类（不包含手动添加）参数需≥12种（以说明书为准）

★五、其它配置：

1：96孔5/7ml低速离心机1台

2：光学显微镜 1台

4包:全自动医用PCR分析系统2

1、用途：主要用于分子POCT的结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测

2、方法学：采用熔解曲线法进行利福平耐药基因的检测；

▲3、各样本模块相互独立，互不干扰，样本运行后，其他检测单元可随时启动实验，实现不同样本、不同检测项目的随到随检；

▲4、设备模块通量：≥4个（一体机、非矩阵级联），单次样本同时上机检测数量≥4份样本；

▲5、荧光检测通道：≥5个；

6、最大升温速率≥5℃/s；

7、最大降温速率≥3.5℃/s；

8、设备触摸屏≥10.1英寸；

9、设备无需手工添加核酸提取及扩增试剂；

10、PCR扩增装置为薄片式反应腔或常规PCR八连排管，以提升升降温速率；

11、检测时间：上机后经核酸提取、扩增、分析过程到获得结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测结果时间≤150min；

▲12、系统质控：试剂包含内标，全程参与提取与扩增过程，实现全流程质控，确保检测结果稳定可靠；

★13、仪器和结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测试剂均需获得国家三类医疗器械注册证；

▲14、单款试剂（一个注册证号）同时具备结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测功能；

★15、结核分枝杆菌最低检出限：≤15 个菌/ml；

16、设备为台式设计，设备高度≤650mm,可置于生物安全柜中，

17、设备重量：≤50kg；

18、通过条码扫描自动录入样本编号和卡盒编号，并识别试剂种类；

19、具有LIS接口，能连接LIS系统；

20、数据导出：Excel或Txt格式，用户报告可直接打印或保存为PDF。

5包:分枝杆菌培养鉴定药敏系统

一、设备技术参数

1 可检测临床常见的分枝杆菌以及结核分枝杆菌

2. 检测原理：该产品基于荧光对氧含量敏感的反应原理，与配套的检测试剂共同用.若有分枝杆菌生长，管中的营养成分和氧气将不断地被消耗，培养管中的荧光显示剂将随着管内氧气浓度的变化而发生翻译并在特定光源的激活下释放荧光

★3. 可同时检测不少于 960 个样本

4. 硬件功能：内置电脑，图形操作界面，具备条码扫描功能，方便样本信息输入，设备具备打印功能，可直接打印出包括药敏实验的相关检测结果

▲5. 开放的药敏检测系统，具备抗结核二线药药敏检测功能，根据临床或 WHO 对耐多药结核病治疗需求开展对德拉马尼、贝达奎宁等多种抗结核二线药、新药提供药敏液体培养检测

▲6. 试剂盒：一线药敏实验试剂盒，包括五种药物（链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺）与八个浓度（链霉素、异烟肼和乙胺丁醇），试剂具备FDA或SFDA或CE注册证书。

★7. 培养管：7ml 分枝杆菌培养管，材质为不易碎的塑料材质，增强实验过程中的安全性。管身具有螺纹盖，密闭效果好，可直接上机，增强实验过程中的安全性，避免职业暴露风险。

8. 5小时内重新放入功能：培养瓶取出 5 小时内再放入，所有数据不丢失，能继续检测，有效应对假阳性的发生

▲9 系统具有自动校正功能，无需人工进行检测校正。具有记录和分析连续动态结果功能。每1小时运行一次，确保结果的准确可靠

▲10 相关认证：仪器及培养瓶获得了 SFDA 的批准

▲11 LIS 连接：支持 LIS 联网可双向连接 LIS 系统，并支持连接微生物专业数据管理软件，能够实现实验数据库查询和筛选器报告的数据视图功能

★二、其它配置：

1.大型低温低速离心机:容量750mL×4(转子50mL×4×6)

2.免费对接医院杏和LIS系统

6包:全自动酶免分析仪

一、技术参数：

1、总体要求：全自动完成各种实验的液体分配，如全自动完成ELISA实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。 加样、洗板、孵育、判读模块都是可以独立运行的。仪器顶部、底部及四周为全封闭结构，前部可开门，防尘防灰，确保生物安全。

★2、加样通道：独立的加样通道为8个，任意通道Y(内外)方向移动时不干扰其他通道；使用白色透明的一次性加样吸头，容量≥1000ul，避免交叉污染，便于观察和监测加样过程。

▲3、机械臂：2个独立的机械臂，可独立工作也可同步工作，工作中两个机械臂可分开间距≥900mm。

4、探测原理：具有液面探测和凝块检测报警功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理。

▲5、加样精密度：

加样量为10ul时，精度（CV）≤3%，准确度±5%；

加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；

加样量为1000ul时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%；

6、分配速度：标本分配速度≤1分钟30秒/96孔板（并行分配8块微板的样本时）； 试剂分配速度≤1分钟20秒/96孔板。

7、标本及微板位：可一次性装载上机≥190个原始试管及≥15块96孔微板。

▲8、通用试剂位：通用试剂位≥21个，可同时摆放≥21种不同试剂。每个试剂位具备主动感应识别试剂的类型和位置功能，不需按固定位置摆放试剂，可在实验进行中动态更换试剂位置，仪器自动识别更换后位置。

9、专用试剂位：用于放置阴、阳性对照品及质控品原始试剂瓶，可同时装载≥40种试剂。

10、软件：中文Windows 10或以上的操作系统，能和医院LIS系统连接，实现双向通讯；可对同一批上机检测的每个标本定义各自不同的检测项目，可实现双孔或多孔复查。

11、条码扫描：具有标本条码扫描仪，在提交实验过程中自动扫描试管条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。可实现双向传输（仪器扫描直接关联LIS编号等）。

12、振荡孵育模块数量：≥15个振荡孵育模块。微板从加样到孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。振荡孵育模块具备同一块微板在避光孵育时，同时实现振荡功能，满足特殊ELISA试验所需。

▲13、拥有≥3台独立的洗板机，≥3个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。洗板清洗残留液量≤1μ/孔。

▲14、酶标仪：酶标仪及设备整机为同一厂家生产，便于设备的维护；有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。≥8个测量通道，可单、双波长判读。至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。

15、报警：具备声、光报警的双重报警系统功能，灯光报警使用专用警示灯，非开关按钮指示灯或照明灯。

16、工作台：仪器具备配套的工作台底座。

17、使用期限：设备使用期限≥10年。

★二、其它配置：

1、96孔（5-7ml采血管）低速离心机    1台

- 2、电热恒温箱（160L）   1台

7包:全自动血液分析流水线2

一、全自动模块式血液体液分析模块

1、仪器组成：由2个血液体液分析模块、1个推片染色机模块通过轨道连接组成 ；

2、测试项目：血液测试≥41项报告参数，提供5个散点图；体液测试7项参数，1个散点图和1个直方图；同时具有病理学和形态学异常情况报警提示功能， 单模块可同时检测CRP/SAA；

★3、单模块测试速度：血常规速度≥120样本/小时；体液模式速度≥40样本/小时；

4、检测原理  半导体激光流式细胞技术结合核酸荧光染色技术；鞘流电阻抗法； 比色法、胶乳增强免疫散射比浊法；

★5、样本用量血常规自动模式≤85μ1、预稀释模式≤20μ1；

6、低值白细胞检测功能  如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证结果的准确；

7、研究性参数≥53个，全血43个，体液10个，包含感染红细胞数目及千分比，小红细胞、大红细胞等参数的数目及比例；

8、进样方式  全自动进样装置，静脉血和微量血均可自动批量进样或封闭进样， 且一次性放置样本≥50个样本，可连续添加样本不停机。

▲9、操作方式  主机自带≥10英寸彩色液晶触摸屏，配备原厂中文报告及数据处理系统；

10、具有全自动体液(含脑脊液、胸水、腹水、关节液等体液)细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能 ；

▲11、微量血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码、自动进样、自动混匀、 异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配所有市场上主流微量血采血管；

12、复检方式含堵孔重测， WBC低值重测和PLT异常值重测，可设置复检阈值和复检模式，具有自动回退复检功能；

13、预约开关机 定时开关机，开机可设置起始样本模式和起始样本号；

14、条码扫描 配有条码阅读器接口，具有条码识别功能；

15、质控方法 包含L-J、Xbar、Xbar-R、X-B等至少四种质控方式；

▲16、存储样本量  ≥200000个样本存储(包括直方图),并可按病人信息及时间段检索，打印；

17、供应商能提供配套的NMPA注册的质控品和校准品，并提供校准品溯源性文件。

二、推片染色模块

1、速度： 制片速度≥120片/小时；

2、吸样量：全血≤200μL、体液≤200μL;

3、制片模式≥2种： 推片、推片+染色；

4、打印设置：可直接在玻片上打印数字、 一维码和二维码；

★三、其它配置：

1、96孔（5-7ml采血管）低速离心机：1台；

2、32-48孔（5-7ml采血管）低速低温离心机1台；

3、24孔高速离心机1台；

- 4、光学显微镜 1台。

8包:全自动微生物质谱检测系统

一、全自动微生物质谱检测系统技术参数

1.设备主要用途及基本要求：所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定；可进行不同种类的化合物研究，包括蛋白质、核酸、脂质等样本。

2.硬件性能规格要求：

2.1 飞行管：采用直线形不锈钢飞行管，飞行距离≥1米；投标时提供产品实物测量图，具备温度补偿功能，消除环境温度变化对蛋白质量检测准确度的影响；投标时提供第三方检测报告；

★2.2 检测器：配置MCP检测器，检测微通道数≥10万，提供MCP检测器生产厂商说明书；

▲2.3 激光器：配置长寿命固体激光器，频率在1-2000Hz范围内可调，功率衰减小（激光发射次数不低于9*10^9次）;提供仪器内部照片及产品规格书；

▲2.4真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，无机油污染，维护时无需添加或更换机油，提供内置无油隔膜泵安装在仪器内部的图片及中文技术说明书；

▲2.5分子泵为复合型涡轮分子泵，具有叶片级和拖拽级，拖拽级≥10 L/S,分子泵抽速≥300 L/S；提供所配置分子泵拖拽级结构图和技术说明书；

2.6 负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析，可检测大肠杆菌脂质A（m/z1796），相对示值误差≤500ppm；投标时提供第三方检测机构出具的检测报告；

2.7应急检测能力：质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mbar以下所需时间＜50s；

▲2.8 应急车载使用：设备需为桌面台式机型，1150mm≤高度≤1400mm；

3、软件系统要求

3.1采集及鉴定软件：全中文集成软件，支持单界面完成从谱图采集到鉴定报告生成的全流程操作，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换。

3.2生物安全风险提示：为保证生物安全风险，对于布鲁氏菌、脑膜炎奈瑟菌等软件具有高危致病菌标识；

▲3.3鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图，以辅助对鉴定结果进行判读，无需联网；

3.4微生物知识库：软件配套专业微生物知识库，包含菌种的形态学、生物特性、核糖体蛋白信息等，支持用户上传形态图，为实验室检测提供参考依据，提供软件界面截图。

3.5智能分型功能：能通过智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定。

4.数据库：具备细菌蛋白指纹图谱数据库和细菌DNA预测蛋白图谱数据库“双鉴定系统”，支持双鉴定系统结果交叉复核，比对结果一致性，保证报告准确性，数据库升级费用包含在设备采购价中；

★4.1蛋白指纹图谱数据库：必须具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种 5000 种以上,包括苛氧菌、厌氧菌、分枝杆菌等传统方法难以鉴定的疑难菌种；

4.2丝状真菌数据库丝状真菌数据库＞500种，菌种鉴定属正确率大于95%，提供同系列质谱仪文献佐证；

4.3 特色数据库：具备20种以上施万菌数据库；分枝杆菌数据库≥170种；

4.4细菌DNA预测蛋白图谱数据库：采用无实物菌株建库，基于全球菌株基因组信息建立，数据库＞10000种，全面覆盖临床诊断、食品安全、环境监测、工业生物技术、农业生产、畜牧兽医、药品等领域；

4.5 微生物亲缘关系智能分析功能：具备微生物亲缘关系智能分析功能，在报告鉴定结果的同时，能够自动生成直观的圆形聚类图，展示不同菌株间的遗传距离，提供软件界面截图。

5.测性能

5.1鉴定质量范围	1-500kDa；

▲5.2质量分辨率	>5000(FWHM)@ Angiotensin；

5.3鉴定灵敏度	1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥10∶1）

5.4质量准确度	≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准）。

6.相关试剂耗材

6.1 前处理试剂：配套同品牌微生物质谱基质试剂盒、血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂、霉菌样本预处理试剂盒及同品牌校准品，均取得临床注册证；

6.2 靶板：可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为一体式靶板，具备激光彩印条码。一体式靶板靶面精度2微米，确保高平整度且表面经镜面抛光处理，具有易于清洗、无残留的特性（提供靶板图片证明）。

★二、其它配置

1、工作站：台式计算机2 台，Windows10 以上操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，16GB内存，1TB 固态硬盘，液晶显示屏，条码扫描器 1 套；

2、专用 UPS 电源设备 1 台；

3、配备重复性靶片 2 块，点靶台 1 个；

4、配备高速离心机 1 台，移液枪 1 把，枪头 1 包，超声清洗仪 1 台；

5、配备质谱前处理试剂、基质试剂、霉菌预处理试剂、血培养阳性样本预处理试剂及校准品一套；

6、配备微生物点样仪 1台；

7、配备40孔（5-7ml采血管）低速离心机2台。

9包:全自动生化分析仪

一、基本参数

★1、分析速度：单模块比色恒速≥2000项测试/小时，双模块比色恒速≥4000项测试/小时，单模块ISE测速：600T/h，可同品牌模块化联机；

★2、试剂项目可全开放或可支持第三方试剂；

3、生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法（两点法）；

4、检测原理：包括比色法、比浊法、离子选择电极法；

▲5、试剂系统：≥176个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃;

6、最小试剂量：≤10μL,≤1μL递增；

7、具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；

8、仪器单模块可同时支持在线分析项目数：≥72个项目，3个ISE项目(K+、Na+、Cl-), 同项目放置多瓶试剂；

9、最小样本量：≤1.5μL,0.1μL递增；

10、样本质量分析：具有血清指数(脂浊(L),溶血(H),黄疸(I)程度定性判定输出功能；

11、样本针携带污染率≤0.1%;

12、样本探针功能：液面探测、堵针检测、碰撞检测及报警功能；

13、支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本可以选择不同稀释倍数；

14、前带检测功能：有免疫比浊法的“带现象”的前带监测功能及处理方法；

15、模块化设计，可与同型号生化分析仪和同品牌化学发光分析仪级联升级；

★16、最小反应体积：≤70ul,有效节省试剂成本；

17、带有自动去盖模块：可选配开盖模块,与样本台连接，自动移除试管帽；

▲18、比色杯：≥430个比色杯；半永久或永久使用；

19、光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm,光纤光路传输，抗干扰强；

20、吸光度线性范围0-3.5 Abs,确保高值异常样本检测；

21、温控系统：反应温度控制37°C±0.1°C；

22、急诊功能：具备专用急诊位及急诊轨道、可定义设置样本台急诊位；可使用样本盘进行急诊测试；采用双急诊模式，常规急诊架加样和(STAT)特级加样；

23、装机配套试剂：配备装机试剂一套。

★二、配置

1、全自动生化分析仪（双模块）：1套

2、分析仪每个模块配备电解质模块：1套

3、软件系统：1套

4、配件包：1套

5、仪器配备能满足仪器日常运行要求的UPS：1台

6、去盖单元（自动移除试管帽）：1套

7、5～7ml采血管96孔低速离心机：1台

8、24孔高速离心机：1台

10包:染色体智能分析系统

★1.使用智能分析辅助功能，对原始中期分裂相图片进行一键分析操作后，直接提供的染色体一键切割识别准确率≥98%，平均每幅染色体核型图的处理时间≤1s。

2.系统可以云端连到人类染色体在线诊断联盟等国内跨省级遗传学会。

3.系统内置常见异常核型知识库，支持查询染色体异常相关疾病、基因、蛋白质和预后措施等信息。同时知识库支持自定义编辑功能，可形成科室专用异常数据库。系统自动将分析样本的核型与知识库中的核型匹配，提示相关异常描述。

★4.支持不同条带分辨率（G、R显带）的模式图显示。

5.染色体图像分割正确率≥99%，染色单体识别排列准确率≥99%。

▲6.系统采用客户端/服务器架构，在医院授权的局域网内通过客户端软件访问。▲7.每个终端有独立的U盾密码狗，以硬件方式提高了软件安全性。

8.支持缺陷识别功能模块，具备一种检测染色体结构异常的分类器模型训练方法及装置或一种基于深度学习的染色体结构异常的检测方法及装置。

9.支持在离线情况下进行病例分析。

10.支持在排列图中对粘连染色体一键划线切割。

▲11.拥有异常深度分析工具，可自动识别包括缺失、倒位、插入、重复、平衡易位等的染色体结构异常，自动在核型图中标注数目异常和结构异常的染色体组。染色体数目异常识别灵敏度≥99%；染色体结构异常识别灵敏度≥80%。（须提供CNAS或CMA第三方证明文件）

▲12.对染色体异常的分析应提供同源染色体综合对比分析能力，即支持1对染色体的同源染色体对比、2对染色体的同源染色体对比以及23对染色体的同源染色体对比。

★13.

| 产品配置清单(单台/套) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 染色体分析软件V2.0 | 4 | 套 |
| 2 | 中央服务器 | 1 | 套 |
| 3 | 独立专家工作站 | 4 | 套 |

11包:倒置荧光显微镜

★一、配置

1、研究级倒置显微镜镜体  1台

2、长工作距离万能聚光镜  1套

3、反射荧光照明系统      1套

4、4X、10X、20X、40X物镜   各一个

5、原厂专业相机及分析系统    1套

6、台式计算机             1台

二、主要参数：

1.具有UIS2第二代无限远反差与色差校正光学系统，高光效光路设计;

★2.系统配备实现明场，相差，荧光观察的观察方法,不需要另外采购其他配件;

3.聚光镜，可以安装DIC、相差等配件

▲4.配备具有智能六孔位以上物镜转盘；拍配原厂成像系统能在拍摄到的图片或在电脑进行图片预览时,结合当前物镜放大倍率,自动校正的标尺等信息,统一呈现当前显微镜工作状态及参数；

5.透射光照明：配置LED透射光照明柱以及长寿命高色彩还原性LED光源，可调视场光阑,配有绿色滤光片，为明场和相差观察提供最佳色温及反差

6.目镜：10X宽视野目镜，高接目点，可调焦,同时匹配宽视野双目观察筒；

▲7.物镜：

万能平场半复消色差相差物镜  4X (NA≥0.13工作距离≥WD17mm)

万能平场半复消色差相差物镜10X (NA≥0.30, 工作距离≥WD10mm)

长工作距离平场半复消色差相差物镜 20X (NA≥0.45,工作距离WD6.6mm至7.8可调);

长工作距离平场半复消色差相差物镜40X (NA≥0.60,工作距离3.0mm至4.2可调);

▲8.聚光镜：长工作距离聚光镜，5孔转盘，孔径光阑可调，配备相差观察的光学元件，聚光镜高度锁定机制，快速调节科勒照明，提供最好的照明条件，N.A.0.55

9.编码型6孔以上激发块转盘，最多可以同时装8个荧光激发块，入配备原厂软件能自动识别激发块位置，并自动设置相应的荧光颜色；无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计；

10.荧光滤色镜组：新型离子沉淀镀膜，高信噪比能够消除99%以上杂散光

11. 紫外窄带激发块，蓝色宽带带通激发块，绿色宽带激发块

12. 光源：配有高功率汞灯荧光光源

13.配套原厂品牌相机及成像分析系统

14. 高分辨率（物理像素≥1200万）高色彩还原显微专用数码相机

▲15.相机类型：彩色CMOS相机，全局快门

16.支持第三方如;MARZHAUSER, LUDI ,PRIOR,UNIBLITZ,ROPER,EXFO,QIMAGING,

PHOTOMETRIC, HAMAMASHU公司的电动载物台，电动Z轴,电动光闸,荧光光源以及专业制冷快速彩色或单色数码CCD等配套仪器;

17.制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度）；

18.实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下）；

19.相机接口：C接口；

20.原厂同品牌分析软件；

21.合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

22.景深扩展（实时和后期）。

★三、商务要求（以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中）

1、交货方式

1.1交货时间：签订合同生效之日起国产设备60天、进口设备90天内交付全部产品。

1.2交货地点：海南医科大学第二附属医院（地址：海南省海口市龙华区椰海大道368号）

2、安装验收

2.1开箱检验，双方应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。所提供的产品生产日期国产设备应在自合同签署之日往前推算9个月内，进口设备应在自合同签署之日往前推算12个月内。如在开箱检验中发现所交付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、随机文件不相符的情形，投标人应于约定交货时间内、最长不超过交货截止时间5个工作日予以无条件补足、更换,并承担由此造成的一切损失。待设备补足或更换后，双方重新对合同设备进行检验后再组织安装调试。

2.2投标人应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，并对相关人员进行培训。在安装过程中，采购人工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。

2.3投标人对设备所进行的安装调试应与招标文件约定的性能完全一致，且不能低于相应的国家标准及行业标准。安装调试完毕，双方根据招标文件的技术标准共同进行验收，投标人向采购人交付合同设备的质量合格证、保修单、使用说明书、维修手册等相关资料。在验收过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到设备技术资料所规定要求，投标人应于约定交货时间内、最长不超过交货截止时间5个工作日予以无条件补足、更换,并承担由此造成的一切损失，由此产生的费用由投标人承担。验收合格后，双方签署验收报告，并加盖公章确认。验收报告仅证明投标人所提供的设备截止出具检验报告之日时可以按招标文件、合同要求予以接受，但不能视为乙方对设备存在的潜在质量缺陷所应负的责任的解除，此验收报告不作为对设备质量认定的依据。

2.4验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准，属于强检或需要校准的设备，安装后第一次计量检定费用由投标人承担，若达不到标准采购人可以要求退货或者换货。

2.5提供的资料

（1）、提供主机及配套设备的相关技术资料。

（2)、进口产品按要求提供报关单、完税证明，属商检产品提供商检报告。

2.6安装调试设备完后及时清理现场垃圾。

2.7如投标人提供设备与招标文件约定的性能不完全一致，存在虚假，经验收不合格者可解除合同。

3、质量保证和售后服务

3.1投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，投标人承诺所供设备与成交所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。

3.2如因设备的质量问题发生纠纷，应由具有鉴定资质的鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费用由投标人承担。

3.3乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.4投标人负责指导和培训采购人维修及使用规范，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。

3.5投标人提供 5年 的质保期，从设备安装验收合格之日算起。在此期间所有维修费用由投标人承担。生产厂家若提供更长的保修期限，应由生产厂家出具盖章的售后服务承诺函及厂家资质材料。

3.6投标人接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗力因素除外），迅速解决问题。如因投标人无法及时到场检修或者不配合进行检修，采购人有权聘请第三方进行检修，由此产生的费用由投标人承担。

3.7投标人保证年开机率大于95％（按365天计算），若≤95％则每少一天，相应延长保修期七天。保修期满后，投标人可以继续为设备提供有偿维修服务。

3.8投标人应完全遵守《中华人民共和国劳动法》关于性别平等的相关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

3.9如果货物(含软件及相关服务)涉及采购人软件链接，投标人应负责货物(含软件及相关服务)与采购人网络端口链接的相关安装及费用。

4、付款方式

合同金额小于10万：

4.1投标人交付货物时一并开具全额正规发票给采购人，设备经采购人验收合格后，投标人向采购人指定银行账户支付合同合计5%的设备质保金并提供转账凭证，采购人向投标人支付合同合计金额100%的货款。

4.2设备验收合格之日起3年后无任何质量问题，合同合计金额5%的设备质保金采购人无息一次性支付给投标人。

合同金额大于等于10万：

4.3合同签订后,设备到货，正式验收合格后，投标人按照法律规定出具等额税费票据、验收合格单、合同总价款5%的银行保函原件（银行保函需可提供线上查询或在海南本地银行开具）及合同等相关凭证，采购人收到投标人上述付款材料后15个工作日内，向投标人支付合同总价款的100%支付至投标人指定账户；

4.4开具的5%银行质量保函有效期为3年，如投标人单次开具的质量保函不满足该期限要求，应当在该质量保函到期前重新开具质量保函以满足本合同的质量保证期限。

4.5设备自验收合格之日起3年后，经采购人确认投标人所提供设备无任何产品质量、售后问题，采购人将合同总价款5%的银行保函原件退还给投标人。

5、其他要求

5.1如供应商所投产品使用过程中需配套专机专用耗材的,即不兼容使用其他厂家生产的第三方耗材。则:

5.2供应商须具备向采购人提供该种专机专用耗材的完整能力，即在不涉及采购人的情况下由供应商自行取得向采购人提供该种耗材的完整、持续、合法的能力链;

5.3供应商须出具所投产品专机专用属性耗材说明函，对所投产品专机专用属性进行详细说明并承诺验收上线使用后如发生因相关技术、授权等原因导致该耗材专机专用属性失效情形的将第一时间通知采购人,同时接受采购人针对该种耗材的采购方案调整;

5.4供应商须接受具体耗材采购计划完全由采购人自主决定;

5.5供应商须接受具体专机专用耗材的销售单价与采购人通过另行谈判确定，谈判依据以采购人市场调研询价结果的最低价为准，如国家或海南省已确定集采方案的从其规定;

5.6以上事项供应商不作如实说明的，则采购人有权在任何时间取消其中标供应商身份并以无责任一方身份拒绝或取消签订的采购合同,因中标供应商虚假应答造成采购人损失的由中标供应商完全承担。如中标供应商已收到货款，须在三个工作日内将货款如数退回采购人原账户并以该项目采购年度内一年期贷款市场报价利率的最高利率为标准向采购人支付项目违约金。