第三章  采购需求

注：

- 1.本章中标注“★”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的，将按照无效投标处理；标注“▲”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

一、项目概况：

1.项目名称：海口市第三人民医院设备更新项目。

2.预算金额：共7510.00万元（人民币）（其中采购包1：1700.00万元；采购包2：2400.00万元；采购包3：1315.00万元；采购包4：325.00万元；采购包5：410.00万元；采购包6：880.00万元；采购包7：80.00万元；采购包8：150.00万元；采购包9：250.00万元）。

3.资金来源：超长期国债、地债、专项债、地方财政配套资金等。

4.合同履行日期（交货期）：

采购包1：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包2：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包3：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包4：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包5：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包6：自合同签订生效之日起国产产品30日历天（进口产品为60个日历天内完成交付）内交付合同标的设备到货。

采购包7：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包8：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包9：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

5.交货地点：用户指定地点。

6.付款方式和期限：

6.1履约保证金支付：

在合同签订前，中标供应商应向招标人支付履约保证金，金额为合同总金额的5%。履约保证金支付方式可采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或银行转账。此项保证金旨在确保中标供应商能够严格履行合同约定的各项义务，包括按时交付货物、保证货物质量、提供良好的售后服务等。

6.2预付款支付：

双方订立合同生效后，招标人将向中标供应商支付合同总金额的30%作为预付款。此预付款将为中标供应商启动项目、采购原材料及进行生产提供必要的资金支持，有助于确保项目的顺利推进。

6.3货款支付：

中标供应商须严格按照合同要求，将采购货物运达招标人指定地点，并进行安装、调试。在设备验收合格、正常使用且中标供应商提交了相关的文档、资料后，招标人凭收到的中标供应商开具的正式有效发票，报请医院资金支付审批流程。在审批通过后的3个工作日内，招标人将向中标供应商支付合同总金额的70%货款。

若因招标人工作安排，导致设备在交付合同标的设备到货后不能及时安装调试并验收，中标供应商应积极配合招标人对货物进行封存保管。在封存保管期间，中标供应商需确保货物的安全，防止出现短缺、损坏、不合格产品等与合同或招标文件不相符的情形。一旦招标人安排进行安装调试及验收时，中标供应商应迅速响应，确保项目进度不受影响。

6.4履约保证金退还：

在质保期满后，招标人将对货物进行全面检验。若经检验没有质量问题，且无质保维修争议，并经相关科室人员确认无异议后，招标人将向中标供应商无息退还履约保证金。在质保期内，若出现质量问题，中标供应商应及时进行维修或更换，确保设备的正常运行。只有在质量问题得到妥善解决后，且在质保期满后的检验中符合要求，招标人方才退还履约保证金。

6.5发票与付款关系：

中标供应商应按照合同约定的时间节点，及时向招标人提供正式有效发票。若中标供应商不按期提供发票、未及时按采购人要求提供相应付款材料、未提供足额有效发票，或变更账户信息未提前通知招标人而导致付款延迟，招标人有权顺延付款且不承担责任。中标供应商应充分认识到提供发票的重要性，确保发票的真实性、合法性和有效性，以便招标人能够顺利进行资金支付审批流程。

6.6资金支付进度与财政资金拨付的关系：

该项目资金支付的进度及额度，必须以财政资金拨付并下达至我院的实际进度为主。由于政府采购项目的资金来源主要为财政拨款，因此在项目执行过程中，可能会受到政府政策调整或财政资金拨款延迟等非招标人原因的影响。在此情况下，中标供应商同意招标人相应顺延付款时间，且不视为招标人违约。

为确保项目的顺利进行，中标供应商应充分考虑其运营成本及理解财政资金拨付的不确定性，并在项目执行过程中合理安排生产和服务，以适应可能出现的资金支付延迟情况。

- 二、海口市第三人民医院设备更新项目清单：

| 序号 | 分类包段 | 医疗器械 分类目录 | 设备名称 | 是否允许进口产品参与投标 | 是否为核心产品 | 数量 | 预算金额单价（万元） | 预算金额总价（万元） | 包段合计总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 医用磁共振设备 | 磁共振成像 系统 | 否 | 是 | 1台/套 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 采购包2 | 医用X射线设备 | X线计算机断层扫描仪（CT） | 否 | 是 | 1台/套 | 1300.00 | 1300.00 | 2400.00 |
| 3 |  |  | 数字乳腺钼靶X线机 | 否 | 否 | 1台/套 | 300.00 | 300.00 |  |
| 4 |  |  | 数字胃肠 X线机 | 否 | 否 | 1台/套 | 300.00 | 300.00 |  |
| 5 |  |  | 血管造影介入治疗系统 | 否 | 否 | 1台/套 | 500.00 | 500.00 |  |
| 6 | 采购包3 | 医用超声仪器及有关设备 | 床旁彩超 | 否 | 否 | 3台/套 | 160.00 | 480.00 | 1315.00 |
| 7 |  |  | 台式彩超 | 否 | 否 | 1台/套 | 100.00 | 100.00 |  |
| 8 |  |  | 数字化彩色超声波诊断装置 | 否 | 否 | 2台/套 | 220.00 | 440.00 |  |
| 9 |  |  | 高端数字化彩色超声波诊断装置 | 否 | 是 | 1台/套 | 260.00 | 260.00 |  |
| 10 |  |  | 超声手术刀 系统 | 否 | 否 | 1台/套 | 35.00 | 35.00 |  |
| 11 | 采购包4 | 手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | 麻醉机 | 否 | 否 | 4台/套 | 50.00 | 200.00 | 325.00 |
| 12 |  |  | 骨科专用 手术床 | 否 | 是 | 1台/套 | 80.00 | 80.00 |  |
| 13 |  |  | 心肺复苏仪 | 否 | 否 | 3台/套 | 15.00 | 45.00 |  |
| 14 | 采购包5 | 临床检验 分析仪器 | 全自动生化 免疫流水线 | 否 | 是 | 1台/套 | 260.00 | 260.00 | 410.00 |
| 15 |  |  | 全自动细菌鉴定药敏分析仪 | 否 | 否 | 1台/套 | 50.00 | 50.00 |  |
| 16 |  |  | 全自动 血培养仪 | 否 | 否 | 1台/套 | 50.00 | 50.00 |  |
| 17 |  |  | 全自动 血型分析仪 | 否 | 否 | 1台/套 | 50.00 | 50.00 |  |
| 18 | 采购包6 | 医用光学器具、仪器及内窥镜设备 | 高清胃肠镜 | 是 | 是 | 2台/套 | 180.00 | 360.00 | 880.00 |
| 19 |  |  | 宫腔镜系统及高频手术系统 | 否 | 否 | 1台/套 | 220.00 | 220.00 |  |
| 20 |  |  | 腹腔镜系统 | 否 | 否 | 1台/套 | 300.00 | 300.00 |  |
| 21 | 采购包7 | 消毒和灭菌设备及器具 | 自动洗消机 | 否 | 是 | 1台/套 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 22 | 采购包8 | 医用高频 仪器设备 | 高频电刀 | 否 | 是 | 1台/套 | 80.00 | 80.00 | 150.00 |
| 23 |  |  | 等离子双极 电切电凝系统 | 否 | 否 | 1台/套 | 70.00 | 70.00 |  |
| 24 | 采购包9 | 体外循环及血液处理设备 | 血液透析机 | 否 | 否 | 2台/套 | 35.00 | 70.00 | 250.00 |
| 25 |  |  | 血液透析 滤过机 | 否 | 是 | 4台/套 | 45.00 | 180.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： | 7510.00万元 |  |

- 三、海口市第三人民医院设备更新项目技术参数及配置清单：

- 采购包1：

（一）磁共振成像系统：

一、磁体系统

★1.1 磁场强度：3.0T

1.2	发射频率：≥127MHz

1.3	磁体类型：超导磁体

1.4	磁体材料：超导磁共振专用铌钛合金磁材

1.5	抗电磁干扰

1.6	磁体稳定性：＜0.1 ppm /h

1.7	磁场均匀度，典型值(Typical)：采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数，请提供原厂技术白皮datasheet证明

1.7.1	10 cm DSV：≤ 0.001 ppm

1.7.2	20 cm DSV：≤ 0.01 ppm

1.7.3	30 cm DSV：≤ 0.05 ppm

▲1.7.4	40 cm DSV：≤ 0.25 ppm

1.7.5	45 cm DSV：≤ 0.70 ppm

▲1.7.6	50 cm DSV：≤ 1.6 ppm

1.8	匀场方式：主动匀场 + 被动匀场

1.9	高阶匀场：五通道高阶匀场

▲1.10	磁体长度：≤171cm

1.11	病人检查孔径：≥65cm

1.12	磁体线圈冷却方式：液氦制冷

1.13	液氦消耗率：≤0.0升/年

▲1.14	最大液氦容积：≤1550L

1.15	冷头类型：4K冷头

▲1.16	5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴），提供原厂技术白皮书DataSheet证明：≤2.65m×2.65m×4.85m

1.17	 Z轴最大视野：≥50cm

二、梯度系统

2.1	梯度控制技术：全数字实时

2.2	梯度冷却方式：水冷

2.3	梯度模块、模式：单梯度，非双梯度或双梯度功率放大器

▲2.4	最大单轴梯度场强度（非有效值/非峰值/非Performance值/非Peak值，且要求XYZ轴可同时达到）：≥60 mT/m

2.5	最大单轴梯度场强（有效值，X/Y/Z轴矢量和）：≥104 mT/m

2.6	最大单轴梯度切换率（非有效值/非峰值/非Performance值/非Peak值，且要求XYZ轴可同时达到）：≥200 T/m/s

2.7	最大单轴梯度切换率（有效值，X/Y/Z轴矢量和）：≥346 T/m/s

▲2.8	单轴最大梯度功率放大器输出功率：≥2.0MW

2.9	梯度功率放大器GPA最大输出电流：≥900A

▲2.10	梯度功率放大器GPA最大输出电压：≥2250V

2.11	最大占空比：100%

2.12	屏蔽方式：主动屏蔽

2.13	梯度工作方式：非共振式

2.14	梯度降噪技术

三、射频系统

▲3.1	多源射频发射技术（西门子提供TIM TrueShape、GE提供MultiDrive，联影提供uTX，飞利浦提供Multi-transmit 4D其他厂家提供类似技术）

3.2	独立射频功率放大器个数：≥2个

3.3	每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度

▲3.4	射频发射总功率：≥36kW

▲3.5	射频发射带宽：≤900KHz

3.6	射频功率放大器类型：水冷/数字接口

3.7 	发射线圈免调谐

▲3.8	独立射频接收通道数，单次扫描视野下可实现的最大通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）：≥72

3.9	ADC采样率：≥80MHz

3.10	接收动态范围（1Hz带宽）：≥165dB

3.11	噪声系数：＜0.5dB

3.12	全数字解调及滤波技术

3.13	射频能量监控

3.13.1	实时数字化射频能量监控

3.13.2	实时数字化射频能量短期积累监控

3.13.3	实时数字化射频能量长期积累监控

3.14	射频接收线圈及相关技术

3.14.1	正交发射/接收体线圈

▲3.14.2	原厂头颈联合线圈或原厂的头颅相控阵线圈：≥48单元，非与其他线圈组合计算

▲3.14.3	毯式体部超柔线圈，采用高密度特殊材质设计，不使用铜片（西门子提供Contour Coil线圈，GE提供AIR Coil线圈，联影提供SuperFlex Coil线圈，其他厂家提供类似超柔线圈）

3.14.4	原厂体部相控阵线圈：≥24单元，非与其他线圈组合计算

▲3.14.5	原厂脊柱相控阵线圈：≥48单元，非与其他线圈组合计算，物理长度≥110cm

3.14.6	原厂大柔性多功能线圈：≥12单元，非与其他线圈组合计算

3.14.7	原厂小柔性多功能线圈：≥12单元，非与其他线圈组合计算

3.14.8	乳腺专用相控阵线圈：≥10单元，非与其他线圈组合计算且不可用其他线圈替代

3.14.9	线圈接口数：≥6个

四、计算机系统，以下参数以datasheet为准

4.1	主控计算机

4.1.1	中央处理器：≥六核，主频≥3.5GHz

4.1.2	中央处理器位数：≥64位

4.1.3	内存容量：≥64GB

4.1.4	硬盘容量：≥2TB

4.1.5	显示器分辨率：≥1920 x 1200

4.1.6	显示器大小及规格：≥24英寸，医用级彩色显示器

4.2	控制计算机

4.2.1	中央处理器：总核心数≥4，主频≥3.5GHz

4.2.2	控制计算机内存容量：≥32GB

4.2.3	控制计算机硬盘容量：≥1TB

4.3	重建专用处理计算机

4.3.1	内存容量：≥128GB

4.3.2	存储设备容量：≥1TB

4.3.3	处理速度：≥100,000幅/秒（256*256）

4.3.4	GPU计算核心

4.3.5	最大采集矩阵：≥1024 × 1024

4.3.6	最大重建矩阵：≥2048 × 2048

4.3.7	同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能

4.3.8	集成式软件操作系统：主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能

▲五、原厂非接触式生理探测系统（提供原厂技术白皮书DataSheet证明）

5.1	无需任何接触式门控装置探测呼吸运动信号，患者无需绑呼吸绑带便可实现自由呼吸下的高清成像，提供Biomatrix生命感知成像系统或Vitaleye成像系统或EasySense智能感知系统等类似成像系统。

5.2	 高精度生理探测传感器

5.3	 无接触式探测呼吸触发信号

六、后处理接口

6.1	软件控制照相技术

6.2	DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）

6.3	标准激光相机数字接口

七、扫描参数

7.1	X轴最大FOV：≥500mm

7.2	Y轴最大FOV：≥500mm

7.3	Z轴最大FOV：≥500mm

7.4	最小FOV：≤5mm

7.5	软件界面：原生中文/英文可切换界面

7.6	最大弥散加权b值：≥10000

7.7	DTI最大方向：≥256，以原厂技术白皮书datasheet为准。

八、扫描技术与序列

8.1	自旋回波序列（FSE），包括

8.1.1	2D/3D快速自旋回波

8.1.2	组织弛豫时间测量自选回波序列

8.1.3	可选择角度的自旋回波序列

8.1.4	单回波、双回波、多回波技术

8.1.5	单次激发快速自选回波序列

8.1.6	脂肪抑制序列

8.1.7	快速脂肪饱和技术

8.1.8	水抑制序列

8.1.9	反转恢复（IR），包括

8.1.10	常规反转恢复序列

8.1.11	快速自由水抑制序列（FLAIR）

8.1.12	快速自由水抑制序列T1W成像技术

8.1.13	快速自由水抑制序列T2W成像技术

8.1.14	快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）

8.1.15	短TI反转回波水脂分离成像

8.1.16	真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）

8.2	梯度回波(2D/3D)，包括

8.2.1	多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像

8.2.2	2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术

8.2.3	2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术

8.2.4	重T2加权高对比序列

8.2.5	3D梯度回波技术

8.2.6	快速稳态进动梯度回波

8.2.7	超快速场回波序列

8.2.8	三维成像技术

8.3	平面回波成像技术（EPI），包括

8.3.1	单次激发平面回波成像技术

8.3.2	自旋回波EPI

8.3.3	梯度回波EPI

8.3.4	反转EPI

8.3.5	高分辨EPI采集

8.4	神经系统成像技术，包括

8.4.1	高分辨解剖成像

8.4.2	高分辨率内耳三维成像技术

8.4.3	全脊髓成像

8.5	弥散成像技术，包括

8.5.1	ADC成像

8.5.2	各向同性采集

8.5.3	各向异性采集

8.5.4	ADC值测量

8.5.5	ADC-map

8.5.6	自动采集处理

8.5.7	单次激发DWI

8.5.8	多次激发DWI

8.5.9	矢状位弥散成像

8.5.10	自动生成ADC图

8.5.11	可选优化B值

8.6	血管成像技术，包括

8.6.1	时飞法技术(2D/3D)

8.6.2	流入法采集技术（2D/3D）

8.6.3	连续多层3D时飞法技术

8.6.4	动静脉分离成像技术

8.6.5	磁转移(MTC)对比技术

8.6.6	最大密度投影技术

8.6.7	可变反转角度射频技术

8.6.8	多层层面重建技术

8.6.9	2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）

8.6.10	电影采集回放功能

8.6.11	实时互动最大密度投影技术

8.7	伪影消除技术，包括

8.7.1	流体补偿

8.7.2	呼吸补偿

8.7.3	呼吸导航技术

8.7.4	流动校正梯度波形技术

8.7.5	区域饱和技术

8.7.6	卷积伪影去除技术

8.7.7	自旋回波运动伪影消除技术

8.7.8	自由呼吸技术

8.7.9	图像滤波增强技术

8.7.10	K空间降噪技术

8.7.11	环形伪影抑制技术

8.8	节时技术，包括

8.8.1	半扫描技术

8.8.2	全方向部分编码采集技术

8.8.3	矩形视野采集技术

8.8.4	三维重叠连续采集技术

8.8.5	一维并行采集技术

8.8.6	二维并行采集技术

8.8.7	时空并行采集技术

8.8.8	部分回波采集

8.9	其他成像技术，包括

8.9.1	短TR TE快速成像功能

8.9.2	三维定位系统

8.9.3	放射状片层定位技术

8.9.4	扫描暂停

8.9.5	可变带宽技术

8.9.6	预扫描技术

8.9.7	信噪比显示功能

8.9.8	静音扫描技术

8.9.9	实时交互式成像功能

8.9.10	磁共振实时定位

8.9.11	磁共振实时交互式参数改变

8.9.12	高分辨成像检查

8.9.13	组合扫描功能

8.9.14	水饱和技术

8.9.15	预饱和技术

8.9.16	饱和带数目	≥6

8.9.17	平行饱和带

8.9.18	伴随饱和带

8.9.19	脂肪饱和技术

8.9.20	信号平均技术，包含内模式和外模式

8.9.21	频率编码方向扩大采集

8.9.22	相位编码方向扩大采集

8.9.23	偏中心扫描技术

8.9.24	可变K空间填写方式

8.9.25	K空间快速采集

8.9.26	线圈灵敏度校正技术

8.9.27	肝脏动态增强技术

8.9.28	图像亮度均一化校正技术

8.9.29	自动中心扫描技术

8.9.30	图像插值放大技术

8.9.31	图像变形校正技术

8.10	高级临床应用软件包，包括

8.10.1	神经成像软件包

8.10.2	体部系统软件包

8.10.3	骨关节成像软件包

8.10.4	肿瘤成像软件包

8.10.5	乳腺成像软件包

8.10.6	血管成像软件包

8.10.7	心脏成像软件包

8.10.8	妇产成像软件包

8.10.9	儿科成像软件包

九、高级应用平台及软件

9.1	全身压缩感知成像技术或以压缩感知为核心的成像技术

9.1.1	全身动态成像

9.1.2	全身静态成像：可用于2D和3D序列

9.1.3	基于压缩感知的心脏电影技术

9.2	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术

9.2.1	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于神经系统成像

9.2.2	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于脊骨系统成像

9.2.3	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于关节系统成像

9.2.4	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以实现单次屏气的腹部T2w成像

9.2.5	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于3D序列

9.3	磁敏感加权成像：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示

9.3.1	体部磁敏感加权成像：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。

9.4	多层同时采集技术：最高加速倍数≥8倍

9.5	零回波成像技术：可用于关节和肺部成像

9.6	脂肪定量技术

9.7	虚拟弥散成像技术

9.8	小视野弥散成像技术

9.9	自由呼吸腹部多期动态增强技术

9.10	心脏参数图技术：提供T1 Mapping、T2 Mapping

9.11	三维动脉自旋标记成像技术

9.12	全新磁敏感加权技术：采集多个TE，必须 高通滤波的相位图

9.13	动态增强定量分析（DCE技术）及高级后处理

9.14	多部位智能扫描技术

9.14.1	头部智能扫描

9.14.2	脊柱智能扫描

9.14.3	膝关节智能扫描

9.14.4	腹部智能扫描

9.14.5	肩关节智能扫描

9.14.6	心脏智能扫描：可自动计算“短轴”、“两腔”、“三腔”、“四腔”以及“左室流出道”“右室流出道”，实现心脏一键式≥6个标准切面的智能扫描

9.15	最新版本原厂后处理工作站（提供原厂最新高版本后处理工作站，不得采用第三方工作站产品。请GE提供AW4.7工作站，请Siemens提供Syngo Via Workstation工作站，请飞利浦提供ISP星云工作站，请联影提供uWS-MR工作站。）

9.15.1	BOLD高级后处理

9.15.2	波谱高级后处理

9.15.3	脑灌注高级后处理

9.15.4	弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理

9.15.5	乳腺分析高级后处理

9.15.6	参数定量高级后处理

9.15.7	图像融合高级后处理

9.15.8	血管分析高级后处理

9.15.9	心功能分析高级后处理

9.15.10	流量分析高级后处理

十、病人检查环境

10.1	双向病人通话系统

10.2	防磁降噪耳机：可降噪并进行通话或音乐播放

10.3	检查通道通风系统：可在床旁调节

10.4	检查通道照明系统：LED孔径照明系统，可在床旁调节

10.5	嵌入式触控显示屏：磁体外壳两侧各1个

10.6	患者生理信号监控系统：无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。

10.7	床旁患者信息系统：床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息

10.8	床旁技师帮助系统：床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作

10.9	患者紧急呼叫装置：提供防磁气动报警球

10.10	检查床最大承重：≥250KG

10.11	检查床最低床位高度：≤52cm

10.12	扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s

10.13	扫描床长度：≥260cm

10.14	单次进床最大扫描范围：≥205cm

10.15	多站扫描自动移床功能

10.16	床旁紧急制动按钮：扫描床两侧各1个

10.17	床旁脚踏扫描开关

10.18	防磁输液架

10.19	无管降噪耳机

十一、科研高级应用技术

11.1	磁敏感加权技术后处理功能：可以实现多个连续TE的动画图。

11.2	IVIM高级后处理

▲11.3	斑块分析功能

11.3.1	斑块分析功能支持自动中心线提取：提供基于TOF-MRA的中心线提取功能

11.3.2	斑块分析功能支持自动管壁提取：提供自动提取血管内壁和外壁

11.3.3	斑块分析功能支持斑块成分分析：可以测定斑块体积，可以对斑块进行Mash渲染

★十二、配置清单：

12.1.智能操作平台	1套

12.2.磁体系统	1套

12.3.全数字射频系统	1套

12.4.梯度系统	1套

12.5.数据传输重建系统	1套

12.6.电动升降扫描检查床	1套

12.7.原厂全脊柱线圈	1个

12.8.原厂头颈联合线圈	1个

12.9.原厂体部线圈	1个

12.10.原厂大号通用柔性线圈	1个

12.11.原厂小号通用柔性线圈	1个

12.12.神经成像临床应用软件包	1套

12.13.体部成像临床应用软件包	1套

12.14.肿瘤成像临床应用软件包	1套

12.15.骨关节成像临床应用软件包	1套

12.16.血管成像临床应用软件包	1套

12.17.心脏成像临床应用软件包	1套

12.18.妇产成像临床应用软件包	1套

12.19.儿科成像临床应用软件包	1套

12.20.高级后处理工作站及高级应用后处理软件	2套

★十三、第三方产品

13.1.MR机房交钥匙工程（包括机房屏蔽设施建设、机房和操作间整体装修、提供机房电缆及铺设、机房空调及安装等）	1间

13.2.核磁专用高压注射器	1套

13.3.6M及以上显示器	2套

13.4.升降桌椅	2套

13.5.医生工作站电脑	2套

13.6.MR前列腺癌AI软件	1套

13.7.铁磁探测器	1套

13.8.无磁轮椅	1个

13.9.无磁转运床	1个

13.10.无磁灭火器	1个

13.11.精密空调	1套

13.12.水冷机	1套

13.13.手持金属探测器	1套

13.14.高拍仪	1套

13.15.条码机	1套

13.16.防静电椅	1套

13.17.防磁降噪耳机	1套

13.18.扫描台桌椅	1套

13.19.线圈柜	1套

13.20.PACS接口	1套

13.21.工业除湿机	1台

13.22.普通除湿机	1台

13.23.磁共振专用消毒机	1台

13.24.磁共振监控系统	1套

- 采购包2：

- （一）X线计算机断层扫描仪（CT）：

1.机架系统：

▲1.1高端CT机架孔径：≥80cm。

1.2高端CT机架控制面板：≥2个。

1.3高端CT机架冷却方式：水冷或水冷。

1.4机架最快旋转速度：≤0.28秒/圈。

1.5机架孔内患者安抚环境灯光：具备。

1.6滑环类型：无接触静音滑环。

1.7滑环数据传输方式：无线传输或射频传输。

▲1.8球管焦点到探测器距离：≤110cm。

1.9球管焦点到等中心点距离：≤65cm。

2.探测器：

2.1探测器类型：固态稀土陶瓷探测器或光谱探测器或宝石探测器或光子探测器。

2.2 3D准直器：具备。

★2.3探测器排数：单源CT≥256排，双源CT≥2×96排。

▲2.4机架轴扫一圈，单层探测器最大等中心覆盖范围：≥12cm。

2.5 探测器最大采集层数/圈：≥512层。

2.6 探测器为设备整机厂商同品牌生产：符合，提供注册检验报告。

3.球管：

3.1球管类型：动态变焦球管。

3.2球管焦点数量：≥3焦点。

3.3球管最小焦点面积：≤0.35mm2。

▲3.4球管最大焦点面积：≥1.50mm2。

3.5球管最大总输出管电流：≥900mA。

▲3.6球管最大总散热率（非等效）：≥1800kHU/min。

▲3.7球管热容量：≥8MHU（含等效30MHU）。

▲3.8球管为设备整机厂商同品牌生产：符合，提供注册检验报告。

4.高压发生器：

▲4.1高压发生器最大总输出功率（非等效）：≥101kW。

4.2管电压输出档位：≥5档。

4.3最高输出管电压：≥140KV。

4.4最低输出管电压：≤60KV。

▲4.5高压发生器为设备整机厂商同品牌生产，符合，提供注册检验报告。

5.检查床：

5.1检查床最大水平移动范围：≥200mm。

5.2检查床定位精度：≤±0.25mm。

5.3检查床最大载重量：≥220kg。

5.4检查床水平移动最大速度：≥200mm/s。

5.5检查床可扫描垂直范围：≥200mm。

5.6检查床可扫描水平范围：≥200mm。

5.7检查床垂直升降最高点高度：≥100cm。

6.扫描参数：

6.1机架旋转360°可选扫描转速：≥6档。

6.2最大螺旋：≥1.5：1。

6.3 3D自动毫安调节技术：具备。

6.4自动kV调节技术：具备。

6.5常规最大扫描视野：≥50cm。

6.6最薄扫描层厚：≤0.625mm。

6.7图像标准重建矩阵：≥512×512。

6.8图像高清重建矩阵：≥1024×1024。

6.9心脏扫描时间分辨率：≤30ms。

6.10心脏扫描曝光心跳数量：≤1个。

6.11心脏冠脉检查时无需憋气进行扫描：具备。

6.12一站式心脏扫描联合体部扫描技术：具备。

6.13一站式心脏扫描联合脑血管扫描技术：具备。

6.14一站式急诊胸痛三联扫描技术：具备。

6.15不动床全心4D灌注范围：≥16cm。

▲6.16不动床全脑4D灌注范围：≥16cm。

6.17不动床全肝4D灌注范围：≥16cm。

6.18空间分辨率（MTF 10%）：≥18 Lp/cm。

6.19密度分辨率：≤5mm，@0.3%。

7.主系统控制台：

7.1主频：≥3.0GHz。

7.2内存：≥64GB。

7.3存储容量：≥3.0TB。

7.4高性能GPU：具备。

7.5常规重建主机系统：具备。

7.6单独重建服务器系统：具备。

7.7图像存储量：≥1,000,000幅（512×512不压缩）。

7.8图像重建速度：≥60幅/秒。

7.9平面显示器尺寸：≥24英寸。

7.10液晶平面显示器个数：≥2个。

7.11平面显示器分辨率：≥1920×1200。

7.12新型迭代重建平台：具备。

7.13一体化USB3.0外置硬盘接口：具备。

7.14多窗口多任务处理功能：具备。

7.15并行重建功能：具备。

7.16同步并行处理功能：具备。

7.17双向交流系统：具备。

7.18图像可多点实时传送到多个终端：具备。

7.19最小扩展CT值：≤-30,000HU。

7.20最大扩展CT值：≥+30,000HU。

8.高级独立三维图像处理工作站平台：

8.1工作站数量：≥1套。

8.2内存：≥64G。

8.3存储容量：≥1000GB。

8.4工作站显示器：≥24英寸LCD高分辨率彩显。

8.5所有接口：DICOM3.0，与主机一致。

8.6网卡连接：具备。

8.7彩色打印接口：具备。

8.8工作站图像信息智能搜索平台：具备。

8.9多任务自动处理：具备。

8.10放射科信息管理系统自动连接功能：具备。

9.临床功能：

9.1图像二维分析系统：具备。

9.2图像三维分析系统：具备。

9.3自动轮廓勾画：具备。

9.4动态三维分析工具：具备。

9.5多期相融合分析技术：具备。

9.6透明重建工具：具备。

9.7内窥镜分析工具：具备。

9.8管腔模式分析工具：具备。

9.9心血管分析诊疗工具：具备。

9.10钙化积分分析功能：具备。

9.11零键式心脏冠脉分析功能：具备。

9.12冠状斑块彩色编码定性分析：具备。

9.13类血管内超声功能：具备。

9.14心脏运动分析功能：具备。

9.15体部血管分析诊疗工具：具备。

9.16全息仿生及影像分析功能：具备。

9.17一键去骨技术：具备。

9.18尿路造影技术：具备。

9.19头颈部CTA同步数字减影技术：具备。

9.20脑出血测量工具：具备。

9.21肝体积测量工具：具备。

9.20骨骼内固定支架透视技术：具备。

9.21骨科畸形矫正评估：具备。

9.22内耳多功能成像分析功能：具备。

★10.第三方附属设备：

10.1高压注射器1套。

10.2专业医用显示器6M 2套。

10.3一体化影像阅片专业桌2套。

10.4全套防护服3套。

10.5 AI模块一套。

10.6配套连接医院信息系统。

10.7交钥匙工程（含装修、配电、空调、预环评、申报辐射安全许可证等）。

10.8工业除湿机1台。

10.9普通除湿机1台。

10.10空气消毒机1台。

10.11工作电脑（主机+显示器）2套。

- 10.12普通电脑显示器（24英寸4K）3台。

（二）数字乳腺钼靶X线机：

1.功能需求：用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位。

2.主要技术规格和要求

2.1	高压发生器

2.1.1	高压发生器最大输出功率≥5KW

▲2.1.2	管电压可调范围20～49KV

2.1.3	最大mA≥200mA

2.1.4	最小mAs≥2mAs

2.1.5	最大mAs≥600mAs

2.1.6	最大曝光时间范围≥10s

2.1.7	多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式

2.1.8	全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式

▲2.1.9	高压发生器采用原厂自研设计【提供相关证明材料】

2.2	X线球管

2.2.1	阳极靶面采用乳腺专用钨靶，不接受钼靶或含钼双靶

2.2.2	球管小/大焦点≤0.1/0.3mm

2.2.3	双靶角设计，靶角≤10°/16°

2.2.4	阳极旋转转速≥9000RPM

2.2.5	最大阳极热容量≥300KHU

2.2.6	最大管电压≥49KV

2.2.7	限束器控制方式：电动，自动调节

2.2.8	滤过材料：银、铑

2.3	平板探测器

▲2.3.1	探测器材料：非晶硅或单晶硅

2.3.2	探测器尺寸≥23×29cm

▲2.3.3	高分辨率采集矩阵≥3072×3840

▲2.3.4	像素尺寸≤76um

2.3.5	采集灰阶度≥16bits

2.3.6	空间分辨率≥6.5 lp/mm

▲2.3.7	DQE≥72%@ 1 lp/mm，提供厂家盖章的技术白皮书进行证明

2.3.8	具备物理滤线栅，不接受数字滤线栅

2.3.9	物理滤线栅栅密度≥ 36 lp/cm，有效栅比≥5:1

2.3.10	 AEC自动曝光系统采用整板探测器作为探测单元，即使是极小乳腺或非中心摆位的乳腺，也能够获得优异图像质量，不接受电离室设计

2.4	立式摄影机架

▲2.4.1	源像距≥68cm

2.4.2	摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂，能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便

2.4.3	一键到下一摆位、一键到对称体位功能

▲2.4.4	C臂探测中心离地最小距离≤65cm

2.4.5	C臂探测中心离地最大距离≥148cm

2.4.6	C臂探测中心垂直运动范围≥80cm

2.4.7	C形臂旋转角度≥340°

2.4.8	常规压迫板≥2个，小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm

2.4.9	最大压迫力（电动）≥200N

2.4.10	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节

2.4.11	压迫板解压方式：自动解压、手动解压

2.4.12	压迫板支持紧急释放、自动释放

2.4.13	压迫板圆形微调电动旋钮

2.4.14	机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面，载入一个受检者时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到受检者姓名界面，保持显示，直到有任何运动发生

2.4.15	脚闸2副，可支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制

2.4.16	机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选，提供设备照片用于证明

2.5	图像采集工作站

2.5.1	CPU主频≥3.6GHz

2.5.2	主机工作站操作台内存≥32GB，硬盘≥7TB

2.5.3	显示器尺寸≥23英寸，显示器分辨率≥1900×1000

2.5.4	操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等

2.5.5	彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位（需要提供实物证明）

2.5.6	支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像

2.5.7	图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局

2.5.8	具有乳腺假体植入物的选择功能

2.6	图像后处理工作站

2.6.1	配备原厂乳腺专用后处理工作站，并提供注册证明材料

2.6.2	支持中文图文诊断报告输出，自带按BI-RADS分类的结构化报告

2.6.3	具备智能乳头识别功能，可实现双侧乳头自动对齐，辅助医生高效阅片

2.7	三维断层功能

2.7.1	具备已获得NMPA三类认证的三维断层功能，并提供注册证明材料

▲2.7.2	断层扫描同时具备两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15°

2.7.3	单个体位断层摄影最小投照次数≤15次

▲2.7.4	单个体位断层摄影最大投照次数≥21次

2.7.5	断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式

2.7.6	支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像

2.7.7	支持断层图像自定义层厚融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度

2.8	质量控制系统

2.8.1	系统内置整机校准质量控制流程

2.8.2	系统配置PMMA质量控制模体≥8个

★3.配置清单

3.1	机架1套

3.2	乳腺专用高压发生器1套

3.3	乳腺专用钨靶球管1块

3.4	乳腺非晶硅平板探测器1套

3.5	乳腺专用限束器1套

3.6	乳腺专用滤线栅1套

3.7	压迫器组件1套

3.8	运动控制脚闸套装1套

3.9	乳腺多功能控制盒1套

3.10	乳腺采集工作站1套

3.11	数字乳腺断层合成功能包1套

3.12	融合2D功能包1套

3.13	多模态乳腺后处理工作站1套

★4.第三方设备

4.1	电脑主机+显示器（全套）1套

4.2	打印机1台

4.3	高拍仪1台

4.4	空气消毒机1台

4.5	交钥匙工程（含装修、配电、空调、预环评、申报辐射安全许可证等）

- （三）数字胃肠X线机：

★一、产品总体要求：要求所投机型高压发生器、球管、限束器及检查床系统等主要成像元器件为等为整机制造厂原厂生产；动态平板探测器须与主机保持高度兼容性。

二、设备用途：该设备应满足临床消化系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要；能实现全身各部位的平板数字化透视及数字化摄片，实现数字图像储存管理等功能。

三、主要技术规格及性能参数要求：

1	多功能检查床系统

1.1	床体结构及材质：要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用一体化压迫装置，可进行遥控操作，具有紧急刹车安全装置，具有全数字化成像系统及单片点片摄影及连续点片摄影功能；采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板。

1.2	床板材质减弱当量：≤0.59mm Al当量

1.3	床体控制：要求满足遥控控制、床旁控制

1.4	床体倾斜角度：≥－28～+88度

★1.5	床体升降功能：要求具有升降功能，最低床面高度≤75cm，最高床面高度≥90cm

1.6	倾斜投照角度：≥ ±30度

1.7	床面侧向移动范围：≥14 cm

1.8	影像系统移动范围：≥90cm

1.9	源像距（SID）：≥150cm

1.10	压迫器压力：≤80N

1.11	滤线栅，栅密度：≤40LP/cm

1.12	床体承重：≥135kg

1.13	立位碰撞保护：床体在立位过程中具有碰撞保护功能

1.14	互异控制手柄：要求床体起卧、影像运动控制、限束器控制、压迫器控制控制手柄具有互异性，避免误操作带来的医疗事故风险。

1.15	单手图像控制及采集手柄：点片按键与影像运动控制集合在同一手柄，可实现单手快速图像运动操作及点片采集。

2	高压发生器系统

2.1	高压发生器控制：高压发生器可以独立控制，具有实体按键，可实现快速操作

2.2	高压发生器显示：具有单独显示曝光参数的模块，可以通过实体按键快速条件改变

2.3	电流时间积：≥800mAs

2.4	高压发生器频率：≥50000Hz

2.5	最短曝光时间：≤1ms

2.6	透视输出电压：≥125kV

★2.7	最大透视管电流：≤5mA

2.8	最低透视管电流：≤0.1mA

▲2.9	脉冲透视帧频：≥7种

2.10	摄影方式：要求具备点片摄影／直接摄影／连续摄影功能

2.11	解剖程序设定：≥400组

3	X线球管系统

3.1	球管阳极热容量：≥400kHu

3.2	球管阳极旋转速度：≥9500转/分

3.3	球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

3.4	球管焦点功率：小焦点≥35kW;大焦点≥90kW

3.5	最高使用管电压：≥150KV

3.6	限束器类型：可自动及手动控制

3.7	限束器限束硬化滤过种类：≥4种

3.8	限束器床体控制：限束器可以控制影像系统运动，方便医生站立操作

3.9	限束器显示功能：限束器要求具有视野大小、滤过等级显示功能

3.10	限束器曝光野指示灯：要求具有

4	动态平板探测器系统

4.1	数字化探测器材质：数字化探测器，非晶硅，表面涂层碘化铯

▲4.2	平板结构：无线传输且平板可移出至床体外

4.3	平板类型：整板动态平板探测器，要求透视检查及摄影检查均采用平板成像

4.4	多模式采集：可实现在担架床、轮椅上进行平板摄影采集，避免移动病人导致的二次伤害

▲4.5	探测器承重：≥310kg

4.6	平板类型：整板动态平板探测器，要求透视检查及摄影检查均采用平板成像

4.7	真实拍摄：要求平板可以移动到床面板上，进行低剂量低放大率拍摄

4.8	摄片方式：探测器须满足透视、摄影及连续摄影的需要

4.9	平板尺寸：≥17英寸×17英寸

4.10	采集灰阶：≥16bit

4.11	空间分辨率：≥3.0lp/mm

4.12	从曝光到获得预示图像的最短时间：≤1s

4.13	X光量子探测效率：65% @（0 Lp/mm）

4.14	平板视野：≥5视野

4.15	电池：电池数量≥2

4.16	探测器重量：≤4kg

5	采集工作站

5.1	控制台配置：控制台配置：病人资料处理、图像采集、处理、显示及图像传输等功能。

5.2	系统配置：CPU≥3.1GHz，6核

5.3	内存：内存容量≥16G

5.4	硬盘：SSD硬盘容量≥500G

5.5	DICOM3.0接口：配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能

5.6	操作系统：Unix、Linux或Windows10，操作界面

5.7	显示器：19英寸专业显示器

5.8	显示器数量：≥2台

5.9	动态图像显示器：单独显示实时图像，可以与参考显示器配合观察

5.10	参考显示器：单独显示已采集图像，可以与动态显示器配合观察

6	数字图像处理系统

★6.1	透视采集速度：≥30 fps

6.2	透视存储：≥950每序列

6.3	脉冲透视像素及速率：≥15 fps@1024 x 1024

6.4	最后图像保持功能：要求具有

▲6.5	连续摄影采集像素及速率：≥15 fps@1024 x 1024

6.6	数字分隔摄影功能：要求具有

6.7	硬盘存储：≥60000幅

6.8	图像外部存储：DVD-R

6.9	网络连通性：DICOM打印/存储/工作列表/MPPS

★6.10	剂量显示功能：具有独立显示屏显示，方便全方位观察及移动观察

6.11	剂量报告：具有

6.12	虚拟限束器：要求具有

7	图像处理功能

7.1	实时动态高亮度控制功能：要求具有

7.2	实时动态图像显示、回放功能：要求具有

7.3	实时边缘增强功能：要求具有

7.4	窗宽、窗位调整功能：要求具有

7.5	图像放大及漫游显示功能：要求具有

7.6	多幅显示功能：要求具有

7.7	黑白反转功能：要求具有

7.8	左右翻转功能：要求具有

7.9	电子束光器功能：要求具有

7.10	测量功能及注释功能：要求具有

7.11	AP/PA、L/R定位标记：要求具有

★8	附件

8.1	对讲系统：配备

8.2	脚踏板、肩托架、手柄、钡餐杯：配备

★9	第三方设备

9.1	电脑主机+显示器（全套）	1套

9.2	普通电脑显示器（24英寸4K）	1台

9.3	全套防护服	3套

9.4	办公椅（带脚托）	3张

9.5	打印机	1台

9.6	高拍仪	1台

9.7	空气消毒机	1台

- 9.8	交钥匙工程（含装修、配电、空调、预环评、申报辐射安全许可证等）

★配置清单

- 床及高压发生器系统                  1套

- 透视摄影床                          1套

- 遥控控制台                          1套

- X线球管                             1套

- 主显示器19"LCD                      2台

- 平板探测器及组件                    1套

- 数字化成像系统                      1套

- 肩托                                1副

- 手柄                                2种各一副

- 压迫筒                              1个

- 说明书机操作手册                    1套

- 装机时需携带机器合格证              1套

- （四）血管造影介入治疗系统：

一、技术要求和参数：

1.数字化平板探测器：

1.1采用非晶硅数字化平板探测技术。

▲1.2为了兼顾心脏及外周介入的需要，平板有效探测面积要求≥930cm2。

1.3平板采集模式DQE≥77%。

1.4平板透视模式DQE≥77%。

1.5平板探测器为正方形，在术中不需要调整平板方向。

1.6四视野可变，在20cm的视野下仍可达到1024x1024的采集矩阵。

1.7平板像素矩阵≥1536x1536。

2.球管系统：

2.1高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,800转/分。

2.2最大管电流≥1000mA。

2.3球管阳极物理热容量≥3.7MHU（非等效）。

▲2.4球管阳极散热功率≥6700W。

▲2.5管套热容量≥6.9MHU。

2.6球管焦点≥3个，带有焦点自动切换功能。

2.7大焦点直径≥1.0mm 或面积≥0.785mm2。

2.8中焦点直径≥0.6mm 或面积≥0.2826mm2。

▲2.9小焦点直径≥0.3mm 或面积≥0.07065mm2。

2.10大焦点功率≥100kW。

2.11中焦点功率≥50kW。

2.12小焦点功率≥20kW。

2.13球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却。

2.14球管内置栅控技术，非高压发生器控制。

2.15 30分钟以上连续透视功率≥3200W。

▲2.16 10分钟最大透视功率≥4500W。

2.17阳极靶面直径≤11.25°。

3.X线发生器系统：

3.1高频逆变高压发生器，功率≥100KW。

3.2最大管电流≥1000mA。

3.3管电压范围50-125kV。

3.4最短曝光时间≤1ms。

3.5全自动智能曝光控制。

4.机架系统（C型臂）：

4.1机架底座为落地式安装。

▲4.2 C型臂内径有效弧深≥96cm。

4.3 L臂旋转范围≥200°。

4.4落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100°。

4.5落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥55° CAU≥55°。

4.6 C型臂最大旋转速度：≥40°/秒。

5.导管床系统：

5.1落地式导管床，床面为碳纤维合成。

5.2承重：≥200KG。

▲5.3床长（不含延长板）≥330cm。

5.4床宽≥46cm。

5.5最大床宽≥65cm。

▲5.6纵向移动≥135cm。

5.7横向移动≥28cm。

▲5.8水平旋转≥270度。

5.9垂直移动范围≥30cm。

5.10床面最低高度≥78cm。

5.11床面最高高度≥108cm。

6.透视与采集：

6.1数字脉冲透视。

6.2最大脉冲透视频率≥30帧/秒。

6.3透视路图功能。

6.4具有实时DA采集和实时DSA采集功能。

7.低剂量技术：

7.1提供最新的低剂量平台如：GE：AutoRight, Phlips：Clarity, Siemens：OPTIQ，联影“零噪声“，东软IDM等，其余厂家提供最新技术。

7.2低剂量平台可自动进行多参数调节，包括不限于：管电压，管电流，曝光时间，球管焦点，球管滤片及平板剂量等参数。

7.3提供低剂量的透视协议，床旁一键可实现剂量档位调节≥3档。

7.4提供双向透视存储功能。

8.支架精显功能：

8.1具有支架精显功能。

8.2采集后支架精显图像自动重建并显示，无需手动操作。

9.提供下肢血管跟踪造影功能（非步进或步进式血管造影功能）：

9.1下肢血管造影实时减影，追踪造影速度可控。

9.2下肢血管造影采集完成后，不需要人工手动拼接全下肢图像，工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像。

10.脑血管及3维临床应用：

10.1具有三维采集模式，最大角度≥200°。

10.2最快速度≥40°/秒。

10.3在所有视野下均可以进行三维采集。

10.4多容积三维影像融合技术，将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示，≥5种容积以上。

10.5提供3D图像角度一键式回传至主机的功能和3D图像角度自动跟踪机架运动的功能。

11.高清类CT功能：

11.1提供高清类CT扫描功能和重建协议。

11.2 FOV可选档位≥2。

11.3能提供C臂CT的软组织图像，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建。

11.4最快采集速率≥50帧/秒。

12.具有CTA左心房提取功能：

12.1可以应用CTA图像一键提取左心房3D模型。

12.2具有左心房3D模型及断层测量功能。

13.造影路图功能：

13.1提供无需透视，用DSA图像即可形成路图的功能。

13.2路图背景显影程度可调。

14.曲面拉直功能：

14.1对3D血管可自动提取并拉直。

14.2可进行多屏联动多角度观察血管，并测量血管直径，长度等数据。

15.电子解剖刀功能：

15.1对3维图像的组织，血管等进行剪切，模拟外科手术开窗效果。

15.2可自定义裁剪区域。

15.3可自定义裁剪厚度。

16.主机系统工作站：

16.1病人登录及检索功能。

16.2主机图像处理功能。

16.3主机能够自动和手动对图像进行定标。

16.4主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，容量≥100000幅。

16.5主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸。

17.显示器吊架及医疗专用图像显示器：

17.1操作间监视器吊架。

17.2手术室≥19英寸医用专用图像显示器。

17.3控制室≥19英寸医用专用图像显示器。

18.原厂后处理工作站：

18.1工作站为原厂生产。

18.2工作站可浏览和处理CT、MR及PET的图像。

18.3可进行图像二维处理：包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换。

18.4可进行血管的测量，心室功能分析，支架精显处理，下肢全景追踪无缝自动拼接等。

18.5可进行图像三维处理：包括3D/SUB3D快速重建，提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能等，提供多屏联动，支持多容积三维影像融合等。

★19.其它：

19.1对讲系统。

19.2提供悬吊式手术灯。

19.3提供红外遥控器。

★二、第三方附属设备：

1.高压注射器1套。

2.监护仪1套。

3.除颤监护仪1套。

4.全套防护服5套。

5.连接医院信息系统。

6.交钥匙工程（含装修、配电、空调、预环评、申报辐射安全许可证等）。

7.电脑主机+显示器（全套）1套。

采购包3：

- （一）床旁彩超：

- 一、系统技术规格及概述：

- 1.15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率1280x1024，根据

- 环境光变化自动调节亮度。

- 1.1探头接口1个，可扩展到3个。

- 1.2整机重量6.5kg（含电池）。

- 1.3支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能。

- 1.4支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作

- 面板等）。

- 1.5主机自带QWERTY物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个。

- 2.二维灰阶模式：

- 2.1组织特异性成像、组织谐波成像模式。

- 2.2多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

- 2.3频率复合成像、斑点噪声抑制成像。

- 2.4回波增强技术。

- 3.M型成像模式：

- 3.1彩色M型。

- 3.2解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。

- 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）：

- 4.1高分辨率血流成像。

- 4.2双实时同屏对比显示。

- 4.3自动调节取样框的角度及位置。

- 5.频谱多普勒成像：

- 5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。

- 5.2智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正

- 取样角度。

- 6.组织多普勒成像：

- 6.1支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式。

- ▲7.造影成像及定量分析单元：

- 7.1用于腹部、浅表和微血管造影。

- 7.2支持时间强度分析曲线和运动追踪、支持组织图像与造影剂

- 图像混合造影模式。

- 8.图像放大技术：

- 8.1一键实现全屏放大。

- 8.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）。

- 9.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）。

- 10.穿刺针增强技术：

- 10.1双屏实时对比显示增强前后效果。

- 10.2增强平面角度可调，步进10°。

- 二、测量分析和报告：

- 1.常规测量，支持椭圆、描迹测、距离、体积、斜率等。

- 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。

- 3.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等。

- 4.4444444444444444444444444444444444

- 444

- 4.44.血管内中膜自动测量

- ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。

- 5.射血分数自动测量：

- 5.1支持心室容积随时间变化的容积变化曲线。

- 5.2自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面。

- 5.3自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV。

- 三、电影回放及原始数据处理：

- 1.电影回放：

- 1.1支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影。

- 1.2支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。

- 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。

- 四、检查存储和管理：

- 1.240G固态硬盘。

- 2.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机

- 资料不丢失。

- ▲3.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

- 4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 五、技术参数及要求：

- 1.二维灰阶模式：

- 1.1焦点：4个，动态可调。

- 1.2 TGC：≥8段，LGC：≥4段。

- 1.3最大显示深度：≥39cm。

- 1.4扫描频率：电子凸阵：超声频率	1.3-5.0MHz，支持扩展成

- 像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像。

- 1.5动态范围：30-190dB，可视可调。

- 1.6扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒。

- 2.彩色多普勒成像：

- 1

- 2

- 2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

- 2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

- 2.3取样框偏转：≥±30度 (线阵探头)。

- 2.4扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒。

- 3.频谱多普勒模式：

- 1

- 2

- 3

- 3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等。

- 3.2 PW最大速度：≥9.21m/s。

- 3.3最小速度：≤5mm/s。

- 3.4取样容积：0.5-20mm。

- 3.5偏转角度：≥±30度 (线阵探头)。

- 3.6零位移动：≥8级。

- 3.7快速角度校正。

- 六、连通性：

- 1

- 1.支持数据无线传输。

- 2.具有远程图像实时通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。

### ★床旁彩超配置清单（单台）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 专用台车 | 1 | 台 |
| 3 | 专用拉杆箱 | 1 | 个 |
| 4 | 凸阵探头 | 1 | 把 |
| 5 | 相控阵探头 | 1 | 把 |
| 6 | 线阵探头 | 1 | 把 |
| 7 | 原厂5G远程超声系统 | 1 | 个 |
| 8 | 探头扩展器 | 1 | 个 |
| 9 | 说明书 | 1 | 套 |
| 10 | 超声工作站[电脑（含高清采集卡）、打印机] | 1 | 套 |

- （二）台式彩超：

一、系统技术规格及概述：

1.主机成像系统：

1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.2操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度。

1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。

▲1.5控制面板上可自定义按键≥10个，支持按键上直接显示自定义的功能名称。

1.6内有一体化超声工作站。

1.7主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调。

1.8探头接口≥5个，全激活、相互通用。

1.9斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式下可支持。

1.10一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。

1.11自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

1.12穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。

▲1.13速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。

1.14图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍。

1.15全屏放大，支持≥2种放大模式。

1.16线阵探头双B图像拼接。

1.17声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）。

1.18自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

2.测量/分析和报告：

- 3.2

2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。

2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等。

▲2.3支持血管内中膜自动实时测量,一次性自动获取6个心动周期6组IMT内膜厚度值,并支持实时更新。

2.4支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

2.5心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

2.6小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

3.电影回放和数据存储：

3.1支持二维、彩色、造影等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能。

3.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键。

3.3支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。

3.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行参数调节。

3.5硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G。

4.连通性要求：

4.1输入接口：音频输入，ECG信号输入。

4.2输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频。

4.3≥6个USB接口。

5.系统技术参数及要求：

5.1二维灰阶模式：

5.1.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。

5.1.2复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像。

5.1.3组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。

5.1.4最大显示深度：≥38cm。

5.1.5 TGC：≥8段，LGC：≥6段。

5.1.6动态范围：≥200。

5.2彩色多普勒成像：

5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

5.2.3速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。

5.3频谱多普勒模式：

5.3.1包括脉冲多普勒、连续多普勒。

5.3.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）。

5.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。

5.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头。

5.3.5支持频谱自动测量。

5.4探头规格：

5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。

5.4.2扫描频率：凸阵探头：带宽：1.2-6.0MHz，角度≥72°；

线阵探头：带宽：4-14MHz；相控阵探头：带宽：1.5-5MHz。

5.5应变式弹性成像：

5.5.1具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

▲5.5.2具备肿块周边组织弹性定量分析功能，可支持肿块整体轮廓外自由设定厚度形成环状区域，并可针对该环状区域进行组织定量分析功能。

5.6剪切波弹性成像：

5.6.1支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像。

5.6.2实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

5.6.3同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

5.6.4支持肿块周边组织定量分析功能，可支持肿块整体轮廓外自由设定厚度形成环状区域，并可针对该环状区域进行组织定量分析功能。

5.7造影成像及定量分析功能：

5.7.1双计时器。

5.7.2支持向后存储，≥8分钟电影；支持向前存储。

5.7.3具备混合模式（二维图像和造影图像叠加显示）。

5.7.4造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

# ★台式彩超配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 凸阵探头 | 1 | 把 |
| 3 | 相控阵探头 | 1 | 把 |
| 4 | 线阵探头 | 1 | 把 |
| 5 | 腔内探头 | 1 | 把 |
| 6 | 原厂5G远程超声系统 | 1 | 个 |
| 7 | 说明书 | 1 | 套 |
| 8 | 耦合剂加热器 | 1 | 套 |
| 9 | 超声专用床椅 | 1 | 套 |
| 10 | 超声工作站[电脑（含高清采集卡）、打印机] | 1 | 套 |

- （三）数字化彩色超声波诊断装置：

一、主要技术规格及系统概述：

1.主机成像系统：

1.1高分辨率液晶显示器≥23.8英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度。

1.3全新集束精准发射技术。

1.4脉冲优化处理技术。

1.5海量并行处理技术。

1.6自适应增益补偿技术。

1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元。

1.8解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持所有探头。

1.9脉冲反向谐波成像单元。

1.10彩色多普勒成像技术。

1.11彩色多普勒能量图技术。

1.12方向性能量图技术。

1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括PW 、CW和 HPRF)。

1.14智能聚焦技术 ：焦点区域随深度调节安图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。

1.15智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

▲1.16智能实时图像优化技术：应用新一代算法，通过实时监测图像像素曝光度，结合Sono CT功能，全程实时自动优化图像中的每一个像素，获得更优异的图像；减少操作步骤，提高扫查效率。

1）可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB。

2）可实现自动补偿声影后方图像，提高图像均匀性，提升图像信息量；多级可调，范围±10dB。

1.17空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

1.18自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.19图像自定义排序技术：可对已经存储的图像，根据客户需求手动进行图像排序。实现对图像分类管理。

1.20要求所投机型为投标商最高档机型，2024年后推出最新国产机型（以NMPA证书为准）并具备持续升级能力。

2.先进成像技术：

▲2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）。

2.2组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

▲2.3多影像实时对比联合诊断技术：无需连接导航组件主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

2.4术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

2.5造影成像技术：

1)高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒。

2)造影剂二次谐波成像单元,包含低、中MI实时灌注成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

3)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用。

▲4)具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。

▲5)具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术。

6)主机可升级具备二维及三维造影技术。

▲7)主机可升级具备矩阵容积造影成像技术。

▲8)造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵,矩阵探头，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、心肌、腔内的前列腺、经阴道妇科以及三维成像等需求。

9)具有造影双计时器。

10)具有闪烁造影成像技术，在造影过程中对微泡实施高能量爆破，爆破能量可调。

11)主机可升级支持实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。

12)主机可升级支持超分辨造影微血流成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。支持凸阵、微凸阵、线阵、心脏、腔内及矩阵探头。

▲13)主机可升级支持时间到达成像：在超分辨造影微血流成像技术的基础上，安照灌注时间顺序，用不同的颜色标识，提高造影图像的时间分辨率及微血管显示能力，增加造影鉴别诊断能力。并可进行自定义起始到达强度5挡可调，较少造影伪像干扰。

14)组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调。

15)在机及离机造影时间强度曲线定量分析。

16)具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。

17)主机可升级支持双微造影：造影模式下，肿瘤超声造影微灌注成像的同时叠加显示基于多普勒技术的微细血流成像技术，同屏实时对比显示，两种模式同时从肿瘤血管、组织灌注实相和肿瘤血管的空间走行来评估肿瘤的良恶性，同时微细血流可以二维立体效果显示，提高血管空间分辨率。

2.6弹性成像技术：

1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。

2)具备浅表及腔内弹性成像。

3)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

2.7肝脏剪切波定量技术：

1)是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

▲2)具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

3)测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。

4)具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印。

5)测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差。

6)可在1秒内快速获取剪切波数值。

7)可提供FDA认证。

2.8实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

1)支持腹部及浅表探头。

2)具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。

3)取样框ROI可调节大小，腹部最大达5x6cm；浅表最大达5x3.6cm。

4)具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量。

5)具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算。

6)测量值可以两种单位显示，KPa及m/s 。

2.9具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

▲2.10主机可升级支持立体光影血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示效果。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大。

2.11主机可选配智能容积断层成像技术，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像，断层间隔及深度可调节；具有可调节不同层厚显示方式，最小层厚≤0.1mm。

▲2.12主机可升级支持矩阵容积成像：

1)可配腹部、妇产、心脏及经食道矩阵探头。

2)瞬间矩阵容积成像，快速容积数据获取。

3)可实现实时三维成像。

4)三维超声造影成像。

5)实时矩阵容积超声造影成像。

6)支持容积渲染成像模式。

7)三维反转模式。

8)双频谱显示，同屏并实时显示两个正交切面的频谱。

2.13心肌应变定量：

1）节段心肌取样。

2）多个心动周期数据显示。

3）各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

4）快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

▲2.14自动心功能定量分析：依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。可以自动对主动脉瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。

▲2.15自动心肌运动定量分析：依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17/18节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

▲2.16主机可升级具备解剖智能对位技术，无需体外定标，自动依据肝血管走形或肝表面轮廓对位，快速实现自动对位，对位时间＜1分钟。

▲2.17主机可升级具备肿瘤轮廓勾画技术：可对肿瘤边界、安全边界进行AI辅助勾画，根据客户需求自定义设定拟消融范围，进行手术规划（所显示结构可以用不同颜色及透明度显示），并显示手术计划与肿瘤及安全边界范围覆盖百分比；立体显示与血管位置关系。

3.测量和分析：( B型、M型、D型、彩色模式)

3.1一般测量：距离、面积、周长等。

3.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等。

3.3外周血管测量和计算功能。

3.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)。

3.5心脏功能测量。

4.图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：

4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。

4.2硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧。

4.3具备主机硬盘图像数据存储。

4.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

5.输入/输出信号：

5.1输入：DICOM DATA。

5.2输出：S-视频、DP高清数字化输出。

6.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

二、系统技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头。

▲1.2注册证管理类别为第三类注册，符合医疗器械分类目录的第三类要求。

2.探头规格：

2.1二维、彩色多普勒均可独立变频。

2.2主机可支持类型：电子相控阵、线阵、凸阵 、电子矩阵。

▲2.3主机可支持单晶体探头≥10把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道、腹部容积全面单晶体探头支持。

▲2.4主机可支持专业腹部、妇产科、心脏及经食道电子矩阵探头，电子矩阵探头有效阵元数≥9000。（需提供白皮书或者检测报告技术参数页）。

2.5腹部凸阵探头（1.0-4.8Hz），血管/小器官线阵探头（5.1-11.5MHz），心脏相控阵探头（1.0-4.8MHz），单晶体小儿心脏探头（2.3-8.8MHz）（需提供白皮书或者检测报告技术参数页）。

2.6扫描深度≥50cm。

3.二维显像主要参数：

3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒。

▲3.2增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节；TGC调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。

4.频谱多普勒：

4.1最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s（0度夹角）；CWD：血流速度28.0m/s。

▲4.2最低测量速度：≤0.25mm/s(非噪音信号)；

4.3 Doppler及M型电影回放：48秒；

▲4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调。

4.5零位移动：9级。

4.6显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

5.彩色多普勒：

5.1彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）。

5.2显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

5.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

6.记录装置：

6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

6.2主机硬盘容量≥1T（1024GB）。

6.3 DVD-RW或USB图像存储。

6.4 USB接口≥5个，用于图像传输。

★数字化彩色超声波诊断装置配置清单（单台）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端心脏主机系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全身综合临床应用软件包 | 1 | 套 |  |
| 3 | 腹部凸阵探头 | 1 | 把 |  |
| 4 | 血管/小器官线阵探头 | 1 | 把 |  |
| 5 | 心脏相控阵探头 | 1 | 把 |  |
| 6 | 单晶体小儿心脏探头 | 1 | 把 |  |
| 7 | 心肌应变定量技术 | 1 | 套 |  |
| 8 | 自动心功能定量分析技术 | 1 | 套 |  |
| 9 | 自动心肌运动定量分析技术 | 1 | 套 |  |
| 10 | 自动左心房功能定量分析技术 | 1 | 套 |  |
| 11 | 自动左房应变技术 | 1 | 套 |  |
| 12 | 自动右室应变技术 | 1 | 套 |  |
| 13 | 实时剪切波弹性定量技术 | 1 | 套 |  |
| 14 | 超声工作站[电脑（含高清采集卡）、打印机] | 1 | 套 |  |
| 15 | 超声专用床椅 | 1 | 套 |  |

（四）高端数字化彩色超声波诊断装置：

一、主要技术规格及系统概述：

1.主机成像系统：

1.1高分辨率液晶显示器≥23.8英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度。

1.3解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量,支持所有探头。

1.4智能聚焦技术：焦点区域随深度调节安图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。

1.5智能实时图像优化技术：应用新一代算法，通过实时监测图像像素曝光度，结合实时复合成像技术功能，全程实时自动优化图像中的每一个像素，获得更优异的图像；减少操作步骤，提高扫查效率。

1）可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB。

2）可实现自动补偿声影后方图像，提高图像均匀性，提升图像信息量；多级可调，范围±10dB。

1.6内置DICOM3.0标准输出接口。

1.7图像自定义排序技术：可对已经存储的图像，根据客户需求手动进行图像排序。实现对图像分类管理。

1.8要求所投机型为投标商最高档机型，2025年后推出最新国产机型（以NMPA证书为准）并具备持续升级能力。

2.先进成像技术：

▲2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p。

2.2超宽视野成像扫描技术：

- 1)测量功能,电影回放功能。

- 2)线阵、凸阵及容积探头具备。

2.3扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵、腔内及容积探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

▲2.4多影像实时对比联合诊断技术：无需连接导航组件主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

2.5术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

2.6造影成像技术：

- 1)具备造影实时优化技术：在非冻结状态下，通过实时监测图像像素曝光度获得更优异的造影图像。

- 2)帧频：凸阵探头10cm深度，扫描角度60°，帧率可达35帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上。

- 3)造影剂二次谐波成像单元,包含低、中MI实时灌注成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

- 4)可与空间复合成像技术、斑点噪声抑制技术结合使用。

- 5)具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。

- ▲6)具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术。

- ▲7)主机可支持矩阵容积造影成像技术。

- ▲8)造影技术支持凸阵，线阵，腔内，腔内容积，相控阵,矩阵探头，微凸探头，可满足二维及三维造影成像。

- 9)具有造影双计时器。

- 10)具有爆破功能，在造影过程中对微泡实施高能量爆破，爆破能量可调。

- 11)实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行。

- 12)超分辨造影微血管成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。支持凸阵、微凸阵、线阵、心脏、腔内及矩阵探头。

- ▲13)时间到达成像：在超分辨造影微血流成像技术的基础上，安照灌注时间顺序，用不同的颜色标识，提高造影图像的时间分辨率及微血管显示能力，增加造影鉴别诊断能力。并可进行自定义起始到达强度5挡可调，较少造影伪像干扰。

- 14)组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调。

- 15)在机及离机造影时间强度曲线定量分析。

- ▲16)造影及微血流实时对比成像：在造影全过程中可同屏双幅实时显示造影图像及微血流图像，也可单幅叠加实时显示造影及微血流图像。

2.7弹性成像技术：

- 1)具备浅表及腔内弹性成像，实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。

- 2)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

2.8主机可具备实时剪切波弹性定量技术：

- 1)支持腹部及浅表探头。

- 2)具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。

- 3)取样框ROI可调节大小，腹部最大达5x6cm；浅表最大达5x3.6cm。

- 4)具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量。

- 5)具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算。

- 6)测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。

▲2.9具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

2.10实时3D/4D成像技术：

2.10.1具备三维、四维实时成像功能三维容积定量，支持腹部、高频、腔内及矩阵探头检查成像。

2.10.2具有多平面模式、具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等。

▲2.10.3智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像，最大切割30层，断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层厚显示方式，最小层厚≤0.1mm。

2.10.4厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。

2.10.5自动体积定量技术：对获取的容积数据进行体积的计算。

2.10.6具有曲线ROI三维切割获取技术，可以根据组织结构轮廓调整从而方便的进行三维成像。

2.10.7触摸屏三维成像全触控技术：触摸屏可手势操作三维立体图像，替代按钮功能，包含图像的旋转，光源位置移动，容积数据A\B\C平面选择及取样框位置、大小调整，取样曲线位置调节，“十”字定位点位置移动。

2.10.8曲面容积断层成像，对于有弧度的脏器，可按照其走形弧度阶段一一垂直切割，从而避免因直接切割弧形脏器造成的切面信息不完整。

▲2.10.9容积增强成像技术：对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音，增强多切面图像分辨率，所有容积探头均支持此技术，该技术包含：

1）通过增强多平面图像的对比度，极大提高A/B/C平面的对比分辨率，有利于胎儿脊柱等高回声、强回声组织的显示。

2）通过调节多平面图像的厚度，以增加A/B/C平面图像的细节分辨率。

2.10.10具备智能多普勒血管检查技术：

- 1)单键优化二维、多普勒图像质量。

- 2)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量。

- 2.10.11立体血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大。

- ▲2.10.12真实渲染成像功能：

- 1）光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调。（附图证明容积图像上的可直视调节光源）

- 2）光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。

- 3）全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手

- 势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整。

- 光源快速起始位置≥6个。

- ▲2.10.13容积深度渲染：用不同颜色渲染深部组织信息提高3D图像Z轴（深度）方向渲染效果，呈现更多的立体结构信息。≥25种色调可调节。

2.10.14容积轮廓剪影显示模式：突出显示容积图像内结构的轮廓，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织。并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。

2.10.15胎儿面部自动识别技术：一键快速获取胎儿容积数据。

2.10.16主机可升级具备自动心功能定量分析：依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。可以自动对组织瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。

2.10.17主机可升级具备自动心肌运动定量分析：依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17/18节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

3.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.1一般测量：距离、面积、周长等。

3.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等。

3.3外周血管测量和计算功能。

3.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)。

3.5心脏功能测量。

4.图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：

4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节。

4.2硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧。

4.3具备主机硬盘图像数据存储。

4.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

5.输入/输出信号：

5.1输入：DICOM DATA。

5.2输出：S-视频、DP高清数字化输出。

6.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

二、系统技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头。

▲1.2注册证管理类别为第三类注册。

2.探头规格：

2.1频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1MHz到22MHz。

2.2二维、彩色多普勒均可独立变频。

2.3类型：线阵、凸阵 、腹部容积、腔内容积，腔内。

▲2.4可选单晶体探头≥10把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道、腹部容积全面单晶体探头支持。

▲2.5腹部单晶体容积探头（2.1-8.9MHz）、腹部单晶体凸阵探头（1.0-4.8MHz）、经阴道单晶体探头（3.1-9.8MHz）、单晶体线阵探头（2.2-21.8MHz）、经阴道容积探头（3.2-8.9MHz）。

▲2.6线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度≥50mm。

3.二维显像主要参数：

3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；扫描线：每帧线密度≥320超声线。

▲3.2增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段可视可调。

4.频谱多普勒：

4.1显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。

4.2最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s。

▲4.3最低测量速度：≤0.25mm/s (非噪音信号)。

4.4 Doppler及M型电影回放：48秒。

4.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。

▲4.6取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。

5.彩色多普勒：

5.1显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。

5.2彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）。

5.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

6.记录装置：

6.1 DVD-RW 或USB图像存储。

6.2 USB接口≥5个，用于图像传输。

7.技术手册：中文操作手册。

## ★高端数字化彩色超声波诊断装置配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端妇产超声主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 单晶体腹部容积探头 | 1 | 把 |  |
| 3 | 单晶体腹部探头 | 1 | 把 |  |
| 4 | 单晶体高频线阵探头 | 1 | 把 |  |
| 5 | 腔内容积探头 | 1 | 把 |  |
| 6 | 单晶体腔内探头 | 1 | 把 |  |
| 7 | 全身临床软件包 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电脑、工作站和打印机 | 1 | 个 |  |
| 9 | 会诊床 | 1 | 张 |  |
| 10 | 操作手册 | 1 | 本 |  |

- （五）超声手术刀系统：

- 一、超声刀主机参数：

- 1.超声刀主机输入功率：100-240VAC,50/60Hz,200VA。

- 2.超声刀主机需符合GB9706,1-2007《医用电气设备第1部分安全通用要求》,管理分类Ⅲ类标准。

- 3.超声刀主机功率5挡可调，满足各类术者不同需求。

- 4.具有智能组织自适应技术，可根据钳口内组织变化调整能量输出，使刀头始终保持谐 频振动，保证刀头更稳定、更安全地工作。

- 5.具有故障智能指示，监测主机及器械状态，自检有错误代码并显示对应的错误原因，帮助用户快速排除故障。

- 6.具备开机自检简单快速，节省时间，提升效率。

- 7.主机可根据MIN/MAX能量挡位提供不同音效反馈，保证用户正确的能量输出。

- 8.工作时无电流通过病人躯体，不会电极、灼伤患者和医护人员，适用于安装了心脏起搏 器的患者。

- ▲9.具有事件日志功能，可保存用户使用数据，方便主机检修。

- 10.支持手控及脚控模式调节。

- ▲11.支持连接 USB 存储设备进行系统升级。

- 12.主机具备≥8英寸大尺寸LCD主动发光触摸显示屏，快速简便的触屏操作，智能故障 提示，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示。

- ▲13.一体化换能器与线缆设计，避免线缆反复插拔带来的各类隐患。

- 14.换能器内部搭载芯片，并带有计数器功能，主机屏幕会显示剩余次数。

- 15.换能器感应刀头与主机互动，使能量输出更稳定，从而提升刀头耐用性，胜任长时间大手术。

- 16.可选配同品牌超声刀主机台车。

- 二、超声刀刀头参数：

- 1.超声刀振动频率：55.5K±1KHz。

- ▲2.刀头具备三类医疗器械注册证。

- 3.刀头可对5mm血管安全凝闭，保证术中血管安全凝闭从而提升手术效率。

- 4.刀头可对3mm血管安全凝闭，保证术中血管安全凝闭从而提升手术效率。

- ▲5.具有高性能的防粘连涂层，持久耐用不易脱落，有效防止术中粘连，提高手术安全性。

- 6.满足手术中不同组织部位的切割止血需求。

- 7.刀头可旋转，方便进行不同的手术操作。

- 8.刀头钳口工作面弧形设计，可以保证良好的手术视野。

- 9.刀头集抓持、分离、切割、止血功能于一体，减少术中器械更换频次，节约手术时间。

- 10.刀头可通过手控或脚踏激发，满足术者不同习惯。

- 11.具备23cm,36cm,45cm长度规格的刀头，满足各类开放和腔镜手术的需求。

- 12.一体化的刀头设计，杆身与手把不分离，避免使用中刀杆脱落及能量输出障碍。

- ▲13.转轮集成扭力扳手，安装刀头省时省力。

- 14.刀头握持部分符合人体工学设计，减少术者长时间使用的疲劳感。

- 15.工作时无电流通过病人驱体，更安全。

- 三、手术器械：

- 1.弯剪(15mm)	φ5*360mm。

- 2.弯分离钳(22mm)	φ5*360mm。

- 3.鸭嘴抓钳（带孔，18mm）	φ5*360mm。

- 4.肠抓钳（带孔横齿，37mm）	φ5*360mm。

- 5.胆囊抓钳（中空带孔，18mm）	φ5*360mm。

- 6.重型抓钳（28mm）	φ5*360mm。

- 7.粗齿无损伤抓钳（24mm）	φ5*360mm。

- 8.大鼠齿抓钳（单动2X3齿，35mm）	φ10*360mm，手柄带锁卡。

- 9.五叶钳 	φ5*330mm。

- 10.钩状单极电凝	φ5X330。

- 11.铲状单极电凝	φ5X330。

- 12.棒状单极电凝	φ5X330。

- 13.单极高频电线	3200mm。

- 14.气腹针	φ2.5X120。

- 15.三通冲洗管（中号）	φ10X330。

- 16.V型持针钳	φ10X360。

- 17.双极弯分离电凝钳	φ5*360mm。

- ★超声手术刀系统配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 换能器 | 3 | 个 |  |
| 3 | 脚踏开关 | 1 | 台 |  |
| 4 | 台车 | 1 | 台 |  |
| 5 | 一次性使用超声软组织刀头 | 2 | 把 |  |
| 6 | 弯剪 | 3 | 把 |  |
| 7 | 弯分离钳 | 6 | 把 |  |
| 8 | 双极弯分离电凝钳 | 4 | 把 |  |
| 9 | 鸭嘴抓钳 | 1 | 把 |  |
| 10 | 肠抓钳 | 1 | 把 |  |
| 11 | 胆囊抓钳 | 1 | 把 |  |
| 12 | 重型抓钳 | 2 | 把 |  |
| 13 | 无损伤抓钳 | 3 | 把 |  |
| 14 | 大鼠齿抓钳 | 1 | 把 |  |
| 15 | 五叶钳 | 1 | 把 |  |
| 16 | 钩状单极电凝 | 3 | 把 |  |
| 17 | 铲状单极电凝 | 1 | 把 |  |
| 18 | 棒状单极电凝 | 1 | 把 |  |
| 19 | 单极高频电线 | 3 | 把 |  |
| 20 | 气腹针 | 2 | 个 |  |
| 21 | 三通冲洗管 | 2 | 套 |  |
| 22 | V型持针钳 | 2 | 把 |  |

- 采购包4：

- （一）麻醉机：

- ▲1.适用于成人、儿童和新生儿，有悬吊或推车两种安装方式（提供产品注册证作为证明文件,证明文件须盖生产厂家公章）。

▲2.麻醉机工作方式：电动电控呼吸机（容量控制模式潮气量设定范围：10-1500 ml）或气动电控呼吸机（容量控制模式（非PCV-VG、非SIMV-VG模式，潮气量设定范围：5-1500 ml）。（提供产品彩页或产品说明书扫描件作为上述参数的证明文件）。

3.通气模式：手动控制、自主呼吸、容量控制、压力控制、容控同步间歇指令通气、压控同步间歇指令通气、压力控制容量保证、同步间歇指令容量保证、心脏旁路模式、暂停模式、待机模式。

▲4.内置后备铅酸电池（非锂电池），防止麻醉机在富氧状态下发生电池自燃甚至爆炸，最大程度保障麻醉安全。断电后电池使用时间≥90分钟。

5.为保证麻醉机最大程度的稳定使用，麻醉机自身的输入电源电压（非外接稳压器）范围100-240伏特，50/60赫兹。

6.挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐（非第三方OEM产品）。

7.麻醉机主机集成第二状态显示屏（非外接屏幕），显示气源，气道压力等信息。

▲8.每台机器配备≥10个高精度热丝式或光电流量传感器或涡轮式流量传感器（非压差式流量传感器），保证监测精度不受水汽影响。

9.标配一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、呼末CO2及自动识别麻醉气体吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，非化学氧电池，无需定期更换。采样气体回流到呼吸系统。

10.使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭，50-300 ml/min。（提供产品彩页或产品技术白皮书或产品说明书扫描件）。

11.智能低MAC报警功能，可自动激活MAC低报警，有效防止病人术中知晓。（提供所投产品技术白皮书或产品说明书扫描件，证明材料要求内容能体现满足上述参数要求）。

▲12.压力支持ΔPsupp设置范围：关，3 - (70-PEEP) cmH2O。（提供厂家盖章的技术说明书或技术规格书截图作为证明文件）。

13.吸呼比（吸气时间与呼气时间的比值）：1：49-49：1。（提供产品彩页或产品技术白皮书或产品说明书扫描件）。

14.吸气压力Pinsp设置范围：(PEEP+5)-80cmH2O（压力模式下）

15.呼气末正压PEEP设置范围：关，2-35cmH2O。

16.最大吸气流速为≥160L/min。

17.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

18.日志中可保存≥5000个条目个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。（提供所投产品技术白皮书或产品说明书扫描件，证明材料要求内容能体现满足上述参数要求）。

19.当气体供应发生故障时，可利用室内空气进行进行通气或配备空气压缩机供气。

20.支持与同品牌监护仪连接，传输麻醉机波形、参数等信息到监护仪，方便信息系统采集。

21.触摸显示屏。

★麻醉机配置清单（单台）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 移动台车 | 1 | 台 |
| 3 | 七氟醚挥发罐 | 1 | 个 |
| 4 | 重复性钠石灰罐 | 1 | 个 |
| 5 | 5米空气连接管 | 1 | 条 |
| 6 | 5米氧气连接管 | 1 | 条 |
| 7 | 流量传感器 | 10 | 个 |
| 8 | 采样管 | 10 | 条 |
| 9 | 滤水杯 | 6 | 个 |
| 10 | 麻醉气体监测模块（O2、N2O、呼末CO2及自动识别麻醉气体吸入和呼出浓度等） | 1 | 套 |
| 11 | 回路加热模块 | 1 | 套 |
| 12 | 废气排放装置 | 1 | 套 |

（二）骨科专用手术床：

- 一、技术性能要求：

- 1.用于广泛的骨科手术：满足脊柱、创伤、关节手术需要。

- ▲2.手术床床体设计符合人体工程学原理，采用优质不锈钢，床底座为全镍铬不锈钢材料（拒绝ABS、高强度玻璃钢材料或高分子材料），经防锈处理，超薄底座设计，床底座厚度一致＜11cm，额定载重量＞360Kg，为各种手术C臂、G臂拍片，提供更大的垂直运行空间，易于清洁保养，适用于各种手术及术中拍片。

- 3.床面可透X光，无缝减压记忆床垫，避免患者发生褥疮，减少负损害发生，抗静电，抗菌，防渗液，耐酸碱腐蚀，阻燃，易于清洁保养。

- 4.采用电动调节方式调节床体各种变化：升降、头脚倾斜、左右倾斜、背部上折及下折，折刀位、沙滩椅位和水平自动复位功能，以上操作拒绝手动及半电动方式（即手动机械调节）。

- 5.配备开机自我诊断功能，具有故障代码显示功能，便于快速发现故障部位，及时排除故障原因。

- 6.至少提供两套电动控制系统，若手控器面板发生故障，备用控制系统可提供手术台的基本操作，最大限度的保护患者安全。

- ▲7.第二备用操作系统设置在底座侧面位于患者头端，远离无菌区、远离手术医生站立的位置，此系统启用时不破坏手术无菌环境。

- ▲8.床面具有电动单向平移功能，平移距离≥310mm。平移后可连续透视空间＞130cm，满足术中骨科拍片要求。

- 9.配有独立的紧急停止按键，紧急情况时，可停止手术台的一切操作，最大限度的保护患者安全。

- 10.配有铅酸蓄电池，主电池组：24 V，14Ah (电池组规格：每台12V/14Ah*2)，能连续工作满足80台以上手术要求。

- 11.配有USB 端口可与现有手术室数字一体化衔接、实现远程医疗和设备故障及时诊断，并能提供兼容及扩充功能。

- 12.配有安全防撞保护，当床面各段动作发生意外冲突时，手控器会在发生冲突前声光报警，并停止动作，降低患者发生危险的可能性，避免床体严重损坏。

- 13.头板、腿板可互换位置，具有正向体位、反向体位双重体位功能，手控器附有反向体位操作模式，并自动记忆为反向体位服务，反向体位时X光连续透视≥130cm，满足术中造影要求。

- ▲14.手术床4个脚轮采用直径≤10cm小脚轮设计，方便手术床移动旋转，降低手术床底座高度，利于C臂运行。

- 15.遥控器具有背光按键显示功能，方便在较暗手术环境下操控各按键。

- 16.折刀位、沙滩椅位、水平自动复位、皆由一键式操作完成，并在手控盒上有醒目操作按键。

- 17.配备悬空式碳纤维骨科牵引架，下肢牵引手术时，牵引架可满足创伤牵引所有手术要求，无需双杆。要求如下：

- ▲（1）骨科牵引架采用悬空式单杆碳纤维。

- （2）牵引外展臂、通用骨盆托板及会阴支杆皆由可透X光的碳纤维材质制成，为C臂的使用创造最大操作空间，保证透视影像不受牵引架的影响。

- （3）附件材质要求为铝合金，具有防腐蚀、易于清洁保养及消毒。

- （4）牵引架载重＞250 kg。

- （5）全方位三点定位配有精确数字刻度显示，便于医生术中牵引定位。

- （6）旋转关节配有数字指示设计，便于医护人员根据使用经验记录各种手术适当外展臂相对角度，加快病患体位的设置。

- 二、参数要求：

- 1.床面长度＞2050mm。

- 2.床面宽度＞500mm。

- 3.床面最低高度≤680mm   床面最高高度≥1100mm。

- 4.头脚倾≥30°。

- 5.左右倾≥20°。

- 6.头板上折≥80°，下折≥90°。

- 7.背板上折≥70°，下折≥45°。

- 8.腿板外展≥90°，下折≥90°，上折≥25°。

- 9.单向电动平移距离≥310mm。

- 10.牵引架参数要求：

- （1）短牵引段外展角度：0-180°。

- （2）长牵引段外展角度：0-180°。

- （3）牵引距离＞170mm。

- （4）高度调整＞420mm。

- （5）长牵引杆可固定附件的范围≥1500mm。

- ★三、配置要求：

- 1.电动手术床                           1台

- 2.手臂板                               1对

- 3.躯体绑带                             1套

- 4.麻醉幕帘架（含固定器）               1套

- 5.防滑垫                               1个

- 6.侧位脊柱微创固定垫                   1套

- 7.悬空手架                             1套

- 8.侧身腰架                             1套

- 9.耻骨支撑架                           1套

- 10.面部支撑垫                          1个

- 11.分体脊柱手术垫组                    1套

- 12.碳纤维肘、膝、踝固定架              1套

- 13.吊腿架                              1套

- 14.悬空式碳纤维单杆骨科牵引架          1套

| （1）圆承合器 | 1个 |
| --- | --- |
| （2）碳纤维通用骨盆托板及垫 | 1个 |
| （3）碳纤维会阴支杆及护套 | 1个 |
| （4）附件固定器 | 3个 |
| （5）胫骨&侧姿抗拉支杆 | 1个 |
| （6）碳纤外展延伸杆 | 1个 |
| （7）牵引器安装基座，插杆式 | 1个 |
| （8）末端支撑杆 | 1个 |
| （9）牵引器组立 | 1个 |
| （10）牵引靴（成人） | 1个 |
| （11）牵引靴保护垫 | 1个 |
| （12）托腿架（左、右各1个） | 1个 |
| （13）牵引架台车 | 1套 |

- （三）心肺复苏仪：

- 1.适用范围：适用于突发心脏骤停的成人患者的胸外按压急救。

2.按压深度：应能达到至少50mm按压深度，并可进行深度调节，调节步长：≤1mm。

- 3.按压频率：≥100次/分，≤120次/分，误差≤±2次/分。

4.按压模式：连续按压模式、30：2模式。

- 5.按压方式：采用胸骨按压方式。

6.驱动方式：电动电控型，充满电的情况下，可供电≥45分钟。

7.提示类功能：电量显示，低电压报警；低电量报警后，仍可连续工作时间≥15分钟。

▲8.可外接电源适配器供电及充电，电池最大充电时间≤120分钟。

9.工作状态：最大工作倾斜度：≥40°。

10.主机防尘防水等级≥IP44。

- 11.工作环境要求：满足炎夏、寒冬野外急救需求，满足潮湿天气环境下的急救需求。

12.工作温度要求：满足最低工作温度：≤-5℃，最高工作温度：≥40℃。

▲13.设备坚固耐用，防摔抗撞、适应各种急救恶劣环境，通过跌落试验：跌落高度≥1.2米（提供第三方机构检验报告）。

▲14.PCI背板材质具有良好的X射线透射性，适用于导管室等科室的使用。

- ▲15.整机重量≤4.5Kg。

- 16.具有复苏数据智能终端显示屏，能实时显示：至少显示按压深度、按压频率、中断时间、按压时间、CCF等。

17.清洁要求：设备表面应能耐受常规医院消毒酒精清洁擦拭，与患者接触部件可拆卸或更换。

★心肺复苏仪配置清单（单台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 装箱数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 3 | 电池 | 个 | 1 |
| 4 | 患者绑带 | 套 | 1 |
| 5 | 患者稳定带 | 套 | 1 |
| 6 | 手持终端 | 套 | 1 |
| 7 | 便携背包 | 个 | 1 |

- 采购包5：

（一）全自动生化免疫流水线：

1	系统整体要求

▲1.1	全自动生化免疫分析流水线系统，系统应由轨道连接多台仪器，可实现样本在线装载、离心、全自动生化检测、全自动免疫检测，全自动样本处理系统具备样自动离心，轨道模块及分析仪模块均采用同一品牌，满足医院统一服务的需求。

1.2	流水线用于与样本处理系统的连接，以构成实验室自动化系统。流水线须采用非气源动力，节省实验室空间，减少噪音。

1.3	设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案。

2	样本前处理系统

2.1	进出样模块。

▲2.1.1	单模块最大同时收纳样本的能力：≥1000样本，能同时支持连续进样及进出样功能。

2.1.2	最大处理能力：≥800样本/小时。

2.1.3	流水线具有急诊模式、急诊优先，优先进样，优先检测，无需人工预分类。

2.1.4	具有样本前处理阶段样本血清质量判断功能，自动识别溶血、脂血、黄疸样本，且能对样本进行血清拍照，并将照片传输至LIS永久保存便于查看。

2.2	离心模块

▲2.2.1	线上单模块离心机速度＞450样本/小时。

2.2.2	单台离心机支持同一批样本管数≥80管。

2.2.3	离心单元能在5-25℃工作，且具有自动平衡功能的离心能力单个样本或单个样本架，离心机均可自动平衡离心。无需人工进行配平。

2.2.4	在操作流程上能先进行样本的离心再进行样本判断分类，筛选出血清质量不合格/样本离心不合格的样本，避免错误的检测结果和不必要的试剂浪费。

3	轨道传输系统

▲3.1	轨道运输方式采用磁悬浮/电磁马达皮带等运输方式，主体轨道≥4轨道双向运输。

3.2	轨道运输总速度≥5000管/h,便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能。

▲3.3	流水线全轨道采用单管运输方式，任何环节包括在分析仪里面均无需架式管理干预，非五联架运输，确保样本能快速释放。

3.4	自动识别条码信息，流水线依据条码信息全程跟踪样本管的分配和路由，支持RFID标本追踪技术，对错误条码或不清晰条码能有报警提示。

3.5	轨道具备容灾能力，突发情况时在线连接的检测分析模块均可独立工作。

4	数据管理系统

4.1	能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中文版中间体软件。

4.2	能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。

4.3	能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控样本处理过程和追踪样本未知信息及仪器运行状态。

4.4	软件具备综合运营管理分析能力，能图形化呈现营运数据。

5	生化检测模块

▲5.1	测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H，ISE测试≥600测试/小时。

5.2	分析方法：终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法等。

5.3	样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进。

▲5.4	样本针携带污染率：≤0.1PPM。

5.5	单模块试剂位：双试剂盘，数量≥144个，不含拓展位。

5.6	试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃。

5.7	试剂装载：可进行在线装载，即不停机加载试剂，同时具备独立的PAD屏，能显示试剂仓状态。

▲5.8	反应杯材质及数量：石英玻璃杯，单模块数量≥410个。

5.9	反应体积：最小反应体积≤80μL。

▲5.10	反应盘温控方式：非水浴控温方式，免维护免保养。

5.11	波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm。

5.12	反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶。

5.13	同时测定项目：单模块双试剂同时分析项目≥66项（不含ISE）。

5.14	全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化。

▲5.15	仪器设计使用期限≥10年。

6	免疫检测模块

6.1	在线检测通量≥500T/H。

6.2	进样方式：轨道进样，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入。

▲6.3	样本加样量满足最小≤10μl且最大≥180μl。

6.4	具备样本血清质量识别功能。

6.5	自动校正试管条码扫描位置。

6.6	检测原理：酶促化学发光法。

▲6.7	取样系统采用钢针加样，无TIP头等额外耗材。

6.8	试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

▲6.9	单模块试剂位：具有≥35个冷藏试剂位，试剂仓温度控制在2—8℃。

6.10	试剂瓶装置：集成穿刺式，硅胶膜自封口。

6.11	单模块反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载1200个。

6.12	反应温度控制在37℃±0.1℃（需提供证明文件，如投标产品检测报告或向社会公开的投标产品彩页或说明书）。

6.13	生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术。

6.14	全部检测项目≥70项。

▲6.15	检测项目：能同时检测甲状腺功能评估相关项目（FT3\FT4\TSH\TRAB\rT3等）、性腺功能评估（PRL\E2\PROG等）、肿瘤标记物（CEA\AFP\CA125\CA199等）、心肌标记物（BNP\TNI等）。

6.16	首个样本出结果时间＜18min。

6.17	具有在机自动重测、自动稀释功能。

6.18	急诊通道：具有独立急诊通道，并且有优先处理胸痛中心样本的急诊检测能力。

6.19	校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证。

6.20	甲功项目（FT3、T3、FT4、T4、TSH）进入 中华人民共和国 卫 生 行业标准临床常用生化检验项目参考区间，提供中华人民共和国卫生行业标准证明文件。

6.21	发光所有省际联盟集采项目均A组中标。

6.22	仪器设计使用期限≥10年。

★7 第三方设备

霉菌培养箱(180升)1台。

二氧化碳培养箱(180升)1台。

电脑工作站（显示屏、主机）2套。

- （二）全自动细菌鉴定药敏分析仪：

一、用途：与适配试剂配合使用，对分离出的微生物进行鉴定和药敏分析。

二、技术参数：

1.鉴定原理：采用生化反应法，对分离出的微生物进行鉴定。

2.药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

▲3.具备加样模块、孵育模块、检测模块，动态法连续监测结果。

▲4.孵育位≥60个。（提供证明文件）

5.具备条码阅读器模块，可自动识别板卡信息。

6.检测系统：

6.1板卡≥120孔，多浓度包被，可检测真实MIC值。

6.2 CARSS网技术方案必须监测的药物全覆盖、折点全覆盖。

6.3链球菌药敏板卡包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草绿色链球菌及其它β-溶血链球菌；抗生素检测包括青霉素（覆盖CLSI最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等。

▲6.4包含配套真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，包含泊沙康唑、伊曲康唑、阿尼芬净等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测。

6.5药敏卡包被具备符合专家共识治疗方案的一线抗菌药物，包括头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。

6.6既有单药敏板、鉴定药敏复合板，又具有单鉴定板。

6.7试验开始后无需添加辅助试剂。

7.专家系统：

7.1专家系统可依据最新CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正，并显著提示不常见耐药表型，并支持专家规则自定义。

7.2能够检测≥20种临床常见耐药表型，至少包括MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP。

8.软件及信息化功能：

8.1全中文操作界面，可自定义报告模板。

8.2可实现与Lis数据的交互、条码跟踪。

8.3支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配。

▲8.4支持微生物信息化系统，可将质谱鉴定结果自动传到药敏仪，有利于微生物检验自动化、信息化和标准化实现。

★三、配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 附件箱 | 1个 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 保险丝 | 2根 |
| 5 | 光盘 | 1个 |
| 6 | 中文说明书 | 1本 |
| 7 | 电脑工作站（显示屏、主机） | 2套 |
| 备注：其它附件以装箱单为准 |  |  |

（三）全自动血培养仪：

1.检测原理：比色法。

2.培养方式：固体加热，摇摆震动恒温培养。

3.标本位：单机检测瓶位≥240个，后期可拓展至300瓶位以上。

4.样本类型：可检测临床血液、体液标本、痰液标本等。

5.标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血。

▲6.检测菌株：检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌。

7.检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。

8.阳性报警时间：90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时。

▲9.培养瓶种类：培养瓶种类应包含：标准瓶、树脂瓶、分枝杆菌瓶等。

10.培养瓶材质：碳纤维塑胶材料，生物安全性佳，瓶身具备中文标识，便于识别血瓶种类。

▲11.厌氧瓶：树脂厌氧瓶厌氧性能优异，树脂厌氧瓶肉汤含量≥40ml，严格需氧菌在厌氧瓶不生长，血培养瓶临床使用便捷，无需单个密封包装。

12.培养条件设置：预设的培养时间与温度可随时修改设置。

13.仪器自动校正：仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制。

14.中和抗生素方式：采用多种规格树脂吸附残留抗生素。

15.营养成份：具有多种营养成分，其中包含V因子和X因子等生长因子，营养更加丰富，利于苛养菌检出。

▲16.培养提示：血培养仪器外置醒目的彩色灯带，指示不同的培养状态。

17.使用条形码：可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询，条形码信息区分不同类型培养瓶。

18.操作界面：仪器控制电脑为触摸屏一体机，屏幕尺寸≥13英寸，电脑存储≥128G，操作系统为中文windws系统，可存储超过10万条血瓶生长信息。

19.数据安全性：在通讯短暂失联情况，可以自动进行数据找回，保证数据安全完整。

20.操作便捷性：可直接进行血培养瓶随机条码扫描上机，无需多余操作；通过颜色标注不同的孵育孔位。

21.温控性能：温度准确度偏差应不超过±1.0℃，温度波动应不超过2.0℃。

22.自动统计功能：整体阳性率；科室阳性率；阳性培养时间；每日检测量等≥6种统计方式。

▲23.系统配置：可与微生物实验室管理系统连接，可实现院内远程访问从采样、接种到培养、鉴定，药敏等环节，对微生物血培养、质谱、药敏等数据信息进行统一管理，实现了微生物各流程检测数据的无缝连接。

▲24.卫星血培养功能：通过与微生物实验室管理系统连接，使分布于急诊，临床与微生物的血培养实现互联互通，解决夜间血培养延迟问题，血培养瓶在不同仪器间转移后可实现仪器间血培养生长曲线的同步和整合，避免漏检，提升血培养阳性率。

25.信息安全：电脑自动屏保，保护信息安全。

26.培养提示：培养过程中特定时长后提醒功能，具体时长可根据需要自行设置。

27.相关认证：CE、NMPA认证。

28.仪器声音：震荡电机采用独特的静音结构设计，仪器运行声音≤50分贝。

29.尺寸：仪器占地面积小于0.25平米，仪器小巧可放置于桌面。

★32.配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微生物培养监测仪 | 4 |
| 2 | 计算机 | 一体机、显示器支架、手持式条码扫描器 |
| 3 | 交换机 | 1 |
| 4 | 网线 | 1 |
| 5 | 电热恒温培养箱(214升) | 1 |
| 6 | 电脑工作站（显示屏、主机） | 2套 |
| 备注：其它附件以装箱单为准 |  |  |

（四）全自动血型分析仪：

1.电源电压：电压：～220 V；频率：50 Hz。

2.环境温度：10℃-30℃。

3.相对湿度：≤85%。

4.大气压力：85kpa-106kpa。

5.用途：全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。

6.功能：全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程。

7.测试速度：ABO正反定型每小时可完成不少于50张卡。

▲8.设备结构：抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。

9.标本位：流水线式运行，可同时放置≥128个样本，原始管上机。

10.试剂位：≥10个自动混匀试剂位，采用偏心摇匀设计、2个稀释液位置。

11.条码扫描：具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息。

12.穿刺模块：配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔微柱凝胶卡。

▲13.加样原理：采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液。

▲14.加样臂：1个及以上加样臂，2个加样通道，避免交叉感染，采用一次性吸头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能。

15.加样重复性及准确度：加样量100（ul）、重复性CV（%）≤0.85%、准确性（%）≤±1.1%。

16.孵育温度：室温~60℃。

▲17.离心机：≥2台独立离心机装，载量24卡位，最高转速2800r/min。

18.试剂卡容量：可放置≥86张试剂卡。

19.操作系统及软件：中文windows操作系统，Access数据库，可连接LIS/HIS系统。

★配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑工作站（显示屏、主机） | 2套 |
| 备注：其它附件以装箱单为准 |  |  |

采购包6：

- （一）高清胃肠镜：

一、电子图像处理器

1.主机、光源为分体机设计。

2.数字HDTV：HD-SDI：2, DVI-D：2(1920*1080P)。

3.模拟/数字HDTV：DVI-I：1。

4.色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度可调。

5.对比度：≥3档可调。

6.测光模式：平均测光、峰值测光、自动测光。

7.具备结构强调功能。

8.具备色彩强调功能。

▲9.图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，共≥10级。

10.特殊光模式：≥3种。

11.冻结模式：实时冻结，有三种冻结模式可选。

12.切换按键：内镜按键，面板多功能键。

▲13.至少可兼容已上市同品牌内窥镜：可兼容高清电子胃镜、高清电子肠镜、电子十二指肠镜、环扫/扇扫超声电子胃镜、超声支气管镜、高清支气管镜、高清鼻咽喉镜。

14.患者信息：患者ID，患者姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名。

15.临床过程：存储≥20条临床过程。

二、医用内窥镜用冷光源

1.照明光源：多个LED，光源整合技术。

▲2.灯泡使用寿命：≥14000小时。

3.亮灯方式：切换调节器。

4.光源控制：LED自动能量控制。

5.光源冷却方式：强制空气冷却。

6.自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整）。

7.送气压力切换：高/中/低/关。

8.透射照明：光照以最大亮度闪烁从体外可查先端位置。

9.光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结。

三、电子上消化道内窥镜（高清电子胃镜）

1.观察方向：0°（直视）。

2.视野角：≥140°。

3.观察景深：2～100mm。

▲4.先端部直径：≤9.2mm。

5.软性部直径：≤9.3mm。

6.弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。

7.钳道直径：≥2.8mm。

8.有效长度：≥1100mm。

9.全长：≥1400mm。

10.图像传感器：高清CMOS图像传感器。

11.可兼容高频发生器。

▲12.具备前射水功能。

四、电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜）

1.观察方向：0°（直视）。

2.视野角：≥170°。

3.观察景深：2～100mm。

4.先端部直径：≤12.8mm。

5.软性部直径：≤12.8mm。

6.弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。

▲7.钳道直径：≥3.8mm。

8.有效长度：≥1330mm。

9.全长：≥1630mm。

10.图像传感器：高清CMOS图像传感器。

11.可兼容高频发生器。

12.具备前射水功能。

五、高频手术系统工作站

1.集电切、内镜切、电凝、双极凝功能于一体设计，具有很强的操作性和适用性，满足不同手术需求。

2.工作频率：450KHz。

3.模块化设计，具备硬件模块和软件升级，根据需求实现个性化配置。

4.输出功率：电切最大输出功率：350W，电凝最大输出功率：120W。

5.具有手控和脚控两种控制方式，可多路输出。

6.主机前面板采用符合人机工程学角度（8度斜面），斜面设计方便多角度观看，操作直观简单。采用LCD彩色触摸显示屏，可以通过触摸显示屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

7.可同时连接单极器械、双极器械、腔镜等器械并可智能识别不同类型器械。

8.工作模式：≥7种。

9.有专用的电外科治疗模式，可满足各科手术要求。分别具有纯切一、混切一、混切二、强力凝、柔和凝、标准双极凝。

10.具专用内镜治疗模式（ENDO CUT模式）内镜切一。具有效果，宽度，间隔可根据实际需求自由调节切凝功率和时间；切割与凝血交替进行，可用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等内镜下的各种手术。

11.具有4mm和8mm高频线接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

12.具有双刀笔输出，满足分置操作手术的需求。

13.具有上下调节键和数字输入键盘2种调节方式，可以实时输入需要的功率数值。

14.智能反馈技术：主机通过电脑控制，具备组织密度即时反馈技术。可依据组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节。

15.具有断电保护电路，实时记忆使用各功能的输出设定值。

16.采用三联脚踏或双脚踏控制（选配两个脚踏接口），可以单双极自动转换，方便操作者的使用。

17.具备开机自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供语音报警功能。

18.具有断电、开路、短路、过功率、过压、过热、过电流自动保护功能。

19.冷却方式：无外置风扇设计，自然散热。

20.具有音量调节功能。

21.具备扩充接口，可用于系统升级、存储等功能。

22.支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单极及双极类型中性电极。

23.具备中性电极动态监控系统，监测异常时主机可立即停止输出并发出语音报警和显示界面报警提示。

24.具有防止误操作，防止其他设备干扰。

25.可升级氩气系统。

六、额定输出功率：

纯切一：1W～350W。

混切一：1W～350W。

混切二：1W～350W。

强力凝：1W～120W。

柔和凝：1W～120W。

标准双极凝：1W～120W。

内镜切一：具有效果，宽度，间隔可调。

七、正常运行：

环境温度：10℃～40℃。

相对湿度：30%～75%。

大气压力：700hPa～1060hPa。

电压：220V~±22V。

★高清胃肠镜配置清单（单台）

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1台 |
| 2 | 医用内窥镜用冷光源 | 1台 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜（高清电子胃镜） | 1条 |
| 4 | 电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜） | 1条 |
| 5 | 高清医用监视器 | 1台 |
| 6 | 台车 | 1台 |
| 7 | 内镜用送水装置 | 1台 |
| 第三方设备 |  |  |
| 1 | 高频手术系统工作站 | 1台 |

- （二）宫腔镜系统及高频手术系统：

- 1.摄像主机

- 1.1具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800 万。

- 1.2颜色风格≥4种，满足不同临床医生的色彩风格喜好。

- 1.3采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

- 1.4具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。

- 1.5内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出。

- 1.6主机自带内置USB3.0接口刻录系统，USB接口支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个USB存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

- ▲1.7具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

- 1.8录像文件支持exFAT FAT32 NTFS文件格式。

- 1.9具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

- 1.10需具有U盘设置功能，支持格式化功能。

- 1.11具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号，2路高清信号。

- 1.12信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。

- ▲1.13具有自动对焦功能，可短按AF键实现一键对焦。

- ▲1.14具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps。

- 1.15具有用户配置功能，医生可自定义≥15种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。

- ▲1.16具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

- ▲1.17具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。

- 2.摄像头

- 2.1摄像头防电击程度分类：防除颤CF级别I类。

- 2.2白光摄像头重量≤190g，精巧轻便，减少握持压力。

- 2.3白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像。

- 2.4摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式。

- 2.5摄像头防护等级：≥IPX7。

- 2.6具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，有20种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。

- 2.7摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管。

- 3.冷光源

- 3.1设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。

- 3.2设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

- 3.3整机功率260VA，工作电源AC220V，50Hz。

- 3.4白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

- 3.5LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本。

- 3.6光输出最大中心照度≥3000000Lux,确保照明充足。

- 3.7可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求。

- ▲3.8具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

- 3.9防电击程度分类等级为防除颤CF型。

- 3.10光输出孔直径为7.2±0.5mm。

- 3.11冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。

- ▲3.12具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。

- 3.13具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

- 3.14具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

- 3.15与摄像主机同一品牌，保证荧光显影的精准度和清晰度。

- 4.显示器

- 4.1 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。

- 4.2支持4K 60Hz超高清显示。

- 4.3具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

- 4.4具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

- 4.5最大背光亮度≥800cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。

- 4.6显示器对比度≥1400。

- 4.7具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

- 4.8具有节能环保认证。

- 5.台车

- ▲5.1台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。

- 5.2具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。

- 5.3台车可放置32寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。

- 6.内窥镜用冲洗吸引系统

- 6.1基础性能：

- 6.1.1设备类型：I类CF型，具有除颤放电防护能力，可应用于心脏手术。

- 6.1.2脚踏IPX8防护等级，主机IPX2防护等级，全方位防水设计，更经久耐用。

- 6.1.3运行模式：连续运行。

- 6.2.宫腔模式：

- 6.2.1压力设置范围：不窄于 0-200mmHg，调节步长：1、2、5、10mmHg 可调节；当设置压力≥ 50mmHg 时，压力设置的允差为±5% ；当设置压力 <50mmHg 时，压力设置的允差为±2.5mmHg。

- 6.2.2冲洗流速范围：不窄于0-500mL/min，调节步长：不小于10mL/min。

- 6.2.3吸引流速范围：不窄于0-200mL/min，调节步长：不小于10mL/min。

- 6.3.功能与设计：

- 6.3.1≥7英寸触摸屏设计，触控流畅，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

- 6.3.2具有中文操作语言，便于国内医护人员使用。

- 6.3.3创新的一体化管路设计，整合硅胶管、压力膜、握持固定块于一体，可单手完成装管操作，便捷高效。

- 6.3.4具有手动校准功能，可手动设置人机高度差和镜鞘型号，消除液体通路上的压强差，精准控制宫内压。

- ▲6.3.5具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘压强差，更高效精确地控制宫内压，避免宫内压过高引发子宫穿孔风险。

- 6.3.6可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量，可有效避免TURP综合征。

- ▲6.3.7具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警，有效避免气体进入腔体引发空气栓塞风险。

- 6.3.8主机背面具有USB通用串行总线，可连接外部称量系统，可实时记录废液量，并在主界面显示液体负欠量。

- 6.3.9具有触摸屏锁屏开关功能，开启锁屏功能后，若无操作，1分钟后自动锁定，避免误操作。

- 6.3.10具有医生配置功能，可一键进入，并设置个性化运行参数。

- 6.3.11可选配专用台车，带有一体式液袋挂架，方便设备移动与液袋放置。

- 6.3.12配备冲洗管路和吸引管路，可重复灭菌使用≥50次。

- 6.3.13重量：≤8.8kg。

- 7.宫腔镜及手术器械：

- 7.1配有直径4mm光学镜体，具有30度视向角和68°视场角，工作长度302mm。

- 7.2 4mm镜体配有平均外径为6.3mm的鞘套，含5Fr.器械通道。

- 7.3配有直径2.9mm光学镜体，具有30度视向角和80°视场角，工作长度302mm。

- 7.4 2.9mm镜体配有平均外径为5mm的鞘套，含5Fr.器械通道，免扩宫操作。

- 7.5工作距离为10mm下，宫腔镜的分辨率≥9.36lp/mm。

- 7.6工作距离为10mm下，宫腔镜照度应＞1500lx。

- 7.7配有3种5Fr.半硬性手术器械，具有340mm规格长度，满足多场景应用需求。

- 7.8设备类型：CF型。

- 7.9 IPX7防护等级。

- 7.10分体鞘套设计，快锁安装方式，使用更便捷，洗消更彻底。

- 7.11分别配有适用于2.9mm和4mm镜体的闭孔器，减少进入宫腔带来的宫颈损伤。

- 7.12独立进水与出水通道设计，连续灌流视野更清晰。

- 7.13光学镜及全套手术器械支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷多种灭菌方式。

- 8.电切镜和器械：

- 8.1.电切镜：

- 8.1.1.内窥镜：直径4毫米，视向角12度，视场角：大于60度。光学工作距：20mm，光学镜的有效景深范围：3mm-50mm。

- 8.1.2.操作器（手件）：被动式。

- 8.1.3.内鞘：周径不大于25Fr、可360°旋转。

- 8.1.4.外鞘：周径不大于27Fr，带进出水开关。

- 8.1.5.闭孔器：采用活动闭头。

- 8.1.6.电切镜电极：环状、钩针状可选择，可适用于妇科手术，符合医疗器械管理分类为III类的医疗产品注册证。

- 8.2.高频手术系统：

- 8.2.1工作频率：≥300KHZ。

- 8.2.2输出功率：等离子电切：≤200W；等离子电凝，≤120W。

- 8.2.3额定负载：等离子电切模式：300Ω±10Ω；等离子电凝模式：100Ω±10Ω。

- 8.2.4安全等级：CF型。

- 8.2.5具有开机自检功能，可以根据故障代码准确判断设备故障点。

- 8.2.6适用范围:可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。

- 8.2.7主机显示屏：应为全触摸彩色液晶屏，操作简便。

- 8.2.8内窥镜自动保护功能，减少内窥镜烧灼损坏。

- 8.2.9电极激发迅速,可以快速清刀，避免组织粘刀。

- ★9.配置清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 摄像主机 | - 1 |  |
| - 2 | - 摄像头 | - 1 |  |
| - 3 | - 冷光源 | - 1 |  |
| - 4 | - 显示器 | - 1 |  |
| - 5 | - 32寸显示器俯仰挂架 | - 1 |  |
| - 6 | - 台车 | - 1 |  |
| - 7 | - 摄像头灭菌盒 | - 1 |  |
| - 8 | - 内窥镜用冲洗吸引系统 | - 1 |  |
| - 9 | 4mm硬性光学内窥镜 | - 2 |  |
| - 10 | 4mm适配鞘套 | - 2 |  |
| - 11 | 4mm适配操作器 | - 2 |  |
| - 12 | 2.9mm硬性光学内窥镜 | - 2 |  |
| - 13 | 2.9mm适配鞘套 | - 2 |  |
| - 14 | 2.9mm适配操作器 | - 2 |  |
| - 15 | 宫腔镜下推结器 | - 1 |  |
| - 16 | 宫腔镜下持针器 | - 1 |  |
| - 17 | 半硬性尖头剪 5Fr 340mm | - 2 |  |
| - 18 | 半硬性抓钳 5Fr 340mm | - 2 |  |
| - 19 | 半硬性活检钳 5Fr 340mm | - 2 |  |
| - 20 | 导光束（Φ3.5mm，3m长） | - 2 |  |
| - 21 | 宫腔镜器械盒 | - 4 |  |
| - 22 | 重复用冲洗管 | - 5 |  |
| - 23 | 高频手术系统（详见附件1） | - 1 |  |

附件 1

★高频手术系统配置清单

| 序号 | 品 名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高频手术系统 | 1台 |
| 2 | 双极连线 | 2条 |
| 3 | 12°内窥镜 | 2个 |
| 4 | 被动式操作件 | 2个 |
| 5 | 外鞘,24Fr | 2个 |
| 6 | 内鞘,22Fr | 2个 |
| 7 | 闭孔器 | 2个 |
| 8 | 电切环 | 7支 |
| 9 | 钩状电极 | 1支 |
| 10 | 滚球电极 | 2支 |
| 11 | 消毒盒 | 2个 |
| 12 | 分离钳 | 2把 |
| 13 | 持针钳 | 1把 |

- （三）腹腔镜系统：

- 1.摄像主机

- ▲1.1主机具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。

- 1.2搭配同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的3D和近红外光荧光同时同屏成像。

- 1.3防电击程度分类为：CF级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

- 1.4具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

- 1.5支持八种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏-四分屏、绿色荧光-四分屏、黑白荧光-四分屏、彩色荧光-四分屏。不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

- 1.6具备不少于4种颜色风格，满足不同临床医生的色彩风格喜好。

- ▲1.7具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

- 1.8主机具备智能去雾优化功能，提升烟雾下的图像画质。

- 1.9采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

- ▲1.10荧光灵敏度调节不少于3档，荧光亮度调节不少于7档，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。

- 1.11主机自带内置USB3.0刻录系统，支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

- ▲1.12连接3D内窥镜时，视频录制可以选择录制2D或3D模式。

- 1.13具备不少于两个USB接口，可同时插入两个USB存储设备，当其中一个USB设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

- 1.14录制4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps。

- 1.15具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。

- 1.16至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少2路高清信号输出。

- 1.17具有用户配置功能，医生可自定义≥30种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。

- 1.18主机具备计时器功能，可以通过计时器记录手术时长。

- 1.19具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

- 1.20具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。

- 1.21主机信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥70dB。

- ▲1.22主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合同屏显示等功能。

- 1.23至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

- 1.24光谱染色效果可进行全屏和分屏两种方式进行展示。

- 1.25主机具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。

- ▲1.26具有3D视差调节功能及3D自动回正功能，满足临床客户立体感需要。

- 1.27具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中，让外科医生更全面掌握患者生命体征信息。

- 2.摄像头

- ▲2.1摄像头具有双CMOS成像芯片，分别针对白光和荧光独立成像，互不干扰。

- ▲2.2摄像头可接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像。

- 2.3具有手自一体化对焦功能，也可通过旋转转轮实现手动对焦。

- 2.4摄像头可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度。

- 2.5摄像头具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间。

- 2.6具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥20种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、计时器、白平衡、拍照、录像、电子放大、切换图像模式等功能设置。

- 2.7摄像头重量≤240g，精巧轻便，减少握持压力。

- 2.8摄像头防护等级：≥IPX7。

- 2.9像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。

- 3.胸腹腔镜

- 3.1支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。

- ▲3.2与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。

- 3.3直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm。

- 3.4视场中心角分辨率≥7.0C/(°)。

- 3.5大景深光学视管，有效景深3mm-190mm。

- ▲3.6显色指数≥90，更好的色差分辨能力和色彩还原性。

- 4.3D电子镜

- ▲4.1一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持2D白光、2D荧光和3D白光、3D荧光成像，3840*2160 和4096*2160 像素超高清视频显示。

- 4.2防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

- 4.3具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

- 4.4电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作。

- 4.5快捷键可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度。

- 4.6快捷键具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间。

- 4.7有≥3个自定义按键，可设置≥20种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、计时器、白平衡、拍照、录像、电子放大、切换图像模式、一键切换2D/3D模式等功能。

- 4.8直径10mm，30/0度视向角可选，工作长度≥320mm。

- 4.9视场角≥80度，观察范围更大，更便于腹腔探查。

- ▲4.10电子镜防水防尘等级IPX7，整镜支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式及不少于600次高温高压灭菌。

- ▲4.11支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。

- 4.12免对焦设计，无需手动对焦，手术操控更便捷。

- 4.13具有主动防雾功能，有效避免镜体起雾，手术进程更流畅。

- 4.14电子镜景深范围20-200mm。

- 4.15视场中心角分辨力≥9.02C/(°)。

- 5.冷光源

- ▲5.1具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

- 5.2具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。

- 5.3摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗。

- 5.4冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

- 5.5白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

- ▲5.6 LED灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本。

- 5.7光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。

- 5.8光源亮度调节不少于12档。

- 5.9冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）。

- 5.10具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

- 5.11具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

- 5.12与摄像主机同一品牌，保证荧光显影的精准度和清晰度。

- 6.气腹机

- 6.1流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

- 6.2压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。

- 6.3采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。

- 6.4具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

- 6.5具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

- 6.6气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

- 6.7.具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min。

- ▲6.8具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。

- 6.9与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

- 7.显示器

- 7.1 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。

- 7.2可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式。

- 7.3支持4K 60Hz超高清显示。

- 7.4具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

- 7.5具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

- 7.6最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。

- 7.7显示器对比度≥1000000。

- 7.8具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

- 7.9像素效率99.99%。

- 8.台车

- ▲8.1台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。

- 8.2具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。

- 8.3台车可放置32寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。

- ★配置清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 摄像主机 | - 1 |  |
| - 2 | - 摄像头 | - 1 |  |
| - 3 | - 胸腹腔镜 | - 3 |  |
| - 4 | - 导光束4.8*3 | - 1 |  |
| - 5 | - 3D电子镜 | - 1 |  |
| - 6 | - 导光束4.8*5 | - 1 |  |
| - 7 | - 冷光源 | - 1 |  |
| - 8 | - 50L气腹机 | - 1 |  |
| - 9 | - 显示器 | - 1 |  |
| - 10 | - 显示器俯仰挂架 | - 1 |  |
| - 11 | - 台车 | - 1 |  |
| - 12 | - 摄像头灭菌盒 | - 1 |  |
| - 13 | - 腹腔镜灭菌盒 | - 3 |  |
| - 14 | - 加长器械盒 | - 1 |  |
| - 15 | - 3D眼镜（挂耳式）5只 | - 1 |  |
| - 16 | - 3D眼镜（夹片式）5只 | - 1 |  |
| - 17 | - 中央供气连接管 | - 1 |  |
| - 18 | 剪刀 | 6 |  |
| - 19 | 持针器 | 6 |  |
| - 20 | 吸引器 | 5 |  |
| - 21 | 腔镜双极 | 5 |  |
| - 22 | 双极导线 | 5 |  |
| - 23 | 弯钳 | 10 |  |
| - 24 | 穿刺器5mm | 5 |  |
| - 25 | 穿刺器10mm | - 5 |  |
| - 26 | - 穿刺器12mm | - 5 |  |
| - 27 | 直角钳 | - 3 |  |
| - 28 | 肠钳 | - 3 |  |
| - 29 | 直角分离止血钳 | - 1 |  |
| - 30 | 分离止血钳 | - 3 |  |
| - 31 | 卵圆钳 | - 3 |  |
| - 32 | 气管钳 | - 1 |  |
| - 33 | 下肺耙 | - 1 |  |
| - 34 | 血管钳 | - 1 |  |
| - 35 | 血管拉钩 | - 1 |  |
| - 36 | 推结器 | - 1 |  |
| - 37 | 淋巴钳 | - 3 |  |
| - 38 | 电凝钩 | - 5 |  |
| - 39 | 分离钳 | - 10 |  |
| - 40 | 气腹管 | - 3 |  |
| - 41 | 分离钳 | - 2 | - （单孔腹腔镜器械，弯杆） |
| - 42 | 持针器 | - 2 | - （单孔腹腔镜器械，弯杆） |

- 采购包7：

- （一）自动洗消机：

1.适用范围：双槽体设计，用于双条软式内窥镜的检测、清洗、消毒、漂洗、干燥等内镜洗消全过程，符合内镜洗消规范要求

▲2.测漏功能：消毒器应在设备运行的全过程进行泄漏测试

3.门构造：采用透明钢化玻璃门，方便观察清洗过程；采用电推杆方式锁紧，消毒器门的驱动机构不起作用时，能通过手动方式将门打开。

4.脚踏开关：设备具有脚踏开关，可在操作者双手被占用时开启舱门。

5.清洗接头：至少包含排气、吸引、测漏、注液、活检、等接头，确保对软镜清洗接头的需求。

6.测漏过程：在程序运行过程中的各个步骤，若检测到清洗的负载有泄漏，设备可自动停止工作并警。能够区分不同程度的内镜泄漏，并自动采取相应不同的措施。大漏停止洗消；内镜存在微小泄露时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄露保护作用。

▲7.清洗程序：内置≥5套程序，每套程序用户可根据需要对参数进行调整，从而满足不同的清洗，消毒需要。

8.干燥：干燥时间0~9999s可调；内置酒精自动抽取装置及酒精风干程序，与自动洗消程序配合。酒精储量不足自动报警。具备压缩空气干燥。

9.过滤器要求：过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。

10.消毒记录打印：采用非热敏打印方式，可打印运行过程关键参数，包括程序名称、设备启停时间，消毒浸泡时间等信息。打印记录可存储5年以上。

11.消毒效果：提供省级检测机构出具的消毒效果检测报告。

12.自身消毒：在设备维护、维修或中断使用后可运行自身消毒程序。自身消毒功能能够对包括0.1μm过滤器在内的洗消槽和管道进行彻底消毒，避免清洗消毒器成为污染源。

13.智能操作系统：采用智能化管理，≥7寸彩色触摸屏，操作界面干净、易于辨识，方便快捷地启动洗消程序‌

14.水质监测：监测进入清洗消毒器中水质，保证清洗水质以及终末无菌漂洗水质。从而保证清洗效果

15.全封闭：内镜洗消槽采用全封闭结构，自动玻璃门闭合后会压合密封胶条，防止消毒剂气味向外泄露，最大限度的保护操作人员健康

16.自动添加排放：具有消毒剂自动添加和排放功能，添加消毒剂只需启动消毒剂添加程序，根据程序提示操作即可，排放时启动消毒剂排放程序即可。

17.消毒液取样：设有消毒剂取样装置，便于用户监测消毒剂的有效性，确保消毒剂具有杀灭微生物性能。

▲18.其他要求：为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。

储存柜双开门参数：

1.适用范围：可无菌存储胃镜，肠镜，支气管镜，腹腔镜，膀胱镜，胆道镜，鼻，喉镜等常用软式内窥镜以及内镜治疗附件

2.外形尺（W*H*L）：550×2130×1230mm（±10mm）

3.额定电压：AC 220V±10%

4.额定功率：≤200VA

5.悬挂方式：壁挂式

6.装载量及配置：最大可装载12条内镜

7.控制系统：采用微电脑控制，更加可靠

8.材质：内胆采用进口PMMA高分子复合材料一次性挤压成形，平整光滑，易清洁，不易滋生细菌，外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。

9.结构：柜体配有门锁，柜内采用隐藏式UV紫外线，具备通风干燥功能、可单独进行定时；智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等。

10.功能：具有时钟和星期功能。具有自动和手动两种杀毒模式。具有设定一天中任何时间开始自动杀毒以及结束杀毒时间模式。具有设定一周中任何一天或多天杀毒模式

11.屏显内容：≥7寸触摸屏，可显示当前星期状态，时间状态。

当前时间下面的“一二三四五六日”表示已设定的杀毒天数。

显示自动和手动图标，风扇和顶灯图标。每天自动杀毒开始时间。每天自动杀毒结束时间。

12.使用环境条件：大气压力：860hpa～1060hpa

室内温度：5℃～40℃

相对湿度：60%～80%

13.存储环境条件：大气压力：860hpa～1060hpa

相对湿度：20%～90%

室内温度：1℃～50℃

转运车参数：

①双层，移动式；

②外形尺寸：850*560*480mm（高*宽*长）（±10mm）；

③托盘尺寸：570*410*80mm（±10mm）。

★配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 内窥镜清洗消毒器 | 1 | 台 |  |
| - 2 | 内镜储存柜双开门 | 2 | 台 |  |
| - 3 | 内镜转运车 | 2 | 辆 |  |
| - 4 | 进水管 | 1 | 根 |  |
| - 5 | 排水管 | 2 | 根 |  |
| - 6 | 卡箍 | 2 | 个 |  |
| - 7 | 打印纸 | 1 | 卷 |  |
| - 8 | 色带 | 1 | 个 |  |
| - 9 | 清洗酶 | 2 | 桶 |  |
| - 10 | 自来水减压阀 | 1 | 件 |  |
| - 11 | 消毒剂 | 2 | 桶 |  |
| - 12 | 说明书 | 1 | 本 |  |
| - 13 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| - 14 | 保修卡 | 1 | 份 |  |
| - 15 | 装箱单 | 1 | 份 |  |
| - 16 | 验收单 | 2 | 份 |  |
| - 17 | 设备反馈单 | 1 | 份 |  |
| - 18 | 设备出厂检测报告 | 1 | 份 |  |

- 采购包8：

- （一）高频电刀：

一、技术性能及指标要求：

▲1.1 工作频率：单极512kHz、双极300kHZ。

1.2 输出功率：≤350W。

- 1.3 额定负载：单极400Ω、双极50Ω。

1.4 屏幕显示：≥5.0英寸LED液晶可触摸显示屏。

1.5 输出方式：间歇性输出。含两路单极手控输出、两路单极脚控输出及一路双极脚控输出等五路输出方式。

1.6 功能模式：开放模式、腔镜模式及内镜模式（间歇加载连续运行）。

▲1.7 工作模式：≥11种。具备单极电切≥5种，单极电凝≥3种，双极凝模式具备≥3种效果可调。

1.8 自动保护装置：开路、短路自动保护功能。

1.9 断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。

1.10 NEMSY中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。

1.11 采用自适应功率输出高频能量控制技术，通过整流滤波、全桥可调隔离及反馈控制电路技术，实时监测组织阻抗，控制高频能量输出，实现安全、高效的组织凝闭及切割。

1.12 PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。

1.13具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

1.14 输出功率调节模式最小可以1W为步进。

1.15 程序选择：具备基本程序及存储程序两种程序选择模块。

▲1.16 智能程序存储功能：支持≥6组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定，提高手术效率。

1.17 单双极切换：可使用手控及（或）脚控在单极模式与双极模式之间进行切换。

1.18 设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。

1.19 浮地CF型设备安全性高，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

1.20 采用自动控制技术，可以精细、快速的调整各种电切和电凝的参数，在医生设定的经验功率值范围内，根据不同组织在切割的每个阶段，将自动输出实际需要的功率和电弧强度，以保证在快速有效地切割、凝血的同时，将病人的手术负损伤程度降至最低，加快术后愈合。

1.21 硬件升级：可连接氩气控制器升级为氩气工作站。

1.22 软件升级：可进行软件版本升级。

1.23 具备MDSAP认证资质。

1.24 使用年限≥8年。

二、输尿管内窥镜（成人）：

1.工作长度为430mm。

2.有效景深范围：3~100mm。

3.提供无创末端设计。

4.一体化设计，操作更灵活便捷，确保画质的清晰度。

5.锥形镜体，强韧耐用。

6.自动闭合的双重密封系统，灌注液不外流。

7.双器械通道，保证手术过程中灵活转换器械满足多种手术需求。

8.蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角。

9.镜直径：前端8Fr，后端9.8Fr；最大插入部外径≥3.5mm。

10.超广视角，视向角0°±5°。

11.器械通道：1×5Fr或2×3Fr，最小器械通道孔径工作≥2.0mm，长度430mm。

12.超清晰大画面技术。

- ▲13.视场角／(°) ：75°。

▲14.视场中心角分辨力：0.8C/(°)。

▲15.颜色分辨能力和色还原性：显色指数Ra≥90。

▲16.注水通道的流量：流量不小于300mL/min。

- 消毒灭菌：

- a)手术器械采用高温高压消毒：温度134℃，压力0.2MPa灭菌时间4-6min。

- b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min。

三、输尿管内窥镜（小儿）：

1.工作长度为430mm。

2.有效景深范围： 3~100mm。

3.提供无创末端设计。

4.一体化设计，操作更灵活便捷，确保画质的清晰度。

5.锥形镜体，强韧耐用。

6.自动闭合的双重密封系统，灌注液不外流。

7.双器械通道，保证手术过程中灵活转换器械满足多种手术需求。

8.蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角。

9.镜直径：前端6Fr，后端7.5Fr；最大插入部外径≥3.5mm。

10.超广视角，0度向上视角方向。

11.工作腔：1×4Fr或2×2.4Fr，最小器械通道孔径工作≥2.0mm，工作长度430mm。

12.超清晰大画面技术。

- ▲13.视场角／(°) ：75°。

▲14.视场中心角分辨力：0.8C/(°)。

▲15.颜色分辨能力和色还原性：显色指数Ra≥90。

▲16.注水通道的流量：流量不小于300mL/min。

- 消毒灭菌：

- a)手术器械采用高温高压消毒:温度134℃，压力0.2MPa灭菌时间4-6min。

- b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min。

四、输尿管经皮肾镜：

- 1.工作长度为250mm。

2.视场角／(°) ：75°。

3.视向角／(°) ：0°。

4.视场中心角分辨力：0.8C/(°)。

5.有效景深范围（可清晰观察范围）：3~100mm。

6.具有无创末端设计（末端凸起部分更平直）。

7.一体化设计，操作更灵活便捷，确保画质的清晰度。

8.锥形镜体，强韧耐用。

9.自动闭合的双重密封系统，灌注液不外流。

10.手术器械为2拆可拆卸硬性器械。

11.手术器械手柄自带方向调节转轮。器械在手腕保持不动的前提下可360°旋转。

12.蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角。

13.镜直径：前端8.5Fr，后端12Fr；最大插入部外径≥4.7mm。

▲14.颜色分辨能力和色还原性：显色指数Ra≥90。

▲15.注水通道的流量：流量不小于300mL/min。

- 五、消毒灭菌：

- a)手术器械采用高温高压消毒:温度134℃，压力0.2MPa灭菌时间4-6min。

- b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min。

★六、配置清单：

| 产品配置 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品组成 | 1 | 高频手术器 | 台 | 1 |
|  | 2 | 单极脚踏 | 只 | 1 |
|  | 3 | 双极脚踏 | 只 | 1 |
|  | 4 | 单极腔镜连接线 | 根 | 1 |
|  | 5 | 双极腔镜连接线 | 根 | 1 |
|  | 6 | 负极板 | 片 | 3 |
|  | 7 | 负极板连接线 | 根 | 1 |
|  | 8 | 电刀笔 | 只 | 1 |
|  | 9 | 电源线 | 根 | 1 |
|  | 10 | 保险丝 | 个 | 4 |
| 其他 | 11 | 快速操作卡 | 份 | 1 |
|  | 12 | 操作说明 | 份 | 1 |
|  | 13 | 产品装箱清单 | 张 | 1 |
|  | 14 | 安装验收报告 | 份 | 1 |
|  | 15 | 说明书（含保修卡） | 套 | 1 |
|  | 16 | 合格证 | 张 | 1 |
| 第三方设备 |  |  |  |  |
| 泌尿 | 1 | 台车 | 台 | 1 |
|  | 2 | 三联脚踏 | 只 | 1 |
|  | 3 | 小孩输尿管镜 | 把 | 2 |
|  | 4 | 成人输尿管镜 | 把 | 2 |
|  | 5 | 输尿管异物钳 | 把 | 3 |
|  | 6 | 经皮肾镜及外鞘、异物钳 | 把 | 2 |

（二）等离子双极电切电凝系统：

1.等离子双极电切电凝系统：系统符合ISO 13485标准。

1.1	等离子体功率源

▲1.1.1	具有等离子双极电切和电凝的手术功能。

1.1.2		额定输出频率 375kHz±10%，T10切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W，凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率120 W±24 W。

1.1.3		工作状态显示为LCD液晶屏显示，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

1.1.4		具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示。

▲1.1.5	具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或英方显示“over current”字样。

▲1.1.6	具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

1.1.7		具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。

▲1.1.8	可使用大环和粗环的有效功能。具有电切镜模式生理盐水环境下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电凝功能。

1.2	双踏板脚踏开关	双踏板,符合YY1057-2016标准

▲1.3	专用双极电极（双极环状电极）：大环或粗环可选，电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，与等离子主机为同一厂家生产产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。

1.4	专用双极电极（多形状电极）：具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、杆状、针状、勾状、滚状、电凝钩(腹腔镜用)等，其中杆状和针状满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。

2.电切内窥镜：

▲2.1可连续进出水冲洗对流，与等离子主机为同一厂家产品。

2.2	内窥镜：30°，4mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒；

2.3	被动式操作器：被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳

2.4	外鞘：26Fr设置进、出水通道和控制开关

2.5	内鞘：24Fr  可360°旋转

2.6	闭孔鞘芯：与内鞘配套使用

2.7	冲洗接头：与内鞘配套使用

2.8	内鞘进水接头：遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

★ 配 置 清 单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子双极电切电凝系统 | 1套 |  |
| 1.1 | 等离子体功率源 | 1台 |  |
| 1.2 | 双踏板脚踏开关 | 1台 |  |
| 1.3 | 等离子双极电切电凝系-专用双极电极 | 2支 |  |
| 1.4 | 等离子双极电切电凝系-专用双极电极 | 1支 |  |
| 2 | 电切内窥镜 | 2套 |  |
| 2.1 | 内窥镜 | 2支 | 30° |
| 2.2 | 被动式操作器 | 2把 |  |
| 2.3 | 外鞘 | 2支 |  |
| 2.4 | 内鞘 | 2支 |  |
| 2.5 | 内鞘进水接头 | 2个 |  |
| 2.6 | 冲洗接头 | 2个 |  |
| 2.7 | 闭孔鞘芯 | 2支 |  |

- 采购包9：

- （一）血液透析机：

一、参数要求：

1.配备≥14英寸可旋转高分辨率彩色触屏显视器，旋转角度≥180°，中文操作界面。

2.屏幕显示主要参数包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等。

3.动脉压监测和显示范围：-500～＋500 mmHg。

4.静脉压监测和显示范围：-200～＋500 mmHg。

5.跨膜压监测范围：﹣100mmHg～﹢700 mmHg。

6.血泵流量：50～600ml/min，误差±10%。

7.血流量调节梯度（步长）10ml/min。

8.肝素注射： 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

9.透析液流量：300～800ml/min。

10.透析液流量：1ml可调。

11.透析液温度控制范围：34.5℃～39.5℃。

12.透析液导电率监测范围：12.5～16ms/cm。

13.反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

14.待机模式时，透析液一侧关闭，不吸取AB液。

15.漏血检测与报警：光学原理检测。

▲16.超滤方式：双容量式平衡腔控制（可探测膜位移），单个平衡腔容量≤100ml。

17.超滤率：0～4L/h 超滤精度±1%。

▲18.具有超滤曲线、钠离子曲线及碳酸氢盐曲线功能，可单独使用或合并使用；内置存储≥25条超滤可预设曲线，每种程序提供图形化示意图。

19.具有透析液流量与透析液温度曲线功能，提供图形化示意图。

20.具有肝素曲线治疗程序，提供图形化示意图。

21.具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

22.具有同一品牌透析液过滤器，透析液过滤器可使用≤150人次或900小时节省科室使用成本。

▲23.可自动保存最近50次以上消毒记录，便于血透室消毒管理及感控管理。

24.可保存治疗方案与治疗结果，自动保存病人治疗记录≥20次。

25.有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连。

▲26.进水压范围：0.5-6.0bar。 准备透析液的进水温度：10-30℃。

27.具有完备的血路管密闭自检功能，自身具有维修菜单。

28.后备电池：标配内置电池,保证机器停电后使用时间≥15分钟,并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

29.热消毒温度≥85℃。

30.设备性能稳定，最低设计使用年限≥10年，经久耐用。

▲31.配有在线血压监测装置。

▲32.配有透析充分性监测装置：精确监测透析剂量，测定并显示URR值，spKt/V或eKt/V值，显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示）。不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；有实时曲线显示功能及达标预测功能；允许随时修改治疗参数。

- ★二、血液透析机配置清单（单台）：

（1）TFT彩屏1个。

（2）血泵1个。

（3）肝素泵1个。

（4）透析充分性监测装置1个。

（5）透析器夹子1个。

（6）进水/出水管各1根。

（7）消毒液吸管1根。

（8）消毒液支架1个。

（9）输液支架1个。

（10）超净滤器支架1个。

（11）备用电池1个。

（12）在线血压监测装置1套。

- （13）在线尿素氮清除率监测装置1套。

（二）血液透析滤过机：

一、功能与配置：

▲1.配备≥14英寸高分辨率≥180°可旋转式彩色触屏显视器，中文操作界面。

2.具有常规血液透析（HD）、联机血液滤过（OnlineHF）和联机血液透析滤过（OnlineHDF）功能。

3.具有同一品牌透析液过滤器，透析液过滤器可使用不少于150人次或900小时。

4.水电上下分离设计，水路在机器下部，电路在机器上部。

▲5.超滤方式：双容量式平衡腔控制（可探测膜位移），单个平衡腔容量≤100ml。

6.配备UPS电源，突然停电时机器发出尖锐报警声，确保血泵、肝素泵及所有监 测功能正常运转至少15min，且数据不丢失。

7.具有漏血监测功能。

8.具有空气检测功能。

9.适用于各种规格透析液配方，透析液配比系统为容量配比系统。

▲10.具有超滤曲线、钠离子曲线及碳酸氢盐曲线功能，可单独使用或合并使用；内置存储≥25条超滤可预设曲线，每种程序提供图形化示意图。

11.具有透析液流量与透析液温度曲线功能，提供图形化示意图。

12.具有肝素曲线治疗程序，提供图形化示意图。

13.全自动化一键 完成，消毒时间≤40分钟；A、B液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒；可提供消毒液。

14.可自动保存最近50次以上消毒记录，便于科室消毒管理及感控管理。

15.可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录，无需进入工程界面，便于科室感控管理。

16.具有一键检修功能，在操作界面直接查询，免拆机、无需进入工程界面，便于血透室日常设备维护管理。

二、技术参数与功能指标：

1.血泵：血流量50-600ml／min，精确度±10％。

2.动脉压监测显示范围：-500～＋500mmHg；静脉压监测显示范围：-200～＋500mmHg；跨膜压监测显示范围：-100～＋700mmHg。

3.进水口压力 0.5-6bar，制备透析液的进水温度10-30℃。

▲4.透析液流量范围：300-800ml／min（1ml可调）。

5.超滤：超滤率0～4000ml／h，精度±1％，对透析器的超滤系数无限制。

6.置换液速度40-600ml／min，精度±10％。

7.消毒温度≥85℃。

▲8.配有在线血压监测装置。

▲9.配有透析充分性监测装置：精确监测透析剂量，测定并显示URR值，spKt/V或eKt/V值，显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示）。不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；有实时曲线显示功能及达标预测功能；允许随时修改治疗参数。

★三、血液透析滤过机配置清单（单台）：

（1）TFT彩屏1个。

（2）血泵1个。

（3）置换液泵1个。

（4）肝素泵1个。

（5）透析充分性监测装置1个。

（6）透析器夹子1个。

（7）进水/出水管各1根。

（8）消毒液吸管1根。

（9）消毒液支架1个。

（10）输液支架1个。

（11）超净滤器支架1个。

（12）备用电池1个。

（13）在线血压监测装置1套。

（14）在线尿素氮清除率监测装置1套。

★四、商务要求（各标包均适用）：

- （一）交货期及交货地点：

1.合同履行日期（交货期）：

采购包1：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包2：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包3：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包4：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包5：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包6：自合同签订生效之日起国产产品30日历天（进口产品为60个日历天内完成交付）内交付合同标的设备到货。

采购包7：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包8：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

采购包9：自合同签订生效之日起30日历天内交付合同标的设备到货。

2.交货地点：用户指定地点，即海口市第三人民医院内的具体相关设备存放地点。中标供应商应负责将货物运输至指定地点，并承担运输过程中的所有费用和风险，包括但不限于运输费、装卸费、保险费等。在货物交付时，应与医院相关负责人进行现场交接，并提供货物运输过程中的相关凭证和记录。此外，中标供应商应确保货物的包装完好，符合运输和存储要求，如有损坏或缺失，应及时更换或补充。

3.质量保质期：本项目的所有货物需原厂质保，质保期为五年，质保期内开机率≥95% (按365日/年计算)，终身维护。质保期从整体验收合格之日起计算，免费上门服务。在质保期内，中标供应商应确保货物的正常运行和使用，如出现质量问题，应及时响应并进行维修或更换。同时，应建立质量跟踪档案，定期对货物进行回访和检查，记录货物的使用情况和质量状况，为医院提供优质的售后服务保障。为确保质保服务的质量，中标供应商应设立专门的质保服务团队，配备专业的技术人员和维修设备，确保能够及时有效地处理各种质量问题。

（二）售后服务：

1.响应时间：接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。中标供应商应设立专门的售后服务热线，并配备足够的技术人员，确保在接到报障电话后能够及时响应。同时，应建立售后服务响应机制，对报障信息进行登记和跟踪，及时反馈处理进度和结果。在派工程技术人员上门维修时，应携带必要的维修工具和配件，确保能够一次性解决问题。此外，中标供应商应提供远程技术支持服务，以便在无法及时上门维修的情况下，能够通过远程方式解决一些常见问题，减少停机时间。

2.备用设备提供：规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。中标供应商应在本地或周边地区建立备用设备库，储备一定数量的常用设备和关键配件，以便在紧急情况下能够及时提供备用设备。备用设备的性能和质量应与原设备相当，且应经过严格的检测和调试，确保能够正常使用。在提供备用设备期间，中标供应商应负责设备的安装、调试和维护，并承担相关费用。同时，应制定备用设备调用流程和管理制度，确保备用设备的合理使用和及时归还。

3.配件更换要求：如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。中标供应商应确保所提供的配件为原厂正品或符合相关质量标准的替代品，配件的质量和性能应与原设备匹配。在更换配件时，应使用专业工具和技术，确保更换过程的安全和可靠。同时，应将更换下来的配件妥善保管，并提供给医院相关负责人进行检查和确认。此外，中标供应商应建立配件库存管理系统，及时补充常用配件，确保配件的供应充足。

4.质保期后服务：在保质期满后，中标供应商应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标供应商应按保质期内同样的要求进行维修处理。中标供应商应制定质保期后服务方案，明确备件价格清单和保养服务内容及收费标准。应定期与医院进行沟通，了解设备的使用情况和需求，为医院提供技术支持和建议。在接到医院的维修请求后，应及时响应并安排技术人员进行处理，确保设备的正常运行。同时，中标供应商应提供质保期后服务的质量保证措施，如维修后的设备质保期等，以增强医院对质保期后服务的信心。

（三）安装验收：

1.验收标准：参照“海南省财政厅关于印发《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》的通知（琼财采规〔2023〕16号）”的有关规定验收。由招标人在指定地点对所购产品进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。中标供应商应在货物交付前，向医院提供详细的验收方案和验收标准，经医院审核同意后进行验收。验收过程应严格按照验收方案和标准进行，确保验收结果的客观、公正和准确。同时，如邀请相关专业人员或第三方检测机构参与验收的，应提供专业的技术支持和意见。此外，中标供应商应提供验收所需的相关文件和资料，如产品说明书、合格证、检测报告等，以便医院进行全面的验收。

2.开箱检验：招标人和中标供应商应共同对货物的包装、外观、质量、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同货物有短缺、 损坏、不合格产品等或与合同、随机文件不相符的情形，中标供应商应于5日内予以更换，并承担一切损失和费用。待产品补足或更换后，招标人和中标供应商重新对合同货物进行检验，合格后再进行安装调试。在开箱检验时，应详细记录检验结果，包括货物的包装情况、外观是否完好、产品型号和规格是否符合要求、数量是否准确等。如发现问题，应及时拍照留存证据，并通知中标供应商进行处理。中标供应商在更换货物时，应确保新货物的质量和性能符合要求，并提供相关的检测报告和证明文件。同时，应建立开箱检验问题处理机制，明确问题处理的流程和时间节点，确保问题能够及时得到解决。

3.验收服务要求：中标供应商提供的货物应达到国家相关标准的要求并确保整体通过招标人的验收。中标供应商应协助医院完成验收工作，提供必要的技术资料和文件，如产品说明书、合格证、检测报告等。同时，应配合医院进行设备的安装、调试和试运行，确保设备能够正常运行。在验收过程中，如发现货物存在质量问题或不符合验收标准，中标供应商应及时进行整改和完善，直至验收合格。此外，中标供应商应提供验收后的技术培训和指导服务，确保医院操作人员能够熟练掌握设备的使用和维护方法。

4.文件资料交付：双方根据响应文件和产品说明书的技术标准共同进行验收，并交付合同货物相关的文件资料。在验收过程中，如合同货物的一项或数项指标未达到规定要求，中标供应商应于5日内予以更换货物，由此产生的费用由中标供应商承担。中标供应商应向医院交付的文件资料包括但不限于：设备安装手册、操作指南、维修手册、软件光盘、质量保证书等。文件资料应齐全、准确、清晰，便于医院使用和管理。同时，应提供电子文档，方便医院查阅和存储。此外，中标供应商应建立文件资料交付清单和管理制度，确保文件资料的完整交付和妥善保管。

（四）质量保证：

1.产品合法性与质量承诺：中标供应商应保证提供的货物必须为合法渠道销售的产品，并为全新未使用过的。产品必须符合国家检测标准，中标供应商承诺所供产品与中标所示产品明细完全一致，不存在任何偏差。如产品的规格或质量与合同不符，或产品存在缺陷，中标供应商应接到招标人书面通知后5日内按合同确定的规格、质量更换或修补，其费用由中标供应商承担。同时相应延长质量保证期。中标供应商应提供货物的合法来源证明，如进货发票、代理授权书等。在货物交付时，应附带产品质量检验报告和合格证，确保产品质量符合要求。如发现产品存在质量问题或与合同不符，医院有权要求中标供应商进行退换货处理，并承担由此产生的一切费用和损失。此外，中标供应商应建立质量追溯体系，确保能够对产品的生产、销售和使用过程进行全程追溯，以便在出现质量问题时能够及时查明原因并采取有效措施。

2.退货处理：如因产品的规格、质量问题经协商一致同意退货，中标供应商按合同规定的货款退还给招标人，并承担退货发生的所有损失和费用。在退货过程中，中标供应商应负责货物的运输和装卸，并确保货物的完好无损。同时，应及时办理退款手续，将货款退还给医院。医院应将货物及相关文件资料退还给中标供应商，双方应做好交接记录。此外，中标供应商应建立退货处理流程和管理制度，明确退货的条件、程序和责任，确保退货过程的顺利进行。

3.质量鉴定责任：如鉴定结果表明货物存在质量问题，中标供应商应承担相应的责任；如鉴定结果表明货物质量合格，医院应承担鉴定费用。

4.知识产权保证：中标供应商应保证合同货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。在质量鉴定过程中，中标供应商应积极配合国家质检部门的工作，提供必要的技术资料和样品。如鉴定结果表明货物存在质量问题，中标供应商应承担相应的责任，并按照鉴定结果进行处理。如鉴定结果表明货物质量合格，医院应承担鉴定费用。此外，中标供应商应建立质量纠纷处理机制，明确质量纠纷的处理流程和责任划分，确保在出现质量纠纷时能够及时有效地解决问题。

5.质量异议处理：招标人在产品使用过程中，对质量问题有权随时提出异议。对不符合质量要求的产品中标供应商应以更换。中标供应商应在接到医院的质量异议通知后，及时进行调查和处理。如确属质量问题，应按照合同约定进行更换或维修。同时，应分析质量问题的原因，采取措施加以改进，防止类似问题的再次发生。医院应配合中标供应商的工作，提供必要的支持和协助。此外，中标供应商应建立质量异议处理流程和管理制度，明确质量异议的受理、调查、处理和反馈程序，确保质量异议能够得到及时有效的处理。

6.技术支持与咨询：中标供应商应向招标人提供产品厂家标准服务，免费提供电话技术支持和咨询。中标供应商应设立专门的技术支持团队，为医院提供7×24小时的技术支持服务。技术支持人员应具备专业的知识和技能，能够及时解答医院在使用过程中遇到的问题。同时，应定期对医院的操作人员进行技术培训和指导，提高其操作技能和维护水平。中标供应商应提供技术咨询服务，为医院在设备选型、配置、使用等方面提供专业的建议和意见。此外，中标供应商应建立技术支持与咨询服务评价机制，定期收集医院的反馈意见，不断改进服务质量。

（五）培训服务：

1.培训内容：中标供应商应提供全面的设备操作和维护培训，包括但不限于设备的功能介绍、操作方法、日常维护、故障排除等方面的内容。培训应涵盖设备的所有功能和特点，使操作人员能够熟练掌握设备的各项操作技能。同时，应介绍设备的日常维护要点和注意事项，提高操作人员的维护意识和能力。在故障排除方面，应详细讲解常见故障的原因和解决方法，使操作人员能够在设备出现故障时及时进行处理，减少停机时间。此外，中标供应商还应提供相关的安全培训，包括设备安全操作规范、紧急情况处理等内容，确保操作人员的人身安全和设备的正常运行。

2.培训方式：培训方式应灵活多样，可采用现场培训、在线培训、视频教程等方式进行。现场培训应安排专业的技术人员进行讲解和演示，并提供实际操作机会，让操作人员亲身体验设备的操作和维护过程。在线培训和视频教程应方便操作人员随时学习和回顾，提高培训的效果和效率。中标供应商可根据医院的实际情况和需求，选择合适的培训方式。不论设备（包括操作流程或常规操作）是复杂还是简单的，都应该采用现场培训为主，在线培训和视频教程为辅的方式。同时，应提供培训教材和资料，方便操作人员学习和参考。此外，中标供应商应建立培训效果反馈机制，及时了解操作人员对培训的满意度和意见建议，以便不断改进培训方式和内容。

3.培训时间和地点：培训时间和地点应根据招标人的需求和实际情况进行安排。中标供应商应在设备交付后及时组织培训，并确保培训时间和地点的合理性和便利性。培训时间应足够长，以确保操作人员能够充分掌握培训内容；培训地点应选择在招标人指定的地点，如医院会议室、设备使用科室等。中标供应商应在培训前与医院进行沟通，确定培训时间和地点，并提前通知操作人员参加培训。在培训过程中，应根据操作人员的实际情况和反馈，合理调整培训进度和内容，确保培训效果。同时，应提供良好的培训环境和设施，保障培训的顺利进行。此外，中标供应商应建立培训记录档案，记录培训的时间、地点、内容、参加人员等信息，以便对培训效果进行跟踪和评估。

4.培训人员资质：培训人员应具备丰富的设备操作和维护经验，熟悉设备的性能和特点，能够准确地讲解和演示设备的操作和维护方法。培训人员应具有良好的沟通能力和教学能力，能够与操作人员进行有效的互动和交流，解答操作人员的疑问和问题。中标供应商应选派具有相关资质和经验的技术人员担任培训讲师，并对其进行培训和考核，确保培训人员的专业水平和教学质量。同时，应定期对培训人员进行更新和补充，使其掌握最新的技术和知识，为医院提供更好的培训服务。此外，中标供应商应建立培训人员评价机制，定期收集操作人员对培训人员的评价意见，对培训人员的工作表现进行考核和评价，激励培训人员不断提高自身素质和服务水平。

5.培训效果评估：中标供应商应建立培训效果评估机制，对培训效果进行定期评估和反馈。培训效果评估可采用考试、实际操作、问卷调查等方式进行，评估结果应作为改进培训内容和方式的依据。中标供应商应在培训结束后，对操作人员进行考试或实际操作考核，检验其对培训内容的掌握程度。同时，可通过问卷调查的方式，收集操作人员对培训的意见和建议，了解其对培训效果的满意度。根据评估结果，中标供应商应及时调整培训计划和方法，改进培训内容和教材，提高培训的质量和效果。此外，中标供应商应将培训效果评估结果向医院进行反馈，接受医院的监督和检查，确保培训服务的质量和效果符合医院的要求。

（六）系统接入与费用承担：

中标供应商须按招标人工作需要，将所供全部设备接入医院所有信息系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、B超、内镜、病理及明天医网图文报告系统等），并确保数据传输与系统兼容。相关接口开放、软件改造、调试及其他所有由此产生的费用，均由中标供应商承担，招标人不再另行协调或支付。

- （七）各标包产品其他要求（投标人对应响应的标包设备进行响应即可）

- 采购包2：

- 设备名称：数字胃肠X线机

1.保修要求：要求厂家保修，且厂家具有专职维修人员。

2.随机资料提供：要求设备安装技术资料，操作使用技术资料，维修资料及电路图，使用人员保养，操作现场培训。

3.配件供应要求：国内有零配件保税仓库(注明配件仓库详细地址及电话)。

4.免费电话：要求接到维修电话后2小时内响应，配备并提供800或400国内免费电话(提供具体号码)。

设备名称：血管造影介入治疗系统

1.供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。

2.对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次。

采购包5：

设备名称：全自动细菌鉴定药敏分析仪

1.厂家免费提供安装、调试和验收服务。

2.技术培训：免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等。

3.终身提供应用技术服务。

设备名称：全自动血培养仪

- 1.售后服务：操作软件终身免费升级。

- 2.使用寿命：设备使用寿命≥10年。