第三章  采购需求

### 一、项目概况（采购标的）

项目概况

海口市基层医疗卫生机构服务能力提升项目-国兴街道道客社区新设立卫生健康服务中心设备采购项目分4个包（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4），预算金额合计4466300.00元。

二、设备清单、技术参数

（一）设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯水机 | 2 | 20000 | 40000.00 | 1、进水要求：市政自来水。 2、供电要求：AC220V/50HZ； 3、环境条件：温度5-40℃。 4、进水温度：5～35℃。 5、RO去除率：≥98%； 6、符合《WS/T574-2018 临床实验室试剂用水纯化水》的水质质量要求。 7、产水量：≥40L/H。 8、适用范围：适用于全自动生化分析仪、生物培养、化学分析、试剂配液等。 9、控制系统及功能要求： 9.1智能化控制，自动开停机，无水低压保护，满水待机。 9.2模块化设计，快插式安装、更换耗材方便。 9.3实时进行产水水质、压力监测，运行状态显示等。 |
| 2 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 280000 | 280000.00 | 1、仪器要求为全自动血细胞分析仪，可实现一机检测血常规、CRP、SAA； 2、为保证检测结果准确，要求有全血细胞计数、白细胞五分类等检测原理为：DNA/RNA荧光染色结合流式细胞技术； 3、CBC+DIFF检测速度≥80样本/小时，CBC+DIFF+CRP检测速度≥50样本/小时, CBC+DIFF+CRP+SAA检测速度≥25样本/小时；体液样本检测速度≥30样本/小时； 4、全血检测用血量≤20ul； 5、仪器能提供血液报告参数≥30项（不含散点图、直方图、报警信息等），体液报告参数≥7项； 6、为保证检测结果准确，要求红细胞及血小板检测原理为：鞘流电阻抗法； 7、样本模式：全血模式、预稀释模式、低值白细胞模式、体液模式； 8、标配全自动样本进样装置，能实现标本自动封闭穿刺，自动批量进样，并具备急诊标本优先插入进样功能； 9、为保证临床对于血小板相关参数的需求，仪器需提供大血小板数值（P-LCC）参数； 10、线性范围：WBC：0～500.0×10^9/L,RBC: 0～8.60×10^12/L,PLT: 0～5000×10^9/L 11、重复性：WBC：≤2.5% ，RBC：≤1.5%，HGB：≤1.0%，PLT：≤4.0%； 12、能实现异常细胞的识别及报警功能； 13、血球计数仪主机自带彩色触摸屏； 14、光源要求为：半导体激光光源； 15、试剂管理：有试剂用量监测和提示功能，染色液采用射频卡管理以提升工作效率； 16、HGB检测方法应当与氰化高铁血红蛋白检测法相关性良好，同时试剂应无毒； 17、样本存储：存储不少于10万份样本的全部信息； 18、仪器能与医院的HIS、LIS数据管理系统实现双向无缝连接； 19、质控体系完善，具有L-J、X-Bar、X-BarM等多种质控功能； 20、提供与仪器同品牌、原厂配套经NMPA注册的质控品和校准品。要求原厂校准品经CNAS血液学参考实验室赋值，并能提供可溯源性文献，保证分析质量； |
| 3 | 离心机 | 1 | 10000 | 10000.00 | 1、能动态监测平衡状态，并可调节响应值，可进行5段速度、时间阶梯离心，曲线显示 2、运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数 3、所有转子、转子盖均可高温高压灭菌 4、最高转速：≥16500 r/min；最大离心力≥ 24814 ×g 5、转速精度：≤±10 r/min 6、定时范围：1min-99h59min或1s-59min59s 7、噪 声： ≤60dB（A） 8、电 源： AC 220V 50HZ 9、配 置： 24×1.5/2.2ml角转子（最高转速16000rpm，最大相对离心力24814×g） |
| 4 | 全自动血液粘度动态分析仪 | 1 | 38000 | 38000.00 | 1、切变察范围：1s-200s 2、粘度范围：0mpa. s ~60mpa.s： 3、检测温度：37°C士0.5°C； 4、重复性误差：全血高切 ≤0.8% 全血低场≤1.0% 血浆≤1.0%： 5、全血测试时间：≤35S/例；血浆测试时间：≤25S/例； 6、全血恒定用量：≤1.0ml 血浆恒定用量：≤0.8ml 7、测试项目：高切全血粘度、中切全血粘度、低切全血粘度、血浆粘度、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、刚性指数、纤维蛋白原及红细胞电泳时间等； 8、检测原理：压力传感技术实现样品流动过程中切变率连续切变动态检测。 9、检测功能：24孔位转盘式循环检测，全自动操作。 10、工作站：台式电脑联机工作，增加无线网络通信，低福射，减少数据传输损耗，真正人机对话。 11、扩展功能：全自动血沉压积动态分析仪联机工作，检测数据同步导入。 12、自动定标：标准全血及血浆质控物自动修正仪器测试参数，完成质控校准。 13、设备自动清洗、报警功能：样品检测完毕后自动清洗检测装置及进样针内外壁，清洗液存量完毕自动报警提示。 |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 1 | 360000 | 360000.00 | 1、生化分析系统 ：配套原厂试剂和校准品 2、处理能力：生化比色速度≥800 测试/小时，比色和 ISE 综合速度 1200 测试/小时，具有样品条码扫描功能 3、 样本类型： 血清、血浆、尿液、全血 4、 支持红细胞机内溶血，可直接检测 HbA1C ▲5、进样系统为圆盘式进样或轨道式进样，急诊优先插入， ≥190 个样本位，兼容采血管和样本杯 6、同时可检测 103 个项目 7、 试剂位 ：≥100 个 8、试剂针最小加样量≤ 10µL ，1µl 递进 9、反应杯可自动清洗，反复使用 10、孵育方式为 37℃固体直接加热 |
| 6 | 生物显微镜 | 1 | 15000 | 15000.00 | 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。 1、工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≥45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：≥120 x 132mm；行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25 2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源 2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围55-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，视场数≥20 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≥4孔物镜转盘 2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X 平场消色差物镜10X 平场消色差物镜40X 平场消色差物镜100X 2.1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 3、基本配置： 3.1 生物显微镜主机 1套 3.2 透射明场照明系统 1套 3.3 平场消色差物镜4X—100X（4个） 1套 |
| 7 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 150000 | 150000.00 | 1、检测速度：检测速度 ≥ 60个标本/小时 2、检测通道：流动石英计数池，通道数≥2通道 3、金标项目报告格式：可定性和半定量报告模式 4、金标卡孵育检测通道：≥20个独立检测单控孵育通道位，立体式多通道设计 5、混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调 6、图片拍摄：可预设拍摄≥176视野，亦可自定义拍摄视野数目，每个视野最多可拍摄≥5层图片 7、吸样方式：吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样 8、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、虫卵等成分 9、金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个 10、金标孵育时间：标本一次吸样后仪器主机能满足同时≥3个不同时间点的检测，按照项目实际要求进行设定 11、标本送样量：待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样 12、急诊功能：仪器主机进样特设独立急诊位，急诊标本随到随测，不占用试管架位，不影响批量处理 13、金标检测功能：≥3个卡盒，试剂位≥3个，总加载量≥100个 ▲14、采集杯：采集杯密闭性好，非不锈钢材质滤网,三腔体，2层滤网 15、通讯功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现双向通讯 |
| 8 | 阴道分泌物检测仪 | 1 | 29000 | 29000.00 | 1、智能检测一体机:形态学检测与酶化学检测多功能一体机，真正实现样本进，结果出，无需值守。 2、形态学检测项目,形态学检测包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、菌丝、清洁度、微生态评价、AV评分、Nugent评分。 3、酶化学检测项目,酶化学检测：包括pH值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶。 4、自动温育功能;轨道式自动恒温温育，恒温37度，正负偏离不超过1度，保证反应时效及结果准确可靠。 5、检验原理：完全地模拟人工镜检的原理，采用一次性计数板，实现自动加样、染色、混合，自动智能制片、自动扫描、自动联合判读、自动输出检测结果，实现样本进，结果出。 6、网络功能：双向LIS，20万以上的数据存储量。 |
| 9 | 电解质分析仪 | 1 | 45000 | 45000.00 | 1、测量方法：离子选择性电极法 2、适用样品：血清、血浆、全血、尿液。 3、分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+ 4、自动进样：支持自动进样 5、显示器：≥5.0寸TFT触摸屏 ▲6、分析速度：50个样本/小时 7、样本量：100μL --150μL 8、存储量：10000个，存满后可自动刷新 9、定标方式：手动、自动两点定标 10、质控功能：≥3个水平的质控设置和测试 11、打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机 12、通讯接口：RS232通讯接口、USB接口、无线蓝牙 ▲13、试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全 14、仪器性能指标 参数 精密度（CV） 稳定性（R） 携带污染率（C） K+ ≤1.0% ≤2.0% ≤1.0% Na+ ≤1.0% ≤2.0% ≤1.0% Cl- ≤1.0% ≤2.0% ≤1.0% Ca2+ ≤1.0% ≤3.0% ≤2.0% pH ≤0.5% ≤1.0% ≤2.0% 15、测量范围和斜率值参考范围 电极 血清、血浆（全血）测量范围/(mmol/L) 尿液测量范围/(mmol/L) 电极斜率值参考范围/(mv/dec) K+ 0.5～15.0 5～250 40～70 Na+ 30.0～200.0 10～350 40～70 Cl- 30.0～200.0 10～350 40～70 Ca2+ 0.10～5.00 － 20～40 pH 6.00～9.00pH － 40～70 |
| 12 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 95000 | 95000.00 | 1、测定项目可检测12项/14项尿液干化学项目，包括尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素C、微量白蛋白、尿钙和肌酐。 2、工作原理光电比色法，测试系统采用LED稳定光源 3、理学指标检测≥4项理学指标标配，包含颜色、浊度、比重、电导率等结果 4、检测波长多波长检测 5、试纸舱容量≥500条 6、样本容纳数50个 7、所需样本量≤2ml 8、检测速度240样本/小时 9、急诊功能具有急诊插入功能，随时进行急诊样本检测 10、显示器8英寸超大液晶触摸屏 11、储存结果300G大容量硬盘，1000万个以上标本信息 12、打印方式内置热敏打印机，可外接任何型号打印机 13、修正功能自动修正试纸非特异性、尿PH值、尿比重、颜色对试纸条检测结果的影响； 14、数据通讯RS-232接口、USB接口、网络接口 15、电源100~240VAC，50/60Hz 16、使用环境5℃~40℃，RH≤80% |
| 小计 |  |  |  | 1062000.00 |  |

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 980000 | 980000.00 | 1. 主要用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作 2.具有高分辨率液晶显示器，尺寸≥23英寸 ▲3. 操作面板为液晶触摸屏，尺寸≥14英寸 4. 控制面板上具备自定义功能健，自定义按键数量≥3个 ▲5. 探头接口≥5个，可全部激活，探头接口大小一致，可以相互通用 6.整幅图像无焦点显示，支持全部探头 7. 具备二维灰阶成像及M型显像单元 ▲8.具备多种血流模式，可以检测低速和高速血流，包括常规血流、立体血流、带箭头指向的向量血流 9.具备斑点噪声抑制技术，支持二维图像，造影成像及3D成像 10. 具备一键优化功能，可支持对二维图像、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影成像的优化 11. 穿刺针增强技术，支持凸阵和线阵探头，可以双屏实时对比显示，可以自动进行角度校正 12.支持图像放大和全屏放大，放大倍数≥10倍 ▲13.具有同品牌远程超声会诊软件，具有计算机网络安全等级保护证书 14.支持高级自动容积测量，可通过在三个正交剖面上画至少两个轮廓，自动分割出子宫内膜内膜冠状面成像以及容积测量。 15.支持胎儿颅脑容积自动评估功能，可自动测量并计算胎儿颅脑容积数据。 16.具备应变式弹性成像功能，支持浅表探头和腔内探头，具备肿块周边组织弹性定量分析功能 17. 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 18. 支持IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析 ▲19. 具备盆底全自动测量功能，自动建立参考线，自动获取测量参数，包括肛提肌裂孔的自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面 20. 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 21. 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放电影回放：≥900秒 22. 具备≥1T硬盘 ▲23. 支持一键传输静态和动态图像到智能手机终端或电脑端 24. 支持网络连接，能开放DICOM 3.0 25. 最大显示深度:≥38cm ▲26. 彩色多普勒取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节 27. 频谱多普勒模式包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 28. 频谱多普勒最大速度: ≥7.60m/s，最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号），连续多普勒速度: ≥30m/s ▲29. 频谱多普勒偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 30. 超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 31.凸阵探头扫描频率：1.2-6.0MHz； 32.相控阵探头扫描频率：1.5-4.5 MHz； 33.线阵探头扫描频率：3-13 MHz； 34.腔内探头扫描频率：3-11MHz 35.配置要求： 1.主机1台 2.线阵探头1把 3.凸阵探头1把 4.相控阵探头1把 5.图文工作站 6.说明书1套 7.合格证1份 |
| 3 | 数字化摄影X射线系统 | 1 | 880000 | 880000.00 | 1.设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查。 2.为了保证设备稳定性和兼容性，整套设备中，要求高压发生器，平板探测器，机械系统，限束器，为DR整机制造商原厂生产。 3.高压发生器装置： 3.1逆变频率：≥450KHZ 3.2最大输出电流：≥630mA 3.3最短曝光时间：≤1ms 3.4最小时间电流积：≤0.1mAs 3.5具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种 3.6高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。 ▲3.7配备硬件电离室，电离室为DR整机制造商原厂生产，具备AEC功能 4.平板探测器： 4.1碘化铯+非晶硅移动式平板探测器 4.2总像素：平板≥900万； 4.3最小像素尺寸：≤140μm 4.4有效数据位数：≥16bit 4.5空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm 4.6平板探测器重量≤4.5kg 4.7平板探测器表面承重：≥200kg 4.8获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证，并提供整机制造商的证明材料 ▲4.9平板防水防尘等级：≥IP54 4.10平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度：≥1m 5.X射线管： 5.1双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 5.2管套热容量：≥1250kHu 5.3阳极最大转速：≥3200r/min 5.4阳极热容量：≥220kHu 5.5靶角：≤12° 5.6焦点额定功率：小焦点≥20kW；大焦点≥50kW 5.7采用球管全包设计，以便保护球管 6.X射线管支撑装置： 6.1类型：落地式、无需天轨即可完成安装 6.2球管沿水平轴旋转≥±270° ▲6.3 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180° 6.4 球管垂直移动范围≥1400mm 6.5 球管垂直移动到最低处≤380mm（球管中心距地） 6.6 具备与平板探测器跟踪运动功能（双向跟随） 6.7机头具备感应把手，可单手触控解锁，并可同时控制球管旋转和球管沿立柱的垂直向与横向运动 7.球管机头显示屏及遥控器 ▲7.1大小：≥12英寸 7.2显示屏需显示病人基本信息、病人体位等信息，支持病人切换操作，且可对当前病人的体位进行增加或删减 7.3显示屏支持显示当前体位的体位示意图 7.4显示屏可显示曝光图像 8.摄影床 8.1固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定 8.2床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm 8.3 床面高度：≤650mm 8.4床面下表面至片盒上表面的距离应小于60mm 8.5承重：≥195kg 8.6片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向 ▲8.7高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利 9.立式平板探测器摄影架 9.1平板探测器垂直移动范围≥1510mm 9.2平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地） 9.3具备控制限束器点亮及运动缩窗功能 9.4 具备与平球管跟踪运动功能（双向跟随） ▲9.5片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向 10.限束器 10.1光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s 10.2支持器官程序摄影（APR）功能，根据拍摄体位对应自动调节投照光野尺寸大小，并可采用远程遥控的方式调节光野尺寸大小 11.图像采集工作站 11.1一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全。 11.2 硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ 11.3具备3D投照体位示意图，图像支持任意角度旋转 11.4具备栅影抑制功能 11.5 为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能 11.6具备远程电脑端DICOM阅片功能，远程手机移动端DICOM阅片功能 11.7具备辐射剂量面积指示，并在图像上显示 11.8具备常规模式、急诊模式、体检模式（提供工作站软件界面截图），儿童检查模式。 |
| 2 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 480000 | 480000.00 | 1. 满足适用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊、麻醉等应用。 2.具备高分辨率显示器，尺寸≥15英寸，屏幕亮度可根据环境自动调节，折叠角度≥170° ▲3.主机内置相同大小探头接口≥2个 4.二维灰阶成像，包含组织谐波成像，组织特异性成像 5.具备多角度空间复合成像 6.具备斑点噪声抑制成像 7. TGC≥6段、LGC≥6段 8.M型成像，包含彩色M型，解剖M型 9. 彩色多普勒成像，包括彩色、能量、方向能量多普勒模式 10.具备高分辨率血流，可以进行双实时同屏对比显示 ▲11.具备立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果 12. 可以自动调节取样框的角度及位置，取样框偏转≥ ±20 度 13.频谱多普勒成像，包括脉冲多普勒、连续多普勒 14.频谱多普勒可以自动计算心动周期 15. 具备穿刺针增强功能：可以动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，角度可以自动校正 ▲16. 具备造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头 17.具备超声教学助手和膀胱自动测量功能 18. 支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 19. 电影回放支持手动、自动回放 20.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影 21.支持保存后的图像同屏对比分析 22.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 23.512G SSD固态硬盘 ▲24.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 25.动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在电脑上直接观看图像 ▲26.通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备，远程会诊功能具备独立的注册证 27.通过扫描二维码实现图像分享，可以隐藏病人信息 28.主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口 29.DICOM3.0系统 30.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架 31.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 32.配置要求 1.主机1台 2.凸阵探头1把 3.线阵探头1把 4.多功能台车 5.拉杆箱1个 |
| 采购金额 |  |  |  | 1860000.00 |  |

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 2 | 52000 | 104000.00 | 一.性能及参数 1、产品工作条件：额定电压：频率：220V，50Hz。气源气压：0.5Mpa-0.8Mpa。水源水压：0.2Mpa-0.6Mpa。环境温度：5℃～40℃。 二.产品功能参数 ▲1.整机为全数字控制系统，器械盘上的主控面板具有≥3组个性记忆位，助手位控制面板设有相应控制功能。 2.主箱体: 注塑工艺支持擦洗消毒。 3.配有可更换成型器械盘保护罩，器械盘，保护罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。 4.强、弱吸吸唾系统：外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网装置，支持拆卸和清洗消毒。 5.LED口腔冷光灯，后感应操作，可无级调光，后置开关操作，把手可拆卸消毒。 ▲6.镶嵌式整体大陶瓷痰盂，一体式平卧式设计，可拆卸清洗消毒，箱体和痰盂可≥90°侧旋转，满足四手操作。 7.漱口定量给水自动控制系统，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，温度40±0.5C°。 8.内置两用水切换装置，自动增泄压纯净水装置，支持切换。 9.全数字牙科椅： 9.1动力系统采用直流静音电机。 9.2整机具有联动功能，灯椅联动，杯水冲盂联动，痰位和杯水冲盂联动。 9.3牙科椅承载能力≥150Kg。 9.4牙科椅靠背背板为钢材连接稳固。双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。 9.5水盂出水时间可控制，漱口水杯水多少任意设置 9.8前倾式双扶手设计，按压式控制操作。 9.9具备安全急救位，支持医生实施应急救援 9.10支持全自动管道消毒功能，一键完成。 9.11面料压注成型，至少具备蓝色和绿色可选，可整体更换。 9.12可旋转隐藏式分块式枪架设计。 9.13一键式气控总开关下班控制，气压锁定器械臂。 9.14复合多功能脚开关可控制牙科椅升，降，俯，仰动作。 10.全面安全保障控制： 11.配备按压式高速四点喷雾高速手机，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 12.配备低速四孔手机（含马达，直、弯机），转速≥310000转/分钟，可进行≥135℃高温和真空灭菌消毒。 13.配备三用枪：可喷水、气、雾，枪头可进行≥135℃高温和真空灭菌消毒。 14.配备医生座椅：座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴。 15.配置要求：高速手机，按压式四点喷雾高速手机 2支；低速四孔手机（含马达，直、弯机）1套；三用枪 2支；牙科椅1台；医生座椅1台。 |
| 2 | 光固化机 | 1 | 3500 | 3500.00 | 主要技术参数： 1.电源输入：100-240V 50Hz/60Hz,输出DC5V 1/1.5A 2.电池:≥1400mAh 3.光照强度：1000-2500mW/cm² 4.波长：385nm-515nm |
| 3 | 数字牙片机 | 1 | 23000 | 23000.00 | 1、基础参数： 射线焦点：≥0.4mm； 球管电压：≤70KV±10%； 球管电流：≥5mA±20%； 2、漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h； 3、技术模式：采用高频X射线机技术，软射线更少，辐射更少； 5、曝光时间调节范围：0.04S-2S； 6、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能； 7、具有童锁功能，防止误操作。 |
| 4 | 超声波洁牙机 | 1 | 9000 | 9000.00 | 主要技术参数： 1.电源输入：220V～ 50Hz ,输入功率：≥38VA 2.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm 3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 4.输出的半偏移力（最大值）：≤2N 5.尖端输出功率：3W～20W 6.主机保险：T0.5AL250V 7.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa) 8.主机重量：≤2kg 9.外形尺寸：≤350mm×190×280mm 10.运行模式：连续运行 |
| 5 | 口腔数字印模仪 | 1 | 28000 | 28000.00 | 1.设备描述：通过光学印模扫描方式获取口内数据 2.扫描仪重量：≤180g 3.外形设计：笔式 4.印模颜色：真彩 5.光源：LED |
| 6 | 根管长度测量仪 | 1 | 5500 | 5500.00 | 技术参数 1、电池：≥1500 mAh锂电池 2、保护程度：IPX0 3、电气安全等级：第二级 4、显示：≥3.5英寸液晶屏 5、声响提示：具有报警声提示 |
| 7 | 热牙胶充填仪 | 1 | 13500 | 13500.00 | 1、产品特点： 1.1.显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 1.2.热熔牙胶充填机采用无线设计； 1.3.温控灵敏，显示简洁，操作方便； 1.4.有四种预设温度可选择； 1.5.安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机； ▲1.6.轻便小巧的手柄，净重≥80g，且电池可更换。 2、安全分类： 2.1.按运行模式分类：短时运行 2.2.按防电击类型分类：Ⅱ类设备 2.3.按防电击程度分类：B类应用部分 2.4.对进液的防护程度：普通器材（IPXO） 2.5.在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 3、技术参数要求： 3.1.电源输入：AC100-240V，50/60Hz,800mA Max 3.2.电源输出：DC15. OV/1.6A 3.3.电池：3.6/3.7V，≥2000mAh 可充电 3.4.整机重量：≤280g。 |
| 采购金额 |  |  |  | 107500.00 |  |

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心电图机（12导联） | 1 | 20000 | 20000.00 | 1、记录器 1.1 导联：使用10电极导联线，标准12导联采集，预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号； 1.2 屏幕：LCD液晶显示屏，可预览心电图波形，导联脱落、网络信号、电池电量等； 1.3 电池：采用可充电锂电池供电。支持≥72小时心电数据连续监测,更换电池时无需任意按键和软件操作，可继续监护，方便进行多天的连续监测； 1.4 共模抑制比≥105dB。 2、动态心电图系统 2.1 支持USB数据通信或SD卡读卡器通讯方式传输到软件系统，完成波形数据24小时实时传输显示、回顾、打印； 3、软件功能 3.1 软件支持12导联心电图同步显示和分析。提供起搏分析、模板分析（具有模板叠加与分拆反混淆功能）、散点图分析（支持时间散点图、lorenz散点图、差值散点图功能）、房颤房扑分析（支持R-R趋势图和lorenz散点图同屏显示）、ST分析和T波趋势分析、瀑布图分析等； 3.2 软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZ散点图分析）、心率震荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、心室晚电位、频谱心电等分析功能，满足临床科研项目需求； 3.3 提供多种报告内容可选，具有报告预览功能，支持自定义诊断结论； 3.4起搏全自动分析功能，能自动检测心房起搏、心室起搏、房室起搏，并提供各种融合波模板类型编辑及统计功能； 3.5提供标准同步十二导联心电图编辑窗口，提供逐波编辑工具和测量工具，不同类型QRS波形标识不同颜色，能实现所见即所得的片段图保存和打印，使波形浏览和编辑省时快捷。 |
| 2 | 推拿治疗床 | 3 | 1500 | 4500.00 | 1、用途：按摩师对患者按摩时用床 2、材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面 3、参考规格(cm)：≥190×60×60 4、床面高度cm：≥60cm，≤70cm 5、额定载荷：≥100kg |
| 3 | 鼻炎激光照射治疗仪 | 1 | 120000 | 120000.00 | 1、激光媒介： GaAlAs -- 半导体 2、输出波长：主波长808nm±10nm 辅助波长650nm±10nm 3、输出模式：连续或间歇 4、照射面积： ▲4.1面照治疗头：面照射最大面积：≥33600mm² 4.2点照治疗头：点照射最大面积：≥66mm² ▲5、激光器数量： 面照治疗头激光管≥83个，点照射治疗头激光管≥7个 6、输出激光功率不稳定度st：优于±10% 7、输出激光功率复现性Rp：优于±10% 8、显示方式：液晶显示屏 9、操 作：触摸屏可随意触摸操作 10、噪 音：治疗仪噪音≤65dB(A) 11、定时功能: 具有时间定时功能 |
| 4 | 药品阴凉柜 | 2 | 14000 | 28000.00 | 1、样式：立式，有效容积≥650L； 2、双层镀膜中空玻璃门，25℃环温，75%Rh湿度下无凝露； 3、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，箱内控温范围达8-20℃，调整增量为0.1℃；温度均匀性±3℃； 4、报警方式：两种报警方式：蜂鸣器报警和灯光闪烁报警； 5、安全系统-报警参数：高温、低温报警、传感器故障报警、高湿、低湿报警； 6、翅片式蒸发器，制冷效率快，温度更均匀；丝管冷凝器，散热效果好； 7、冷凝水自动蒸发，无需人工操作； 8、门体带双锁锁设计，保证存储物品的安全； 9、配备4个万向脚轮、2个止动地脚，移动方便，固定可靠； 10、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证； 11、配置10个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； 12、柜内具备 LED 照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制； 13、变频压缩机制冷，制冷方式：风冷； 14、产品配备2个测试孔。 |
| 5 | 电动洗胃机 | 1 | 4290 | 4290.00 | 1、电源：AC220V 50Hz 2、输入功率：250VA 3、流量： ≥2L/min 4、自控：冲液量为 250～350ml/次， 吸液量为 300～450ml/次 5、压力控制：冲、吸压力设定为 47～67KPa 6、噪声:≤65dB(A) 7、毛/净重：≤24/20kg |
| 6 | 微波治疗仪 | 1 | 28000 | 28000.00 | 1、立式结构，单微波源； 2、液晶触摸屏，微电脑控制，输出功率稳定； 3、工作频率：2450MHz±30MHz； 4、驻波比≤3； 5、非期望辐射≤10mW/cm2； ▲7、治疗模式：理疗模式及手术模式； 6、输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W； 7、工作时间：理疗模式0～30min； ▲8、三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式； 9、病例信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例； 10、支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案，病例详情显示方案名、输出方式、治疗时间等； 11、设备界面上可以查看所有通道的运行状态； 12、治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒； 13、电源：220V，50Hz； 14、标配1个理疗应用器：大圆杯尺寸：≥φ155mm。 |
| 7 | 健康管理工作站（健康一体机) | 1 | 34000 | 34000.00 | 1、用于常规测量血压、心率、身高、体重、腰围、臀围，并计算BMI 、血糖、尿酸、中医体质辨识、中医五态人格等。 2、健康管理工作站硬件规格 2.1身高体重测量规格 2.1.1身高测量范围20cm-210cm，测量精度±1cm； 2.1.2 体重测量范围2Kg-200Kg,测量精度±0.5Kg; 2.2人体脂肪测量规格体型判断，人体成分：总共17种监测项目 2.3血氧仪：指夹式血氧仪用于人体血氧饱和度、脉率的检测，是呼吸循环的重生理指数； 2.4血压测量范围：0mmHg~295mmHg; 2.5 t体温测量范围：34.0℃~42.9℃； 2.6 脂肪率测量范围：5%-75%； 2.7 血糖仪测量范围：0.6-35.0mmol/L 3、健康管理工作站内容： 3.1标配身份证读卡功能，提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配）。 3.2可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信。 3.3显示：彩色液晶屏，屏幕尺寸≧14英寸。 3.4语音播报：具有语音播报功能。 3.5储存：具有储存本机测量数据功能，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计。 ▲3.6本机生产企业需持有《医疗器械生产许可证》。 |
| 8 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 25000 | 25000.00 | 结构型式：床面、床架、垫子 1、颈椎牵引力可调范围：0～200N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认。 2、腰椎牵引力可调范围：0～980N，步长为1N。 3、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。 4、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。 5、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 6、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 7、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态。 8、行程范围：滑动行程范围为：0～200mm。 9、背板长度：700mm，腿板长度：1250mm。 10、设备具有加热功能。 |
| 9 | 急救车担架床 | 2 | 2000 | 4000.00 | 1、规格： 尺寸：急救车担架床的尺寸通常为190*53*80厘米（长*宽*高）。 承重：最大承重可达159公斤。 2、材质和结构： 材质：担架床主要由不锈钢材料制造，床垫则由牛津布材料制成。 结构：担架床主要由框架、床面和床脚组成，框架和床脚采用不锈钢材料，床垫则采用牛津布材料。 配置：车体1辆、床垫1张、输液架1个、杂物架1个 |
| 10 | 医用疫苗冷藏柜 | 1 | 24000 | 24000.00 | 1、立式对开门设计，有效容积≥1000L; 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃； 3、风冷设计，设定温度默认5℃（可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃； 4、整机配备2个测试孔； 5、标配10个蘸塑搁架； ▲6、采用双层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露； 7、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警； 9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机； 10、整机噪音≤55dB(A)，可提供第三方性能检测报告； 11、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 12、6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性； 13、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制； 14、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； ▲15、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况（选配）； 16、可选配RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态； 17、可选配打印机，多种打印方式，记录间隔可调； 18、四个万向脚轮，配备两个固定底角； 19、产品具备医疗器械注册证； 20、产品具备CQC节能环保认证。 |
| 11 | 便携式吸痰器 | 1 | 1050 | 1050.00 | 1、参数：高负压/低流量 2、电源电压：AC220V±10% 3、频率：50Hz±2% 4、极限负压值：≥0.06MPa 5、负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 6、抽气速率：≥15L/min 7、贮气瓶：≥1000mL，1只 8、噪音：≤65dB 9、毛/净重：≤5.5kg/4.5kg |
| 12 | 耳鼻喉科治疗台 | 1 | 40000 | 40000.00 | 1、台面采用钢化有机玻璃台面。 2、 规格：1630*760*780mm ±10%。 3、正压泵 ≥ 2.5kg/cm²。 4、负压泵 ≥740mmHg(max)。 5、吸引瓶≥2500CC 1个，玻璃密封、防损。 6、喷枪直头2把 弯头1把 防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度。 7、喉镜预热器≥450W 自动控制，15秒、30秒、45秒、60秒四个时间段自由调整。 8、LED射 灯≥8 W 照度≥1×104。 9、吸枪≥0.07MPa枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆。 10、整机2小时无操作，自动停止工作。 |
| 13 | 经络导平治疗仪 | 1 | 25000 | 25000.00 | 1、适用范围：适用于缓解慢性软组织损伤引起的疼痛。运用经络导平设备，导通受阻的经络，解除气血瘀滞，平衡机体功能。 2、治疗时间：5~60min，最大误差±5min。 3、具有意外造成过量输出的防护功能。 4、输出波形：脉冲方波。 5、脉冲频率范围：0.5Hz-60Hz。 6、脉宽范围：0.2ms-1.6ms。 7、强度自增和停止，用于控制输出脉冲电压强度。 |
| 14 | 红外治疗仪 | 8 | 34145 | 273160.00 | 1、适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。 2、采用彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单。 3、红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）范围内。 4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间，提高设备临床使用效率。 5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。 6、出光口面积：出光口面积≥90cm2。 ▲7、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2。 8、治疗高度可手动升降。 9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥180°，垂直面旋转≥100° 10、四大安全保护： 10.1设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗； 10.2设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗； 10.3设备具有倾倒断电保护功能： 10.4设备具有安全治疗距离指示的定距杆设计： 11、设备正常工作时噪声≤60dB(A)。 |
| 15 | 妇科诊疗床 | 1 | 9000 | 9000.00 | 1、技术规格：长1220mm±20mm 宽590mm±10mm，高750mm±50mm背板上折≥50° 背板下折≥15° 2、材质要求：床体及床面均为优质304不锈钢材料制作，床垫为人造革包海绵，附件为抛光镀铬。 3、主要性能和功能：适用于医院妇科检查、妇科手术、人流手术等。背板为电动调节。 4、基本配置： 拉手杆1付 托腿架1付 床垫 1套 |
| 16 | 心电监护仪 | 1 | 50000 | 50000.00 | 1、参数配置：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温。 2、适用于成人、儿童监护。 3、主机结构:一体机，机身配备手柄，方便提挂。 4、显示屏：＞12英寸TFT高清晰度真彩色触摸显示屏、分辨率≥800×600. 5、显示方式：≥8道波形同屏显示，具备呼吸氧合度、趋势共存、大字体等多种显示界面。 6、附件为原厂的心电、血氧、血压附件,可选择适用小儿或新生儿的附件。 7、操作方式为中文操作界面，标配旋转鼠标、软按键操作。 8、数据存储：具备超过120小时趋势图表,100个报警事件，100个心律失常，1000组无创血压测量的存储与回顾功能。 9、整机低功耗,无风扇设计.带可充电锂电池，供电时间≥2.5小时。 10技术规格 10.1心电 10.1.1导联和显示：3/5导联线, 半屏显示6导联以上心电波。 10.1.2增益选择：四档可选，自动。 10.1.3具有ST段检测分析功能。 10.1.4具备ECG多导同步心律失常分析,在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率;支持实时连续心律失常分析及支持ST模板，通过图形化的方式动态实时观察ST段变化，心律失常分析种类不少于13种。 10.1.5具有监护、诊断、手术滤波模式,抗手术室电刀、除颤等干扰能力强。 10.2血氧饱和度 10.2.1测量范围:0～100%可同时显示灌注指数(PI） 10.2.2传感器：成人手指式（可选软指套)。 10.2.3采用进口血氧技术，标配具有灌注度指数（PI）的血氧技术 10.3无创血压 10.3.1测量方式：振荡法，测量范围10———250mmHg。 10.3.2工作方式：手动/自动/连续测量模式。 10.3.3过压保护设置:成人、儿童及新生儿分段保护。 10.3.4、具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。 10.4报警功能 10.4.1报警要求：所有监护参数具备上、下限报警设置功能。 10.4.2报警提示:声、光双重报警。 10.4.3报警事件记忆：可回顾。 10.5电源 10.5.1电源要求：交、直流两用，交流:220V/50HZ 10.5.2内置可充电电池：使用时间≥150分钟,电池可拔插、更换 10.6计算功能：具备血液动力学、药物计算功能,可选氧合计算,通气计算。 10.7网络功能 10.7.1具备LAN口，符合HL7传输协议 10.7.2心电监护仪的数据传输应符合相关国际及行业标准，支持LAN有线传输，同时支持安装无线模块进行无线传输。 |
| 17 | 多普勒外周血管检测仪 | 1 | 50000 | 50000.00 | 1、检测项目： 踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。 2、多种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压 2.1多普勒法测血压：全自动充放气；血压值自动计算；血压值手动标记功能； ▲2.2示波法测血压:气路通道数: 1个；全自动充放气； 3、操作方式：触摸屏≥10英寸、全触摸屏操控，同时支持无线控器操作； 4、数据联网功能：支持有线、WIFI等多联网方式，检测数据无缝传输至医院系统； 5、自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数； 6、即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告； 7、配备大容量可充电锂电池，电池容量：6400mAh，支持4小时以上连续检测； ▲8、量表评估（心脑血管疾病风险评估的评估量表）：改良的弗明汉卒中量表、CHADS2 量表、CHA2DS2-VASc 量表、Essen 量表、SPI-II 量表、ABCD 评分系统量表，为心脑血管疾病风险评估提供辅助支持。 |
| 18 | 壁挂式全科诊断系统 | 1 | 15000 | 15000.00 | 1、检测项目及参数：≥7个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛等 2、显示屏幕：≥8寸真彩液晶显示屏 3、整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理 4、血压测量： 4.1采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银 4.2一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数 4.3液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差 4.4系统自动进行充放气控制 4.5针对人群范围有成人 4.6可自动存储≥300个测量结果 4.7血压显示分辨率为：≤1mmHg 5、血氧饱和度测量： 5.1光电法测量原理 5.2液晶屏数字化显示测量结果 5.3平均单个患者读值时间≤5秒钟 5.4血氧饱和度测量范围为：50%—100% 5.5可自动存储≥300个测量结果 5.6血氧饱和度显示分辨率为：≤1% 6、脉搏测量： 6.1液晶屏数字化显示测量结果 6.2提供数值和波形图2个结果参数 6.3可自动存储≥300个测量结果 6.4测量范围为：25bpm—250bpm 6.5显示分辨率为：1bpm 7、体温测量： 7.1红外线耳温测量 7.2测量范围：35℃—42℃ 7.3在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃ 7.4平均单个患者测量时间≤3秒钟 7.5具备温度超限报警功能 8、耳膜及耳道检查： 8.1光导纤维照明，带鼓气孔 8.2放大镜倍率2.5X 8.3照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 8.4系统统一供电，红外感光自动开关 9、眼底检查： 9.1≥24个屈光分度 9.2检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 9.3进口光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔 9.4系统统一供电，红外感光自动开关 |
| 19 | 电针仪 | 5 | 600 | 3000.00 | 1、输入功率:≤10.0VA 2、输出脉冲波形：非对称脉冲波 3、输出脉冲路数：六路输出 4、输出脉冲频率： 1-99Hz 可调,允差为±15％ 5、输出脉冲宽度：≥ 0.2ms±30% ( EMC 检测基本性能) |
| 20 | 感觉神经定量检测仪 | 1 | 50000 | 50000.00 | 1、设备用途：测量人体任何部位的皮肤或粘膜上粗有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值(VPT),定量检查糖尿病周围神经病变之深感觉障碍层度。 2、检测器 2.1振动电路电压范围：0～50伏特 误差范围±10%，检测值范围：0～50伏特。 2.2振幅微调精度≤0.1伏特；误差≤±10%。 2.3振幅范围：0～72微米 误差范围±15%。 2.4振动加速度峰峰值范围：0～11.4m/s2连续可调，误差：±15%。 2.5振动频率：100Hz，误差范围≤±5% 。 2.6振动头规格性能：振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，误差范围±5%； 2.7具备刺激手动和自动检测模式。 2.8▲手动模式提供旋钮调节。支持以0.1V步进值，自由增减刺激强度。 2.9自动模式提供自动增强刺激，自动运算去除偏离大的测量值。 2.10▲配置内置热敏打印机，可直接打印结果。 2.11可对接医院HIS系统，提供HIS所需数据文件。 2.12配有患者反应器。 2.13主机重量≤4kg；刺激探头≤0.6kg。 2.14输入电源: 220V；交流。 3、配“人体感觉阈值测试报告软件”，软件自动运算测试数据，并可与临床确立的标准数据进行对比分析，支持病例存储、查询，自动生成报告结果功能。 |
| 21 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 6600 | 6600.00 | 1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷； 2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3、操控方式：≥7英寸触摸屏； 4、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)； 5、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 6、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 7、载波波形：脉冲波； 8、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs； 9、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 10、具有8种调制波波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波； 11、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz； 12、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； 13、动态节律：4s～10s，允差±10%； 14、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； 15、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%； 16、连续工作时间：不少于4h； 17、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃； |
| 22 | 神经肌肉电刺激仪 | 1 | 22000 | 22000.00 | 1、 柜式一体机，彩色触摸屏加旋转编码器操作。 2、 设备具有3组电疗、3组电针输出，独立可控。 3、 时间设定范围：1-99min，允差±2%。 4、 治疗结束后，有声音提示功能。 5、电疗输出参数 5.1 输出波形：双向对称方波、双向不对称方波； 5.2 双向不对称方波 脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。 5.3 双向对称方波 当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%； 当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%； 5.4 输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。 6、 电针治疗输出参数 6.1 输出波形：双向不对称方波； 6.2 脉冲频率为 0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 6.3 脉冲宽度为0.1ms～lms可调，单步长0.05ms，允差±10%； 6.4 脉冲重复频率为0.5Hz～10Hz，允差+10%； 6.5 输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±15%； ▲7、 设备可进行通断调制 7.1 上升时间：0s-2s，步长为0.5s； 7.2 保持时间：0s-20s，步长为1s； 7.3 下降时间：0s-2s，步长为0.5s； 7.4 间隔时间：2s-50s，步长为1s； 8、 连续工作时间≥8h； 9、 负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa大于五档可调； 10、 具有过流保护功能。 |
| 23 | 医用疫苗冷藏冷冻箱 | 1 | 7200 | 7200.00 | 1、有效容积：有效容积≥205L； ▲2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L； 3、温度控制: 微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-25 ℃ 温度可自行调节； 4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，光管冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明； 5、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证,品牌保证，安全性更高； 6、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优； 7、制冷系统：单压机制冷系统； ▲8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤4.5℃； 9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警； 10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个ABS塑料抽屉； 11、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能； 12、固定移动:产品配有 4个脚轮和2个平衡底脚； 13、安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求。 |
| 24 | 试剂储存冰箱 | 1 | 34000 | 34000.00 | 1、噪音≤50dB(A) 2、有效容积：有效容积≥1006L 3、采用智能电脑温控系统，LED数字实时温湿度显示，温度，湿度。 4、温度范围：2-8℃（每度可调控），显示精度为0.1，具有热补偿功能。 5、产品结构为立式双门箱体。主体分为五部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统，触摸操作系统，制热系统。 6、产品总重量不超过200公斤。 7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性。 9、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度偏差范围小。 10、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 11、双层高强度中空玻璃门，便于随时观察箱体内部存放的物品。 12、报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警。具备≥4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警； 13、箱体内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施方便夜间观察储存的物品。 14、内嵌式双开门双锁设计。 15、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 16、多层搁物架随意调节，可放置物品标签。 17、采用上置式压缩机结构，不易受潮，延长压缩机使用寿命。 |
| 采购金额 |  |  |  | 238790.00 |  |