- 采购需求书

一、项目概况

1、采购单位: 三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2、项目名称：麻醉手术科、心内科等科室高质量发展购置一批设备

3、资金来源：专项资金

4、采购预算：8,232,260.00元(A包:4,293,260.00 元;B 包:3,939,000.00 元)

5、最高限价：8,232,260.00元(A包:4,293,260.00 元;B 包:3,939,000.00 元)

注：超出采购预算金额（最高限价）的报价，按无效投标处理。

6、用途：工作需要

7、本项目分包情况：分包

8、交付时间：合同签订后国产设备30日内，进口设备90日内交付合同标的物设备

9、交付地点：海南省三亚市天涯区解放路1154号三亚中心医院（海南省第三人民医院）院内

10、付款方式：

第一笔：自合同签订后，乙方支付合同总价款5%作为履约保证金，甲方收到履约保证金后（乙方需开具合格正规发票）支付合同总价款的30%预付款；第二笔：自所有货物全部到货后，甲方支付合同总价款20%的货款；第三笔：所有货物全部验收合格，甲方支付合同总价款50%。如无产品质量或售后服务问题，所有货物质量保证期满1年（若设备质量保证期超过1年的须提供该设备生产厂家承诺免费质保期的证明文件）后履约保证金无息给予退还，否则给予扣除。

二、采购清单表

| 序号 | 标的名称 | 品名分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频插管软镜 | A02320700 | 套 | 1 | 179,600.00 | 179,600.00 | 否 | A包 |
| 2 | 麻醉视频喉镜 | A02320700 | 台 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 否 |  |
| 3 | 麻醉机 | A02322500 | 台 | 8 | 346,800.00 | 2,774,400.00 | 否 |  |
| 4 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | A02322500 | 台 | 3 | 237,900.00 | 713,700.00 | 否 |  |
| 5 | 除颤监护仪 | A02320300 | 台 | 2 | 120,000.00 | 240,000.00 | 否 |  |
| 6 | 血管显像仪 | A02329900 | 台 | 1 | 39,560.00 | 39,560.00 | 否 |  |
| 7 | 手术无影灯 | A02322400 | 套 | 2 | 148,000.00 | 296,000.00 | 否 |  |
| 1 | 多功能监护仪 | A02321900 | 台 | 8 | 155,200.00 | 1,241,600.00 | 否 | B包 |
| 2 | 体腔热灌注治疗系统 | A02322500 | 台 | 1 | 968,800.00 | 968,800.00 | 否 |  |
| 3 | 升温仪 | A02322500 | 台 | 10 | 48,000.00 | 480,000.00 | 是 |  |
| 4 | 注射泵 | A02322700 | 台 | 20 | 8,450.00 | 169,000.00 | 否 |  |
| 5 | 自体血液回收机 | A02322100 | 台 | 2 | 330,000.00 | 660,000.00 | 否 |  |
| 6 | 输血输液加温仪 | A02322500 | 台 | 10 | 38,000.00 | 380,000.00 | 否 |  |
| 7 | 血气分析仪 | A02321900 | 台 | 1 | 39,600.00 | 39,600.00 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  | 70 |  | 8,232,260.00 |  |  |

- 货物技术指标及功能要求：

（一）视频插管软镜

- 一、技术参数：

1.景深：3-200mm；视场角≥120°

2.软镜工作软管有效长度≥600mm；

3.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；

4.软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

▲5.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

6.操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；

7.自带LED光源，耐用性强，操作性好，具备防雾功能；

8.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；

9.人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间使用。

10.显示功能：高清显示器，分辨率1920*1080，自带5"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍，智能系统终身提供免费升级服务；

11.显示器内置8G内存，可持续录制视频120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；

12.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；

13.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对

▲14.供电方式：可充电锂电池，3.7V锂离子可充电电池，3100mAH，电池工作时间≥270分钟

15.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能。

16.显示屏转动角度:上下：60°～ 160°（可旋转100°），左右各170°

二、配置清单：

1、操作部  1条

2、显示器  1台

3、手柄密封防水盖 1个

4、测漏器  1个

5、说明书  2本

6、合格证  2张

7、装箱清单  2张

8、保修单  2张

9、锂电池   2个

（二）麻醉视频喉镜

一、技术参数

1、显示屏：≥3.0″TFT

2、景深：10-60mm

3、摄像头像素：100万。

4、视场角：60º±15%

5、光照度：光照度≥150 Lux

▲6、分辨率：空间分辨率≥7Lp/mm

7、显示器前后旋转角度：130°±15%

8、便捷操作：操作部与主机之间采用旋转插拔的连接方式，利于快速插管和抢救

9、电池：内置可充电式锂电子聚合物电池，通用type-c充电接口

10、温升指标：表面温升不超10℃

11、多媒体系统：主机内置多媒体系统，可一键实现拍照、录像、存储

12、内置存储：内存32G，可升级内存

13、显示器：显示器可翻折设计，有效缩短整机长度，进入口腔更容易

▲14、兼容性：主机可兼容适配6个尺寸金属喉镜片和4个尺寸高分子喉镜片

15、硬管镜直径：硬管镜直径4mm±15%

16、有效插管长度：硬管长度450mm±15%

17、具备吹氧吸痰接头

18、防水性能：操作部整体不可拆分，防水级别IPX7，消毒更彻底

19、生物相容性：镜体采用医用柔性合金，无刺激，无细胞毒性

▲20、可塑形：硬管镜前端可灵活折弯塑形，角度0—90°以适用于不同患者

21、热插拔：更换操作部无需关机，即插即用

功能参数

- 22、自动关机：光感设计，图像静止不动自动关机功能

- 23、低电量续航：具备电量管理功能，低电量续航时间持续1小时

24、电量显示：具备电量显示及低电量指示功能

25、智能除雾：镜片前端采用智能温控系统，以实现即时防雾功能，开机即用

26、正常工作环境：温度：10℃～40℃，湿度：10%～90%，大气压力：500hPa～1060hPa

- 二、配置清单：

1 显示器 1 台

2 硬管镜操作端 1 个

3 USB 充电线 1 条

4 防水帽 1 个

5 说明书 1 本

6 合格证 1 张

7 保修卡 1 张

8 仪器包装箱 1 个

（三）麻醉机

一、技术参数

技术规格：

1 工作条件及基本配件

1.1 操作环境，温度：10° 至 40°C，湿度：15 至 95%

1.2 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

1.3 后备电池使用时间：不少于 90 分钟

1.4 具有 RJ45 接口、HL7、以太网连接功能

1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，有抽屉,具备中央刹车功能，保证一键控制四个麻醉机脚轮。

1.6 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

2 气源

2.1 标配氧气、空气双气源

2.2 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于 200Kpa 时报警

2.3 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

2.4 快速充氧范围 25 - 75 l/min

3 流量计

3.1 电子显示流量计

3.2 具备机械总流量计

4 挥发罐

4.1 标配双麻醉罐位

4.2 标配一个挥发罐，具备压力、流速和温度补偿

5 呼吸回路

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转

5.2 回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

5.3 二氧化碳吸收罐，容积 1500ml

5.4 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

5.5 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

5.6 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，

并报警提示。

6 呼吸系统

6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：PCV、手动通气、电子 PEEP。支持

选配 SIMV、SIMV-VG、PCV-VG、SIMV-VG、CPAP/PS，带窒息后备保护通气

的 PS

6.3 ▲潮气量设置范围：10ml-1500ml

6.4 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O

6.5 呼吸频率：4-100 次/分钟

6.6 吸呼比：4:1 到 1:8

6.7 压力限制范围：10 到 100 cmH2O

6.8 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

6.9 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

6.10 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

6.11 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

6.12▲标配插件式旁流二氧化碳监测模块

7 数字和波形监测

7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

7.2 ▲不小于 15 寸彩色触摸屏，可同屏显示 3 通道波形

7.3 可视自检：自检步骤配图提示，如果自检失败，会有图形化指引，帮助医生减少繁琐复杂的自检流程，最快速度完成开机自检。

7.4 智能报警：报警信息为医生提供可能的原因和图形化指引，方便在第一时间找到和解决问题

▲7.5麻醉机主机内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用

7.6 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；

7.7同屏幕 3 通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末 CO2 波形）

7.8 潮气量监测范围：0 到 2500ml

7.9 分钟通气量监测范围：0L/min 到 100L/min

8.配置单：

麻醉机主机            8台

呼末二氧化碳监测模块  8个

电源线                8根

- 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机

一、技术参数

1.生产厂家是专业的麻醉机、呼吸机的生产厂家，精通麻醉机、呼吸机内外回路、管路结构，消毒更全面、更专业。

2.产品级别：产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证。

3.产品资质：国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性EMC检测报告，ISO13485质量管理体系证书。

4.消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢第四代（军事医学科学院提供）杀灭对数值≥3.00（提供检测报告）。

5.消毒机理：复合醇复方消毒液和或臭氧（O3）两种消毒剂（复合醇，臭氧由用户自己决定是否使用）对麻醉机、呼吸机回路内部表面进行消毒灭菌。

6.温度检测：温度双循环控制系统，具有超温报警提示功能。实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。

7▲采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能,排放浓度最高0.04mg/m³。（满足WS/T 367-2012  医疗机构消毒技术规范）。

8. ▲消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。达到无死角，无残留的消毒效果。

9. ▲工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。

麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥

其他模式：  雾化程序：10～60min可选（可关闭），步进值10min。

消毒程序：30～120min可选（可关闭），步进值10min。

干燥程序：10～60min可选，步进值10min。

10.自动加液功能：定量注液、无液自动报警，避免了人与化学品的接触，让加液更简单、更安全、更高效。

11.雾化方式：压缩式雾化，免日常维护，无药物残留量，提高药物利用率。

12.消毒残留：消毒完成后回路内无任何残留，可提供无腐蚀性报告。

13.消毒记录：消毒结束后，可查询消毒次数，可追溯消毒记录，方便使用、易于查验。

14.臭氧浓度的自检及报警功能：消毒过程中，动态、实时监测消毒机内部产生的臭氧浓度，无效消毒时自动报警。

15.人机对话模式：≥10寸触摸液晶显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

16.消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定性，有效延长消毒机使用寿命。

17.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。

18.适配国内外各种品牌及型号麻醉机。

19.其他：报警声响≥50dB、电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率≤100W。

二、配置清单：

消毒机主机  3台

熔断丝      6根

硅胶堵      3个

电源线      3条

- 除颤监护仪

一、技术参数

- 1.▲重量：≤4.6kg（标配，含电池）。

- 2.▲彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 4.支持中文操作界面。

- 5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

- 6.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、起搏功能、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 8.▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 9.配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

- 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 11.▲电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

- 14.▲除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 19.▲配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- 20.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 21.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

- 22.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

- 23.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 24.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

- 25.支持ST/QT实时分析。

- 26.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

- 27.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

- 28.脉率范围：20-300bpm。

- 29.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 30.最多可配2块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次。

- 31.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 32.配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 33.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 34.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

- 35.支持设备状态指示灯用户检测。

- 36.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 37.支持自检放电能量精度显示和打印。

- 38.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

- 39.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

- 40.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击。

- 41.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

二、配置清单

除颤仪主机             1台

体内除颤手柄（1寸）   1把

体内除颤手柄（2寸）   1把

体外除颤电极板         1套

热敏打印纸             5卷

（以上为1台除颤监护仪配置，共采购2台）

（六）血管显像仪

- 一、技术参数

- 1.光源类型：近红外光；

- 2.投影仪分辨率：854*480 像素；

- 3.投影尺寸：大、中、小、特小四种尺寸；

- 4.投影图像颜色：黑白、绿、绿反、红、紫、紫反六种颜色

- 5.投影亮度：4 档投影亮度；

- 6.模式：普通、增强、深度三种模式；

- 7.深度提示：深、中、浅三种深提示；

- 8.图像解析速度：60 帧/秒；

- 9.最佳成像高度：200±20mm；

- 10.最小可识别血管直径：≥0.4mm；

- 11.波长：750～950 nm；

- 12.最大探测深度：≤8mm；

- 13.休眠功能：无操作 30 分后进入休眠功能

- 14.显示屏：采用 0.96 寸 OLED 显示模块 ，可同时显示像素、电池、亮度、颜色、模式、休眠倒计时等信息；

- 15.主机功耗：50VA；

- 16电源：100～240V，50/60HZ，适配器：12V，2.5A；

- 17.电池：内置 7.2V 2200mAh；工作时间≥2.5h；

- 18.重量：≤480g；

- 19.尺寸：220mm*65mm*65mm（±10%）

- 二、配置清单：

- 1、血管显像仪主机1台

- 2、电源适配器1个

- 3、支架固定卡座1个

- 4、绒布袋1个

- 5、使用说明书1本

- 6、保修卡1张

- 7、合格证1张

8、装箱清单1张

（七）手术无影灯

一、技术参数

1.灯盘及把手采用满足层流手术室要求的高强度铝合金外壳，易擦洗、耐酸碱腐蚀。灯盘表面一体成型，流线型通孔设计减少对层流的影响，层流指数低于4.0。

▲2.灯臂10组活动关节。首灯水平活动半径≥200cm，上下活动范围≥118cm，次灯水平活动半径≥180cm，上下活动范围≥118cm，全部关节通过WHDI技术传输，可作360°无限位旋转。

3.控制面板采用≥5英寸的LCD高清液晶触控屏。

4.每个LED灯盘灯泡数量≥84个。

5.无影灯由热传导体、光学过滤器技术以降低热量，采用整体散热技术降低热量，术野温升≤2℃，工作者头部温升≤1℃。

6.LED无影灯为双母灯，每个母灯光亮度≥160000LUX，光亮度40000-160000LUX有10档效果可调。

7.光质：采用超高能双白光LED技术。

8.可调色温范围:3800K-4800K。

9.色彩还原指数（Ra指数）≥97。

10.可调光斑直径范围：20cm-30cm，具有电子自动聚焦功能。。

▲11.光柱深度≥130cm。

12.灯盘厚度≤4.5c1m。

13.灯盘直径≥70cm，单遮光板测试无影率≥90%。

14.灯泡寿命≥50000小时，无影灯具有智能光衰校正技术，当LED无影灯使用10000小时后，其光质衰减指数≤5%。

15.具有一键转换腔镜照射模式，提供≤8000LUX的柔和光线。

二、配置要求：

1. 底板 ：1件

2. 法兰盘：1件

3. 电源开关组件：2套

4. 灯柱：1条

5. 水平横臂：2条

6. 弹簧臂：2条

7. 小弯管：2条

8. 灯头：2套

9. 消毒手柄：2个

10. 墙面控制：1套

（以上为1台手术无影灯配置，共采购2台）

- B包

（一）多功能监护仪

一、技术参数

监护仪结构：

1.▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

2.▲≥15寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节

3.工作温度0 ~40 ℃

4.采用无风扇设计

5.标配内置锂电池，供电时间≥2小时

6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展独立显示屏

监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8.▲基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥4.5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

9.支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

10.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析

11.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

12.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

13.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

14.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

15.提供QT和QTc模板显示。

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

17.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

18.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

19.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

20.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

支持升级EtCO2监测模块，支持CO2和O2的监测，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

21.供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

22.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

23.当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

24.当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

25.支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

26.支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

27.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

28.支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

29.大字体界面支持6个参数的设置和显示

30.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

31.所有参数报警限自动设置，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

32.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

33.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

34.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

35.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

36.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

37.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

38.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

39.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

40.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

41.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

42.标配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

43.标配麻醉平衡指示界面，对于患者满足过程麻醉诱导，麻醉维持和麻醉复苏三个阶段进行专业界面显示，并提供麻醉复苏评分系统。

44.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

45.支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

46.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

47.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

48.支持选择麻醉机固定支架，上吊塔安装固定支架等方案

二、配置清单

监护仪主机       8台

5寸转运模块     8台

麻醉深度监测模块 2个

体温探头        8条

双有创血压附件  8套

（以上为1台多功能监护仪配置，共采购8台，其中2台配有麻醉深度监测模块）

- （二）体腔热灌注治疗系统

- 一、技术参数

1、设备名称：体腔热灌注治疗系统

▲2、设备用途：与一次性使用热灌注管路联合使用。用于胸腔和腹腔的连续热灌注治疗；消除胸腹腔恶性肿瘤亚临床病灶，消除恶性肿瘤导致的胸水、腹水。

3、腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃；

4、温度采集通道数与数据采集更新时间：≥4通道、1s  ，报警延时：不超过2s；

▲5、 灌注液入体、出体时的测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.1 ℃；

6、入体、出体测温探头的插头采用插拔方式，连接稳固，操作简单，可重复使用且无繁琐的操作；无需重复消毒，避免交叉感染。

7、采用无级调速加热装置精准控制加热温度；

8、驱动循环系统采用非接触式3轴滚压式蠕动泵驱动灌注液，转子采用不锈钢，持久耐用；

▲9、驱动循环系统的灌注流量0-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5% ；

10、可通过机器内置的传感器和精密的计算系统，可以迅速准确地测出液袋的重量；称重范围0-5000ml；

11、可测量管内压力，最小测量值不得高于20kPa，最大测量值不得低于100kPa,，精度±1kPa；

▲12、热灌注管路具有双重超微过滤功能（管路内部不同位置设置，无需再增加其他外置过滤装置实现过滤功能），过滤精度不超过40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流；

13、热灌注管路具备防堵塞短接功能，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞；

14、设备具备完善的安全保护功能，包括超温、缺水、故障等报警和紧急保护功能；

15、设备标配有多路测量患者体温的温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度与患者主要部位温度；

16、设备数据管理系统采用工业计算机系统、算力专用软件，可实现患者信息、灌注曲线、参数数据、治疗信息、历史数据完整的自动存储、excel导出，可溯源，不会因突发断电而造成数据丢失；

17、操作界面采用触摸屏控制，触摸屏尺寸不小于12英寸。

二、配置清单

主机                   1台

出体温度传感器（蓝色） 1根

入体温度传感器（红色   1根

直肠温度传感器（灰色） 1根

鼓膜温度传感器（绿色） 1根

体表温度传感器（黄色） 1根

保险管                 4个

软管                   2根

电源线                 1根

使用说明书         1本

维修手册           1本

出厂检验报告       1本

操作流程卡         1本

合格证             1本

（三）升温仪

用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

一 、技术参数：

1.▲采用充气式加温方式

2.▲运行温度4档：室温档，低档，中档，高档

室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

低档：32℃（±1.5℃）

中档：38℃（±1.5℃）

高档43℃（±1.5℃）

3.具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM）

4.具有高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米

5.▲温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

6.保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。

7.保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀.

8.多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求，配置型号≥25种。

9.垫毯系列产品的独特设计不会对医护人员的操作造成任何阻碍，可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设计的截石位毯型、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术。

10.噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝

11.具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

安全：

12.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

12.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

12.3安全系统：图示及报警提示音功能。

配置清单

1、充气式动力升温仪主机 (包括机身,软管,数据线)   一套

2、光盘一张

3、说明书一本

（以上为1台升温仪配置，共采购10台）

- （四）注射泵

- 一、技术参数

1.▲注射精度≤±1.8%

2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7.▲注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.▲压力报警阈值至少15档可调

18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

20.信息储存：可存储3500条的历史记录

21.电池工作时间≥5小时@5ml/h

22.防异物及进液等级IP33

23.整机重量不超过1.7kg

二、配置清单

注射泵主机  20台

固紧夹      20个

电源线      20条

（五）自体血液回收机

一、技术参数

1、自体血液回收机设备产地：限中国

2、具有四种操作模式：自动模式(自动启停系统\自动检测清洗质量系统\自

动保护红细胞完整系统\自动控制清洁度系统)、手动模式、紧急模式（15秒内可实现连续回输）、应急模式

3、界面显示：120°大视角液晶触摸显示屏，屏幕≥10.4寸，图文数据显示，中文操作界面

▲4、具有三个蠕动泵设计结构

5、触摸屏独立控制系统，总进血量/出血量/总回收量一目了然，多种功能性触键，反应迅速灵敏

6、双CPU系统：显示和处理速度成倍增加

7、在线帮助，实时教程视频指导

8、具有内置常见故障排除系统

9、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

▲10、紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输

11、血液回输成分：红细胞、全血

▲12、无残留原血功能，洗净更彻底

▲13、设备内置标准打印机，能够打印病人数据长久保存

14、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作

15、具有防红细胞流失自动调节功能

16、红细胞回收率：≥90%

17、回收后血球压积：≥55%

18、肝素清洗率：≥98%

19、标准清洗液用量：1000ml

20、离心机最高转速：≥5650转/分

21、蠕动泵流量：0-1000ml/分

22、具有气泡检测功能

23、具有红细胞血层检测功能

24、具有自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统）

25、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

26、具有血液洗净度检测功能

27、具有离心井盖锁检测功能

28、具有无线显示及控制，网络传输的多功能一体化应用（选配）

二、配置清单

1、主机    1台

2、承载车  1台

3、挂架    1套

4、一次性使用血液回收耗材套件    1套（仅供培训演示用）

（六）输血输液加温仪

一、技术参数

1.采用高性能控制芯片，闭环温度控制算法，精确控制加温温度。具有双重超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能。

▲2.高亮度数码管显示屏，尺寸：70*40mm，可显示设定温度，加热温度，加热时间；70x25mm超大幅显示实时温度区域，方便医护人员查看。

3.系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常。

4.温度可调范围：33℃-41℃，连续可调，调节幅度为0.1℃。

▲5.超温断电保护：超过42℃系统声光报警并自动停止加热；采用PTC物理超温保护装置，在出现软件控制失效的极端情况下持续加温会触发不可自复位断路保护器，双重保护，安全更有保障。

6.低温报警：当启动加温五分钟后加热管温度低于33℃时触发声光报警提示低温。

7.预热时间：从20℃-37℃小于2分钟。

▲8.使用灯光显示不同温度区间，低于33℃以下为蓝色灯，33℃—41.9℃显示绿色灯光；大于等于42℃时显示红色并发出报警声音。

加热管性能：

▲1.碳纤维加热硅胶管，柔性结构，加热效率高，经久耐用，两组独立温度传感器；一组不可自复位物理超温断路保护器。

2.加热管液体出口端温度实时监测，准确安全。

3.全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

4.电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护。

5.加热管长度为1.2米，可为内径为3.5-5mm输液管进行加热。

6.直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

- 二、配置清单：

- 1.加温仪主机              1台

- 2.柔性硅胶加热管          1根

- 3.加热管固定夹            1套

- 4.操作指南                1份

- 5.合格证                  1份

- 6.保修卡                  1份

- 7.使用说明书              1本                                                                                                                 8.装箱清单                1份

（七）血气分析仪

一、技术参数

▲1.测量参数≥17项，至少包括血气（PH、PCO2、PO2）、电解质（Na+、K+、Ca++、Cl-）、Hct、代谢物（Glu、Lac、Bili）、血 氧（tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、SO2），检测范围广，各参数可根据临床需求可自由组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

2.计算参数：提供至少40种计算参数，且需包含乳酸清除率（LacClear）、BE（碱剩余）、BB（缓冲碱）、PAO2（肺泡氧分压）、P50 （50%氧饱和度氧分压）、AG（阴离子间隙）。

3.生物安全：电阻屏触控屏幕，支持手套或其他触控工具，进样针不外露，进样为封闭式进样，待机时进样管路封闭，废液包集成在试剂包内无需单独处理；

4.检测方法：免维护微电极法；

5.定标：全自动液体定标方式；

▲6.电极卡、试剂包分开，减少浪费，更换简单自由，无需保养维护

7.采用集成的电极盒，提供多种参数组合的电极盒；

▲8.试剂包存储有效期≥9个月，上机时间＞40天，无需冷藏，可多台仪器切换使用

9.样本类型：全血，质控品，水溶液。

10.检测用血量少：全参数检测<125ul，微量模式<50ul；

11.可支持自动质控和手动第三方质控，保证检测结果；

12.进样时无需手持注射器，支持注射器、毛细管和微量采血针等多种进样方式，

13.仪器自动防堵，自动识别和排除血凝块；

14.彩色液晶触摸屏操作，操作简单、直观，机上提示用户进行每一步操作；

15.供电方式：交直流电，电池供电，可在开机状态下自由移动方便在任何地点进行工作；

▲16.提供二重自动酸碱平衡图，能够显示＞10种的酸碱失衡；

▲17.提供病人结果趋势图，方便临床判读；

▲18.机上可存储＞50000条病人数据和质控信息，仪器提供USB口，可以进行数据导出。

二、配置清单：

1、主机：1台

2、打印纸：1卷

3、标准附件：1套

4、操作手册：1本

四、商务要求：（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★（一）售后服务：

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年（第三方配套产品免费保修1年）,保修期内免费维修或更换（原厂）配件，终身免人工费，终身提供维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

- 5、若设备软件升级，安排第三批次升级。

★（二）验收要求：

按采购文件技术参数和国家行业标准进行验收。

1、设备送到指定地点后，由甲乙双方组织相关人员按设备配置清单进行开箱验收。

2、设备经安装调试并试运行正常并对甲方使用人员操作及维护保养培训合格后，由甲乙双方组织相关人员对设备性能验收。

3、乙方必须提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、设备中文使用说明书、简易操作流程卡、日常使用注意事项卡等维护维修必需的材料纸质版及电子版。

4、乙方必须提供医疗设备生产厂家《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册许可证》、产品合格证、保修卡及本公司资质证明材料复印件（加盖红章）。

5、设备安装、培训完毕投入正常使用后20天内进行最终验收，出具验收报告。

★（三）其他要求：

如果投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该投标人提供报价成本组成说明，并写出控制成本及完成本项目履约的具体措施。评标委员会有权对报价成本说明论证，如无法说明情况，评标委员会有权按恶意竞争投标以无效投标处理。