- 采购需求

前提：

1、本章中标注“★ ”的条款为本项目不允许偏离的实质性条款，如投标人不满足的， 将按照无效投标处理；标注“▲ ”的条款为本项目的重要条款，若投标人不满足的，将在详细评审中加重扣分。

2、标注“★ ”、“▲ ”的技术条款须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：

（1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

（2）技术参数确认函（格式自拟）；

（3）产品彩页；

（4）产品白皮书或设备说明书。

（注：1.关境内制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商公章；

2.关境外制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商或者国内代理商公章）

3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离

（注：1.关境内制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商公章；

2.关境外制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商或者国内代理商公章；）

4、标注“★ ”的商务条款须提供承诺函（格式自拟）。

★一、采购清单：

- 采购清单表

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 标包最高限价（万元） | 是否接受进口产品投标 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 1 | 腹腔镜系统（一） | 套 | 1 | 80 | 89.86 | 接受 | 是 |
|  |  | 高清腹腔镜镜子 | 套 | 1 | 9.86 |  | 接受 | 否 |
| 2包 | 2 | 腹腔镜系统（三） | 套 | 3 | 120 | 360 | 接受 | 是 |
| 3包 | 3 | 腹腔镜系统（四） | 套 | 1 | 200 | 200 | 接受 | 是 |
| 4包 | 4 | 腹腔镜系统（五） | 套 | 1 | 216 | 216 | 接受 | 是 |
| 5包 | 5 | 腹腔镜系统（六） | 套 | 1 | 240 | 240 | 接受 | 是 |
| 6包 | 6 | 腹腔镜系统（七） | 套 | 2 | 260 | 520 | 接受 | 是 |
| 7包 | 7 | 腹腔镜系统（八） | 套 | 1 | 260 | 260 | 接受 | 是 |
| 8包 | 8 | 腹腔镜系统（九） | 套 | 2 | 260 | 520 | 接受 | 是 |
| 9包 | 9 | 腹腔镜系统（十） | 套 | 3 | 260 | 780 | 接受 | 是 |
| 10包 | 10 | 腹腔镜系统（十一） | 套 | 2 | 300 | 600 | 接受 | 是 |

注：1.投标报价要求：

1.1.本合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

（1）货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

（2）安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

（3）进出口手续费用（如有）；

（4）运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定，海南省卫生健康委员会、市县卫健委、市县级医疗机构无需就本次购买向供应商支付其他费用。

1.2各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化而调整。

2.如所供货物为医疗器械的,医疗产品注册证上的名称与采购标的名称不一致的,需在《投标（响应）报价明细表》的“备注”中明确,验收以医疗器械注册证上的产品名称为准。

3.投标报价超过所投标包或所投产品单价采购预算（最高限价）的，均视为无效投标。

二、技术要求

### 01包腹腔镜系统（一）技术参数

一、	摄像主机

1.1	主机具备4K图像处理性能，可输出分辨率≥3840*2160超高清像素影像。

1.2	主机防电击程度：≥CF-I类。

1.3	支持≥2倍数字变焦。

1.4	支持细节增强智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

1.5	屏幕可触摸或旋钮操控，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

▲1.6	可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持3840*2160像素分辨率，静态图像采集支持3840*2160像素分辨率。

▲1.7	摄像系统主机内置USB输出接口≥2个。

1.8	录制清晰度4K和高清，录像符合H.265录像编码规范，码率可调。

▲1.9	主机内置的刻录功能带标记功能。

1.10 	至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号；具备至少2路高清信号输出。

1.11	具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

▲1.12	信噪比≥48db。

1.13	具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管。

1.14	主机画幅调控功能，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示。

1.15	智能曝光模式，无需手动调节手术模式。

▲1.16	出厂预设≥4种工作模式，另可通过菜单调节自定义操作。

▲1.17	主机具有隐藏操作面板设计

二	、2D摄像头

2.1	摄像头支持单手插拔，实现高可靠度连接。

2.2	摄像头支持的灭菌方式：低温等离子灭菌。

▲2.3	摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦。

2.4	摄像头可控制光源开关和亮度。

2.5	可自定义摄像头按键，可实现光源开关、白平衡、拍照、录像、等功能设置。

2.6	白光摄像头重量≤220g。

2.7	摄像头防护等级：≥IPX7。

2.8	摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包含胸腹腔镜、膀胱镜、关节镜、椎间孔镜、纤维输尿管镜等。

▲2.9	摄像头具备≥2倍光学变焦技术，实现2倍光学放大，配合摄像主机还可实现≥4倍电子放大。

▲2.10	摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包含胸腹腔镜、膀胱镜、关节镜、椎间孔镜、纤维输尿管镜等;

三	、LED冷光源

3.1	可根据当前手术视野的情况通过光源主机调节光源亮度。

3.2	防电击程度分类为：≥CF-I类。

3.3	冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

3.4	白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm。

3.5	LED灯泡工作寿命≥30000小时。

3.6	光输出最大中心照度≥3000000Lux。

3.7	光源亮度调节档位可调。

3.8	冷光源正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB。

3.9	具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

四	、气腹机

4.1	流速≥45/分钟，流量调节最小可调：≤1L/min，最大可调：≥42L/min。

4.2	气体加热功能。

4.3	压力范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg，气压显示准确性≤±2mmHg。

4.4	采用触摸屏设计，可显示参数和故障信息。

4.5	具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式。

4.6	具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

4.7	气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

五	、监视器

5.1	4K医用LCD或LED监视器，尺寸≥32英寸。

5.2	支持4K60Hz超高清显示。

5.3	具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

5.4	具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.5	最大背光亮度≥600cd/m2。

5.6	可视角度≥178°。

★六、配件清单/配套的附属设备设施

6.1	内窥镜摄像系统1套

6.2	摄像头1个

6.3	导光束1根

6.4	医用内窥镜冷光源1台

6.5	腹腔镜1根

6.6	监视器1台

6.7	专用台车1台

6.8	气腹机1台

### 01包高清腹腔镜镜子技术参数

一	、高清腹腔镜镜子

1.1	支持的所有灭菌方式：高温高压灭菌或低温等离子灭菌。

1.2	大景深光学视管，有效景深范围：最小值≤7mm且最大值≥150mm。

1.3	直径≤10.1mm， 30度视野方向，视野角度≥70°，工作长度≥300mm。

1.4	显色指数≥90.

1.5	视场中心角分辨力≥5C/度。

★二、配件清单/配套的附属设备设施

2.1	适配于狼牌或蛇牌或史托斯的主机系统使用的高清腹腔镜1根

### 02包腹腔镜系统（三）技术参数

一、摄像主机

▲1.1	主机具备4K图像处理性能，可输出≥3840*2160像素影像。

1.2	主机防电击程度：≥CF-I类。

▲1.3	具有按钮或旋钮变焦功能。

1.4	支持≥2倍数字变焦。

1.5	支持细节增强智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。

1.6	屏幕可触摸或旋钮操控，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

1.7	主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用。

1.8	USB接口数量≥2。

1.9	录制清晰度4K和高清，录像符合H.265录像编码规范，码率可调。

1.10 	录像标签标记功能，可通过视频截图名称确定对应刻录视频里的位置。

1.11	至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备≥2路能够同时输出的4K超高清信号；具备≥2路高清信号输出。

1.12	具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

1.13	信噪比≥48db。

1.14	具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管。

1.15	主机画幅调控功能，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示。

▲1.16	兼容硬性内窥镜。

▲1.17	兼容软性内窥镜。

▲1.18	由COMS传感器采集全高清影像，传感器数量≥2个。

▲1.19	遥控按钮≥4个。

▲1.20	成像模式：有白光模式和两种荧光成像模式即ICG荧光模式以及输尿管荧光模式。

▲1.21	内置菜单含自动光源功能：可打开或关闭自动光源功能。可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出。

二、摄像头

2.1	摄像头支持单手插拔，实现高可靠度连接。

2.2	摄像头支持的灭菌方式：低温等离子灭菌或高温高压灭菌。

2.3	支持一键自动对焦或旋转转轮手动对焦。

2.4	摄像头可控制光源开关和亮度。

2.5	可自定义摄像头按键。

2.6	白光摄像头重量：≤220g

2.7	摄像头防护等级：≥IPX7

2.8	通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤。

2.9	具有全自动补光功能。

2.10 	摄像头控制按键≥3 个，可自定义设置其遥控功能。

三、LED冷光源

3.1	主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。

3.2	防电击程度分类为：≥CF-I类。

3.3	防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。

3.4	白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm。

3.5	LED灯泡工作寿命≥30000小时。

3.6	光输出最大中心照度≥3000000Lux。

3.7	光源亮度调节档位可调。

3.8	冷光源正常运行时产生的最大噪音噪音≤55 dB。

3.9	具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

四、气腹机

4.1	流速≥45升/分钟，流量调节：最小可调≤0.1L/min，最大可调≥45L/min。

4.2	气体加热功能。

4.3	排烟功能。

4.4	压力范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg，气压显示准确性≤±2mmHg。

4.5	采用触摸屏设计，可显示参数和故障信息。

4.6	具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式。

4.7	具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

4.8	气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

五、监视器

5.1	4K医用LCD或LED监视器，尺寸≥32英寸。

5.2	支持4K60Hz超高清显示。

5.3	具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

5.4	具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.5	最大背光亮度≥800cd/m2。

5.6	可视角度≥178°。

★六、配件清单/配套的附属设备设施（必须配套的附属设备设施，投标人必须完全响应以下3个配置方案且3个配置方案同一报价）

6.1	配置（A）1套

6.1.1	4K内窥镜摄像系统1套

6.1.2	医用内窥镜冷光源1台

6.1.3	白光线缆标配1根

6.1.4	腹腔内窥镜1根

6.1.5	光学视管灭菌盒 1个

6.1.6	医用监视器1台

6.1.7	医用内窥镜专用台车1台

6.1.8	大流量气腹机1台

6.1.9	肝胆外科三维可视化重建工作站

6.2	配置（B）1套

6.2.1	图像处理装置1台

6.2.2	医用内窥镜冷光源1台

6.2.3	台车1台

6.2.4	高清晰度液晶监视器1台

6.2.5	监视器固定臂1个

6.2.6	摄像头1个

6.2.7	导光束2条

6.2.8	胸腹腔内窥镜2根

6.2.9	气腹机1台

6.2.10	工作站1台

6.2.11	手术器械1套，明细如下：

6.2.11.1	气腹针，长度12cm1根

6.2.11.2	直径10mm穿刺器(腔镜共用)2根

6.2.11.3	直径5mm穿刺器(腔镜共用)2根

6.2.11.4	10mm-5mm转换器2根

6.2.11.5	直径5mm分离钳(腔镜共用)1根

6.2.11.6	直径5mm长分离钳(腔镜共用)1件

6.2.11.7	直径5mm无损伤抓钳(腔镜共用)1件

6.2.11.8	直径5mm肠管抓钳(腔镜共用)1件

6.2.11.9	直径5mm直角电凝钩(腔镜共用)1件

6.2.11.10	直径5mm电凝棒(腔镜共用)1件

6.2.11.11	直径5mm弯剪(腔镜共用)1件

6.2.11.12	直径5mm钩剪(腔镜共用)1件

6.2.11.13	直径10mm有齿抓钳(腔镜共用)1件

6.2.11.14	直径10mm生物夹钳（紫色）(腔镜共用)1件

6.2.11.15	直径10mm生物夹钳（金色）(腔镜共用)1件

6.2.11.16	直径5mm持针器(腔镜共用)1件

6.2.11.17	直径5mm扇形拉钩(腔镜共用)1件

6.2.11.18	直径5mm双极电凝钳(腔镜共用)1件

6.2.11.19	直径5mm推杆式吸引器(腔镜共用)1件

6.2.11.20	直径10mm推杆式吸引器(腔镜共用)1件

6.2.11.21	单级高频电缆2件

6.2.11.22	双极电凝导线2件

6.2.11.23	内镜专用消毒盒2件

6.2.11.24	器械专用消毒盒1件

6.3	配置（C）1套

6.3.1	4K内窥镜摄像系统1套

6.3.2	医用内窥镜冷光源1台

6.3.3	高清晰度液晶监视器1台

6.3.4	监视器固定臂1套

6.3.5	摄像头1台

6.3.6	导光束2根

6.3.7	胸腹腔内窥镜2根

6.3.8	腹腔内窥镜1根

6.3.9	白光线缆标配1根

6.3.10	图像处理装置1套

6.3.11	光学视管灭菌盒1个

6.3.12	内窥镜专用台车1台

6.3.13	大流量气腹机1台

6.3.14	肝胆外科三维可视化重建工作站1套

6.3.15	工作站1套

### 03包腹腔镜系统（四）技术参数

一、摄像主机

1.1	主机具备4K图像处理性能，可输出≥3840*2160像素影像。

1.2	图像延时≤60ms，保证手眼同步。

1.3	摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥5英寸，可进行系统的全部设置。

1.4	触屏可调节亮度。

1.5	摄像主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡、计时器功能。

1.6	预设模式：支持≥4种应用场景可输出。

1.7	多种色彩调节功能：亮度可调、对比度可调、饱和度可调。

1.8	支持 BT.709和BT.2020的色域输出切换。

1.9	图像画面可实现水平翻转、垂直翻转、180°翻转。

1.10 	具有多种图像增强功能：锐度可调、降噪可调、电子除烟、消网纹可调、WDR、血管增强及电子染色等图像增强模式等。

1.11	支持WDR宽动态功能，确保在不同场景下能保持一致的画质亮度体验，可根据临床需要选择开或者关。

1.12	可以选择存储图片和视频的分辨率。

1.13	支持多种输出端口。

1.14	支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，实现刻录的影像也为双镜画面。

1.15	摄像主机内置直播转播功能：用于视频示教直播、转播。

1.16	可进行网络相关功能设置。

1.17	可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本的等功能。

1.18	预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务，具有技术过时保护。

1.19	医用设备电气安全：≥BF-I类

1.20 	摄像系统使用寿命≥10年。

二、4K超高清摄像头

2.1	采用高灵敏度、低噪声4K传感器。

2.2	摄像头按键≥4个。

2.3	支持按键功能可自定义。

2.4	调焦镜头具有2倍光学齐变焦技术，≥3倍电子变焦，最大可实现3倍图像放大。

三、医用内窥镜冷光源

3.1	光源类型为冷光源。

3.2	采用纯白光LED，光谱连续度高，显色指数≥80。

3.3	支持无极旋钮。

3.4	冷光源的输出总光通量应≥2000lm。

3.5	光源LED寿命≥30000小时。

3.6	具有寿命警示功能。

3.7	正常使用下光源无闪烁。

3.8	医用设备电气安全，可用于直接接触心脏的手术。

3.9	冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行。

四、液晶显示器

4.1	尺寸≥32英寸，支持4K超高清视频输入,分辨率3840*2160。

4.2	支持多种曲线校准。

4.3	色温：6500K。

4.4	色域可提供选择。

4.5	可视角度：≥178°

4.6	可支持多种画面显示。

4.7	支持多种输入或输出端口。

五、医用气腹机

5.1	最大充气流量≥45升/分钟。

5.2	压力范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg，气压显示准确性≤±2mmHg。

5.3	屏幕尺寸≥5英寸，显示预设与实时压力监测。

5.4	屏幕显示输入气源气体压力状态。

5.5	充气流量连续可调，目标值通过屏幕直接设定。

5.6	充气压力连续可调，目标值通过屏幕直接设定。

5.7	具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。

5.8	具备图形显示声光报警功能，钢瓶或中央供气低压或高压报警功能。

5.9	安全监测功能：压力、流量、温度、烟雾监测功能。

5.10 	充气自适应，无需针对气腹针或手术过程切换参数。

5.11	除烟功能：通过循环气流降低腹腔烟雾，保证腔镜系统能显示不受烟雾影响的清晰画面。

5.12	CO2具有消耗总量计算功能。

5.13	具有开机系统自检功能。

5.14	具有主机联控功能。

5.15	医用设备电气安全：≥BF-I类.

5.16	医用气腹机与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

★六、配件清单/配套的附属设备设施

6.1	摄像主机（含主机模块、超高清影像模块）1套

6.2	超高清4K摄像头1个

6.3	腹腔内窥镜1根

6.4	导光束1根

6.5	LED内窥镜冷光源1个

6.6	32寸医用级4K医用监视器1台

6.7	专用台车1辆

6.8 	气腹机1台

6.9	气腹机套件1个

6.10	气腹管1条

6.11	气体过滤器1个

6.12	摄像头灭菌盒1个

6.13	腹腔镜灭菌盒2个

6.14	手术器械1套（胃抓钳3把，弯剪刀3把，肠抓钳3把，分离钳3把，双极电凝钳带线2把，电钩带线2把，穿刺椎5mm2个，10mm2个，穿刺针12cm2个）

### 04包腹腔镜系统（五）技术参数

一、摄像主机

1.1	主机具备4K图像处理性能，可输出≥3840*2160像素影像。

1.2	搭配同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的3D和近红外光荧光成像。

1.3	防电击程度分类为：≥BF-I类。

1.4	具有防除颤保护认证。

1.5	支持≥4种图像模式，不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

1.6	具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法。

1.7	主机具备智能去雾优化功能。

1.8	采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

1.9	荧光灵敏度可调节，荧光亮度可调节。

1.10 	主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

1.11	连接3D内窥镜时，视频录制可以选择录制2D或3D模式。

1.12	USB接口数量≥2个，可进行存储。

1.13	录制4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范。

1.14	具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。

1.15	至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少4路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少2路高清信号输出。

1.16	具有用户配置功能，可自定义参数保存，并直接调用自定义模式。

1.17	主机具备计时器功能，可记录手术时长。

1.18	具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

1.19	具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。

1.20 	信噪比标称值≥48dB，峰值信噪比≥48dB。

1.21	主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。

1.22	至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视。

1.23	光谱染色效果可进行全屏和分屏两种方式进行展示。

1.24	画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。

1.25	具有3D视差调节功能及3D自动回正功能。

1.26	具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中。

二、摄像头

2.1	摄像头具有双CMOS成像芯片，分别针对白光和荧光独立成像，互不干扰。

2.2	摄像头可接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像。

2.3	具有手自一体化对焦功能，可短按AF键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦。

2.4	摄像头可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度。

2.5	摄像头具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间。

2.6	具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥10种快捷功能.

2.7	摄像头重量≤220g。

2.8	摄像头防护等级：≥IPX7。

2.9	摄像头可控制气腹机启停及排烟功能，摄像主机可设置显示气腹机信息参数显示，开启状态下，显示器可以在图像中提示气腹机的压力、流量等测量值。

三、冷光源

3.1	具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

3.2	具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。

3.3	设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥5英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。

3.4	具有smart light功能，摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗。

3.5	设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。

3.6	白光冷光源的输出总光通量应≥1000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

3.7	LED灯泡工作寿命≥30000小时。

3.8	光输出最大中心照度≥300000Lux,确保照明充足。

3.9	光源亮度可调节。

3.10 	冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）。

3.11	具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

3.12	具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

四、气腹机

4.1	流速≥50升/分钟。

4.2	具有气体加热功能。

4.3	具有排烟功能。

4.4	压力范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg，气压显示准确性≤±2mmHg。

4.5	采用触摸屏设计，可显示参数和故障信息。

4.6	具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

4.7	具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

4.8	气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

4.9	与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。

五、监视器

5.1	4K医用监视器，≥32英寸。

5.2	支持4K60Hz超高清显示。

5.3	具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

5.4	具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.5	最大背光亮度≥1000cd/m2。

5.6	可视角度≥178°。

★六、配件清单/配套的附属设备设施

6.1	医用显示器1台

6.2	摄像主机1台

6.3	光源主机1台

6.4	摄像头1台

6.5	冷光源导光束1根

6.6	气腹机1台

6.7	专用台车1台

6.8	荧光内窥镜2根

6.9	白光内窥镜1根

### 05包腹腔镜系统（六）技术参数

一、摄像主机

1.1	输出分辨率≥3840*2160。逐行扫描。

1.2	图像色域范围可调节BT. 2020、BT. 709。

1.3	集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像及超高清图片。

1.4	主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

1.5	平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

1.6	根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

1.7	≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

1.8	可通过画中画功能实现≥2种同屏显示模式。

1.9	术野画面≥5级亮度可调。

1.10 	术野画面≥2倍电子放大功能，≥5级可调，具备自适应缩放功能。

1.11	纤维镜图具有优化功能。

1.12	术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

1.13	摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.14	USB接口≥4个。

1.15	医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

▲1.16	兼容硬性电子内窥镜

▲1.17	兼容软性电子内窥镜

二、4K摄像头

2.1	摄像头像素≥3840*2160像素。

2.2	图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

2.3	通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

2.4	预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。

2.5	医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

▲2.6	由CMOS传感器采集全高清影像，传感器数量≥2个；

▲2.7	具有电子缩放功能，最大缩放比率≥2倍

三、LED冷光源

3.1	色温≥6500K；

3.2	LED灯泡，寿命≥30000小时。

3.3	光源亮度可自动调节。

3.4	开启或关闭照明。

3.5	触摸面板设计，方便显示与控制。

3.6	电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术。

四、纤维导光束

4.1	纤维导光束，直径≥4mm，长度≥300cm，耐热

4.2	高温高压、浸泡、气熏、低温等离子消毒。

五、4K医用监视器

5.1	≥32寸医用级4K监视器

5.2	分辨率≥3840*2160，宽高比≥16:9。

5.3	色域：BT. 2020/ BT. 709。

5.4	视角≥178°

5.5	输入信号：DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4、DVI（×2）

5.6	输出信号：12G-SDI、DVI（×2）

5.7	4K输入信号：DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4

5.8	4K输出信号：12G-SDI

六、电子气腹机

6.1	压力控制调节范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg

6.2	最大流量≥40升/分,精度调节为≥1mmHg；

6.3	中央供气模式或气瓶控制模式选择。

6.4	安全模式:具有声、光、电报警功能。

6.5	腹内压力,具有过压保护和失压报警功能。

6.6	流量压力动态显示和实时显示。

6.7	手术室的中央控制中心控制操作。

★七、配件清单/配套的附属设备设施

7.1	专业内镜台车1套

7.2	摄像主机（含主机模块、硬镜模块）1套

7.3	4K摄像头1套

7.4	气腹机1台

7.5	气腹管1根

7.6	胸腹腔内窥镜1根

7.7	导光束1根

7.8 	全高清医用专业级监视器1台

7.9	4K图像处理装置1套

7.10	高频电刀1台

7.11	内窥镜冷光源1个

7.12	工作站1套

### 06包腹腔镜系统（七）技术参数

一、4K图像处理装置

▲1.1	主机具备4K图像处理性能，可输出≥3840*2160超高清像素影像。

1.2	可提供的数字化图像宽高比为16：9。

1.3	信号输出模式可选择3G-SDI、HD-SDI。

1.4	具有四路SDI同时输出的4K专用信号传输模式；

1.5	采用BT.2020色域标准，色域空间为16轴；

1.6	具有自定义色彩模式；

1.7	具有色彩噪声过滤功能；

1.8	具有自动曝光增强功能；

1.9	具有图像强调模式；

▲1.10	具有电子缩放功能，最大缩放比率≥2倍

1.11	具有图像预冻结功能；

1.12	具有图像索引模式；

1.13	具有内镜信息交流模式；

1.14	具有快速存储、加载用户预设功能。

二、冷光源

2.1	具有亮度自动调节模式；

2.2	具有高亮度模式；

2.3	调光可选档位；

2.4	具有待机功能；

2.5	具有灯泡自动点亮或手动点亮功能；

2.6	具有光亮模式存储功能。

三、液晶监视器

3.1	彩色液晶医用监视器≥32寸；

3.2	支持4K成像；

3.3	最高支持≥3840*2160P超高清分辨率；

3.4	输入信号可选 DVI、HD/SD-SDI；

3.5	输出信号可选 DVI、HD/SD-SDI；

四、气腹机

4.1	最大流量每分钟≥50升；

4.2	注气方式：连续式注气或脉冲式。

4.3	可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热；

4.4	≥7寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频；

4.5	含成人模式、儿童模式和气腹针模式；

4.6	儿童模式下，压力调节范围：最小值≤1mmHg且最大值≥10mmHg；流速调节范围：最小值≤0.1 L/min且最大值≥15L/min；

4.7	成人模式下，压力调节范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg；流速调节范围：最小值≤1L/min且最大值≥40L/min；

五、4K摄像头

▲5.1	由CMOS传感器采集4K超高清影像；

5.2	可提供≥3840*2160超高清分辨率的4K超高清影像；

5.3	摄像头重量： ≤220g；

▲5.4	具有电子缩放功能，最大缩放比率：≥3倍；

5.5	具有弱光图像增强功能；

▲5.6	具有自动调焦功能；

5.7	具有速锁功能，可快速连接光学镜；

5.8	遥控按钮≥4个；

5.9	可设置遥控功能：≥8种；

5.10 	可以全浸泡清洗、消毒或其他方式。

★六、配件清单/配套的附属设备设施

6.1	4K图像处理装置1套

6.2	内窥镜冷光源1台

6.3	台车1台

6.4	监视器1台

6.5	气腹机1台

6.6	4K摄像头1台

6.7	工作站1台

6.8	胸腹腔内窥镜（视野方向30°；插入外部径10mm)2根

### 07包腹腔镜系统（八）技术参数

一、摄像主机及摄像头

1.1	具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，,高清晰度摄像系统分辨率为≥3840*2160。

1.2	逐行扫描 CMOS传感器数量≥3个

1.3	最低照度≤1.5Lux，信噪比≥50db。

1.4	内置菜单含亮度调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能。

1.5	内置菜单含自动光源功能：可打开或关闭该功能。可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出。

1.6	主机面板≥7英寸全液晶触摸屏，可提供多种语言。用户可通过语言选择设置功能，支持中文菜单。

1.7	主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别。

1.8	手术种类不同，根据腔体环境，配置色彩、亮度等参数，拥有≥8种专业手术模式，一键切换。

1.9	摄像头遥控按键编程功能 ≥10种，包括白平衡；图像的放大，缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；具有近红外荧光模式切换功能等

1.10 	摄像头控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能

1.11	可选配同品牌低温等离子灭菌或高温高压消毒摄像头

▲1.12	具备4K图像处理性能，能够输出≥3840*2160像素影像。逐行扫描。

▲1.13	具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。

▲1.14	具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。

▲1.15	主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

▲1.16	设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。

1.17	摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管。

二、冷光源

2.1	光源类型：LED+激光，基于模块化发光技术

2.2	通用导光束卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤

2.3	采用电子窥镜感应技术，防止自燃，更加安全

2.4	主机带有导光束感应装置不插入时不发光。

2.5	光源主机具备机模式和工作模式两种工作模式

2.6	具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，亮度值可调

▲2.7	LED灯泡工作寿命≥30000小时

2.8	具备与主机联动实现自动光源功能

三、3D监视器

3.1	LED屏幕≥32英寸

3.2	分辨率≥3840×2160

3.3	可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数

3.4	图像输入输出具有HDMI、RGB(DVI)等数字接口

四、气腹机

4.1	最大充气流量：≥50L/min ，最小充气流量：≤0.1L/min

4.2	具有实时压力监测功能，具备图形显示声光报警功能

4.3	具有液晶触摸控制显示屏，屏幕尺寸≥7 英寸

4.4	具有高流量专用充气、儿童专用充气模式、肥胖症专用充气模式

4.5	具有双路安全检测功能及压力过高感应及自动泄气功能

★五、配件清单/配套的附属设备设施

5.1	主机1台

5.2	医用内窥镜荧光冷光源1台

5.3	荧光摄像头1个

5.4	30°白光胸腹腔镜1根

5.5	30°荧光胸腹腔镜1根

5.6	3D电子镜1根

5.7	气腹机1台

5.8	医用监视器台车1台

5.9	32英寸3D显示器2台

5.10 	导光束1根

5.11	医用显示器支架1个

5.12	摄像头灭菌盒1个

5.13	中央供气连接管1根

5.14	腹腔镜灭菌盒2个

5.15	电子镜消毒盒1个

5.16	3D眼镜10套

### 08包腹腔镜系统（九）技术参数

一、内窥镜荧光摄像系统

1.1	摄像头内置 CMOS芯片2≥个，可同时捕捉可见光和近红外光影像；

1.2	摄像头分辨率≥3840*2160像素，逐行扫描，像素≥800万，视频输出分辨率≥3840*2160

1.3	H.264/H.265，码率可调；支持固定码率

1.4	帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；

1.5	具有≥3个按键，可通过按键电动控制调焦，实现荧光模式切换，白平衡、亮度调节、录像等功能。

1.6	内窥镜荧光摄像主机至少具备≥4种模式

1.7	摄像主机具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度；

1.8	摄像主机内置USB3.0接口，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨≥1920*1080像素

1.9 	具备3G-SDI，12G-SDI,HDMI,DVI信号

1.10	具有≥2倍数字变焦功能，可实现图像的放大缩小；

1.11	功能菜单支持语言≥3，且有简体中文、英语；

▲1.12	具有内镜图像冻结（拍照）功能

▲1.13	通用平台，能兼容多科室多样性的内窥镜，满足多科室临床需求

▲1.14	可自由设置功能的遥控开关数量≥4个

▲1.15	多种输出格式，同时刻录不少于2种视频源，至少能同时输出至2种刻录媒体。

二、医用内窥镜冷光源

2.1	冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式；

2.2	LED寿命≥30000小时；

2.3	荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为805，≤±10nm；

2.4	具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；

2.5	具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；

2.6	可以查看光源寿命

三、医用高清监视器

3.1	分辨率支持≥3840*2160，≥32英寸

3.2	液晶显示屏，亮度≥1000cd/m2

四、气腹机

4.1	压力设定范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg。

▲4.2	大流量供气，流量 ≥50L/min；

4.3	具有压力过高感应及自动排气安全功能；

4.4	具备加温功能，减少内镜起雾现象；

4.5	具有气腹针；

4.6	具有气腹机末端CO2 气体加热功能，加热温度≤42℃，

▲4.7	具备针对儿科、盆腔及后腹手术需要的低腹气压模式：最小值≤3mmHg且最大值≥15mmHg；常规腹部气压模式：最小值≤3mmHg且最大值≥25mmHg。

★五、配件清单/配套的附属设备设施

5.1	摄像主机（含主机模块、硬镜模块）1套

5.2	高清摄像头1套

5.3	冷光源1台

5.4	气腹机1台

5.5	高压管1套

5.6	适配器1台

5.7	气腹管1套

5.8	10mm腹腔镜2根

5.9 	导光束2根

5.10	内镜专用台车1台

5.11	全高清医用专业级监视器1套

5.12	专业内镜台车带支臂1套

### 09包腹腔镜系统（十）技术参数

一、摄像主机

▲1.1	具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出3840*2160 和 4096*2160超高清像素影像。

1.2	搭配同品牌的医用内窥镜实现超高清画质下的3D和近红外光荧光成像。

1.3	防电击程度分类为：CF级别。

1.4	具有防除颤保护认证。

1.5	支持≥3种图像模式，不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

1.6	具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法。

1.7	主机具备智能去雾优化功能。

1.8	采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

1.9	荧光灵敏度可调节，荧光亮度可调节。

1.10 	主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

1.11	连接3D内窥镜时，视频录制可以选择录制2D或3D模式。

1.12	USB接口数量不少于2个，可同时插入2个 USB 存储设备，其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

1.13	具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。

1.14	至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少2路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少2路高清信号输出。

1.15	具有用户配置功能，可自定义参数保存，并直接调用自定义模式。

1.16	主机具备计时器功能，可记录手术时长。

1.17	具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

1.18	具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。

1.19	信噪比标称值≥48dB，峰值信噪比≥50dB。

1.20 	主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。

1.21	至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视。

1.22	光谱染色效果可进行全屏和分屏两种方式进行展示。

1.23	画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。

1.24	具有3D视差调节功能及3D自动回正功能。

二、摄像头

2.1	摄像头具有双CMOS成像芯片，分别针对白光和荧光独立成像，互不干扰。

2.2	摄像头可接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像。

2.3	具有手自一体化对焦功能，可短按AF键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦。

2.4	摄像头可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度。

2.5	摄像头具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间。

2.6	具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥3种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、计时器、白平衡、拍照、录像、电子放大、切换图像模式等功能设置。

2.7	摄像头重量≤250g。

2.8	摄像头防护等级：≥IPX7。

2.9	摄像头可适配≥30mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。

2.10 	摄像头可控制气腹机启停及排烟功能，摄像主机可设置显示气腹机信息参数显示，开启状态下，显示器可以在图像中提示气腹机的压力、流量等测量值。

三、冷光源

3.1	具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。

3.2	具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。

3.3	设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。

3.4	设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源。

3.5	白光冷光源的输出总光通量应≥1600lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。

3.6	LED灯泡工作寿命≥60000小时。

3.7	光源亮度可调节。

3.8	冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A）。

3.9	具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

3.10 	具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

四、气腹机

4.1	流速≥45升/分钟，流量调节范围：最小值≤1L/min且最大值≥50L/min。

4.2	具有气体加热功能。

4.3	具有排烟功能，最大排烟流量≥8L/min。

4.4	压力范围：最小值≤1mmHg且最大值≥30mmHg

4.5	采用触摸屏设计，可显示参数和故障信息。

4.6	具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

4.7	具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

4.8	气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

4.9	与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。

五、监视器

5.1	4K医用监视器，尺寸≥32寸。

5.2	支持4K≥60Hz超高清显示。

5.3	具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

5.4	具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.5	最大背光亮度≥500cd/m2。

5.6	具有≥178°可视角度。

★六、配件清单/配套的附属设备设施（必须配套的附属设备设施，投标人必须完全响应以下3个配置方案且3个配置方案同一报价）

6.1	配置（A）1套

6.1.1	医用显示器1台（配子母屏）

6.1.2	摄像主机1台

6.1.3	光源主机1台

6.1.4	摄像头1个

6.1.5	冷光源导光束2根

6.1.6	气腹机（恒温）1台

6.1.7	台车1台

6.1.8	医用显示器支架1台

6.1.9	膨宫泵1台

6.1.10	气腹管3根

6.1.11	膨宫灌注管道3根

6.1.12	30度白光内窥镜3根

6.1.13	0度神经内镜1根

6.1.14	30度神经内镜1根

6.1.15	5mm，度数为30°胸腔镜镜头1个

6.1.16	10mm，度数为30°胸腔镜镜头1个

6.1.17	0度鼻内镜2根

6.1.18	30度鼻内镜1根

6.1.19	70度鼻内镜1根

6.1.20	45度鼻内镜1根

6.1.21	0度耳内镜2根

6.1.22	30度耳内镜1根

6.2	配置（B）1套

6.2.1	医用显示器1台（配子母屏）

6.2.2	摄像主机1台

6.2.3	光源主机1台

6.2.4	摄像头1个

6.2.5	冷光源导光束2根

6.2.6	气腹机（恒温）1台

6.2.7	台车1台

6.2.8	医用显示器支架1台

6.2.9	3D内窥镜1根

6.2.10	30度白光内窥镜3根

6.2.11	气腹管3根

6.3	配置（C）1套

6.3.1	医用显示器1台（配子母屏）

6.3.2	摄像主机1台

6.3.3	光源主机1台

6.3.4	摄像头1个

6.3.5	冷光源导光束2根

6.3.6	气腹机（恒温）1台

6.3.7	台车1台

6.3.8	医用显示器支架1台

6.3.9	膨宫泵1台

6.3.10	荧光内窥镜1根

6.3.11	30度白光内窥镜3根

6.3.12	气腹管3根

6.3.13	膨宫灌注管道3根

### 10包腹腔镜系统（十一）技术参数

一、内窥镜摄像装置

▲1.1	输出的数字高清信号分辨率最高可达到3840*2160像素。

1.2	可提供宽高比为16:9的数字化影像。

1.3	信号输出模式可选择3G/HD/SD-SDI、DVI。

▲1.4	操作面板采用触摸屏设计。

1.5	具有2D成像功能。

1.6	具有3D成像功能。

1.7	具有荧光成像功能。

1.8	具有白平衡功能。

1.9	具有色彩模式调节功能。

1.10 	具有色调模式调节功能。

1.11	具有测光模式调节功能。

1.12	具有色彩噪声过滤功能。

1.13	具有对比度模式调节功能。

1.14	具有图像强调模式调节功能。

1.15	具有图像尺寸调节功能。

1.16	具有电子缩放功能。

1.17	具有图像预冻结功能。

▲1.18	兼容硬性电子内窥镜。

▲1.19	兼容软性电子内窥镜。

1.20 	兼容摄像头。

1.21	具有数字信息存储功能。

1.22	具有亮度自动调节功能。

1.23	具有亮度手动调节功能。

1.24	具有待机功能。

1.25	具有灯泡自动点亮功能。

1.26	具有亮度调节模式记忆功能。

二、液晶监视器

2.1	彩色液晶医用监视器≥32寸

2.2	支持4K成像。

2.3	可设≥3840*2160像素超高清分辨率。

2.4	最高可设17:9宽高比。

2.5	输入信号可选 HDMI、DVI、12G/3G/HD/SD-SDI。

2.6	输出信号可选DVI、SDI。

三、摄像头

▲3.1	由CMOS传感器采集全高清影像，传感器数量≥2个。

3.2	可提供3840*2160像素高分辨率的全高清影像。

▲3.3	具有轻量化设计，摄像头≤260g。

3.4	具有电子缩放功能，最大缩放比率≥2倍。

3.5	具有IR成像功能。

3.6	 遥控按钮≥3个。

3.7	可设置遥控功能≥10种。

3.8	可以全浸泡清洗、消毒。

3.9	支持高温高压灭菌。

四、气腹机

4.1	最大流量每分钟≥45升。

4.2	注气方式：连续式注气。

4.3	可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。

4.4	≥7英寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频。

★五、配件清单/配套的附属设备设施

5.1	内窥镜摄像装置1台

5.2	高清度液晶监视器2台

5.3	监视器固定臂1个

5.4	高频电刀1台

5.5	摄像头1台

5.6	导光束2根

5.7	胸腹腔内窥镜2根

5.8	气腹机1台

5.9	工作站1台

5.10 	台车1台

5.11	手术器械2套，每套明细如下：

5.11.1	1.双极电凝钳“DN-II型φ5*330”1把；

5.11.2	2胸腔镜成套手术器械“长颌抓钳XQ型φ5*330”1把；

5.11.3	腹腔镜手术器械：

5.11.4	钛夹钳“FQ型φ10*330”1把；

5.11.5	塑料夹钳“FQ型φ10*330”4把；

5.11.6	塑料夹钳“FQ型φ5*330”2把；

5.11.7	穿刺器“FQ型φ10.5*105”2把；

5.11.8	穿刺器“FQ型φ5.5*105”2把；

5.11.9	穿刺器“FQ型φ12.5*105”1把；

5.11.10	取石钳“FQ型φ10*330”1把；

5.11.11	持针钳“FQ型φ5*330”1把；

5.11.12	冲吸器“FQ型φ5*330”1把；

5.11.13	组织抓取钳“FQ型φ5*330”3把；

5.11.14	高频腹腔内窥镜手术器械：

5.11.15	直剪“FQ型φ5*330”1把；

5.11.16	弯剪“FQ型φ5*330”1把；

5.11.17	弯分离钳“FQ型φ5*330”4把；

5.11.18	直分离钳“FQ型φ5*330”1把；

5.11.19	电钩“FQ型φ5*330”2把；

5.11.20	无损伤抓钳“FQ型φ5*330”1把；

- ★三、商务要求（注：①以下服务条款产生的所有费用应包含在本次报价中②以下内容中甲方为海南省卫生健康委员会，乙方为供应商，丙方为市县卫健委/市县级医疗机构）【投标单位须针对所有商务要求内容提供承诺函加盖投标单位公章】

- 1.交货方式：

（1）交货时间：合同签订后国产设备30日内，进口设备60日内交付合同标的物设备。

（2）交货流程：在货物到丙方指定地点后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在丙方的技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（3）交货地点：丙方指定地点。

- 2.货物质量及配套材料

2.1货物质量

2.1.1 该设备同时应符合下列标准：

2.1.1.1该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

2.1.1.2 设备生产企业的标准。

2.1.1.3 乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

2.1.1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

2.1.2乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

2.2配套材料

2.2.1 乙方交货时应同时提交设备的下列配套材料：

2.2.1.1 原厂出厂证明

2.2.1.2 产品合格证书

2.2.1.3 保修单

2.2.1.4 使用与维护说明书（中文版）

2.2.1.5设备物料清单

2.2.1.6 其他应当具备的随附单证。

2.2.1.7 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

2.2.1.8 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交丙方。

- 3.安装验收

安装调试完毕后，丙方根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。乙方应向丙方提供要求的验收资料，丙方应在收到完整的验收资料后，在验收报告上签字盖章。

- 4.设备使用观察期

乙、丙双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起 60 日为设备使用观察期。

- 5、售后服务

- 5.1 01包售后服务要求

- A.腹腔镜系统（一）

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥36个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）	专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）	在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）	技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

（10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- B.高清腹腔镜镜子

（1）免费维保周期≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）	卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）	技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

- （8）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.2 02包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥60个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

- （10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.3 03包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥60个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）	在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）	技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

（10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.4 04包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥60个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

- （10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.5 05包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥36个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

（10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.6 06包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥60个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）	软件终身免费升级。

（9）技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

- （10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.7 07包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥36个月，其他配件≥12个月。

（2）	为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

- （10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.8 08包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥60个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（6）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（7）	技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

（8）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.9 09包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥60个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（7）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（8）软件终身免费升级。

（9）	技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

（10）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 5.9 10包售后服务要求

（1）免费维保周期：主机、冷光源、摄像头、气腹机、监视器≥36个月，其他配件≥12个月。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）在中国境内有维修机构（请提供详细地址和联系方式）。在保修期内，乙方技术人员应至少每3个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第七条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。

（4）专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备安装、维修的专用工具。

（5）在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（6）负责设备（含软件及相关服务）与使用医院网络端口链接的相关安装及费用。

（7）技术培训要求

1）现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2）网络培训：具有专用的网址或公众号等,在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

- （8）提供备件送达期限：接到备件更换通知起＜4天。

- 6、付款方式

- （1）合同签订后，设备到货且乙方提供有效的合同总价款的80%税务发票及丙方签字盖章的到货单等相关材料，甲方向乙方支付合同总价款的80%；设备通过验收合格后，乙方向丙方提交有效的合同总价款的20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款5%的银行保函原件（期限为设备验收合格之日起一年），丙方向乙方支付合同总价款的20%。

- （2）设备验收合格之日起一年后，经确认乙方所提供设备无任何产品质量、售后问题，丙方退还乙方合同总价款5%的银行保函原件。

- （3） 见票付款，乙方应于付款前，按照甲方或丙方要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。乙方未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。

- 7、所投货物（第三章采购需求-一、采购清单-采购清单表中的设备）属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（除进口设备外），属于第一类医疗器械的须具有医疗器械备案凭证、医疗器械生产备案凭证。（提供证书复印件，加盖公章）。

8、2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购项目整体采购预算金额为145343.00万元，投标企业及产品要符合《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）要求。(投标人须提供承诺函加盖公章，格式自拟)（适用于所投货物含进口产品的采购包）

具体详见附件：

1.《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械

采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）

2.《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》政策问答