关于“2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（二十二）”更正公告

**各投标人：**

**一、项目基本情况**

原公吿的采购项目编号：SCIT-HNZG-2025050006

原公告的采购项目名称：2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（二十二）

首次公告日期：2025年6月25日

**二、更正信息**

更正事项：☑釆购公告☑釆购文件□釆购结果

更正内容:

 **1.在“ 招标公告”中：**

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-16 10:30:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

**现更正为：**

 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-31 09:30:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

**2.在招标文件“第二章 投标人须知”“**16.其他说明**”中增加“**3.其他政府采购政策（实质性要求）：投标企业及产品要符合《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库[2025]19号）要求。**”**

**3.在招标文件“第三章 采购需求”“二、技术要求”中：**

**3.1 1包：**

3.1.1 “▲1.2.6 LED寿命≥14000小时 具备”**现更正为：“**▲1.2.6 光源寿命≥10000小时 具备**”；**

3.1.2 “1.3.10激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.1.3 “1.4.12激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.1.4 “1.5.9激光兼容性能：可兼容 具备”**删除；**

**3.2 2包：**

3.2.1 “▲1.2.6 LED寿命≥14000小时 具备”**现更正为：**“▲1.2.6 光源寿命≥10000小时 具备”；

3.2.2 “1.3.10激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.2.3 “1.4.12激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.2.4 “1.5.10激光兼容性能：可兼容 具备”**删除；**

**3.3 3包**

3.3.1 “1.2.2 LED寿命≥20000小时 具备”**现更正为：**“1.2.2 光源寿命≥10000小时 具备”

3.3.2 “1.3.3 观察距离范围：最小值≤2mm且最大值≥100mm 具备”**现更正为：**“1.3.3观察距离范围：最小值≤3mm且最大值≥100mm 具备”

3.3.3 “1.2.3 可切换调节器亮灯方式 具备” **删除；**

**3.4 4包：**

3.4.1 “1.2.2 LED寿命≥20000小时 具备”**现更正为：**“1.2.2 光源寿命≥10000小时 具备”；

3.4.2 “ 1.3.3 观察距离范围：最小值≤2mm且最大值≥100mm 具备”**现更正为：**“ 1.3.3 观察距离范围：最小值≤3mm且最大值≥100mm 具备”；

3.4.3 “2.5电子上消化道内窥镜（治疗型胃镜） 2根 具备”**现更正为：“**2.5电子上消化道内窥镜（治疗型胃镜） 1根 具备**”；**3.4.5 “2.6电子上消化道内窥镜（放大型胃镜） 2根 具备”**现更正为：**“2.6电子上消化道内窥镜（放大型胃镜） 1根 具备”；

3.4.6 “2.7电子上消化道内窥镜（检查型胃镜） 2根 具备”**现更正为：“**2.7电子上消化道内窥镜（检查型胃镜） 1根 具备**”；**

3.4.7“2.8电子结肠内窥镜（高清） 4根 具备”**现更正为：“**2.8 电子结肠内窥镜（高清） 2根 具备**”；**

3.4.8“1.2.3 可切换调节器亮灯方式 具备”**删除；**

**3.5 5 包：**

3.5.1 “1.1.5 LED寿命≥20000小时 具备”**现更正为：**“1.1.5 光源寿命≥10000小时 具备”；

3.5.2 “1.1.11预冻结功能：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕捉到的图像中选择模糊度最低的图像 具备”**现更正为：**“1.1.11 具备冻结功能 具备”；

3.5.3 “1.1.13 图像大小可实现横纵比16∶9和4∶3之间切换 具备”**现更正为：**“1.1.13图像大小可实现纵横比≥2种 具备”

3.5.4 “1.1.9 具有图像强调功能：2种强调模式，强调等级：3个级别（1、2和3）具备

”**现更正为：**“1.1.9 具有图像强调功能：2种强调模式，强调等级：3个级别（OFF、1、2和3） 具备”；

3.5.5 “1.3.8激光兼容性能：可兼容 具备”删除；

**3.6 6 包：**

3.6.1 “1.16 LED寿命≥20000小时 具备”**现更正为：“**1.16 光源寿命≥10000小时 具备**”**；

3.6.2 “1.3.9激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.6.3 “1.4.8激光兼容性能：可兼容 具备”**删除；**

3.6.4 “1.5.9激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.6.5 “1.6.11激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.6.6“1.7.10激光兼容性能：可兼容 具备”**删除；**

3.6.7 “1.8.15激光兼容性：YAG，810mm二极管 具备”**删除；**

3.6.8“1.9.10激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.6.9“1.10.8激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光 具备”**删除；**

3.6.10“1.11.10激光兼容性能：可兼容 具备”**删除；**

**3.7 7包**

3.7.1 “1.2.2 LED寿命≥14000小时 具备”**现更正为：**“1.2.2光源寿命≥10000小时 具备”

3.7.2 “1.3.10成像技术：CMOS或CCDS技术成像 具备”**现更正为：**“1.3.10: 成像技术：CMOS或CCD技术成像 具备”

3.7.3 “1.2.3 光源控制：LED自动能量控制 具备”**删除；**

3.7.4 “1.2.7照明模式：OFF/1/2/3.可通过照明模式按钮切换**”删除；**

**3.8 10包**

3.8.1 “1.1.3拥有红色、蓝色、饱和度调节功能：具有色彩增强功能，三档可调；具有轮廓增强功能 具备”**现更正为：**“1.1.3拥有红色、蓝色、饱和度调节功能；具有色彩增强功能；具有轮廓增强功能 具备”

3.8.2 “1.1.5对比度增强低、中、高三档 具备”**现更正为：**“1.1.5具有对比度增强功能 具备”

3.8.3“1.2.7气泵流量可调，送气量可设为关、高、中、低4档 具备”**现更正为：**“1.2.7气泵流量可调 具备”

3.8.4“1.4.3头端部外径≤9.7mm 具备”**现更正为：**“1.4.3头端部外径≤9.8mm 具备”

3.8.5“ 1.4.4插入外部主软管外径≤9.6mm 具备”**现更正为：**“1.4.4插入外部主软管外径≤9.8mm 具备”

3.8.6“1.4.5最大插入部直径≤9.6mm 具备”**现更正为：**“1.4.5最大插入部直径≤9.8mm具备”

**4.在招标文件“第四章 评标办法”“详细评审标准”中：**

**1包：**

1、“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（4.4分）：符合技术要求得4.4分；每负偏离1项扣2.2分，负偏离达2项的，此项得0分；”**现更正为：“**带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（6分）：符合技术要求得6分；每负偏离1项扣3分，负偏离达2项的，此项得0分；**”**

2、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共68条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得35.6分；B：一般技术参数不满足1-20项区间时，每不满足一条参数扣1分；C：一般技术参数不满足21-40项区间时，每不满足一条参数扣0.5分； D：一般技术参数不满足41-68项区间时， 每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-20项、21-40项、41-68项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离25项，投标人扣分=20项×1分+（25项-20项）×0.5分=20×1+5×0.5=22.5分，得分=35.6分-22.5分=13.1分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共65条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得34分；B：一般技术参数不满足1-20项区间时，每不满足一条参数扣1分；C：一般技术参数不满足21-45项区间时，每不满足一条参数扣0.4分； D：一般技术参数不满足46-65项区间时， 每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-20项、21-45项、46-65项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离25项，投标人扣分=20项×1分+（25项-20项）×0.4分=20×1+5×0.4=22分，得分=34分-22分=12分。”

**2包：**

1、“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（5.8分）：符合技术要求得5.8分；每负偏离1项扣2.9分，负偏离达2项的，此项得0分；”**现更正为：**“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（4分）：符合技术要求得4分；每负偏离1项扣2分，负偏离达2项的，此项得0分；”

2、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共71条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得34.2分；B：一般技术参数不满足1-20项区间时，每不满足一条参数扣1分；C：一般技术参数不满足21-40项区间时，每不满足一条参数扣0.4分； D：一般技术参数不满足41-71项区间时， 每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-20项、21-40项、41-71项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离25项，投标人扣分=20项×1分+（25项-20项）×0.4分=20×1+5×0.4=22分，得分=34.2分-22分=12.2分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共68条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得36分；B：一般技术参数不满足1-20项区间时，每不满足一条参数扣1分；C：一般技术参数不满足21-48项区间时，每不满足一条参数扣0.5分； D：一般技术参数不满足49-68项区间时， 每不满足一条参数扣0.1分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-20项、21-48项、49-68项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离24项，投标人扣分=20项×1分+（24项-20项）×0.5分=20×1+4×0.5=22分，得分=36分-22分=14分。”

**3包：**

1、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共47条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得40分；B：一般技术参数不满足1-10项区间时，每不满足一条参数扣1.3分；C：一般技术参数不满足11-22项区间时，每不满足一条参数扣1分； D：一般技术参数不满足23-47项区间时， 每不满足一条参数扣0.6分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-10项、11-22项、23-47项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离15项，投标人扣分=10项×1.3分+（15项-10项）×1分=10×1.3+5×1=18分，得分=40分-18分=22分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共46条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得40分；B：一般技术参数不满足1-10项区间时，每不满足一条参数扣2分；C：一般技术参数不满足11-26项区间时，每不满足一条参数扣1分； D：一般技术参数不满足27-46项区间时， 每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-10项、11-26项、27-46项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离15项，投标人扣分=10项×2分+（15项-10项）×1分=10×2+5×1=25分，得分=40分-25分=15分。”

**4包：**

1、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共73条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得40分；B：一般技术参数不满足1-10项区间时，每不满足一条参数扣1.9分；C：一般技术参数不满足11-38项区间时，每不满足一条参数扣0.5分； D：一般技术参数不满足39-73项区间时，每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-10项、11-38项、39-73项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离15项，投标人扣分=10项×1.9分+（15项-10项）×0.5分=10×1.9+5×0.5=21.5分，得分=40分-21.5分=18.5分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共72条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得40分；B：一般技术参数不满足1-20项区间时，每不满足一条参数扣1分；C：一般技术参数不满足21-42项区间时，每不满足一条参数扣0.5分； D：一般技术参数不满足43-72项区间时，每不满足一条参数扣0.3分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-20项、21-42项、43-72项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离24项，投标人扣分=20项×1分+（24项-20项）×0.5分=20×1+4×0.5=22分，得分=40分-22分=18分。”

**5包**

1、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共55条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得40分；B：一般技术参数不满足1-10项区间时，每不满足一条参数扣1.4分；C：一般技术参数不满足11-30项区间时，每不满足一条参数扣0.8分； D：一般技术参数不满足31-55项区间时，每不满足一条参数扣0.4分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-10项、11-30项、31-55项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离15项，投标人扣分=10项×1.4分+（15项-10项）×0.8分=10×1.4+5×0.8=18分，得分=40分-18分=22分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共54条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得40分；B：一般技术参数不满足1-10项区间时，每不满足一条参数扣2分；C：一般技术参数不满足11-24项区间时，每不满足一条参数扣1分； D：一般技术参数不满足25-54项区间时，每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-10项、11-24项、25-54项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离15项，投标人扣分=10项×2分+（15项-10项）×1分=10×2+5×1=25分，得分=40分-25分=15分。”

**6包**

1、“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（1.6分）：符合技术要求得1.6分；每负偏离1项扣1.6分，负偏离达1项的，此项得0分；”**现更正为：**“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（4分）：符合技术要求得4分；每负偏离1项扣4分，负偏离达1项的，此项得0分；”

2、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共164条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得38.4分；B：一般技术参数不满足1-30项区间时，每不满足一条参数扣0.5分；C：一般技术参数不满足31-80项区间时，每不满足一条参数扣0.3分； D：一般技术参数不满足81-164项区间时， 每不满足一条参数扣0.1分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-30项、31-80项、81-164项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离32项，投标人扣分=30项×0.5分+（32项-30项）×0.3分=30×0.5+2×0.3=15.6分，得分=38.4分-15.6分=22.8分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共155条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得36分；B：一般技术参数不满足1-30项区间时，每不满足一条参数扣0.6分；C：一般技术参数不满足31-85项区间时，每不满足一条参数扣0.2分； D：一般技术参数不满足86-155项区间时， 每不满足一条参数扣0.1分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-30项、31-85项、86-155项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离35项，投标人扣分=30项×0.6分+（35项-30项）×0.2分=30×0.6+5×0.2=19分，得分=36分-19分=17分。”

**7包**

1、“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（1.8分）：符合技术要求得1.8分；每负偏离1项扣1.8分，负偏离达1项的，此项得0分；”**现更正为：**“带▲号技术参数响应情况：标“▲”条款（3分）：符合技术要求得3分；每负偏离1项扣3分，负偏离达1项的，此项得0分；”

2、“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共86条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得38.2分；B：一般技术参数不满足1-20项区间时，每不满足一条参数扣0.8分；C：一般技术参数不满足21-50项区间时，每不满足一条参数扣0.5分； D：一般技术参数不满足51-86项区间时， 每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-20项、21-50项、51-86项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离23项，投标人扣分=20项×0.8分+（23项-20项）×0.5分=20×0.8+3×0.5=17.5分，得分=38.2分-17.5分=20.7分。”**现更正为：**“一般技术参数响应情况：一般技术参数（非▲号、★号的其他参数）共84条，按以下要求赋分：A：一般技术参数完全满足，得37分；B：一般技术参数不满足1-14项区间时，每不满足一条参数扣1分；C：一般技术参数不满足15-44项区间时，每不满足一条参数扣0.5分； D：一般技术参数不满足45-84项区间时， 每不满足一条参数扣0.2分。最低得0分，漏报技术条款视为不满足。注：上述1-14项、15-44项、45-84项与参数的不满足条款数量相关，不涉及参数所对应序号。示例：如负偏离20项，投标人扣分=14项×1分+（20项-14项）×0.5分=14×1+6×0.5=17分，得分=37分-17分=20分。”

**5.其他内容不变。**

更正日期： 2025年7月15日

1. **其他补充事宜**

更正版招标文件已重新上传至海南省政府采购网（海南省政府采购智慧云平台）（网址https://ccgp-hainan.gov.cn/），以本次更正公告发布的招标文件为准，请各投标人重新下载招标文件，如有不便，敬请谅解！

1. **凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**
2. **采购人信息**

名 称：海南省卫生健康委员会药具管理中心

地 址：海南省海口市美兰区白龙南路45号

联系方式：0898-65341816

1. **釆购代理机构信息**

名 称：四川国际招标有限责任公司

地 址：海南省海口市龙华区国贸路26号汇通大厦704、706、707室

联系方式：0898-68520848转812

**3.项目联系方式**

项目联系人： 蔡俊江

电 话：18976346657