招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-052-002

项目名称：医用供氧系统等医用设备

采 购 人：儋州市第二人民医院

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年8月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受儋州市第二人民医院的委托，对（项目编号: HNZC2016-052-002、医用供氧系统等医用设备）项目进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 项目编号： HNZC2016-052-002

2. 招标项目及范围：医用供氧系统等医用设备   一批不分包

2.1．名称：医用供氧系统等医用设备

2.2．用途：工作需要

2.3．数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

2.4．简要技术要求或项目基本概况：儋州市第二人民医院采购医用供氧系统等医用设备，其他详见《用户需求书》。

2.5．采购预算： 537.3832万元 ，投标报价超出采购预算的视为无效投标。

3. 供应商资格要求：

3.1．必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

3.2．在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

3.3．提供2016年任意一个月份的社保和税收证明。

3.4．投标人不是制造商的必须提供制造商或国内总代针对本项目的授权书原件。

3.5．提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

3.6. 须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，属于医疗器械的投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证。

3.7．投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

3.8．本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1．发售标书时间：2016-08-17-08:00— 2016-08-23 -18:00。

4.2．下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

4.3．标书售价项目本身：招标文件售价100.00元/套；

投标保证金的金额：10000元。

4.4．投标人提问截止时间：2016-08 -25 -18:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1．投标文件递交截止时间： 2016-09 -06-14：40（北京时间）。

5.2．投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

5.3．开标时间：2016年 09 月 06 日 14 时40分

5.4．开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼 208 开标室。

5.5．保证金到账截止日期： 2016- 09 - 06 -14：40  （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

5.6．公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

6. 其他

6.1．必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

6.2.投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

7．采购人的名称、地址和联系方式

7.1.采购人名称：儋州市第二人民医院

7.2.采购项目联系人：何先生

7.3.采购人地址：海南省儋州市人民中路128号

7.4.联系电话：0898-23552027

8. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

8.1.代理机构名称：海南政采招投标有限公司

8.2.项目联系人：贾玲

8.3.代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

8.4.联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年8月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后30天内。 地点：用户指定地点

二、付款条件：由双方协商

三、供应商资格要求：见投标邀请函

四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件：

七、技术要求：

采购清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 制造商授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床等设备用品 | 1 | 批 | 需要授权 |
| 2 | 医用供氧系统 | 1 | 套 | 需要授权 |
| 3 | 投影仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 彩色复印机 | 5 | 台 | 需要授权 |
| 5 | 医用电子立体柱称 | 1 | 台 |  |
| 6 | 医用电子婴儿称 | 1 | 台 |  |
| 7 | 脑血管血液动力学监测仪 | 1 | 台 | 需要授权 |
| 8 | X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 需要授权 |
| 9 | 尿沉渣流水线（尿沉渣分析仪、尿机） | 1 | 套 | 需要授权 |
| 10 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 台 | 需要授权 |
| 11 | 心电图机 | 1 | 台 | 需要授权 |
| 12 | 干式激光相机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 心脏探头 | 1 | 个 | 需要授权 |
| 14 | 肺功能检测仪 | 1 | 台 | 需要授权 |
| 15 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 台 | 需要授权 |
| 16 | 荧光免疫分析仪 | 1 | 台 |  |
| 17 | 全自动粪便检测仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | 自动染片机 | 1 | 台 |  |
| 19 | 医疗污水处理设备 | 1 | 套 |  |

参考配置及技术要求

一、床等设备用品

（一）二功能电动床（3张）

1.床体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

2.床面采用冷板一次冲压成型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能；床体骨架采用矩形方管焊接而成，焊接质量优质，床体坚固,端口为敞开式；

3.床头、床尾板采用ABS工程塑料注塑成型，外形美观、装卸自如、可靠耐用；

4.床体承重不小于240KG，背部调节70°±5°，腿部调节30°±5

5.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人；

6.电机采用进口TENTE系列专用电机、噪音低、安全可靠；

7.床体四角具有防撞设计，安全美观；

8.φ125静音脚轮，易于固定或推动床体，耐磨，防噪音；

9.规格：2200X900X500mm；

（二）ABS床头双摇床（45张）

1.床体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

2.床面采用冷板一次冲压成型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能；床体骨架采用矩形方管焊接而成，焊接质量优质，床体坚固,端口为敞开式；

3.床头、床尾板采用ABS工程塑料注塑成型，外形美观、装卸自如、可靠耐用；

4.床体承重不小于240KG，背部调节70°±5°，腿部调节30°±5

5.配置ABS叠式手摇把，丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向空挡保护装置，安全耐用；

6.床体四角具有防撞设计，床腿可配鞋盆架；

7.全覆式铝合金折叠护栏采用加厚铝合金材质，收放升降自如，经久耐用，不易变形，光滑美观易清洁,护栏为六档；

8.φ125静音脚轮，易于固定或推动床体，耐磨，防噪音；

9.规格：2200X970X500mm；

（三）钢塑二折三折产床（2张）

1.整体框架采用冷轧钢喷塑精制而成，牢固耐用；

2.台面采用优质皮革面，一次性成型无缝设计，海绵使用的是高密度海绵，柔软舒适，弹性好。

3.可升降幅度0-70°±5°；

4.床腿配有ABS塑料胶胶套，防滑耐磨；

5.托腿架和把手固定牢固、升降动灵活；

6. 规格：1800X500X750mm；

（四）妇科检查床（2张）

1.整体框架采用冷轧钢喷塑精制而成，牢固耐用；

2.台面采用优质皮革面，一次性成型无缝设计，海绵使用的是高密度海绵，柔软舒适，弹性好。

3.本产品由背板、升降棘齿架、背板升降手轮、床架、拉手、臀板、托腿架、组成；

4.床腿弯曲部分对称，角度平缓，弯曲角度一致；床腿配有ABS塑料胶胶套，防滑耐磨；

5.托腿架和把手固定牢固、升降及转动灵活；

6.可升降幅度：前倾20°，后倾35，背板转角0～80°±5°；

7.该产品适用于产前检查、产妇分娩、难产手术及施行刮宫等妇科手术；

8.规格：1800X500X750mm；

（五）钢塑陪护床（3张）

1.床体表面采用皮革面，耐磨度高；

2.床体内部为高弹力、高密度记忆海绵，柔软舒适回弹快，长期使用不变形；

3.采用38*1.0mm的圆管，小脚、中框及靠背采用25*1.0mm的圆管，采用弯管机一次成型，焊接打磨，磷化，喷涂，美观大方结实耐用，防锈防腐蚀；

4.采用直径50mm的优质脚轮，耐磨，噪音小；

5.规格：1900X600X400mm；

（六）半棕半海绵四折床垫（45张）

1.床垫采用半棕半绵高密度弹性海绵，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉 链可灵活拆卸；

2.外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性；
3.可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲；

4.规格：1920X880X80mm；

（七） 钢塑双排西药架（3个）

1.药盘架层板采用优质冷轧板制成，表面静电喷塑；

2.立柱采用矩形焊管一次冲孔成型，管壁厚度2mm，连接件厚度1.5mm；

3.层板平放，层距可任意调节；可插标签条；可调式调节脚，使药盘架放置平稳；

4.规格：1950X600X1600mm；

（八）钢塑单排五层药架（2个）

1.药架层板采用优质冷轧板制成，表面静电喷塑；

2.层板平放，层距可任意调节；

3.立柱、横梁采用厚度为2mm板材冲孔成型；

4.适用于门诊药房、急诊药房、医药超市；

5.规格：1800X500X750mm；

（九）不锈钢圆管货架（10个）

1.货架全部采用不锈钢制作，表面光洁亮丽，具有防尘防电的效果；

2.货架分四层，可选平板制作，可根据客户要求订做不同尺寸不同高度的货架；

3.规格：1950X600X800mm；

（十）全不锈钢器械柜（2个）

1.器械柜由优质不锈钢板制成；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感；

2.柜子内部由四块隔板分隔成五层，隔板为可调式，每层隔板可承受大量的器械而不易脱落；

3.焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑；

4.对开门配有采光透视玻璃，厚度4.0mm；整体美观大方，结实耐用；

5.规格：900X400X1800mm

（十一）钢塑六门更衣柜( 6个)

1.采用优质钢板焊接装配而成。美观大方，无凹凸感，抗压能力强；

2.焊接部分采用高标准熔接焊，焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整；

3.柜面采用保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味；

4.容量大，分隔明确，每门带锁，保证储存衣物安全；

5.可根据客户要求尺寸、功能特殊设计定制；

（十二）不锈钢座面工作台（12台）

1.柜体采用优质冷轧钢板材制作，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；

2.座面采用优质SUS201不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

3.左右各一个单开门，中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音；

4.采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部不锈钢面坚固，耐腐蚀；

5.可根据客户要求尺寸、功能特殊设计定制；

（十三）不锈钢扇形治疗台 （2台）

1.上下台面采用优质304不锈钢板加工而成，表面经过抗指纹磨砂处理;支撑立柱采用优质不锈钢管专用设备弯制而成，外形美观;

2.台面配置不锈钢护栏，防止物件滑落，满足不同使用需求;配5只高级人造橡胶静音脚轮，外表美观;其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；

3.可根据客户要求尺寸、功能特殊设计定制；

（十四）治疗车（8辆）

1.整体ABS工程材料，台面凹型设计，耐磨抗腐蚀氧化，且轻便易擦拭；箱体为钢塑箱体，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

2.配有一个ABS抽屉，内置一套塑料大药盘，内有隔片，可自由分隔；抽屉使用ABS塑料滑道，抽屉材料采用铝合金框架，面板采用工程塑料一次性成型；

3.台面安装有三面不锈钢围栏，精致美观；使用铝合金立柱，强度高，耐磨抗腐蚀，上配有ABS兰色装饰罩；外形美观精致；

4.中间配置一层带护栏隔板，方便收纳；底部配有工程塑料一次性成型的大药盆；

5.腿部须配有ABS防撞装饰包罩，模具一次成型，更安全保护车体，既美观又防撞；

6.配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确；整体使用兰白色色系，庄重大方；

7.规格：840X640X1050mm；

（十五）抢救车（3辆）

1.立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致；

2.车身为钢塑箱体，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

3.台面两侧平拉开，内置塑料大药盘，干净整洁；配有两层抽屉，抽屉下部双开门设计；

4.抽屉面板采用淡绿色，车身采用米白色，外形色调美观大方；车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观；车体装有中控锁定装置，操作简单、方便；

5.配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确；

6.整车配有不锈钢把手，垃圾桶2个，伸缩输液架1套，ABS48格药盘1套；

7.规格：650X450X920mm；

（十六）麻醉车（2辆）

1.立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致；

2.车身为钢塑箱体，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

3.台面配有优质不锈钢护栏；整车配有四层抽屉，可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨，车体右侧配有隐藏式副工作台；

4.车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观；

5.车体背面有双排龙门麻醉架，配有10个透明翻转麻醉盒，方便药品存放；

6.配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确；

7.抽屉面板采用淡绿色，车身采用米白色，外形色调美观大方；

8.整车配有不锈钢把手，垃圾桶2个，伸缩输液架1套，ABS48格药盘1套

9.规格：650X450X1350mm；

（十七）多功能推车（3辆）

1.产品采用优质304不锈钢材质，两层台面，易清洗，耐腐蚀；

2.带三面围栏，防止物品滑落；

（十八）病历车（3辆）

1.整体采用优质304不锈钢材质制成，坚固耐磨，不易产生细菌，耐腐蚀；

2.配置抽屉及多格病历夹插槽；病历架采用ABS材料模具成型，双排病历车，并配有双开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；

3.底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ75mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮；

4.规格：670X370X1050mm

（十九）不锈钢四小轮担架车（2台）

1.不锈钢两大两小轮担架车由车架和抬架两部分组成；

2.抬架设有可折叠的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便；

3.担架车床面采用优质不锈钢一级板折弯而成，平整，透气；PU海绵垫，厚度60MM；

4.底部配有不锈钢平置物框架，配有输液架孔，标配输液架一根；

5.四小轮为Φ150mm塑包静音刹车轮，两个带刹车，移动时安静灵活；

6.规格：1900X600X630mm

（二十）钢塑两连输液椅（5张）

1.采用优质冷轧钢板，表面包皮坐垫，内垫海绵，ABS扶手一次成型；

2.静电喷塑，抗氧化，不生锈，表面光洁，美观；

3.可自由选配座位个数；

4.椅腿配有ABS塑料胶胶套，防滑耐磨；

（二十一）豪华连座候诊椅（20张）

1.主体采用优质201不锈钢，光泽度好，坚固耐用，不易变形；

2.倾斜的椅背，符合人体工程学，能很好的承受重压，坐下时身体舒适；

3.一体化整体式扶手脚，外观美观，安装简单；

（二十二）不锈钢靠背圆凳（5张）

1.不锈钢支架，坚固耐用；PV革面，防静电，不锈钢圆弧外框更耐磨；

2.气动升降，方便，省力，适用不同工作高度；带靠背，舒适；

3.带活动脚轮，五只轮子，移动方便，平稳；

4.底脚圆环，方便医护人员搁脚 ，更人性化，更牢固；

（二十三）不锈钢圆凳（5张）

1.不锈钢支架，坚固耐用；PV革面；防静电，不锈钢圆弧外框更耐磨；

2.气动升降，方便，省力，适用不同工作高度；

3.带活动脚轮，五只轮子，移动方便，平稳；

4.底脚圆环，方便医护人员搁脚 ，更人性化，更牢固；

（二十四）床头柜（45个）

1.整车采用冷轧钢板静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

2.两层抽屉,第一层为餐桌板，第二次为大抽屉；下部为双开门，内有隔板，可分类摆放物品；

3.右侧配有不锈钢毛巾架；底部设有5公分高的踢脚板；

4.抽屉面板采用淡蓝色，车身采用纯白色，外形色调美观大方；

5.规格：692X490X720mm

（二十五）钢塑床头柜(18个)

- 整车采用冷轧钢板静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；

- 四边采用优质铝合金型材立柱，强度高，体积小，外形美观精致；

- 台面下一层抽屉；下部为单开门，可分类摆放物品；右侧配有不锈钢毛巾架；底部设有踢脚板；

4、整体采用绿色外形，色调美观大方；

5、规格：500X460X720mm

(二十六) 洗手池（6个）

1.水槽采用SUS#304，厚度≥1.0mm优质不锈钢板材经过剪板，折压，焊接，打磨加工而成，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

2.红外感应出水系统，自动给液器，使用方便卫生。自动加热系统，可调节水温。采用人体感应自动给水无需使用人员触摸，保证清洁卫生；

3.配感应水嘴及加热器、肥帛盒等；

4.可根据客户要求尺寸、功能特殊设计定制；

（二十七）病历夹（150本）

1.产品采用优质ABS材料注塑而成，表面光滑无颗粒，耐用抗摔；

2.产品加强角设计，双不锈钢弹簧，弹性更好，能夹持更多病历卡片；

3.病历夹上可插病人标签；颜色分四种，可根据医院要求选择；

（二十八）不锈钢圆管四折屏风（6个）

1.整体采用优质不锈钢经压折、焊接、抛光成型；

2.主架采用标准优质不锈钢管固定焊接成型，结构结实，外型美观，更坚固耐用；

3.带超耐用豪华静音脚轮；

二、医用供氧系统

（一）医用供氧站： 3Nm3/h制氧设备，数量：2 台。

1.中心供氧系统

制氧系统主要技术要求：

1.1产氧量：     单机组≥3N m3/h

1.2氧气纯度：   ≥93%（V/V）

氧气露点：   ≤-60℃

1.3输出压力：   0.35～0.5Mpa

1.4制氧设备开机：初次开机≤30min，正常停机后启动≤10min，其产氧量和氧浓度应达到规范要求。

1.5设备组成：螺杆式空气压缩机、空气纯化干燥机、制氧主机、各级过滤器（高效除油过滤器、活性炭过滤器、除菌过滤器等相关过滤器）、空气储罐、氧气增压机、氧气储罐、氧气纯度分析仪、氧气流量计、设备连接管及连接件。

1.6当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时，有声光信号同时报警。

1.7保证停电时仍能及时供应氧气。

1.8医用制氧机的工作原理必须为PSA变压吸附原理，且具有目前世界领先技术。

1.9制氧机的启动与停止根据医院用氧量的变化自动控制，每台机组可单独连续运行，并且根据氧气使用状况逐台并联运行，保证最经济地安全不间断供氧。

1.10制氧设备必须是无油设计。

1.11制氧设备配套设备之间的连接管道为氧气专用，且安装前均进行特殊处理，阀门选用国内或国际产品。

1.12制氧设备必须有良好的持久性能，分子筛在无需进行再生处理的情况下至少能实现连续运行10万小时。

2.制氧系统主要组成设备技术参数

2.1.制氧主机

2.1.1 国内知名品牌或合资品牌，

2.1.2 采用双吸附塔式，自动化程度高，操作简便、维护方便；

2.1.3 气缸压紧装置

2.1.4 产氧量：≥3m3/H/台；

2.1.5 氧气纯度为≥93%（V/V），出口压力0.8Mpa~1.0 Mpa；

2.1.6 制氧主机使用寿命保用10万小时；

2.1.7 配置压力控制器，可根据使用情况调整自动停机和开机状态；

2.1.8 具有氧气欠压报警切换功能。

2.1.11在线氧气纯度监控，

2.1.12 系统性能稳定可靠，运行成本低。

3．氧气管道设计：

3.1氧气管道设计采用脱脂紫铜管，连接均采用标准的紫铜管管件连接后乙炔焊焊接密封，与通关具体计算管道规格如下：

- 氧气主管：φ28×1.2紫铜管。

- 普通病区横管：φ16×1.0紫铜管。

- 普通病房支管：φ8×1紫铜管；

3.2管道连接方法技术要求

紫铜管焊接采用银钎焊。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

3.3管道布置：氧气室外主管道沿建筑墙角或地沟敷设方式通至供氧管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

4、氧气二级减压箱（稳压箱）：

4.1每个病区设计一套，位置设在管道井内或附近适当位置。

4.2医用供氧站的出口压力0.65Mpa经过管道输送至大楼每层病区二级减压箱（稳压箱）入口，由二级减压箱（稳压箱）减压至0.4Mpa(区域可调)输送至各个病房终端，保证了终端设备使用的安全性。

4.3二级减压箱（稳压箱）内采用双回路设计，一路工作一路备用（每路均有减压箱（稳压箱）），一路发生故障时，可切换到另一路，在维修时不停止供气，以保证病人用氧的需要。二级减压箱（稳压箱）内装有一套安全阀，即当二级减压箱（稳压箱）输出压力高于最高使用压力时安全阀自动开启，进行卸载，从而避免了出气终端出现超出使用压力的危险情况。

氧气二级减压箱（稳压箱）技术参数：

- 出口压力0.4Mpa(可调)

- 输出流量：≥20m3/h

- 双路减压装置设计，一用一备

- 出口设有安全阀确保出口压力符合使用要求，保证了终端医疗器械的使用安全（安全阀开启压力：0.6MPa）

5、护士站压力监测箱：

5.1 压力监测装置

为监测每个病区的气体压力情况，在每层楼护士站安装一台压力监测装置，保证每个病区氧气压力在0.32MPa～0.5MPa范围内,以实现连续稳定地供应氧气。

病房设备带配置说明：

（1）普通病床：1个氧气终端，1个吸引终端，1个5孔电源插座，1个灯开关，1个T4-8床头灯，其中插座和灯具选用国内一线品牌

（2）抢救室：2个氧气终端，2个吸引终端，2个5孔电源插座，1个灯开关，1个T4-8W床头灯；

5.2 每个病区设计一套，位置设在护士站内或附近适当位置。

5.3护士站压力监测箱技术参数：

- 采用贴墙安装，美观大方；能直观观察病区各系统的工作状态压力

- 测压范围：氧气/空气0-1.6MPa、吸引-0.1-0MPa

- 测压表规格：Y60

- 报警功能：当系统压力低于下限值或高于上限值时自动会发出声光报警信号：氧气＜0.2Mpa或＞0.5Mpa、空气＜0.4Mpa或＞0.6Mpa、吸引＜-0.035Mpa或＞-0.075Mpa

6、氧气系统压力试验、吹扫技术要求

6.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

6.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

6.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

7、中心供氧系统技术参数

7.1 中心供氧系统管道选材要求：选用符合GB50751-2012要求的脱脂铜管。

7.2 供氧最大使用流量:依据医用供氧站设计参数；

7.3 终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)；

7.4 系统小时泄漏率:≤0.2%；

7.5 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa；

7.6 氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min、手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min；

7.7 氧气管道气体流速: ≯8m/s；

7.8 系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气；

7.9 自动控制要求:管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号；

7.10 氧气管道需可靠接地，接地电阻<10欧姆；

7.11 所有用于氧气管道中的阀门、密封材料、仪表和设备生产厂必须具有氧气系统生产许可证。

（二）医用中心吸引系统

1、医用中心吸引站

负压吸引站由真空泵、真空罐、控制柜等组成，设计成双路系统，一用一备，交替工作，由控制柜自动控制，一台故障或工作满足不了负压设定的值时，15秒后另一台机组自动投入运行。

本方案根据实践经验和经过计算，以安全运行，节约能源及尽力减小院方长期运行费用为原则，合理选择真空泵容量、型号；采用大管径以减少负压沿程损失；使泵站起动、停止的运行间隙达到最佳效果。

本方案设备选型如下：

1.1 选用2台2BV2070（每台抽气量为800m3/小时）。

1.2 0.0M3的真空罐1台。符合国家劳动部颁发的《压力容器安全技术监察规程》和GB150的要求。

1.3 吸引自动控制柜1台。

1.4 排污罐1台。

1.5 负压吸引站主要技术参数：

最大抽气量：800m3/小时×2台

负压调整范围：-0.02～-0.07Mpa（可调）

噪音（真空泵）：≤69dB

负压报警压力：>-0.018 Mpa,<-0.075 Mpa

真空泵自启动、停机参数：-0.02Mpa自启动、-0.07 Mpa停机

1.6 纳西姆真空泵结构特点：

1.6.1 配用电机功率：380V 2.5kW×2     380V     50HZ

1.6.2 负压调节范围： －0.02Mpa～―0.07MPa

1.6.3 工作压力：-0.08～0 MPa

1.6.4 每个终端接头抽气速率为：30L/min

1.6.5 泄漏率：每小时平均不大于1.8％

1.6.6 噪声（吸引站）：不大于70dB（A）；吸引站外不大于60 dB（A）

1.6.7 负压报警压力：上限-0.019MPa，下限-0.073MPa

1.6.8 接地电阻：＜10Ω

1.6.9 其优点：占地面积小，经济、安全、便捷。

1.7 吸引自动控制柜主要特点：

1.7.1 控制二台真空泵的开、停，具有以下功能：

1.7.2 采用PLC控制，绝缘电阻值小于4欧姆，能分别对两机组进行手动控制和自动控制启、停，其中自动控制的负压值在－0.02Mpa ～－0.07Mpa之间，并能在该范围内任意设定；

1.7.3 工作机组与备用机组可交替切换使用；

1.7.4 当压力达到报警压力值时，其报警压力上限为-0.073Mpa，下限－0.019Mpa；进行声光报警，在55dB(A)噪音环境下，在1.5M范围内可听到声报警和看到红色的光报警。

1.7.5 当一台机组工作满足不了负压设定的值时，30秒后另一台机组自动投入运行；

1.7.6 停电后恢复送电，机组即可自动投入运行；

2、吸引管道系统设计

2.1 吸引管道设计采用优质镀锌管，连接均采用标准的金属管件连接后焊接密封；不具体计算管道规格如下：

- 吸引主管：DN65；

- 普通病区横管：DN32

- 生命支持病区横管预留：φ40×3.0；

- 普通病房支管：紫铜管φ10×1；

2.2、管道连接方法技术要求

镀锌管连接采用标准的管件（球头、螺帽、咀）连接后焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.3、管道布置

主管道沿建筑墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病区压力监测箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、护士站压力监测箱：

3.1每个病区设计一套，位置设在护士站内或附近适当位置。

3.2护士站压力监测箱技术参数：

    - 采用贴墙安装，美观大方；能直观观察病区各系统的工作  状态压力

3.2.2 测压范围：氧气/空气0-1.6MPa、吸引-0.1-0MPa

3.2.3 测压表规格：Y60

3.2.4 报警功能：当系统压力低于下限值或高于上限值时自动会发出声光报警信号：氧气＜0.2Mpa或＞0.5Mpa、空气＜0.4Mpa或＞0.6Mpa、吸引＜-0.035Mpa或＞-0.075Mpa

4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10-30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

（三）病房设备带终端系统设计说明：

1. 病房设备带材质设计材质为铝合金，表面做喷塑处理，强弱电分槽设置，电气与气体管终端相互隔离，每条设备带五孔插座（10A220V），电源线三芯2.5mm2，氧气维修阀一个。设备带均为通长，且通长底板，规格：宽度≥200mm、高度≥59mm、壁厚≥1.2mm。设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。

2. 铝合金设备带表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

3. 设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

4. 气体终端：终端采用与插座定位销对应的定位孔进行气体识别,每种后座只使用于一种气体。同种气体终端后座可以互换；气体指定设计(颜色、结构)，不同气体不能互换，避免安装错误；气体终端应符合国内标准规定，插拔2万次以上；所有气体终端要求必须采用同一品牌产品，保证使用的安全性、稳定性和互换性。

5. 设备带上气体终端采用不锈钢快速插拔式插座，插拔方便、密封可靠、使用寿命＞5年，无插头时自动密封。

6. 病房内设备带采用按房间通长布置，设备带中心距地面1.4米（或按业主要求

7. 病房设备带配置说明：

7.1 普通病床：1个氧气终端，1个吸引终端，1个5孔电源插座，1个灯开关，1个T4-8W床头灯，其中插座和灯具选用国内一线品牌。

7.2 抢救室：2个氧气终端，2个吸引终端，2个5孔电源插座，1个灯开关，1个T4-8W床头灯

（四）技术要求：

1. 系统管道部分的连接均采用焊接，其中焊缝形式采用：铜与铜之间采用硬钎焊，钢与钢之间均用电焊焊，钢管与铜管焊接采用银钎焊，焊缝应可靠、美观。

2. 医用气体管道穿墙、楼板以及建筑物基础时应设套管，穿楼板的套管应高出地板面至少50mm。且套管内医用气体管道不得有焊缝，套管与医用气体管道之间应采用不燃材料填实。不锈钢管安装时，不得使用铁制工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头，系统管道在拼接和直管弯管过程中，不能出现明显压扁，管道横截面积不得有明显增减。

3. 建筑物内的医用气体管道宜敷设在专用管井内，且不应与可燃、腐蚀性的气体或液体、蒸汽、电气、空调风管等共用管井。

4. 所有压缩医用气体管材及附件均应严格进行脱脂,未安装完的管道应保护好两端的橡胶帽，防止杂物进入管内。

5. 医用气体管道标识长度不应小于40mm,标识的设置应符合下列规定：标识应沿管道的纵向轴以间距不超过10m的间距连续设置；任一房间内的管道应至少设置一个标识，管道穿越的隔墙或隔断的两侧均应有标识，立管穿越的每一层应至少设置一个标识。医用气体管道及附件的颜色为：医用氧气应涂白色标志圈，并用文字和箭头标识，医用真空管道用黄色标志圈，医疗空气管道用黑色-白色标志圈，均用文字和箭头标识。

6. 医疗房间内的医用气体管道应作等电位接地；医用气体的汇流排、切换装置、各减压出口、安全放散口和输送管道，均应作防静电接地；医用气体管道接地间距不应超过80m,且不应少于一处，室外埋地医用气体管道两端应有接地点；除采用等电位接地外宜为独立接地，其接地电阻不应大于10Ω。

7. 各层楼副管道的安装高度均为该处的楼层高度H-500，即安装高度为（H-500）。

8．医用气体输送管道的安装支架应采用不燃烧材料制作并经防腐处理，管道与支吊架的接触处应作绝缘处理；管道支架均匀布置，副管道在吊顶内安装，安装高度可根据安装现场作调整,副管道支架最大间距为2m，主管道支架最大间距为2.5m，每层楼板处应设置一处，走廊吊顶内支管长度超过2米时，中间必须加吊筋固定，防止下垂弯曲。各管道支架安装应符合下表：

| 公称直径DN（mm） | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢管最大间距（m） | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 8.9 | 10 |

9．架空敷设的医用气体管道之间的间距应符合：医用气体管道之间、管道与附件外缘之间的间距，不应小于25mm，且应满足维护要求；医用气体管道与其它管道的间距应符合表5.1.10规定。无法满足时应采取适当隔离措施。

10．管道吹除：管道安装完毕后应分段进行吹扫，吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行；主管道吹扫时应将副管道阀门接头分开，以防止杂物吹入副管道；副管道吹扫应在支管道未接通时进行；支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行；吹扫时应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，应从距离区域阀门最近的终端插座开始直至该区域内最远的终端；吹扫效果验证或颗粒物检测时应在150L/min流量下至少进行15s，使用含50μm孔径虑布、直径50mm的开口容器进行检查，不应有残余物，吸引管道采用0.2MPa进行吹扫，医用气体管道在安装终端组件之前应使用干燥、无油空气或氮气；吹扫完毕后进行检验，并作好记录。

11．试压：医用气体管道应分段、分区及全系统做压力试验及泄漏性试验，当进行管道压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入；管道试压必须由专门的操作人员进行；管道试压介质为干燥无油空气或氮气；氧气管道压力试验的试验压力为1.15倍的管道系统设计压力，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，外观无变形；压力试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，对所试压管道进行初步检查，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳性试验试验压力为-0.07MPa，试验时间为24小时，要求管道的增压率每小时不得超过1.2％。管道气密性试验时应注意现场环境温度的变化，并用温度计准确测量试验期间的温度变化，并作好记录。

12．医用气体各系统应分别进行交叉错接的检验及标识检查，并应符合以下要求：压缩医用气体管道检验压力为0.4MPa，真空应为0.2MPa；用各专用气体插头逐一检验终端组件，应是仅被检验的气体终端组件内有气体供应，同时应确认终端组件的标识与所检验气体管道介质一致。其余管道为常压状态。

13．压力监视报警装置建议安放在护士站内或对面走廊上，乙方应在压力报警装置安装位置的上方适当位置设置AC220V电源，为压力报警装置提供电源；

14．二级减压装置下平面距地平面1.2m左右，如果二级减压装置带流量计，则乙方应在二级稳压箱安装位置的上方适当位置设置220V电源，为氧气流量计提供电源；由乙方在传呼主机安装位置的上方适当位置设置220V,10A电源，为传呼主机提供电源。

15．设备带的安装：设备带的安装高度应尽量统一，终端距地面1.4m（或按实际要求）；终端位置的设备带安装底架两端应各打一颗膨胀螺栓固定，其余位置的设备带安装底架最大间距为0.5m，以保证侧板上自攻螺钉的间距不能超过0.5m。安装完毕后用手拉设备带安装底架，检查安装是否牢固;将终端底板固定牢固，并按图校正终端；安装侧板和面板，并检查是否有划花的部件，修改并去污迹，保证设备带整洁美观。

16.室外管沟技术要求:

16.1 气体管道采用不通行管沟敷设时，沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的非燃烧体盖板；严禁各种导电线路与气体管道敷设在同一地沟内。当气体管道与其他不燃气体或水管同地沟敷设时，气体管道应布置在上面，地沟应能排除积水；

16.2 埋地敷设的医用气体管道深度不应小于当地冻土层厚度，且管顶距地面不宜小于0.7m，当埋地管道穿越道路或其他情况时，应加设防护套管。气体管道采用直接埋地敷设或采用不通行地沟敷设时，埋地深度应根据地面上荷载决定。

16.3 直接埋地管道，应根据敷设地带土壤的腐蚀等级采取适当的防腐蚀措施；

16.4 埋地或地沟内的医用气体管道不得采用法兰或螺纹连接，并应作加强绝缘防腐处理；

16.5 供气管沟内需敷设角钢支架,其间距为2.5m;

16.6 供气管网穿过公路时预埋管两端超出公路两边200mm;

16.7 埋地医用气体管道上方0.3m处宜设置开挖警示色带。

17．土建基础部分：

本项目室外地沟土建基础、机房设备基础、机房设备电源进线等均有建设单位负责配合。

注：制造厂商须具有中心供氧注册证、中心吸引注册证。

三、投影仪

1. 投影技术：3LCD单镜头投影技术

2. ▲液晶板：0.79英寸XGA液晶板，2,359,296(1024*768*3)像素

3. ▲亮度输出：≥5000流明（ISO国际标准）;对比度：≥2000:1

4. ▲12-bit 3D数字加码校正（可以还原出更加精细的灰阶层次）

5. 标准分辨率：≥1024*768；最大分辨率1920*1200

6. ▲投影机镜头：1.6倍变焦镜头

7. 镜头居中设计、手动变焦/聚焦

8. ▲镜头位移：纵向：向上51%~向下0%，横向：向右33%，向左33%

9. 灯泡功率：≥275W UHP灯泡

10. 过滤网位于机器前方，灯泡位于机器侧面，更换时无需拆卸投影机

11. 可即关即拨，可直接开关机

12. 梯形校正：垂直±30°

13. ▲计算机信号输入接口：5BNC*1，D-sub15*1，DVI*1，立体声迷你型插孔*2

14. S视频输入：迷你DIN4芯，听筒插孔*2（与视频输入共享）

15. 视频信号输入接口：听筒插孔；音频输入接口：听筒插孔*2（与S视频输入共享）

16. 输出接口：D-sub15芯*1个；立体声迷你型插孔*1个

17. ▲其他信号输入输出：遥控：RS-232接口*1个；LAN接口*1；Control S输入接口*1

18. 重量7.9公斤

四、彩色复印机

- ▲输出速度(单面和双面):A4，不低于25ppm<黑白>；25ppm<彩色>

- 复印参数

2.1 ▲首页输出时间：黑白：5.9秒(A4LEF黑白模式), 彩色：12秒(A4LEF彩色模式)

2.2 预热时间：22秒以下(室温23℃时)

2.3 ▲原稿纸张尺寸：最大：297x432mm (A3,11x17”)单页纸原稿或书本原稿

2.4 输出纸张重量: 纸盘：60 - 256 gsm, 旁路纸盘: 60 - 216 gsm

- 打印参数

3.1 ▲打印分辨率：1200 x 2400dpi

3.2 ▲硬盘：160GB

3.3 ▲内存：4 GB

3.4 PDL：PCL6，PCL5，可选：Adobe PostScript3

3.5 网络连接：标准: 以太网100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0；

4.扫描参数(彩色扫描仪)

4.1 ▲扫描速度：黑白：55 ppm，彩色：55 ppm

4.2 扫描分辨率：600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

4.3 扫描目的地：扫描至文件夹、扫描至电脑/服务器(使用FTP/SMB协议)、扫描至Email、扫描至本地、可选：扫描至USB；

4.4 用户操作界面：彩色液晶触摸屏；

5. 纸张处理能力

5.1 纸盘： 标准：1，045 张 纸盘1 & 2：500 张,

5.2 旁路纸盘：45张；

5.3 ▲双面自动进稿器：纸张容量不少于110页；

5.4 原稿纸张尺寸：最大：A3, 11x 17”，最小：A5

5.5 输出纸张重量: 38 – 128 gsm (双面：50 – 128gsm)

6.功耗

6.1 ▲最大: 1.76 kW (AC 220 V +/-10%),

6.2 休眠模式: 2.3 W或更低(AC 220 - 240 V +/-10%)

6.3 待机模式: 120 W或更低

7. 管理功能

7.1 可设置用户管理权限，支持1000个用户帐号；

7.2 可从机器直接输出帐户管理信息，包括印量和用户信息；支持分级记帐功能，即同一用户登陆后可选择在不同的帐户下进行操作；

7.3 ▲可通过内置CentreWare Internet Services服务器使用IE对机器进行管理。可以在任意一台联网的电脑上随时打印PDF、TIFF和PRN文件，而无需使用任何打印驱动；

7.4 ▲可实现智能电量管理,节约电能使用

五、医用电子立柱称

1. 功能：体重测量

2. 最大称量300kg(公斤)；

3. 检定分度值：50g<150kg>100g；

4. 批准等级：三级；

5. 身高测量范围：6-230cm

6. 鉴定分度值：1mm

7. 功能：除皮、预设除皮，保持、自动保持，BMI、自动称重量程转换、减震装置、发送及打印功能、自动关机、移动脚轮等

8. 规格尺寸（长x高x宽）360x1,347x520mm

平台尺寸（长x高x宽）335x80x345mm

9. 配置：配电脑及打印机

六、医用电子婴儿称

1.体重测量

1.1 最大称量20kg(公斤)；

1.2 检定分度值：5g<7.5kg>10g；

1.3 自动量程转换；

1.4 批准等级：三级；

1.5 功能：除皮、有喂奶量测量功能，保持，自动保持，清除，自动清除，减震、发送及打印功能、自动关机；

2. 身长测量

2.1 外形尺寸（长X宽X高）620x190x358mm

2.2 托盘尺寸（长X宽X高）615x130x275mm

2.3 通过选配件233实现身长测量

2.4 测量范围：35-80cm

2.5 检定分度值：1mm

3. 数据输出

3.1 带无线数据输出，无需网络或蓝牙；

3.2 数据传输有效距离：10米（隔墙会适当减弱）；

3.3 通过选配无线适配器456，实现无线数据输出到医院电子病历；

3.4 通过选配无线适配器456及免费seca101软件，实现A4纸直接彩色打印功能；

4. 配置：配电脑及打印机

七、脑血管血液动力学监测仪

1. 应具有自主知识产权的“脑血管血液动力学卒中预警”软件。

2. 能定量评估脑卒中的危险度。

3.	具有200多万个数据的不同性别不同年龄中国人脑血管血液动力学的“正常值”参数。

4.	软件检测指标正常参照值的年龄分组：应≤5岁一组，测量人群年龄范围：0-80岁，且分男女性别。

5.	具有：血压、BMI指数对检测积分值的关联性。

6.	主菜单含有“帮助”软件方便操作者（点击“帮助”项中20个问题的任何一个，就会显示出对其问题的具体解答）

7.	高速数据采样，使用12位A/D芯片。

8.	具有“脚踏开关”图像冻结功能。

八、X射线骨密度仪

1.双能X线设备

2.管电压，高能65KV-75KV，低能量40KV-45KV.

3.▲ 扫描方式：扇形扫描。扫描面积：>100mm*140mm。高清晰度的传感器，高分辨率的图像，可以自动识别尺骨茎突。

4.▲ 扫描部位：前臂。可以精确测得桡骨远端1/3,1/6,1/10部位。

5.▲ 能自动测量臂长。

6.▲ 三点定位。有握把、臂长尺、肘靠三重定位，确保完美精确度和重现性。

7.精准度：>99%。

8.扫描时间≤15秒。

9.▲ 半封闭投照,仪器上方有相当于2.5mm铅板的防护装置。出光方式为由下向上垂直出光。散射辐射剂量当量率值 :距中心100CM处最大辐射剂量≤2.48uSv/h, 提供第三方检测机构出具的散射剂量证明。

10.数据库：内置中国人数据库，经过国内骨质疏松领域著名专家认证为具有中国人特色的数据库，并将采集结果发表在国内主流学术刊物。

11.检测主机球管曝光次数：正常情况下球管使用次数大于10万次。

12.▲ 多功能操作软件：编辑诊疗信息，创建趋势图，支持统计结果分析功能，快速搜索历史数据，启动快送模式，预先登记患者信息，高速采集数据，自动分析数据，兼容Windows7

13.正常工作条件：环境温度15℃-30℃，相对湿度6.0kPa-106 kPa

14.电源：va300以下/100-240v 50-60Hz。

九、全自动尿液分析流水线

（一）全自动干化学尿液分析仪

1.测定项目: 白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色

2.测定原理: 采用反射光电比色法、折射计法进行检测分析

3.加样方式: 自动的定量点式加样

4.▲装载容量: 一次装载100份待检标本

5.▲检测速度: 240测试/小时

6.急诊功能: 有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测

7.试纸容量: 200条

8.检测用量: 1ml

9.▲颜色浊度检测: 仪器可自动检测标本颜色、浊度，无需人工输入

10.通讯方式: 双向通讯功能方便系统与LIS和HIS的连接

11.研究参数: 具有蛋白肌酐比等研究参数

（二）全自动尿液有形成分分析仪

1.▲工作原理: 应用流式计数池、显微镜自动拍摄和自动坐标定位追踪识别技术，实现尿液有形成分定量检测

2.▲加样装置: 高精度终身免维护注射器加样

3.▲坐标定位追踪识别技术: 具有坐标定位追踪识别技术(以产品检验报告为准，提供相关证明文件）

4.自动调焦技术: 仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（需提供相关证明文件）

5.检测速度: 80T/H

6.▲计数池清洗: 采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染

7. 吸样针清洗: 采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染

8.▲携带污染: ≤1个/µl

9.急诊功能: 具有急诊功能，随时插入标本进行检测

10.▲检测容量: 10管/架，一次可装载100份标本

11.▲报告方式: 提供全景图和分类图两种审核方式；xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，

12.计算机和打印机配置: 品牌商务电脑（19寸显示屏）和高速激光打印机

13.其他: 为保证产品的稳定性，计算机配置的尿沉渣检验系统软件具有软件产品登记证书

十、糖化血红蛋白分析仪

1. ▲测定方法：离子交换HPLC

2. 测定项目：糖化血红蛋白（HbA1c）

3. 报告单位：mmol/mol（IFCC单位）和%（NGSP单位）

4. 检测参数：总糖化血红蛋白（HbA1）、血红蛋白F（HbF）、平均血糖（eAG）

5. 通过认证：通过IFCC/NGSP认证(提供相关证明文件）

6. ▲溯源体系：可溯源至IFCC参考方法（提供相关证明文件）

7. 检测时间：72秒钟/标本

8. ▲检测速度：50样本/小时

9. 进样模式：自动全血、自动预稀释、封闭全血

10.自动颠倒混匀检测样本，避免因红细胞沉降造成的无结果

11.▲标本处理无需离心、无需混匀、无需溶血，40管样本直接上机

12.无需停机更换试剂

13. ▲无需更换过滤网

14. 急诊模式：有1个专用急诊样本位

15. 自动/封闭全血用血量：16μL

16. 自动预稀释模式用血量：4μL

17. 标本容器中最小样本量要求：全血：1ml   预稀释标本：500μL

18. 样本容器： Ф12～13×65-78mm/80-83mm（不带帽长度/带帽长度）真空采血管1.5mL

离心管 微量杯：16mm（外径）×38mm（日立杯）

19. 自动进样样本容量：40个

20. ▲重复性CV% ：CV≤1%

21. 精密度CV% ：日间变异系数CV%≤2.0%

22. 准确度：±0.3%

23. 线性范围：3-20%

24. 携带污染率：≤1.5%

25. ▲光度计：双波长吸光度法（检测主波长：415nm；参考波长500nm）

26. ▲层析柱寿命：≥3000T

27. 试剂配置：标配有A、B二种洗脱液、溶血剂、质控品、校准品

28. 显示屏：8.4寸触摸式液晶显示屏，支持中英文界面

29. 信息存储：50000条病人结果信息

30. 通讯接口：双向LIS 网络接口、USB接口、（支持鼠标键盘）

十一、心电图机

1.▲12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

2.▲起搏器采样率不低于16,000Hz；

3.▲模数转换不低于24位；

4.开机出波形时间不超过7秒；

5.内置存储容量不低于600份；

6.电池单次充电至少可供打印300份报告；

7.屏幕可预览完整的心电图报告；

8.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

9.▲可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

10.可支持条形码扫描枪接收患者；

11.▲U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

12.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

13.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

14.心电放大器：直流耦合；

15.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

16.重量不大于5Kg。

17.▲生产厂家在海南注册有分公司，厂家工程师驻地服务，确保售后的专业性和及时性。

十二、干式相机

1.▲打印技术：直接热敏成像（干式、明室操作）

2.空间分辨率：320DPI（12.6像素/mm）

3.胶片输出：＞100张胶片/h

4.启动耗时：5 分钟 （从设备关闭状态到准备好打印）

5.灰阶对比分辨率：12比特（4096）

6.▲打印介质输入：单个供片槽,每个80-100张片量

7.▲打印介质输出：单个出片收纳槽，可收纳50张片量

8.▲介质尺寸：8″×10″，11″×14″,14″×17″DirectVista®蓝基 , 8″×10″， 14″×17″DirectVista®透明基胶片

A, A4，14″×17″DirectVista® 白基胶片

9.最高光学密度	：≥ 3.10（以DirectVista® 胶片作为参考）

10.存档期：≥20年（以DirectVista® 胶片作为参考，存储环境满足ANSI相关要求）

11.▲供片盒：所有打印介质均装在厂方密封的一次性包装盒中

12.接口类别：标准10/100M以太网（RJ- 45），串行诊断口，串行口

13.网络协议：标准： 24DICOM协议（最高可支持24个外部设备），FTP，LPR

选配：Windows网络打印协议

14.影像格式标准：TIFF，GIF，PCX，BMP，PGM，PNG，XWD，JPEG，SGI（RGB）

Sun Raster，Targa；

选配：PostscriptTM兼容

15.影像质控：采用外部光学密度计手动校正

16.影像调整：伽马，对比度，黑白反转，旋转，缩放比例及防锯齿边；

17.幅面控制：密度调整（Dmax），LUT输出曲线，图像警告，标题，覆盖率，背景，边框填充，DICOM“真实尺寸”裁切设定；

18.幅面格式	：1∶1- 1∶81；可变多格式（VMF™），固定多格式（FMF™）

19.控制面板：背光液晶大显示屏，状态指示灯：在线，警报，故障，工作中电源，菜单导航按钮；

20.处理器：Intel

21.内存：1GB

22.硬盘：32G固态硬盘

23.移动式驱动器：U盘用于系统软件升级

24.智能卡：72KB容量用于备份设置参数

25.电源：100-120VAC/230VAC，50/60Hz,400W(工作状态)45W（待机状态）

26.净重：66磅（30Kg）

27.散热：打印过程中峰值400W，1366BTUs/hr. 待机状态下45我，153BTUs/hr.

28.体积：37cm高，52cm宽，61cm长

29.使用环境：操作温度：15-30℃

储存温度：-22-50℃

操作湿度：10-70%相对湿度（无结雾）

30.医用规范：中国药监局SFDA(I)20111313899准入声明,美国FDA二类设备准入申明，CE一类MDD,GMP/QSR,ISO13485:2003安全60601-1,医疗机构EMC/EMI(55011(B)&60601-1-2)

十三、心脏探头

1.▲探头类型：卡式；

2.相控阵探头频率2.0-4.0MHZ；

3.相控阵探头有效阵元≥128阵元；

4.探测深度≧140mm；

5.侧向分辨力：≤3mm（深度≤80mm），≤4mm（80mm＜深度≤130mm）；

6.轴向分辨力：≤2mm（深度≤80mm）；

7.几何位置精度：横向≤20%，纵向≤10%；

8.盲区≤7mm；

9.切片厚度≤9mm；

10.周长 面积：周长≤±20%，面积≤±20%；

11.M模式时间显示误差≤5%；

十四、肺功能仪

（一）技术规格

1.▲产地：原装进口，外形折叠式；

2.▲传感器：薄膜压差式流量传感器，标配2个传感器头；

3.显示屏：LCD10.4英寸彩色液晶显示器；

4.体积检测：流量积分法；

5.体积精度：±3%或±50毫升以内；

6.流量范围：0.05-±14升/秒；

7.体积范围：0－10升；

8.流量分辨率：0.01升/秒；

9.▲打印机：热敏打印机（纸宽112mm），自带中文分析报告；

10.存储病例：CF存储卡，20000个病例以上；

11.计算机接口：RS232C或USB接口，可选配中文软件，与电脑、打印机建立工作站；

12.预测公式：Knudson、Morris、Polgar、ITS、ECCS、Crapo-Hsu和n Asia；

13.质量保障：IEC 601-1，ISO-9002，欧洲指导标准93/42/EEC；

14.▲操作：中文界面，可用主机键盘操作，并有卡通人物模拟吹气模式，便于患者配合。

（二）分析参数

1．SVC（肺活量）：VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT；

2．FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1.0、FEV3.0、FEV0.5%、FEV1.0%（G）、FEV1.0%（T）、FEV3.0%、FVC/HT、FEV1/HT、FEV1/VCpr、MMF、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF90、FEF50/FEF75、PEF/HT、FEF25/HT、FEF50/HT、FEF75/HT、FEF75-85、FEF200-1200、MTC75-50、MTC50-25、MTC25-RV、MTCR、OI、ATI、PEF TIME、FET、ExtrapV、ExtrapV% 、FIVC、FIV0.5、FIV1.0、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF、FIF50、FEF50/FIF50、FIF50/FEF50、CVI；

3．MVV（分钟最大通气量）：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI；

4．MV（分钟通气量）：MV、TV、RR、BR、VR；

5．BD（支气管扩张试验）：SVC、FVC、MVV；

6．报告可自主选择打印参数，自动分析检测结果。

（三）可拓展功能

1．可升级拓展功能：呼吸肌力、鼻腔阻力和血氧饱和度（SPO2）；

2．可选配电脑肺功能中文软件，与电脑，打印机连接，建立工作站，完成数据传输，中文A4报告打印。

十五、动脉硬化检测仪

（一）检测参数

1. PWV（baPWV，血管硬化指数）：国际公认的动脉硬化指数，需测量分段PWV，在同一心动周期内同步检测： baPWV(左)baPWV(右)

haPWV（左）haPWV（右）

hbPWV（左）hbPWV（右）

2. ABI：踝臂指数,检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险

3. AI：反射波增强指数

4. ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数

5. 脉波形信息的定量化参数： MAP%、UT

6. ▲搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。

7. R-R间隔检查  R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能

（二）技术要求

1.▲同一心动周期内四肢同步检测，能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数（请提供国际学术论文支持）

2.▲下肢双层袖带：下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，以保证ABI检测数据的准确（请提供国际学术论文支持）

3.除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险

4.▲滤波技术：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确

5.▲心脏起搏器模式：保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测

6.运动负荷试验模式软件：设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病

7.网络连接：可实现联网功能，使检测数据多科室、多单位网络化共享

8.数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索

9.报告格式：报告格式多样化，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式

10.图形及画面显示                                                        10.1 可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图

10.2 可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线                           10.3  8.4英寸中文彩色触摸液晶显示屏

（三）附件

1. 心音探头1个，ECG感应夹1对，上臂标准袖带1组，脚踝标准双层袖带1组

2. 心音探头加重物1个，使用说明书1册

十六、荧光免疫分析仪

1．▲内置锂电，是国内唯一一款采用内置电源的定量设备,可实现设备无外接电 源测试 500 次，电池可移动使用,车出外急诊等情况下使用能够摆脱束缚，直达 现场；

2. ▲小巧精致，便于携带，体积≤长 260mm 、宽 250 mm 、高 120 mm；重量≤ 1700g.

3. 电源电压：适配器 AC 220V，50Hz/60 Hz1±1Hz；仪器 DC 12V,4A；输入功 率：100VA；

激发光波长	：520nm 至 550nm；

发射光滤光片：中心波长 570nm；

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：10%～75%；

大气压力：860hPa～1060hPa；

放 置于稳固、平坦的台面；远离强电磁场干扰源；避免强光直照；具有良好的接地 环境；

4．采用德国技术,高稳定性，准确度：偏倚<15%；精密度：CV<15%；线性系数：≥0.975；稳定性：相对极差<15%；单次测量时间：<30s。

5. ▲有二维码识别，操作简单；相比较其他厂家的不同批号采用的芯片升级技 术，具有一次扫描，项目、批号、标曲信息全录入的特点，减少医院安装标准曲 线带来的工作量同时避免由于标准曲线安装不及时而导致的不能使用的问题。

6.机内、机外层析;

7、一次扫描，项目、批号、标曲信息全录入；

8. ▲检测指标最全面, 可检查心脏标志物各类指标：cTnI、D-Dimer、NT-proBNP、 cTnI/FABP、cTnI/MYO/CK-MB、hs-CRP、h-FABP、MPO、MAU、cys-c、NGAL、β2-MG

同时能做降钙素原（PCT）检测；

9. 内置微型热敏打印机，检测完毕即可打印结果；USB、RS232、网络接口；

10. 检测时可以使用机内、机外两种模式，单项检测时间≤15 分钟；机外模式 可以应对大量患者同时检测；

11. 主机能连接电脑，并可与医院 LIS、HIS 系统相连，可打印医院标准检测报告；

12. ▲主机有自动记忆功能，储存结果高达 100 人次，可以方便查找历史记录；

13. ▲ 中文系统， 7 寸彩色电容触摸液晶屏配置（ 屏大 ）； 软件符合 GB/T 25000.51-2010 要求；平均无故障工作时间≥1000h

14. ▲卡仓自动，避免因手动插卡位置偏差，而引起的检测结果偏差。

十七、全自动粪便分析仪

1.工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

2.▲核心技术：机器视觉技术：                                                                                         2.1 对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别；                                                          2.2 对胶体金检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断；                                                   2.3 对大便中有形成分自动进行识别与分类计数 ；                                                           2.4 指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

3.检验项目：

3.1 镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；

3.2 理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；                                             3.3 粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目；                                                                   3.4 其他项目：可自动分析转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、柯萨奇病毒、幽门螺旋杆菌等胶体金法检测结果。

4.送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本；

5.样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样（提供相关专利证书）

6.▲粪便处理器：

6.1 取样勺多触点设计，方便病人多点取样；                                                                           6.2 底部凸起、双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集；

6.3 动态滤网设计，不仅可实现对有用成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，有用成分回收率在80%以上（提供相关专利证书）。

7.智能搅拌功能：仪器在搅拌过程中根据性状判断结果自动调整搅拌时间与力度，稀便轻搅、软便搅拌短时、硬便搅拌时间长力度大，确保得到经过最佳处理的样本悬液，提高检出率；

8.▲检测卡组合式排列装置：

8.1 胶体金法检测项目可自动任选组合检测，一次可检测5-10个项目（提供相关专利证书）；

8.2 采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载。

9.▲计数板：采用高精度一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染（提供相关专利证书）；

10.计数板排队沉淀装置：

10.1 保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度；

10.2 一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。

11.智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

12.多层面自动聚焦功能：在显微镜上下聚焦过程中分层进行拍照和目标参数的采集，应对不同状态标本确保采集到病理有形成分的清晰图片，提高检出率；

13.▲图像处理系统：单物镜采集高倍放大图像，通过图像处理实现低倍放大图像，避免高低倍物镜的切换（提供相关专利证书）

14.智能捕捉功能：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型,在复杂背景下自动选择性抓取疑似病理有形成分；

15.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；

16.急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

17.故障报警功能：故障自动报警；

18.报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

19.检测速度：综合速度≥90 标本/小时；

20.有形成分回收率：≥80%；

21.准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%；

22.▲重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20；浓度500～1000个/µl：CV≤12；浓度5000个/µl：CV≤8（提供注册检验报告）；

23.▲携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检验报告）；

24.计数板贮存仓容量：200个；

25.打印机：激光打印机；

26.数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

27.数据储存量：≥200000个结果；

28.网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

十八、自动染片机

1.长*宽*高（mm）600*500*320

2.功率（kw）：1

3.电压：220V50Hz

4.离心速度：0-1000转/分钟

5.染色效率：革兰氏染色：12片/7min

6.抗酸染色：12片/15min

7.白带染色：12片/8min

8.瑞吉氏染色：12片/7min（血片）

9.单次染色标本数	1-12片

10.显示屏：7 ″，640x480 像素，64K色

十九、医疗污水处理设备

（一）格栅、调节池

1.自制格栅（1套）：宽500mm,b＝5mm

2.污水提升泵（2台）：Q=5m3/h，H=10m，N=0.75kw

3.液位控制（1套）：高中低液位自控

（二）一体化设备

一体化污水处理设备（1套）：HYYTH-1.5   4.5*1.5*2.3m

1.水解酸化池

1.1 弹性填料 3 m³，ф150新型弹性组合填料，长2米，装填率：85%

1.2 填料支架1套，组合件,环氧树脂防腐

1.3 布水器1套，ф50,PVC

2.接触氧化池

2.1 微孔曝气盘 6套，φ215微孔，PP外壳，可变孔膜式

曝气量范围：1.0－4.0 m3/h

充氧能力：0.32-0.63 KgO2/h

2.2 弹性填料:9 m3，ф150新型弹性组合填料，长2米，装填率:85%

2.3 填料支架 1套	组合件，环氧树脂防腐

2.4 风机 2台	2.33m3/min,P=3.0m,N=0.75kw

带软接头止回阀

3.沉淀池

3.1中心沉淀器 1套（配套）

3.2 污泥回流泵 2台	Q=5m3/h，H=10m，N=0.75kw

4. 消毒池

4.1二氧化氯发生器 1台（配套）

4.2盐酸贮料箱 1套（随机配）

4.3氯酸钠贮料箱 1套（随机配）

4.4微电脑控制器 1套	（配套）

4.5计量泵 2套	（配套）

4.6水射器 1套	（配套）

4.7反应系统 3套	（配套）

5.其他

5.1电控柜 1套（全系统自动控制）

5.2角钢、槽钢 1批（配套）

5.3电线电缆 1套（配套）

5.4管网、阀门 1批（配套）

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000元 
   人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式柒份，固定胶装。其中正本壹份，副本陆份。

16.2 提供电子文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共7人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号:HNZC2016-052-002、医用供氧系统等医用设备）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:①投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意一个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，属于医疗器械的投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证。

4、投标保证金证明单据

5、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-052-002、医用供氧系统等医用设备）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

6、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-052-002、医用供氧系统等医用设备）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

7、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-052-002、医用供氧系统等医用设备）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-052-002）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-052-002）技术商务评分表

| 投标人及货物 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比 项目 | 评比内容 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 主要规格及技术性能（43分） | 完全满足招标文件要求得满分，带▲号的技术要求一项不满足扣3分，其他技术要求一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 43 |  |  |  |
| 2 | 售后服务及商务(24分) | 售后服务及培训：优6-8分，良4-5分，一般1-3分。 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量保证保修：优6-8分，良4-5分，一般1-3分。 | 8 |  |  |  |
|  |  | 产品实用性：优6-8分，良4-5分，一般1-3分。 | 8 |  |  |  |
| 3 | 标书制作（3分） | 标书制作规范，便于查阅。优3分，良2分，一般1分。 | 3 |  |  |  |
| 4 | 投标报价（30分） | 见评审办法3 | 30 |  |  |  |
| 5 | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处