招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

采购编号：HNZC2016-173-002

项目名称：2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金

采 购 人：海南省食品药品检验所海口分所

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年9月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受海南省食品药品检验所海口分所的委托，对（采购编号: HNZC2016-173-002、2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金）项目进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 采购编号： HNZC2016-173-002

2. 招标项目及范围：2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金   一批分包

2.1 名称：2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金

2.2 用途：工作需要

2.3 数量及分包：一批 分包（详见用户需求书）

2.4 简要技术要求或项目基本概况：海南省食品药品检验所海口分所采购2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金，其他详见《用户需求书》。

2.5

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 56.60 | 接受进口设备投标 |
| B | 自动旋光仪 | 台 | 1 | 38.10 | 接受进口设备投标 |
| C | 液相色谱原子荧光联用仪 | 台 | 1 | 40.50 |  |
| D | 实验室过滤系统 | 台 | 1 | 8.95 | 接受进口设备投标 |
| E | 微波消解真空赶酸系统 | 台 | 1 | 9.50 |  |
| F | 全自动革兰氏染色系统 | 台 | 1 | 20.50 | 接受进口设备投标 |
| G | 全自动酶免疫分析仪 | 台 | 1 | 25.85 | 接受进口设备投标 |

投标报价超出采购预算的视为无效投标。

3. 供应商资格要求：

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

3.2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

3.3、提供2016年任意一个月的社保和纳税缴纳证明。

3.4、投标人不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。

3.5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

3.6、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

3.7、本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 发售标书时间：2016- 09- 08 -08:00— 2016- 09- 14 -18:00。

4.2 下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

4.3 标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

投标保证金的金额：3000元。

4.4 投标人提问截止时间：2016-09 -16 -18:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1 投标文件递交截止时间： 2016-09 -28– 11:30（北京时间）。

5.2 投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

5.3 开标时间：2016年09 月 28  日 11时 30 分

5.4 开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼   208开标室。

5.5 保证金到账截止日期： 2016- 09 - 28 -  11:30 （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

5.6 公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

6. 其他

6.1 必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

6.2 投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

7．采购人的名称、地址和联系方式

7.1、采购人名称：海南省食品药品检验所海口分所

7.2、采购项目联系人： 吴先生

7.3、采购人地址：   海口市药谷1路9号

7.4、联系电话：0898- 68607238

8. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

8.1 代理机构名称：海南政采招投标有限公司

8.2 项目联系人：符章林

8.3 代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

8.4 联系电话：0898-68501624

电子邮箱：fuzhanglin@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年9月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：国产设备合同签订后30天，进口设备合同签订后90天。 地点：用户指定地点。

二、付款条件：按合同执行。

三、供应商资格要求：见投标邀请

四、验收要求：按标书技术参数进行验收。

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件；

七、技术要求：

注明：投标报价超出采购预算的视为无效投标。

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 56.60 | 接受进口设备投标 |
| B | 自动旋光仪 | 台 | 1 | 38.10 | 接受进口设备投标 |
| C | 液相色谱原子荧光联用仪 | 台 | 1 | 40.50 |  |
| D | 实验室过滤系统 | 台 | 1 | 8.95 | 接受进口设备投标 |
| E | 微波消解真空赶酸系统 | 台 | 1 | 9.50 |  |
| F | 全自动革兰氏染色系统 | 台 | 1 | 20.50 | 接受进口设备投标 |
| G | 全自动酶免疫分析仪 | 台 | 1 | 25.85 | 接受进口设备投标 |

一、原子吸收光谱仪

1. 工作条件

1.1 电源要求：	220V，50 Hz；小于6000VA。

1.2 环境温度：	+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：	20～80%。

2. 系统描述

★2.1台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，堆栈式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。

3. 光学系统和检测器技术指标

3.1 光学系统：实时双光束分光系统，同时检测参比光和样品光，光能量通过光纤传输。大面积全息光栅，光栅面积不小于64*72mm，1800线/mm，双闪耀波长光栅，闪耀波长分别为236nm和597nm，保证了仪器在整个光谱范围都具有更高的光能量。

★3.2波长范围：184－900nm。

★3.3狭缝：狭缝的宽度分为0.2 nm、0.7 nm、2.0nm，狭缝宽度分为高、低狭缝，自动选择，狭缝的高度自动选择。

★3.4检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器（非光电倍增管），含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列，样品光束和参比光束在同一个CCD固态检测器上同时检测。

★3.5灯选择：可以一次安装8个2英寸空心阴极灯，也可以一次安装6个2英寸空心阴极灯+2个无极放电灯，同时预热4个灯，灯座固定以避免转动的磨损，必须可使用比空心阴极灯能量更高、稳定性更好、谱线更纯净的无极放电灯检测ppb含量的砷As、硒Se等元素，以及易挥发性元素如碲Te、Bi等元素。

4. 火焰系统技术指标

★4.1气体控制技术：火焰系统采用三路气体（Total Flow）控制技术，同时具有燃气、辅助气、雾化气三路气体。

4.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

4.3燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

4.4燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

4.5火焰自动进样器标配为157位样品位，满足各种分析要求。

4.6排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

5. 石墨炉系统技术指标

★5.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化，从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。

★5.2电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体，石墨炉采用直流加热方式。

★5.3温度控制：采用真实温度控制技术（TTC专利技术），具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能，可以克服由于外界电压和石墨管电阻变化引起的石墨炉测定结果的变化，保证石墨炉温度的一致性，保证检测结果更稳定。当石墨炉原子化器开始升温后，仪器隔每10毫秒自动测定电源电压（V）和石墨管电阻（R），当电压或石墨管电阻产生变化时，随时进行功率补偿，使石墨炉温度保持恒定，从而使测定结果稳定。

★5.4石墨管：标准配置为圆弧形一体化(非平形平台)等温平台（STPF）热解涂层石墨管。

★5.5石墨炉加氧装置及悬浮液直接进样：标配石墨炉加氧装置，在样品灰化阶段由计算机自动控制通入一定流量和时间的空气或者氧气，使分析有机物残留的碳在高温下与氧发生反应形成二氧化碳气体并由内气流带出石墨管，保证了即使长时间检测高含量有机物样品都不会积碳，可以实现奶粉、油品、血液、果汁、香精香料等悬浮液样品的直接进样分析，这些样品中铅和砷12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD可小于3%，并提供实际应用报告。

5.6编程：可设置多达12步分析程序，每步均可按下列参数编程。

★5.7石墨炉自动进样器：标配不少于140位（非标配基础上增加）。

5.8样品台：样品台安装于石墨炉的前面。有两种可换式样品盘，可分别放置88个和148个样品和参比液，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为99微升。自动进样器由主机供电并由软件控制。

5.9 FIFU功能：具有FIAS与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响，样品无需事先还原即可直接进行分析。As（V）、Sb（V）、Se（IV）和Hg（II）等直接分析的检出限为ppt量级。

★5.10石墨炉采用纵向塞曼背景校正和横向加热方式。

★5.11石墨炉必须配备全彩色摄像装置，监控温度> 1500度，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。

★5.12石墨炉背景校正能力，大于150倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。

★5.13以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

★5.14以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

6. 操作软件和计算机技术指标

★6.1、分析软件：必须为全中文AAS操作软件，和中文帮助软件；而且测量报告也必须为全中文报告。控制软件可以在中文版Windows下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

★6.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

6.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

6.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

6.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。

6.7全面控制流动注射分析系统（FIAS）。

6.8具有氢化物发生AAS分析功能。

6.9在中文版Windows XP下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告。

6.10支持高效液相色谱（HPLC）与AAS联用进行形态分析。

6.11具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能。

6.12数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出。

6.13计算机系统：Intel 奔腾4，2.4GHz以上处理器，2G以上内存，200GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，19英寸液晶显示屏。

6.14打印机：激光打印机。

7. 附件和备件

7. 设备配置要求

7.1 整机原装进口原子吸收光谱仪主机1套（含火焰原子化器和石墨炉原子化器）。

7.2 样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全彩色监测摄像装置1套。

7.3 石墨炉加氧除碳炉内消解装置1套。

★7.4 纵向塞曼效应石墨炉专用交流磁铁1套。

7.5 横向加热石墨炉直流电源1套。

★7.6石墨炉自动进样器（标配样品位不少于140位）1套。

7.7 全钛燃烧头1套。

7.8 耐HF酸雾化器1套。

7.9 耐HF酸雾室1套。

7.10 带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置1套。

7.11 空气、乙炔气、氩气专用连接管路各1套。

7.12 空气压缩机和空气过滤器各1套。

7.13标准附件箱1套（包括燃烧头刮刀、台灯、棉签、石墨锥拆卸工具等）。

7.14循环冷却系统1套。

7.15随机中文操作手册和英文操作手册各1套。

★7.16原装进口空心阴极灯6个，可使用无极放电灯，没有无极放电灯的厂商，需额外提供原装进口氢化物发生装置一套，配有一套万能转换接头适合任何厂家的空心阴极灯。

7.17原装进口硝酸钯基体改进剂1瓶（50毫升，1%）。

7.18原装进口全中文AAS仪器控制软件1套。

7.19石墨管：一体化平台（STPF）热解涂层石墨管40根。

8. 技术支持和服务

8.1设备安装、调试和验收和服务

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在30个工作日内完成。

8.2 保修期

卖方提供至少两年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起或发货后3个月后起算，以先到时间为准。

8.3 维修响应时间

卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决.

★8.4 人员培训：在上海、北京、广州均设有应用培训中心，每年的培训次数不少于12次。在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

8.5 厂家应在全国设有10个以上常驻代表处和维修站。具有免费的800/400电话和客户响应中心，定期提供用户通讯以报道最新的技术和应用。

- 自动旋光仪

★1、测量精度：旋光度：0.0001°/0.01°Z

★2、测量范围：旋光度：± 359° / 259°Z

★3、测量准确度：全量程旋光度：0.002°，保证全范围一致精度，可连续测量。

★4、配置多种测量波长：365 nm, 436 nm, 546 nm, 579 nm, 589 nm 。

5、光源: 钠灯或汞光谱灯，特定波长下的窄谱带，高精度，免校准。

6、旋光仪测量结果可显示：旋光度、比旋光、国际标准糖度。

★7、仪器配置帕尔贴控制加热或制冷，模块化设计，温度均匀性好。控温范围:10-45℃,精度：0.1℃。

★8、自动灵敏控制：可测定透光率低达0.001%（OD 5.0）的样品，并可以显示样品的光密度，提供证明资料。

★9、可测量动态反应中的偏振变化，可用户可编程的显示屏和功能强大的软件。

10、配置要求：

1. 智能旋光仪主机1台

2. 半导体控温装置1套

3.不锈钢控温旋光管(100mm,12ml)1套

4.不锈钢微量旋光管(100ml,0.7ml)1套

5. 石英校准管      1套

11、须出具原厂授权及售后服务承诺书，有完善的售后服务制度。

三、液相色谱原子荧光联用仪

1.原子荧光光度计仪器用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等十一种元素的痕量分析。

2.原子荧光光度计系统配置要求

2.1 仪器类型：全自动双注射泵进样双道原子荧光光度计

2.2 双顺序注射进样

★2.3 防酸极坐标160位自动进样器

3.原子荧光光度计工作条件

环境温度：15℃～35℃。 相对湿度：75%。 适用电源：220V（AC），50Hz

4.原子荧光光度计技术性能指标要求

4.1光源 采用特制空心阴极灯，集束脉冲控制方式

4.2光学系统 短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

★4.3 全自动双注射泵进样双道原子荧光光度计

4.4原子化器 氩氢火焰、屏蔽式石英炉原子化器。

4.5气路系统 质量流量计控制，具有报警功能。

★4.6膜分离去除水蒸气装置（提供相关证明文件）

★4.7具有有害气体尾气捕集阱装置（提供相关证明文件）

★4.8具有化学气相气液分离器（提供相关证明文件）

4.9标准的RS-232接口/RS-485通讯口, 功能强大的Window’s98/ME,2000XP中英文软件操作系统。

5.光路结构，全密闭新型避光调光系统，氩氢火焰实时观察窗隐藏，测汞稳定。

5.1检出限（DL）As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、<0.01µg/L；

Hg、Cd≤0.001µg/L；

Ge≤0.05µg/L；

Zn≤1.0µg/L。

5.2测量精度 RSD≤0.8%。

5.3线性范围 三个数量级。

6.技术服务

6.1 用户支持：向用户提供1年的保修服务。

6.2 仪器安装：由厂家安排技术人员到现场安装仪器。

6.3 培训：仪器安装现场对技术使用人员进行培训。外地培训北京免费两名，包机票来回，住宿。

7.形态分析仪用途要求

用于样品中As、Se、Hg   Sb  等元素的不同形态的分析。

8.形态分析仪系统配置要求

8.1.1 仪器类型：形态分析仪

8.1.2 原子荧光检测器

★8.1.3高压输液泵样品分离装置,形态分析预处理装置，在线反应及紫外消解装置为一体机。

8. 1.4形态分析仪检测装置附件

8.1.5特制空心阴极灯（As、Se、Hg   Sb ）

★8.1.6形态分析数据采集及处理软件，可以控制形态分析仪和液相进样器装置

8.1.7数据处理系统：品牌商务计算机，品牌激光打印机

8.2 形态分析仪技术性能指标要求

★8.2.1在线消解装置：石英紫外消解灯，管路从紫外灯中间穿过，实现更强的消解效果，达到更好消除其它机体的干扰(提供此技术相关证明文件复印件，原件备查)

★8.2.2 U型气液分离器：大大降低了进入原子荧光检测器的水汽含量，提高了分析灵敏度，除水效果与Nafion管相当，降低了噪声，降低了检测限（(提供此技术相关证明文件复印件，原件备查)。

8.2.3 专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口：可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。

8.2.4配接专用的液相色谱-原子荧光检测软件，可以实现连续的检测，实时采集数据。配接原子荧光的接口。(可与蠕动泵和顺序注射泵连用接口)。

8.2.5 数据处理也可以直接配接色谱工作站，具有强大的谱图处理功能，操作简单方便。

★8.2.6可As、Se和 As 、Sb等两个元素同时形态分析

8.2.7可检测的砷形态

可定性定量检测：砷酸盐(As(V))、亚砷酸盐(As(III))、一甲基胂 (MMA(V))、二甲基胂 (DMA(V)) 、砷甜菜碱（AsB）、砷胆碱 (AsC)、饲料中的有机砷制剂（阿散酸p-ASA和洛克沙胂Roxarsone）

可定性半定量检测：一甲基胂 (MMA(III))、二甲基胂 (DMA(III))

可定性检测：      砷糖（AsS）

8.2.8可检测的硒形态

可定性定量检测：亚硒酸盐（Se(IV)）、硒酸盐（Se(VI)）、硒代胱氨酸（SeCys）、硒甲基硒代半胱氨酸（SeMeCys）和硒代蛋氨酸（SeMet）

8.2.9可检测的汞形

可定性定量检测：无机汞（Hg（II））、甲基汞（MeHg）、乙基汞（EtHg）、苯基汞（PhHg）

★8.3.0可检测的锑形态

锑酸盐（Sb(V)）,三价锑（Sb(Ⅲ)）

9.形态分析仪技术指标

| 元素形态 | 检测限 ng | 分析时间 min | 精密度（RSD） | 线性范围 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | As(III) | 0.04 | < 12 | < 5% | 103 | > 0.999 |
|  | DMA | 0.08 |  |  |  |  |
|  | MMA | 0.08 |  |  |  |  |
|  | As(V) | 0.2 |  |  |  |  |
| Se | SeCys | 0.3 | < 10 |  |  |  |
|  | SeMeCys | 1 |  |  |  |  |
|  | Se(IV) | 0.1 |  |  |  |  |
|  | SeMet | 2 |  |  |  |  |
| Sb | Sb(V) | 0．5 | ＜12 |  |  |  |
|  | Sb(Ⅲ) | 0.1 |  |  |  |  |
| Hg | （Hg（II） | 0.05 | ＜12 |  |  |  |
|  | （MeHg） | 0.05 |  |  |  |  |
|  | （EtHg） | 0.05 |  |  |  |  |
|  | （PhHg） | 0.1 |  |  |  |  |

10.二元梯度高压液相泵技术规格

输送系统: 具有主动和辅助活塞的双柱塞输送泵

柱塞反冲: 标准

溶剂接触材料: 陶瓷、宝石、PEEK和不锈钢

流速范围:

10 ml 泵头 0.001 – 9.999 ml/min

50 ml 泵头 0.01 – 49.99 ml/min

流量精度: <0.1%（1ml/min，12 MPa）

残留脉冲: < 2%（1ml/min 甲醇: 水 (8:2)，12 MPa）

系统保护: 可调的Pmin 和 Pmax

最大运行压力:

10 ml 陶瓷 40 Mpa

10 ml 不锈钢 40 Mpa

10 ml PEEK 25 Mpa

50 ml 15 Mpa

控制: RS 232 接口，LAN 口

遥控 (停止、流速、压力和错误信息)

梯度: 利用软件控制最大可扩展到四元高压梯度

电源: 90-230 V, 47 - 63Hz, 100 W

尺寸: 110 x 130 x 250 mm (W x H x D)

重量: 2.4 kg

| 样品瓶高度（包括帽） | 最大：47mm 最小：32mm |  |
| --- | --- | --- |
| 样品冷却 | 范围：4-15℃ 准确度：±2℃（温度传感器） 冷却能力：低于室温最多20℃ |  |
| 尺寸大小 | 300×500×340mm |  |
| 重量 | 15公斤 18公斤（带冷凝） |  |
| 需要电压 | 115-230V的交流+10/-22%；50-60Hz；200VA |  |
| 工作温度 | 10-40℃ | 室内使用 |
| 界面控制 | 9步可编程方法（包括进样、混合、时间） 分析时间最长10h 每个方法最多14步混合/稀释 |  |

11.0形态分析仪器配置清单

仪器设备清单

| 序号 | 品名 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 01 | SA-20A 主机 | 1台 |
| 02 | 二元梯度高压输液泵 | 1台 |
| 03 | 形态分析预处理装置 | 1台 |
| 04 | 形态分析预处理装置备件 | 1套 |
| 05 | 液相色谱柱(测 As Se Sb) | 1根 |
| 06 | 液相色谱柱 ( 测 Hg) | 1根 |
| 07 | 液相色谱保护柱 | 1套 |
| 08 | 联想电脑 | 1套 |
| 09 | 惠普激光打印机 | 1套 |
| 10 | 防酸160位极坐标自动进样器 | 1台 |
| 11 | 进口96位液相自动进样器 | 1台 |

四、实验室过滤系统

1、过滤支架材质，316L不锈钢

★2、过滤支架能够手工拆卸成底座、阀门、过滤头、滤膜支撑网等几部分，即插即用型连接，以便彻底消毒灭菌，支架内部可用试管刷进行清洁；开关阀门为铝质

3、独特边缘设计使得取膜操作更加安全和简单，可将由于接触膜过滤区域而带来的污染风险最小化。多孔过滤支撑网通过按压边缘能够很方便的移除，无需维护；

★4、底座可匹配多种过滤装置，如Monitor 55-Plus、Microl V、Microl S、可重复使用的玻璃及不锈钢滤杯

★5、使用一次性EFFU滤杯，样品过滤后，可以将滤膜转移至固体培养基上培养，也可直接加入液体培养基，将EFFU转换成培养皿进行后续培养。

6、滤杯容量规格 100mL和250mL

★7、滤杯与过滤头之间应为卡箍式连接，并应杜绝硅胶垫等易溶出的物质的使用。

★8、使用直排式真空隔膜泵，真空泵的管道可连接支架的任一边，即可根据实验情况选择合适的废液排出方向。

★9、专用止回阀设计，防止过滤液体回流，造成污染风险；两个支架之间可通过不锈钢三通阀进行连接

★10、清洁方便：可手工拆除部件，支架内部可用试管刷清洁并高压灭菌，安全无死角，有效防止生物膜产生。

★ 11、 配置EZ-Curve 自动取膜器，取膜器内置红外感应器，可实现单手取膜，操作中无须接触设备，全面降低人员操作带来的污染风险；拥有膜定位校正系统，膜片放置位置可自动调整；膜片安装快速简单，没有任何操作经验的也可在30秒以内完成安装；内置锂离子电池，操作时无需外接电源，充电一次可以连续取膜10000张；拥有3个状态指示灯，绿色指示正常工作状态，黄色指示电量，红色指示故障状态；多种连片膜可选：孔径范围覆盖0.2 μm到 0.8 μm，直径有47 mm 和 50 mm，颜色有白色，黑色和绿色，并拥有完整的质量证书，包含详细孔径，流速，溶出物，截留率，恢复生长率，无菌测试等内容；

12、自动取膜器外形尺寸（长*宽*高）18×31×16.5cm，重量轻，仅有2.15 kg，便于携带，在工作台之间能够方便移动；

13、 三联支架外形尺寸（长*宽*高）约168×433×117mm，高度适中，便于在层流罩内使用；整套装置通过调整可在非平坦区域工作，三联支架总重量约2.9kg，方便转移；

五、微波消解真空赶酸系统

1．技术要求

与CEM微波消解仪55ml消解罐配套使用，每次处理最大量为20个样品，最小处理量为1个样品。

2. 材质

真空赶酸装置为进口PTFE材质，吸收塔塔身为玻璃材质，盖子为进口PTFE材质；真空隔膜泵为德国伊尔姆公司产品，所有与气体相通管路均为特氟龙材质。

3. 使用要求

配合赶酸器使用，整套系统为密闭管路，所有酸蒸汽完全被碱液吸收塔吸收。

4. 参数

（1） 赶酸器

★<1>赶酸器与CEM XPress40位消解管配套，具备20孔 。

<2>温控范围为室温-200度，孔径30mm，孔深16cm左右，具备定时与过热保护功能

★（2） 聚四氟乙烯真空装置包括：含3个PTFE吸收瓶，瓶身容积2L，瓶盖为进口PTFE材质；1个安放吸收塔的PP材质的架子；1个进口PTFE材质的一转二十分配阀，可在1-20个进气孔之间进行调节，分配阀为整体制造，进出气孔使用螺纹加卡套密封；20个进口PTFE消解盖(与55ml消解罐配套）；所有管路材质为PFA。

★（3）德国伊尔姆公司真空隔膜泵，真空度为8mbar，抽气速度>20 L/min，真空隔膜泵进出气系统及管路经特殊定制，可与真空装置相配套。

★（4）灵活处理样品数量，不受样品数量限制，可同时处理1～20个样品；

★（5）实时监控每个样品赶酸程度，避免蒸干；

★（6）将常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟（150度），大大提高赶酸效率；

（7）本套赶酸系统，可以和市面上任意品牌的消解仪相配套，例如：CEM、安东帕、迈尔斯通、上海新仪等；

（8）特殊定制筛板，可以方便存放消解盖；

（9）整个系统为密闭系统，由真空隔膜泵提供真空，负压状态运行，所有酸蒸汽被碱液吸收，杜绝污染；

（10）对易挥发样品，可降低赶酸温度，提供可靠的回收率；

六、全自动革兰氏染色系统

| 序号 | 技术规范和服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全自动革兰氏染色仪1台 接受进口产品投标 |
| 2 | 1.基本性能 |
| 3 | 1.1用途：可用于各类标本涂片的自动化革兰染色。 |
| 4 | 1.2原理：运用喷雾式染色方法，标准的八步骤（固定、结晶紫、冲洗、碘固定、冲洗、酒精脱色和冲洗、复染、干燥）染色流程，结果标准可靠。 |
| 5 | ★1.3欧洲体外诊断认证IVDCEmarked。 |
| 6 | ★1.4提供设备的中国药品食品监督管理局（SFDA）原装进口产品《医疗器械注册证》。 |
| 7 | 1.5喷嘴与染色所需的溶液相连，在设定的时间内定量定时喷出不同的溶液以完成染色过程。 |
| 8 | ★1.6染色流程全自动化：只需加载玻片，其余无需人工介入；可选择机外加热固定涂片，或机内酒精固定涂片；染色完成时，玻片已干燥，可直接镜检。 |
| 9 | 1.7处理时间和处理效率：5分钟内可得到标准化结果；每小时可处理180张涂片。 |
| 10 | ★1.8可根据涂片厚薄设定试剂用量，可选自动化固定方法使细胞固定在涂片上；根据涂片厚度，可设定脱色方法及时间；确证染色质量，确保结果重复性、可靠性；涂片卡设计上，具可操作性交叉污染措施及方法。 |
| 11 | ★1.9全封闭系统，玻片间无交叉污染。 |
| 12 | 1.10配备废液罐，无需水槽，不污染实验室环境。 |
| 13 | 1.11可直观确认试剂余量或具余量指示。 |
| 14 | 1.11强大的软件功能：可自定义玻片数目，可根据涂片厚度选择脱色设定（9种），可根据涂片厚薄设定试剂用量 |
| 15 | 2.配置要求： |
| 16 | 2.1 PREVIColorGram240V(PREVIColorGram主机)1台 |
| 17 | 2.2 PreviColorGramAccessory12(12片机型附件)1件 |
| 18 | 2.3 Saftey&RegulatoryInfoVol1(安全及使用指南卷1)1件 |
| 19 | 2.4 Saftey&RegulatoryInfoVol2(安全及使用指南卷2)1件 |
| 20 | 2.5 PreviColorGramUserCd(用户光盘)1件 |
| 21 | 2.6 NozzleCleaningSolution(喷嘴清洗液)1件 |
| 22 | 2.7 D&E500mlEmptyBottles(500ml空瓶)2个 |
| 23 | 2.8 D&E5LEmptyBottles(5L空瓶)2个 |
| 24 | 2.9 ACETONEFUCHSIN-A，(500ml染色仪试剂A)1件 |
| 25 | 2.10 IODINE-B，(500ml染色仪试剂B)1件 |
| 26 | 2.11 CRYSTALVIOLET-C，(500ml染色仪试剂C)1件 |

七、全自动酶免疫分析仪

1.	原理：

1.1	仪器使用ELFA（酶联荧光技术），待检抗原（细菌、蛋白）由包被针上（固相）的抗体结合（部分项目采用了更先进的克隆噬菌体结合蛋白技术），继而与第二个标致了酶的抗体反应产生免疫夹心，酶跟底物产生的荧光与标本中抗原的含量成正比，得出定性/定量结果。

1.2仪器使用免液浓缩技术，待检致病菌于食物/环境样本中由固相上的抗体捕获，经清洗后由特异性强的酶切割连接自标致病菌的抗体，集中释放于试剂条的小孔内，方便纯化分离平板。

2.	自动化：将即可用试剂条插入仪器中，系统自动进行整过免疫分析的预温、吸样、量度、分析及打印结果等不同步骤。

3.	测试容量：仪器可同时进行12个不同的测试，可再扩展30个测试容量。

4.	反应区：系统为多参数分析仪，仪器拥有2个独立的反应仓，各含6个试验通道，各仓独立运作并可分开启动，仪器最少可同时进行2个参数分析，反应仓上装备指示灯说明测试过程进行中/完结。

5.	反应时间：结果报告时间由30分钟到60分钟；

★6.	检测系统：仪器内部设置荧光扫描器，该扫描器负责阅读2个反应仓内试条的荧光值。

7.	吸样系统：仪器自动进行免疫分析中样本混匀、稀释、清洗及转移过程。

8.	数据分析系统：

8.1	自动控制反应仓内的步进机件，收集反应数据，显示反应仓状况，当免疫反应结束后，自动将结果传送打印机打印报告。

8.2可储存反应结果以备查阅。

8.3可储存预先设定标准曲线，每14天进行一次单点再效正。

9.	内置孵育器温度：35.3°C 至38.7°C ( 0.7°C

10.	测试类别及用途:

10.1. 食物及环境样品中致病菌抗原/毒素的检测

10.1.1沙门氏菌检测及免役浓缩

10.1.2李斯特菌检测/单增李斯特菌检测

10.1.3大肠杆菌O157型检测（抗体技术/克隆噬菌体结合蛋白）/免疫浓缩

★10.1.4葡萄球菌肠毒素检测

10.1.5弯曲菌检测

★10.1.6兼容国际标准细菌鉴定系统（API），可同时对７００多种致病菌进行鉴定。

10.2免疫生化分析

10.3血清病毒抗体

11.	耗材：

11.1包被针(SPR)：作为免疫反应的固兼容器及吸管功能。

★11.2试剂条：即可用试剂条含所有成品试剂，每个试条均有条形码，仪器自动识别试条批号和效期。每种试验也可用由特殊的字母和色码识别。

11.3每个试剂盒包括试剂条、包被针、标准液、质控液、MLE card等必需组成部份。

12.	电压要求：220V，50Hz

13．认证

13.1国家认证：

★13.1.1通过GB认可

13.1.2通过SN认可

13.2国际认证

13.2.1  AOAC国际认证

13.2.2  AFNOR认证

13.2.3  DGAL官方方法

13.2.4  NORVAL认证

13.2.5  EMMAS认可

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：      
   3000元人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l中标人和中标候选人的交易保证金退还。招标人应在与中标人签订书面合同后，由招标人（或其委托招标代理机构）向交易中心提交交易保证金退还申请，交易中心在收到退还申请书后５个工作日内办理中标人和中标候选人的交易保证金退还手续及银行同期存款利息。

14.3.2 非中标候选人的交易保证金退还。招标人（或其委托招标代理机构）在交易系统上传中标通知书，经审核后，政府采购类项目系统将自动退还非中标人交易保证金。

14.3.3流标项目由招标人（或其委托招标代理机构）在交易系统上传项目流标情况说明书，经审核后，系统将自动退还交易保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。

收件人:高先生   电话：0898-65305031

14.4投标保证金缴纳操作流程网址：http://218.77.183.48/site/enteruserfiger/47.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供与正本一致的电子文件（PDF格式）1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（采购编号:HNZC2016-173-002、2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&采购编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:①投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意月份纳税证明或者上年度会计师事务所出具的财务审计报告。(副本复印件加盖公章)

3、提供2016年任意月份的社会保障缴费记录。(副本复印件加盖公章)

4、投标保证金证明单据

5、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-173-002、2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

6、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-173-002、2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

7、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号:HNZC2016-173-002、2016年中央补助地方食品药品检验机构能力建设资金）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）:

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-173-002）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-173-002）技术商务评分表

| 投标人及货物 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 主要规格及技术性能（52分） | 带星号的参数不符合扣4分，不带星号的参数扣2分，扣完为止。 | 52 |  |  |  |
| 2 | 售后服务及商务(15分) | 售后服务及培训：优7分，良4分，一般1分 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量保证保修：优8分，良5分，一般2分 | 8 |  |  |  |
| 4 | 投标文件制作(3分) | 优3分，良2分，一般1分，差0分 | 3 |  |  |  |
| 5 | 投标报价（30分） | 见评审办法3 | 30 |  |  |  |
| 6 | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处