核与辐射卫生应急监测设备

招标文件

招标编号：HZ2016-495

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省疾病预防控制中心

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

A包 用户需求书	12

B包 用户需求书	42

C包 用户需求书	45

第四章 合同条款	50

第五章 投标文件内容和格式	53

第六章  评审办法和程序	60

初步审查表	62

技术、商务评分表	63

# 第一章 投标邀请函

受海南省疾病预防控制中心的委托，海南海政招标有限公司就核与辐射卫生应急监测设备（项目编号：HZ2016-495）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：核与辐射卫生应急监测设备，其中包括：

A包：应急检测车、诊断部分、热释光测量系统部分

B包：便携式高纯锗部分

C包：实验室高纯锗部分

2、项目编号：HZ2016-495

3、用途：海南省疾病预防控制中心工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：6,959,000.00元(A包：4,170,000.00元，B包：1,290,000.00元，C包1,499,000.00)。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人,必须提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件（加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期任意三个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期任意三个月的社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人必须具有车辆销售、改装资格，所投车辆必须通过中国国家强制性产品（3C）认证或承诺在交车时提供中国国家强制性产品（3C）认证；（A包）

5、如投标人不是生产厂商，须获得所投主要产品制造厂商针对本项目的授权；

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年10月20日至2016年10月26日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/包（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年11月4日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年11月9日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年11月9日上午09：15-- 09 ：30；

2、开标时间：2016年11月9日上午09：30 ；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 202 开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187   公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：张先生

2、联系电话：0898-65338992

3、联系地址：海南省海口市海府路44号

海南海政招标有限公司

2016年10月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省疾病预防控制中心

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：核与辐射卫生应急监测设备

项目编号：HZ2016-495  包号： 包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# A包 用户需求书

一、项目名称

核与辐射卫生应急监测设备

二、项目清单

| 序号 | 货物名称和品牌 | 型号和配置/规格 | 数量 | 是否 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急监测车 |  |  |  | 需要授权 |
| 1 | 福建奔驰底盘 | 凌特长轴加长版 | 1 | 国产 |  |
| 2 | 车体改造 | 车体骨架改造、车顶平台、车顶护栏、车顶蹬梯、车顶出线盒、侧壁加强筋、隔断、排风、车外接口板门等 | 1 | 国产 |  |
| 3 | 车外装饰（喷漆） | 车体改装部位补喷漆，随原车白；车体外观根据用户提供标识喷涂外观效果 | 1 | 国产 |  |
| 4 | 车内装饰 | 车内装饰材料全部选用阻燃环保型材料 | 1 | 国产 |  |
| 5 | 倒车电视 | 车后安装倒车监视摄像头，车内驾驶室安装彩色监视器 | 1 | 国产 |  |
| 6 | 操作台 | 选高强度型材框架结构，台面材料选用实验室标准台面，定制，颜色可选 | 1 | 国产 |  |
| 7 | 整体机架 | 分析台下方设置储物空间，舱内做隔层，上方是操作台面，及安装各种仪器设备，分层高柜放置采样设备及样品处理设备。 | 1 | 国产 |  |
| 8 | 储物仓 | 车体后部定制设备固定储物仓根据设备尺寸做隔层。 | 1 | 国产 |  |
| 9 | 设备安装柜 | 选用高强度铝型材材料，设备固定采用标准孔固定方式，机柜和面板表面进行喷塑处理。机柜与车体之间连接时加装硅橡胶减震器。每个机柜配备1U标准面板10块，6联电源插座2个，托轨10副，装饰钉/垫30套，内装标准设备和生活设备柜。 | 1 | 国产 |  |
| 11 | 电缆盘（配电盘） | 便携式手动电缆盘。电缆盘为铝铸模具成型,轻质、耐用，表面喷塑处理。具有阻尼、刹车、松开性能，三挡位刹车,抱轴挂档，抱盘刹车。 | 1 | 国产 |  |
| 12 | 配电系统 | 整个供电系统分为主供电系统(AC)—市电380V/220V供电和辅助供电系统—发电机供电及直流供电，电路系统。车内两侧操作台电路系统，电子稳压器等。 | 1 | 国产 |  |
| 13 | 发电机 | 发电机油路供应及辅件安装,PVMV-8000NE 顶置散热水箱 | 1 | 进口 |  |
| 14 | 照明系统 | 操作台上方安装LED射灯，360°全方位角度调节 | 1 | 国产 |  |
| 15 | 车外音频系统 | 车外音频、调音台、有线话筒等 | 1 | 国产 |  |
| 16 | 车载静音空调 | 独立的车载静音空调，可长时间驻车使用 | 1 | 国产 |  |
| 17 | 车载超大流量采样器 | 采样流量：0-140 m3/h，含车载改装、原装配套三脚架、便携箱 | 2 | 进口 |  |
| 18 | 车载汽碘采样器 | 采样流量：0-200 L/h，含车载改装、碘采样器原装配套三脚架、便携箱 | 1 | 进口 |  |
| 19 | 车载铅室 | 用于便携式高纯锗测量样品使用，含车载改装 | 1 | 国产 |  |
| 20 | 滤纸 | 大流量空气采样器原装配套滤纸 | 100张 | 进口 |  |
| 21 | 车顶探照灯套、摄像头 | 车顶外侧需安装场地照明灯, 顶置车载摄像机，带云台，可自动巡航，可遥控，自动扫描，定制守望位，配有专用减震底座 | 1套 | 国产 |  |
| 22 | 车载冰箱 | 12V直流，20L以上 | 1个 | 国产 |  |
| 23 | 多参数气象仪 | 可测量风速、风向、温度、湿度、气压 | 1台 | 国产 |  |
| 24 | 手持GPS | 定位精度: 3m、定位时间: 1分钟、更新速度: 1m/s | 2个 | 国产 |  |
| 25 | 车载巡测仪 | 采用高灵敏度、具备能量分辨功能的探测器，具有核素识别和能谱分析功能 | 1台 | 进口 |  |
| 26 | 对讲机 | 最大通话距离: 5km～10km(含10km) | 4个 | 国产 |  |
| 二 | 诊断部分 |  |
| 1 | 多功能X射线剂量仪 | 主机+多功能探头 | 1台 | 进口 | 需要授权 |
|  |  | CT长杆电离室100mm | 1个 |  |  |
|  |  | CT电离室检定证书 | 1份 |  |  |
|  |  | 多功能探头检定证书 | 1份 |  |  |
| 2 | X射线性能检测模体及工具 | CR、DR性能检测模体 | 1套 | 进口 | 需要授权 |
|  |  | 屏-片密着检测板 | 1个 |  |  |
|  |  | 高分辨率测试卡 | 3个 |  |  |
|  |  | 2度星卡 | 1个 |  |  |
|  |  | 胶片密度计 | 1个 |  |  |
|  |  | 屏幕亮度计 | 1个 | 国产 | 需要授权 |
|  |  | 水模体300mm×300mm×200mm | 1个 |  |  |
|  |  | 水模体配套铜板300mm×300mm×1.5mm | 1块 |  |  |
|  |  | 低对比度检测模体 | 1个 |  |  |
|  |  | 滤线栅检测板 | 1个 |  |  |
|  |  | 光野射野一致性检测板 | 1个 |  |  |
|  |  | CR、DR铅块(40mm×40mm×4mm) | 1块 |  |  |
|  |  | 铅板(200mm×200mm×2mm) | 1块 |  |  |
|  |  | 铜过滤板(200mm×200mm×1.5mm) | 1块 |  |  |
|  |  | 铝过滤板(200mm×200mm×1.0mm) | 1块 |  |  |
|  |  | 铅尺（长约30cm，宽3cm），1mm刻度间距 | 1根 |  |  |
| 3 | CT性能检测模体 | CT性能检测模体 | 1个 | 进口 |  |
| 4 | CT剂量模体 | 头部和体腔模体 | 1套 | 国产 |  |
| 5 | DSA性能检测模体 | DSA性能检测模体 | 1个 | 进口 | 需要授权 |
| 6 | 乳腺摄影性能检测模体 | 乳腺摄影性能检测模体 | 1套 | 进口 | 需要授权 |
| 7 | 牙科检测模体 | 牙科检测模体 | 1套 | 进口 | 需要授权 |
| 8 | SPECT检测模体 | SPECT检测模体 | 1套 | 国产 | 需要授权 |
| 9 | PET检测模体 | PET检测模体 | 1套 | 国产 | 需要授权 |
| 10 | 半值层检测用铝片支架 | 半值层检测用铝片支架 | 1个 | 进口 |  |
| 11 | 干燥柜 | 50L | 1个 | 国产 |  |
| 12 | 影像输出屏剂量检测用探头 | 影像输出屏剂量检测用探头 | 1个 | 进口 |  |
| 三 | 热释光测量系统 | 需要授权 |
| 1 | 热释光测量装置系统 | 热释光读出器； | 1个 | 进口 |  |
|  |  | 配套软件 | 1套 |  |  |
|  |  | UPS备用电源 | 1套 |  |  |
|  |  | 真空镊子 | 1个 |  |  |
|  |  | 笔记本电脑及配套条码扫描仪、打印机 | 1套 | 国产 |  |
|  |  | 剂量计外壳、剂量卡、滑片 | 2500套 |  |  |
|  |  | 热释光剂量片 | 3000片 |  |  |
|  |  | 带编码弹夹 | 5个 |  |  |

三、主要设备技术参数

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的参数为关键性技术参数，如不满足则投标将被拒绝。

### 设备1 应急监测车

（一）用途

应急监测车是核和辐射突发事件卫生应急中必不可少的装备之一，其作用在于事故发生前监测环境数据做好相应应急防范，事故发生后为辐射事故的探查、评价以及事故控制缓解行动和紧急辐射防护行动的决策提供依据。

（二）系统配置

由具有良好行驶性能的特种车、车载发电系统、配电控制单元、多路控制系统、照明系统、检测试验台、气溶胶和碘采样装置、外接电源系统等构成。

（三）车上装备及平面效果图

1、装备名称及数量：

| 编号 | 品名 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改装底盘车体 | 台 | 1 |  |
| 2 | 车体结构整体改造 | 套 | 1 |  |
| 3 | 车内外装饰 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电动辅助支撑 | 套 | 1 |  |
| 5 | 倒车影像 | 套 | 1 |  |
| 6 | 车体机械结构改造 | 套 | 1 |  |
| 7 | 供配电系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 车载发电机 | 套 | 1 | 车载柴油发电机 |
| 9 | 车外音频信号功率放大器 | 套 | 1 |  |
| 10 | 车外扩音喇叭 | 套 | 1 |  |
| 11 | 车载静音空调 | 套 | 1 | 驻车时使用 |
| 12 | 车载超大流量采样器 | 套 | 2 |  |
| 13 | 车载碘采样器 | 套 | 1 |  |
| 14 | 车载铅室 | 套 | 1 |  |
| 15 | 车载冰箱 | 个 | 1 |  |
| 16 | 多参数气象仪 | 台 | 1 |  |
| 17 | 手持GPS | 个 | 2 |  |
| 18 | 车载巡测仪 | 台 | 1 |  |
| 19 | 对讲机 | 个 | 4 |  |

说明：

（1）由中标人提供的上述设备应随附：a.产品合格证明；b.产品说明书；c.附件；d.保修卡。

（2）报价包括：设备，安装调试，技术咨询、配件、管理、运输、税金等全部相关费用。

（3）如果投标人有其他建议增加的内容、功能，可附增加栏目项。

2、整车平面示意图

（四）必备主要装备技术性能参数（注：带★的为关键指标，必须满足，如不满足则投标将被拒绝；带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

1、改装车底盘

1.1载体：具有稳定、高速、安全、可靠等功能，并易于改装的车辆。

1.2功能：该车应在客车的基础上改装，车辆应具有优异的技术性能，强大的动力和稳定性，通过性好，适合各等级公路及碎石路面。保证在恶劣道路条件下能正常行驶。

▲1.3车型：监测车

1.4整车技术参数

1.4.1 车体尺寸：长（mm）≤7200

宽（mm）1900～2000

高（mm）≤3000（不包括外装设备）

▲轴距（mm）3700～4500

1.4.2 后舱尺寸：长（mm）≥4000

宽（mm）≥1750

高（mm）≥1900

1.4.3 满载总质量（kg）：≥5000

整备质量（kg）：≥3200

1.4.4 汽油发动机：工作方式：水冷，≥4缸

排气量L≤2.2

排放标准：国V标准或以上

手动6速变速箱；

公制速度仪；

额定功率≥110kw；

最大扭矩≥330Nm；

1.4.5 车辆安全系统配置：防抱死制动系统 (ABS)

电子防加速打滑控制系统（ASR）

电子稳定系统（ESP）

辅助制动力系统（BAS）

制动力分配系统（EBD）

负载适用控制（LAC）

1.4.6 车辆配置

驾驶室原厂空调系统

驾驶室三座椅

驾驶员安全气囊

全车CAN总线控制电路

电动窗、中央遥控门锁

1.4.7、乘员数（含驾驶员）不少于5人

2、车体机构整体改造

2.1厢体区域划分：主要分为驾驶区、实验区和后仓区

★2.2车体骨架改造：用于固定设备柜，增加顶部结构强度，便于安装顶置空调等设备，保证侧壁开口及承重的强度，在原车内壁上加装承重骨架。车载设备采用“车载式放射设备”的技术进行减震制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。

2.3车顶平台：车顶安装承重高强度骨架，加装工作平台，平台周围采用围框装饰；排水设计，雨天工作能及时排除积水，不能有渗漏。

2.4车顶护栏：车顶平台周围装防护围栏，采用不锈钢材质，与车体同色

2.5车顶登梯：车体后大门上安装不锈钢蹬顶梯，做防滑处理，增加承重，与车体同色。

2.6车顶出线盒：车顶开出线盒，要求必须作防水处理

2.7侧壁加强筋：为侧壁固定设备的部位做加强筋处理

2.8车内隔断：车体内部焊接骨架，做隔断，并带有一体化装饰

2.9车内排风：实验区增加低噪音空气排风扇

2.10车外接口板：车体右后侧壁开车外接口板门

2.11外观：整车颜色和标识符合国家卫生应急队伍车辆颜色和标识技术规范要求

3、车内外装饰

3.1整体要求：车内装饰简洁、美观，材料全部选用轻型阻燃环保型材料，做到“三无”——无污染、无变形、无异味；“五防”——防尘、防水、防磨、防静电、防电磁干扰；具备防火设施。

3.2按用户提供的图案和颜色，以高标准完成车体的喷漆外饰。全车玻璃贴膜。

3.3保温夹层：隔热、隔音处理：夹层填充硅酸铝棉

3.4内室装饰：根据实验室标准做装饰

3.5地板：采用耐磨材料，不锈钢地板角

3.6隔断装饰：与车厢整体装修风格一致

4、倒车影像

4.1倒车影像：车后安装倒车监视摄像头，车内驾驶室安装彩色监视器。

5、车体内部结构改造

5.1操作台：选高强度型材框架结构，台面材料需选用实验室标准台面，定制，颜色可选。两侧分别有两个操作台，其中一侧尺寸不小于1.5m，另一侧操作台内嵌车载铅室尺寸不小于1.2m。

5.2整体机架：为实验室下方开设储物空间。

5.3储物仓：在车体后部定制设备储藏空间，配备设备固定装置

5.4工作座椅：在实验室区域安装4套座椅

5.5设备安装柜：分层设计，上面一层放置碘采样器，下面几层放置分析设备，带设备固定装置，要求选用高强度材料，与车体之间必须带有减震设计。

5.6绞盘：分别配备50米供电电缆及通讯电缆，轻便耐用。

5.7车外接口板：外接电源等，防水设计，并带有明确功能指示

6、供配电系统

6.1整体要求：分为市电220V供电和辅助供电系统

6.2电子稳压器：汽车专用电子稳压器，功率不小于3KVA

6.3直流电瓶：免维护电瓶，不小于50AH

6.4配电盘：带有空开，指示灯，接线端子排

6.5照明系统：安装节能日光灯，车体内照明满足工作需要，配备应急照明灯

6.6接地：设备接地，整车配有等电位接地装置

6.7电源电缆：50米电源电缆，耐压、绝缘、防水、密封

6.8不间断稳压电源：在线式UPS电源，功率不小于2KVA，提供不小于3小时持续供电时间

6.9电源防雷器：所有车载设备的供电接口均需要做防雷设计

7、车载发电机

7.1车载柴油发电机：采用专业车载超静音内燃发电机

▲额定功率（KW）≥6KW

▲额定功率（KVA）≥7KVA

▲隔音箱：GRP

噪声（dB/7m）≤60

噪声（dB/3m）≤70

噪声（dB/1m）≤80

排气量：≥450

汽缸数：≥2

重量：≤300KG

7.2发电机相关配件：发电机固定附件，附加油箱，定制发电机散热风扇，百叶窗，水箱固定连接件

★7.3支撑架固定：采用“一种固定或车载式X光放射设备”的技术进行固定制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。

8、车载静音空调空调

8.1总体要求：

8.1.1 冷暖一体式空调，低噪音

8.1.2 有单独的制冷、制热、除湿功能

8.1.3 出风道和回风道要有降噪设计

8.2参数要求：

8.2.1 制冷量≥4000W，制热量≥1500W

8.2.2 电源（V/Hz）：220/50

8.2.3 使用环境温度（℃）：-45~55℃

8.2.4 振动（Hz/g）：5~200-5/2.5

8.2.5 抗冲击（g/ms）：15/11

8.2.6 空气循环量（m³/h）≥700

8.2.7 平均故障间隔时间（h）：≥5000；

8.2.8 噪音dB(A)：≤55；

9、车外音频信号功率放大器

9.1 功能要求：具有USB CD放音功能，支持MP3文件，设有二路话筒输入和一路线路输入，并可分别对各路输入信号的大小进行控制

9.2 电源要求：采用交流220V或直流12V

9.3 负载：可驱动30W以上功率的扩音器

9.4 喊话装置：自带手持式喊话器

10、车外扩音喇叭

10.1 功能要求：声音覆盖300-500米范围左右

10.2 功率：≥30W

10.3 阻抗：≥8Ω

11、核和辐射卫生应急专用监测设备

11.1 大流量空气采样器

11.1.1：用于核和辐射突发事件卫生应急中，大流量空气采样器用于采集各种类型放射性气溶胶。

▲ 11.1.2 流量：140 m³/h

11.1.3 显示数据：压降、流量、总体积和采样时间

11.1.4 数据显示：压力差、流量、总采样体积及时间

11.1.5 数据存储：电源断电后，储存所采集的数值，电源恢复后，继续累积，无数据丢失

11.1.6 寿命：适用于短时间采样，泵的使用时间20000 ~ 25000h

11.1.7 电源：230V/50Hz，1.2kW

▲ 11.1.8 滤纸：可采用多种滤纸，要达到最大流量时，需采用低压降的滤纸，如Petrianov，滤纸尺寸270 x 272mm，3×3矩阵分布

▲ 11.1.9 采样后，滤纸可分成九份，直接放在γ谱仪上测量；浓度低时，九张滤纸可一起测量；除此之外，余下滤纸可用于化学分析、生物分析等。

▲ 11.1.10 提供三份以上用户使用证明。

★11.1.11采用“一种推杆传动的车载放射装置”的技术制作采样器的传动控制，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。

11.2碘采样器

11.2.1用途：用于核和辐射突发事件卫生应急中，碘采样器用于空气中放射性碘核素的采样。

11.2.2电机/泵：无电刷，两相离心风机

▲ 11.2.3采样流量：0-200 L/h

11.2.4定时器（分钟/小时）：可复位电子定时器，LCD显示屏，内置电池可用五年

11.2.5外壳：9" x 10" x 11½"，铝制外壳

11.2.6重量：≤4.28kg

11.2.7电源参数：230 VAC，50/60Hz，4.5 A

▲ 11.2.8环形冲击式采样器：可选择不同接口

▲ 11.2.9提供三份以上用户使用声明。

11.3车载铅室

11.3.1配合便携式高纯锗谱仪在监测车上测量样品。

11.3.2深度：15-20cm

11.3.3开孔：直径15

11.3.4样品直径70mm

11.3.5标准厚度：pb 5cm

★11.3.6采用“医用车防辐射铅房结构” 的技术进行铅防护铅房的制作，并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件.

11.4多参数气象仪

11.4.1 温度

▲测量范围：-25 ~ 55℃（可扩展）

空气温度分辨率：≤0.1 ℃

精确性：±0.1℃

11.4.2 相对湿度

测量范围：10%-95%（可扩展）

精确性：±4%

11.4.3气压

▲测量范围：850 ~ 1150百帕（可扩展）

精确性：±1.1百帕

11.4.4风向

测量范围：0 ~ 360°

风向分辨率：≤0.1°

精确性：<5m/s ±0.1°  >5m/s ±3°

11.4.5风速

启动风速：≤0.3米/秒

▲测量范围：0.3米/秒~ 40米/秒（可扩展）

精确性：≤5m/s ±0.1 m/s  ≥5m/s ±0.3 m/s

11.4车载巡测仪

11.4.1测量类型：周围剂量当量率

11.4.2探测器类型：能量补偿型GM管

11.4.3测量范围：0.05 μSv/h - 100 mSv/h

11.4.4超量程指示：10 Sv/h

11.4.5能量范围（±30%）：50 keV - 1.3 MeV

11.5车载冰箱

11.5.1采用更为节能环保的压缩机，低功耗噪音低

11.5.2容量：25L

11.5.3净重：14kg

11.5.4能耗：0.2kw.h/24h

11.6手持GPS

11.6.1定位精度: 3m

11.6.2定位时间: 1分钟

11.6.3更新速度: 1秒每次

11.7对讲机

11.7.1最大通话距离: 5km～10km

（六）系统集成

中标单位提供系统集成服务工作。

（七）安装调试

中标单位提供安装调试服务工作。

(八)车辆检验及公告

中标单位车辆改装完毕后应符合国家的相关法规要求，发布公告，归类为《专项作业车》类。

(九)交付使用

车辆交付用户时，车辆保证要通过淋雨试验、跑车试验（一、二、三级道路和碎石路面），以及不少于300公里的行驶试验，要通过国家认可的监测机构安全性检测，并提供检测报告。

### (十)知识产权

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则做侵权废标处理。

### 设备2 诊断部分

多功能X射线剂量仪

- 用途

用于放射检测中摄影模式、透视模式、牙科模式、乳腺模式的测量，可直接连接CT 电离室进行CT 剂量测量。且配备摄影模式、透视模式、牙科模式、乳腺模式使用的探测器，以及CT 电离室和模块进行测量使用。

适用于X射线放射诊断中的绝对剂量测量、验收测试、QA、日常QC测量。所有的参数从一次曝光测量中获取，除CT电离室以外，其他项目的检测探头均集成于一个探头内。可通过触摸屏直接操作，也可通过软件和 Bluetooth®远程操控。用户界面可选中文/英文/法语/德语/意大利语/日语/葡萄牙语/俄语/西班牙语等多语言操作。自动进行空气密度修正。自动选择量程：剂量，千伏，总过滤。自动HVL（半值层）探测。精密的警告和错误管理。

- 系统配置要求

- 系统主机

- 多功能探测器

- CT电离室

- 系统管理软件

（三）技术性能指标

1、系统主机

1.1 电流：2pA—23μA，偏差＜2%

1.2 分辨率：±20fA

1.3 电荷：2pC—230mC，偏差＜2%

1.4 分辨率：±10fC

1.5 曝光时间:1ms—298h，精度±5ms

1.6 脉冲：0—99999，精度±1

1.7 频率：0.2—500Hz

1.8 温度环境：10℃—40℃

1.9 空气湿度：10%—80%

1.10 空气压强：700hPa—1060hPa

1.11 透视/摄影/牙科

剂量率量程：40μGy/s—460mGy/s

剂量量程：40nGy—4.6kGy

分辨率：0.4μGy/s

1.12 乳腺

剂量率量程130μGy/s—1.3Gy/s

剂量量程：130nGy—15kGy

分辨率：1.3nGy

1.13 CT

剂量率量程：140μGycm/s—1.6kGycm/s

剂量量程：140μGycm—16MGycm

分辨率：1.4μGycm/s

能量依存性：≤±5%

1.14 PC接口：USB V2.0，蓝牙2.1+EDR

2、多功能探测器

2.1 测量范围检测指标:千伏、剂量、剂量率、照射量/脉冲、脉冲、曝光时间、半值层、帧率、剂量/帧、总滤过、波形等参数。除CT电离室以外，其他项目的检测探测器均集成于一个探头内。

▲2.2 透视/摄影/牙科

剂量率量程：5μGy/s—400 mGy/s, 精度± 3.5 %

剂量量程：50nGy—400 Gy, 精度± 3.5 %

千伏：40—150kV, 精度± 1.5 % 或 ± 1 kV

总过滤：1.5—40mm Al, 精度± 10 % 或 ± 0.5 mm Al

半值层（HVL：0.95—13.5mmAl，精度±0.25mmAl

▲2.3 乳腺

剂量率量程：50μGy/s—400 mGy/s, 精度±2.5 %

剂量量程：0.5nGy—400 Gy, 精度±2.5 %

千伏：23—35kV，精度±0.5kV

半值层（HVL）：0.25—0.75mmAl，精度±0.01mmAl

2.4 脉冲剂量：50nGy—400 Gy, 精度± 3.5 %

2.5 脉冲：0—99999

2.6 频率：0.2Hz—500Hz

2.7 曝光时间：1ms—298h，精度±1%或0.5ms

2.8 PC接口：USB V2.0

▲3、CT电离室

3.1 类型：笔型电离室

3.2参考辐射品质：120 kV， HVL 8.4 mm Al（RQT9）

3.3 灵敏体积：3.14 cm3

3.4 能量响应： ±10 % (70 -150) kV

3.5 泄露电流： ±10 fA

3.6 室壁材料：1mmPMMA，石墨涂层

3.7 室壁密度：119 mg/cm2

3.8 灵敏体积尺寸：半径3.5mm，长度10cm

3.9 电极：Al 管，石墨外径3mm

3.10 电离室采集时间：300 μs，274 μs

3.11 最大剂量率：10 Gy/s

3.12 最大每个脉冲剂量：2.26 mGy

3.13 电离室电压：± 100-400V

3.14 辐射量：50 - 150 kV

3.15 温度： 10 -40 °C

3.16 相对湿度：10 - 80 %，最大20 g/m3

3.17 压强： 700 -1060 hPa

四、配件

1、计算机接口线缆×3

2、适配器

3、多功能支架

4、软件及系统处理程序

5、便携箱

X射线性能检测模体及工具

一、 用途

用于完成X射线日常检测工作，满足WS76-2011关于验收检测和状态检测的相关标准。

二、配置要求

1、CR、DR性能检测模体

2、屏-片密着检测板

3、高分辨率测试卡 3张

4、2度星卡

5、屏幕亮度计

6、低对比度检测模体

7、滤线栅检测板

8、光野照射野一致性检测板

9、线束垂直检测筒

10、CR、DR铅块

11、铜过滤板

12、铝过滤板

13、半值层检测用铝片支架

14、铅板

15、胶片密度计

16、水模体

17、铅尺

三、技术性能指标

1、CR、DR性能检测模体

1.1 符合国家标准《GBZ187-2007 计算机X 射线摄影（CR）质量控制检测规范》要求

1.2 符合DIN 6866-13 标准

1.3 用于所有类型的CR 和DR 成像系统质量检测。可以同时检测以下参数：空间分辨率、低对比度分辨率、动态范围、光野和照射野一致性、空间距离准确性；

1.4 内含1mm 厚的铜质基板（300×300×1.0mm）

1.5 具有7 级动态步进式楔形梯0mm，0.30mm，0.65mm，1.00mm，1.40mm，1.85mm 和2.3mm 铜

1.6 低对比度测试范围0.8%，1.2%，2.0%，2.8%，4.0%和5.6%

1.7 检测空间分辨力范围0.5 ～ 5.0lp/mm，45 度设计

1.8 内置检测伪影专用区域，标记区为信号标准化和均匀性检测，具有不同尺寸的暗合边缘区域标记，含有动态步进式楔形梯，低对比物体，分辨率检测板，信号标准化和一致性检查的标记区，校准标记

2、屏-片密着检测板

2.1用于检测屏片密着性能

2.2普通X 射线摄影用细金属丝网格板

3、高分辨率测试卡

3.1线对卡可适用于X射线机、体外碎石机、移动式C型臂、胃肠造影机、血管造影机、模拟定位机等机器的质量评定、检测

3.2分辨率：0.6-5.0 LP/mm，20组线对，铅箔厚度0.05mm

4、2度星卡

4.1 用于X射线管焦点的测试

4.2直径55mm

4.4 扇形铅箔区，扇形区内每条铅线之间的夹角为2 度

4.4铅箔厚度0.05mm

5、屏幕亮度计

5.1 最小分辨：10-2 cd/m2

5.2 测量上限：19990 cd/m2

5.3 相对示值误差： ± 5％

5.4 V (λ)匹配误差： f1 ≤ 6%

5.5 响应时间： ＜ 1秒

5.6 非线性、换挡、疲劳特性等误差：均符合国家一级亮度计标准

5.7 温度(0~40)℃；湿度＜85％RH

5.8尺寸和重量：160mm×78mm×43mm；0.2kg

5.9 整机功耗 ＜0.1VA

6、低对比度检测模体

6.1用于检测X光机低对比度

6.2两块18cm×18cm×2cm的铝板(模拟人体衰减)

6.3一块18cm×18cm×0.8mm的铝板，中间有两排直径为6.5mm，4.5mm，3mm，2mm，1.5mm的圆孔

6.4 叠加在一起，可模拟最大的人体衰减

7、滤线栅检测板

7.1用于检测X射线摄影设备会聚滤线栅与有用线束中心的对准，通过胶片曝光成像来判断放射摄影滤线栅与X射线束中心的对准情况，成像质量清晰

7.2由3块铅板组成，铅板上有5个大孔，5个小孔

8、光野照射野一致性检测板

8.1 光野射野检测板为14×18cm的长方形标记线，均刻有刻度标尺

8.2 材质为8〃×10〃的铜板

8.3 检测板十字交叉中心处，刻有直径不同的两个圆，与垂直筒配合使用

8.4 测量范围：圆野：5-6cm 直径

8.5 方野：5×5，10×10，15×15 ， 20×20cm

8.6 指示偏差：± 10mm

8.7 标尺精度：± 0.1mm

8.8 两个视野场位置不准确度：± 0.5mm

8.9检测板重约0.24Kg

9、线束器垂直检测筒

9.1 垂直检测筒为PMMA密封材料制成，透明度高，垂直度好

9.2垂直筒高15cm，直径6cm

9.3垂直筒上下两圆盘中心处各镶嵌有钢珠在内，做线束准直参考

9.4 垂直筒重约0.19Kg

10、CR、DR铅块

10.1用于CR/DR的性能检测

10.2厚度：约4mm，4cm×4cm

10.3 材料：铅，纯度＞99.99%

11、铜过滤板

11.1规格：约200mm×200mm×1.5mm（长×宽×厚）

11.2纯度：＞99.99%

12、铝过滤板

12.1规格：约200mm×200mm×1.0mm（长×宽×厚）

12.2纯度：＞99.99%

13、铅过滤板

13.1规格：约200mm×200mm×1.0mm（长×宽×厚）

14、胶片密度计

14.1单点O.D.测量范围：（0.00 ~4.5）O.D

14.2测量臂长：20cm，可测35cm×43 cm大胶片中心点的O.D.

14.3测量精度：± 0.01 OD

14.4重复性：± 0.01 OD

14.5自带光源

15、水模体

15.1规格：约300mm×300mm×200mm（长×宽×厚）

15.2带有约300mm×300mm×1.5mm的铜过滤板（长×宽×厚）

16、铅尺

16.1规格：刻度长30cm，最小刻度1mm

四、 配件

1、测量用卷尺（长度＞2m）

2、放大镜（10~20倍）

CT性能检测模体

- 用途

用于评估一下参数：可评估以下参数：扫描层面（层厚和间距）、高对比空间分辨率（高达20或21线对/cm）、模体位置、病人定位系统检查、低对比度、层面低对比查验比较、空间均匀性、扫描增量、CT 系统噪声（精度）、圆形对称、线性敏感度、像素（矩阵）大小。

- 系统配置要求

1、模体一套

2、水环模体一套

三. 技术性能指标

1、模块配置

1.1 CTP401层厚、CT值线性和对比度标度

直径15cm，厚2.5cm

内嵌两组23°金属斜线（X方向、Y方向）内嵌4个密度不同的小圆柱体

1.2 CTP528 高对比度分辨力

1.3 CTP515 低对比度分辨力

1.4 CTP486 场均匀度和噪声

2、模体材料

2.1 特氟隆 Teflon，标准CT值：990

2.2 丙烯，标准CT值：120

2.3 低密度聚乙烯，标准CT值：-100

2.4 空气，最低密度，标准CT值：-1000

3、水环模体

3.1 水的CT值的测量。

四、 配件

1、多功能水平尺

2、便携箱

CT剂量模体

- 用途

用于检测CT机头体部扫描性能及成像性能参数。

- 系统配置要求

- 头部剂量模体

- 体部剂量模体

三、技术性能指标

1、头部剂量模体：直径160mm

2、体部剂量模体：直径320mm

3、材料：固体丙烯酸树脂

4、中心和距边缘 1.0 cm 处共有5个Φ13孔，对称排列，可供插入CT测量的线性剂量离室，亦可插入热释光片组件

四、 配件

1、便携箱

DSA性能检测模体

- 用途

用于DSA 设备的质量检验的测试模体，适用于DSA 装置的验收和稳定性（一致性）的试验。符合IEC 61233-3-3 和德国DIN6868-8 与-54标准的要求。

- 系统配置要求

1、DSA 性能检测模体一套

三、技术性能指标

1、检验的项目是：动态范围，伪影，对比灵敏度和对数误差

2、阶式楔形板：7块铜条，厚薄不匀，0.2mm 厚差，检验动态范围

3、血管模拟体：6mm 厚有机玻璃滑板，有4 个Al 条，模拟对比剂，范围是（5~10）mg /ml 碘化物

4、在（1~4）mm 直径的血管内，Al 条宽3mm, 厚度为0.4、0.2、0.1、0.05mm

5、衰减补偿：为计算对数误差，附加台阶式铜片，由1.4mm 到0.2 mm Cu

6、尺寸：约57mm ×150 mm× 150 mm

7、气动缆长度：8m

四、 配件

1、鼓气囊

2、便携箱

乳腺摄影性能检测模体

- 用途

可用于对乳腺拍片机的验收及稳定性检测。能够满足GBZ186-2007《乳腺X 射线摄影质量控制检测规范》

- 系统配置要求

- 乳腺检测模体一套

- 乳腺专用检测探头

三、技术性能指标

1、乳腺检测模体

1.1、模体由三块组成，包括6mm厚PMMA结构板、20mm和40mm衰减板组成。

1.2、分辨率细节：水平和垂直各一个(8~16lp/mm)

1.3、低对比度细节：由7个5mm直径的钻孔组成。

1.4、高对比细节

1.5、两排钢珠（每排5个），直径2mm，可用于检测乳腺机胸壁侧射野的准直。

1.6、标记区域：光学密度的测量。

1.7、用于定位照射野的网格线

2、乳腺专用检测探头

2.1、坚固耐压、重量轻的半导体探测器。

2.2、不需要空气密度校正。

2.3、探测器电缆长度为2米，测乳腺电压范围25--45kV

2.4、可测剂量、剂量率、脉冲数量、每脉冲剂量、曝光时间等

四、 配件

1、便携箱

牙科检测模体

- 用途

用于牙科数字放射学设备的验收检测和稳定性检测系统配置要求。

二、配置要求

1、牙科模体一台

三、技术性能指标

1、厚度16mm的有机玻璃基本模体，带有用于定位传感器的一个断口

2、厚度0.5mm的铝模带有对比度孔（直径： 1 / 1.5 / 2 / 2.5 mm）

3、分辨率测试（以对角线方向：2.5 / 3.1 / 5 / 6.3 / 8 Lp/mm）

4、厚度6mm的铝过滤

5、圆柱形的定心辅助工具

四、 配件

1、厚度0.8mm的铜过滤

2、泡沫塑料楔形块×3，用于可重现地定位传感器

3、螺丝刀

4、便携包

SPECT检测模体

一、用途

PECT检测模体是根据国际标准及厂家验收校准标准来制定的SPECT质控检测模体。

二、配置要求

1、铅栅模体一套；

2、SPECT灵敏度模体一套；

3、点源可移动支架一套；

4、激光定位仪（用于定位点源位置）一台；

5、激光测距仪一台；

6、双线源模体一套；

7、灵敏度模体支架一套；

8、质控分析软件一套

9、专用便携箱一个。

三、技术性能指标

1、符合即将发布的卫生行业标准《单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范》，采取国际NEMA 标准；

▲2、铅栅模体：铅栅缝隙宽1mm，相距30mm，总尺寸≥59cm*45cm；铅缝数≥18；

▲3、SPECT灵敏度模体：直径17cm，厚2cm，排液口位于模体边缘，方便清洗；

4、点源可移动支架：高度可达到3m；

5、激光定位仪：使用电池供电，手持式，十字线激光定位；

6、双线源模体：测量系统空间线性，规格为57cm×16cm×1cm；

7、灵敏度模体支架：支架长度大于45cm；

8、质控分析软件：对DICOM格式图像进行分析，可计算固有平面均匀性、固有空间线性、空间分辨率、系统灵敏度、SPECT和CT图像融合精度。

PET检测模体

一、用途

PET检测模体是根据国际标准及厂家验收校准标准来制定的PETCT质控检测模体。

二、配置要求

1、PET灵敏度模体一套；

2、PET散射分数模体一个；

3、PET空间分辨率支架一套；

4、专用便携箱一个。

三、技术性能指标

▲1、PET灵敏度模体：符合NEMA NU2-2001第五节的相关规定，长70cm，壁厚1.25mm，标配5根线源管和1件模体定位阶梯轴，主要测量PET正电子探测能力和分辨率。5根不同直径的金属套线源管和一个线源，管长700mm、厚1.25mm，外径分别为6.4、9.5、12.7、15.9、19.1mm，模体附带的线源外径约5mm、长约800mm，插入套管在吸收活度已知情况下可连续测量。

2、PET散射分数模体：包含一个在偏心位置带线源管的聚乙烯圆柱，密度为0.96g±0.01g/cm3，圆柱长700mm、外径203mm，分成4块；标配5根线源管，线源外径约5mm、长约800mm。用于散射分数、计数损失和随机测量等。

3、PET空间分辨率支架：可支撑灵敏度模体和毛细管测量相应PET性能指标，毛细孔插孔坐标为（0,1cm）、（0,10cm）、（10cm，0），灵敏度模体插孔坐标为（0,0）、（0,10cm），可调节水平设计。

半值层检测用铝片支架

1、底座、杆、支撑台组成

2、可调高度：60cm

干燥柜

1、柜体材质：钢材

2、容积：＞50L

3、湿度范围：25%-65%

4、内部尺寸：约62×36×30cm

5、净重：小于20kg

影像输出屏剂量检测用探头

1、简易的使用方法和功能设计

2、不需要进行气压和温度校准

3、不需要高压支持

4、完全符合IEC61674的测量和质控要求

5、可测量空气比释动能剂量，脉冲剂量和脉冲数

6、拍片/透视/牙科探头，电压范围40…150kV

### 设备3 热释光测量系统

一、用途

主要用于环境和个人x、γ累积辐射剂量的监测。

二、系统配置

1、热释光读出器主机（内置退火程序）：1个；

2、配套软件：1套；

3、UPS备用电源：1套；

4、真空镊子；1个；

5、笔记本电脑及配套条码扫描仪、打印机：1套；

6、剂量计外壳、剂量卡、滑片：2500套；

7、带编码弹夹：5个；

三、 技术指标

1 主机技术指标

1.1 内置退火程序；

1.2可处理探测器类型：圆形、方形；

▲1.3能一次性测量20个标准四片装剂量卡或80个单片装剂量卡，如进口仪器可测量国产剂量元件；

▲1.4能读取单片装、两片装、四片装剂量卡；

1.5读取速度：四片装热释光卡50/h，两片装100/h，单片装180/h；

▲1.5 动态范围：≥7数量级，有光学过滤片可达9个数量级；

1.7 线性：偏差≤1%；

1.8系统稳定性：剂量：≤1µSv(标准偏差)，高压：因采用光子计数法不受高压变化影响；

1.9加热时间可调节，预热、读取和退火时间不超过140s；

▲1.10 加热方式：工业氮气加热，60 oC~400 oC， 典型流量5L/h；

1.11升温速度：可升温至400℃，升至400℃时间≤30min，稳定性±1℃；

1.12工作温度：0～＋40℃，储存温度：－10～＋50℃；

▲1.13自动化程度: 全自动进样、条码扫描、自动测量、自动退样；

▲1.14参考光: 内置参考光，不间断监控PMT的漂移和高压用于提高测量精度; 参考光稳定性：小于0.5%；

▲1.15 测读稳定性：小于1μSv；

1.16相对湿度：不超过90%（30℃）；

▲1.17采用光子计数法，防止高压及暗电流对系统稳定性的影响;

▲1.18 自动扣除本底。

2 配套测量软件

2.1 具有标准的RS232接口或LAN接口；

2.2 可把所有读出数据保存到数据库或文本文件当中（可自定义格式）；

2.3 可设置读出时间，加热温度，剂量计类型，数据存储路径等；

2.4可进行计数到剂量值的换算；

2.5 可对发光曲线进行定义、保存；

3 UPS备用电源技术指标

3.1配备电池容量保证断电4小时以上正常使用；

3.2额定容量不低于2000VA/1600W。

4热释光剂量片

▲4.1 探测对象：X-γ射线，成分：LiF（Mg,Cu,P）；

▲4.2 形状：圆片，规格：φ4.5×0.80mm；

▲4.3 能量响应（30KeV～3MeV的光子）：＜20%；

▲4.4 非线性（分散性）＜2%，一致性优于3%；

▲4.5 探测阈：0.1μGy，线性范围：100nGy～12Gy。

5热释光剂量盒主要性能指标

5.1保证探测器对X、γ射线的电子平衡并降低探测器对低能X射线的 过响应，使剂量计有较好的能量响应；

5.2几何结构及对称性好，使剂量计有良好的方向效应或角响应；

5.3能有效避免热释光器受阳光照射，以消除紫外线带来的假信号；

5.4有足够的机械强度，能经受自由跌落等碰撞并保护探测器不被破坏；

5.5有简便的安全机构，需专用工具开启，佩戴者不能随意打开；

5.6具有较美观的外形，挂佩机构牢靠而不损衣料；

5.7单个剂量计徽章最多可放置4片φ4.5×0.80mm规格的探测器。

四、配套软件

免费配套仪器操作软件，并提供软件免费升级。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于1年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# B包 用户需求书

一、项目名称

核与辐射卫生应急监测设备

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式高纯锗谱仪 | 便携式高纯锗伽玛能谱仪(电制冷) | 1台 | 进口 | 需要授权 |
|  |  | 原厂配套备用电池组1套、原厂车载供电适配器 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 准直器：≥4cm厚的铅准直器 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 肩带和带轮运输箱 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 三脚架 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 激光测距仪 | 1台 | 进口 |  |
|  |  | 现行主流配置便携式计算机 | 1台 | 进口 |  |
|  |  | 原厂现场条件下无源效率刻度软件 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 原厂现场监测用可移动小推车及三脚架 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 2升马林杯 | 50个 | 进口 |  |
|  |  | Co-60点源、Eu-152点源（实验室高纯锗已含） | 各一个 | 进口 |  |

三、主要设备技术参数

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的参数为关键性技术参数，如不满足则投标将被拒绝。

### 便携式高纯锗谱仪

一、用途:

该设备用于核应急及核反恐中放射性核素的快速准确甄别和定量测量。

二、配置清单

1、便携式高纯锗伽玛能谱仪（电制冷） 1台

2、原厂配套备用电池组1套、原厂车载供电适配器  1 套

3、准直器：≥4cm厚的铅准直器  1套

4、现场监测用可移动小推车 1套

5、肩带和带轮运输箱 1套

6、三脚架 1套

7、测量距离≥100m的激光测距仪        1台

8、现行主流配置便携式计算机  1台

9、 原厂现场条件下无源效率刻度软件    1套

三、技术指标

1、类型：电制冷便携式高纯锗伽玛能谱仪（可测能谱、γ剂量率）

▲2、相对探测效率≥38%、能量分辨率1332 keV≤2.3 keV、122 keV≤1.6 keV、峰形（FWTM/FWHM）≤1.9

▲3、仪器出厂做探测器表征

4、质量≤12kg

▲5、电制冷制冷器连续工作寿命＞5年，常温时冷却至工作温度＜12小时，可在任何探测器晶体温度状态下启动制冷。

6、内置的核素甄别软件、中文界面的伽玛谱分析软件（含软件中文操作手册）

▲7、内置GPS，RAM存储口，USB计算机通讯接口，WI-FI无线通讯，报警装置

8、作为核素甄别器的功能要求：内置ANSI N42.34核素数据库，可在数秒到数十秒内对测量对象的所有核素作出全面准确的鉴别，系统软件会自动按照工业、医用、天然和特殊核材料给出报告。具备对特殊核材料甄别的专用设计与功能。对于发现特殊核材料（Special Nuclear Material，SNM）的情况，仪器具备自动报警并自动提示、指引进一步分析的功能。

9、供电时间≥8小时

▲ 10、触摸屏操作PDA

11、能量刻度源：Co-60 和Eu-152 两枚点源，活度要求：约为5000Bq ~ 8000Bq。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于1年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# C包 用户需求书

一、项目名称

核与辐射卫生应急监测设备

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室高纯锗谱仪 | 宽能型高纯锗探测器 | 1台 | 进口 | 需要授权 |
|  |  | 数字化谱仪 | 1台 | 进口 |  |
|  |  | 低本底铅室（原装进口） | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 谱获取及分析软件 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 电与液氮冗余制冷器 | 1套 | 进口 |  |
|  |  | 50升液氮存储罐、自增压液氮驱动器 | 2套 | 进口 |  |
|  |  | 计算机与打印机 | 1台 | 国产 |  |
|  |  | 标准物质 | 1套 | 国产 |  |
|  |  | 放射源：C0-60 及Eu-152点源，活度约为5000Bq ~ 8000Bq | 1套 | 国产 |  |
|  |  | 笔记本电脑 | 1台 | 国产 |  |
|  |  | 含U、Th、Ra、K、Cs、Co、Am等核素的是食品、土壤、饮用水、空气体源刻度源 | 各1套 | 国产 |  |
|  |  | 带短信提示功能的UPS | 1套 | 国产 |  |

三、主要设备技术参数

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的参数为关键性技术参数，如不满足则投标将被拒绝。

### 实验室高纯锗谱仪

一、用途

用于测量各种类型环境样品中的放射性γ能谱，以确定放射性种类、核素及放射性水平。

2．系统配置要求

2.1 仪器类型：低本底高纯锗谱仪系统

2.2 配置内容

2.2.1 宽能型高纯锗探测器

2.2.2 数字化多道分析器

2.2.3 低本底铅室（原装进口）

2.2.4 谱获取及分析软件

▲ 2.2.5电与液氮冗余制冷器（采用电脉冲技术）

2.2.6 50升液氮存储罐、自增压液氮驱动器

2.2.7 计算机（window XP或32位win7操作系统）与打印机一套

2.2.8 低本底铅塞

2.2.9 四英寸冷指延长杆

2.2.10效率刻度源一套

2.2.11能量刻度源一套

2.2.12 UPS电源

3．技术性能指标

3.1探测器

3.1.1 类型：宽能型高纯锗探测器

▲ 3.1.2 探测器面积：不小于63cm2

3.1.4 探测器厚度：30mm

▲ 3.1.5 能量范围：10keV-3MeV

▲ 3.1.6采用冷指偏心设计,将冷指移至侧边

3.1.7 能量分辨率:

≤0.50keV@5.9keV

≤0.75keV@122keV

≤2.2keV@1332keV

3.2 数字化谱仪

3.2.1 电子学类型：一体化数字电子学

3.2.2 道数：16k道或以上

3.2.3 计算机接口：USB 或 RS232

3.2.4 测量模式：PHA（脉冲高度分析），MCS（多路定标）

3.2.5 电子学内置高压，放大器，多道等

3.2.6 积分非线性：在选择范围顶上99％, ≤满刻度的±0.025%

3.2.7 微分非线性：在包括来自积分非线性影响的顶上99％的范围上，≤±1%。

3.2.8 脉冲对分辨率– 对选择的NORM探测器类型，好于500 ns

3.3 低本底铅室

3.3.1 铅室类型：超低本底铅室，一体化铸造

3.3.2 外形及开门方式：圆柱形，顶开门

▲ 3.3.3 屏蔽材料：外层9.5mm 厚低碳钢，4π方向均包裹10cm厚老铅，内衬不小于3cm 厚的高纯度、低本底铜

3.4 谱分析及获取软件

3.4.1 采用成熟的操作分析平台

3.4.2 可进行谱获取，参数设定等功能

3.4.3内置可编辑核素库：预制库文件包含核素大于200种

3.4.4 包含能够满足软件运行要求的计算机

▲ 3.4.5 级联符合相加校正

3.5 电与液氮冗余制冷器

3.5.1电机回收挥发的氮气并压缩回液氮

3.5.2 液氮容量不低于22L

3.5.3 断电情况下可保证探测器6天不回温

3.5.4 LN2损失速率：一般<3L/天（制冷器关闭）

3.5.5 功率一般150W，最大300W

3.5.6 尺寸：43.2cm直径 x 61.0高度

3.5.7 液氮空重量≥30kg

3.5.8 液氮使用时长：无断电情况下10个月以上

▲ 3.5.9采用电脉冲制冷技术

▲ 3.6 无源效率刻度软件

3.6.1 能量范围：40keV-7000keV

3.6.2 提供3D视觉高速创建几何条件和错误识别功能

3.6.3 支持真正的无源级联符合求和校正-不需要基于源的P/T刻度

3.6.4 采用总效率算法，包括沉积校正

▲ 3.6.5原厂对探测器的表征采用NIST可溯源多能量标准源在7个点进行刻度，并进行蒙特卡罗建模计算，所有数据精确并有据可依。且对样品的刻度从探测器任何角度都是精确的，而不仅仅是在中心线上

3.6.6 提供自动刻度功能

3.6.7 刻度可以像用传统技术产生的刻度一样存储、重新调出和使用

3.6.8 包括通常市场可提供的容器的库，常见吸收体材料库和创立新材料类型工具

3.7 效率刻度源

Am-241 / U-238 /Ra-226 /Th-232/K-40/ Ba-133 各一套；

分为:Φ75mm*35mm生物灰监测效率校准源；

Φ75mm*70mm土壤监测效率校准源

1L水体监测效率校准源。

3.8 能量刻度源

能量刻度源：Co-60 和Eu-152 两枚点源，活度要求：约为5000Bq ~ 8000Bq。

3.9 UPS电源

3.9.1 网络管理：提供了通过网络对UPS进行远程管理

有声报警：实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态

断开电池通知：当电池不能提供后备电力时有短信提示警告

3.9.2输出功率容量：1980瓦数/2200VA

3.9.3 额定输出电压：230V

3.9.4 接口端口：DB-9 RS-232 SmartSlot 插槽,USB

3.9.5 可用的智能插槽数量：1

3.9.6 控制面板：发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于1年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日核与辐射卫生应急监测设备（项目编号:HZ2016-495）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

双方协商。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表6）

11、同类项目业绩表（表5）

12、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位核与辐射卫生应急监测设备（项目编号为HZ2016-495）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：核与辐射卫生应急监测设备          包号：   包

项目编号： HZ2016-495    交货期：签订合同后国产设备  天内，进口设备 天内。

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、运输、安装、调试、培训和相关的税费等。涉及到车辆的也包含车辆上牌的所有费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码.

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的核与辐射卫生应急监测设备（项目编号为：HZ2016-495）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：核与辐射卫生应急监测设备

项目编号：HZ2016-495

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-495的核与辐射卫生应急监测设备的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：核与辐射卫生应急监测设备             包号：   包

项目编号：HZ2016-495

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：核与辐射卫生应急监测设备                包号：  包

项目编号：HZ2016-495

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 所投产品的规格、技术性能是否满足招标文件要求（带▲的参数指标有1-2个不满足则本项得分不能为优档，3个或3个以上不满足则本项得分不能为优档或良档） 优：40-45分，良：25-39分，一般：1-24分 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 售后服务和培训 | 售后服务承诺、服务措施及培训等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2012年以来同类项目成功案例，每个项目2分，最高10分(提供案例合同或中标通知书复印件。) | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |