海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HXY2017-023

项目名称：白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要

2016年第一期

采购单位：白沙黎族自治县人民医院

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年3月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	13

（八）合同	14

第三部分  合同条款及格式	15 第四部分  投标文件内容及格式	20

第五部分  用户需求书	32

# 第一部分  投标邀请函

# 受白沙黎族自治县人民医院（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、预算及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期

2、用途：治疗需要

3、数量：一批

4、预算：386万元

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)；

2、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

3、属于医疗器械须具有医疗器械生产（或经营）许可证，投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2016年或2017年任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

5、投标人不是制造厂商的，其主要设备（详见用户需求书）必须获得制造厂商（或区域总代理商）针对本项目出具的授权书原件；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2017年3月8日上午08:00至2017年3月15日17:00（北京时间）；

2、网址：http://218.77.183.48/htms；

3、售价：人民币￥100.00元/份（文件售后概不退），投标保证金为人民币￥10000.00元；

4、投标人提问截止时间：2017年3月16日17:30（北京时间）；

5、保证金到账截止时间：2017年3月28日上午10:30（北京时间），投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2017年3月28日上午10:15至10:30（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看；

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼207室；

4、投标人务必在开标前将PDF格式及WORD格式的投标文件上传到网址http://218.77.183.48/htms，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http://www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、联系方式

采购人：白沙黎族自治县人民医院

地 址：白沙黎族自治县人民医院

电 话：13337512768

联系人：凌先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224     传 真：0898-65328214

联系人：邢女士

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县人民医院。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。中标人须在中标通知书发出之日起三个工作日内向招标代理机构支付招标代理费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且招标代理机构有权在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由中标人承担。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  合同条款及格式

第四部分  投标文件格式

第五部分  用户需求书

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）销售授权书（制造厂商投标无需提供）

（5）资格申明信

（6）投标一览表

（7）投标报价明细表

（8）技术响应情况表

（9）中小企业声明函（非中小企业无需提供）

（10）售后服务承诺

（11）投标人简介

（12）投标人认为应该附上的其它文件、资料

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1 本项目的采购预算金额为￥386万元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥10000.00元。

13.2 投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件纸质版一式七份（正本一份，副本六份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供电子word文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“投标一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本六份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期

项目编号：HXY2017-023

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共7人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

（9）在单一品目的货物采购活动中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，按照一家供应商计算；

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

19.6.3根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除10%后计算）。

19.6.4根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

19.6.5 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.6 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 10% | 30% |

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期

项目编号：HXY2017-023

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项（60分） | 1、设备技术性能、规格配置响应等 | 完全满足招标文件要求满分，带★的技术指标不满足每项扣3分，其他指标不满足每个扣1分，扣完为止。 | 1-50 |
|  |  | 2、设备的品牌、性能 | 根据设备的品牌知名度、质量、稳定性等评比；优8-10分，良4-6分，一般1-2分 | 1-10 |
| 2 | 商务项（10分） | 1、售后服务评比；优5-7分，良3-4分，一般1分 | 1-7 |
|  |  | 2、投标文件编制水平 根据投标文件的制作规范性、提供资料是否齐全和文字是否清晰等情况在0—3分之间赋分，如标书中出现大量非招标文件要求的投标人材料或严重错误，影响评委阅读的，该项不得分。 | 0-3 |
| 3 | 价格项（30分） | 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 | 30分 |

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

白沙黎族自治县人民医院白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2017-023

# 项目名称：白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要

# 2016年第一期

# 合同编号：

甲方：  白沙黎族自治县人民医院

乙方：          中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：  白沙黎族自治县人民医院

乙方：        中标人

甲乙双方根据      年    月    日白沙黎族自治县人民医院白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、中小企业声明函 （表8, 非中小企业无需提供）

9、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

11、投标人简介

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式六份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就白沙黎族自治县人民医院的白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表8）

1.8 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.9售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

2.0保证金退还申请书

## 致：海南省政府政务服务中心招投标管理处

## 我司于      年    月    日为白沙黎族自治县人民医院白沙黎族自治县人民政府常务会议纪要2016年第一期项目（项目编号：HXY2017-023）投标所提交的保证金人民币￥10000.00元，请贵处退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书在中标通知书发出后，请提交至海南省政府政务服务中心招投标管理处，在提交此申请书时，请附上法人授权委托书及经办人身份证复印件（均需加盖公章），联系地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室，联系人：郑科长，联系电话：0898-65203207。（请勿将此文放入投标文件中）

第五部分  用户需求书

一、采购清单表

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPIES超高清腹腔镜 | 1 | 套 | 需提供授权书 |
| 2 | 大人心电监护仪 | 5 | 台 | 需提供授权书 |
| 3 | 注射微量泵 | 2 | 台 |  |
| 4 | 吸引器 | 2 | 台 |  |
| 5 | 手摇床 | 4 | 张 |  |
| 6 | 抢救车 | 1 | 辆 |  |
| 7 | 骨伤治疗仪 | 1 | 台 | 需提供授权书 |
| 8 | 四肢多谱勒 | 1 | 台 |  |
| 9 | 间歇式冲气压力机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 小儿心电监护仪 | 1 | 台 | 需提供授权书 |
| 11 | 新生儿暖箱加蓝光治疗仪 | 1 | 台 | 需提供授权书 |

## 技术参数和功能要求

## （一）SPIES超高清腹腔镜

## （1）摄像系统

- 摄像平台 + 三晶片高清影像模块

- ★输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

- ★集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

- ★主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。

- ★可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

- 可连接至少6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。

- ★可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

- ★至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

- 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

- 术野画面至少5级亮度可调。

- 术野画面至少5级电子放大功能。

- 至少2种纤维镜图像优化功能。

- 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

- 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

- 至少4 个USB接口。

- ★输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

- 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

- 同时兼容PAL制和NTSC制。

- 全数字化信号传输。

- 可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。

- 术野可添加指示栅栏和标记点。

- 可实现连接打印机即时打印功能。

- 26寸顶级医用液晶显示器一台。

（2）摄像头

- ★采集像素：摄像头像素为1920 x 1080，3个CCD芯片。

- ★光学变焦：可2倍光学变焦，变焦距离范围15-31mm。

- 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

- 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

- 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

- 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

- 重量：小于等于250g

（3）氙气冷光源：一套

1. ★氙光源，功率≥300W；低温：对组织损伤少，对周边电器元件影响少

2. 色温5500~6000K，接近日光；光强度可连续

3. 灯泡累计使用时间显示

4. ★自动调光和手动调光两种模式

5. 灯泡使用寿命＞500小时

6. 灯泡寿命预警

7. 内置红外线过滤器

8. ★内置除雾泵

9. 待机设定Standby功能

10. ★集总监控SCB接口，可整合于一体化手术室

11. ★CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术

（4）气腹机：一套

1. ★与专业影像增强系统同一品牌

2. 全自动，可预定压力和流量，数字式显示，操作简单，精确可靠，设有安全警报装置

3. ★最大流量：≥30升/分，电源供应：100-240VAC，50-60Hz

4. 采用压力及流量监测方面的最新技术，利用微电脑控制，提供安全而高流量的气体

5. 具大气瓶接头及与大气瓶连接的高压气管

6. 动态观察，实时显示，无级调节

（5）腔镜

★1、霍普金斯第二代技术窥镜，柱状镜体，图像无扭曲，平面图像，极高的逼真度，是光学镜的金标准。

2、可浸泡、气熏或高温高压消毒。

3、0°直视式内镜，广角，直径 10 mm，长度31 cm  1支

4、30°直视式内镜，广角，直径 10 mm，长度31 cm  1支

5、30°直视式内镜，广角，直径 5mm，长度24cm  1支

（6）专用台车：一台

1.腔镜专用台车

（7）工作站：一台

1.高清工作站

（8）器械

*a)套管具无需更换密封圈的技术设计。

*b）可分三部分拆装、易清洗，360度旋转。

*c）最新绝缘技术，品种齐全。

*d）内芯、外套管及手柄可根据医生喜好及实际需要搭配。

*e）可浸泡、气熏或高温高压消毒。

f）多功能手柄设计，具带锁/不带锁功能，可自由匹配。

（9）高频电刀

1、功能要求：

1.1产品适用于手术中对组织的切割和凝血，可与膀胱镜、腹腔镜、汽化镜、宫腔镜等连接.可配合膀胱电切镜实施前列腺汽化电切术；

1.2设备满足所有外科领域的手术需要，具有单/双极电切电凝等功能。

2、技术参数要求：

2.1电刀具备单/双极脚踏接口，方便腔镜连接使用；

2.2配备单极脚踏控制系统，同时可以实现双极电凝需求。脚踏主体以高品质铝制成，防滑基座，防水连接，在电切与电凝之间有隔板，防止误操作；

*2.3电刀有效输出功率必须不小于98﹪。电刀必须具备三种切割模式；四种凝血模式；三种双极输出模式；

*2.4具备低电压切割，峰值电压1350伏，适用于整形、小儿、五官外科等精细组织的切割和腔镜外科。具备LCF电灼凝血，峰值电压6900伏，适用于大部分浅表和腔镜手术凝血。具备喷射性凝血，峰值电压9000伏，适用于大面积的组织渗血，而只造成非常表浅的组织焦痂。双极部分具备宏双极输出模式，可以用于现代腔镜外科的双极切割和凝血；

2.5电刀主机带有回路负极板接触质量监测系统,可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,接触质量不好时主机立刻停止输出,彻底消除负极板烫伤的危险；

*2.6微双极电凝，功率1-70W，在此功率范围内当双极间组织电阻值达到100欧姆时，输出功率开始缓缓下降，方便用于神经外科、显微外科和其它应用双极的外科手术；

*2.7设备具有组织密度即时反馈系统，该系统可依组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节，而不必人为调节。

* 2.8带射频启动口,可以连接吸烟装置。

* 2.9带有RS232串口，通过通讯装置或者多媒体可采集电刀的有关信息，为医疗事故提供依据。

2.10可与所有内窥镜相连，将来可联接氩气车而升级为氩气刀，并且有CEM接口，可以连接超声外科吸引器。

2.11 默认输出模式设置，更人性化，方便临床使用。

*2.12 可以同时接两个单极电刀笔，而且可以同时输出同时工作（并非交替输出工作），更便于开展心脏手术。

配置：高频电刀主机  1；单极脚踏开关 1；双极脚踏开关  1；  成人病人回路负极板  5；按钮式手控电刀笔   5

配置清单

| 序号 | 产品编号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像主机系统 | 摄像主机，分辨率1920x1080，内置SCB及数字化图像处理模块 | 台 | 1 |
|  |  | 硬镜模块，与三晶片系列摄像头配合使用 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头 | 摄像头,三晶片,最高像素1920x1080,逐行扫描,50/60Hz,光学变焦 f=15-31mm | 台 | 1 |
| 3 | 气腹机系统 | 30L气腹机，SCB模块，电源：100-240 VAC，50/60 Hz，30L气腹机，带集成SCB模块,400 A 电源线， 硅树脂管套件,灭菌包装，通用扳手SCB连线，灭菌包装空气过滤器,10个装,加热元件,带连接线 | 台 | 1 |
|  |  | 气腹针，具有受弹簧控制的钝针芯，有锁，长度13 cm | 个 | 1 |
|  |  | 高压管，长300 cm | 条 | 1 |
|  |  | 连接器，用于高压管子 | 个 | 1 |
| 4 | 监视器 | 26"医用专业级监视器（含支架） | 台 | 1 |
| 5 | 冷光源系统 | 冷光源，内置SCB，手动以及自动调光两种工作模式，300W氙灯光源，灯泡寿命长达500小时 | 个 | 1 |
|  |  | 导光束，直径3.5MM，长度250CM | 个 | 1 |
|  |  | 导光束，高耐热型，带安全锁定装置，直径4.8mm，长250cm | 个 | 1 |
| 6 | 内窥镜 | 30°斜视镜，广角，直径 10 mm，长度 31 cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：红 | 条 | 1 |
|  |  | 0°直视式内镜，广角，直径 10 mm，长度31 cm， 可高温高压消毒，集成光纤传输。颜色代码：绿 | 条 | 1 |
|  |  | 30°斜视镜，广角，直径 5 mm，长度 24 cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：红 | 条 | 1 |
| 7 | 国产医用台车 | 高级国产医用台车 | 台 | 1 |
| 8 | 高清图文工作站 | 高清图文工作站 | 台 | 1 |
| 9 | 穿刺器6mm | 穿刺器，直径 6 mm，颜色代码：黑，包括：穿刺器芯，尖端为锥形，无阀门穿刺器套管，带注气开关，长度 10.5 cm，型多功能阀，直径 6 mm | 支 | 4 |
| 10 | 穿刺器11mm | 穿刺器，直径 11 mm，包括：穿刺器芯，尖端为锥形，型无阀门穿刺器套管，带注气开关，长度 10.5 cm，型多功能阀，直径 11 mm | 支 | 2 |
| 11 | 转换器 | 转换器，可重复使用，器械直径5 mm，穿刺器外径11 mm，颜色代码：绿 | 个 | 1 |
| 12 | 密封帽6mm | 密封帽，颜色代码：黑色，用穿刺器，尺寸6 mm，提出器和减压器联合器械使用，尺寸5 mm，耐高温高压，每包5个。 | 个 | 10 |
| 13 | 密封帽11mm | 密封帽，颜色代码：绿色，用穿刺器，尺寸11 mm，提出器或减压器联合器械使用，尺寸10 mm，耐高温高压，每包5个。 | 个 | 10 |
| 14 | 缩微器11/5mm | 转换器11/5 mm | 个 | 1 |
| 15 | 可拆换吸引器 | 具有双向旋塞的冲洗吸引管，表面抗反射，单手操作 | 把 | 1 |
| 16 | 塑料手柄 | 塑料柄，无锁齿 带单极电凝适配器 | 把 | 1 |
| 17 | 弯剪刀（双动） | 剪刀，可旋转，带有单极电凝适配器，直径5 mm，长36mm，弧形刨刀，双动钳口，刨刀长12 mm，包括：33121绝缘手柄，无锁齿 33300 外管，34310 MS钳芯 | 把 | 1 |
| 18 | 弯分离钳 | 分离钳，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长度 36 cm，长直径，双动钳夹，包括：33121 塑料柄，无锁齿 33300 外管，绝缘 33310 ML 钳芯 | 把 | 2 |
| 19 | 钝头弯分离钳 | 分离钳，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹，包括：33121 塑料柄, 无锁齿 33300 外管, 绝缘 33310 MD 钳芯 | 把 | 1 |
| 20 | 无创 抓钳 | 抓钳，可旋转, 带有单极电凝适配器,直径 5 mm,长度 36 cm, 无创，有孔，双动钳夹,包括：33121 塑料柄, 无锁齿 33300 外管, 绝缘 33310 AF 钳芯 | 把 | 1 |
| 21 | 肠抓钳（中空） | 抓钳，可旋转, 带有单极电凝适配器,直径 5 mm,长度 36 cm,无创，有孔，直角，单动钳夹,包括：33121 塑料柄，无锁齿 33300 外管，绝缘 33310 CC 钳芯 | 把 | 2 |
| 22 | 取物钳（大柄） | 抓钳，直径 10 mm,长度 36 cm，双动钳夹,检查胆石，包括：33131金属手柄，无锁齿 33500 外管，绝缘 33510 SR钳芯 | 把 | 1 |
| 23 | 单极电勾 | 电凝和分离电极，L 形，带单极电凝的连接器，直径5mm，有效工作长度 36cm | 把 | 1 |
| 24 | 单极导线 | 单级高频电缆，带8 mm高频插头，用于Valleylab 和 Bovie型，长 300 cm | 条 | 1 |
| 25 | 精持针器 | 大持针器，轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口左弯，ø 5 mm,长度 33 cm | 个 | 1 |

- 大人心电监护仪

（1）监护参数

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、理邦/伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、双有创血压（IBP）（选配）

（2）显示

- 屏幕尺寸：12.1寸大屏幕彩色TFT显示屏，分辨率：800×600

- ★支持同屏显示11道波形和全部监测数据

- ★支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- ★支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势

（3）数据存储、回顾

- 96小时趋势图/表存储回顾

- 720秒波形冻结回顾

- 500组无创血压测量回顾

- ★具备USB数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

（4）性能特点

- ★支持选配12导联心电

- ★心电算法需通过欧洲CSE数据库及专家小组的权威测试

- ★心电增益：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4 六档及自动方式可选

- ★心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

- 共模抑制比：诊断>95db，监护、手术>105db

- 成人血压测量范围：10mmHg ～270mmHg

- 脉率测量范围：25-300 bpm

- 呼吸率测量范围：0-150 rpm

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有药物浓度计算和滴定表计算功能

- ★具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 支持掉电数据存储功能，配有USB数据接口

- ★支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网

- 通过CE认证

- ★公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

- 公司具备2.34亿以上的注册资金，保证服务的可持续性

（5） 病人监护仪配置清单

| 标配 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 成人手指血氧传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 体表体温探头 | 1 | 个 |
| 4 | 锂电池组（2500mAh) | 1 | 个 |
| 5 | 血压袖套 | 1 | 个 |
| 6 | 监护心电导联线（五导联） | 1 | 条 |
| / | （若选12导联心电，则标配10电极监护导联线） | 主电缆&分电缆各1 | 条 |
| 7 | 血压气管延长管 | 1 | 条 |
| 8 | 国标电源线 | 1 | 条 |
| 9 | 接地线 | 1 | 条 |
| 10 | 一次性心电电极片 | 10 | 个 |
| 11 | 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） | 1 | 套 |
| 12 | 包装材料组件包 | 1 | 套 |

- 注射微量泵

产品名称：注射泵(可以多台组合使用的注射泵）

注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml

注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）

★注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h

快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。

速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）

★注射精度：±2%

★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ml/kg/min；

ug/kg/min

报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽

其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能

KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h

丸剂量：1ml-5ml可调

阻塞灵敏度：高中低档可选

使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa

电源类型：AC220V±22V/50Hz±1Hz；DC9.6V±1.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时）

整机功耗：15VA

尺寸：314mmx167mmx140mm

重量：约2.5KG

安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行

适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

- 吸引器

（1）性能特点：

1. 该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。外观采用全塑料外壳 。

2. 摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。

3. 大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。

4. 反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。

5. 采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠。

6. 负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示。

7. 机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管。

8. 设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。 
（2）主要技术参数：

1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

2.抽气速率：≥32L/Min

3.贮液瓶：2500mL×2

4.负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值

5.噪声：≤60dB(A)

6.电源：AC220V 50Hz

7.输入功率：150VA

8.外包装尺寸：40cm×38cm×47cm

9.毛/净重：14/12kg

（五）手摇床

（六）抢救车

尺寸：625*475*920

台面采用ABS注塑一体成型，不锈护栏，软玻璃，除颤平台，输液架，氧气支架，除颤板，5M电源线带开关式插座孔，副工作台，置物盒，一个垃圾桶，两小抽，两中抽，一深抽，每层抽屉内3＊3分隔片，豪华静音脚轮，其中两个带有刹车功能 。

- 骨伤治疗仪

电磁场治疗仪技术参数

- ★入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品。产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。

- 性能参数：

  - ★一路脉冲磁疗和两路低频脉冲电疗联合治疗；可同时治疗多个患者或部位；

  - 低频脉冲电疗脉宽为0.15 ms～100ms；

  - 三种电疗模式可选择：F1.促进骨折愈合；F2. 颈腰椎病、关节炎、脊柱扭伤等；F3. 消肿、消炎、镇痛;

  - ★低频脉冲电疗可使用湿水海绵电极和凝胶电极；湿水海绵电极，接触充分，电流密度平均；

  - 电疗强度数字显示可调：20~99;

  - 电疗频率数字显示可调：20~79（15~280Hz）；

  - ★电脉冲延迟技术：开关电源时，不会产生瞬间强脉冲电击患者；

  - 磁疗头的中心表面磁场强度在10～100Gs范围内可调,调节步长10Gs;

  - 磁疗输出的脉冲频率在10Hz～100Hz范围内连续可调，调节步长1Hz；

  - 两种磁疗模式可选择：M1聚焦模式，主要适用于短骨骨折、关节损伤，肢体肿胀、伤口炎症及疼痛。M2顺磁模式：主要适用于治疗四肢骨折，促进骨折愈合；

  - ★磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响；

  - 万向磁疗耦合器，适用于全身各个部位的治疗；

  - 磁疗单向穿透深度为7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗；

  - 特定动态交变脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热；

  - 治疗时间0~99min可调，默认为20min，治疗结束自动停止，声音提示；

4.17 配置高档台车，方便配件归集和移动治疗。

- 四肢多谱勒

（1）、槪述

1.1血流速度是人体一个重要的生理参数,它对疾病的研究及临床诊断都有着重要的价值。

1.2是一种专门设计的带有彩色液晶显示的台式型多普勒血流探测仪。通过仪器内部的微处理器可以对末梢动脉血流速度进行探测。是医务工作者的良好辅助检测工具。

1.3型多普勒探测仪是通过探头在被检测部位向人体内发射超声波，从中探测到不同的血流速度，并获取血管内血流状况的信息。首先由高频震荡器产生高频电压，再进行功率放大，激励换能器（压电晶体）发出超声波。向体内直线传播的超声波，受血液流动影响，反射后会产生多普勒效应，即反射回波的频率会在发出的超声波频率上产生频移，频移量与运动物体的速度成正比。接受回波的换能器（压电晶体）将回波接收后转换成电信号，先经过放大、检波，为了消除噪音，改善信噪比（S/N），再经过频带滤波器滤波，就获得了多普勒频移信号。对信号电压进行功率放大，可以从扬声器听取到多普勒音。同时，用频率/电压变换器变换多普勒频移信号，得到血流速度波形信号，经过微处理器运算处理后输出显示波形数据。并将显示屏显示的血流波形值实时通过设备自带的热敏打印机打印出图谱。

（2）、技术参数：

1.执行标准：IEC-601-1

2.分类：

安全分类：BF型  / Ⅱ类设备  / 内部电源类

防进液程度：普通设备，不具备防水浸入能力

有可燃气体的安全程度：不适合在有可燃性气体的环境中使用

工作模式：连续工作

3. 频带：主机：200±80～5000±1000Hz，探头：350±80～2500±500Hz

4. 外部输出：扬声器

5. 发射波形：正弦波

6. 超声频率：8.0MHz ±10%

7. 超声功率平均声强：≤ 50mW/cm2

8. 测速范围：0～90 cm /s

9. 测速误差：≤ 20%（相对误差）

10. 系统增益：＞ 100dB

11. 音频带宽：0.2 KHz ～ 7.0 KHz

12. 显示方式：320*240点阵3.5寸彩色显示屏

13. 供电方式：交直流工作；仪器内充电电路熔断器为1.75A。

14. 整机功耗：<50W；

15. 内置1600mAH镍氢可充电电池。

16．电源指示：绿色发光二极管指示。

17. 充电指示：充电时，指示灯为绿色，电池充满后充电指示灯熄灭。

18. 连续工作时间: ≥8 小时

19、打印速度：40cm/min   60cm/min

20. 外型尺寸：210* 220 * 105 (mm)

21. 本机净重：1.9 Kg

22、工作指示：蓝色发光二极管指示

23、报警指示（开机状态）：电池缺电报警时，屏幕上电池符号闪烁。

24、记录仪未连接好，记录仪盖未关闭或缺纸指示：打印图标为粉红色,且指示灯为红色.

25、 环境要求：工作环境：温度：+5℃ ～ +40℃ ； 湿度：<80％；  大气压力：86kPa ～ 106kPa

运输和存储环境：温度：-10℃ ～+55℃ ；湿度：<80％ ；大气压力：86kPa ～ 106kPa

三、配置清单

含主机1台

8.0MHZ血流探头1只

串口连接线1条

打印纸1卷

电源线1条

充电器1个

探头盒1副

耦合剂1瓶（250克）

说明书1本

保修卡1张

合格证1张

(九）间歇式冲气压力机

空气波压力治疗仪技术参数

- 原装进口医用级气泵，压力大且输出稳定，噪音低，高效节能，满足多人多批次连续使用，其中气泵保用10年

- 高清中文LCD彩屏，各种参数实时直观显示，导航式工作指引，操作方便；

- 压力范围：1~32kPa或8~240mmHg连续可调，精度1kPa；

- 可选择kPa与mmHg两种计量单位；

- 10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式；

- 可同时连接4个6腔充气气囊，多段连接装置，用户更换气囊简单省力；

- 紧急停止安全按钮，确保病人安全；

- 智能控制系统，SD卡存储功能，可贮存10年治疗参数等，系统可扩展升级；

- 循环速度：7-14秒/腔，连续可调，满足更多需求；

- 时间范围：5~99min连续可调；

- 6腔气囊，层叠设计，可根据需要暂停某一气囊工作，治疗效果更好；

- 可设置气囊任何腔位停止工作，方便有局部伤口感染患者跳过伤口使用；

- 标配上、下肢气囊和腰部气囊，满足大众患者需求；

- 肢体套筒均为圆周压力设计，肢体套筒均为医用级TPU材料；

- 标配一分一型和一分二型充气导管，连接方便，满足不同用户需求；

- 可选配12腔气囊。

- 小儿心电监护仪

（1）标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

选配参数：

理邦/伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）、Nellcor血氧

（2）显示

- ★屏幕尺寸：8.4寸彩色TFT显示屏，分辨率：800×600

- ★可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- ★主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、 “进入趋势表回顾界面”、“ 快速接收一名病人”、“ 进入呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

（3）数据存储、回顾

- 120小时趋势图/表存储回顾

- 1200组无创血压测量回顾

- 48小时全息波形存储回顾

- ★需具备USB数据接口、SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

（4）性能特点

- 新生儿专用监护软件

- 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- ★声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯

- ★支持3G/WiFi联网功能，实现3G/WiFi/有线等混合方式联网

- ★标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

- 通过FDA注册

- ★通过美国UL认证

- ★公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

- 公司具备2.34亿以上的注册资金，保证服务的可持续性

# （5）置清单

| 标配 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 新生儿捆绑血氧传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 血氧探头延长线 | 1 | 条 |
| 4 | 新生儿一次性血压袖带（3-6cm） | 1 | 条 |
| 5 | 新生儿一次性血压袖带（4-8cm） | 1 | 条 |
| 6 | 新生儿一次性血压袖带（6-11cm） | 1 | 条 |
| 7 | 新生儿一次性血压袖带（7-13cm） | 1 | 条 |
| 8 | 新生儿一次性血压袖带（8-15cm） | 1 | 条 |
| 9 | 新生儿一次性血压袖带专用延长管（3m） | 1 | 条 |
| 10 | 监护心电导联线分电缆（三导联） | 1 | 条 |
| 11 | 监护心电导联线主电缆（三导联） | 1 | 条 |
| 12 | 一次性心电电极片（婴儿型） | 50 | 片 |
| 13 | 锂电池组（2500mAh) | 1 | 个 |
| 14 | 国标电源线 | 1 | 条 |
| 15 | 接地线 | 1 | 条 |
| 16 | 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） | 1 | 套 |
| 17 | 包装材料组件包 | 1 | 套 |

- 新生儿暖箱加蓝光治疗仪

主要技术参数

- 电源：220V/50Hz

- 输入功率：650VA

- 温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

- 温度控制模式：箱温控制

- 箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

- 箱温显示范围：至少10℃～42℃

- 温度波动范围：±0.5℃

- 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

- 温度显示精度：0.1℃

- 加湿功能：具有自然风道加湿

- 湿度调节范围：20%RH～90%RH

- 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

- 婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

- 箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 升温时间：≤30min

- 报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

- 显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 双重保护：具有独立的第二热切断装置

- >37℃温度设定功能

- 蓝光治疗装置

  - 上蓝光辐照度强弱3档可调

  - 上蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值：2000μW/cm²

  - 下蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值：1500μW/cm²

  - ★下蓝光采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

  - 蓝光波长：425nm～475nm

  - ★采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长

- ★插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

- 材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈（具有自主知识产权）

- 一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用（具有自主知识产权）

- 具有正门独立锁定装置

- ★双开门储物箱柜

基本配置：主机（恒温罩、控制柜、机箱）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、连续可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、上蓝光治疗装置、下蓝光治疗装置、RS-232接口、氧气接口。

婴儿培养箱（高档）型

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 件 | 1 |  |
| 2 | 底架 | 件 | 1 | 柜式机箱 |
| 3 | 恒温罩 | 只 | 1 |  |
| 4 | 输液支架 | 付 | 1 |  |
| 5 | 输液瓶挂钩 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 7 | 脚轮 | 只 | 4 | 含：制动脚轮2只 |
| 8 | 光疗灯箱（附件）及连接线 | 套 | 1 | W配置适用 |
| 9 | 光疗灯箱（附件）及连接线 | 套 | 1 | W配置适用 |
| 10 | 保险丝管（φ5×20mm F3A） | 只 | 2 | 备 用 |
| 11 | 保险丝管（φ5×20mm F0.5A） | 只 | 1 | 备 用 |
| 12 | 空气净化过滤布（专用） | 块 | 2 | 备 用 |
| 13 | 抽拉式水槽 | 个 | 1 |  |
| 14 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 15 | 使用说明书（含装箱清单、维修单） | 份 | 1 |  |

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

*8*

*