# 采购需求书

- 项目概况

国家海洋局三沙海洋环境监测中心站现采购海洋自动观测系统及其备品备件设备一批，项目资金已落实。

- 采购内容：

| 序号 | 采购品目名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋自动观测系统 | 3套件 |  |
| 2 | 海洋自动观测系统备品备件 | 1套件 |  |

三、技术要求

（一）海洋自动观测系统

用于海洋站水文气象自动化观测。气象子系统按照GB/T14914的规定自动采集、处理、存储和传输风速、风向、气温、相对湿度、气压、降水量和潮位等要素，符合《海洋站水文气象观测设备与系统集成通用技术要求》，可以满足野外安装使用的要求。

1、能见度传感器

测量范围：10米～20千米

准 确 度： 量程为10米～10千米时， 为±10 %

量程为10千米～20千米时，为±15 %

工作温度：-40～60℃

工作电压：（12～50）VDC

防护等级：IP66

重量：≤3kg

2、通用电源技术指标

有交流电的观测点采用交流电和蓄电池混合供电方式，无交流电的测点采用太阳能和蓄电池混合供电方式。在停止充电的条件下，应能为观测设备不间断供电72小时以上。标配100AH蓄电池，使用寿命不低于2年。

（1）通用电源技术指标：

<1>单片机智能控制充电保护；

<2>交流、蓄电池分别控制；

<3>交流、蓄电池自动转换；

<4>充电时高电压自动保护，放电时低电压自动保护；

<5>高、低电压指示；

<6>过流、过压自动保护；

<7>具有自检、复位功能；

<8>交流、蓄电池缺项报警功能；

<9>输入电压范围10-18V；

<10>输入电压接反保护；

<11>太阳能电池板最大功率≥300W；

<12>太阳能电池板最大工作电流≥8.33A。

（2）太阳能板

100W单晶太阳能电池组件

使用条件：（-30～60）(C

存储条件：（-40～60）(C

抗风强度：200kg/m2

尺    寸：≥1100*670*30mm

含太阳能板不锈钢支架

3、数据采集器技术指标

主要技术性能如下：

<1>工作温度：（-30～65）℃；

<2>存储温度：（-40～60）℃；

<3>工作电压：（10～15）VDC；

★<4>系统功耗：≤0.6 W（显示屏关），≤1W（显示屏开）；

<5>数据显示：带背光的图形液晶显示器，液晶显示器尺寸不小于5.7寸，更新周期1秒；

★<6>数据存储：数据采集器具备2个月以上的每分钟级数据存储能力；

<7>通信方式：可选用RS232/422/485、网络、3G、北斗等方式；也可支持多路通信能力，可在以上几种通讯中方式任意组合使用；

★<8>支持对DTU模块的在线设置模式，无需在使用前进行预先设置。

★<9>可通过硬件开关灵活控制气压传感器通道、风传感器通道和温湿度传感器通道的模拟数字类型切换。

<10>可靠性：平均无故障工作时间大于5000小时；

<11>可维性：系统采用模块化设计，安装和维护方便；平均故障恢复时间小于0.5小时；

▲<12>扩充性：可以扩展集成激光测云仪、天气现象仪、能见度仪以及雷达式或压力式验潮仪。可扩展接收声学测波仪、波浪浮标的数据。

<13>尺寸：可置于防水箱内，能够满足野外便捷安装的要求， 外形尺寸不大于330 mm（长）×230 mm（宽）×115 mm（高）。

<14>重量：不大于5kg

▲<15>防护等级满足IP66

4、气象传感器技术指标

<1>温湿度传感器

测量范围：气温：（-80～60）℃

相对湿度：（0～100）%

准 确 度：气温：±0.17℃

相对湿度：（0～90）%时为±1%

（90～100）%时为±1.7%

分 辨 率：气温：0.1℃

相对湿度：1%

输出信号：温度：（0～1）VDC

相对湿度：（0～1）VDC

工作电压： （7～28）V DC

功    耗： 4mA（12VDC）

工作温度： （-80～60）℃

<2>气压传感器

测量范围：（800～1100）hPa

准 确 度：( 0.3 hPa

分 辨 率：0.1 hPa

输出信号：（0～5）VDC

工作电压：（9.5～28）VDC

功    耗：3 mA（12 VDC）

工作温度：（-40～60）℃

尺    寸：≤91 mm×61 mm×18 mm

重    量：≤135 g

<3>风速风向传感器

测量范围：风速（0～75）m/s，

风向（0～360）(

准 确 度：当风速≤5 m/s时，(0.3 m/s

当风速＞5 m/s时，(5 %×读数

风向准确度为( 5°

分 辨 率：风速：0.1m/s

风向：1(

输出信号：风速：（0～800）Hz

风向：（0～5）VDC

工作电压：（9～16）VDC

功    耗：10 mA（12 VDC）

工作温度：（-40～60）℃

尺    寸：≤550 mm×280 mm

重    量：≤2 kg

<4>降水量传感器

测量范围：（0～999）mm

准 确 度：当降水量≤10 mm时，±0.4 mm

当降水量＞10mm时，±4 %×读数

输出信号：脉冲

分 辨 率：0.1 mm

工作电压：（6～15）DCV

功    耗：1 mA（12VDC）

工作温度：（-40～50）℃

尺    寸：≤φ238 mm×545 mm

重    量：≤2.7 kg

1.2.3 水文子系统技术指标

水文子系统的主要功能是采集潮位、表层海水温度和表层海水盐度数据，并按照GB/T 14914处理、存储和传输数据，符合《海洋站水文气象观测设备与系统集成通用技术要求》，既可作为独立的水文站使用，也可与气象子系统组合使用。

水文子系统由潮位仪和温盐传感器组成。潮位仪由数据采集器、潮位传感器、钢丝绳、浮子和重锤组成。

（1）浮子式水位计技术指标：

<1>工作温度：（-30～60）℃；

<2>存储温度：（-40～60）℃；

<3>工作电压：（10～15）VDC；

▲<4>系统功耗：≤0.8W（背光关闭），≤1.4W（背光开启）；

<5>数据显示：带背光的液晶显示器，更新周期1秒；

<6>数据存储：每分钟1组数据，存储2个月以上数据；

▲<7>数据传输：可选用RS232/422/485、网络、3G、北斗等方式；也可支持多路通信能力，可在以上几种通讯中方式任意组合同时使用；

<8>可维性：系统采用模块化设计，安装和维护方便，平均故障恢复时间小于0.5小时；

<9>可靠性：平均无故障工作时间大于5000小时；

<10>高低潮判别：显示和存储数据为每3秒钟采集1次，连续采样1min，经误差处理后，用整点前1min的平均值作为该整点的潮高。显示和存储的数据为1min的平均值，出现2小时后即可判出高低潮的潮时和潮位，高低潮判别准确。

<11>扩充性：预留一个串口、2路A/D、2路频率量口。

1.2.4通讯设备技术指标

无线、卫星、光纤网路三种通讯

(1)无线DTU

工作电压：（7.5～26）VDC

通讯协议：支持DDP协议

★设置模式：无需预设，支持通过数据采集器完成在线设置

功耗：最大工作电流：230 mA（12 VDC）

空闲时：12 mA（12 VDC）

速率：（300～115,200）bits/s

工作温度：（-30～+70）ºC

储存温度：（-40～85）℃

尺寸：≤93 mm×54 mm×22 mm

重量：≤150 g

(2)无线路由器

工作电压：（7.5～26）VDC

功耗：最大工作电流：360 mA（12 VDC）

通讯协议：支持DDP协议

空闲时：20 mA（12VDC）

速率：支持153 kbps的包数据速率

工作温度：（-10～+50）ºC

储存温度：（-20～75）℃

尺寸：≤98 mm×100 mm×23 mm

重量：≤320 g

★(3)北斗通信机

输入电压DC：9～28V

北斗工作频率：2491.75MHz

功耗：接收状态：<1W

发射状态：<10W

尺寸：208mm×202 mm×141 mm

重量：≤2.0Kg（主机）

工作温度：-40℃～+65℃

储存温度：-55℃～+70℃

接收指标：接收信号灵敏度-127.6dBm；接收信号误码率：≤1×10-5

发射指标：发射功率37dBm

灵敏度：捕获-144dBm，跟踪-159dBm

通讯成功率：≥95%

定位输出速率：1Hz

接收卫星通道数：6个通道

具备短信通讯功能。

适应海洋高盐雾、高腐蚀条件，整机采用高强度非金属材料一体化密封式设计，产品数据电源采用底出口方式。

含通讯卡及1年通讯费。

★(4)多功能通讯控制箱

实现前端采集器与数据处理计算机之间的光纤网络模块、3G、北斗三种通讯方式

单独直流供电（9-28V）时功耗：4W（12 VDC）

通讯参数直接由数据采集器（水位计）设置

工作温度：（-40～60）℃

尺    寸：≤260 mm×160 mm×100 mm

防护等级：≤IP66

(5)网络模块光转232

支持Windows/Linux COM/TTY串口驱动程序模式

标准TCP/IP接口和多种操作模式

易于使用、可用于批量安装的Windows工具

所有串口内置15 KV ESD保护

支持网络管理协议SNMP MIB-II

可通过网络Web/Telnet/控制器端口进行配置

RS-485口终端电阻可调

以太网端口数：1

速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX

接头：8针RJ45

电磁隔离保护：内建1.5 KV

串口端口数：1

串口标准：RS-232

电源需求：输入电压：12 ~ 48 VDC

1.2.5

数据接收处理子系统技术指标

数据接收处理子系统一般安装在值班室，由数据接收服务器、通信设备、电源和中心站通信网通信软件组成。能够自动接收、处理、存储、显示海洋站各子系统传输的数据；自动生成报文、月报表等文件；并将文件传入国家海洋数据传输网。数据处理的方法、生成的文件内容和遵循的通讯协议符合《海滨观测规范》（GB/T 14914-2006）和我国当前正在业务运行的海洋数据传输网的要求。软件使用图形汉字界面，界面友好，使用方便；能同时处理多个海洋站的数据。

中心站通信网通信软件主要功能应满足如下要求：

（1）自动接收多个气象子系统、温盐潮位子系统和波浪子系统观测的数据，并进行处理、设置、显示、查询、修改、存储和质量控制；

（2）生成实时数据文件、整点数据文件、报文文件和月报文件，内容及格式应符合GB/T14914—2006《海滨观测规范》和海洋数据传输网业务工作的要求；

★（3）实时接收气象子系统、水文子系统、波浪子系统观测的数据。具备与气象、潮位采集器的远程时钟同步功能，大于10秒在日界后对气象、潮位采集器自动进行校时，具备复位次数和低电压声音报警功能；

（4）实时显示当前全部测量数据和各要素的时间序列图；

▲（5）地理信息显示，多站管理；

（6）软件的站点设置功能应方便用户修改操作，站点设置界面应明确划分“站点选择”区、“观测站信息”区、“观测信息”区；

（7）站点维护界面应为用户明确提供“水文站”、“气象站”、“水文气象站”和“波浪站”等选项；

（8）观测站信息界面应方便用户对“中心站名称”、“中心站名称代码”、“海洋站名称”、“海洋站名称代码”、“海洋站站代码”、“海洋站经纬度”、“通信系统工作目录”等信息进行灵活修改和保存；

（9）海洋站水文气象自动监测系统软件应具备数据录入功能，对整日数据和小时数据按照站名分类、站点类型分类和日期分类的方式灵活组合，以方便实现数据的录入功能；

（10）为方便用户管理观测数据，界面应分别按整点特征值显示和按观测要素显示，内容包括：站名、站代码、日期、整点值和日极值及对应时间、原始数据，并能根据各要素最高、最低值进行动态显示变化曲线等。

水文观测项目日界以00时为界，能够显示当天00时23时的整点值及当天的日极值和原始记录；

气象观测项目日界以20时为界，能够显示当天21时20时的整点值及当天的日极值和原始记录；

潮汐高低潮判别应以相邻高低潮数据大于10cm且持续时间大于2小时及作为一对高低潮记录。

（11）对接收的数据进行初步质量控制，内容包括剔除粗大误差、测量值上下限检查、时间连续性检查、传感器不变性检查等；

（12）历史数据文件批量导入，支持数据批量修改；

（13）海冰状态计算；

★（14）支持Paradox/SQLSever数据库；

（15）海洋站水文气象自动监测系统软件应具备报表管理功能，可根据用户需求自动或手动生成月报文件和实时报文；

★（16）为便于用户操作，月报文件界面应明确划分标题区、数据区、选项区和功能区四个区域。其中数据区显示生成月报的具体内容；选项区可供用户选择生成的月报文件。应包括T011、T012、T021、T022、T023、T031、T051 、T052、T053和T054中的单个文件，也可以选择全部，一次性生成所有文件；功能区应提供配合月报生成的功能选项，如选择生成月报的日期，设置标题记录等。标题记录是月报表的表头，用户可根据本站各观测要素的具体情况，依据海滨观测规范，手动设置各表的标题记录；

▲（17）支持TCP/IP协议通信传输，预留向数据传输网传输数据的接口；

★（18）数据处理控制子系统与气象、温盐潮位、波浪子系统的通信方式可选RS232/422/485、网络、3G、北斗等；也可支持多路通信能力，可在以上几种通讯中方式任意组合同时使用；

★（19）与海洋站目前运行的系统数据格式兼容,并具备持续升级能力。

1.2.6数据接收处理机

NOVO-7479工业级PCIMG标准：第四代智能英特尔 酷睿 i7 处理器4790 四核处理器；

Windows 7中文版操作系统,office办公软件；

机箱：4U工业机箱／4PCI／附加前后置USB接口

主板：6172VE，845GV芯片组、板载、显卡、网卡

内存：16G,DDR3

存储：500G硬盘

光驱软驱：DVD刻录光驱

鼠标键盘：光电键盘、鼠标套装

显示器：21.5吋液晶显示器

工作温度：0℃～45℃

存储温度：-20℃～55℃

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能见度传感器 | 3套 | 直流供电 |
| 2 | 通用电源（太阳能充电器、交流电源充电板、电瓶100AH） | 4套 | 每站两套 |
| 3 | 太阳能板100W（2块） | 4套 | 观测场、验潮点各一套 |
| 4 | 太阳能板支架 | 4套 | 观测场、验潮点各一套 |
| 5 | 数据采集器 | 2套 | 合格证 |
| 6 | 温湿度传感器 | 2套 | 检定证 |
| 7 | 气压传感器 | 2套 | 检定证 |
| 8 | 风速风向传感器 | 2套 | 检定证 |
| 9 | 雨量计 | 2套 | 检定证 |
| 10 | 浮子式水位计 | 2套 | 含浮子1个、重锤1个、钢丝绳20米、检定证 |
| 11 | CDMA通讯模块3G模块 | 6套 | 每站3个 |
| 12 | 北斗（CDMA双）通信系统（含电缆、安装支架）多通讯 | 5套 | 两站各2套，中心站1套 |
| 13 | 北斗卫星通讯卡 | 5张 | 两站各2套，中心站1套 |
| 14 | 北斗卫星通讯卡通讯费（张/年） | 5张 | 1年后海口中心站转账 |
| 15 | 光纤模块光转网络、232 | 12个 | 每站6个 |
| 16 | 跳线 | 50条 |  |
| 17 | 中心站通信网通信软件 | 1套 | 中心站接收并入观测网 |
| 18 | 数据接收通信机 | 4套 | 中心站2套,5#2套备用 |
| 19 | 检定费 | 2套 | 每站1套 |
| 20 | 保险、运输费 | 2套 | 每站1套 |
| 21 | 安装、调试费 | 2站4人 | 含船上伙食费，差旅费等 |

▲此招标的设备均为海洋水文气象自动观测系统的备件，因此竞标产品必须与本单位现用的CZY1型自动观测系统兼容。

▲温湿度传感器、气压传感器、风速风向传感器、雨量计、浮子式水位计具有法定检定机构出具的证书。

（二）海洋自动观测系统备品备件

用于海洋站水文气象自动化观测。气象子系统按照GB/T14914的规定自动采集、处理、存储和传输风速、风向、气温、相对湿度、气压、降水量和潮位等要素，符合《海洋站水文气象观测设备与系统集成通用技术要求》，可以满足野外安装使用的要求。

1、水温盐度传感器

水温测量范围：（-5～50）℃

准 确 度：±0.2℃

分 辨 率：0.05℃

盐度测量范围：8～36

准确度：±0.4

分辨率：0.1

输出信号：数字量

螺旋式电缆15米

工作电压：（9.5～28）VDC

功    耗：38 mA（12 VDC）

尺    寸：≤Φ64 mm×140 mm

重    量：≤0.9 kg

含水温盐度传感器专用浮子

2、北斗卫星电源

输入：160-240V

输出：12-18V

输出功率：100W

3、数据接收处理机

NOVO-7479工业级PCIMG标准：第四代智能英特尔 酷睿 i7 处理器4790 四核处理器；

Windows 7中文版操作系统,office办公软件；

机箱：4U工业机箱／4PCI／附加前后置USB接口

主板：6172VE，845GV芯片组、板载、显卡、网卡

内存：16G,DDR3

存储：500G硬盘

光驱软驱：DVD刻录光驱

鼠标键盘：光电键盘、鼠标套装

显示器：21.5吋液晶显示器

工作温度：0℃～45℃

存储温度：-20℃～55℃

4、数据接收处理软件

数据接收处理子系统一般安装在值班室，由数据接收服务器、通信设备、电源和数据接收处理软件组成。能够自动接收、处理、存储、显示海洋站各子系统传输的数据；自动生成报文、月报表等文件；并将文件传入国家海洋数据传输网。数据处理的方法、生成的文件内容和遵循的通讯协议符合《海滨观测规范》（GB/T 14914-2006）和我国当前正在业务运行的海洋数据传输网的要求。软件使用图形汉字界面，界面友好，使用方便；能同时处理多个海洋站的数据。软件主要功能应满足如下要求：

（1）自动接收多个气象子系统、温盐潮位子系统和波浪子系统观测的数据，并进行处理、设置、显示、查询、修改、存储和质量控制；

（2）生成实时数据文件、整点数据文件、报文文件和月报文件，内容及格式应符合GB/T14914—2006《海滨观测规范》和海洋数据传输网业务工作的要求；

★（3）实时接收气象子系统、水文子系统、波浪子系统观测的数据。具备与气象、潮位采集器的远程时钟同步功能，大于10秒在日界后对气象、潮位采集器自动进行校时，具备复位次数和低电压声音报警功能；

（4）实时显示当前全部测量数据和各要素的时间序列图；

▲（5）地理信息显示，多站管理；

（6）软件的站点设置功能应方便用户修改操作，站点设置界面应明确划分“站点选择”区、“观测站信息”区、“观测信息”区；

（7）站点维护界面应为用户明确提供“水文站”、“气象站”、“水文气象站”和“波浪站”等选项；

（8）观测站信息界面应方便用户对“中心站名称”、“中心站名称代码”、“海洋站名称”、“海洋站名称代码”、“海洋站站代码”、“海洋站经纬度”、“通信系统工作目录”等信息进行灵活修改和保存；

（9）海洋站水文气象自动监测系统软件应具备数据录入功能，对整日数据和小时数据按照站名分类、站点类型分类和日期分类的方式灵活组合，以方便实现数据的录入功能；

（10）为方便用户管理观测数据，界面应分别按整点特征值显示和按观测要素显示，内容包括：站名、站代码、日期、整点值和日极值及对应时间、原始数据，并能根据各要素最高、最低值进行动态显示变化曲线等。

水文观测项目日界以00时为界，能够显示当天00时23时的整点值及当天的日极值和原始记录；

气象观测项目日界以20时为界，能够显示当天21时20时的整点值及当天的日极值和原始记录；

潮汐高低潮判别应以相邻高低潮数据大于10cm且持续时间大于2小时及作为一对高低潮记录。

（11）对接收的数据进行初步质量控制，内容包括剔除粗大误差、测量值上下限检查、时间连续性检查、传感器不变性检查等；

（12）历史数据文件批量导入，支持数据批量修改；

（13）海冰状态计算；

★（14）支持Paradox/SQLSever数据库；

（15）海洋站水文气象自动监测系统软件应具备报表管理功能，可根据用户需求自动或手动生成月报文件和实时报文；

★（16）为便于用户操作，月报文件界面应明确划分标题区、数据区、选项区和功能区四个区域。其中数据区显示生成月报的具体内容；选项区可供用户选择生成的月报文件。应包括T011、T012、T021、T022、T023、T031、T051 、T052、T053和T054中的单个文件，也可以选择全部，一次性生成所有文件；功能区应提供配合月报生成的功能选项，如选择生成月报的日期，设置标题记录等。标题记录是月报表的表头，用户可根据本站各观测要素的具体情况，依据海滨观测规范，手动设置各表的标题记录；

▲（17）支持TCP/IP协议通信传输，预留向数据传输网传输数据的接口；

★（18）数据处理控制子系统与气象、温盐潮位、波浪子系统的通信方式可选RS232/422/485、网络、3G、北斗等；也可支持多路通信能力，可在以上几种通讯中方式任意组合同时使用；

★（19）与海洋站目前运行的系统数据格式兼容,并具备持续升级能力。

5、数据发送通信机

NOVO-7479工业级PCIMG标准：第四代智能英特尔 酷睿 i7 处理器4790 四核处理器；

Windows 7中文版操作系统,office办公软件；

机箱：4U工业机箱／4PCI／附加前后置USB接口

主板：6172VE，845GV芯片组、板载、显卡、网卡

内存：16G,DDR3

存储：500G硬盘

光驱软驱：DVD刻录光驱

鼠标键盘：光电键盘、鼠标套装

显示器：21.5吋液晶显示器

工作温度：0℃～45℃

存储温度：-20℃～55℃

6、UPS不间断电源技术指标：

<1>额定容量：3KVA；

<2>输入电压范围：120～275V；

<3>频率范围：6～64Hz  50/60HZ自适应；

<4>输入功率因数：>0.99；

<5>输出电压范围：220×（1±1%）VAC；

<6>输出频率范围：市电模式时(46～54)Hz / (56～64)Hz (与输入市电频率同步)；电池模式时 (50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz；

<7>输出电流峰值比：3：1；

<8>输出额定功率因数：0.8；

<9>超载能力：Load< 105%；

<10>外形尺寸：≤240mm×500mm×460mm（W×D×H）；

<11>重量：≤20kg。

7、百叶箱

材质：玻璃钢

内部尺寸：≥880mm（高）×720mm（宽）×780mm（深）

百叶片与水平面的夹角：45°

重   量：≤35kg

性能：耐腐蚀、防强风、雪、雨、防太阳及其它辐射的能力，具有热容量低，通风性能好的特点。

正常使用寿命为5年。

8、采集器保护箱

材料：不锈钢材质

尺寸：≤800mm×320mm×1350mm

内装水文气象数据采集器、信号防雷接线箱、多功能通讯控制箱及蓄电池。蓄电池与数据采集器之间安装隔离板。保护箱顶部应该有一遮阳板。

9、水位计保护箱

材料：不锈钢材质

尺寸：≤1200mm×1200mm×800mm

内装浮子式水位计，保护箱顶部应该有一遮阳板；保护箱两侧开通风孔，便于散热通风，保护箱开口向上，便于仪器安装布放。

10、安装配件套

含温湿支架、数字型接线盒、200米5芯电缆、风支架等

11、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温盐度传感器 | 2套 | 检定证 |
| 2 | 温盐传感器专用浮子 | 2套 | 每站1套 |
| 3 | 安装配件套（温湿支架、数字型接线盒、电缆（200米）、风支架等） | 2套 | 每站1套 |
| 4 | 北斗卫星电源 | 2套 | 中心站用 |
| 5 | 数据接收处理机 | 2套 | 6#、7#各1套 |
| 6 | 数据接收处理软件 | 1套 | 两站通用 |
| 7 | 数据发送通信机 | 2套 | 6#、7#各1套 |
| 8 | UPS电源 | 2套 | 6#、7#各站一套 |
| 9 | 百叶箱 | 2套 | 每站1套 |
| 10 | 采集器保护机箱 | 2套 | 800X320X1350mm |
| 11 | 水位计不锈钢保护箱 | 2个 | 1200X1200X500mm |

▲此招标的设备均为海洋水文气象自动观测系统的备件，因此竞标产品必须与本单位现用的CZY1型自动观测系统兼容。

▲水温盐度传感器具有法定检定机构出具的证书。

说明：以上技术要求中，加★项为必须满足项，有一项不满足即视为未响应招标要求，做投标无效处理。加▲项为重要参数，有一项不满足则加重扣分。

（二）商务要求

1.质量保证

1.1所有仪器必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

1.2设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

1.3对于影响仪器正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

1.4所有产品、仪器提供出厂合格证等质量证明文件。

1.5所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

2、安装调试

2.1、免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，仪器所有技术参数经检验应符合招标文件及其投标文件的具体指标。

2.2、投标人应免费提供设备全套技术资料，包括但不限于满足仪器安装、使用和维护的技术文件，如: 仪器和附件装箱清单、仪器质量合格检定证明文件、仪器保修服务卡、仪器中英文使用说明和维护手册等。

2.3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

2.4、投标人须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

3.售后服务要求

3.1、保修期：仪器验收合格后保修期一年，质保日期从验收报告日起计算，一年内负责免费维修（即是由投标人提供的包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。

3.2、保修期之后的售后服务：保修期之后，制造商的维修机构保证终身为用户提供技术咨询和服务；当仪器发生故障时，制造商承诺已成本价收取维修费用，备品备件费用参考招标文件或合同。

3.3、当故障发生时承诺在4小时内响应，48小时内人员到场。

3.4、投标人承诺每年为用户进行一次技术巡检，并免费提供系统升级服务。

4. 交货时间和地点

4.1 交货时间：合同签订后10天内交货。

4.2 交货地点：采购人指定地点交货，厂家一次性指派专人送货，并现场点验签收。

5.付款方式（具体以签订合同为准）：

合同签订生效后10个工作日内，采购人凭等额发票向中标人支付合同总金额的30%，仪器安装完成并验收合格后10个工作日内，采购人凭等额发票再向中标人支付合同总金额的70%。

6.验收：由采购人组织，中标人配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。