购置医院设备一批

招 标 文 件

采 购 人：海南西部中心医院

项目名称：购置医院设备一批

招标编号：HNLZ2018-103

代理机构：海南立正招标有限公司

2018年04月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	5

第二章  投标人须知	7

第三章  用 户 需 求 书	14

一、项目概况	14

二、采购清单及分包	14

三、产品技术参数等要求	15

四、其他要求	32

第四章  评审办法和程序	33

一、评审办法	33

二、初步评审（资格性审查和符合性审查）	33

三、详细评审	34

附表1：资格性审查表、符合性审查表	35

附表2详细评审：综合评分表（A、B、C、D包）	36

第五章  投标文件内容和格式	37

第六章  合同文本（参考）	50

- 第一章  投 标 邀 请 函

海南立正招标有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受海南西部中心医院（简称“采购人”下同）的委托，就购置医院设备一批（项目编号HNLZ2018-103）所需的相关服务或货物组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 招标项目

1、项目名称：购置医院设备一批

2、项目编号：HNLZ2018-103

3、用    途：海南西部中心医院工作需要

4、本项目分包情况：本项目分A、B、C、D四个包，情况如下：

| 包号 | 采购预算 | 采购内容及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 179.1万元 | 购置医院设备一批，具体采购内容及技术要求详见第三章《用户需求书》 |
| B包 | 132.5万元 |  |
| C包 | 37.35万元 |  |
| D包 | 47.5万元 |  |
| 注： 1、各包超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。 2、投标人同时投多个包时，须分包编制投标文件，分包进行投标，不接受多包合并投标，否则按无效投标处理。 |  |  |

- 投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

1、投标人资格要求：

1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年内任意1个月的纳税证明或者会计师事务所出具的近一个年度财务审计报告）；

3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意1个月的社保缴费记录复印件）；

4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5）如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）；

6）所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证，并提供证件复印件（加盖公章）；

7）如所投设备为进口设备，需提供设备制造厂商或国内总代理针对本项目的授权；（允许进口设备投标的产品详见用户需求书）

8）购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

9）本项目不接受联合体投标。

2、投标时必须提交以上相关证明资料。

- 招标文件的获取

1、发售标书时间：2018年04月16日08:30:00 — 2018年04月23日17:30:00。

2、发售标书地点：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

3、标书售价

招标文件售价500.00元/包（售后不退），报名费用在开标现场缴纳（现金）。

4、投标人提问截止时间：2018年04月24日17:30:00（北京时间）。

- 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间：2018年05月08日09:00:00（北京时间）。

2、投标文件递交地址：同开标地点。

3、开标时间：2018年05月08日09:00:00（北京时间）。

4、开标地点：儋州市公共资源交易服务中心 02 号开标室（儋州市迎宾大道怡心花园D15号商铺二楼）。

5、保证金到账截止日期：2018年05月08日09:00:00（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，投标保证金金额为：A包10000.00元，B包10000.00元，C包5000.00元，D包5000.00元，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

6、公告发布媒介：中国海南政府采购网、海南省人民政府政务服务中心网、全国公共资源交易平台（海南省）网、儋州市公共资源交易服务中心网、儋州市政务网。

- 其他

1、必须在海南省公共资源交易互联互通服务平台-市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式。当PDF电子版投标文件与纸质文件不符时，以PDF电子版投标文件为准，同时在PDF电子版投标文件上需要加盖单位的电子印章。

- 采购人、招标代理机构联系方式

采购人：海南西部中心医院

地  址：儋州市那大镇伏波东路2号

联系人：符先生            电话：0898-23835034

招标代理机构：海南立正招标有限公司

地  点：海口市蓝天路西12号世纪港B903室

电  话：13617583588

联系人：符工

海南立正招标有限公司

2018年04月16日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称及项目编号 | 购置医院设备一批 HNLZ2018-103 |
|  | 采购人 | 海南西部中心医院 地 址：儋州市那大镇伏波东路2号 联系人：符先生 联系电话：0898-23835034 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 | A包：179.1万元 B包：132.5万元 C包：37.35万元 D包：47.5万元 |
|  | 工期（交货期） | 签订合同后90天内 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 90 天内有效。 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金的金额：A包10000.00元，B包10000.00元，C包5000.00元，D包5000.00元。保证金到账截止日期：2018年05月08日09:00:00（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。（如系统问题导致未显示保证金到账记录的，须提供保证金托管银行出具的到账凭证） |
|  | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时电子版投标文件（PDF格式，不加密）随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。 |
|  | 投标文件的份数 | 纸质投标文件一式5份，固定装订，正本1份，副本4份。 电子版投标文件一式2份，光盘1份，U盘1份。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2018年05月08日09:00:00（北京时间），地点同开标地点。 |
|  | 开标时间及地点 | 2018年05月08日09:00:00（北京时间）； 儋州市公共资源交易服务中心 02 号开标室（儋州市迎宾大道怡心花园D15号商铺二楼）。 |

- 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南西部中心医院

1.2招标人（招标代理机构）：海南立正招标有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6如允许联合投标时（第一章的“投标人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7个工作日内未对招标代理机构提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  评审办法和程序

第五章  投标文件内容和格式

第六章  合同文本

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

7．投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清或者修改

8.l在投标截止时间至少15日前，招标代理机构有权以书面形式对招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与澄清或者修改公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的澄清或者修改公告为准。

8.3 投标人收到澄清或者修改公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标代理机构，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清或者修改要求修正投标文件，招标代理机构有权按照有关规定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。

11.2投标保证金采用的形式、支付地址和保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1投标文件一式5份，固定装订，其中正本1份，副本4份。同时提供电子版投标文件一式2份，光盘1份，U盘1份。（投标人同时投多个包时，须分包编制投标文件，分包进行投标，不接受多包合并投标，否则按无效投标处理）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件

14．l投标人应将投标文件正本、所有副本和唱标信封分别密封在三个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包，唱标信封一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，唱标信封内含：正本中“开标一览表”的复印件、电子版投标文件和投标保证金缴纳凭证复印件。封口处加盖骑缝章，封皮上均应写明：

致：海南立正招标有限公司 项目名称：购置医院设备一批 项目编号：HNLZ2018-103 包 号：（如有） 投标单位名称、联系人姓名和电话 注明：“请勿在开标时间之前启封”

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对其投标文件被错放或先期启封负责，并招标代理机构有权拒绝接受。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘、U盘。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

评标委员会一共5名成员，由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家（即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家）不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

18.1评标办法见“第四章 评审办法和程序”。

18.2关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

18.2.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3投标人为小型和微型企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）的情况：

18.2.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.2.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。

18.2.3.4监狱企业视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

18.2.3.5残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（规定格式见“财库〔2017〕141号”的附件），并对声明的真实性负责，否则无效。

如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站（见第一章中的“发布媒介”）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 供应商如认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（联系电话、地址等信息详见本《招标文件》第一章）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权不予受理。

20.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。递交的质疑相关材料应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的有关要求，并加盖公章，否则不予受理。提交的质疑材料应包含：质疑函、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（需法人签字并盖章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件、报名凭证复印件，以上材料需加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21．中标通知

21.l定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理服务费按照国家有关收费标准（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）进行计算，由中标人向海南立正招标有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

- 第三章  用 户 需 求 书

- 一、项目概况

采购单位: 海南西部中心医院

项目名称：购置医院设备一批

项目编号：HNLZ2018-103

工期（交货期）： 自合同签订之日起 90 天内

建设（交货）地点：采购人指定地点（海南省内）

## 二、采购清单及分包

注：下表的“备注”栏中未明确规定允许进口产品投标的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 是否需要授权？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1台 | 需要 | 允许进口产品投标 |
|  | 2 | 射频消融仪 | 1台 | 需要 |  |
|  | 3 | 多道生理记录仪 | 1台 | 需要 |  |
| B包 | 4 | 生物安全柜 | 1台 | 需要 |  |
|  | 5 | 连续性血液净化系统 | 1台 | 需要 | 允许进口产品投标 |
|  | 6 | 无创呼吸机 | 2台 | 需要 |  |
|  | 7 | 新生儿心电监护仪 | 2套 | 需要 | 允许进口产品投标 |
|  | 8 | 新生儿辐射台 | 2台 | 需要 |  |
|  | 9 | 胎儿/母亲监护仪 | 4台 | 需要 |  |
| C包 | 10 | 纤维鼻咽喉镜 | 3套 | 需要 | 允许进口产品投标 |
| D包 | 11 | 耳科动力系统 | 1套 | 需要 | 允许进口产品投标 |

## 三、产品技术参数等要求

（一）肝功能剪切波量化超声诊断仪

总体要求

1.适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性剪切波安全无创技术，以Kpa为单位的硬度单位量化显示每次检测的肝脏硬度值以便于评估肝纤维化程度。诊断和鉴别肝病患者所处的状态，广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认以及对肝硬化并发症的预测，肝移植患者的术后随访，对抗病毒疗效的跟踪评估都有重大意义。

2.便携设备：设备小巧，便于运输，能够满足外出携带使用。

3.设备通过五大指南推荐：世界卫生组织肝病指南，EASL临床实践指南、AASLD肝细胞癌诊疗指南、亚太地区慢性乙肝管理共识、中国慢性乙型肝炎防治指南。

4.根据超声波在肝脏组织内衰减程度，评估肝脏组织内脂肪变程度。

主机

外形尺寸：≤275mmx434mmx252mm（高x宽x长）

重量：≤8kg（含配件）

2个以太网RJ45接口

2个USB 2.0端口

DVI-I输出端口

测定探头的连接口

键盘的连接口

RS232串口

▲触屏，≥10.4英寸彩色液晶显示器

软件界面

软 件 要  求：

1 取样点定位     A模式，TM模式同步显示确定取样点的位置

2 压力显示       压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围

3 量化分析       软件自动分析测量结果

4 显示值         患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数

5 弹性图         弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性

6肝脏定位功能

7测量单位       硬度单位Kpa，dB/m

8硬度量程      （最小值）：1.5kpa/（最大值）：75 kpa

9测量精度        ≤±0.5Kpa

10存储           无存储

11报告           图形、数字报告

▲12报告打印       一体化式热敏打印机

13病例导出       不同格式数据输出

14病历管理       按时间批量删除 患者名单查询 检测结果查询

15病例搜索       按要求筛选病例

16软件版本       原厂正品.

探头

▲1一体化探头     同时实现定位和检测

2探头版本        3G

▲3兼容探头数量    2个

4探头自动选择功能

5工作状态指示    LED指示灯显示探头工作状态

6超声换能器      实时发射并接收超声波

7剪切波振动系统  发射瞬时剪切波

8取样体积        ≥3cm3

9探头种类        M XL

M探头（供成人使用；胸围>75cm，SCD<2.5厘米）

1传感器直径           ≤9mm

2传感器频率           3.5MHz

3剪切波频率           50Hz

4剪切波振幅           ≤1mm

5测量深度             25-65mm(皮下)

6实时监测             超声换能器实时发射、接收超声波

7超声波有效跟踪深度   ≥80㎜

8探头尺寸（长×直径）：≤158mmx52mm

9重量：≤0.5kg

10电缆：≥1.5m

11连接方式：推拉式

CAP测量（受控衰减参数）

▲CAP量程：100dB/m-400dB/m

CAP误差：≤5dB/m

配置清单

主机             含弹性检测模块

M探头           测量深度2.5-6.5Cm

说明书           中英文各一本

光盘             系统光盘一张

专用电源线

CAP              脂肪肝定量检测模块

台车             3层可移动专用台车

系统工作站       超声影像工作站软件500G内存，存储病例信息，连接用                   户信息系统

打印机            医用打印机

电脑              医用电脑，2G内存

显示器           高分辨率液晶显示器一台

（二）射频消融仪

1、功率输出≥ 75W, 步进为1W。

▲2、最小功率输出可以设置到1W。

3、导管进入病人后实时阻抗检测并显示病人实时阻抗。

▲4、负载阻抗检（监）测范围：0Ω～300Ω。

5、射频仪应具有高低阻抗保护设置窗口。

6、在阻抗检（监）测范围内低阻保护设置范围： 20Ω～80Ω。

7、在阻抗检（监）测范围内高阻保护设置范围：100Ω～300Ω。

8、具有两个实时温度显示窗口。

9、温度传感器自动识别。

10、具有故障自动检测故障代码报错提示功能。

11、数据双向通讯将显示参数传给多道生理记录仪显示的同时，能被多道生理记录仪所控制。

（三）多道生理记录仪

1、计算机系统：CPU：≥双核3.0、内存≥2G、硬盘≥1000G。

2、计算机操作系统平台： Windows7操作系统；

3、前置放大器:总通道数≥32个通道

4、心内增益控制：1、10、20、40、100、200、400mm/mv多档可选

5、前置放大器到计算机的信号传输：光纤传输；

6、多道生理记录仪的软件能控制心脏射频消融仪的参数设置及控制能量输出和停止。

7、多道生理记录仪的操作界面能显示心脏射频消融仪的实时面板界面，面板应与消融仪实物面扳一致.

▲8、单个心内插板的电极插孔数达到≥32个。

9、具有靶点分析显示功能。

10、具有波形相似度对比功能。

11、显示系统的控制屏和实时屏由一台计算机控制。

12、能发放刺激，内置程控刺激仪。

13、具有单道对比功能。

14、前置放大器任意心内插孔通过软件可实现任意心内单极标测。

▲15、产品的扩展升级：多导电生理仪能升级为心脏三维标测系统，满足以后升级需求，须提供本品牌现有的三维标测系统注册证或国食药局发放的三维标测系统受理通知书，否则视为不符合要求。

16、具有体表12选一（ECG OUT）模拟输出接口。

17、具有外置式刺激仪接口，内、外刺激软件可选。

18、具有生成设置程序的电极导管尾线连接到心内插板的示意图提示功能，防止导管尾线连接错误而导致误诊。

（四）生物安全柜

1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2、工作区宽度适合1-2人操作；

3、前窗10度倾角设计，方便操作；

4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

▲5、玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；

▲6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；

7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；

▲8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃；

▲9、电源线插头部分具有漏电保护功能，保证操作人员安全；

▲10、底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；

▲11、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行

12、风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定；

13、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

14、噪声：≤62dB（A）；

15、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

（五）连续性血液净化系统

| 一 | 主机 |
| --- | --- |
| 1.1 | 一体化整机和预连接管路，人体工程学设计 |
| 1.2 | 4个手柄推拉式电子秤（颜色标识） |
| 1.3 | ▲6泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案 |
| 1.4 | 2个夹管阀，允许治疗期间控制前/后稀释比率 |
| 1.5 | 全中文引导自助式操作系统 |
| 1.6 | 防静电装置：避免ECG心电图干扰；CF电器兼容 |
| 1.7 | 注册证，CE安全许认证 |
| 1.8 | ▲一体化条形码识别器自动识别安装耗材 |
| 二 | 操作屏幕 |
| 2.1 | ▲12英寸彩色液晶触摸式显示屏，引导式操作系统 |
| 三 | 治疗模式 |
| 3.1 | 可选择的CRRT治疗方式： |
| 3.1.1 | 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） |
| 3.1.2 | 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） |
| 3.1.3 | 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） |
| 3.1.4 | 缓慢持续超滤（SCUF） |
| 3.2 | 开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流 （HP）、血浆分离、置换、吸附（TPE）、ECMO等 |
| 3.3 | ▲在不更换、不手动分离管路下实行： |
|  | 前稀释CVVH/CVVHDF |
|  | 后稀释CVVH/CVVHDF |
|  | 前加后稀释CVVH/CVVHDF |
| 3.4 | ▲抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙 |
| 四 | 流速范围 |
| 4.1 | 血液流速：10-450ml/min；增幅:2-10ml/min |
| 4.2 | 透析液速度： 0-8000ml/h；增幅:50ml/h |
| 4.3 | 置换液速度：0-8000ml/h ；增幅:20-50ml/h |
| 4.4 | 废液速度： 0-10000ml/h |
| 4.5 | 血泵前泵（PBP）：0-4000 ml/min* |
| 4.6 | 患者脱水：0-2000 ml/h；增幅：5-10 ml/min |
| 4.7 | 精确度：±10% |
| 五 | 压力监测范围 |
| 5.1 | 精确度：±10% |
| 5.1.1 | 输入压：-250- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg |
| 5.1.2 | 回输压：-50- +350 mmHg，精准度：+/- 5 mmHg |
| 5.1.3 | 滤器压：-50- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg |
| 5.1.4 | 废液压：-350- +400 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg |
| 六 | 液体控制 |
| 6.1 | 液体平衡秤： |
| 6.1.1 | 具备4个电子秤，分别监测透析量、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量 |
| 6.1.2 | 称重范围：0-11kg；误差：±7 g （5200 g） 偏差值：± 0.14% |
| 6.2 | 直接静脉血液加温，避免产生气泡 |
| 七 | 报警及安全系统 |
| 7.1 | 具备5个压力传感器 |
| 7.2 | 按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术，降低凝血风险 |
| 7.3 | 抗静电装置，避免对ECG、监护仪的干扰 |
| 7.4 | 可临时中断循环程序，以适合危重病人 |
| 7.5 | 连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议，优化设计减少误报警 |
| 7.6 | 漏血探测器；当废液流速低于5500 ml/h时，Hct25%， 漏血≥0.35 ml/min；当最大废液流速时，HCT 32%，漏血≥0.50 ml/min |
| 7.7 | 超声空气探测器：探测单个气泡≥ 20 μl |
| 7.8 | 漏液探测器：监测漏液范围＜50ml |
| 7.9 | 配备后备电源：后备电源充满电的情况下，至少运行10分钟 |
| 八 | 耗材及管路安装 |
| 8.1 | 使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作 |
| 8.2 | 使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗 |
| 8.3 | 一体化预连接管路，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检 |
| 8.4 | 体外低血容量管路设计（60-189 ml），内置条形码，便于识别 |
| 8.5 | 可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式； |
| 8.6 | 无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝 |
| 九 | 加温器 |
| 9.1 | 直接静脉血液加温 |
| 9.2 | 控制温度：33℃- 43℃，连续可调：0.5℃/档 |
| 十 | 计算机网络接口 |
| 10.1 | 具备计算机网络接口RJ-45 以太网接口、RS-232 串口、USB2.0 插口，远程访问自动存档 |
| 10.2 | 可通过存储卡转移资料、存储不低于90个小时的治疗信息，自动存档＞5000个报警及治疗参数变更信息 |
| 10.3 | 软件操作系统可升级 |

（六）无创呼吸机

一、基本概况

1.设备名称：无创呼吸机

2.适用范围：用于低体重早产儿、新生儿、婴幼儿直至14岁以下的儿童鼻置CPAP通气治疗时使用。

3.设备用途：主要针对新生儿呼吸窘迫综合症（NRDS）、早产儿呼吸暂停、新生儿湿肺、肺水肿以及在气管插管拔管后的应用等。

二、性能要求：

1. 标准支架、加温湿化器和空气压缩机与主机为同一品牌;

2. 氧浓度、氧流量和压力值连续可调,分开直接设置参数，无需计算或者参照对照表；

▲3. 内置机械式空氧混合器，结合氧浓度的实时监测（系统氧电池保用两年以上），对用氧安全实现双重保证，尤其可避免早产儿，新生儿用氧不当造成的并发症；

4. CPAP调节精确度高，结合系统压力监测和安全阀充分保证了患者的安全；

5. 空气压缩机采用进口机芯，水分少、超低噪音；

6. 配备电控湿化器，有效提供加温湿化通气，保证系统的最佳湿化状态；

7. 轻质的管路和鼻塞，起到降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸功的作用，配合系统的固定装置，减少了对患者头面部的压迫和鼻中隔的损伤。

8.可选择电控加温湿化器，保证系统的最佳湿化状态；

▲9.主机头2个空氧混合器，可同时使用2个患儿，一边用CPAP，另一边用空氧混合给氧；

▲10.一机多用，集空氧混合、CPAP、经鼻加温湿化高流量通气、新生儿连接复苏器混合氧复苏四大功能于一身；

三、技术参数要求

（一）、主机参数

1.通气模式：CPAP模式

▲2.氧浓度调节(机械膜片式空氧混合器):     21%～100%；

3.流量调节:                   0～18升/分钟；

4.持续气道正压(CPAP)调节:     0厘米水柱～10厘米水柱；

5.压力监测:                   0～10厘米水柱；

6.氧浓度监测:                 21%～100%；

7.压力安全阀:              设备管路中压力超过调节参数1.5倍时,安全阀自动开启

8.气源提供:                 0.3MPa～0.4Mpa。

（二）、空气压缩机参数

排气压力                  ≤0.7MPa ；

输出压力                 0.3MPa ～0.4MPa ；

流量                    ≤70L/min；

整机噪音值  　           ≤52dB（A）；

电源:单向交流            AC220V 50Hz ；

整机额定消耗功率       ≤250VA；

外形尺寸                  500×480×450(mm)。

- 、湿化器参数

- 控制功能：无级自动温度控制(30℃～75℃)，
     保护功能：具有干烧、过热保护功能
     温度监测：数字温度显示0～75℃

使用温度： 30℃～37℃

最高温度：75℃

最大水量：280mL

最大流量：180L/min

最大工作压力：2kpa

进口：15mm F

出口：22mm M

四、报警

1.差压报警:        供氧压力差在0.05MPa～0.12MPa,声音报警；

2.电池低电压报警:  当电压降至6.8V±0.5V,LCD显示“LOW BATTERY”报警(声音报警)

（七）新生儿心电监护仪

1. 硬件结构

1.1国际知名品牌，设备先进新颖，必需为2014年1月以后上市的新产品

1.2主机与显示屏为一体化设计，节省空间。

1.3专业彩色12英寸TFT医用显示器，分辨率不小于分辨率1280*800；

▲1.4 触屏操作，且必需能用棉签直接操作，减少交叉感染

1.5整合式电源，无需电源适配器

2. 模块化设计

▲2.1监护仪基本测量参数为模块化设计

2.2基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运。

▲ 2.可选配可视化基本参数监测模块

2.3.1监护仪基本测量模块屏幕 ≥3.5寸，触摸屏操作；必需能显示同屏12导联心电。

2.3.2当基本测量模块接入监护仪主机时，监护仪主机屏幕和基本测量模块屏幕必需能同时操作与查看。

2.3.3	当基本测量模块接入监护仪主机时，监护仪主机屏幕和基本测量模块的屏幕必需能同时显示患者不同的监测参数内容。

2.3.4在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，可直接将基本测量模块作为独立的监护仪转运使用，实现病人数据全程无缝衔接。

2.3.5通用于所有同品牌监护仪，可储存48小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等）。

▲2.4可选配置呼气末二氧化碳监测、双有创血压监测，Picco连续心排量，右心热稀释法心输出量(C.O.)测量功能的组合模块。

2.5 以上监测模块,可直接接入到任意一台同品牌监护仪上使用。

3.用户界面

3.1内置用户界面≧ 8种，含麻醉，ICU，新生儿，心脏专科等。

3.2波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

3.3动态波形大小调整。特定显示区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间。同时用户也可自定义通道所显示的参数类型，个数及顺序。

▲3.4监护仪具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染。

4. 测量性能及软件

4.1  监测参数类型：每台监护仪必需具有十二导联心电/呼吸、血氧饱和度/脉搏、无创血压；

▲4.2   心电监测

4.2.1  监护仪主机心电监测时可用≤5个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。

4.2.2  每台监护仪配置多导联高级心律失常分析软件(≥22种心律失常)，必需提供房颤分析功能。

4.2.3  12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

4.2.4  12导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

4.2.5  监护仪必需提供连续的QT/QTc测量，非间断测量。

4.3   无创血压必需具有 ≥ 4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合）。

4.4  血氧饱和度监测采用傅立叶伪差抑制技术，提供灌注指示。可升级为单台监护仪能同时监测单个患者两个部位的血氧饱和度值，且提供不同的标名，并可自动计算两个部位血氧饱和度的差值。

4.5  有创压力：具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明。  4.5.1 测压范围：-40至360mmHg。

4.5.2 在测定IBP的同时，使用≤1根动脉导管获得脉搏压力变异值（PPV），节约科室成本。

▲4.6 可选配心输出量监测

4.6.1 PICCO连续心排量监测和右心热稀释法心输出量(C.O.)监测可由一个高级模块整合，无需分别通过单参数测量模块实现。

4.6.2 心输出量可监测血温（Tblood）、心输出量（C.O./C.I.）、连续心输出量（CCO/CCI）、全身血管阻力（SVR/SVRI）、每搏量/每搏指数（SV/SI）、每搏输出量变异（SVV）、左室收缩力指数（dPmax）、心功能指数（CFI）、脉压变异（PPV）、胸内血液容积（ITBV/ITBVI）、血管外肺水（EVLW/EVLWI）、总体舒张末期容积（GEDV/GEDVI）、肺血管通透性指数（PVPI）、总体射血分数（GEF）等。

▲4.7可选配呼气末二氧化碳监测使用主路法监测，避免采用旁路法监测产生的偏差与耗材。

4.8具有≥48小时表格与图形趋势。

4.9监测成人，儿童，新生儿，并具备相应软件

4.10 报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。

4.11 配有临床决策支持系统，配合临床医护人员快速做出决策。

4.11.1可使用箭头方式显示监测参数变化趋势。

4.11.2可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度。

4.11.3可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势。

配置要求

新生儿心电监护仪，2套；

高端插件式多参数监护仪主机，2台；

多功能测量服务器，2个；

12导心电功能及附件，2套；

血氧饱和度功能及附件，2套；

无创血压功能及附件，2套；

（八）新生儿辐射台

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤600VA

3、设置温度与皮肤温度分屏显示；

▲4、独立的超温保护系统；

5、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

6、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

7、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

8、前面板具有温度校正功能；

9、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

▲10、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

▲11、具有数据储存功能；

12、具有APGAR评分计时功能，APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′

50″～10′时发出声光提示；

13、具有RS-232接口。

14、控温方式：预热、手控、肤温三种控制

15、肤温控温范围：32℃～37.5℃

16、肤温显示范围：5℃～65℃

▲17、控温精度：≤0.5℃

▲18、皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃

19、床面温度均匀性：≤2℃

20、辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

21、婴儿床倾斜角度：三档可调

22、基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机脚。

（九）胎儿/母亲监护仪

1. 整机：

1.1   监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM），母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

1.2   ▲可选配无线探头

1.3   ▲有线探头支持一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；可选无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放

1.4   飞梭和硅胶按键两种操作方式；

1.5   易装纸结构，不用喂纸；

1.6   机顶报警灯柱，人性化报警设置：三级声光报警，范围、声音大小可调，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率报警可调整报警延迟；

1.7   双胎心率重合报警(SOV) ，母胎心率信号重合验证；

1.8   回顾报警功能，可回顾最近的50条报警信息；

1.9   ▲60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.10  模块化结构，方便升级；

1.11  内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

1.12  具有查找监护记录功能；

1.13  可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

1.14  ▲专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

1.15  在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息

1.16  通过欧盟CE认证。

1.17 ▲通过美国FDA注册

2. 显示：

10.1英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，90度角度内任意翻转。

良好的人机对话界面，多种界面可选；

胎心率120-160bpm正常范围区域标识（可调）

监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

3. 胎儿监护指标：

有线探头：

3.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

▲超声工作频率：1MHz         ▲超声波束声强：Iob<1mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

3.2  宫缩压力：▲ 无凸点探头设计， 0-100相对单位     分辨率：1%

3.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

4. 母亲监护指标：

4.1   心电          导联选择：三导

心率范围：30-240次/分     测量精度：±2bpm

4.2   无创血压     测量方法：振荡法无创测量

计量单位：mmHg/Kpa可选    测量方式：手动/自动

4.3   血氧饱和度   显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值

测量范围：50%-100%

4.4   呼吸         阻抗法

测量范围：0rpm-120rpm

4.5   脉率    显示范围：30bpm~240bpm

4.6   体温    显示范围：0°C ~ +50°C

5. 打印：

5.1  ▲内置式150/ 152mm宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

5.2  打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

5.3  支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，具有打印倒计时功能；

5.4  支持每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

5.5  自动评分结果

5.6  打印记录母亲监护参数：血压（收缩压、舒张压和平均压）、血氧、呼吸率，母亲心率；

5.7  NIBP省纸打印

5.8  打印结束后声音提示

（十）纤维鼻咽喉镜

1、更多的成像纤维可提供较大尺寸的清晰影像；

2、视野方向：直视，视野范围≥85°；

3、景深5-50mm；

4、先端部外径≤4.8mm；

5、插入部外径≤5mm；

6、有效长度≥365mm；

▲7、钳子管道内径≥2.2mm；

8、先端部弯曲角度：向上≥130°向下≥130°

（十一）耳科动力系统

主机一机多用，可针对不同手术需要同时接驳鼻刨削，80000转耳钻，微型打孔钻，切割往复锯，取皮机，克氏针等。

大屏幕液晶显示，即使在光亮度极低的情况下也能看清，可同时显示转速，冲水量，旋转频率和方向。

耳钻转速可在500-80000转/分间数字化调节。

冲水泵主机一体化设计，方便使用，3档流量可在30-130毫升/分间数字化任意调节。。

无碳刷马达，马达及连线均可高温高压消毒，并经久耐用。

可连接不同长度（70mm,95mm,125mm）的手柄，适用于耳科，脊柱，神外，手足外科和鼻颅底等手术,可连接电子耳蜗专用手柄。

马达采用风冷技术，减轻手柄重量，并降低二次污染。

可接所有品牌标准直径（2.35MM）的钻头，可连接国产钻头

配置单

1.主机系统                                      1套

2.高速耳钻马达及导线                            1套

3.70cm直手柄                                   1只

4. 70cm弯手柄                                  1只

5.微钻马达及手柄                               1只

6.弧形切割锯手柄                               1只

7.各型号钻头                                   30根

## 四、其他要求

1、验收要求

按国家有关规定标准，以及招标文件的质量要求和技术指标、中标方的投标文件和承诺、及采购合同的约定进行验收

2、质保期

验收交付之日起 2年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。

3、售后服务要求

（1）整体项目提供二年的免费维护维修，设备按原厂商标准提供维护维修。

（2）提供2年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，每年内定期回访每年不少于4次，免费提供技术培训，并提供甲方要求的所有培训资料，所有装备超过2年保修期后，五年内维修只收取零部件成本费。

4、安装、调试和培训要求

投标人应对本项目采购的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握应用软件的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、知识产权

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则做侵权废标处理。

# 第四章  评审办法和程序

## 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、初步评审（资格性审查和符合性审查）

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行审查。只有对“资格性审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

## 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“综合评分表”（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章 投标人须知 18.2“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。

### 附表1：资格性审查表、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人审查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 是否符合招标文件第一章投标人资格要求 |  |
| 2 | 投标文件的密封情况及份数 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否按招标文件要求提交缴纳投标保证金 |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |
| 5 | 投标报价 | 是否超过最高限价或预算金额 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人审查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 2 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |
| 3 | 交货期（工期） | 是否符合招标文件要求 |  |
| 4 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合以上要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

### 附表2详细评审：综合评分表（A、B、C、D包）

| 评估要素 | 主要评估内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  | 30分 |
| 技术、商务分 | 1、技术参数等响应情况 | 投标人提供的产品响应情况与招标文件用户需求中的“技术参数等要求”进行点对点比较，全部满足招标文件要求的得55分，带▲的指标不满足每条扣4分，其它指标不满足每条扣2分，扣完为止 | 55分 |
|  | 2、项目方案 | 根据投标人的项目方案（包括但不限于：交接货、安装配置、验收调试、操作培训、售后服务等方案）的可操作性及详细程度进行评分：优：8~10分；良：5~7分；一般：1~4分。 | 10分 |
|  | 3、投标文件制作 | 投标文件制作情况(包括商务、技术、服务承诺等编制情况)：优：5~4分；良：3~2分；一般：1分。 | 5分 |
| 合计 | 综合得分 |  | 100分 |

- 第五章  投标文件内容和格式

一、投标文件的封面：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

包    号： （如有分包）

投 标 文 件

【正本/副本】

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

二、投标文件的格式和内容

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

资格性审查表各项页码索引表

符合性审查表各项页码索引表

综合评分表各项页码索引表

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 投标函（表3）

- 政府采购供应商承诺书（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介：如简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

- 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标人资格要求（表7）

- 产品规格、技术参数响应表（表8）

- 项目技术、服务等方案

- 投标人认为需要提供的其他材料

三、注意事项

1、为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人应针对本招标文件第四章中“资格性审查表”、“符合性审查”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。用于唱标的“开标一览表”须与投标文件正本中的“开标一览表”内容保持一致，否则视为无效报价。

2、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

3、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

资格性审查表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

符合性审查表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

表1、开标一览表

项目名称：购置医院设备一批

招标编号：HNLZ2018-103

金额单位：元

| 包号 |  |
| --- | --- |
| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 工期（交货期） |  |
| 建设（交货）地点 | 采购人指定地点（海南省内） |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。

表2、报价明细表

项目名称：购置医院设备一批                        招标编号：HNLZ2018-103

包号：

| 序号 | 采购品目名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：用户指定； 报价总计：（小写）￥ 元 ； （大写）人民币 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

表3、投标函

致：海南立正招标有限公司

根据贵司购置医院设备一批（项目编号为HNLZ2018-103）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交纸质投标书正本   份，副本  份；电子投标文件U盘  份，光盘  份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  90 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表4、儋州市政府采购供应商承诺书

儋州市政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任：

一、提供虚假材料谋取中标的；

二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

四、向招标采购单位提供其他不正当利益的；

五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

六、开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

七、中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

九、无正当理由，拒绝履行合同义务的；

十、无正当理由放弃中标（成交）项目的；

十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

十二、与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

十三、无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

十四、恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位：（公章）                 全权代表：（签字）

地  址：                          邮  编：

电  话：                           日  期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       _职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南立正招标有限公司

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南立正招标有限公司组织的购置医院设备一批（项目编号为：HNLZ2018-103）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人：  （签字）

受托人：  （签字）

委托单位：    （公章）

年     月     日

表7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南立正招标有限公司

为响应贵公司组织的购置医院设备一批（项目编号为： HNLZ2018-103 ）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

注：提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字）            职务：

日期：

表8、产品规格、技术参数响应表

项目名称：购置医院设备一批

项目编号：HNLZ2018-103                     包号：

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 采购品目/内容 | 原技术规范条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明（＋/-/=） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应

表9、制造厂商授权书（如有）

海南立正招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）制造/生产的            （货物名称），                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述产品参加海南立正招标有限公司组织的购置医院设备一批（项目编号为  HNLZ2018-103）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商投标则无需提供此授权书。

- 第六章  合同文本（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                项目（项目编号:      ）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 建设项目（设备） | 技术指标 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点（海南省内）。

三、付款方式

1、签订合同后甲方在30天内预付合同总额的30％，即人民币 ****（¥****0元）；设备安装、培训验收合格后，甲方在30天内向乙方支付合同总额的65％，即人民币****整（¥***元）；剩余5％作为质保金，在质保期满1年后，甲方在30天内向乙方支付合同总额的5％，即人民币 ****  （¥****元）。

（2）付款方式：现金支付或汇入乙方指定账户；乙方指定账户信息：

开户名称：********

开户银行：*******

账    号：********

（3）乙方及时为甲方开具货款发票

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下 3种方式处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、售后服务

1、整体项目提供二年的免费维护维修，设备按原厂商标准提供维护维修。

2、提供二年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，每年内定期回访每年不少于4次，免费提供技术培训，并提供甲方要求的所有培训资料，所有装备超过二年保修期后，五年内维修只收取零部件成本费。

六、质量保证：我公司保证该产品为全新原厂正品，质量技术指标符合国家或地方颁发的质量标准和行业标准。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式五份，中文书写。甲方二份、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

甲方法定代表人（签字）：     	       乙方法定代表（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

开户账号：                             开户账号：

签约日期：     年   月    日　         签约日期：     年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：                      （盖章）

经办人：

年   月    日

【末页】