## Sheet1
定安县中医院中医康复设备购置需求书
采购单位：定安县中医院
序号 | 名称 | 参考技术参数、性能、规格等 | 数量
1 | 磁刺激仪 | 1、★产品不仅能用于中枢神经和外周神经的检测，也能用于精神科、神经科、康复科某些疾病的治疗或辅助治疗；（适用范围应明确具体适用的科室名称或具体疾病的症状，以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准） 2、刺激频率：0-50Hz可调;（范围越大，优先选择）； 3、★冷却系统为惰性液态内循环冷却系统； 4、刺激线圈：能实现双面双向刺激 5、最大刺激强度不低于6Tesla（或双向波单边磁刺激强度不低于4T）； 6、刺激强度1.5-6Tesla连续可调； 7、磁感应强度最大变化率：40KT-80KT； 8、脉冲上升时间：50μs±10μs 9、★输出脉冲宽度：340μs±20μs(或双向波单边磁刺激强度不低于260μs） 10、电脑操作管理方式，能实现： 10.1、a)硬盘储存、USB储存； 10.2、b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出； 10.3、c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。 11、一体式可推移整机结构： 11.1、a)静音脚轮设计； 11.2、b)可固定线圈支架； 12、具备触发输入输出通用接口。 13、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。 14、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485等质量体系认证。 15、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。 16、产品上市至少3年以上，省内采购使用用户数量不低于3家，提供用户名单。 17、提供壹年免费保修终身服务，24小时内解决出现的问题；如果5天内不能解决问题，提供备用设备。 18、负责上门安装、调试、维修和技术支持。 19、现场技术操作培训，保证使用人员正规操作设备的各种功能 20、负责软件免费升级 | 1
2 | 紫外线治疗仪 | 1、★紫外线辐射：254纳米 其光谱≥85%（短波） ； 2、紫外线辐射强度： 2.1、体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥10mW/cm2 2.2、体表灯管强度（灯管距照射部位3厘米）≥10 mW/cm2 3、功率：≤60VA。 4、治疗计时范围：1—999秒（可调） 5、安全类型：1类B型。 6、熔断器：5×20BX 1A(2只)。 7、使用条件：环境温度：5℃ ～ 35℃；相对湿度：≤85%；电源：220V±22V 50Hz±1 Hz。 8、★液晶显示：中文数字同步显示 9、★体表照射器进口反光板配置。 | 1
3 | 下肢关节康复器(髋膝关节) | 1、大容量CPU全微电脑智能设计，中文/英文双路显示和控制（带手控器）。 2、具有全程长度和膝关节角度控制方式，角度控制精确。 3、具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能，安全可靠。 4、康复器接通外电源（电源开关开），机器显示器先出现上一次的设定数据。使用操作者可以根据具体情况改变原设定数据。 5、康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。 6、康复器的调节范围： 6.1、a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125° 6.2、)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。 7、康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 8、康复器整机工作噪音应不大于65dB。 9、康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（共9档）。 10、康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。 11、康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。 12、康复器输入功率为70VA。 13、额定工作电压：220Vac±22Vac | 1
4 | 关节持续被动活动仪(肩关节) | 1、微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。 2、微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。 3、大屏幕液晶背光显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。 4、大范围关节活动度，活动范围适应性增大，充分考虑了医疗治疗需要。 5、采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。 6、运动方式可在水平、垂直面方向转换，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节的前曲、后伸、上举位、外展、内收等各种活动方式。较好地实现了肩关节的被动康复运动。 7、关节角度活动范围：0°—150°； 8、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s； 9、电源：220Vac±10%，50±1Hz； 10、功耗：≤60W。 | 1
5 | 超声波治疗仪 | 1、超声工作频率：5cm2: 1.0MHz/3.2MHz；10cm2：1.0MHz；1cm2：3.3MHz； 2、★治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头； 3、连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换； 4、接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态； 5、输出模式：持续型、脉冲型； 6、时间性峰值/平均强度比：10:1，5:1，2:1； 7、占空比：持续型 占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50%； 8、脉冲频率：100Hz； 9、脉冲宽度：1、2、5ms； 10、最大有效声强：≥2.4W/cm ²； 11、★波束不均匀性系数：5cm2：≤2.1（1.0MHz）/≤2.6（3.2MHz）；10cm2：≤2.6；1cm2：≤1.2； 12、治疗时间：0-30分钟，可调； 13、重量：≤1.7Kg； 14、输入功率：100～240Vac；50/60Hz，最大1.0A； 15、具备晶体表面治疗探头； 16、具备≤2.6的波束不均匀性系数RBN，减少刺痛； 17、具备可分离式探头连接线，便于更换不同尺寸探头； 18、具备IPX7等级防水治疗探头，可实现水下超声； 19、具备蓝色LED指示灯实时接触不良报警功能； 20、具备1MHz和3MHz双频实时切换功能，无需更换探头； 21、具备可选配锂电池； | 2
6 | 超短波治疗仪 | 1、输出功率：200W，允许偏差±20%。 2、工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。 3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4、使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。 5、工作制：连续工作4h。 6、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。 7、外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。 8、要求适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。 9、落地式移动方便，治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。 10、输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。 | 1
7 | 电针治疗仪 | 1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)； 2、输入功率:10.0VA； 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波； 4、输出脉冲路数：六路输出； 5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)； 6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％； 7、工作模式: 7.1、连续波工作模式:连续； 7.2、断续波工作模式:工作15s,停5s； 7.3、疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)； 8、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)； 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）； | 5
8 | 智能温热牵引系统 | 1、★“内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有5级可调。 2、颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有5级可调，温度精准控制。 3、颈腰牵配置，灵活配置治疗资源。 4、传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。 5、牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1~99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。 6、床体采用德国原装阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。 7、★牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。 8、腰背部床体凹凸截面设计。 9、★上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定带。 10、安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。 11、设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。 12、牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。 13、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。 14、独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。 15、全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。 16、自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。 17、颈椎牵引高度209cm，患者治疗更舒适。 18、训练参数：牵引力：1-99Kg，牵引时间：0-99秒，治疗时间：0-99分 19、牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引 20、输出通道：双通道 21、电源：a.c.220V 50Hz，功率：110VA | 2
9 | 深层肌肉振动仪 | 1、由振动仪产生的具有节奏性、高频率、有规律的机械按压，可以达到人工按摩无法企及的效果。 2、可用于缓解全身肌肉或局部肌肉痉挛。 3、可以促进血液循环和淋巴流动。 4、可以松弛挛缩肌肉，刺激较弱以及萎缩肌肉，有效促进肌肉力量平衡，帮助患者恢复正确的姿势。 5、有助于扭伤、拉伤等软组织损伤的恢复。 6、可以促进肌肉恢复，强健肌肉和改善肌肉状态。 7、对结缔组织起到正面地修复作用，有助于保持其弹性。 8、★ 振动频率固定为36.7Hz，精度：±20％。振动次数：2200次/分钟。 9、振动头伸缩距离恒定，振动仪振动头伸缩距离为6.3mm，精度：±1mm。 10、振动头分为5种可选，直径分别为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm，精度：±1mm。 11、手柄直径：手柄直径41mm，更适合亚洲人的手型，便于操作。 | 1
10 | 多体位手法床(九段) | 1、采用高性能电机，安静无噪音； 2、九段位设计，各段位均可调节； 3、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换； 4、★环形脚控开关，医生可在床体周围任意位置调整床体电机，方便操作治疗； 5、扶手升降可调，可平面旋转360度，有三个固定位； 6、★抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适； 7、采用进口原装气动弹簧，使用灵活安全； 8、★支撑脚架：模具铸造成型，外观优美，坚固耐用。 9、大承载：170kg,其中患者135 Kg 10、床体尺寸：190cm（L）x 65cm（W） 11、升降高度：45cm — 90cm 12、头部断面折起角度：-60° — 45° 13、腰部断面折起角度：≥55° 14、腿部断面折起角度：≥20° 15、腿部分离断面折起角度：-75°— 40° 16、扶手升降范围：0 — 25cm 17、电源输入：a.c.220V 50 Hz | 1
11 | 电脑骨创伤治疗仪 | 1、适用范围：适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛； 2、主要构成：主机、磁耦合盘（脉冲磁）、皮肤电极（电刺激）及静电极板（静电场）组成； 3、显示方式：液晶显示界面； 4、★按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成； 5、★输出路（线）数：电刺激输出：2路（4线）；脉冲磁输出：1路；静电场输出：1路（2线）； 6、★治疗功能要求：同时具备内生电流疗法（电刺激）、磁热疗法（脉冲磁）、高压静电疗法（静电场）三种功能； 7、电刺激输出，治疗模式：8种； 8、电刺激输出，自动模式：模式1-7； 9、电刺激输出，手动模式：模式8； 10、电刺激输出，定组频率：4000Hz； 11、电刺激输出，动组频率：4000-4150Hz； 12、电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化范围：0-150Hz； 13、电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化周期：0-60S； 14、电刺激输出，手动模式下固定差频手动调节范围：0-150Hz； 15、电刺激输出，输出电流：≤100mA，逐档连续可调； 16、电刺激输出，开路电压：≤500V； 17、脉冲磁输出，治疗模式：4种； 18、脉冲磁输出，磁感应强度：11-53mT； 19、脉冲磁输出，磁场频率：2Hz-16Hz，8档可调； 20、★脉冲磁输出，热疗功能：37℃-42℃； 21、静电场输出，直流电压Ⅰ档：Ⅰ档：0V； 22、静电场输出，直流电压Ⅱ档：Ⅱ档：1000V； 23、静电场输出，直流电压Ⅲ档：Ⅲ档：2000V； 24、静电场输出，直流电压Ⅳ档：Ⅳ档：3000V； 25、定时范围：1-99min； | 1
12 | 交变磁场治疗仪 (骨质疏松治疗仪) | 1、集振动、温热、磁疗于一体； 2、床体采用人体工学的曲线设计； 3、磁环任意定位或自由移动，可进行局部治疗和全身治疗； 4、同步音乐让患者心情更放松； 5、三路独立输出通道，互不干扰； 6、电源输入：a.c.220V 50Hz ； 7、最大功率：1200VA； 8、系统处方：50个（正弦波35个，方波15个）； 9、用户处方：20个（正弦波10个，方波10个）； 10、磁场强度：磁环0~25mT；温振导子0~25mT； 11、波形：校正正弦波 — 方波； 12、调制频率：2~100HZ（正弦波）；5~1000HZ（方波）； 13、治疗时间：0~60min； 14、温振导子温度：35~55°C； 15、振动强度：3档（弱、中、强）； | 1
13 | 物理降温仪(全自动加压冷敷治疗仪) | 1、应用范围：可用于关节镜手术、骨创伤、急性软组织损伤、关节炎及关节术后的早期和急性软组织疼痛的康复治疗，同时对临床处理后的肿胀、水肿、血肿、关节积血、积液等疼痛有明显效果。 2、工作条件 2.1功率：300VA。 2.2环境温度：5℃～40℃。 2.3相对湿度：≤90%。 2.4大气压力：700hPa～1060hPa。 2.5电源：～220V±22V，50Hz±1Hz。 3、主机参数 3.1系统语言：中文。 3.2 加压冷敷参数： 3.2.1半导体全自动温控，清洁无污染。 3.2.2▲制冷温度在10℃～25℃之间，可调。温度显示误差：±0.5℃。 3.2.3空载降温：环境温度为25℃时，降低至最低设定温度10℃，时间：≤30 min。 3.2.4循环液体温度允差±1.5℃，步进值为1℃。 3.2.5工作压力：13kpa，允差±10%。 3.2.6适用部位：肩部、肘部、手臂、腰部、大腿、膝部、小腿、脚部。 3.2.7▲冰囊：为高分子医用材质，对人体无过敏，可透射X线。 3.3工作时间：定时范围为0～240min，调整级差为5min，定时允差±5%。 3.4正常工作时，噪音≤60dB(A)。 | 1
14 | 空气压力循环治疗仪 | 1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。 3、★结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。 4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。 5、★按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 6、工作腔数：4腔；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒工作。 7、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 8、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 9、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 10、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。 11、★治疗方案：共有6种内置组合治疗方案(包括预防DVT专用方案)，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 12、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 13、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 | 2