用户需求书

一、采购清单表：

| 采购品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 婴儿床 | 12 | 张 |
| 新生儿脉氧仪 | 1 | 台 |
| 新生儿经皮黄疸测试仪 | 1 | 台 |
| 胎心多普勒 | 2 | 台 |
| 抢救车 | 1 | 台 |
| 喉镜（成人） | 1 | 套 |
| 喉镜（新生儿） | 1 | 套 |
| 治疗车 | 1 | 辆 |
| 电脑查片仪 | 1 | 台 |
| 可视检耳镜 | 1 | 台 |
| 气垫床 | 5 | 张 |
| 双摇护理床 | 3 | 张 |
| 骨科电钻（实心） | 1 | 个 |
| 骨科电钻（空心） | 1 | 个 |
| 眼科AB超 | 1 | 台 |
| 经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪 | 1 | 台 |

- 参考技术参数：

（一）、婴儿床详细参考技术参数:

带轮婴儿移动床，全不锈钢材质，配输液架和蚊帐架，静音轮。规格：800x500x800mm；重约13公斤；

- 、新生儿脉氧仪参考技术参数:

1、尺寸：56*124*30mm

2、重量小于300g

3、手持式设备

4、工作方式：连续

5、输入电压：100~240VAC、50/60Hz

6、2000mAh碱性电池容量

7、关机延迟不大于10分钟

8、1800mAh锂电池容量

9、3.5小时充电时间

10、2.4寸彩色TFT显示屏

11、两种工作模式：连续监护模式、点测模式

12、测量参数：SpO2、PR

配置：

主机                  1个

血氧附件包            1个

血氧饱和度监护软件    1个

- 、新生儿经皮黄疸测试仪参考技术参数:

1、使用环境

（1）、温度范围：10℃～30℃

（2）、相对湿度范围：≤80%RH

（3）、大气压力范围：75kPa～106 kPa

2、性能参数

| 测量方式 | 通过特定波长光反射，蓝色光波(460nm)、绿色光波(550nm)比较 |
| --- | --- |
| 显示方法 | LCD显示屏 |
| 示值误差 | 00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL |
| 精密度 | RSD＜2% |
| 光源 | 氙闪光灯 |
| 电源 | 7号1.2V镍氢充电电池4节 |
| 测量次数 | 每更换一组新电池，约检测800次 |
| 重量 | 约157g（含电池组） |
| 尺寸(mm) | 175（长）×68（宽）×26（厚） |
| 校验盘 | 对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl |

3、装箱清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 校验盘 | 个 | 1 |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |
| 4 | 合格证 | 份 | 1 |

- 、胎心多普勒详细参考技术参数:

1、基本规格（Technical Parameter）:

（1）、外形尺寸（Dimension）:

1.1.主机（Body）198×108×168mm

1.2.充电器（Charger）85×61×50mm

(2)/仪器重量（Weight）:

2.1主机（Body）1.2kg

2.2充电器（Charger）0.4kg

2、技术参数（Specifications）:

(1)、超声工作频率（Ultrasonic Frequency）:2.5MHz±15%

(2)、综合灵敏度（Overall Sensitivity）:距探头表面200mm处≥90dB

(3)、输出超声功率（Output Ultrasonic Power）:<10mW

(4)、心率值显示误差（FHR Measuring Accuracy）:

在50次/分～230次/分范围内，误差±1次/分

(5)、连续工作时间（Continuous Operation Time）:≥8h

（五）、抢救车详细参考技术参数:

规格：850*520*930mm

1.主要由塑钢·ABS工程塑料结构组成:铝合金四柱承重；

2.ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，凹陷尺寸：528*476*12mm台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;

3.车体左侧：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒；

4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶；

5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线；

6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：508＊358*68mm两中抽面120mm内空：508＊358*110mm＊一大抽面240mm内空：508＊358*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为蓝色燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；

7.车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

（六）、喉镜（成人）详细参考技术参数:

1、光纤喉镜（成人） 特点：

（1）、咽喉镜叶片为高亮度光导纤维组合。

（2）、叶片由不锈钢制成，可在摄氏134 度高温消毒。

（3）、LED灯或氙气灯泡置于手柄前部。

2、技术参数：

（1）、电源：1.5V×2 (2 号电池)

（2）、灯泡:  LED灯泡 / 氙气灯泡: 2.5V/0.68A

（3）、手柄:中号，金属

3、标准配置： 叶片规格（弯片）：Mac2、Mac3、Mac4，各1 个，中号手柄1 个，塑料盒1 个；叶片长度: 112, 131, 154mm

（七）、喉镜（新生儿）详细参考技术参数:

1、光纤喉镜（新生儿）特点：

（1）、 喉镜叶片为高亮度光导纤维组合。

（2）、叶片由不锈钢制成，可在摄氏134 度高温消毒。

（3）、 LED或氙气灯泡置于手柄前端。

2、 技术参数：

（1）、电源：1.5V×2 (5 号电池)

（2）、LED或氙气灯泡: 2.5V/0.68A

（3）、手柄:小号/中号，金属

3、标准配置： 叶片规格（直片）Mill 0 、Mill 1，各1 个，小号/中号手柄1 个，

塑料盒1 个

叶片规格（直片）Mill 0 、Mill 1

叶片长度：Mill 0 （80）、Mill 1（90）

- 、治疗车详细参考技术参数:

645*445*900mm （内板实用长度54厘米x40厘米）  加厚ABS治疗车。为整体由ABS材质构成，稳定性好，不会生锈，静音轮，移动无噪音，没有光污染，ABS面易清理。

- 、电脑查片仪详细参考技术参数:

1、渐进多焦镜片测量

配置超级软件使渐进多焦点镜片的测量更简单快捷，可简单识别渐变多焦点镜片，同时自动切换测量画面。

2、绿色光谱测量光源

采用符合ISO 7944 规格的绿色测量光谱，不再需要ABBE 补偿。完全符合ISO 规定的电脑查片仪，

3、彩色显示屏

高亮度5.7 英寸LCD 彩色显示屏可在160度角范围内读数，不管操作者的身高如何，都能够从任何位置方便地观测到清晰的读数，触摸屏操作，简单快捷。

4、隐形眼镜测量

使用专用附件可轻松方便地测量

软\ 硬性隐形眼镜。

5、智能打印机

用户只需将打印纸放进装纸盒中，即可快速安装并自动出纸，自动切纸。

| 球镜度 | 0 至±25D（0.01D/0.12D/0.25D . 步长） |
| --- | --- |
| 散光度 | 0 至±10D（0.01/0.12/0.25D. 步长） |
| 散光轴向 | 0 °~180° 度（1 度步长） |
| 下加光 | 0 至13（水平）0 至 18（垂直） |
| 棱 镜度 | 0 ～ 10Δ（0.01D/0.12D/0.25D，步长） |
| 散 光模式 | MIX /-/+ |
| 棱 镜模式 | X-Y （直角坐标）, P-B（极线坐标），无显示 |
| 镜片探测 | 自动 / 手动 |
| 光源 | 绿色LED 535±5nm |
| 隐形眼镜测量 | 硬式/ 软式 |

- 、可视检耳镜详细参考技术参数:

1、产品特点

(1)、可更换不同窥头，可分别检查耳膜、鼻腔、喉头等部位

(2)、省去传统耳鼻科检查设备的高额成本，如光源机、CCD、监视器等

(3)、轻巧可携，适用于急诊室、门诊、病房、科研单位、法医出现场等多个场所

(4)、高清晰的图像。插入SD卡可储存多幅冻结图像，链接电脑可打印病例报告

(5)、3.5寸高清晰LCD液晶屏，边看边拍，角度色差小

(6)、可链接大尺寸监视器，实现同步观察

2、主要技术指标

| 运输和贮存环境条件 | 环境湿度 | -20℃∽+70℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 相对湿度 | 10%∽100% |
|  | 大气压力 | 500hpa∽100hpa |
| 电源电压 | AC110-220V 50Hz | 进液的防护程度 | IPXO |
|  |  | 防电击程度 | BF 型 |
| 电源 | 3.7V/2600mAh可充电锂电池 |
| 影像存储媒体 | microSD记忆卡, 最大可支持64G |
| 光源 | 自然白光LED |
| 像素 | 30万彩色 |
| 分辨率 | 高画质True 1920*1080p |
| 图像格式 | JEPG以及H.264（视频） |
| 端口 | USB接口，视频接口 |
| 与空气混合的易燃麻醉气体使用安全分类 | 不能再有与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉起情况下使用 |

- 、气垫床详细参考技术参数:

1、材      质 ： 乳胶

2、型      号 ： 球状型

3、气  泵  尺  寸：25×11×10cm

4、充 气 后 尺 寸：185×90cm

5、气 垫 床 结 构：130个气囊，26排5列

6、气  泵  重  量：0.79KG

7、气 垫 床 重 量：2.2KG

8、气垫床承重办： ≤135KG

9、功     率：≤20W

10、率交替充气时间 ：12MIN

- 、双摇护理床详细参考技术参数:

- 规格：ABS床头、喷塑床框、冷板喷塑床面

- 靠背折起角度可达70-80度

- 床体采用高频型钢焊接成型，结构合理、坚固耐用、表面经静电喷塑处理。

- 产品规格：外型尺寸：2000×900×530 （长×宽×床面高）

- 、骨科电钻（实心）详细参考技术参数:

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速1100转／分；

4．扭矩3.2牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤40dB；

9．温升≤25℃；

10、标准配置清单：

10.1．主机    1件

10.2．电池（BJ4001）       1节

10.3．充电器（BJ1002）     1只

10.4．消毒通道（BJ4004）   1只

10.5．钻夹头钥匙（BJ1005） 1把

10.6．包装箱               1只

11、选配件：

11.1．电池

11.2．麻花钻头

11.3．消毒盒（可防止动力在消毒过程中意外损坏）

- 、骨科电钻（空心）详细参考技术参数:

1、技术参数：

1.1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

1.2．采用进口电机；

1.3．转速900转／分；

1.4．扭矩3.8牛顿·米；

1.5．使用免消毒电池；

1.6．电池电压14.4伏；

1.7．铝合金外壳；

1.8．噪声≤40dB；

1.9．温升≤25℃；

2、标准配置清单：

2.1．主机                 1件

2.2．电池（BJ4001）       2节

2.3．充电器（BJ1002）     1只

2.4．消毒通道（BJ4004）   1只

2.5．钻夹头钥匙（BJ1005） 1把

2.6．包装箱               1只

3、选配件：

3.1．电池

3.2．扩髓软钻     ∮7.2；∮7.5～∮14.5

3.3．消毒盒（可防止动力在消毒过程中意外损坏）

- 、眼科AB超详细参考技术参数:

1、性能指标：

（1）、A超

1.1、探头频率：10MHz ，内置发光管

1.2、测量精度：±0.04mm

1.3、测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

1.4、测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼

1.5、IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

1.6、统计计算：平均值和标准差

1.7、存储：  可存储10次A超扫描结果

（2）、B超

2.1、探头频率：10 MHz静音探头

2.2、扫描方式：扇形扫描

2.3、放大功能：多级连续放大，实时放大

2.4、分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm

2.5、 B超几何位置精度：横向≦3%  纵向≦2%

2.6、探测深度： 60mm

（3）、玻璃体和视网膜增强功能

3.1、探头增益：30dB-105Db

3.2、扫描角度：53度

3.3、图像灰级：256级

3.4、伪彩模式：多种伪彩

3.5、测量类型：多组距离、周长及面积

3.6、图象后处理：多组伪彩处理曲线

3.7、电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出

4、其他

4.1、显示模式：B、B+B、B+A、A

4.2、所见提示：预置专家字典输入或手工输入

4.3、检索功能：多关键字检索功能

A/B超配置单

A/B超

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/B超主机 | 1 |
| 2 | 10MHz A超探头 | 1 |
| 3 | 10MHz B超探头 | 1 |
| 4 | 标定柱 | 1 |
| 5 | 脚踏 | 1 |
| 6 | 显示器 （LG 21寸） | 1 |
| 7 | 键盘 | 1 |
| 8 | 音箱 | 1 |
| 9 | 打印机 （HP1108） | 1 |
| 10 | A/B超影像工作软件 | 装入系统 |
| 11 | 用户手册 | 1 |
| 12 | 软件操作手册 | 1 |

- 、经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪详细参考技术参数:

- 整机要求：

1.1 投标设备产品注册证书载明的适用范围需包括出血性及缺血性脑血管病的康复治疗。

1.2投标产品治疗手段应包括经颅超声治疗和神经肌肉电刺激治疗两项技术

1.3 具有固化模式和自设模式两套治疗方案设置；自设模式下设置的各项参数可以储存；

1.4 7寸TFT触摸液晶显示屏；

1.5 台式结构，ARM嵌入式操作系统；

1.6 治疗开始前有自检功能，主机可对治疗头进行识别、检测和自动参数匹配；

1.7 治疗过程中具有对治疗终端（经颅超声治疗头和电极板）接触状态及输出剂量实时监测功能；

- 性能指标：

2.1 超声频率：800KHz

2.2 超声输出功率：1.2W

2.3 超声治疗头有效辐射面积：2.0cm²

2.4 超声输出模式：连续模式，脉冲模式；

2.5 占空比：10%～100%，步距10%；

2.6 电刺激频率：20～1000Hz，6档可调；电脉冲宽度100μs；

2.7 脉冲幅值：45V，可调；

2.8 电刺激输出模式：动力性（间歇输出），静力性（连续输出）。

3、配置要求：设备主机1台；经颅超声治疗头1副；电刺激导线2套；自粘电

极片40对；专用弹性头带20条；医用超声耦合剂2支。

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。