用户需求书

一、采购清单表：

| 采购品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 压力蒸汽快速生物阅读器 | 1 | 台 |
| 消毒供应中心医用纯水处理设备 | 1 | 台 |
| 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 |

- 参考技术参数：

（一）、压力蒸汽快速生物阅读器参考技术参数规格：

- 3M490压力蒸汽快速阅读生物阅读器用于121℃下排气,132℃预真空气压力蒸汽灭菌器。

- 自含式设计，采用嗜热脂肪杆菌芽胞，通过专门的荧光探测器检查其特殊酶的活力，快速判断培养结果。

- 自动倒计时，1个小时自动判读结果。

- 自动判读生物培养结果无需花时间校对。

- 电脑手机可远程监测培养结果。

- 每个培养孔独立显示计时及错误代码

- 防尘功能, 机器自带防尘盖

- 具有校验防伪标签

- 配有专用1小时极速生物指示剂挤碎器

10、自动报警功能，当检测到培养结果时，自动报警提示。

11、培养孔数目10个

配置：

快速生物阅读器        1台

生物指示剂挤碎器       1个

- 、消毒供应中心医用纯水处理设备参考技术参数规格：

1	技术要求

1.1	主体

1.1.1总容积：≥135L

1.1.2腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

1.1.3电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。

1.1.4腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

1.1.5主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

1.2	密封门

1.2.1门数量:1个。

1.2.2材质：	采用优质铝合金，厚度≥20mm。

1.2.3门开启方式:采用顶杆驱动式电动升降门。

1.2.4门板加热功能:加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。

1.2.5门板温度控制探头数量:≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

1.2.6门障碍开关:具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

1.2.7脚踏开关:具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

1.3	管路系统

1.3.1真空泵:采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

1.3.2真空泵相序保护器:设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。

1.3.3抽空控制阀:采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。

1.3.4管路材质:采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接

1.3.5过氧化氢加注方式:采用卡匣式加注；

1.3.6过氧化氢卡匣:卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%。

1.3.7胶囊计数记忆功能:卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

1.3.8胶囊灌装量:≤2.2ml,误差＜1%。

1.3.9加注控制阀门:采用进口电磁阀。

1.3.10过氧化氢提纯功能:具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。

1.3.11压力传感器数量:产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

1.3.12灭菌内室压力传感器1:采用进口产品，测量范围0~2700Pa，精度0.25%。

1.3.13灭菌内室压力传感器2:采用进口产品，测量范围0~101KPa。

1.3.14提纯压力传感器:采用进口产品，压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。

1.3.15油雾过滤器:产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。

1.3.16过氧化氢过滤器:产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。

1.3.17空气过滤器:过滤精度小于等于0.22μm。

1.3.18等离子电源:采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。

1.4	控制系统

1.4.1PLC：	采用PLC控制系统。

1.4.2显示屏：	采用5.7寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480，通讯速率≥19.2Kbps。

1.4.3打印机:采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。

1.4.4显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等。

1.4.5打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息；

1.5	程序系统

1.5.1程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序

1.5.2程序运行时间:	全循环≤50分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。

1.5.3卡匣信息检测系统:可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。

1.5.4倒计时显示:具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

1.6	整体参数

1.6.1装载方式：	上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。篮筐尺寸：690x390x60mm

1.6.2腔体尺寸：	75×45×40cm，矩形柜体，有效容积大。

1.6.3外形尺寸：	99×76×160cm,外形尺寸小，可通过绝大多数医院手术室门，安装、操作简便。

1.6.4设备重量：	400Kg

1.6.5设备功率：	3.8kVA

1.6.6操作高度:≤900mm，操作高度降低，特别方便女护士的操作，更加人性化。

1.7	性能指标

1.7.1灭菌能力:聚四氟乙烯管腔:直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔:直径1mm,长度500mm；

2	标准配置

2.1	主机	1台

2.2	不锈钢篮筐	2个

2.3	过氧化氢过滤器	1个

2.4	真空泵油	2升

2.5	漏斗	1个

2.6	打印纸 	1卷

2.7	纸塑包装袋/100mm	1卷:25米/卷

2.8	无纺布/ 800x800mm	1包：20张/包

2.9	无纺布 / 1200x1200mm	1包：20张/包

2.10 生物指示剂	15支

2.11 化学指示卡	100条

2.12 过氧化氢卡匣	5个

2.13 包装标签	300片

- 、消毒供应中心医用纯水处理设备参考技术参数规格：

- 源水水质：市政自来水管网水源。

- 产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。

- 工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

- 产水量：  1500  L/h

- 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。

- 系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

- 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

- 运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

- 系统具有应急控制措施：可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。

- 系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成反渗透及供水系统。

- 预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

- 预处理罐及控制阀选用进口品牌。

- 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- 反渗透系统采用进口反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

- 反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的进口优质产品并附有效证明。

- 纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

- 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

- 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

- 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

- 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

配置清单：

1	预处理系统

1.1	多介质过滤器

1.1.1	过滤器罐体：  材质：内衬ABS外绕FRP    1套

1.1.2	全自动控制阀：	  1台

1.1.3	滤料：石英砂+活性炭	      1套

1.2	软化过滤器

1.2.1	过滤器罐体：  材质：内衬ABS外绕FRP	   1套

1.2.2	全自动控制阀：  	1台

1.2.3	滤料：材质：阳离子树脂	   1套

1.2.4	PE溶剂箱： 容积：100L	  1套

1.3	保安过滤器

1.3.1不锈钢过滤器：	    1套

1.3.2	熔喷滤芯：材质：PP/过滤精度：5um	  3支

2 反渗透装置：出力：1500L/h    水利用率：60%	   1套

2.1	进水电磁阀：  	1个

2.2	高压水泵：    功率：380V/2.2kw	   1台

2.3	反渗透膜元件：   	6支

2.4	不锈钢膜壳：	   6支

2.5	电导率仪：      1套

2.6	产水流量计：		   1支

2.7	浓水流量计：       	1支

2.8	压力变送器：		   1支

2.9	冲洗电磁阀：     	1个

2.10	压力表：量程：0-1-3MPa	2支

3	纯水供水系统

3.1	纯水泵：功率：380V/0.75kw   	1台

3.2	压力包：	     1台

3.3	不锈钢纯水箱：容积：1500L    尺寸：φ1100×H2100（mm）  	1个3.4	压力变送器： 	   1支

3.5	纯水压力表：量程：0～1MPa	       1支

4	电控系统：控制方式：继电器自动控制  配套：智能压力控制器	  1套5	系统管道：UPVC卫生级管材	 	配套

6	设备不锈钢机架：尺寸：1350×750×1750（mm） 	1套

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。