# 第三部分  货物技术规范及要求

## 一、货物规格一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号 | 规格配置 | 申请数量 | 单位 | 申请单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 全自动血液粘度计：采用锥板式结构原理、全血粘度自动测试、血浆粘度自动测试 | 全自动血液粘度计：采用锥板式结构原理、全血粘度自动测试、血浆粘度自动测试 | 1 | 台 | 160,000.00 | 凤凰1 |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能恒温蜡疗仪：融蜡箱1600W、蜡饼制作箱1900W | 智能恒温蜡疗仪：融蜡箱1600W、蜡饼制作箱1900W | 1 | 台 | 110,000.00 | 凤凰1 |
| 3 | 中医器械设备 | 可升降排烟艾灸熏蒸中医治疗床：面料PU | 可升降排烟艾灸熏蒸中医治疗床：面料PU | 2 | 张 | 3,000.00 | 马岭2 |
| 4 | 医用X 线设备 | 彩色多普勒超声工作站：数据库采用SQL Server | 彩色多普勒超声工作站：数据库采用SQL Server | 2 | 套 | 50,000.00 | 河西1 |
| 5 | 医用高能射线设备 | DR工作站：兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理 | DR工作站：兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理 | 1 | 台 | 100,000.00 | 凤凰1 |
| 6 | 临床检验设备 | 全自动粪便分析仪：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分 | 全自动粪便分析仪：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分 | 1 | 台 | 350,000.00 | 高峰1 |
| 7 | 其他医疗设备 | 医用冰箱：容积319L | 医用冰箱：容积319L | 4 | 台 | 3,000.00 | 马岭1凤凰1金鸡岭1、高峰1 |
| 8 | 其他医疗设备 | 门诊治疗床：面料PU | 门诊治疗床：面料PU | 6 | 张 | 2,000.00 | 马岭6 |
| 9 | 其他医疗设备 | 纯水机40L/h：可同时制备RO反渗透水和DI去离子水 | 纯水机40L/h：可同时制备RO反渗透水和DI去离子水 | 1 | 台 | 40,000.00 | 河西1 |
| 10 | 其他医疗设备 | 便携式除颤仪：除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 | 便携式除颤仪：除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 | 2 | 台 | 50,000.00 | 高峰2 |
| 11 | 其他医疗设备 | 投影式红外血管成像仪：DLP原位投影，无激光 | 投影式红外血管成像仪：DLP原位投影，无激光 | 2 | 台 | 65,000.00 | 凤凰1、高峰1 |

二、规格和配置技术参数

附件1 、             全自动血液粘度计

规格和配置技术参数规格

1、粘度测量范围1 ~ 30 mPa﹒s

2、切变率范围1 ~ 200S-1

★3、温度控制：37℃±0.1℃

4、温度控制精度：±0.1℃

5、引用误差：≤±3%

★6、变异系数：变异系数≤±3%

7、样品用量：≤0.8ml

★8、测试功能：采用锥板式结构原理、全血粘度自动测试、血浆粘度自动测试

9、仪器特点

9.1、增加快速测量功能，可测牛顿液体粘度

9.2、采用进口永不磨损机芯部件

9.3、大屏幕液晶显示，便于观察

9.4、锥板稳态快测、灵敏度高、重复性好

9.5、自动测试、自动清洗、自动烘干

9.6、全中文操作，测试全过程均有提示

9.7、软件功能全面，操作简单

9.8、强大的数据管理系统，便于查询、统计

9.9、数据传输功能,存储结果数量不受限制

9.10、采用国际上最先进的SQL server数据管理系统强大的数据管理系统、便于查询、统计

9.11、可实现中央联网功能，其他用户可以直接调用检测仪器检测出来的参数

附件2 、              智能恒温蜡疗仪

规格和配置技术参数规格

1、技术参数：

1.1、电　　源：AC220V±10% 50Hz；

1.2、功　　率：融蜡箱1600W、蜡饼制作箱1900W；

1.3、容　　积：蜡箱60升，饼箱106升，误差不大于±10%。；

★1.4、蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存8盘蜡，可分成2区单独控温，蜡盘尺寸：470mm*300mm*30mm；

★1.5、空盘检测功能，自动搅拌功能，方便临床使用需求；

★1.6、显示方式：10.2寸彩色触摸液晶显示屏，可实时显示仪器工作状态；

1.7、温控范围： 室温～90℃、温控精度：±2℃ 温度均衡性：

蜡箱：温度恒温状态最低温度63℃与最高温度68℃差值不大于2℃；

饼箱：温度恒温状态最低温度49℃与最高温度52℃差值不大于2℃；

蜡饼：成品蜡饼各点温度差值不大于3℃；

1.8、工作模式：智能模式，常规模式

1.8.1、智能模式：7X24H按照设定程序控制，可以提前一周时间预约，可自动启动、融蜡、消

毒、保温；

1.8.2、常规模式：可对蜡箱进行一键急热、消毒，可对蜡饼箱一键急融；

1. 9、饼箱：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；

1.10、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染；

1.11、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，无指纹烦恼，内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便；

1.12、安全保护：4重安全保护装置（双重漏电、干烧、超温保护），确保使用更安全；

1.13、外形尺寸：1380mm*626mm*950 mm误差不大于±10%，左右结构，无需额外操作平台；

★1.14、蜡饼厚度选择：10mm、13mm、16mm、19mm、22mm。

★1.15、高温和紫外线消毒功能。

2、产品特点：

2.1、智能一键：可对融蜡箱进行预约加热、消毒，可对蜡饼箱一键急融。

2.2、一键急融：直接将用过蜡饼放入箱盘内融化，无需每次放回融蜡箱融化后再放蜡。

2.3、功效：蜡疗后，局部小血管扩张，可以改善血液循环、代谢和缓解肌肉痉挛的作用。随着局部涂敷石蜡温度的下降，体积可逐渐缩小10％左右，降低纤维组织的张力，增强其弹性。因此，蜡疗对局部又有柔和的机械压迫作用，从而防止组织内淋巴液和血液渗出，对关节具有消炎、止痛和消肿作用。对类风湿关节炎慢性期有较好的疗效。

附件3 、     可升降排烟艾灸熏蒸中医治疗床

1、面料：PU

2、床垫填充：海绵

3、颜色：棕色

4、材质：实木

5、尺寸：190*80*60

6、可升降

备注：头部有镂空

附件4 、         彩色多普勒超声工作站

1、数据库采用SQL Server；

2、复诊智能提醒功能；

3、登记界面设置自定义设置，只显示病人登记时常用的信息字段，可以隐藏不常用的病人登记信息；

4、医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告；

5、诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改；

6、专业采集卡，图像采集数量无限制，分辨率768×576，支持VIDEO、S-VIDEO信号。

7、支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集，能将图像采集到缓冲区；

8、支持缓冲区静态、缓冲区动态图像；

9、在任意界面下均可以采集病人的图像，不须到特定的窗口采集图像。

10、★在病历管理、报告编辑、图像处理、打印界面下均可以放大查看与采集当前病人的图像，不须到特定的窗口查看、采集图像。

11、★多种图像处理工具，如:校准图像、图像文字标识，图像放大缩小、图像截取、图像聚焦、图像测量、RGB通道调色、图像标注、图像翻转等。

12、可以在工作站中制作幻灯片，当前病人的所有图像可一次性加入到幻灯片中，幻灯片中包含病人基本资料，病历图像及检查过程与结论。图像测量中同一图片上的电子尺寸没有限制；

13、经处理的图像可保存，不可覆盖原图像；

14、可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式、历史病历方式、正常报告自动生成、正常部位描述自动生成等方式快速打印图文一体报告单；

15、诊断知识库：系统提供全面、专业的诊断知识库，按检查部位分类；

16、知识库结构包括：描述诊断术语、典型病历、正常报告、个人术语库、个人典型病历库；

17、★知识库编辑器：可以添加更新术语，增加典型病例，增加正常病例，增加目录，作废节点，还原节点等操作；

18、打印图像的数量、字数、页数没有限制；

19、★报告单能另存为图片文件或PDF文件等，方便输出携带。

20、★在编辑报告时，可在同一界面中比较当前图像和历史图像的区别；

21、集中预览或打印报告；

22、通过科室权限设置可以对数据进行分级管理；

23、常用统计报表：系统自带常规统计报表，如：诊断医生工作量、临床医生申请单、检查项目分类、设备工作量、诊断结果分类、费用分类；

24、报表设计：按照实际需求设计自定义报表；

24、统计结果图表化显示：表格、对照表、趋势图等多种方式显示统计结果，支持按需要自定义统计项目；

25、导出数据：数据列表页面下显示的统计数据都可导出，导出的格式为Excel文件。

附件5 、                 DR工作站

规格和配置技术参数规格

1、产品资质:

★1.1拥有自主知识产权，具有软件著作权登记证

2、功能特点：

2.1、全面支持DICOM 3.0和HL7标准；

2.2、兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理；

2.3、可直接导入所有符合DICOM3.0标准的影像数据；

2.4、支持双显示器、三显示器；

2.5、窗宽窗位的调整；预设值窗宽窗位值，并可自定义设置；快捷键调窗；

2.6、支持添加删除定位线，可以按序列添加；

★2.7、ROI分析：对矩形、圆形、任意多边形区域进行分析：最大值、最小值、平均值、标准方差、面积、周长等；

★2.8、支持心胸比值测量；角度、COBB角测量；

2.9、支持同时显示双窗宽/窗位；

2.10、支持多相机切换，预先设定胶片格式；

2.11、可以对图像增加中文和英文体位标识；

2.12、支持在一张胶片上同时打印多个病人的图像 ；

2.13、急诊突出显示；

2.14、历史诊断报告列表功能，医生可查看当前病人的历史诊断报告；

★2.15、支持修改痕迹功能；

2.16、报告模板分为：公共模板、私人模板；并可以按照使用频率自动调整模板排列顺序；

2.17、书写报告时，直接调出患者的历史检查结果和图像；

★2.18、直接刻录光盘，不用第三方程序；备份到光盘上的数据包含患者图像及对应的诊断报告。

3、配置单:

3.1、DELL商用机：19吋液晶显示器、双核CPU、4G内存、500G硬盘

3.2、D-Link 5口10/100M自适应交换机

3.3、黑白激光打印机

3.4、放射工作站系统软件（出厂时预安装）

4、售后服务要求：

4.1、提供全国免费400或800售后服务电话。

附件6 、         全自动粪便分析仪

工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

★2.核心技术：机器视觉技术：                                                                                         2.1、对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别；                                                          2.2、对胶体金检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断；                                                   2.3、对大便中有形成分自动进行识别与分类计数 ；                                                           2.4指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

检验项目：

3.1、镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；                                         3.2、理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；                                             3.3、粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目；                                                                   3.4、其他项目：可自动分析转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌等胶体金法检测结果。

送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本；

样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样（提供相关专利证书）

★6、粪便处理器：

6.1、取样勺多触点设计，方便病人多点取样；                                                                           6.2、底部凸起、双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集；

6.3动态滤网设计，不仅可实现对有用成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，有用成分回收率在80%以上（提供相关专利证书）。

智能搅拌功能：仪器在搅拌过程中根据性状判断结果自动调整搅拌时间与力度，稀便轻搅、软便搅拌短时、硬便搅拌时间长力度大，确保得到经过最佳处理的样本悬液，提高检出率；

★8、检测卡组合式排列装置：

8.1胶体金法检测项目可自动任选组合检测，一次可检测5个不同项目（提供相关专利证书）；

8.2、采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载。

★9、计数板：采用高精度一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染（提供相关专利证书）；

10、计数板排队沉淀装置：

保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度；

10.2、一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。

11、智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

12、多层面自动聚焦功能：在显微镜上下聚焦过程中分层进行拍照和目标参数的采集，应对不同状态标本确保采集到病理有形成分的清晰图片，提高检出率；

★13、图像处理系统：单物镜采集高倍放大图像，通过图像处理实现低倍放大图像，避免高低倍物镜的切换（提供相关专利证书）

14、智能捕捉功能：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型,在复杂背景下自动选择性抓取疑似病理有形成分；

15、集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；

16、急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

17、故障报警功能：故障自动报警；

18、报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

19、检测速度：综合速度30-60个标本/小时；

20、有形成分回收率：≥80%；

21、准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%；

★22、重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%（提供注册检验报告）；

★23 、携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检验报告）；

计数板贮存仓容量：200个；

25、打印机：激光打印机；

26、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

27、数据储存量：≥200000个结果；

28、网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

附件7 、          医用冰箱

1、门体设计：真空钢化玻璃

2、输入电压：AC220V

3、制冷功率：278W

4、恒定温度：2---8℃

5、重量：80KG

6、容积：319L

7、照明：LED照明，可通过开关开启和关闭

8、外形尺寸：600X645X1947

9、★温控系统：微电脑控制，精确控温，温度显示精确至0.1℃

10、★湿度系统：向内相对湿度范围在35％-75％，配有温度显示，湿度显示精确到1％

制冷系统：温度均匀波动

11、★报警功能：超湿报警、超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警（可持续48小时以上）

12、报警方式：声音峰鸣和灯光闪烁

附件8 、                  门诊治疗床

1.面料：PU

2.床垫填充：海绵

3.背板：加厚

4.颜色：蓝色

5.尺寸：180*65*60

附件9 、              纯水机40L/h

1.进水水源：城市自来水：TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2

2.2个出水口：可同时制备RO反渗透水和DI去离子水

3.DI 去离子水指标：

电阻率	＞10MΩ.cm

电导率	0.1-0.055µs/cm

重金属离子	<0.1ppb

颗粒物(>0.2μm)	<1/ml

4.RO反渗透水指标：

离子截留率	      96%-99%（使用新RO膜时）

有机物截留率      >99%,当MW>200道尔顿

颗粒和细菌截留率  >99%

5.★制 水 量（25℃）：45L/H

6.储水桶配置：需选配，可选配40/50/75/100升压力水桶

7.电源：220V/50HZ

8.功率：120W

配置参数：

1.20寸 PP滤芯                  1根

2.20寸颗粒活性炭滤芯           1根

3.20寸活性炭棒滤芯             1根

4.300GPD RO膜                  1根

5.7.7L去离子纯化柱(进口树脂)   1根

6.TDS水质检测笔                1支

7.附件包（内含安装维护工具）    1个

功能参数：

1.全自动微电脑控制系统，LED 液晶屏全程实时显示动画式工作状态

2.运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水、漏水和检修状态

3.★具有开机自检、断电复位、超限工作( 连续6 小时)、缺水、漏水、低压和高压保护等声光报警功能

4.具有开机、缺水复位及累计制水2 小时的3 种RO膜防垢定时30 秒冲洗程序，最大程度延长RO 膜寿命

5.高亮度背光式LCD 在线电阻率测试仪，实时监测DI 去离子水质，并具有水质超标报警功能

6.★便携式TDS/ 电导率测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温

7.钣金喷漆机箱，确保机体的清洁，复合GLP 规范

8.落地式设计，底部设有活动、固定支脚，安装、移动更加方便

9.★独创的RO 膜组件设计，采用美国陶氏DOW 原装进口RO 膜片，实现了RO 膜的长寿命与高品质水质的结合

附件10 、            便携式除颤仪

1. ★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

2. ★7寸大彩屏，带动画操作指示， 分辨率800×480，可显示1通道ECG 波形

3.可以一键进入“帮助”菜单，简单易用

4. ★自动识别成人/小儿电极片, 一键切换成人/小儿模式

5. ★智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度

6.大容量一次性电池：可以支持>=300次200J放电，>=200 次360J放电，或12      小时监护

7. ★最大除颤能量可达360J。

8.机器具备便携把手，方便携带，并且可选配便携箱。

9.完整的AED 维护方案, “ AED Alert” 系统方便装机的日常维护和节省维护成本

10.整机重量不超过2.5kg

11.具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55

12.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

13.可存储8小时连续ECG波形，可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件

14.可以存储100份病人档案，1000条事件记录。

15.具备每日自动检测和用户自检，确保机器可以正常使用

附件11、          投影式红外血管成像仪

规格和配置技术参数规格

1.  显  像 方 式： DLP原位投影，无激光

2.  最大探测深度:  8~10mm

3.  红  外 波 长： 940nm&850nm

4.  额  定 功 率： 25VA

5.  电池供电时间： ≤100mins

6.  充  电 时 间： 4h

7.  对  位 精 度： ＜0.3mm

8.  图 像 分辨率： 360*240

9.  投  影 亮 度： ＞1500lux

10.  最佳成像距离： 300±30mm

11.  红外辐射能量： ＜200μW/㎡

12.  连续工作时间： ＞24h

★13.  重量：0.5KG（体积：220mm*65mm*65mm）

★14.  投  影 颜 色： 黑白、绿光可切换

★15.  工  作 模 式： 三种（白光、绿光、增强模式）

★16.  功能：深度识别功能、反转模式、投影尺寸调节

★17.  深度识别功能： 三种深度提示

18.  支        架： 台式/立式可选

## 三、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用。

2、供货地点：三亚市天涯区卫生健康委员会指定地点。

## 四、商务要求

1、提供2016年以来已完成的同类项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

2、在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

3、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场。

4、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

5、质保期：免费保修1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 五、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。