# 第三章 用户需求书

# 一、

| 移动式C形臂X射线机招标技术参数（关键及参数用★号标明） |
| --- |
| 序号 | 参数内容 |
| 1 | 主要用途及功能： C臂系统采用符合人体工程学的机架设计和界面友好的人机触摸工程操作屏,使用灵活方便。采用专业的高压发生器和全程1024x 1024X12Bit影像链，最大程度满足临床手术室骨科、泌尿，急诊室微创外科手术等需求。具有普通透视和数字点片功能。 |
| 2 | C型臂主机架 |
| 2.1 | 垂直升降：≥420mm电动 |
| 2.2 | 有效开口：≥760 mm |
| 2.3 | 半径深度：≥680 mm |
| 2.4 | 源 像 距：≥970 mm |
| 2.5 | 水平运动：≥220 mm |
| 2.6 | 左右摆角：≥±10° |
| ★2.7 | 支点旋转：≥±225 |
| ★2.8 | 圆周角度：≥135°(-90°/+45°) |
| 2.9 | 专利的导向/制动操作手柄，刹车与移动方向均由同一手柄控制 |
| 3 | X线发生器 |
| 3.1 | 固定阳极 |
| 3.1.2 | 热容量：≥48KHU |
| 3.1.3 | 最大阳极散热率：≥600W |
| 3.2 | 阴极 |
| 3.2.1 | 单焦点：≤0.6mm |
| 3.3 | 最大输出功率: ≥2.0KW |
| 3.4 | 最高电压: 110KV |
| 3.5 | 脉冲透视范围: 0.2-20mA |
| 3.6 | 数字点片: ≥20mA |
| 3.7 | 逆变频率: ≥20KHZ高频/多脉冲，微机控制 |
| ★3.8 | 球管组合热容量: 5MHU（封闭式循环冷却系统） |
| 4 | 准直器 |
| 4.1 | 对称式矩形准直器≥±90° |
| 4.2 | 多翼虹膜光圈 |
| 5 | 影像增强器 |
| 5.1 | 尺寸: ≥9英寸，三视野可变 |
| 5.2 | DQE: ≥65% |
| 5.3 | 中心分辨率: ≥52/58/68 lp/cm对应23/15/10cm视野 |
| 5.4 | 反差比: ≥30:1 |
| 5.5 | 内置激光定位 |
| 6 | 数字视频摄像机 |
| 6.1 | CCD采集矩阵: ≥1024*1024 逐行扫描 |
| 6.2 | 总像素: ≥1,000,000 |
| 6.3 | 信/噪: ≥60dB |
| 6.4 | ODDC受检对象感应剂量控制 |
| 6.4.1 | 自动物体探测: 受检对象不在视野中央亦能获得准确曝光 |
| 6.4.2 | 自动移动探测：受检对象在视野内移动图像不会一会儿黑一会儿白 |
| 6.4.3 | 自动剂量控制及自动金属伪影抑制 |
| ★7 | 触摸操作屏二台（在C臂主机上、监视台车上各一台） |
| 7.1 | TFT液晶屏：触摸控制 |
| 7.2 | 尺寸：10.4” |
| 7.3 | 矩阵：≥640 x 480 |
| 7.4 | 视角：≥上45°/下55°/左70°/右55° |
| 8 | 监示器 |
| 8.1 | 双监示器：医用≥18.1”TFT液晶平面 |
| 8.2 | 矩阵：≥1280*1024像素 |
| 8.3 | 视角：≥上/下170° |
| 8.4 | 反差比：≥600:1 |
| 8.5 | TV系统分辨率≥22lp/cm（在9英寸图像时） |
| 9 | 图像采集存储与存档 |
| ★9.1 | 存储容量≥10,000幅硬盘存储 |
| 9.1.2 | 存储距阵≥1280*1024 |
| 9.1.3 | 图像存档与传输 |
| 9.1.4 | USB端口 |
| 9.1.5 | 热敏打印机端口 |
| 9.1.6 | 自动调整脉冲频率和剂量 |
| 9.1.7 | “软组织”突出显示功能 |
| 9.1.8 | “金属”自动校正功能 |
| 9.2 | 解剖程序模式 |
| 9.2.1 | 窗位技术图像后处理 |
| 9.2.2 | 16幅图像文件显示和搜索 |
| 9.2.3 | 8帧/秒电影 |
| 10 | 实时图像处理功能 |
| 10.1 | 递归滤过≥4级 |
| 10.2 | 边缘增强滤过≥5级 |
| 10.3 | 叠加滤过≥5级 (最后一幅图像冻结) |
| 10.4 | 数字图像旋转、数字图像镜像（无放射时） |
| 10.5 | 维修模式 有 |
| 10.11 | 灰阶倒相 有 |

二、配置清单

C臂及移动式主机架                                             一套

      - 20kHz高频x线发生器，含：

- X线球管

- 准直器（含虚拟功能）

- 虹膜光圈

      - 脉冲透视：40 - 110 kV / 0.2 - 20mA

      - 脉冲模式：1 - 25 脉冲 / 秒

      - 摄片：40 - 110 kV / 20 mA

      - 5 Million 热单位主动冷却系统包括热管理系统

      - 23/15/10cm三视野影像增强器

      - 内置激光定位

      - C臂绕圆心旋转-90°/+45°

      - Vision Center 触摸式人机工程学TFT操作屏

      - 高动态 1 k x 1 k CCD 摄像机

      - 双功能脚控开关

      - 手控开关

      - 电缆防护装置

监示器台车                                                    一台

      - 两台18'' TFT液晶平面监示器(1280 x 1024像素)

      - 1 k x 1 k x 10位图像显示

      - 物体探测剂量控制(ODDC)包括运动探测，自动剂量降低和自动金属校正

      - 放射剂量累积计算(DAP)

      - 解剖程序功能键

      - 真实1024灰阶、12 位影像捕获

      - 10,000 幅图像储存装置(ISD)

      - 病人注解键盘

      - 自动储存传递性能

      - 透视实况图像储存

      - 数字图像连续旋转

      - 最后一幅图像冻结(LIH)

      - 黑白倒相

      - 实时降噪 (低,中,高)

      - 实时边缘增强

      - 马赛克格式16幅图像显示

      - 图像修整, 图像电子准直，数字放大

      - 自动和手动窗位技术

      - 打印机接口

      - USB端口

      - X线锁止

三、安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

四、服务标准：

售后服务：1、产品的质保期为一年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用。中标人在接到买方故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终生维修服务及提供咨询服务， 只收取配件成本或服务成本。2、 卖方负责免费为买方使用人员维护和使用培训，具体培训人数由买方指定，直至能够熟练操作、正确使用各项功能为止，培训所需的一切费用均由卖方承担。

五、项目的实质性要求：按本招标文件要求实施。

六、履约时间、地点和方式：

1、项目完成时间（履约时间）：合同签订后90 天内。

2、地点（履约地点）：采购人指定地点。

3、方式（履约方式）：由中标人运输至交货地点并安装

七、验收方法及标准：按本招标文件、中标方投标文件及国家、地方和行业的相关政策、法规及规定实施。

合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

八、付款时间、方式及条件：采购人与中标人具体协商。

九、法律法规规定的强制性标准：无

十、本项目预算金额为200.00万元，投标人报价超过预算的将作为废标处理。