第五部分  用户需求书

- 采购需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵吸式臭氧测定仪 | 1、用途：可用于测量环境中的臭氧浓度 2、测量范围：0-5ppm 3、分 辨 率：0.001ppm 4、检测精度：≤±3% 5、响应时间：≤20秒 6、壳体材料：ABS+PC 7、防护等级： IP66 8、检测方式：泵吸式，内置微型抽气泵 9、检测模式：实时检测、定时检测可设置 10、存储模式：可存储数据120000组 （二）、配置清单 1、主机1台 2、便携箱1个 3、说明书和合格证1份 4、USB充电器1个 5、标定罩1个 | 1台 |
| 2 | 紫外线强度分析仪 | 1、适用于杀菌、光刻、紫外光源、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作 2、辐照度测量范围：0.1～1.999×103 μW/cm2 3、波长范围及峰值波长：λP＝254nm和λP＝297nm双通道 4、紫外带外区杂光：UV297：＜0.05% 和UV254：＜0.1% 5、响应时间：1秒 6、显示：数字液晶显示，带背光 7、供电电源：常规使用 6F22 型 9V 积层电池 （二）、配置清单 1、紫外线强度分析仪主机1台 2、UV-297 探头1个 3、UV-254探头1个 4、使用说明书和合格证1本 5、9V 积层电池1只 | 1台 |
| 3 | 甲醛测定仪 | 1、检测气体：甲醛 2、检测范围:0-10PPM 3、分辨率:0.01PPM 4、检测原理:电化学原理 5、精度:≤±3%FS 6、采用2.4寸工业级彩屏，进口高精度传感器，开机后可主动吸收气体 7、可存储数据30800组。 （二）、配置清单 1、甲醛测定仪主机1台 2、说明书1本 3、合格证1张 4、USB充电器1个 5、标定罩1个 | 1台 |
| 4 | 一氧化碳测定仪 | 1、检测气体：一氧化碳 2、检测范围:0-1000PPM 3、分辨率:0.1PPM 4、检测原理:电化学原理 5、精度:≤±3%FS， 6、采用2.4寸工业级彩屏，进口高精度传感器，开机后可主动吸收气体 7、可存储数据30800组。 （二）、配置清单 1、一氧化碳测定仪主机1台 2、说明书1本 3、合格证1张 4、USB充电器1个 5、标定罩1个 | 1台 |
| 5 | 二氧化碳测定仪 | 1、检测气体：二氧化碳 2、检测范围:0-10000PPM 3、分辨率: 1PPM 4、检测原理:红外原理 5、精度:≤±3%FS， 6、采用2.4寸工业级彩屏，进口高精度传感器，开机后可主动吸收气体 7、可存储数据30800组。 （二）、配置清单 1、一氧化碳测定仪主机1台 2、说明书1本 3、合格证1张 4、USB充电器1个 5、标定罩1个 | 1台 |
| 6 | 声级计 | 1、符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003 2、声压级：114.0 dB和94.0 dB（以2×10-5 Pa为参考） 3、声压级误差：±0.3 dB（20 ℃±5 ℃)；±0.5 dB（-10 ℃ ~ +50 ℃） 4、频率：1 kHz±1 Hz 5、谐波失真：≤1.0 % 6、总失真：≤2.5 % 7、电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时 （二）、配置清单 1、声级计主机1台 2、使用说明书1本 3、电池1节 | 1台 |
| 7 | pH/离子选择电极测定仪（核心产品） | 1、测量范围：PH：-2.00~20.00；mV/Rel.mV：-2000.0~2000.0氟离子：1*10-6 mol/L~1mol/L 2、分辨率：PH：0.001/0.01 /0.1mV/Rel.mV：0.1/1 3、精度：pH：± 0.002 mV/Rel.mV：± 0.2 4、缓冲液组：8组预定义+1组用户自定义，自动识别缓冲液 5、校准：可支持多达5点PH校准，主机可自动识别智能电极校准数据等信息 ，用户可设置校准周期提醒，以确保按时校准 6、温度范围：-30-130℃ 7、温度分辨率：0.1℃ 8、温度精度：±0.1℃ 9、显示屏：不小于4.3英寸高分辨率彩色显示屏，具备包括中文的10种操作语言，标准视图显示所有信息，超级视图显示重要信息，避免次要信息干扰 10、提供RS232、USB接口，可连接U盘、电脑、条形码扫描仪、USB键盘、磁力搅拌器等外围设备，实现自动化测量； 11、能够存储1000组个数据，仪表有两种操作模式：在常规模式下禁止删除数据和更改设置，使仪表更加可靠，可连续测量及输出数据 ★12、投标时需提供厂家盖章的技术参数确认函和售后服务承诺书。（需提供原件备验；不提供，作无效响应处理） （二）、配置清单 1、pH/离子选择电极测定仪主机1台， 2、PH复合电极1支， 3、氟离子复合电极1支， 4、缓冲溶液1套， 5、使用说明书1本 | 1台 |
| 8 | 电导率测定仪 | 1. 测量范围：电导率：0.01us/cm~500ms/cm；总固体溶解量：0.01mg/L~300g/L；盐度：0.00~42psu温度：0~100℃；自动终点锁定；3种预设标准液 ；温度：-5~105℃ 2、分辨率：电导率：0.01 μS/cm~0.1 mS/cm自动可变，TDS：0.1 mg/L~0.1 g/L自动可变 ；温度：0.1℃ 3.精度：电导率：± 0.5 % F.S；TDS：± 0.5 % F.S ；温度：±0.3℃ 4、校准：一点(内置零点自动校正)，3种预定义标准液；手动输入电极常数 5、 200组数据存储，RS232和USB接口 6、不小于4.3英寸段码LCD显示屏；自动识别缓冲液，操作简便。 7、自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。 8、自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。 9、电极状态显示，随时提醒电极使用情况。 10、设计紧凑，体积小巧；电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内 11可通过RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑 二、配置清单 1、主机1台 2、LE703电极1个 3、快速安装指南1份 4、1413 µS/cm 和 12.88 mS/cm 袋装标准液各1包 | 1台 |
| 9 | 厌氧培养箱 | 1、培养室内部容积(L)：13 2、温度：室温+3℃至60℃。 3、操作室尺寸（cm）：81×65×66；取样室尺寸(cm)：33×23×32 4、温度控制方式: P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制 5、温度转换: 采微电脑线性补偿校正 6、显示界面: LED数码管显示，英文显示，按键输入方式 7、定时范围: 1. 1~9999分钟 8、取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气 或 氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气） 9、操作室形成厌氧状态时间：≤1小时。操作室形成厌氧方式：气体置换式（99.99%氮气 或 氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）+微流量控制 10、操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下 ＞12小时 11、厌氧形成控制方式：手工，按键操作 12、内箱材质:SUS不锈钢镜面板。操作室内箱材质：SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理 13、外部材质: SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。保温材质: 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉 14、箱门: 培养箱观察窗：钢化玻璃内门。取样、操作室箱门：透明防弹玻璃 15、操作室箱盖：透明压克力 16、温度传感器: 断路或短路(超量程) 17、超温保护: 设定温度的高温保护设定 18、电热保护: 加热器温度自保护器。 （二）、配置清单 1、厌氧培养箱1台 2、中文使用说明书1本 | 1台 |
| 10 | 折光仪 | 1、测量范围(nD)：1.3000～1.7000；( Brix) 0～100% 2、分辨率(nD)：0.0001；( Brix) 0.1% 3、示值误差(nD)：±0.0002；( Brix) ±0.1% 4、温度显示范围： 0-50℃ 5、显示方式：液晶 6、通信接口： RS232 （二）、配置清单 1、折光仪主机1台 2、中文使用说明书1本 3、合格证1份 | 1台 |
| 11 | 高速大容量旋转蒸发器 | 1、转速调节范围（rpm）： 20～180 2、真空系统升压速率：≦0.33KPa/min 3、温度调节范围（℃）：常温～99 4、温度控制精度（℃）：±1 5、温度设定显示：按键输入，数字显示 6、转速设定显示：旋钮设定，数字显示 7、安全功能：过电流、接地故障、超温保护 8、升降器工作原理：重量平衡 滑动方式+手动辅助 9、浴槽尺寸和容量（L）：254×130 和 6.5L 10、低温冷却液循环泵： 10.1、使用温度范围（℃）： -20～25 10.2、流量（L/min）：20 10.3、储液槽容积（L）： 5 11、循环水式多用真空泵： 11.1、扬程（m）：10 11.2、最大真空度（MPa）： 0.098 11.3、抽气头数（个）： 2 （二）、配置清单 1、旋转蒸发仪主机1台 2、低温冷却液循环泵1台 3、循环水式多用真空泵1台 4、蒸发瓶1个 5、接收瓶1个 6、中文使用说明书1本 | 1台 |
| 12 | 双位消解仪（核心产品） | 1、该设备为防酸消解仪，具有集样品消解、除酸、定容、一体化进程的消解仪； 2、样品消解液无需转移，由消解管直接定容后测定，操作简便，省工省时，大大提高了实验工作效率，减少了人员操作误差； 3、样品消解完成后，消解管上的塞盖可回收70%以上的消解酸，大大减少了酸挥发有害物质对环境空气的污染，保障实验人员的身体健康； 4该设备要求配有上、下层加热系统之间的隔空玻璃视窗，可以直观观察消解管里的样品消解状况，避免了样品反应过度或被蒸干的现象，提高了分析结果的可靠性； 5、该设备在工作时，上层加热系统和下层加热系统的加热程序可分别设定，即下层加热工作时，上层不工作，待需要蒸发除酸时再打开同时工作，这样可使样品在尽可能少的酸用量条件下完成样品消解，同时又大大缩短除酸的时间，提高实验工作效率； 6、消解过程中实现全程封闭式消解，塞盖上设有缓冲室，出气孔只出气，不进气，避免了环境空气粉尘对样品的污染，大大提高了分析结果的精密度； 7、温度范围：室温-300℃； 8、控温精度：＜±1℃； 9、孔位：≥32个孔位； 10控温方式：每层面板单独控温，可根据实验需要分层加热； 11、刻度消解管：消解管上刻有刻度，根据需要可直接定容上机； 12、消解管具有冷凝回流功能和塞盖具有收集消解酸功能； ★13、投标时需提供厂家盖章的技术参数确认函和售后服务承诺书。（需提供原件备验；不提供，作无效响应处理） （二）、配置清单 1、双位消解仪1台 2、消解管1套 3、中文使用说明书1本 | 1台 |
| 13 | 霉菌培养箱 | 1、方式：强制对流 2、性能：使用温度范围：无加湿：0-65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 5、温度分布精度：±1℃ 6、控湿范围：60%-90%RH 7、湿度波动度：±5%-8%RH 8、压缩机：风冷密闭压缩机 9、引线孔：内径52mm一个 10、紫外杀菌：有 11、定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 12、内容积：150 L 13、隔板层数：9层 14、隔板间距：60mm （二）、配置清单 1、霉菌培养箱1台 2、隔板1套 3、中文使用说明书1本 | 1台 |
| 14 | 粉碎机 | 1、用途：广泛应用于稻谷、麦类、玉米、豆类试样的粉碎处理 2、最大试样量：≤50 g 3、转子直径：100mm 4、筛孔直径：Φ1 、1.5、2 mm 5、电机转速：1400r/min 6、电机功率：180W （二）、配置清单 1、粉碎机主机1台 2、中文说明书1本 3、合格证书1份 | 2台 |
| 15 | 干烤灭菌箱 | 1、方式：双风道强制对流 2、性能：使用温度范围：RT+10-300℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：±0.1℃ 5、温度分布精度：±2.5℃ 6、加热器：不锈钢加热管 7、控制器：温度控制方式：数码管双列PID 8、定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 9、规格： 内尺寸（宽*深*高）：400*360*450 10、外尺寸（宽*深*高）：550*550*840 11、内容积：65 L （二）、配置清单 1、干烤灭菌箱1台 2、中文使用说明书1本 3、隔板1套 | 2台 |
| 16 | 多道移液器 | 1、手动8通道 2、量程：1-10ul、2-20ul、5-50ul、20-200ul、20-300ul可选 3、超轻质的活塞弹簧，大大减轻移液时手部对活塞的操作控制力，远离手部疲劳 4、下半部分可以灭菌，移液器套柄、套柄耦合器、密封组件以及吸头退出器可高温高压消毒，满足实验对无菌的要求 5、数字式体积调节，移液量程可锁定，可防止体积被意外更改，移液安全有保证。 （二）、配置清单 1、多道移液器（量程可选）1支 2、中文使用说明书1本 3、合格证1份 | 3台 |

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。