## 第三章   采购需求

## 一、采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 用户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式全数字彩色超声诊断系统 | 2套 | 主要技术规格及系统概述： 主机系统性能 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，可上下、左右旋转。 ▲主机一体化高灵敏度彩色液晶触摸屏≥14英寸, 触摸屏可独立调整角度。 ▲触摸屏界面可手动进行拖拽改变控件位置，无需其他设置条件。 ▲控制面板可电动控制升降,可独立自由旋转。 ▲主机标配可激活探头接口≥5个，大小一致，互通互用 数字波束形成器 多倍波束并行处理技术 数字化动态聚焦 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit 二维灰阶成像 谐波成像 M型成像 彩色M型成像 ▲解剖M型成像：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线 彩色多普勒成像 频谱多普勒成像 组织多普勒成像 3D/4D成像 ▲实时宽景成像（支持二维，具备速度提示、图像旋转功能，并支持彩色、能量多普勒实时宽景） ▲空间复合成像，曲别针试验可显示≥9条线 频率复合成像 二维角度独立偏转成像 斑点噪音抑制：可调级别≥8 梯形拓展成像，可支持线阵，凸阵和相控阵 二维/彩色双实时对比成像 一键优化，支持独立按键操作，支持二维，彩色和多普勒多种模式。 ▲声学放大，数字放大，全屏放大：支持画中画功能，同时支持不同区域一键全屏放大功能 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 穿刺针增强技术，具备多个角度可选，提高穿刺的准确性 配置内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等 全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 系统技术参数及要求 二维灰阶成像单元 扫描线：每帧线密度≥512超声线 ▲最大显示深度：≥40cm 焦点个数：≥10焦点数 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 动态范围: 20-320，可视可调 增益调节：≥260 伪彩图谱: ≥20种 彩色多普勒成像单元 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B+C 彩色取样框偏转: ≥±20度（线阵探头） 频谱多普勒成像单元 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 PW最大速度: ≥10m/s（连续多普勒速度: ≥64m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积：0.5-20mm（最大0.5-40mm） 快速角度校正 支持频谱自动测量 实时三维成像单元 渲染模式≥4种包括：表面模式、X-Ray成像、最大回声成像（又叫骨骼模式）、最小回声成像 截面MPR功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现 断层Slice功能，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥21幅不同图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 3D剪切功能，可进行3D立体图像编辑切割 支持eFace一键显脸功能，减少医生操作步骤 支持内置ECG功能 测量/分析和报告 常规测量软件包 基础测量包 自定义测量快捷键：支持产科、妇科等 彩色血流剖面图，无需激活频谱即可测量血管腔内任意位置的血流速度，支持多点测速 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 专科测量软件包，自动生成报告 腹部测量软件包 妇科测量软件包 产科测量软件包：选配自动产科测量软件，≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示。 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜描迹 泌尿测量软件包 小器官测量软件包 儿科测量软件包 血管测量软件包： IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 电影回放和原始数据处理 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 ▲支持图像与电影存储，时间长度可预置，向后存储最大可支持30分钟的电影 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、 灰阶曲线等多种参数的调节 检查存储和管理 ≥1T硬盘 内置超声工作站 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出，能够直接在普通PC 机上直接观看图像 DVD R/W 刻录光驱 连通性要求 支持DICOM 3.0 ▲支持DICOM打印，存储，Worklist，MPPS，存储确认，Query/Retrieve功能 支持DICOM产科、妇科、心脏和血管结构化报告 支持有线和无线网络连接 ▲支持设备无线传输图像到移动设备终端 支持DVI，VGA和HDMI各种转接口输出 ▲主机内置USB接口≥7个（4个USB3.0 3个USB2.0） 探头规格 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积探头等 探头频率：频率带宽1.0-17.0 MHz（依赖不同探头） 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥5段 凸阵探头: 2.0-5.0 MHz 线阵探头: 7.0-17.0 MHz 相控阵探头: 1.0-5.0 MHz 容积探头：2.0-6.0 MHz ▲腔内探头: 3.0-12.0 MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥200° 外设和附件 支持主机一体化、可拆卸耦合剂加热器 支持数字黑白、彩色、报告及视频打印机 支持脚踏开关 具备专业探头放置架≥4个（不包括藕合剂放置架） 抽拉式小键盘带自动灯光照明 配置要求： 1.全数字彩色超声诊断系统1台 2.凸阵探头1把 3.线阵探头1把 4.容积探头 |
| 2 | 动态心电图工作站（一拖十） | 1套 | 采集盒： 1.1外形精巧，体积小，重量仅50克，方便受检者佩戴 1.2存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G 1.3采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。 1.4具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 1.5灵活的数据传输方式，同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式 信号处理 2.1频率响应：0.05～60Hz 2.2输入阻抗：≥20MΩ 2.3输入回路电流：≤0.1uA 2.4噪声电平：≤50μVp-p 2.5极化电压：±300mV 2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB 2.7时间常数：≥3.2s 2.8增益： 0.5、1、2 2.9记录通道：12通道 ▲2.10采样率： 128、256、512、1024Hz，默认为128Hz 2.11 A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，默认为16位 2.12起搏检测：多通道同时检测 注：采样率和精度与软件相适应，在最终售出前设定 软件要求 3.1软件同时兼容3/12导联记录盒 ▲3.2根据用户需要，配置软件界面工作流程功能 3.3 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配 3.4 支持Lorenz散点图、直方图、时间散点图、叠加图等分析工具，快速有效的协助用户进行心拍分析； 3.5具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分 辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形 3.6心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调 ▲3.7软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。 3.8可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件 3.9可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能， 起博采样率达10000点/秒 3.10心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位 3.11具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险 |
| 3 | 数字化透视摄影X射线系统（动态DR） | 1套 | 1.设备用途：该设备主要用于消化系统检查造影、全身各部位非血管介入治疗检查、临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的数字化平板透视及摄片。 2 主要技术规格和要求 2.1 检查床部分： 2.1.1 要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，具有全数字化成像系统及单片点片摄影及连续点片摄影功能；采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板。 2.1.2 检查床的运动范围及功能要求： ▲2.1.2.1 操作方式：可通过单一遥控杆自定义实现单独或复合运动 ▲2.1.2.2 床面倾倒范围：≥－40/+90度。 2.1.2.3 横向移动范围：≥±12厘米。 ▲2.1.2.4 透视检查图像覆盖范围：≥165厘米。 ▲2.1.2.5 最大SID：≥180厘米 2.1.2.6 胃肠造影压迫装置最大压力：≤100N。 2.2 X－线发生及控制系统： 2.2.1 X－线发生器（与整机同一品牌）： ▲2.2.1.1 发生器输出功率：间歇方式：≥100KV×800mA，连续方式：≥125KV×8mA 2.2.1.2 最大电流：≥1000毫安 2.2.1.3 要求采用高频变频、微处理器控制技术，频率≥200kHz ▲2.2.1.4 透视电流（非脉冲透视）：≥7毫安 2.2.1.5 连续透视电压：40-125kV ▲2.2.1.6 摄影加载时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s 2.2.1.7 操作界面采用WINDOWS视窗界面，具有系统故障自我诊断功能，摄影条件全自动控制；具有管电压自动适应功能。 2.2.2 X线管球及附件： 2.2.2.1 焦点大小：≤0.6/1.2毫米。 ▲2.2.2.2 热容量：≥1300KHU热容量单位。 2.2.2.3 焦点功率：≥40/80kW 2.3 数字化平板探测器 2.3.1 探测器结构： 整板无拼接设计 2.3.2 材料：非晶硅，表面涂层碘化铯 2.3.3 探测器冷却方式：自然冷却，无需任何额外冷却装置 ▲2.3.4 无拼接整板最大摄片野：≥43cm×43cm 2.3.5 像素尺寸： ＜140微米 ▲2.3.6 透视动态范围≥12 2.3.7 有效像素数：≥940万 2.3.8 空间分辨率：≥3.4线对/毫米 2.4 平板数字化处理系统（与整机同一品牌）： 2.4.1 主控器：病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业平板图像处理软件 2.4.2 操作系统： 采用WINDOWS 操作系统，全中文操作界面 2.4.3 操作方式： 鼠标＋键盘 2.4.4 具有多级边缘增强、噪音抑制功能：具备 2.4.5 自定义预置文本标注功能：具备 2.4.6 放大镜功能： 方便观察图像细节，可调节放大镜大小和倍数 2.4.7 图像剪裁功能：具备 2.4.8 AP/PA、L/R定位标记：具备 2.4.9 多幅图像显示：具备 ▲ 2.4.10 脉冲透视采集帧率：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥25帧/s ▲2.4.11 多种临床采集程序协议：子宫输卵管造影、消化道造影、婴幼儿胃肠造影等 2.4.12 具有连续和脉冲透视图像数字采集：具备 2.4.13 具有点片及DR图像数字采集：具备 2.4.14 支持DICOM 3.0功能：具备 2.4.15 图像回放及处理功能：具备 ▲2.4.16 具备窄缝拼接功能，具有两种模式，拼接长度≥130厘米 2.5 其他： 2.5.1 床边控制器、钡杯架，肩托，病人用手柄，头端病人用手柄等完备的附件，具有双向对讲系统。 2.5.2 设备安装技术资料，操作使用技术资料，维修资料及电路图，使用人员保养，操作现场培训。 2.5.3 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书：具备 ▲ 2.5.4 产品具备GSM智能无线售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件 ▲2.5.5 ​配备DR设备同品牌的远程云、诊断云系统1套，提供该软件系统的相关证书。 |
| 4 | 数字化乳腺X射线机 | 1套 | 1. 适用范围：所招产品可供医疗单位做X射线乳腺检查诊断使用 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生装置 ▲ 2.1.1 所投产品原厂制造的高压发生器，提供研发证明文件 ▲2.1.2 主机功率：≥4.5kW 2.1.3 输出电压：≥20～40kVP 2.1.4 最大mAs：≥500mAs 2.1.5 具备曝光自动控制功能 2.1.6 手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台 2.1.7 具有故障状态显示功能 2.2 X射线管组件 2.2.1 大小焦点：≤0.1/0.3mm 2.2.2 焦点最大功率：≥5KW 2.2.3 阳极热容量：≥300KHU 2.2.4 球管阳极旋转速度：低速≥3000rpm；高速≥10000rpm 2.2.5 阳极靶角：≤15° 2.3 平板探测器 ▲ 2.3.1 投标产品原厂平板探测器，提供相关证书 2.3.2 非晶硅材质整板 ▲2.3.3 探测器有效成像尺寸：≥310mm*230mm ▲ 2.3.4 探测器检测像素矩阵：≥4k×3k 2.3.5 探测器检测单元尺寸：≤80um 2.3.6 动态范围：≥16bit 2.3.7 自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s 2.3.8 DQE值（量子转换效率）：＞50% ＠1 Lp/mm ▲2.3.9 高对比分辨率：≥6Lp/mm 2.4 乳腺投照架 2.4.1 采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统 2.4.2 最低垂直方向距地:≤ 675mm 2.4.3 转动角度范围：≥ -135°～+180° 2.4.4 焦点到影像接收面的距离：≥650mm 2.4.5 可投照体位：≥4种：RCC、LCC、RMLO、LMLO 2.4.6 在设备停止运转后，压迫装置应提供手动解除压迫的方式，使患者进出和解脱的措施 ▲2.4.7 可以根据临床摆位操作的需要，自由切换电动或手动压迫模式，使操作医生根据患者反应及时调整压力大小 2.5 乳腺专用滤线栅 ▲2.5.1 类型：活动式防散射滤线栅，可完全淡化栅线栅影。 ▲ 2.5.2 活动式滤线栅尺寸：≥298mm×326mm 2.5.3 栅格比：≥5:1 2.5.4 焦距：≥0.65m 2.5.5 栅密度：≥36LP/cm 2.6 限束器 2.6.1 固有滤过：≥ 0.02mmAl/75kV 2.6.2 辐射野（SID=65mm）：≥最大240mm×300mm，最小0mm×0mm 2.6.3 操纵方式：电动 ▲ 2.6.4 附加滤过：0.03mm钼，0.025mm铑 2.6.5 光野边缘对比度：≥4 2.7 图像采集工作站 2.7.1 CPU：Intel Core i3 ≥3.7GHz 2.7.2 内存容量≥4G 2.7.3 硬盘容量≥1TB 2.7.4 支持100MB网络接口、DICOM3.0接口 2.7.5 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 2.7.6 "图像采集工作站应包含如下图像处理功能： 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量" 2.7.7 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mAs等设置条件。 2.7.8 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式 2.8 图像诊断工作站 ▲2.8.1 3M乳腺专用医用显示器：≥2套 2.8.2 CPU：Intel Core i3 ≥3.7GHz 2.8.3 内存容量≥4G 2.8.4 硬盘容量≥1TB 2.8.5 "图像诊断工作站应包含如下图像处理功能： 窗宽/窗位、同步窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、同步图像缩放及漫游、图像插值边缘增强、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切" 2.8.6 诊断软件与整机为同一品牌生产 ▲2.8.7 诊断工作站：支持乳腺专用挂片协议，方便医生阅片 2.9 整套设备要求 2.9.1 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、乳腺投照架、限束器、图像采集系统为同一厂家生产 2.10 售后服务与其他要求 ▲2.10.1 产品具备GSM无线智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件 ▲2.10.2 ​配备DR设备同品牌的远程云、诊断云系统1套，提供该软件系统的相关证书。 |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 1套 | ▲处理能力：光学比色法恒速≥1800测试/小时； 分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等；可支持1～4试剂项目； 仪器可同时支持在线分析项目数：≥70项； ▲配全自动轨道进样系统，可同时装载300个样本，另配备专用调度机构，不少于250个样本缓冲位； ▲模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级； ▲具圆盘进样方式，有≥140个固定急诊位，其中25个带冷藏功能； 单盘试剂位≥70个，试剂仓温度 2～8℃； 具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂； 配套试剂注册认证：具有原厂家配套的获得CFDA注册的试剂项目（按方法学区分）不少于60个。具有原厂家配套的不少于35项获得CFDA注册的校准品（按检测项目区分）。均必须提供国家食品药品监督管理局相应的注册证； ▲溯源性：提供连续3年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性。（以国际溯源性证书为准）； 最小反应体积≤80ul，有效节省试剂成本； 样本探针功能：样本探针具有自动冲洗、防撞保护、探测血凝块和空吸检测功能； 清洗装置：清洗装置配带8阶温水自动清洗功能，有效降低携带污染 吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测 加样针技术: 具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能； 比色杯重复使用，8阶温水自动清洗；支持单个比色杯更换 反应杯/比色位≥400 个，比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍； ▲温控系统：采用非水浴方式恒温，无需添加任何抑菌剂或油等，免除日常维护保养； 反应时间：3～16分钟内任意设定，满足不同项目开展需要 前带检测功能：需具备有免疫前带检测功能； 光学系统：光栅后分光，≥13个波长，340～800nm；光纤光路传输，抗干扰强； Windows 操作系统：Windows 操作系统满足触摸屏操作，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等； |
| 6 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1套 | 仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测； 分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； ▲测试速度：≥400测试/小时； 样本处理模式：随机、急诊、批处理，第一份结果报告时间：≤18分钟； ▲样本针：钢针加样，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，采用瀑布式真空气吸清洗，样本针携带率≤0.01‰ ▲试剂位：≥36个（不包含虚拟位），具有在线随时装载功能； 试剂种类包含性腺（有E3）、甲状腺、肿瘤标志物及乙肝两对半检测（表面抗原和抗体定量）等； 试剂包装：试剂瓶集成一体穿刺式，无需预处理，即开即用； 试剂仓：具备连续2-8℃冷藏功能； 反应杯排列方式：散装 反应杯装载数量：≥1200个 混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测； ▲磁分离系统：单独磁分离盘、4次洗涤； 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法； 操作系统：17寸液晶触摸显示屏，支持英文或全中文操作； 软件功能：具备支持定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测功能功能，以及防交叉污染程序以及仪器支持远程诊断功能，可汇总、存储、查询病人信息等； ▲模块化设计，可与同型号化学发光分析仪或同品牌生化分析仪级联升级； |

二、交付标准和其他要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起60天内。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

5、质保期：自货物验收交付之日起1年内。