# 采购需求

## 一、用户需求一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 二氧化硫（SO2）分析仪 | 1 | 套 |
| 2 | 氮氧化物（NOX）分析仪 | 1 | 套 |
| 3 | 一氧化碳（CO）分析仪 | 1 | 套 |
| 4 | 臭氧（O3）分析仪 | 1 | 套 |
| 5 | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | 1 | 套 |
| 6 | PM10采样单元及动态加热系统 | 1 | 套 |
| 7 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 1 | 套 |
| 8 | PM2.5采样单元及动态加热系统 | 1 | 套 |
| 9 | 气象五参数监测仪 | 1 | 套 |
| 10 | 质控设备（动态校准仪、零气发生器、标气、阀门） | 1 | 套 |
| 11 | 臭氧传递分析仪 | 1 | 套 |
| 12 | 系统集成辅助及耗材 | 1 | 套 |
| 13 | 采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 1 | 套 |
| 14 | 数据传输与网络质控平台 | 1 | 套 |
| 15 | 防雷系统 | 1 | 套 |
| 16 | 一体化专用监测站房 | 1 | 套 |

## **二、功能、性能标准、材质标准等**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格及要求 |
| 1 | 二氧化硫（SO2）分析仪 | 1.用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测；  2.配置要求：含过滤滤膜等；  3.分析方法：紫外荧光法；  4.测量范围：0~500ppb；  5.★零点噪声：≤0.1ppb；量程噪声：≤1.1ppb；最低检出限：≤0.2ppb；示值误差：≤±0.2%（满量程）;  6.★20%量程精密度：≤0.3ppb；80%量程精密度：≤0.6ppb；  7.★24小时零点漂移：≤±0.6ppb/24h；24小时20%量程漂移：≤±1.5ppb/24h；24小时80%量程漂移：≤±1.7ppb/24h；  8.响应时间（升上/下降）：≤90秒；  9.电压稳定性：≤±0.1% （满量程）；  10.流量稳定性：≤±0.5%；  11.环境温度变化的影响：≤0.1ppb/℃；  12.采样口和校准口浓度偏差：≤±0.1%；  13.无人值守工作时间长期零点漂移：≤±0.7ppb/7d;  14.无人值守工作时间长期量程漂移：≤±0.9ppb/7d;  15.诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；  16.数字输出信号：具有RS232/RS485数字接口；  17.电源要求：220VAC±10%，50Hz； |
| 2 | 氮氧化物（NOX）分析仪 | 1.用途：用于空气中NO、NO2、NOX浓度的监测；  2.配置要求：含过滤滤膜等；  3.分析方法：化学发光法；  4.测量范围：0~500ppb；  5.★零点噪声：≤0.1ppb；量程噪声：≤1.1ppb；最低检出限：≤0.2ppb；示值误差：≤±0.2%（满量程）;  6.★20%量程精密度：≤0.2ppb；80%量程精密度：≤0.3ppb；  7.★24小时零点漂移：≤±0.3ppb/24h；24小时20%量程漂移：≤±1.7ppb/24h；24小时80%量程漂移：≤±1.4ppb/24h；  8.响应时间（上升/下降）：≤70秒；  9.电压稳定性：≤±0.2% （满量程）；  10.流量稳定性：≤±0.7%；  11.环境温度变化的影响：≤0.1ppb/℃；  12.转换效率：＞99%；  13.采样口和校准口浓度偏差：≤±0.2%；  14.无人值守工作时间长期零点漂移：≤±0.3ppb/7d;  15.无人值守工作时间长期量程漂移：≤±1.3ppb/7d;  16.诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；  17.数字输出信号：具有RS232/RS485数字接口；  18.电源要求：220VAC±10%，50Hz； |
| 3 | 一氧化碳（CO）分析仪 | 1.用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测；  2.配置要求：含过滤滤膜等；  3.分析方法：气体滤波相关红外吸收法；  4.测量范围：0~50ppm；  5.★零点噪声：≤0.1ppm；量程噪声：≤0.1ppm；最低检出限：≤100ppb；示值误差：≤±0.2%（满量程）;  6.★20%量程精密度：≤0.1ppm；80%量程精密度：≤0.1ppm；  7.★24小时零点漂移：≤±0.7ppm/24h；24小时20%量程漂移：≤±0.5ppm/24h；24小时80%量程漂移：≤±0.8ppm/24h；  8.响应时间（上升/下降）：≤75秒；  9.电压稳定性：≤±0.6% （满量程）；  10.流量稳定性：≤±2.0%；  11.环境温度变化的影响：≤0.1ppm/℃；  12.采样口和校准口浓度偏差：≤±0.1%；  13.无人值守工作时间长期零点漂移：≤±0.7ppm/7d;  14.无人值守工作时间长期量程漂移：≤±0.4ppm/7d;  15.诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；  16.数字输出信号：具有RS232/RS485数字接口；  17.电源要求：220VAC±10%，50Hz； |
| 4 | 臭氧（O3）分析仪 | 1.用途：用于空气中臭氧浓度的监测；  2.配置要求：含过滤滤膜等；  3.分析方法：紫外吸收法；  4.测量范围：0~500ppb；  5.★零点噪声：≤0.2ppb；量程噪声：≤1.1ppb；最低检出限：≤0.4ppb；示值误差：≤±0.2%（满量程）;  6.★20%量程精密度：≤0.4ppb；80%量程精密度：≤0.7ppb；  7.★24小时零点漂移：≤±0.5ppb/24h；24小时20%量程漂移：≤±1.1ppb/24h；24小时80%量程漂移：≤±1.5ppb/24h；  8.响应时间（上升/下降）：≤60秒；  9.电压稳定性：≤±0.3% （满量程）；  10.流量稳定性：≤±3.6%；  11.环境温度变化的影响：≤0.1ppb/℃；  12.采样口和校准口浓度偏差：≤±0.1%；  13.无人值守工作时间长期零点漂移：≤±1.6ppb/7d;  14.无人值守工作时间长期量程漂移：≤±1.4ppb/7d;  15.诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；  16.数字输出信号：具有RS232/RS485数字接口；  17.电源要求：220VAC±10%，50Hz； |
| 5 | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | 1.用途：用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测；  2.配置要求：含PM10切割头、采样纸带等；  3.分析方法：β射线吸收法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）；  4.采样流量： 16.67L/min；  5.测量范围：0-1000μg/m³；  6.最小显示单位：0.1μg/m³；  7.流量稳定性：每一次测试时间点≤±0.4%（设定流量）；24小时平均值≤±0.2%（设定流量）；  8.★平行性：≤3.2%；标准膜重现性：≤±1.1%；温度测量示值误差：≤±0.4℃；电压变化稳定性：≤±0.6%；  9.有效数据率：≥85%；  10.测量方式：采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后移位测量，真正的连续实时在线测量；  11.纸带：默认走纸时间为24h，按照默认设置每卷纸带可使用4个月以上；  12.测量周期：1min～1h（任意设置）；  13.采样：符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房连接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房连接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；  14.数字输出信号：具有RS232/RS485数字接口；  15.电源要求：220VAC±10%，50Hz； |
| 6 | PM10采样单元及动态加热系统 | 1.采样器：采样杆接地；  2.PM10采样单元：PM10外采样装置及PM10采样头，外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设置要求；  3.动态加热系统：带动态加热系统，针对高湿度地区，采样装置带有加热除湿系统，具有加热保温功能，加热范围30-60℃。 |
| 7 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 1.用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测；  2.配置要求：含PM2.5切割头、采样纸带等；  3.分析方法：β射线吸收法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）；  4.采样流量： 16.67L/min；  5.测量范围：0-1000μg/m³；  6.最小显示单位：0.1μg/m³；  7.流量：平均流量偏差：≤±0.2%；流量相对标准偏差：≤0.2%；平均流量示值误差：≤0.1%；  8.★平行性：≤4.4％；标准膜重现性：≤±0.4％；温度测量示值误差：≤±0.8℃；  9.有效数据率：≥85%；  10.测量方式：采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后移位测量，真正的连续实时在线测量；  11.纸带：默认走纸时间为24h，按照默认设置每卷纸带可使用4个月以上；  12.测量周期：1min～1h（任意设置）；  13.采样：符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房连接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房连接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；  14.数字输出信号：具有RS232/RS485数字接口；  15.电源要求：220VAC±10%，50Hz； |
| 8 | PM2.5采样单元及动态加热系统 | 1.采样器：采样杆接地；  2.PM2.5采样单元：PM2.5外采样装置及PM2.5采样头，外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中，监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设置要求；  3.动态加热系统：带动态加热系统，针对高湿度地区，采样装置带有加热除湿系统，具有加热保温功能，加热范围30-60℃。 |
| 9 | 气象五参数监测仪 | 1.气压：测试范围：600~1100hpa；测试精度：≤±1hpa；  2.风向：测试范围：0~359.9°，测试精度：≤±5°；  3.风速：测试范围：0~45m/s，测试精度：≤±0.5m/s；  4.温度：测试范围：-30~50℃，测试精度：≤±0.5℃；  5.相对湿度：测试范围：0~100%RH，测试精度：≤±5%RH；  6.配件：气象塔，用于固定气象传感器的气象杆或气象塔其垂直高度应不小于5米，安装相应的气象传感器后，能承受12级风力。 |
| 10 | 质控设备（动态校准仪、零气发生器、标气、阀门） | 一、动态校准仪  1.用途：用于二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪的校准；  2.配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统；  3.分析技术：采用稀释法多元气体校准技术，能够依据外接标准气体种类提供SO2、NO、CO、O3等标准气体输出，完成大气自动分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；  4.流量计准确度：±1%满量程；  5.流量控制的重复性：±0.2%满量程；  6.质量流量工作范围：质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；  7.标气流量计量程：0～100ml/min；  8.零气流量计量程：≥10L/min；  9.自动控制：自动计算稀释气流量或稀释比；  10.标气接口：≥3个；  11.臭氧发生器：内置臭氧发生器，臭氧发生准确度：1%满量程；  12.臭氧发生器输出范围：0.01~1ppm；  13.电源要求：220VAC±10%，50Hz。  二、零气发生器  1.用途：作为稀释校准仪器的零气源；  2.压力：10～30psi；  3.零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005ppm；  4.配置要求：配置高温炉，HC碳氢涤除器，空压机；  5.输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min；  6.结露点：≤0℃。  7.电源要求：220VAC±10%，50Hz。  三、标气  1.SO2标准气：国家一级标准SO2标准钢瓶气，浓度约为50ppm；  2.NO标准气：国家一级标准NO标准钢瓶气，浓度约为50ppm；  3.CO标准气：国家一级标准CO标准钢瓶气，浓度约为5000ppm；  四、阀门  减压阀：双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为不锈钢或铜，对标准气体无污染，无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效。 |
| 11 | 臭氧传递分析仪 | 1.用途：用于臭氧分析仪和动态校准仪的臭氧校准;  2.配置要求：含臭氧校准仪主机，可选内部零气或外部零气；  3.分析方法：紫外光度法；  4.量程： 0～100,0～200,0～500,0～1000,0～2000ppb或更多可选量程；  5.零点噪音：1ppb RMS；  6.精度：1ppb；  7.线性：±1% 满量程；  8.响应时间：＜180s；  9.运行温度：5℃-40℃； |
| 12 | 系统集成辅助及耗材 | 系统集成所需的管件、接线、支架等辅助安装部件；耗材如：物理吸附剂（活性炭），滤膜，化学吸附剂，滤纸等； |
| 13 | 采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 一、配套采样系统  1.采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；  2.采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；  3.总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；  4.支管数量满足所有气态项目的需要；  5.采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）；  6.采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；  7.采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。  二、机架  1.适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪、数采仪等仪器；  2.使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；  3.机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。  三、稳压电源  抗干扰交流净化稳压电源，能够满足SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪等设备的需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电压影响跳变电压。1台，额定功率10KVA交流参数稳压器。 |
| 14 | 数据传输与网络质控平台 | 一、数采  （一）工控机  1.光驱：DVD；  2.处理器：双核 2.6G  3.网卡：1×1000Mbs 网络适配器  4.显示：1×VGA；  5.标准PS-2接口键盘鼠标；  6.内存：4G DDR2；  7.串口：8×RS-232/422/485；  （二）数采软件  1.系统集成及数据传输系统需能实现在子站现场对各类监测设备的监测数据进行实时采集、仪器运行状态进行实时监控，并按照乡镇街道空气自动站数据管理平台软件的通讯协议，将现场监测数据进行上传，并保证数据的安全性、完整性、保密性。  2.根据项目的实际需求，充分考虑技术的先进性、适应性、易维护性和易扩展性，软件采用标准化设计，严格遵循相关技术的国内和行业标准，确保软硬件之间的透明性和互通互联，并充分考虑与其它功能模块的连接。在设计和技术选型时，科学预测未来扩容需求，进行余量设计，采用模块化结构，便于系统扩容、升级。  （1）首页展示  通过区域功能模块化设计，全局展示各监测因子的数据状态，不同的数据状态能通过不同的颜色进行突出标识，并实时记录系统运行过程中的事件信息，页面中可绘制近期空气质量指数、气态污染物浓度、颗粒物浓度的变化趋势，使用户仅通过首页的信息传递，即可获知数据采集情况及系统运行情况。  （2）实时数据  实时数据可通过实时数据列表和实时曲线展示。实时数据列表中罗列采集数据的详细信息，包括设备型号，通讯状态，监测数据，输出单位等信息。实时曲线将采取曲线图的方式绘制监测因子的趋势变化图。  （3）系统查询  系统查询模块需集成数采软件的全部查询功能，其中包括实时记录查询、报表记录查询、历史曲线查询、仪器状态查询、报警信息查询、日志信息查询。  （4）系统配置  通过模块化设计，系统配置可以灵活采集各类设备驱动，并兼容多种上传协议，并对采集单位、输出单位等信息进行相应设置，使系统具有高度的兼容性和扩容性。  二、VPN网关  1.支持3个百兆网络接口（1 LAN，1 WAN，1 DMZ），提供安全网关（VPN/防火墙/共享上网）功能；  2.最大并发会话数：5000；  3.IPSec加密最大流量：12M；  4.IPSec隧道数：45；  5.防火墙吞吐（双向）：90。 |
| 15 | 防雷系统 | 1.为保护站房可靠安全的运行，尤其是针对雷雨天气对设备的影响。站房必须有完善的防雷接地系统，包括工作接地、保护接地。  2.符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2016的要求，按均压、等电位的原理，将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站房的墙体、屋面、檐口、包角、地槽等，匀连接在一起，与法拉第地网连通，并连接地下闭合环，加设泄流方式。站房的接地引入线在接入联合地网时，其接入点应与其他接入点相互距离大于5m，接地电阻≤4Ω；  3.投标人须承诺在系统建设完成后，提供中国气象部门认证认可的检测机构出具的《雷电防护装置检测资质证》检测合格的证明材料。 |
| 16 | 一体化专用监测站房 | 一、站房建设要求  1.新建监测站房房顶应为平面结构，坡度不大于10°，房顶安装防护栏，防护栏高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于25m2，监测站房应做到专室专用。  2.房顶承重要求大于等于250kg/m2。  3.站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。  4.站房应有防水、防潮、隔热、保温措施，一般站房内地面应离地表（或建筑房顶）有25cm以上的距离。  5.站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照GB50689-2011的相关要求。  6.站房为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。  7.采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应在20cm以上。  8.在已有建筑物屋顶上建立站房时，应首先核实该建筑物的承重能力。  9.监测站房如采用彩钢夹芯板搭建，应符合《琼海市人民政府关于印发琼海市临时建设管理暂行办法的通知》（海府[2017]29号）规定。  10.监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。  11.站房内环境条件：温度：（15～35）℃；相对湿度：≤85%；大气压：（80～106）kPa。  12.站房应在入口位置设置醒目标识牌，站房及采样区域明显位置设置警示牌。  13.为便于维护，采样口距站房屋顶距离应大于1米，为便于维护，不宜超过2m，在（1.0～2.0）m范围内为宜；采样管应使用三脚架固定于站房顶部。  二、配电要求  1.站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz。  2.站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。  3.站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应方便使用。  4.站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。  5.站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。  三、站房配置及辅助设施要求  1.总体性能：（1）站房能适合所购置的空气监测系统和气象仪等设备的安装和使用，能抗12级以上强台风；（2）站房具有良好的密封性，门窗、站房的出入管道（如空调管道，光缆/电缆管道等）需进行密封；（3）站房设立两道相互独立的门，把站房分隔成里间和外间。外间形成对外界环境的缓冲区，里间为仪器间。仪器间温度范围：25℃～30℃，湿度范围：50%～60%；  2.室外尺寸：不小于4150 mm \*5150 mm \*2650mm；  3.材质：彩钢板结构；  4.屋顶：屋顶预留空气样品采样孔、PMl0样品采样孔和PM2.5样品采样孔各1个；屋顶四周围有1200mm高，根距为500mm的防护护栏。注：采样孔和气象仪的安装位置在安装仪器时确定；  5.门：标准防盗门；  6.供电：电表60A；过流保护开关；避雷装置；电表后设380V／30A电源插座1个；然后分三组单相220V／20A，各相分别设20A空气开关1个，空调一相，泵及照明一相，仪器一相；  7.插座：室内设空调插座2个(220V／15A)，其余安全电源插座9个(带地线插孔)(220V／10A)；  8.电线：室内插座电线为4mm²的铜芯线，照明电线为2.5mm²铜芯线；室内所有布线均采用明敷；  9.照明：照明为2盏40W日光灯；安装交流36V／100W可移动照明灯1盏（带降压变压器）；注：空气开关、插座等电气设施用标准级别的产品；  10.消防设施：安装有定温自动灭火器（气体灭火方式）；配有手持式二氧化碳灭火器；配有灭火器固定架；  11.换气扇：安装带遮盖的换气扇一把（8寸）；  12.通讯：提供电话线插座1个；  13.除湿机：1台除湿量15升/天（80% RH），保证站房内湿度范围为：60%以下；自动排水；  14.空调机：2台空调，具有来电自恢复功能，保证站房内温度范围为：20℃～30℃；  15.铝合金梯子：可伸缩2-4米，1把；  16.Z字型梯：1套通往房顶的Z字型梯；  17.办公设备：办公桌椅及文件柜各1套； |

注：1、本项目核心产品为：可吸入颗粒物（PM10）分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪。

2、招标文件中所有的技术参数、规格及其要求性能（配置）是为了满足采购人工作的基本要求，投标产品满足（实质相当于）或优于招标文件的采购需求均可。

## **三、服务标准：**

1. 中标人必须向采购人提供自系统验收合格之日起12个月或仪器设备到货之日起15个月的质量保证期，以时间先到为准。质量保证期内由于设备自身原因造成的系统损坏及故障，由中标人负责修理或更换相应设备并承担相关费用；
2. 2.中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，必须在48小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后3个工作日内不能解决问题，则须更换备品备件，使系统能正常运行。在质量保证期结束后，中标人也必须提供24小时内对仪器故障做出响应和72小时解决出现问题的技术服务；
3. 中标人在仪器安装结束后，对用户所有使用人员的现场培训不少于5个工作日，确保使用人员能够正确操作和维护设备；
4. 仪器安装、验收：中标人应安排技术人员到现场安装并在使用人员在场的情况下完成仪器性能调试，仪器完全正常运转且经采购人组织的技术验证确认后，安装工作才能认为全部完成。

## **四、交货时间、交货地点和交货方式（履约时间、地点和方式）：**

1.交货时间（履约时间）：合同签订之日起90个日历日内。

2.交货地点（履约地点）：琼海市生态环境局，交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用维修和保养所需的中文技术文件（手册、说明书等）。

3.交货方式（履约方式）：在规定的交货时间内，将设备及相关产品运输至琼海市生态环境局。

五、付款时间、方式及条件：合同签订后支付合同金额预付款的30%，项目完成后支付合同金额至80%，验收通过之后支付合同金额至97%，剩余3%待一年质保期过后一次性付清

## **六、其他：**

1. 项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标方投标文件内容实施。
2. 合同的实质性条款：招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
3. 安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规
4. 验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。
5. 法律法规规定的强制性标准：无