采购需求

一、采购需求

为增加医院新冠病毒核酸检测能力，拟采购一套集成式核酸检测实验室及相关检测仪器设备，需求如下：

| 包名称 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成式PCR方舱设施 | 集成式核酸实验室 | 1 | 套 |
|  | 核酸实验室相关检测仪器设备 | 1 | 套 |
|  | 配套系统 | 1 | 套 |

二、详细配置要求

（1）集成式核酸实验室配置要求

| 项目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验舱主体 | 实验室舱体 | 12000*2450*2890(mm) | 套 | 1 |
|  | 洁净新风 | 每小时12次换气 | 套 | 1 |
|  | 舱道式生物安全密闭排风 | 每小时12次换气 | 套 | 2 |
|  | 实验室UV灯 | 300mm | 套 | 8 |
|  | 样本接收通道 | 600*600(mm) | 套 | 1 |
|  | 检样传送通道 | 500*500(mm) | 套 | 1 |
|  | 试剂传送通道 | 500*500(mm) | 套 | 1 |
| 实验室家具 | 实验台 | 750mm宽，高760mm(坐高） | 套 | 4 |
|  | 洗眼器 | 洗眼器 | 个 | 2 |
| 自动化 | 实验室环境控制系统 | / | 套 | 1 |
|  | 实验室压力系统 | / | 套 | 1 |
|  | 网络 | / | 套 | 1 |
| 安防 | 门禁 | 密码 | 套 | 1 |
|  | 消防指示 | 夜光标识 | 套 | 1 |
| 电气 | 供电控制系统 | / | 套 | 1 |
|  | UPS电源 | 应急照明 | 套 | 1 |
| 给水 | 给水系统 | / | 套 | 1 |
|  | 热水系统 | / | 套 | 1 |
|  | 洗手盆 | 小型 | 个 | 2 |
| 排水 | 排水系统 | / | 套 | 1 |
| 附属设施 | 手部消毒器 | 免接触感应 | 台 | 2 |
|  | 干手器 | 电动 | 台 | 2 |
| 实验舱由三间主实验室（试剂准备室、样本处理室、检测室）及配套更衣室、缓冲间、洗消间等组成。 |

（2）核酸实验室相关检测仪器设备配置要求

| 实验室分区 | 设备名称 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂准备室 | 单人超净工作台 | 配液洁净空间 | 1 |
| 试剂准备室 | 移液器套装 | 移液 | 1 |
| 试剂准备室 | 移液器套装 | 移液 | 1 |
| 试剂准备室 | 移液器套装 | 移液 | 1 |
| 试剂准备室 | 移液器套装 | 移液 | 1 |
| 试剂准备室 | 电动8道排式移液器 | 移液 | 1 |
| 试剂准备室 | 移液器支架系统 | 放置移液器 | 1 |
| 试剂准备室 | 小型离心机 | 短速离心 | 1 |
| 试剂准备室 | 漩涡混合器 | 振荡混匀 | 1 |
| 试剂准备室 | -20℃&4℃低温冰箱 | 临时试剂储存 | 1 |
| 试剂准备室 | 微孔板迷你离心机 | 使用96孔PCR板操作选用 | 1 |
| 试剂准备室 | 条码扫描器 | 读取条码，信息校对与录入 | 1 |
| 试剂准备室 | 办公笔记本 | 录入信息，连接系统 | 1 |
| 试剂准备室 | 移动紫外灯 | 对房间及设备外表面进行紫外消毒 | 1 |
| 样本处理室 | 单人生物安全柜 A2 | 样品处理 | 1 |
| 样本处理室 | 条码打印机 | 打印条码 | 1 |
| 样本处理室 | 色带 | 打印条码 | 1 |
| 样本处理室 | 打印纸 | 打印条码 | 1 |
| 样本处理室 | 打印纸 | 打印条码 | 1 |
| 样本处理室 | 移液器套装 | 移液 | 2 |
| 样本处理室 | 移液器套装 | 移液 | 2 |
| 样本处理室 | 移液器套装 | 移液 | 2 |
| 样本处理室 | 移液器套装 | 移液 | 2 |
| 样本处理室 | 移液器支架系统 | 放置移液器 | 2 |
| 样本处理室 | 干热消毒箱 | 样品灭活 | 1 |
| 样本处理室 | 小型离心机 | 短速离心 | 2 |
| 样本处理室 | 漩涡混合器 | 振荡混匀 | 2 |
| 样本处理室 | -20℃&4℃低温冰箱 | 临时试剂储存 | 1 |
| 样本处理室 | 台式高速大容量离心机 | VTM管离心 | 1 |
| 样本处理室 | TG20.5 6号转子 | VTM管离心 | 1 |
| 样本处理室 | 酶标板挂篮 | VTM管离心 | 1 |
| 样本处理室 | 多管涡旋混匀仪 | 多管混匀 | 1 |
| 样本处理室 | 自动化分杯处理系统 | VTM管样本分装 | 1 |
| 样本处理室 | 高通量自动化样本制备系统 | RNA提取 | 1 |
| 样本处理室 | 微孔板迷你离心机 | 使用96孔PCR板操作选用 | 1 |
| 样本处理室 | 条码扫描器 | 读取条码，信息校对与录入 | 3 |
| 样本处理室 | 办公笔记本 | 录入信息，连接系统 | 1 |
| 样本处理室 | 移动紫外灯 | 对房间及设备外表面进行紫外消毒 | 1 |
| 检测室 | 96孔微孔板混匀仪 | 混匀样本 | 1 |
| 检测室 | 微孔板迷你离心机 | 使用96孔PCR板操作选用 | 1 |
| 检测室 | 荧光定量PCR仪 | 荧光PCR定量检测 | 4 |
| 检测室 | 核酸检测分析仪 | 核酸快速检测 | 1 |
| 检测室 | 办公笔记本 | 录入信息，连接系统 | 4 |
| 检测室 | 条码扫描器 | 读取条码，信息校对与录入 | 4 |
| 检测室 | 移动紫外灯 | 对房间及设备外表面进行紫外消毒 | 1 |
| 洗消 | 85L蒸汽灭菌器 | 生物安全型，医疗垃圾消杀 | 1 |
| 采样 | 采样亭 | 采样亭 | 1 |
| IT | 二代身份证读卡器 | 身份信息读取 | 1 |
| IT | 5G移动路由器 | 5G网络衔接 | 1 |
| IT | 水星UD13H-5G无线网卡 | wifi链接 | 2 |
| IT | 无线键鼠套装 | 电脑操作 | 2 |
| IT | 双屏显示器支架 | 显示器支架 | 1 |
| 方舱箱体 | 移动集成式检测舱 | 移动实验室箱体 | 1 |

（3）配套系统配置要求

| 配套软件 | 实验室信息管理系统 | 数据录入，追溯 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套软件 | 信息采集系统 | 信息采集 | 1 |

三、集成式核酸实验室参数要求

实验室要按医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法的要求设置，主要实验区要求试剂储存和准备区、标本制备区、扩增区、扩增产物分析区，考虑到采用实时荧光PCR仪及场地限制，扩增区和扩增分析区可以合并为一个核酸检测区，配套穿防护衣、洗消间、脱防护衣间。

实验室整体按加强型负压生物安全二级实验室进行设计建造。

1.场地条件要求：

1.1实验室设置在采购人指定地点，根据场地条件，集成式实验室尺寸需控制在12*5米内。

1.2医院负责按实验室设施尺寸配套400mm高基础台。

1.3院方负责按实验室厂家需求水量将冷热水管敷设到实验室指定位置。

1.4院方负责将实验室下水管引入附近污水井。

1.5院方负责按实验室厂家需求电量将电缆敷设到实验室指定位置。

1.6院方负责按实验室需求将弱电管线敷设到实验室指定位置。

2实验室具体要求：

2.1人员、样本、污物均为单向流，样本制备及核酸检测间需有独立的穿衣、脱衣通道。

2.2试剂准备间，正压设计，配置1台单人超净工作台；

2.3样本处理室内配置1台单人A2生物安全柜空间，用于样本处理。

2.4生物安全柜，不设外排风。

2.5传递窗采用500/600*500*500外径不锈钢传递窗，配有电子互锁、紫外灯。

2.6有紧急洗眼器。

2.7实验台和地面均为可消毒材料。

2.8实验部分不设置外窗，实验室光源为人工光源。

2.9实验台钢制落地实验台，不锈钢材质。

2.10实验室需配置全新风空调系统，配置初、中、高效过滤装置，实验室内洁净等级为十万级，整体负压。

2.11样本处理间~缓冲间~核酸检测间压力差：-20Pa（±5Pa）、-10Pa（±3Pa）、-30Pa（±5Pa）设计施工。

2.12样本处理间、核酸检测间2套独立上进风口，下出风口，独立排风过滤器，核心功能间的排风口均有高效过滤器阻隔；

2.13核心实验室排风需经过高效过滤排风装置过滤，且过滤器需设置在房间排风口处

3高效过滤排风装置是保证实验室生物安全防护的重要设备，需满足以下要求：

3.1高效过滤排风装置需具备原位检漏，原位消毒功能。

3.2结构组成：气体消毒接口，消毒效果验证装置，高效过滤器，下游扫描检漏 装置，阻力监测装置阻力监测表过滤器等构成，采样口采用快速气密连接口。

▲3.3箱体气密性：±2500Pa压力下每分钟泄漏率不大于装置净容积的0.1%，应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告。

3.4箱体抗压力：所测装置在-2500Pa压力持续作用下60分钟，未产生永久性结构变形。应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告。

▲3.5高效过滤器过滤效率：99.999%@0.3μm。应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告、计量检测报告。

3.6扫描采样探头必须符合GB/T13554-2008《高效空气过滤器》中B4.1条的规定：采样探头的开口面积为不大于10cm2，当采用矩形探头时边长之比不大于15:1，采样探头与过滤器出风面距离应在1-5cm之间。

▲3.7过滤器阻力：所测装置在额定风量下，于所测装置过滤器阻力检测口处测的过滤器实际运行阻力不大于200pa。应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告

3.8漏点识别有效性：使用0.722G号不锈钢针管(正常壁）再参与过滤器上人为制造3个内径为0.39mm的漏点，所测装置扫描捡漏过程中可识别人为制造漏点。应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告。

3.9过滤器消毒方式：设有用于与气（汽）体消毒设备连接的标准尺寸接口，可实现与气（汽）体消毒设备的安全、快速连接，具有可进行原位气（汽）体消毒的措施。

3.10过滤器消毒验证：具有对气（汽）体消毒效果进行原位验证的措施。

3.11高效过滤排风装置需配套生物安全密闭阀。

▲3.12生物安全密闭阀需保证其气密性能，在±2500pa压力下小时泄漏率不大于净容积的0.25%，应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告。

3.13寿命：生物安全型密闭阀使用寿命不低于 5000 次开闭；阀门开关5000次后对其进行气密性检测，正压和负压情况下气密性均符合国家规范要求。应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告

3.14抗腐蚀性：阀门耐受过氧化氢、二氧化氯、甲醛等其中一种消毒剂的腐蚀，经腐蚀性试验后，气密性仍符合国家规范要求。应提供有资质（CMA和CNAS）的第三方检验报告

3.15脱防护衣、洗消及出口处设置不锈钢洗手水池，配置自动感应龙头，皂液器，喷雾手消毒器，干手器；穿防护衣设置手消毒器及穿衣镜。

3.16核酸检测、样本处理室预留PP实验水槽，设置单口冷热水实验龙头，双口洗眼器；处理新冠疫情时这两个房间的上下水封闭，不使用；

3.17实验室各房间均不设置地漏；

3.18排水为洗手用水，实验室内不设污水处理装置储存消毒灭菌，直接排入附件污水井；

3.19各分区房间独立照明开关，洗消间统一紫外线消毒灯开关。

3.20实验室内根据实验功能设置电话、网路点位，预留与医院IT系统接口。

3.21所有室外门设有门禁装置，房间设有监控摄像头，并于弱电箱内设有存储装置；并预留与医院系统接口；

3.22实验室设置一套独立的自控系统，保证实验室和环境满足实验要求，并能设置工作及值班模式，异常情况报警功能。

3.23实验室移交使用前需提供有资质单位提供的实验室环境，房间洁净度、换气次数、压差、微生物等第三方检测报告。

4质量保证期：整套实验室为调试验收合格后1年

四、核酸实验室主要检测仪器设备参数要求

- 自动化分杯处理系统

1.★用途：全自动分杯系统，可自动完成样品管的开盖、1D、2D码扫描、信息录入、移液、转板、关盖等操作，且全程处于密闭负压环境，避免污染物泄露，产品经NMPA医疗器械备案。

2.宽1100mm X 深680mm X 高1050mm，结构紧凑便于安装于实验室台面。

3.配备23英寸触屏，配备直观的可视化软件操作界面，方便实验人员操作和快速掌握。

4.★配备XYZ轴机械手，抓取管身转移，避免抓盖转移时带来的管子掉落风险，定位精度±0.1mm。

5.样品处理通量≥96个样品/40min。

6.★支持三种含盖样品管原管同时上样，取样时无需取出拭子，既支持支持1-10根咽拭子混采样品，也1-10样品混合检测操作。

7.★广泛兼容各类采样管，兼容体积V：5mL-15mL,管径φ：11-16mm，高度H：55-121mm范围内的病毒采样管，粪便采集管、唾液采集管，支持用户管型的定制适配。

8.兼容10cm以内 ANSI/SBS 96孔板、冻存管，支持分液孔位自定义，支持预设阴性、阳性对照品位置，支持自定义孔位设置，匹配磁棒法预分装试剂板和一步法免提试剂板。

9.★标配高扭矩开盖模块，确保装机＞99%开盖成功率。配备开盖红外检测模块和失步检测模块，软件自动识别并记录开盖异常。

10.★支持无人值守，异常不停机。可自动识别扫码错误、未开盖样品管，错误样品管自动放回原位，继续运行。

11.★标配样品管扫码模块，兼容一维码：CODE128，CODE93，EAN-8，EAN-13，Codebar；二维码：Data Matrix，QRCode码；和无条码管。

12.配备单通道移液头及clld液面探测模块，采用空气置换原理，移液范围：10uL-1000uL

移液准确度：10uL：<±10% ; 100uL：<±5% ; 1000uL：<±2%

移液精确度：10uL：<5% ; 100uL：<2% ; 1000uL<1%

13.★内置独立进风HEPA 过滤系统，防止外界气溶胶直接污染样品，抽气口设置于开盖区和样品转移区，有效性提供防交叉污染实验验证。

14.★内置负压过滤系统，排风系统配有专用HEPA过滤器排风过滤效率99.999% @ 0.3um，提供负压检测与HEPA防泄漏报告。

15.内置3根8W，紫外消毒灯，辐照剂量高于100 000μW.s/cm2，程序内置清洁向导，方便指引实验人员启动消杀程序，杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体。

16.提供API接口，样品数据可自动以csv, excel文件形式存储，也可与LIMS系统连接，方便数据信息化共享；

17.该产品具备开机自检、状态监测、错误报警、日志管理、用户权限管理、操作界面多语言等功能，开盖、扫码、分装错误时可自动报警，并记录错误孔位。

18.具有安全防护面板，配备门锁和门锁感应器，可防止非法进入工作台面，可在任一时间进行暂停，处理异常事件；

- 全自动核酸提取纯化仪

1. 技术原理：磁棒法转移磁珠提取技术。

★2. 样本通量：1-384。

★3. 工作板位：4x6共计24个板位，机械臂定位精度±0.1mm。

★4. 混合磁吸模块：4组96孔模块，Z轴独立运动，可选1-4组运行模式，完成96/192/288/384例样本核酸提取；配置液体防滴落托盘，避免孔间交叉污染。

5. 振动混合模式：多档可调振动速度，振动幅度根据溶液体积自动调整。

6. 液体处理体积：20-1000μl。

★7. 温控模块温度控制范围：室温+5℃-115℃，深孔板底部全包裹加热。

8. 温控模块温度控制精度：≤±1℃。

9. 提取孔间差异：<3%。

10. 紫外消毒系统：多角度内置紫外灯，辐照剂量高于100000μW.s/cm2。

★11. HEPA过滤系统：全外排负压过滤设计，外部空气经过过滤进入设备，设备内空气过滤后排出外部，防止气溶胶污染。

12. 操控系统：23英寸彩色多点触控屏，Windows操作系统。

13. 程序管理：500G空间程序存储空间，自由灵活编辑提取程序。

14. 规格尺寸：1225mm×740mm×960mm（宽×深×高）。

15. 电源：200-240V，50Hz/60Hz，2350W。

16. 工作环境：19-25℃，20-80%（无冷凝），80-106 kPa。

- 荧光定量PCR仪

1. 采用先进的热电制冷技术与长寿命多孔半导体加热制冷器，和先进的PMT光纤信号传导技术，全球宽压恒流电源和多点控温方式，配以独一无二的模块散热专利技术和底部检测专利模式，独具快速变温，精确控制，低能耗的卓越性能。

2. 长寿命LED光源，成对激发。

3. 支持Windows 平板电脑，全新的触摸屏操控为您带来人机互动的极致体验。多种接口供选，与计算机接口可供选用的有RS232、USB、蓝牙。

5. 荧光检测通道：4通道，可升级到六通道。

6. 扫描方式：采用双高灵敏PMT光电倍增管底部荧光扫描方式，光程短、准确度及重复性高，还可以大大降低反应管耗材的费用；

7.荧光检测波长：500-800nm；激发光波长：300-800nm；

8.样本容量96×0.2mL，可用12×8联管，96孔板(底部透明)；

9.反应体系5~100μL；

10.可探测荧光染料有：

F1:FAM/SYBR Green I

F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA

F3:Texas Red/ROX

F4:Cy5

11.动力学范围为：1-1010copies；

12.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小设置温度：0.1℃），具有SOAK低温保存功能。模块梯度范围为1～36℃，可设置连续温度梯度；4~105℃

13.热盖温度范围：30～110℃，全封闭3D电动热盖，无需手动开/闭，可以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便。

14.荧光强度检测重复性：5%。

15.升降温速率：5.0℃/s (max)

16.仪器采用TAS技术，极大提高模块的控温精度及温度均一性。

17.温度控制精度：≤±0.1℃；温度波动范围：≤±0.1℃；模块温度均匀性：≤±0.3℃。

18.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式。

19.扫描模式：全板扫描和指定行两种扫描模式。

20.编程：每个程序段可设置多达20个温控程序节，最大循环数99个。

- 核酸检测分析仪

1．注册证：已获得省级或国家药品监督管理局签发的医疗器械注册证书

2．反应体系：25μl/50μl

3．时间：提取3分钟，扩增检测15-40分钟

4.自带存储：8G

5. 升温速率：最快≥8.0℃/秒（50℃~100℃）， 降温速率：最快≥2.0℃/秒（50℃~100℃）

6. 温度控制：独立的加热模块可实现单模块控制

7. 温度精确度：±0.3℃（50℃~100℃）

8. 激发光源：高能、长寿命的四色LED光源

9. 检测方式：实时动态监测

10. 检测通道：4通道

11. 激发波长：通道一：470nm；通道二：525nm；通道三：580nm；通道四：635nm

12. 适用染料：FAM；VIC；ROX；CY5

13. 灵敏度：可检测单拷贝基因

14.检出限：＜2nM（对于FAM/VIC/ROX/CY5）

15. 动态线性范围/线性度：8个或更多数量级/梯队线性回归系数R≥0.99

16. 操作简单，集核酸提取、PCR扩增、结果解读和报告打印为一体，快速出具

17. 预封装试剂条，即用即开

- 干热消毒箱

1. 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示；

2．适用温度范围：≥室温~80℃

3. 控温精度：≤±0.3℃；

- 台式大容量离心机及转子

1．微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。

2．触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储。

3．大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。

4．实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5．配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

6．采用食用级硅橡胶密封圈，符合GMP认证。

7．具有9个程序升速曲线/10个程序的降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

8．最高转速：20500r/min，相对离心力：29200×g

9．最大容量：750ml×4．转速精度：±10r/min

10. 转子：容量，500ml×4；转速：4000r/min；离心力：3040×g；选配10ml及15ml适配器

- 高压灭菌器

1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）

2.容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮

3.材料:06Cr19Ni10不锈钢

4.设计温度：≥142℃

5. 设计压力：0.1～0.34

6. 测试接口：标准Rc1验证口

7. 门结构：多点联动压合式结构，安全可靠

★8.开关门方式：翻盖式自动门，一键式开关门

★9. 延时启动功能:具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟

10. 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开

11. 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

五、软件系统要求

（1）实验室管理系统

1.软件产品，无硬件载体。

2．系统主要包含以下几个模块：样本管理、仪器看板、任务追踪、工作流定制、测序报告，生信分析报告。

▲3．样本追溯：可查看样本在各仪器中的实时状态，包括样本制备、文库制备、测序、分析等任务，样本追踪可视化，分析结束以后可以在界面上查看报告。（需提供技术证明资料）

★4．仪器监控：监控各个仪器的工作状态，统计仪器的饱和度、故障率及使用率对实验室内各种设备进行统一管理。（需提供技术证明资料）

5．易用性：易配置的工作流，组合不同实验流程，适配不同的生信应用，操作简单便捷。

6．易集成：开放接口，可以便捷实时地对接仪器并与其他第三方软件进行集成，实现标准化统一平台。

▲7．易操作：无需软件编程知识即可轻松修改LIMS并配置实验流程，UI界面友好，功能模块一目了然。

▲8．提供仪器的错误故障及异常报警，并有邮件及手机的推送功能

9．具有校验防错的功能，在样本和芯片ID不存在的情况下会有错误信息及相关提醒。

▲10.同一厂家有自动化分杯系统、样本制备系统选配，实现实验全流程监控。

（2）信息采集系统

- 支持个人信息与样本编码绑定工作台；

- 支持个人二维码、证件号码多种绑定方式；

- ★支持身份证OCR识别

- ★支持证件读卡器识别个人信息

- ★支持单采、混采两种不同的信息采集模式，满足个人信息与样本编码多对一、一对一的关联需求

- 支持所有录入的受检者信息综合查询展示；

- 支持样本检测进度查询；

- 支持样本检测结果查询

- ★支持多个厂商的条码打印机，可根据客户需求接入更多条码打印机；

- ★可灵活自定义样本管、孔板编码规则，满足不同实验室需求；

- ★可以看到各个实验室的收样情况、检测进度、报告发放以及各个实验室的状态

- 严格的角色管理权限：包括新建、编辑、删除系统角色，并赋予角色登录页面及页面按钮使用权限；

- 按采样点、实验室多维度控制数据访问权限，只允许用户访问被授权了的采样点或实验室数据

- 标准的样本同步API、结果同步API，实现和外包系统的数据对接

六、其他要求

1、交货期：合同签订后30天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）提供 1 年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

（2）保质期内提供 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小 时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

备注：参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。带★的参数作为必须满足项，如不满足则否决其投标。