用户需求书

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物在线气质联用监测系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 氢气发生器 | 1 | 套 |  |
| 3 | 零气发生器 | 1 | 套 |  |
| 4 | VOC动态校准仪 | 1 | 套 |  |
| 5 | 标气及减压阀 | 1 | 套 |  |
| 6 | 配套采样系统及辅助设备 | 1 | 套 |  |
| 7 | 非甲烷在线分析仪在线分析仪 | 1 | 套 |  |
| 8 | 数据传输与网络化质控平台 | 1 | 套 |  |
| 9 | 数据审核和处理服务 | 1 | 年 |  |
| 10 | 系统集成及服务 | 1 | 套 |  |
| 11 | 防雷系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | 气象五参数 | 1 | 套 |  |
| 13 | 监测站房（含板房主体、桌椅、空调、通讯等辅助设备） | 1 | 套 |  |
| 14 | 监测站房外部供电系统 | 1 | 套 |  |

二、技术参数要求

## （一）、挥发性有机物在线气质联用监测系统

1、系统性能基本要求

★1.1 必须符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法标准》（HJ1010-2018）要求。提供国家认证的权威检测检验机构出具的适用性检测报告（57种PAMS）和委托检测报告（59种醛酮和部分TO15）复印件。

★1.2 为保证系统完整性和兼容性，采用机柜式安装方式，应保证所需的样品预处理与采样装置、GCMS分析仪、动态校准仪等为同一品牌，且可自动完成系统的单点或多点稀释检查或校准，检查或校准周期可根据需求设定，具有故障自动诊断与仪器故障自我保护功能。

1.3 分析方法：气相色谱质谱结合氢火焰离子化检测器，支持离线分析功能，兼容苏玛罐、气袋采样分析。

1.4 分析组分：包括PAMS,TO-15，醛酮类116种VOCs组分。

1.5分析周期≤60min，每小时有效采样时间≥30min，自动计算采样体积：采样流量*采样时间。

1.6最低方法检测限：90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1 nmol/mol。

1.7标准曲线：目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98。

1.8精密度：连续7次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，不少于90%的目标化合物RSD小于10%；

1.9 数据有效率≥85%；(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心依据《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》出具的检测报告复印件，并加盖生产制造商公章）。

2、样品预处理和采样装置基本要求

样气除水装置：为避免对色谱柱和检测器等损害，提高系统准确性和稳定性，系统应配备样气除水装置。确保有效除去样品中的水分，同时保证对易挥发有机物、极性化合物有很好的回收率，提高检测结果的准确性和检测灵敏度。

（提供加盖生产制造商公章的技术说明书或用户手册等证明文件复印件）

3、分析仪基本要求

▲3.1色谱柱温箱操作温度范围：室温以上3℃到450℃，温度控制精度：0.1℃;色谱柱程序升温：32阶／33平台，最高升温速率125℃／min，温度稳定性0.01℃/1℃;色谱柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

3.2 气相色谱气路控制：全程高精度EPC控制，压力范围0-1000kPa，精度0.001psi。

▲3.3 气路系统：采用合理的技术，实现一次采样可同时分析116 种挥发性有机化合物，对所有的目标分析物均能很好的分析和检查，无需高、低碳分两路进样，减少系统误差。(需提供相关证明材料)

▲3.4 MS质量分析器采用全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计；质量范围：1.2–1100amu；扫描速度：20000 u/s。

3.5 一体化的离子源部件设计，包括推斥极、离子盒和透镜组，无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃，减少维护，增加运行时间。

3.6 真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速为300L/s(He) ，前级机械泵抽速为3.3m3/h

3.8离子源整体拆卸，更换离子源无需停泵卸真空。

★4、需提供所投产品的制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书，软件终生提供免费升级服务；（提供加盖生产制造商公章的承诺书）。

## （二）、氢气发生器

采用电解纯水方式，智能控制，能全自动运行，自动智能补水，自动除湿。

1 氢气纯度：99.999%

2 氢气流量：0～500ml/min

3流量显示：LED数字显示

4 工作压力：0～0.4MPa（出厂时设定0.4MPa）

5 稳压精度：0.02 Mpa

6 供电电源： 220V ±10% 50Hz

7 环境温度：5℃～40℃

8 环境湿度：≤85%

（三）、零气发生器

1输出零气流量：0-5000ml/min

2输出零气烃类含量：<10ppb

3输出零气压力：0.1-0.6MPa

4输出零气露点：<-20℃

5输出零气颗粒：<0.01μm

6工作条件：环境温度1－40℃，湿度<80%

## （四）、动态校准仪

1、能同时连接内标气与外标气，可以单独设置稀释比例和浓度，通过一次进样，同时检查或校准所有组分。

2、标气流量范围：0-10sccm（标配），0-20/50/100sccm (可选)；

3、稀释气流量范围：0-2slpm；

4、稀释比：≥1:2000；

5、流量计准确度：±1%满量程。

6、质量流量测量重现性：±0.2%满量程。

7、质量流量计线性：±0.5%满量程。

## （五）、标气及减压阀

标准气及减压阀：116 标准气（Size 6A, 8L, CGA180）1ppm和减压阀（Inlet: CGA180/350, Outlet: 1/8”），1套。

## （六）、配套采样系统及辅助设备

1、设备用途：本次采购的设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施；

2、配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统；

3、技术参数：

3.1配套采样系统技术参数：

3.1.1采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

3.1.2采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；

3.1.3总管内径选择在 1.5-15cm 之间,采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于10秒；

3.1.4 管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃—50℃，样品相对湿度:≤80%；雷诺数<2000；

3.1.5支管数量满足所有气态项目的需要；

3.1.6采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）；

3.1.7采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；

3.1.8采样系统主管路为可拆卸式,在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。

3.2机架技术参数：

3.2.1适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的全部仪器及配套设备；

3.2.2使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；

3.2.3机柜有接地孔线,所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

3.3稳压电源技术参数：

抗干扰交流净化稳压电源，能够满足挥发性有机物自动监测系统所有设备的需求，确保所有仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压；应具有两路输出，自动恢复供电，过欠压保护等功能。

## （七）、非甲烷在线分析仪在线分析仪

1系统性能基本要求

1.1总则：采用国家标准规定的气相色谱法（FID检测器，直接法），采用低温富集直接进样的技术路线。系统技术指标符合《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》要求。

1.2分析组分：甲烷和非甲烷总烃，非甲烷总烃的分析方法采用低温富集直接法进行测量；甲烷使用定量环进样分析测量。

▲1.3甲烷分析使用定量环进样分析，重复性与准确性高，亦可避免使用强吸附剂造成的穿透现象及残留。（提供定量环图片及安装于仪器的位置）

1.4测量范围：0-1000ppbC（非甲烷总烃），0-5000ppb（甲烷）

1.5分析周期≤15 min。

▲1.6系统检测限：甲烷检出限≤100ppb，非甲烷总烃≤5ppbC。（提供国家认证的权威检测检验机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

1.7系统重复性：分别连续测定20%及80%量程甲烷和丙烷混合标准气体六次，计算测定值的相对标准偏差，连续六次甲烷和非甲烷总烃测量结果的相对标准偏差≤2%。

1.8系统准确性：分别连续测定20%及80%量程甲烷和丙烷混合标准气体六次，计算测定值的，要求连续六次甲烷和非甲烷总烃测量结果平均值与理论值偏差 ≤±5%。

1.9 24h零点漂移：待测仪器运行稳定后，通入高纯零空气进行分析，待读数稳定后， 记录连续三次稳定读数；待测分析仪器连续运行24h（期间不允许任何维护和校准）后重复上述操作，要求24h零点漂移≤±10 ppbC。（提供国家认证的权威检测检验机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

1.10 24h量程漂移：待测仪器运行稳定后，通入20%量程甲烷和丙烷混合标准气体进 行分析，记录连续三次稳定读数；继续通入80%量程甲烷和丙烷混合 标准气体，记录连续三次稳定读数。待测分析仪器连续运行24h（期间不允许任何维护和校准）后重复上述操作，要求24h 20%量程漂移≤±2%；24h 80%量程漂移≤±2%。

1.11长期漂移：分别通入20%和80%量程标准气体，,通气结束后，待测系统连续运行至少7d（期间不允许任何手动维护和校准），不超过±1%满量程。（提供国家认证的权威检测检验机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

1.12平行性：两台（套）系统测量同一甲烷和丙烷混合标准样品，测量示值的相对标准偏差≤2%。（国家认证的权威检测检验机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

★1.13校准曲线：非甲烷总烃校准曲线的相关系数 R2≥0.999。（提供国家认证的权威检测检验机构出具的检测报告复印件并加盖生产制造商公章）

2采样装置和分析仪基本要求

★2.1总体要求：一体化设计，一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件。分析仪含内置电脑，无需单独配置外置电脑，内置系统控制软件，自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量，可实现系统7x24自动无人运行与自动校准，老化等功能。内置电脑同时安装相关通讯软件，具备与数采仪等外部设备通讯的相关需求，至少包括基于RS485/RS232和TCP/IP通讯的MODBUS协议。（提供仪器内部图片及相应部件位置标注）

★2.2为保证系统完整性和兼容性，采用机柜式安装方式，应保证所需的样品预处理与采样装置、分析仪、动态校准仪、零气发生器等为同一品牌，且可自动完成系统的单点或多点稀释检查或校准，检查或校准周期可根据需求设定，具有故障自动诊断与仪器故障自我保护功能。

2.3气路控制：高精度电子压力/流量控制，压力设定精度：0.01psi。

2.4 FID检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能。

2.5为确保避免设备对外界其它设备干扰及抗其它设备干扰，仪器通过EMC电磁兼容检测，包括但不限于传导骚扰、辐射骚扰、谐波电流、电压波动及闪烁、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度。（提供相关测试报告）

★2.6内置除水模块：仪器内部必须提供可以有效除掉空气中的水分，避免湿度影响分析结果，同时需要保证除水方式不会干扰被测样品的结果。（提供包含此设计的仪器照片）

★3需提供所投产品的制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书，软件终生提供免费升级服务（提供加盖生产制造商盖章的承诺书）。

## （八）、数据传输

1、内置系统控制软件，自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量，可实现系统7x24自动无人运行与自动校准，老化等功能。

2、提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描（>100组）。可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制。

3、对监测数据实时采集、存储、计算，能输出1 h 时间分辨率的数据，输出结果应能设置为标准状态下的浓度或参比状态下的浓度并能够进行两种状态的切换，具有质量浓度和体积浓度单位切换功能，如显示ppb，ppm，ug/m3, mg/m3等。

4、具有网络接入功能，能定时传输数据和图表，传输协议应符合HJ 212 的要求。

5、可在手机端授权后可以远程查看分析仪的运行状态，并自动提供报警信息。

## （九）、数据审核和处理服务

1、无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2、数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

3、数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

4、有效数据率

运维单位应最大限度保证系统连续运行，有效数据率不低于80%(非甲烷总烃不低于90%），数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

## （十）、系统集成及服务

系统集成所需的管件、接线、支架等辅助安装部件等。

对整个环境空气挥发性有机物自动监测系统进行集成、安装调试及试运行，提供安装调试、试运行报告等服务。

## （十一）、防雷系统

1、为保护站房可靠安全的运行，尤其是针对山区，雷雨天气对设备的影响。站房必须有完善的防雷接地系统，包括工作接地、保护接地。

2、符合《建筑物防雷规范》GB50057-2010的要求，按均压、等电位的原理，将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站房的墙体、屋面、檐口、包角、地槽等，匀连接在一起，与法拉第地网连通，并连接地下闭合环，加设泄流方式。站房的接地引入线在接入联合地网时，其接入点应与其他接入点相互距离大于5m，接地电阻≤4Ω。

3、站房内机架或设备等设作保护接地，接地铜排规格为300mm×100mm×8mm。站房预留防雷接地端子，采用40mm（宽）×4mm（厚）镀锌扁钢和地网预留端子连接。

## （十二）、气象五参数

1、气压：测试范围：10-1100 hpa，测试精度：±0.5 hpa

2、风向：测试范围：0-359.9℃，测试精度：均方根误差< 3 °（>1.0 m/s）

3、风速：测试范围：0-75 m/s，测试精度：±0.3m/s

4、温度：测试范围：-30～50 ℃，测试精度：±0.2 ℃

5、湿度：测试范围：0-100%RH，测试精度：±3 %RH

6、配件：气象塔—用于固定气象传感器的气象杆或气象塔其垂直高度应不小于5米，安装相应的气象传感器后，能承受10级以上的风力（在南方沿海地区应能承受12级以上的风力。

## （十三）、监测站房（含板房主体、桌椅、空调、通讯等辅助设备）

1总体性能

1.1站房采用积木式组合可多次拆装，重复使用，也可由用户使用简单工具安装和拆卸，能适合所购置的空气监测系统和气象仪等设备的安装和使用，能抗12级强台风；

1.2站房内必须配置齐全设备正常工作所需各种辅助设施。包括但不限于来电自启动空调、灭火器及办公桌等。

1.3站房具有良好的密封性，门窗、站房的出入管道（如空调管道，光缆/电缆管道等）需进行密封；

1.4站房设立两道相互独立的门，把站房分隔成里间和外间。外间形成对外界环境的缓冲区，里间为仪器间。仪器间温度范围：25℃～30℃，湿度范围：50%～60%。

2室外尺寸：至少5000*5000*2650mm。

3材质：墙体及屋面材料均为彩色钢板夹心复合板，中间的隔温层为75mm厚的聚胺酯；站房具有防腐蚀、抗风、防渗漏、隔热保温、阻燃等特点，并完全符合现行消防规范要求。

4屋顶：倾斜式屋顶，高低落差为100mm：屋顶加铝型材横粱可以保证三人(300公斤)能在屋顶安装和检修设备时的安全：屋顶预留空气样品采样孔；屋顶四周围有1200mm高，根距为500mm的防护护栏。注：采样孔和气象仪的安装位置在安装仪器时确定。

5门：保温门为双面彩色钢板夹心复合板、防锈安全锁，整体下压式门把手。门上防雨装置用厚度2mm的铝板制作，尺寸1000* 200mm(长*宽)。为防止门漏水，在门上加胶皮，并保证开门时不产生负压。

6底盘：底盘由底框架和地板组成：底框钢材作防锈处理。地板分为四层，底层为镀锌钢板，其上为聚胺酯隔热层，再上层为普通木质地板，最上层为优质高强度耐磨地板。地板必须具有全部仪器设备的承载能力。

7安装：站房安置在构筑物的承重梁上并保证站房与构筑物的完整和安全不受影响。站房采用咬合式接缝。室内转角处安装铝制阴角装饰条。安装过程中、保证现场清洁，文明施工。仪器架的安装位置在安装仪器时确定。

8供电：电表60A；过流保护开关；避雷装置；电表后设380V／30A电源插座1个；然后分三组单相220V／20A，各相分别设20A空气开关1个，空调一相，泵及照明一相，仪器一相。

9插座：室内设空调插座2个(220V／15A)，其余安全电源插座9个(带地线插孔)(220V／10A)。

10电线：室内插座电线为4mm2的铜芯线，照明电线为2.5mm2铜芯线；室内所有布线均采用明敷。

11消防设施：安装有定温自动灭火器（气体灭火方式）；配有手持式二氧化碳灭火器；配有灭火器固定架。

12除湿机：除湿量≥15升/天（80% RH），保证站房内湿度范围为：50％～60％。

13空调机：2台，具有来电自恢复功能，保证站房内温度范围为：25℃～30℃。

14换气扇：安装带遮盖的换气扇一把。

15通讯：提供电话线插座1个。

16办公设备：办公桌椅及文件柜各1套。

## （十四）、监测站房外部供电系统

1、为防止电噪声的互相干扰，站房的供电电源要求三相供电分相使用，频率50/60HZ，三相额定容量15KVA,站房需提供单相稳压电源，保障仪器使用电压的稳定性；供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降要小于5%；

2、要求电源电路供电平稳，不能经常停电。电压波动和频率波动应符合有关国家及行业的规定。

3、电源线引入方式应符合相关的国家标准。穿墙时应预埋穿墙管。

4、应设置站房总配电箱，箱中应有电表及空气总开关。应在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零。

5、电源动力线和通讯线、信号线应相互屏蔽，以免产生电磁干扰。

注：以上★项参数必须完全响应，不响应或部分响应作无效投标处理。

三、交付标准和要求：

1、交付时间：中标人应于签订合同之日起30日历天内将合同设备备齐，采购人签发交货通知后3日历天内将合同设备全部交付到现场，于到货后15天内免费负责安装调试完毕。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。