海南政府采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

采 购 人：海南大学

项目编号：HD2022-1-059

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

二〇二二年十二月编制

目    录

第一章  磋商邀请函	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	20

第四章  合同草案的条款	137

第五章  评审方法、标准及程序	167

第六章  响应文件内容及格式	173

# 第一章  磋商邀请函

项目概况

海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一采购项目的潜在供应商应在海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室获取采购文件，并于2022年12月 26 日08:30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

## 项目编号：HD2022-1-059

## 项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

## 采购方式：竞争性磋商

## 资金来源：财政资金

## 预算金额(最高限价)：5107.00万元,其中1包：260.00万元，2包：50.00万元，3包：873.00万元，4包：250.00万元，5包：1036.00万元，6包：605.00万元，7包：210.00万元，8包：140.00万元，9包：225.00万元，10包：460.00万元，11包：998.00万元。

## 采购需求：详见第三章“采购需求”

## 交货期：自合同签订之日起国产设备30天到货完成安装调试，进口设备180天到货完成安装调试。

## 二、供应商资格要求（供应商必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）：

（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）}；

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[1、投标人提供最近一年以来的至少2个月的依法连续缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和至少2个月依法连续缴纳社会保险缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）；2、投标人成立日期至提交投标文件截止日期不足2个月的，须提交1个月的依法缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和依法缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）。]；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2021年会计师事务所出具的财务审计报告或2022年以来任意1个月的财务报表：资产负债表、利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）。]；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（五）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）；

（六）必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(提供查询结果截图加盖公章或提交承诺函)；

（七）提交供货及相关承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚；因本项目资金来源主要是中长期贷款，若中标，签订合同后，2022年12月31日之前达不到支付和贷款发放条件，则终止本次采购活动，合同自动失效。

(八)本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年12月 16 日至2022年12月 23 日，每天上午8：30至12：00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

方式：网上报名下载，登录海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）报名。报名成功后需提供以下材料至代理公司：营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件（注：收复印件加盖公章，其他组织可提供负责人或经营者的身份证复印件及其授权委托书）。

售价：磋商文件200元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年12月 26 日08:30分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

五、开启

时间：2022年12月 26 日08:30分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、采购信息发布媒体

本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网、中国政府采购网、海南金政采项目管理有限公司、中国采购与招标网上发布。

## 八、需要落实的政府采购政策

《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

## 九、联系方式

（一）采购人联系方式

采购人：海南大学

地址：海南省海口市人民大道58号

联系人：赵老师

联系方式：0898-66279030

（二）采购代理机构联系方式

采购代理机构:海南金政采项目管理有限公司

## 地址：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

项目联系人: 黄工

联系电话: 0898-66756504

# 第二章  供应商须知

须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一 项目编号：HD2022-1-059 |
| 2 | 招标人 | 海南大学 联系人：赵老师 联系电话：0898-66279030 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 采购预算 | 人民币5107.00万元。其中1包：260.00万元，2包：50.00万元，3包：873.00万元，4包：250.00万元，5包：1036.00万元，6包：605.00万元，7包：210.00万元，8包：140.00万元，9包：225.00万元，10包：460.00万元，11包：998.00万元。超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 5 | 交货期 | 自合同签订之日起国产设备30天到货完成安装调试，进口设备180天到货完成安装调试。 |
| 6 | 项目实施（到货）地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 付款方式 | 详见第五章合同条款中要求。 |
| 8 | 磋商时间（审查资质的时间） | 2022年12月26日08:30分（北京时间） |
| 9 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2022年12月26日08:30分（北京时间） 磋商地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室 |
| 10 | 磋商保证金 | 磋商保证金：1包：10000元，2包：2000元，3包：40000元，4包：10000元，5包：50000元，6包：30000元，7包：10000元，8包：6000元，9包：10000元，10包：20000元，11包：40000元。 磋商保证金递交形式：网上转账。 磋商保证金汇至：海南金政采项目管理有限公司 开 户 行：平安银行海口海府支行 账 号：110 1471093 6004 磋商保证金凭证：须提供磋商保证金缴纳凭证，且磋商保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)磋商保证金”或“（项目编号）磋商保证金”用以确认为本项目磋商保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替）。 |
| 11 | 履约保证金 | 1、中标后，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金； 2、履约保证金金额为合同金额的 3%； 3、由买方收取履约保证金。 4、有以下情况，履约保证金将被没收。 4.1中标人擅自转包、转让的； 4.2采购合同规定的其他情形。 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商有效期：90天。 |
| 13 | 磋商文件份数 | 磋商文件份数：正本壹份，副本贰份，电子版一份（电子版投标文件为U盘拷贝PDF、Word格式，开标前递交。在电子版投标文件中，招标文件中要求提供的材料须为原件扫描件。），报价一览表一份。 注：磋商文件不得采用活页夹装订，采用胶装，胶装书脊须注明完整的项目名称、项目编号和包号（如有）。 |
| 14 | 磋商报价 | 1、磋商报价高于预算（如超过此最高限价及各单价限价的，将作为无效投标处理），将作为无效投标处理。 |
| 15 | 进口仪器设备 | 根据《海南大学免税进口科教用品管理办法（试行）》（海大办[2022]3号）要求：中标后（1）进口仪器设备的外贸代理服务机构必须由采购人从已遴选的名册中确定，中标人不能自行委托。（2）进口仪器设备的合同与国产仪器设备的合同分开签订。（3）投标价格中包含应付给外贸代理服务机构的外贸代理服务费，具体代理进口服务费率见以下：一、总则：（二）合格的投标人第5.1条款。 |
| 16 | 无效标处理 | 1、投标文件资格符合性审查未通过；资格符合性审查已通过，但投标人提交的响应文件为虚假材料的，按无效标处理。 2、如投标人在非开标现场上传的电子标书的IP地址相同，则IP地址相同的投标按无效标处理。 3、投标人报价如超过此最高限价及各单价限价的，将作为无效投标处理。 4、如投标人提交的响应文件为虚假材料的，按无效标处理。 |
| 17 | 投标人承诺 | 因本项目资金来源主要是中长期贷款，若中标，签订合同后，2022年12月31日之前达不到支付和贷款发放条件，则终止本次采购活动，合同自动失效。 |
| 18 | 关于开户说明 | 因为要执行资金监管，账户要开在采购人龙华支行辖内网点才能执行监管。辖内网点清单详见磋商文件最后一页。 2022年12月31日之前必须支付成功，由于时间紧迫，开户所需时间过长，请各潜在供应商在报名成功后立即去辖内网点办理开户。 |

## 一、总则

（一）综合说明

1、采购人：海南大学

2、采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

3、供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

4、成交供应商：经过采购确定的提供合同货物或服务的供应商。

5、本磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

6、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（ 财库2014  214号）及相关法规，已办理采购申请，并得到采购管理机构批准，现通过竞争性磋商来择优选定货物和服务的供货商。本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商无效。

（二）合格的供应商

1、供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

2、供应商其他合格条件详见本项目采购公告。

3、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与磋商。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.1代理进口服务费率表：

| 1 | 进口货物国内合同金额(人民币/单位：万元） | 最低价（20万元以下） | 20--65 | 65--130 | 130--200 | 200--400 | 400以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 代理进口服务费率（百分比） | 3000元 | 1.50% | 1.10% | 0.90% | 询价（但不高于0.9%） | 询价（但不高于0.9%） |

备注：代理进口服务费应当包含在投标人所投进口产品货物报价中，投标人应当充分考虑报价。采购人后续不承担任何费用。

6、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与磋商。

（三）费用

1、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等磋商过程中所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

2、供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

3、本项目向成交供应商收取采购代理服务费，收费标准参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定基础上按7折收取。支付时间：在签发成交通知书前；支付方式：成交供应商将采购代理服务费交至接收保证金的账户。

（四）法律适用

1、本次采购活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

（五）磋商文件的约束力

1、供应商一旦购买了本磋商文件并在7个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

2、本磋商文件由采购人或采购代理机构负责解释。

## 二、磋商文件

（一）磋商文件的组成

1、磋商文件由下列部分以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  磋商邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  合同草案的条款

第五章  评审方法、标准及程序

第六章  响应文件内容及格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

- 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

3、供应商必须详阅磋商文件的所有事项、格式、条款等。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或无效磋商，所造成的负面后果由供应商负责。

（二）磋商文件的询问或澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间五日前通知采购代理机构，采购代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

（三）磋商文件的补遗、澄清及变更信息

1、采购人、采购代理机构均可对磋商文件用更正公告的方式进行补遗、澄清及变更，补遗、澄清及变更的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前（不足五日的应当顺延），将有关的补遗、澄清及变更信息以公告的形式发布，并以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2、潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

3、为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应文件提交截止日期和磋商时间，并将有关信息以公告的形式通知所有供应商。

## 三、响应文件

（一）响应文件的语言及度量衡

1、供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文 （语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效磋商处理。

2、供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

3、除在磋商文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

4、本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

（二）响应文件的组成

1、响应文件的组成见第六章“响应文件内容及格式”，供应商应按磋商文件第六章“响应文件内容及格式”要求编制。

（三）响应文件编制

1、供应商的响应文件应按要求装订和封装。

2、供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

3、供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

4、如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

5、响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

6、响应文件每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装，否则视为无效投标），胶装书脊须注明完整的项目名称、项目编号和包号。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

7、所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴。

（四）磋商保证金

1、磋商保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

1.1、递交形式：网上支付或线下银行转账支付。

1.2、递交时间：在响应文件递交截止时间前划入采购代理机构账户（按保证金账户）。

2、若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

3、磋商保证金凭证：须提供磋商保证金缴纳凭证，且磋商保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)磋商保证金”或“（项目编号）磋商保证金”用以确认为本项目磋商保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替）。

4、 磋商保证金的退还

4.1、成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内办理退还手续。

4.2、未成交的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内办理退还手续。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回磋商；

（2）成交供应商不按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第31条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）中标人擅自转包、转让的；

（8）招标文件、采购合同规定的其他情形。

（四）响应货币

响应报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。

（五）响应报价

1、本项目的采购预算金额见磋商文件第一章中的项目简介。

2、供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

3、采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

4、预成交供应商的响应报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

5、供应商不能恶意报价，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理；采购人有权要求成交供应商提供合同金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如成交供应商在实施过程中不按项目完成时间完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

（六）磋商有效期

1、磋商有效期为从响应文件递交截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购代理机构可在磋 商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

（七）响应文件的数量、签署及形式

1、供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本一份，副本贰份，电子版一份（提供电子版投标文件一份，开标一览表一份及分项报价表一份；电子版投标文件为U盘拷贝PDF、Word格式，在电子版投标文件中，招标文件中要求提供的材料须为原件扫描件；U盘密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”（或“副本”、“电子版”）字样，否则视为无效磋商。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

2、响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字或在对应的盖章处加盖单位公章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印，但响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，未要求制作的响应文件将被视为无效磋商。

3、响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名或盖公章。

4、响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效磋商。

## 四、响应文件的递交

（一）响应文件的密封及标记（不作为实质性响应要求）

1、供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）及法定代表人（或授权代表）签字。

2、密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059 （包号： ）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

3、供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

（1）从响应文件正本中复印的报价一览表；

（2）交纳磋商保证金证明文件的复印件；

（3）竞争性磋商响应函；

（4）电子版（U盘）。

4、响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒绝接收。

（二）磋商截止时间

1、供应商须在磋商截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的投标地点。

2、若采购代理机构推迟了磋商截止时间，采购代理机构和供应商受磋商截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

3、在磋商截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

（三）响应文件的修改和撤回

1、供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在磋商截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

2、响应文件的修改文件应按文件的规定签署、密封、标记，还须注明“修改响应文件”和“磋商前不得启封”字样。修改文件须在磋商截止时间前送达采购代理机构规定的磋商地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

3、供应商不得在磋商截止时间以后修改响应文件。

4、供应商不得在磋商截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

## 五、磋商及评审

（一）磋商

1、采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

2、供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

3、磋商时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

4、若响应文件未密封，或供应商未提交磋商保证金，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

5、按照第“（三）响应文件的修改和撤回”条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

（二）磋商小组

1、磋商小组由7人组成，由采购代理机构依法从海南省政府采购综合评标专家库随机抽取5名、采购人指派2名；其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该委员会独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选供应商。

（三）对响应文件的资格符合性审查

l、资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表。资格符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

2、所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所磋商的范围、质量、数量和项目完成时间等明显不能满足磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上无记名投票同意。

2.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

3、磋商小组在评审中，对算术错误的修正原则如下:

3.l、报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准

3.2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

3.5、若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

（四）响应文件的澄清

1、在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

2、磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

3、供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

4、并非每个供应商都将被询标。

（五）评审及确定成交候选供应商

1、磋商小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的（1、未标明核心产品的，相同品牌产品数量超过总数1/3以上；2、标明核心产品的，核心产品相同品牌产品数量超过总数1/3以上。），按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

3、非单一产品采购项目，根据磋商文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、磋商小组按公布的磋商文件中“第四章”评审方法、标准和程序对每份响应文件进行评审，确定成交候选供应商。最低响应报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

（六）磋商过程保密

1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

2、供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3、在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

## 六、确定成交供应商、签约和质疑投诉

（一）确定成交候选供应商原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将组织对磋商结果进行审核，审核无异议后，将排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商，并上网公示，公示无异议后向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是磋商小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人有权把合同授予排名第二的成交候选供应商或重新组织采购。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人有权把合同授予排名第三的成交候选供应商或重新组织采购。

（二）质疑的接收和处理、投诉

1、接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：

联系部门：海南金政采项目管理有限公司   电话：0898-66756504/0898-66754965

地址：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

2、供应商如认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

4、供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

7、采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8、采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内按规定向财政部门投诉。

（三）成交通知

1、评审结束后确成交候选供应商，成交公告在法定媒体公告期限为1个工作日。

2、成交后,采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

3、成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

4、成交通知书将是合同的一个组成部分。

（四）签订合同

1、成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

2、磋商文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

（五）腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（成交供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。如果被推荐的成交供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其磋商将被拒绝。

（六）关于政策性优惠

1、政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68 号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1.1、关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40％以上的，产品的价格给予4%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 七、其他

（一）其他规定

1、本项目不召开答疑会。

2、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3、信用信息查询的截止时点：采购公告发布时间以后。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为响应文件的一部分一并留存。

5、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7、根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。

8、若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于磋商文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于磋商文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对响应文件中格式进行相应的修改。

9、联合体（如是）

9.1、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2、以联合体形式进行政府采购的，应当向采购人提交联合体协议，联合体协议中应载明联合体各方承担的工作和义务，并明确联合体牵头人，授权其代理联合体各方负责项目的所有相关事宜。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

9.3、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

9.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

9.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

9.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 第三章  采购需求

一、项目名称： 海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

1.1项目编号: HD2022-1-059

1.2项目内容：建设关键设施（设备）升级改造，涉及相关设备采购、安装装饰及相关服务等；详情见清单及技术要求汇总。

1.3采购预算：人民币5107.00万元。其中1包：260.00万元，2包：50.00万元，3包：873.00万元，4包：250.00万元，5包：1036.00万元，6包：605.00万元，7包：210.00万元，8包：140.00万元，9包：225.00万元，10包：460.00万元，11包：998.00万元。

1.4交货期：自合同签订之日起国产设备30天到货完成安装调试，进口设备180天到货完成安装调试。

二、清单及技术要求汇总

1包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡度相关碳水通量观测系统 | 主要技术参数： ★1、数据采集单元： 最大扫描速率≥1000Hz；模拟输入不少于12个单端通道（6个差分）；可使用ShortCut、Edlog、CRBasic三种编程工具创建和编辑数据采集器的工作程序，并提供操作截图 2、涡度相关测量单元 2.1 三维超声风速仪： 量程：Ux：±65 m s-1；Uy：±65 m s-1；Uz：±8 m s-1；Ts：-50°到 +60°C，风向在 ±170°以内时；偏移误差：Ux, Uy：<±8.0 cm s-1；Uz：<±4.0 cm s-1；风向：±0.7°，当水平风速为1 m/s 时；测量精密度 (RMS)：Ux, Uy：1 mm s-1；Uz：0.5mm s-1；超声虚温：0.025 °C；风向：±0.6° ★2.2整套系统的数据采集器、三维超声风速仪、气体分析仪需由同一厂家生产，保证其信号数据同步，需由提供原厂家针对该项目的唯一授权书及售后服务承诺书 ★2.3闭路CO2/H2O分析仪： CO2性能：精度1% ；精密度RMS（最大）：0.15 mol mol-1；校准量程：0 到1000μmol/mol-1 ；依温度变化的零点漂移：±0.3μmol mol-1/°C；H2O性能：精度2% ；精密度RMS（最大）：0.006mmol mol-1；校准量程：0 到72 mmol mol-1（38°C 露点）； ★2.4为确保涡度数据的准确性，投标人需提供涡度在线全修正软件，并附软件著作证书。 3、梯度气象测量单元 3.1 空气温湿度： 温度量程：-80~60℃；精度（20℃时）：≤±0.17℃（采用模拟输出），≤±0.12℃（采用数字输出）；相对湿度量程：0~100% RH；精度（15~25℃）：≤±1%（0~90% RH），≤±1.7%（90~100% RH）； 3.2 大气压力传感器： 量程：500~1100hPa；总精度：≤±0.3hPa @20℃；≤±0.6hPa @0℃~40℃；≤±1.0hPa @-20℃~45℃；≤±1.5hPa @-40℃~60℃；线性：≤±0.25mb；分辨率：≤±0.01mb 3.3 红外温度传感器 一致性：≤±0.1℃（-10℃~65℃时），≤±0.3℃（-40℃~70℃时）；重复性：≤±0.05℃（-10℃~65℃时），≤±0.1℃（-40℃~70℃时）；波长：8~14μm 3.4 雨量传感器 温度范围: 0~50℃；精度：≤±1%（≤10mm/hr），≤±3%（10~20mm/hr），≤±5%（20~30mm/hr） 3.5 二维超声风速仪 风速范围0~60m/s；精度≤±2%@12m/s；分辨率≤0.01m/s 4、能量平衡测量单元 4.1 净辐射传感器 输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波；光谱范围：短波300~2800nm，长波4.5~42μm；响应时间：＜6s（63%）；＜18s（95%）；非线性误差：＜1% ★4.2 净辐射传感器需满足 ISO 9060 ClassA 副基准，并提供 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》标准证书，且在国内需要有相关授权的校准中心（提供相关授权校准资质证书及培训人员证书）及原厂家的授权书及售后服务承诺书 4.3 光合有效辐射： 光谱范围：(50% 点）400 ~700 nm ±4 nm； 灵敏度:4 ~10 μV/ mol/m²s 4.4 土壤热通量板: 传感器类型：热电偶；量程：-2000~2000W/m2；灵敏度：≤50μV/W/m2；精度：-15%~+5%（土壤内持续12小时） 4.5 土壤温度、含水量、电导率传感器： 土壤体积含水量：0～100％ VWC，准确度：≤±0.05％；土壤温度：量程不小于-40～+60℃，分辨率：≤0.1℃；土壤体积电导率：里程（1～40）> ±(3%读数+ 0.8) @电导率≤8Ds/ m，里程（41～81）> ±2@电导率≤2.8dS / m 4.6 土壤平均温度 传感器类型：T型热电偶；精度：≤±0.3℃； 5、植被测量单元 5.1 植物生长测量传感器： 分辨率：≤0.2μm；准确度：≤0±0.2μm；温度范围-30~40°C；湿度范围0~100％ ★5.2 植被荧光观测仪： 光谱仪范围：640-800 nm（25um狭缝）；光谱分辨率：0.38 nm（25um狭缝）0.3nm(10um)；光谱采样间隔：0.15 nm；信噪比：1000:1；A/D转化：18bit；缓冲区：可容纳15000张谱图；TEC制冷：最低可致冷至比室温低40摄氏度。使用温度范围-40度至50度 5.3 紫外分光光度计： 波长范围：190～1100nm；最大扫描速率：≥1600 nm/min；光度精度：≤±0.3%；稳定性: ≤0.001A；杂散光：≤0.05% 5.4 球磨仪： 处理原理：撞击力、摩擦力；出样粒度范围：0.1-20μm；球磨罐最高转速：≥900r/min 5.5 物候相机： 光敏性：0.3Lux彩色，0Lux红外模式（在红外模式开红外微光）；白天/夜间机械IR滤波，自动或手动；支持BNC输出，可直接接入野外显示器等；对比度增强，伽玛校正，DNR(数字降噪)，自适应图像分辨率（弱光） 6、森林水平衡观测单元 土壤水势量程：-5~-100000kPa；分辨率≤0.1kPa 蒸发测量范围：0~10英寸；蒸发测量精度：0.25% 插针式热耗散植物茎流探头探针长度：10mm、30mm、50mm、80mm、100mm可选；功率：0.08~0.6W 7、观测塔 观测塔，高不低于35米，跟开不小于3.6米*3.6米，不小于 2层平台，Z字型内爬梯塔体，采用自立式四柱角钢铁塔。塔身平台：平台边宽不小于700mm，横臂数量、横臂长度满足客户需求，实际放样生产时如平台高度需要调整时须经客户同意。基本风压不小于0.8kn/m2，裹冰:4—7mm；抗震烈度不小于8°；所有构件（地脚锚栓及埋在混凝土内的构件除外）均需进行热镀锌防腐处理，锌层厚度不小于86微米 ★8、可视化大数据管理平台 可视化站点管理平台安装在本地服务器，可以远程接入多个站点，为涡度通量站点监测宏观展示、数据分析、视频监控、计算服务等；可后期定制开发，可接入通量塔以外其它仪器，也可增加需要的展示和处理模块，同时也可提供相应API接口便于接入其他平台，后期可加入足迹在线分析模块。多站点仪器单参数、多参数的历史数据、实时数据的时序性变化展示；页面布局设置与账户绑定，不同账户登录显示不同的界面，图表类型支持折线图、多折线图、柱状图、风玫瑰图、梯度比较等方式；可实现视频和图片展示、用户管理功能、数据诊断和预警功能、数据报表与下载。 9、配置： 数据采集单元 2套 涡度相关测量单元 1 套 梯度气象测量单元 1 套 能量平衡测量单元 1 套 植被测量单元 1 套 森林水平衡观测单元 1 套 观测塔 1 座 可视化大数据管理平台 1 个 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 是 | 核心产品 |
| 2 | 元素分析仪 | 主要技术参数： 1、仪器测量模式：CN ★2、检测范围（mg）：C：0.05 ~ 150mg； N：0.05 ~ 100 mg；检测精度：≤0.1 % SD； 3、自动进样器：60位，无需惰性气体吹扫，非叠加式设计，序列分析过程中可以添加样品；进样量：最大至1500 mg；进样系统采用球阀设计，可实现零空白进样； ★4、加氧方式：采用垂直陶瓷加氧管设计，垂直陶瓷加氧管长度≥10cm。将氧气直接注入样品燃烧区域，保证样品实现完全燃烧，且需氧量少，并减少还原铜的消耗； 5、燃烧炉：采用一级燃烧+二级燃烧+还原的三垂直炉系统，保证难以燃烧的样品也能充分完全燃烧，可以调整燃烧时间和加氧量，燃烧时间最长可达 6 分钟；最高燃烧温度：≥1150℃；燃烧炉要求10年质保；燃烧反应管：不锈钢材质；管路采用球夹连接，拆装维护无需工具； ★6、气体分离方式：采用动态吸附+解析的分离原理，分离柱外缠绕加热丝，可实现程序升温控制，对燃烧气体选择性解吸，使各种待检测的气体达到完全分离。 7、检测器：高灵敏度热导检测器（TCD），检测池要求10年质保；检测器检出限：≤50ppm 8、采用不超过50V低电压设计，仪器更加可靠耐用；校正：非线性校正曲线，4级近似，长时间稳定；控制软件功能：自动捡漏、自我诊断、自动休眠/唤醒、统计计算、可自动读取天平称量数据； 9、配置： 元素分析仪主机 1 台（含60位自动进样器） 不少于1000次CN分析的耗材； 主流配置品牌电脑 1 台； 十万分之一天平 1 台 气瓶、加压阀配件 1 套 ★10、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 |  |

2包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子舌 | 一、主要指标参数 1.非特异性传感器阵列，信号激发采集系统，多元数理统计系统 2.尺寸(长×宽×高)cm ：40×40×30 ★3.配备30位自动进样器 4.体系使用范围广（溶液、粉体、水溶液、有机溶液等） ★5.检测速度快（1－3分钟）响应谱信息量大（分辨率高） ★6.传感器阵列构成：要求惰性金属传感器，传感器终身使用； 7.传感器工作电极构成：铂电极，金电极，钯电极，钛电极，钨电极，银电极； 8.传感器辅助电极极构成：铂柱电极。 9.传感器参比电极极构成：铂柱电极和Ag/AgCL电极。 10.信号采集：大幅豫驰脉冲信号，从+1V至－1V，0.2V/次。 11.脉冲频段：1Hz,10Hz.100Hz. 12.脉冲时间间隔：0.001S. 13.数据放大倍数：106。 14.信号激发采集系统：采样率≧1kb/s。 15.扫描灵敏度:10-6M。 ★16.传感器试用范围：食品、饮料、酒精类产品（包括白酒）、调味品等，样品无需进行稀释可以直接检测； 17.采集信号描述：采集到的信号为样品的总体响应强度信号，而不是某个特定组分浓度的响应信号； 18.硬件要求：传感器性能稳定，重现性好，使用寿命长，检测信息量丰富，检测头清洗时间2－3min,采用0V稳定2.6S，1.2V稳定2.6S,-1.2V稳定2.6S,提高样品检测稳定性。 19.测试台：配有自动进样测试台；配有图形化设计自动进样操作界面，能够轻松的实现操作流程； 20.配套软件功能：能够实现主成分分析，线性判别分析，等级质量区分等模式识别功能; 二、配置清单 1.传感器使用寿命长（10年以上） 2.清洗快捷（1-2分钟） 3.适宜智能化与小型化 4.据直观可视化，数据处理算法多样,包含PCA、LDA、BP神经网路、SVM等算法在内的降维、分类、回归、聚类数据分析。 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 否 | 三亚南繁研究院 |

3包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱四极杆串联飞行时间质谱仪 | 1. 超高压液相色谱系统 1.1 超高压混合二元梯度泵 1.1.1 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程 1.1.2 流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min 1.1.3 流量精度：≤0.07 %RSD 1.1.4 压力范围：0 – 1300 bar或更高 1.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，< 1 % 1.1.6 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择 1.1.7 延迟体积最小可达 10 µL 1.1.8 含真空在线脱气装置 1.2 自动进样器： 1.2.1 样品容量：>108位2 mL样品瓶 1.2.2 进样范围：0.1 – 20 (L，改变进样体积无需更换定量环 1.2.3 进样精度：< 0.25 % RSD 1.2.4 交叉污染度：< 0.003 % 1.2.5 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率 1.2.6 样品盘温度控制范围：4 – 40 ℃ 1.3 智能化温控柱箱 1.3.1 柱温范围：室温以下20 – 110 (C 1.3.2 温度精度：( 0.05 (C 1.3.3 温度准确度：( 0.8 (C或校正后( 0.5 (C 1.3.4 柱容量：可以同时放置30cm柱不少于三根，且可以通过柱温箱内阀进行切换 2. 四极杆串联飞行时间质谱性能指标， 2.1 灵敏度： 2.1.1 ESI MS正离子模式：柱上进样1 pg 利血平考察母离子609.2807 m/z， S/N≥ 500: 1 2.1.2 ESI MS/MS正离子模式：柱上进样1 pg 利血平考察子离子174, 195, 397, 448 m/z， S/N≥ 1500:1 ★2.2 分辨率： ADC采集模式下，维持扫描速率≥40谱图/秒，低质量端m/z 195> 30000 FWHM，高质量端m/z 2722> 60,000 FWHM 2. 3 检测器动态范围（非线性动态范围）：大于5个数量级（提供官方技术规格盖章佐证） 2.4 质量精度：MS模式：< 0.8 ppm(m/z 609.2807)；MS/MS模式：< 2 ppm (m/z 397) 2.5 质量范围： ≥ m/z 10,000 2. 6 质量精度的温度稳定性：当室温漂移 < 3 (C时，质量精度维持1 ppm ★2.7 采样速度：每秒扫描不少于50 张谱图 2.8 离子源：离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳 2.9 质谱调谐和校正系统： 2.9.1 采用内置调谐液传输系统进行全自动质谱调谐及质量轴校正。通过软件控制，可自动进行正负模式的全扫描的质谱参数调谐及质量轴校正，并将调谐结果自动存储为分析方法的一部份。操作简便，完全消除人为干扰。 ★2.9.2 采用内置调谐液传输系统，全自动导入参比离子，配合双喷雾口设计，简便高效地进行内标参比质量校正 ★2.10 四极杆质量分析器:双曲面金属四极杆，可控温≥90度最佳 2.11 采集数据速度：不小于10 G Hz 2.12 真空系统: 配有一个大抽速的机械泵和两个独立空气冷却的差分分子涡轮泵。免维护，具备自动断电保护功能 2.13 保证系统的兼容性和售后服务的完整性，液相色谱和质谱为同一厂家生产及售后服务，不为贴牌产品 3 在线固相萃取液相色谱系统参数 3.1 整个系统包含四元泵，2位10通阀（耐压≥1300 bar）及驱动和相关组件，两根SPE小柱。样品富集、分离、检测所有过程中的操作参数均由同一软件设置、控制 ★3.2 两根SPE柱平行设计，样品富集以及富集柱再生可以同时进行，富集柱可反复使用 3.3 在线固相萃取上样品≥ 2 mL，满足低含量物质大体积样品富集需求 4. 直接进样模式切换单元 4.1 包含2位6通阀（耐压≥1300 bar）及驱动和相关毛细管组件 ★4.2 直接进样模式及在线富集模式可实现软件自动切换，无需人工手动更改任何硬件连接 4.3 质谱软件可完全控制多路阀以及在线富集模式与直接进样模式的切换 5 氮气发生器： 氮气发生器输出流量≥32L/min，纯度≥99.9% 6 质谱工作站软件 6.1 单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。 7. 数据采集模式 7.1 全扫描（SCAN） 7.2 选择离子扫描（SIM） 7.3 数据相关扫描功能：离子排除与优先离子选择扫描功能；智能碎裂能量选择功能；优先价态选择扫描 7.4 目标离子的质谱/质谱采集: 针对筛查出来的目标化合物进行结构分析和确定 7.5 数据依赖型的质谱/质谱采集（DDA）: 根据设定的阈值，自动选择母离子进行二级碎裂，同时得到含有精确质量数信息的母离子和子离子。 7.6 数据非依赖型的质谱/质谱采集（DIA）: 在一次采集中，自动设置高中低三个不同能量的源内碰撞诱导裂解电压或者三个不同能量碰撞池电压，同时采集母离子和子离子的信息 8 数据定性分析 8.1 能同时处理多组数据 8.2 分子特征提取功能从海量数据提取化合物峰 8.3 自动计算每个峰的化学式，计算同位素比 8.4 数据相关模式的MS/MS谱化合物找寻功能 8.5 质量精确度，同位素比来确定最终化学式 8.6未知物结构推导与解析功能 8.7 环境污染物高分辨数据库，全自动检索 9 计算机系统 9.1 Microsoft windows 10，64位操作系统 9.2 工作站软件：仪器控制、定性和定量分析 9.3 六核3.6G CPU，64G内存，12T硬盘 9.4 24寸宽屏液晶显示器 10 售后服务 10.1 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在省内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专业的产品应用支持工程师。 10.2 免费提供对用户的技术培训和相关的技术资料。 10.3中标仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证。 11为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 360.00 | 360.00 | 是 | 核心产品 |
| 2 | 热重分析仪-傅里叶变换红外显微镜-气相色谱质谱联用仪多级联用逸出分析系统 | 1.热重测试模块： 1.1、炉体：铂铑加热炉体，耐腐蚀。透明石英外炉体，可观察加热过程中样品表观变化； 1.2、最大样品量：不小于1200mg； 1.3、称量准确度：±0.02%； 1.4、称量精度：10ppm或0.001%； 1.5、天平灵敏度：0.1µg； 1.6、动态基线漂移（20℃/min，室温到1000℃）：＜10µg； 1.7、最高温度：不小于1000℃； 1.8、控温精度：±1℃； 1.9、最大线性升温速率：不小于200℃/min； 1.10、冷却时间：从1000℃降至40℃小于15min； 1.11、真空性能：10-5 Torr； 1.12、气体自动控制：气体质量流量控制计（不小于四路0.1-200.0 mL/min）； 1.13、气氛：静态或者动态，在全量程温度范围内可使用氮、氧、氢、二氧化碳、空气、氦气及其他惰性或活性气体，也可在常压或者减压情况下进行； 2、红外显微测试模块： 2.1 红外主机部分： 2.1.1、波长范围：8300-350cm-1； 2.1.2、波数精度：优于0.009cm-1，波数准确度：优于0.02cm-1； 2.1.3、分辨率：优于0.4cm-1； 2.1.4、ASTM标准线性度：全光谱准确度优于0.07%T； 2.1.5、灵敏度：优于50000：1（1min测试，P-P）； 2.1.6、光源：恒温高效黑体空腔光源，温度低、能量高、长寿命，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%；预准直，用户可自行更换； 2.1.7、干涉仪：无须校正，高稳定；无磨损，长寿命； 2.1.8、分束器：多层镀Ge保护的宽范围KBr分束器； 2.1.9、检测器：高灵敏度、恒温快速回复DTGS检测器，时刻处于最佳检测状态； 2.1.10、干燥性能：光学仓整体密封，防潮设计。采用可见湿度指示计来指示湿度变化情况；干燥剂可重复使用并且容易更换；光路及样品舱分别带吹扫功能。 2.1.11、光栏控制：优于100档精度，适应高分辨率和各种精确测量要求； 2.1.12、基本扫描速度：优于20张/秒(16cm-1)，确保高度稳定性检测和动力学分析； 2.1.13、红外软件：除提供红外检测处理功能外，应具有采集光谱质量检查、自动实验设置、ATR多模式校正、多媒体教学、实时系统诊断等应用功能，操作界面可进行中英文等多语言切换； 2.1.14、通用谱库：红外谱库不少于20000张红外标准谱图。 2.2红外显微部分： 2.2.1光谱范围：8300-600cm-1。 2.2.2红外采样模式：透射，反射，显微ATR模式及1微米步进间隔多点线扫描。 2.2.3检测器：液氮制冷的高灵敏度MCT检测器，检测面积100×100μm，自带液氮真空杜瓦罐。 2.2.4信噪比：显微镜模式优于40000:1（4cm-1分辨率，2分钟扫描,峰峰值），或噪音值优于1.1×10-5Abs（4cm-1光谱分辨率，2分钟扫描） 2.2.5空间分辨率：优于10um。 2.2.6 XYZ三维自动高精度样品台及控制器，操纵杆和软件双重控制，Z轴方向可自动聚焦，移动精度0.1um；可进行线扫描、面扫描，不间断逐点聚焦测试位置，可对微观粗糙表面进行面扫描。 2.2.7三个卡塞格林聚焦镜，减少光能损失，确保样品光尽可能多地收集至检测器，大大提高了系统检测灵敏度，提高信噪比； ★2.2.8 自动红外显微镜ATR：共轴式显微ATR， Ge晶体，无需更换卡塞格林物镜，保证所见即所得。可自动样品松软自动控制压力大小。测试样品时，自动放下ATR晶体，自动测试背景。 2.2.9 软件自动搜索样品：软件可自动控制搜索污染物及颗粒，对于多层膜样品可自动搜索出膜的层数。自动根据颗粒污染物的大小设置光阑大小，自动采集背景。 2.2.10 显微样品采样工具包一套：包含Φ13mm KBr片透射样品架、微量采样工具、镀金反光镜、以及KBr窗片，即包含做透射和反射测量所需的样品架和背景标准。 3、GC-MS测试模块： 3.1、进样口：至少有1个分流/不分流进样口可单独GCMS操作使用。 3.2、气相色谱带有可编程的全电子气路控制； ★3.3、柱温箱拥有快速升温及快速降温的功能，最大升温速率可达100℃/min以上，降温速率从450℃降至50℃小于2.5分钟（22℃室温时）； 3.4、全自动液体进样器：样品位数不少于100位； 3.5、离子源为EI源； 3.6、质量分析器：四极杆质量分析器； ★3.7、质量范围m/z：不小于1100amu，以0.1amu递增； 3.8、质量稳定性：优于±0.1 m/z，超过48小时； 3.9、最大扫描速率：不低于10000 Da/sec； 3.10、线性范围：≥106 3.11、真空泵：分子涡轮泵不低于250L/sec，抽真空时间小于5min； 3.12、灵敏度：EI Scan模式，1pg八氟萘OFN，m/z 272 S/N＞800：1； 3.13、最新版本的NIST谱库，不少于24万张谱图； 3.14、配备宽范围的真空规，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定； 3.15、GCMS的设计符合联用的要求，可同时进行自动进样器的单独GCMS测试和与TGA-FTIR-GCMS的联用测试，不需要拆卸硬件。 4、联用接口模块： 4.1、同步触发器：包括TGA、FTIR-Microscope、GC-MS和HS可实现软件和硬件双控同步触发功能。 4.2、传输线：采用绝缘加热传输线，带有可更换的SilcoSteel衬管。传输管线温度精确可控，最高不得低于330℃，无温度死角。 4.3、可独立控温小体积红外气体池，可加热至少达到330 ℃，采用“零重力设计”有效减缓重质组分沉积，延长系统使用寿命，提高结果准确性。 4.4、联接口及管线温度：所有联接口和管线温度不得低于330℃，并且配备五个控温模块，可以分段控温。 4.5、平衡载气系统：包括专为联用设计的抽气口，泵，气体质量流量计，过滤系统，加热系统等。最大限度的避免膨胀效应，可以根据不同的样品性质选择最佳的红外气体池驻留时间，提高红外信号分辨率。具备载气流量显示和控制功能，流速范围上限大于等于200ml/min。 4.6、GC-MS进样阀：电子气路切换阀（GSV），包括一个八通阀和一个四通阀，可以软件控制实现GC-MS复杂组分分离模式和单独MS离子监控模式自动切换。 ★4.7、TGA-MS在线模式下，质谱端必须采用连续进样方式，且质谱同步采集的任意两个相邻数据点间的时间间隔不得大于1s，或者不得采用脉冲进样方式。 4.8、在联用模式下TGA端可以采用自动进样器连续测试样品。 ★4.9、为了确保联用系统的兼容性以及售后服务的质量，要求热重分析仪、红外显微光谱仪、气质联用仪为同一个品牌的产品。 5、仪器配置： 5.1、热重分析仪1台； 5.2、红外显微镜1台； 5.3、气质联用仪1台； 5.4、安装工具包一套； 5.5、仪器使用说明手册、软件光盘等资料一套； 5.6、品牌电脑1台； 5.7、品牌打印机1台； 5.8、10KVA UPS 1台； 5.9、气瓶气体一套。 6、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 | 是 |  |
| 3 | X射线衍射仪 | 1, 技术规格: 1.1 X-射线发生器: 1.1.1 最大输出功率: ≥600w 1.1.2 稳定度: ±0.01% (外电路波动±10%) 1.1.3 X-射线光管:Cu靶； 满载功率: 1.0kw，带左右两个快门； 工作电压: 20～40kV； 工作电流: 2～15mA； 最小焦斑尺寸: ≥0.4*8mm2； 1.2 测角仪系统: 1.2.1 扫描方式: θ-2θ联动，配置光学编码 1.2.2 角度最小步进: ≤0.005 1.2.3 测角仪可动范围: 不小于0°~145° ★2.2.4 测角仪半径: ≥150 mm 1.3光学系统 ★1.3.1光路校正：无须手动，系统全自动校正光路；配置自动可调防散射阻光片，可随入射角度的变化自动调整，保证全角度的测试； 1.3.2狭缝系统：包括入射、接受以及索拉狭缝等； 1.4 一维阵列探测器系统 1.4.1 探测器通道面积： 不小于256mm2， 1.4.2 一维探测器分辨率：不小于100微米， 1.4.3动态范围：>2 x 108 cps， 1.4.4背景：低于0. 1 cps 1.5 计算机系统及仪器控制和分析软件,标准数据库: 1.5.1 计算机控制系统: 计算机配置:不低于5核内存, 硬盘500G或以上, 8倍速可刻录光驱, 22英寸LCD显示器, 黑白激光打印机。 1.5.2 运行在Windows 环境下仪器控制和分析软件: 国际流行的最先进衍射分析软件 1）物相检索定性分析软件: 具有半定量分析。 2）Rietveld法定量分析软件; 3）晶粒大小,结晶度分析软件; 4）线形分析和点阵参数精修功能; ★5）可以实现边测试边分析 1.6 样品架 1.6.1 常量粉末样品架：20只 1.6.2 微量粉末样品架：20只 1.6.3 块体测试样品架：20只 1.6.4 无背景单晶硅样品架：2只 1.6.5 透射样品台 1套 1.6.6 气密样品台，带内置无背景单晶硅样品架 1套 1.6.7 超大块体样品架，最大尺寸不小于100mm（L）*50mm（W）*30mm（H） 2, 由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。 3,有制造商售后服务维修点和应用技术服务中心，有常驻3年工作经验以上维修工程2名以上，应用工程师1名以上，常驻售后工程师2名。(提供社保证明) 4, 有完善的人员培训计划：提供教材，免费现场培训，提供2个免费国内名额培训。 5，配置要求 5.1 主机(按上述技术标书配置)一套；计算机/打印机各一套； 5.2 配置内置循环水系统，无需外接冷却水系统； 5.3 备品: 提供一年的备品备件,专用工具一套。 6为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 | 是 |  |
| 4 | 元素分析仪 | 1. 技术指标： （1）仪器测量模式：CHNS、O （2）检测范围（mg）：C：0.05 ~ 100mg；H：0.05 ~ 15 mg；N：0.05 ~ 100 mg；S：0.05 ~ 18 mg; S：0.05 ~ 6 mg （3）检测精度：≤0.1 % 绝对标准偏差（100mg 谷氨酸）； （4）进样量：最大至1500 mg； （5）自动进样器：60位，无需惰性气体吹扫，非叠加式设计，序列分析过程中可以添加样品； （6）进样系统采用球阀设计，可实现零空白进样； ★（7）加氧方式：采用垂直陶瓷加氧管设计，垂直陶瓷加氧管长度≥6cm。将氧气直接注入样品燃烧区域，保证样品实现完全燃烧，且需氧量少，并减少还原铜的消耗； （8）燃烧炉：双垂直炉系统，瞬时燃烧+完全燃烧，保证难以燃烧的样品也能充分完全燃烧，可以调整燃烧时间和加氧量，燃烧时间最长可达 6 分钟。 （9）燃烧炉要求10年质保； （10）最高燃烧温度：≥1150℃； （11）燃烧反应管：填充三氧化钨的垂直石英燃烧管； （12）管路采用球夹连接，拆装维护无需工具； ★（13）气体分离方式：采用动态吸附+解析的分离原理，而非色谱柱分离，气体分离通过吸附-解吸柱吸附，再通过程序升温控制，对燃烧气体选择性解吸，使各种待检测的气体达到完全分离。仪器配置并安装分离柱≥3根； （14）检测器：高灵敏度热导检测器（TCD），检测池要求10年质保 （15）检测器检出限：≤50ppm （16）采用48V低电压设计，仪器更加可靠耐用 （17）校正：非线性校正曲线，4级近似，长时间稳定 （18）控制软件功能：自动捡漏、自我诊断、自动休眠/唤醒、统计计算、可自动读取天平称量数据； 2. 基本配置 （1）元素分析仪主机1台（含60位自动进样器）（2）不少于1000次CHNS和1000次O分析的耗材（3）主流配置品牌电脑打印机各1台； 3. 验收： （1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。 （2）验收费用由产品成交方承担。 4. 售后服务及培训： （1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。 （2）保修期：整机保修1年，燃烧炉和TCD检测池保修10年，从安装调试经用户验收当天起算。 （3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。5.为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 83.00 | 83.00 | 是 |  |
| 5 | 比表面与孔隙度分析仪 | 1. 主要技术参数 (1)此仪器采用“静态容量法”等温吸附的原理； (2)比表面积范围: 0.0005m2/g - 无上限 (3)孔径分析范围 : 3.5 - 5000 Å (4)微孔分辨率：≤0.2 Å (5)仪器配有两个分析站和六个脱气站，且脱气站和分析站各配有独立的真空系统(脱气站和分析站不共用真空系统)； (6)配备两套杜瓦瓶和和杜瓦升降电梯； (7)仪器配置等温夹套液位恒定装置，液位控制精度≤0.1mm，适合液氮，液氩，冰水等分析冷浴； (8)Po饱和压力站：具有2个不锈钢Po饱和压力站，每站配置有独立的1000torr压力传感器，确保Po的实时监测； ★ (9)压力传感器：分析系统配有1000torr、10torr、1torr三级高精度压力传感器，传感器压力测量分辨率：1000torr传感器 0.01 mmHg, 10torr传感器 0.001mmHg，1torr传感器 0.0001 mmHg； (10)此仪器的所有阀门采用电磁阀控制设计，确保密封性； (11)真空系统: 分析站具有一个隔膜泵及一个分子涡轮泵组合泵，脱气站具有一个独立的机械泵； (12)仪器配置6个物理吸附进气口； (13)脱气站：配备六站脱气系统，可进行真空和流动两种方式脱气，可同时进行6个样品的处理； (14)数据处理模型： BET比表面积，Langmuir表面积，BJH孔径分布，Dubinin-Radushkevich 微孔面积，t-plot法，微孔孔径分布：MP, HK, DA, 密度函数理论DFT/NLDFT等模型； ★ (15)具有至少29种NLDFT非密度函数孔分析模型，包括2D NLDFT碳材料数据分析模型以及CO2-N2双NLDFT模型，MOF模型，并提供详细列表； (16)具有交互式软件处理系统，可通过图形界面移动计算条选择数据范围。 2. 配置 （1）比表面与孔隙度分析仪主机1台 （2）6站脱气站1台 （3）交互式软件1台 （4）电脑打印机1套 3.为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 |  |

4包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 技术参数 ★1激光配置:配置3根激光器，必配激光波长：488nm、405nm、561nm，488nm激光功率≥50mW、405nm激光功率≥80mW、561nm激光器激光功率≥30mW 2荧光通道：具备FS、SS及10个荧光检测器。荧光检测器采用APD检测器 ★3激光光路固化，无需人工调试校正光路，多波长激光可选，各荧光通道对应单独的检测器，无共用通道 ★4多种组合光学滤光片，可自由插拔式更换，无需专业工程师校准光路，用户可根据应用需要随时更换 ★5分析速度：≥30,000个细胞/秒 6荧光检测灵敏度：FITC：≤30MESF、PE：≤10MESF 7荧光检测分辨率：CV<3%（采用2um荧光微球检测，所有通道均需满足），使用405nm激光做侧向角散光信号，使用APD检测器，具备将0.1um/0.2um/0.3um颗粒分群，并将颗粒样品与背景信号区分开的能力 8电压可调(非不能调节电压的免调电压设计)，补偿可随电压的调整自动调整 ★9可通过样本体积测定实现无微球绝对计数 10可检测所有通道的脉冲面积、高度参数及选定通道的宽度参数 ★11信号动态线性范围：≥7个对数阈（7-decade dynamic range） 12荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 13配置原装工作站和软件，使用Window 7或以上操作系统 14上样速度调节范围10-240uL，通过软件调节;上样过程中可随时调节上样速度 15采样体积精度：≤1uL ★16最小上样体积：≤10uL,最大上样体积无上限,可实现连续上样 17液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制 18具备中文及英文操作系统,软件免费升级 ★19为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 四 售后服务要求 ★整机质保1年，国内有工程师售后服务团队，质保期内，随时电话响应 免费提供操作说明书，维护说明书，不定期得开展用户交流会，并帮助加强用户间的技术交流。 在安装调试结束后，服务工程师对用户进行仪器操作培训。培训内容包括：仪器工作原理，设备结构，仪器操作及校准，仪器其日常保养及基本维修常识 配置清单： ★流式细胞分析仪1台，包括： 488nm、405nm、561nm激光器及光学元件组合等，除FS/SS检测器外，具有10个荧光通道 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 | 否 | 核心产品 |
| 2 | 机架式服务器 | 1.形态：机架服务器（2台） 处理器：英特尔® 至强® Platinum 8276 处理器 * 4 内存：32GB DDR4 * 16 存储：2.4TB （2.5寸，1000 rpm） * 25 嵌入式网络控制器：2*GE+2*10GE 网络控制器：RJ45 芯片组：Intel C622 电源性能：2000W 电源类型：冗余 主机 * 1 导轨 * 1套 2.形态：机架服务器（2台） 处理器：英特尔® 至强® Platinum 8168 处理器 * 2 内存：32GB DDR4 * 8 存储：16TB （3.5寸） * 36 嵌入式网络控制器：2*GE+2*10GE 网络控制器：RJ45 芯片组：Intel C622 电源性能：2000W 电源类型：冗余 主机 * 1 导轨 * 1套 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 否 |  |

5包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动智能成像系统 | 技术参数： 1、相机：使用微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD，快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5-2分钟即可完成预冷。 ★2、分辨率：≥3,380 x 2,704，不低于910万物理像素。 3、成像面积不小于22.5 厘米 x 18.0 厘米，能至少同时成像4张小型印迹膜/胶。 4、采用超大光圈镜头：焦距25mm，光圈f/0.95，不少于8倍变焦（1-2倍机械变焦，1-4倍数字变焦）。 5、光源：采用绿色LED光源（激发EB等核酸染料，无需UV防护板，无需额外光源即可进行切胶操作），Epi白色LED光源，近红外LED光源。 ★6、可同时进行不少于4色荧光成像，包括RGB和远、近红外，标配所有滤光片。 7、图像采集模式：化学发光（Chemiluminescent），荧光（Fluorescence），蛋白胶（Protein Gel），核酸胶（Nuclear Acid Gel），通用（Universal）。 8、图像曝光模式：智能曝光（Smart Exposure），手动曝光，多次自动曝光。能同时拍摄可见光和化学发光成像图像，一键合并，无极切换，操作便捷；对于多通道荧光成像，提供每个通道的灰度图片，方便分析，可任意选择伪彩色，并一键合并。 9、样本抽屉门：电动控制，可一键自动开关。 ★10、载物台通过电动控制，可通过机械式旋转实现自动化样本对齐，物理对齐保证条带灰度不受损失，可以保护数据的真实性；采用同一标配载物台设计，除白光样品盘用考染、银染等比色染色之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台，标配所有载物台。 11、可以做总蛋白归一化实验：提供no-stain免染型蛋标记试剂和配套蛋白归一化计算软件，具有灵敏度高、线性度好、兼容多种凝胶和印迹膜等特点，可在凝胶或者印迹膜上进行全蛋白染色，并进行多种信号的归一化计算。 12、可以选择自定义模式，用于对包含多种信号的样本进行同时成像，比如化学发光、荧光、比色染色和/或可见光图像，图像显示与荧光印迹模式类似，并允许对任意样本进行伪彩色处理，方便多种信号蛋白质归一化计算。 13、图像输出格式：能导出G2i，TIFF，JPG，PNG，PDF等多种图像格式，满足后续分析和发表文章的需求。 14、一体机，采用多点触摸的12.1英寸电容式液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放，体验与iPad类似；内置计算机（256G内置存储空间），提供USB2.0输出口、网线和热敏打印机连接口。 15、数据管理及传输：USB及网络（LAN和WIFI），免费享受云平台服务和10G云存储空间，除了通过外接插口（USB）导出数据，还可链接网络（LAN和Wifi）链接Connect云平台，随时随地保存、分析并获取数据。 ★16、可选择在机器、Connect云平台（免费用于任何一台电脑，不限制用户，无需安装，具备全功能）和电脑端分析数据（分析软件免费用于Windows操作系统和OS操作系统，不限制用户，具备全功能，并且永久免费升级）。 ★17、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 18、配置清单： 成像系统主机（含910万像素冷CCD相机，Epi白色LED光源，Epi近红外LED光源，绿色LED透射光源，滤光片组，内置电脑和12.1英寸电容式触摸屏） 1套 电源线 1 可旋转样品台 1 白色样品板 1 参考样本板 1 产品使用手册 1 | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 | 是 |  |
| 2 | 全自动倒置荧光显微镜 | 技术参数 一、配置： 1、电动型主机一台 2、电动六孔物镜转换器一个 4、电动七孔聚光镜转盘一个 3、长工作距离通用聚光镜一个 4、目镜一对 5、4倍平场半复消色差物镜一颗 6、10倍平场半复消色差物镜一颗 7、20倍超长工作距离平场荧光物镜一颗 8、40倍超长工作距离平场荧光物镜一颗 9、电动六孔荧光滤色块转盘一个 10、长寿命（20000小时）LED荧光光源装置一套 11、落射荧光模块连接件一个 12、带通型高级荧光滤色块一组（三颗，DAPI、FITC、TEXAS RED） 13、显微镜同品牌2390万像素相机一台 14、显微镜同品牌高级分析软件一套 15、样本夹一套 16、载物台一个 二、技术参数： 1、显微系统支持明场、相差、荧光的显微观察方式。 ★2、采用高级全电动研究型倒置显微镜， 主机配备Z轴调焦机构，内置智能型1.5倍变倍镜与智能型博世透镜。显微镜状态指示灯，电动部件控制按钮。具备网络功能可通过平板电脑等智能设备实时控制。 3、显微镜光学系统采用先进的CFI60独立校正色差无限远光学系统，各光学部件独立、自动校正色差，以达到最优质的图像及最大灵活性、扩展性。 4、电动4位光路切换，目镜100%、左侧端口100%，右侧端口100%（两侧端口成像视野25mm）、目镜20%/左端口80%分光。，可扩展后部端口等多种扩展接口。 5、载物台：手动操作，行程 X: ±à57mm， 行程 Y:±36.5mm，可调行程范围 (3 档) ，调节销，长/中/短操纵杆可选。 6、具备可扩展的多层光路设计，提供无与伦比的扩展配置功能。 7、透射光源：高功率长寿命LED照明。内置复眼透镜，保证大视野均匀照明； 8、七孔位电动聚光镜转盘。 ★9、侧端口成像视野：25mm；目镜视野22mm 10、六位电动控制物镜转换器，物镜间具备自动齐焦功能。 11、四颗物镜满足各类高端应用： 11.1、平场半复消色差物镜4X：NA 0.13，WD 16.40 mm； 11.2、平场半复消色差物镜10X ：NA 0.30，WD 15.20mm； 11.3、超长工作距离平场荧光物镜20X：NA 0.45，WD 8.2-6.9mm； 11.4、超长工作距离平场荧光物镜 40X：NA 0.60，WD 3.6-2.8mm。 12、落射荧光装置 12.1、荧光照明：电动控制LED高亮度长寿型冷光源，寿命不低于20000小时； 12.2、无光纤设计，直接耦合到显微镜，杜绝荧光衰减； 12.3、 荧光装置：滤光块转盘和滤光块中配备“噪音消除装置”，通过完全消除滤光块中的散射光，提高信噪比，可以以高对比度和高亮度拍摄到微弱荧光信号图像； 12.4、电动荧光转盘：六孔位，可通过软件直接控制荧光转盘的切换。 12.5、高性能带通型荧光激发块： 12.5.1、DAPI（激发波长340-380、二向色镜400、发射波长435-485nm） 12.5.2、FITC（激发波长465-495、二向色镜505、发射波长515-555nm） 12.5.3、dsred2（激发波长540-580、二向色镜595、发射波长600-660nm） 12.6、配备独立显示屏，可直观操作； ★12.7、可同时对所有荧光波段进行强度控制，也可以对每个波长进行单独的强度控制； ★12.8、内置高透过率石英复眼透镜，保证荧光大视野均匀照明，照明视野不低于25mm 13、显微镜同品牌数码相机： 13.1、单色及彩色双模式相机，可通过切换，单台相机即可实现彩色拍摄与单色拍摄。 13.2 、CMOS芯片大小：不小于35.8 X 23.8mm；物理像素：不低于2390万； 13.3、拍摄像素：6000 X 3984。 13.4、曝光时间：100微秒至120秒； 13.5、拍摄速度：9fps（：6000 X 3984）；66fps（1920X1080） 14、同品牌软件分析系统 14.1、硬件控制：支持多种本厂相机及第三方专业相机、支持各类显微镜及周边设备。 14.2、图像采集拍摄：支持多通道拍摄、动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据，四维拍摄。 14.3、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测。 14.4、光学设置管理：可记录成像装置与显微镜设置，实现不同设置的一键切换。 14.5、多维图像显示：显示时间序列、多点、Z轴及多通道图像，可自动播放，任意选择图像内容保存。 14.6、通道合并：荧光及明场图像叠加。 14.7、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节。实现平均加和等图像运算。 14.8、Z轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具。 14.9、手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。 14.10、光强度线性分析：可选用5种交互式线条轮廓测量方法，沿任意路径连续表示来源图像的光强（任意线、两点线、水平线、垂直线及折线）。 14.11、ROI工具：各类形状ROI选取，ROI内统计分析功能。 14.12、自动化报告生成器：用户可创建含有图像、数据说明、测量数据、用户文本以及图表的自定义报告。可直接创建PDF文件。 14.13、自动测量：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等。并附带目标计数模块。 ★15、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 | 套 | 2 | 60.00 | 120.00 | 是 |  |
| 3 | 全自动正置荧光显微镜 | 技术参数 一、配置： 1、全电动主机一台 2、25mm视野三目头一个 3、25mm目镜一对 4、电动六孔物镜转换器一个 5、干式电动通用聚光器一个 6、载物台一个 7、电动落射荧光组件一套 8、高性能带通型荧光滤色块一组（五个） 9、平场半复消色差物镜一组（五颗） 10、微分干涉附件一套 11、显微镜同品牌2390万像素高灵敏度彩色相机一台 12、显微镜同品牌高级分析软件一套 13、品牌电脑一台 二、技术参数： ★1、光学系统：采用CFI60长工作距离无限远光学系统，有足够的空间放置观察更厚的标本，在呈现高对比度及最小杂光的清晰图象的同时，使得数值孔径更大，工作距离更长；并提供灵活的升级通道，以适应各种中间模块升级需要； 2、主机： 2.1、观察方法：明场、荧光、微分干涉观察，可升级暗场、偏光、相差观察方法； 2.2、电动主机，包括电动物镜转换器、电动荧光光源开关、电动荧光转盘、电动聚光器、电动关闸等，可通过电动控制； 2.3、分层结构设计，今后可扩展为光活化成像，多光子成像及激光共聚焦成像，可扩展双层式落射荧光滤光块转盘的安装。 3、电动Escape和再定焦结构，即在更换标本或滴油后可马上回到原来清晰焦面，同轴粗微调焦； 4、目镜(筒)： 4.1、人机学设计的目镜筒，可在10°到30°的范围内倾斜，可伸展长度：40mm； 4.2 、10X超宽视野目镜,视场直径25mm；高眼点、双目可调屈光度； 5、物镜转换器：电动六孔物镜转换器套件，可通过机身按钮、外置遥控柄及软件驱动。 6、提供最佳数字成像照明的内置“复眼”系统：该复眼照明系统，可获得高度均匀的照明，使图象视场边缘有效避免光强度损失；图象亮度均匀平整，清晰度更高； 7、照明系统：12V-100w 卤素灯高亮度照明，预调中和聚焦，带自动照相预选开关； 8、整体的防霉结构设计：利用专业镀膜防霉技术在镜体、目镜筒和物镜都做了专业的防霉处理；能保证仪器及光学系统长久有效的防霉。 9、聚光镜：电动通用干式聚光器，可通过软件控制； 10、电动载物台：可通过遥控手柄及软件控制，分辨率0.1um； 11、微分干涉配置，可进行10X，20X，40X，100X微分干涉观察。 12、落射荧光装置 12.1、荧光照明：电动控制LED高亮度长寿型冷光源，寿命不低于20000小时； 12.2、无光纤设计，直接耦合到显微镜，杜绝荧光衰减； 12.3、 荧光装置：滤光块转盘和滤光块中配备“噪音消除装置”，通过完全消除滤光块中的散射光，提高信噪比，可以以高对比度和高亮度拍摄到微弱荧光信号图像； 12.4、电动荧光转盘：六孔位，可通过软件直接控制荧光转盘的切换。 12.5、高性能带通型荧光激发块： 12.5.1、DAPI（激发波长340-380、二向色镜400、发射波长435-485nm） 12.5.2、CFP（激发波长426-446、二向色镜455、发射波长460-500nm） 12.5.3、FITC（激发波长465-495、二向色镜505、发射波长515-555nm） 12.5.4、dsred2（激发波长540-580、二向色镜595、发射波长600-660nm） 12.5.5、CY5（激发波长590-650、二向色镜660、发射波长663-737nm） 12.6、配备独立显示屏，可直观操作； ★12.7、可同时对所有荧光波段进行强度控制，也可以对每个波长进行单独的强度控制； 12.8、高性能带通型荧光激发块：兼容超大视野25mm; 13、配备4X，10X，20X, 40X，100X高数值孔径长工作距离平场半复消色差物镜 13.1、4X平场半复消色差物镜 CFI Plan Fluor 4X N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.1 mm； 13.2、10X平场半复消色差物镜CFI Plan Fluor 10X N.A. ≥0.30, W.D. ≥16.0 mm ； 13.3、20X平场半复消色差物镜CFI Plan Fluor 20X N.A. ≥0.50, W.D. ≥ 2.1 mm； 13.4、40X平场半复消色差物镜CFI Plan Fluor 40X N.A. ≥0.75, W.D. ≥ 0.72mm； 13.5、100X平场半复消色差物镜CFI Plan Fluor 100X Oil N.A. ≥ 1.30, W.D. ≥ 0.2mm； 14、显微镜同品牌数码相机： ★14.1、单色及彩色双模式相机，可通过切换，单台相机即可实现彩色拍摄与单色拍摄。 14.2 、CMOS芯片大小：不小于35.8 X 23.8mm；物理像素：不低于2390万； 14.3、拍摄像素：6000 X 3984。 14.4、曝光时间：100微秒至120秒； 14.5、拍摄速度：9fps（：6000 X 3984）；66fps（1920X1080） 15、显微镜同品牌图像分析处理软件: 15.1、硬件控制：支持多种本厂相机及第三方专业相机、支持各类显微镜及周边设备。 15.2、图像采集拍摄：支持多通道拍摄、动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。 15.3、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测。 15.4、光学设置管理：可记录成像装置与显微镜设置，实现不同设置的一键切换。 15.5、多维图像显示：显示时间序列、多点、Z轴及多通道图像，可自动播放，任意选择图像内容保存。 15.6、通道合并：荧光及明场图像叠加。 15.7、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节。实现平均加和等图像运算。 15.8、Z轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具。 15.9、手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。 15.10、像素分类器：使用分类器可根据用户定义的强度值、RGB值、HIS值或忽略强度的RGB值等各种像素特征的不同类别将图像像素分段。使用分类器可将数据保存在不同的文件中。 15.11、光强度线性分析：可选用5种交互式线条轮廓测量方法，沿任意路径连续表示来源图像的光强（任意线、两点线、水平线、垂直线及折线）。 15.12、ROI工具：各类形状ROI选取，ROI内统计分析功能。 15.13、自动化报告生成器：用户可创建含有图像、数据说明、测量数据、用户文本以及图表的自定义报告。可直接创建PDF文件。 ★16、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 | 套 | 2 | 55.00 | 110.00 | 是 |  |
| 4 | 荧光定量PCR仪 | 主要技术参数 1. 主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析； 2. 热循环系统：珀耳帖效应系统； 3. 仪器一体化制造，配置96*0.2ml加热模块，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成； 4. 仪器上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性； ★5. 荧光通道数：6个荧光激发通道，6个荧光检测通道，可以同时检测6个目标基因； 6. 反应体系：10-100 μL； ★7. 96孔反应模块最大升降温速度≥6.5℃/s； 8. 反应模式：一台仪器支持标准和快速两种反应模式，标准模式2小时内完成40个循环反应；快速模式30分钟内完成40个循环反应； ★9. 光源：激发光源为高亮度白光半导体光源； 10. 检测灵敏度：可以检测到1个拷贝； 11. 检测精密度：可以分辨1.5倍拷贝数差异； ★12. 检测器采用高分辨CMOS一次同时成像系统，避免逐孔检测导致的时间差； 13. 具有温度梯度功能：由≥6个独立控温区组成，可分别设定温度参数，在一台仪器上同时进行≥6个不同样品的不同温度梯度实验； 14. 动态范围：≥10个数量级； 15. 染料校正：出厂前进行校正； 16. 软件支持Rox荧光校正去除移液误差； 17. 互动触摸屏， 触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验； 18. 仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标，装机时能做相应验证试验证明； 19. 主机可以独立运行，也可以通过连接电脑或者官方云服务平台运行； 20. 配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计； 21. 试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板； ★22. 仪器具有断电保护功能，可支持断电时间在1小时之内的实验正常恢复； 23. 自带存储10GB,(相当于2000-2500运行文件)； 24. 售后服务：仪器安装、技术培训和售后服务要求由厂家经过专业培训工程师负责。 ★25为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 | 套 | 1 | 58.00 | 58.00 | 是 |  |
| 5 | 全自动酶免工作站 | 一、主机平台： 1.至少具有2个机械臂，包括8通道移液机械臂和移板机械臂；各机械臂相互独立，可实现8通道加样和移动板材同时进行，提高工作效率和处理速度； 2.主机平台具有声光双重报警系统和工作状态指示灯，可直观反应设备的运行状态 3.工作台面具有防腐蚀涂层，具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面，面板带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件 ★4.主机平台的宽度≥145cm，台面上至少具有28个平铺标准板位，实验用品和耗材可根据需要任意布局。 ★5.可以在台面后部和侧方预留用于扩展通量和功能的空间，此空间可凭借移板机械臂作为耗材储存和中转的场所； 二、灵活加样系统： ★1.具有8个独立的加样通道；气体置换式移液方式；8通道间距9-38mm可调；可同时吸放不同体积的液体；移液范围：0.5-1000uL；非接触式加样可低至体积0.5ul； 2.每个灵活移液均具备独立的电容式液面感应功能，主要用于导电液体；以及压力感应液面系统，主要用于非导电液体液面探测；每个灵活移液均具备独立的压力监控系统，实时监控移液通道内的压力变化，检测并报告凝块、气泡和吸入空气等异常情况，保证移液的可靠性。 3.加样精度：加样精度：CV≤4%(1μl时)，CV≤1%(10μl时)，CV≤0.4%(100μl时) 4.配置低位枪头脱排器，保证枪头在相对密闭的环境中脱排，防止气溶胶污染； 三、震荡、加热及磁力分选模块： 1.配备一个振荡模块，用于对96孔板或深孔板进行振荡。振荡速率100～1600rpm；振幅1.5-3mm；可自动锁定板材避免晃动和飞溅。不锁定耗材。振荡时间、频率可由工作站软件控制。具有深孔板温度适配器，能适配市面主流1.0ml及2.0ml深孔板，温控范围室温至110℃。 2.配备一个96孔板磁力架，需自动匹配96孔板及深孔板不同的高度及孔径 四、移板机械臂： ★1.独立的移板机械臂，机械手臂可进行水平方向的旋转和延展，具有移板传感器，可对抓板失败、掉板及错误放板等情况进行实时自动报警 2.可到达工作台面范围以外的空间，有效增加台面的使用面积，提高通量和功能的扩展； 3.任何两点之间的位移小于10秒 4.可夹取微孔板、深孔板等实验器皿，不受器皿高度限制，最大承重不少于400g 五、真空抽滤固相萃取模块： 1.两个可独立操作及控制的真空抽滤位，可同时或分别对两块板进行抽滤处理或样品准备； 2.最大流速不低于33 l/min；最大真空度不低于700 mbar；真空度可由程序自动调节和控制，可为不同耗材、填料及样品优化不同的压力变化曲线； 3.可适配标准96孔板模式、或者可拆板条状固相萃取耗材；收集板高度可调； 4.内置压力传感器，可被软件实施读取监控，且可自动触发相应动作，防止空吸； 六、全自动多功能微孔板检测系统 1 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描 ★2 波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； ★3 检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） ★4 自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合； 5 光吸收模块 5.1 光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 5.2 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增； ★5.3 光栅波长准确性： <±0.5nm 5.4 光栅波长重复性：<±0.5nm 5.5 光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 5.6 测量准确性：< 0.5%（在紫外波段260nm下测定）； 5.7 测量精确性：< 0.2%（在紫外波段260nm下测定）； 6 荧光模块 6.1 荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 6.2 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 6.3 激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增； 6.4 发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增； 6.5 光栅波长准确性： <±2nm； ★6.6 荧光顶部检测灵敏度：0.2 fmol 荧光素/孔（2 pM，384孔板，100ul体系）； 6.7 配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 6.8 时间分辨荧光灵敏度：100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； 6.9 荧光检测线性范围： 7个数量级； 7 发光模块 7.1 发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； 7.2 波长检测范围：380-600nm；（专用蓝敏PCT检测器） 7.3 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 7.4 发光灵敏度：18 amol ATP/孔（0.25M，384孔板）；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 7.5 发光检测线性范围： 8个数量级； ★7.6配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 ★7.7为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 七、软件及数据管理： 1.控制软件具有客户友好的图形化编程界面，及3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程，软件功能模块化，菜单式导航， 2.具有远程提醒功能，能在设备异常、耗材需要补给或实验结束后Email方式提醒； 3.控制软件在运行过程中具有实时监视窗口，随时了解实验运行状态，可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告，报告内容和格式可根据需要进行调整，实现对实验流程的信息追踪 4.可自动记录每个样品的条码、位置、体积、成分和流转信息，并储存为开放模式，供上下游流程衔接使用。实验结束后，可按需生成可定制的基于文本的开放格式的数据报告。 八、售后服务： 1.售后服务工程师于七个工作日内（或其它客户约定的时间）现场开箱验收安装，并免费提供内容详实、完整、有效的仪器设备验证指导文件范本； 2.产品自验收之日起计算保修期，免费保修1年，保修期内，免费提供配件与维修服务； 3.若仪器在正常使用过程中发生故障，供货方需在2小时之内做出响应，如不能立即解决，工程师需在24小时内到位； 4.由技术人员负责现场培训，现场培训人数不限，培训内容包括仪器使用与维护、软件编程、应用方法开发以及常见问题处理，培训时间不少于3 个工作日。 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 | 是 |  |
| 6 | 超高速离心机 | 技术参数： ★1、≥90000rpm智能型超速离心机1台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑； 2、转速控制精度：≤±2rpm； 3、仪器操作系统具有中文操作语言，方便操作； 4、真正的目视平衡，样品量不平衡容忍度为样品体积的±10%或±5mL； 5、接触式不平衡检测及保护，具全程监控功能； 6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机； 7、机器工作环境温度范围为 0℃至 40℃； ★ 8、≥15英寸大屏幕彩色显示，触幕式操作； 9、真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，便于检测仪器的真空状态，以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性； 10、真空系统：包括油回转真空泵和油扩散泵，具有脱水功能； 11、视窗式软件控制，软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等； 12、升降速程序：加速不少于10个，减速不少于11个； 13、转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速，有效保护电机和转头，并避免危险； 14、电源断电恢复后，仪器可自动启动； ★15、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书和售后服务承诺书 16、可配用多种离心管，包括 Opti-seal管、Quick-seal管、锥型管、g-max 管及Ultra-clear管； 17、仪器主机须具有医疗器械资格证，使科研成果可以直接转化为临床成果； 18、配置要求： （1）≥90000rpm智能型超速离心机1台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑； ★（2）定角转头1个：钛合金材质（非碳纤维材质），最高转速≥70,000rpm，最大容量≥8*39ml，K≤44.6； | 套 | 1 | 68.00 | 68.00 | 是 |  |
| 7 | 植物活体成像系统 | 1、科研0级CCD相机，零缺陷；具有HSR高灵敏度读取技术，具有信号扩增器，提高检测灵敏度 ★2、原始分辩率≥2000 x 2000，超高分辨率，便于后期裁剪图像 3、具有Binning技术，提高成像速度及灵敏度，最高可达12x12 4、感光范围400~900nm，峰值520nm，尤其适用于Luc及GFP等报告基因的检测。 5、动态范围≥4.8OD，保证强弱信号同时显示的同时，还不曝光过度 6、CCD温度≤-90℃低温，有效降低背景噪点，暗电流≤0.0001e/p/s ★7、光学镜头：电动控制定焦镜头，光圈值≤0.7 8、CCD相机可Z轴升降，每1cm高度步进，最小成像视野≤6x6cm，最大成像视野≥20x20cm 9、检测灵敏度：生物发光为fg级，荧光检测为pg级 暗箱&光源 10、全自动控制暗箱，无需任何实验人员手动调节即可完成相关参数设定 11、暗箱尺寸不小于610mm W x 667mm D x 974mm H 12、带有阻尼以及密封圈的门，不少于两个电磁吸附，确保成像过程中不被打开，保护样品及实验人员的安全 13、软件控制所有光源的开关，自动光照调节，开门自动开启白光用以照明 14、马达控制光学镜头，自动对焦，自动曝光 ★15、≥8通道激发荧光，激发波长涵盖400~800nm ★16、两侧独立的2个扫描式激发光源，每个波长不少于4个光源模块，保证光源激发均一性≥99% ★17、LED超长使用寿命，5000小时保证90%以上输出，使用寿命不低于20000小时 18、≥10位滤光片轮，电动控制，根据实验方法自动调用相关的滤光片 ★19、≥8个窄波发射滤光片，适用光谱范围：500~900nm；透过波长带宽≤30nm，透过率≥90% 样品台 20、软件控制的Z轴升降样品台，根据植物高度调节，无需镜头的反复对焦即可获得最佳焦点位置 21、双样品台，分别用于叶片和盆栽植株 ★22、针对盆栽全植株，自动调节满足不同大小的样品盆，且样品台可30°内旋转，保证目标叶片或位置获得清晰成像； 23、允许植株最大生长高度≥30cm 软件 24、具有图像获取及分析功能的软件，可一键获取图像，方法驱动的软件，可保存个人方法便于调用，保存不少于100个设定的个性化应用程序 25、具有应用数据库，涵盖40多种实验方法，并包含各种染料或荧光探针的相关激发和发射信息，包含如：GFP、YFP、Pro-Q Emerald 300,、Sypro-Ruby、FITC、DAPI、Alexa Fluor680、700、750，Cy3、Cy5、Cy5.5等…… 26、具有三种拍照模式，自动、手动及连拍，连拍功能还具有积累、增量、重复等不同的时间设定模式，并可直接导出视频格式 ★27、具有彩色成像模式，可自动拍摄真实彩色图像，非添加伪彩，并可叠加信号，便于信号及明场图像的对比 28、具有3D成像功能，直接获取三维图形，从而直观了解图像的背景及信号强度情况 29、具有比较及均一化功能，可对比不同时期拍摄的照片并进行均一化处理 30、具有良好实验室规范功能，自动保存图像获取时的相关信息，如拍照日期，应用的方法，系统相关数据，拍照时间，激发光源等。 31、可自动缩放图像，查看图像分辨率，质量，背景情况 32、具有图像管理技术，可使操作人员直观了解图像的亮度、动态范围和图像饱和度等信息，自动判断图片质量 33、具有曝光过度自动识别功能 34、具有可独立安装的分析软件，安装于个人电脑，不限安装次数 35、具有定量分析功能，多种ROI区域可选，不限于方形，圆形，任意形状；可一键获取信号的强度、面积、最大值、最小值、方差等相关数值 36、图像可保存多种格式，不限于Tiff、Jpeg、BMP等，分析结果也可导出为PDF，Excel等相关格式 ★37.为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书 配置要求： 1、 植物活体成像主机一台，包含： CCD相机，f≤0.70镜头，四级半导体制冷-90℃； 双侧扫描式CCD光源，8通道（440, 480, 540, 580, 640, 680, 740, 780nm）； 10位滤光片轮，8个倒U型窄波滤光片（500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850nm）； 可Z轴移动的载物台，可调角度。 2、 成像及分析软件1套 3、 成像系统工作站1台，i5或以上处理器，8G或以上内存，正版Win10或Win11操作系统，显示器不低于23inch，硬盘1T以上 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 | 是 |  |
| 8 | 植物有害生物毒素鉴定系统 | 核心配置要求： 1、 超高压混合二元梯度泵： ★1) 流速范围：0.001 - 5 mL/min，递增率0.001 mL/min 2) 最高操作压力：≥1300bar 3) 延迟体积最小可达20 μL 4) 自动柱塞杆清洗装置 2、 自动进样器： 1) 样品容量：132个以上2 mL样品瓶位 2) 压力范围：0 - 1300 bar或更宽 3) 进样范围：0.1 - 20 L 4) 交叉污染：< 0.004% 5) 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生，取样及进样速率等 6) 样品室控温范围：4-40°C 3、 柱温箱： 1) 容量：可容纳同时放置4根30 cm或8根10 cm色谱柱 2) 控温范围：4 ℃（或低于环境温度20度） –110 C可调，具有降温功能 3) 温度准确度：± 0.5 ℃ 4、三重串联四极杆质谱： 1) ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 550,000:1； ★2) ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 550,000:1； 3) IDL仪器检出限≦ 0.6 fg（以1fg氯霉素柱上进样，连续10针，峰面积重复性计算，置信区间为99%） 4) 动态范围：> 5×106 5) 质量范围：m/z 5-2800或更宽 6) 扫描速率：≥17000 Da/s（以0.1 Da步进做全扫描） 7) 正负模式切换时间：≤30 ms 8) 最大MRM采集速率：≥ 500 MRMs/s 9) 最小MRM驻留时间：≤0.5 ms 10) 大气压电离源：独立ESI源 11) 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、超临界色谱以及同一厂家生产的毛细管电泳 12) 采用喷雾针和毛细管90°垂直以及加热反吹气设计 13) 离子源配备高温鞘流气辅助系统，在传统的雾化气、反吹气帘气基础上，进一步提升去溶剂化和离子化效率，同时显著降低中性污染 ★14) 源后真空过渡系统：双级偏轴离子漏斗和冷惰性毛细传输管。 15) 四极杆质量过滤器：可控温至100℃ 16) 90°弯曲碰撞反应池，非直线型，无Cross Talk记忆效应 17) Dwell time低至2ms时，灵敏度不损失 18) 采用氮气作为碰撞气，无需额外氩气等气体，节省成本 ★19) 检测器：为保证负模式检测能力，须采用长寿命电子倍增器 20) 真空系统：配有一个大抽速的机械泵和至少两个独立空气冷却的差分分子涡轮泵，免维护，自动断电保护功能 21) 扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测、触发式多反应监测、选择离子监测、手动时间编程、自动时间编程、正/负极性切换 ★22) 保证系统兼容性和售后服务完整性，液相色谱和质谱须为同一厂家生产及售后服务，不为贴牌产品 5、质谱工作站软件： 1) 同一软件平台控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。 2) 一键触发式的全自动调谐系统，内置调谐液，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤 3) 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碎裂电压、MS/MS碰撞能量 4) 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度、气流压力和速度 5) 自动时间编程功能：多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，可以根据样品运行结果，自动更新保留时间 6) 同时定量和定性确证：MRM自动触发额外6对二级离子定性MRM检测，非子离子扫描，避免假阳性，且定性确证同时保证定量检测灵敏度不低于单独检测时的灵敏度，即无损定量，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索 6、计算机系统： 1) Microsoft windows 10，64位操作系统 2) 软件：仪器控制、定性和定量分析 7、氮气发生器：氮气产量：≥70 L/min 8、正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在省内有专门负责的经验丰富的维修工程师。免费提供对用户的技术培训和相关的技术资料。仪器在安装、调试通过后5年的免费保修期。仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证。 9、为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 265.00 | 265.00 | 是 | 核心产品 |

6包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率细胞三维空间显微成像系统 | （一）仪器配置要求（至少包含以下部件）： 1、主机系统 1套 2、反射光荧光组件 1套 3、透射光检测器 1套 4、荧光检测器 1套 5、高性能物镜 1套 6、工作站 1套 7、防震台 1套 8、分析软件 1套 9、活细胞培养系统 （二）技术参数 1 激光器部分 ★1.1激光器：采用单模保偏光纤，典型动态范围 10000:1；直接调制 500:1 － 固态激光器405nm：额定功率15mW，光纤外层光功率5mW； － 固态激光器488nm：额定功率25mW，光纤外层光功率10mW； － 固态激光器561nm：额定功率25mW，光纤外层光功率10mW； － 固态激光器640nm：额定功率15mW，光纤外层光功率5mW； 1.2软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态（Switch off）功能。 2 扫描模块 2.1扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接。 2.2针孔采用复消色差校正，调节范围0-10AU（Airy Unit）。 2.3检测器数量：荧光检测器：3个，透射光检测器1个。 2.4荧光检测器类型：荧光检测器全部为光谱型检测器，检测范围调节精度≤1.1 nm。 2.5主分光镜：采用10°小角度入射技术，提供更高的激光压制效率，OD值≥6。 2.6光谱分光：利用可变二次分色镜分光，从450 nm到650 nm分光精度为1nm。 2.7X、Y轴独立的检流计（Galvo）双扫描镜，采用超快线扫及帧飞回技术。 2.8扫描头绝对线性扫描运动，回转时间短，>85%的帧时间（frame time）有效地用于图像采样。 2.9扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt， x，xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描及变倍扫描。 2.10在所有成像模式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及在XY方向移动扫描区域。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。 2.11扫描光学变倍：在所有成像模式下，变倍范围都包括0.5 x– 40x，连续调节，调节精度0.1x。 2.12最大扫描分辨率：≥6000x6000。 2.13在常规线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：8幅/秒（512x512像素，16位）；64幅/秒（512x64像素，16位）；250幅/秒（512x16像素，16位）。 2.14一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数不限。 ★2.15光谱成像：全部荧光检测器均可用于光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；光谱分辨率精度1nm。 ★2.16中间像平面视野≥20mm。 2.17透射光检测器：用于明场或DIC等非共聚焦图像的检测通道，自动切换透射光照明及透射光成像。 2.18具有实时电子组件：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理；过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过 LVDS 进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。 3 超高分辨率部分 3.1超高分辨率模块：使用超分辨率模块的达到XY方向分辨率≤ 120nm。 ★3.2超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，调节精度≤1nm。 3.3超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm， 488nm， 561nm 和640nm。 3.4荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的样品都可以进行超高分辨率成像。 3.5超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 4 显微镜主机 4.1研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计。 4.2显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进10nm。 4.3配置全电动扫描台，扫描台面积325mm x 144mm，行程130 mm x 100 mm，精度 0.1 µm，最大速度 25 mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。 4.4显微镜透射光源： LED光源，与透射光检测器一体化设计，通过电子控制方式切换。 4.5荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。 4.6全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。 4.7多功能长工作距离电动聚光镜，NA为0.55。 4.8目镜一对：10X，视场数23。 4.9 6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。 ★4.10物镜： 10x干镜，数值孔径0.45； 20x干镜，数值孔径0.8； 40x干镜，数值孔径0.95 ； 63x油镜，数值孔径1.4；工作距离190µm。 4.11通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态，TFT触摸屏可以远离显微镜机身实现远程控制。 4.12配有专业共防震装置。 5 软件部分及图像工作站 5.1智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。 5.2自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。 5.3自动聚焦，可以实现自动寻找样品焦平面的功能。 5.4多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等。 5.5 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 5.6交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。 5.7 REUSE功能：它可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验。 5.8可以根据用户的需要和应用由ZEN软件存储特定用户的工作空间设置。 5.9可以通过ZEN软件实验管理器存储和加载不同实验的设置。 5.10 图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、表面、强度等的测量。 5.11图像操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波） 5.12三维图像渲染与重构：多种图像渲染与显示模式，包括但不限于最大、透明化、正交、投影等。 5.13基本Deconvolution功能：提供3种Deconvolution方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。 5.14自动图像分析模块：可以根据要求编辑测量程序，批量进行图像分析。 5.15多位点及大视野拼图成像：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 5.16高级三维图像处理：3D和4D图像的渲染及分析，有四种渲染方式（阴影、透明、表面、及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可做Z轴颜色编码视图及浮雕立体视图；可实现三维空间的距离和角度测量。 5.17硬件配置不低于以下要求： ≥4核处理器，主频≥3.8GHz；≥512G SSD高速硬盘以及≥2个4TB SATA 7200 rpm硬盘，≧64GB内存，DVD刻录设备，≥32英寸液晶显示器，分辨率≥2560×1600；Windows 10操作系统。 6 活细胞培养系统 6.1可控制温度、CO2浓度以及湿度。 6.2细胞培养在独立空间内，培养皿底部可加热，上部也可同时加热；多孔板培养时顶部和底部均可被加热。 6.3控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：室温至60℃，精度≤0.1℃。 6.4可进行CO2浓度控制，范围：0至8%，调节精度为≤0.1%。 6.5湿度控制，加湿装置同时也可控温保湿。 6.6配有独立培养皿孵育装置，适用于35mm及60mm培养皿。 6.7整个活细胞培养系统可完全由共聚焦软件一体化控制，并在软件及显微镜显示器上可以直接显示、调节。 7为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 | 是 | 核心产品 |
| 2 | 全自动全波段自发光和荧光多功能分析系统 | （一）仪器配置要求（至少包含以下部件）： 1. 主机 1 2. 加热振荡模块 1 3. 光吸收模块 1 4. 荧光顶部阅读模块 1 5. 荧光底部阅读模块 1 6. 激发光栅 1 7. 发射光栅 1 8. 增强型PMT 1 9. 化学发光模块 1 10. 数据分析软件 1 11. 进样器端口 1 12. 双加样针 1 （二）技术参数 基本要求 ★1.功能：光吸收、荧光顶底、TRF、TR-FRET、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描、和活性分析，自动进样 2.硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。 3.分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005% 4.板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯。 5.检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； ★6.检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT） 7.温控 ：室温以上5℃到42℃； 8.振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调； 9.第三方认证：Transcreener® Red FI；Transcreener® Far-red FP；Transcreener® Red TR-FRET；HTRF®；DLReady 光吸收模式 10.波长范围：200-1000nm 1.扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进） 2.波宽：3.5nm 3.波长准确性：±0.3nm 4.波长重复性：±0.3nm 5.检测线性范围：0-4 OD 7.检测分辨率：0.0001 OD 8.检测准确性：<0.5% (@260 nm) 9.检测重复性：<0.2% (@260 nm) 荧光模式 1.光源：高能闪烁氙灯； 2.波长选择：四光栅系统，连续1nm步进。 ★3.波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）； 4.波长重复性：< 1 nm 5.荧光检测限（顶部）： M/M （四光栅）≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素； 6.荧光检测限（底部）： M/M（四光栅） ≤4 pM (≤ 0.8 fmol/well; 200 μl) 荧光素； 7.测量范围：7个数量级 时间分辨荧光检测模式 1.光源：高能闪烁氙灯； 2.分光系统：激发端发射端四光栅； ★3.波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅） 4.检测灵敏度 ： M/M：≤ 100 fM (≤ 10 amol/well; 100 μl) 发光模式 1.波长范围：370-700nm 2.检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl) 3.检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)。（8.2，8.3参数使用真实ATP试剂盒检测获得，非使用glowell气态发光物质检测。） 4.线性范围：> 9个数量级 5.多色发光：38个光谱滤光片; OD1, OD2, OD3 灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。 6.多色发光检测：支持BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等。 进样器 1.双自动进样器，适用于光吸收、荧光和发光各种检测模式。可以对6-384孔板单孔内进行两种试剂的自动加液； 2.可对整板连续分液或逐孔注液两种方式； 3.注射速率：100-300μL/秒，连续可调； 4.最大注射体积：1mL或2.5ml 数据处理及软件 1.主流配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 2.具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能； 3.可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 4.提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 5.为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 |  |
| 3 | 全自动生物荧光显微实时监测一体化分析系统 | （一）仪器配置要求（至少包含以下部件）： 1、主机系统 1套； 2、高性能物镜 1套； 3、微分干涉部件 1套； 4、成像系统 1套 5、电脑1套（国内采购）。 （二）技术参数 1、主机 ★1.1、光学系统：具有无限远反差与色差双重校正(IC²S)光学系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。 1.2 、TFT触摸显示屏可显示并全自动控制整个显微镜的工作状态，如物镜转换、滤光片转换等。可以一键切换任意光路（明场、DIC等），有记忆设置功能，可以一键切换不同用户设置状态，以方便不同用户实验的需要。 1.2、具有明场, 暗场,荧光， DIC等观察功能。 1.3、国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位的6位电动物镜转换器。 1.4、透射光照明：直流100W长寿命卤素灯泡，亮度可调节，不用工具可以方便更换； 内置电源可以自动适应110-240V、50-60Hz的各种外接电源。 1.5、 Stable Cell设计：隔热，无震动观测，使其不受震动的影响，并且很长时间内不受外界温度变化的影响。 2、10×目镜，视场数25，双眼屈光度可调。 3、人体工程学高度可调三目镜筒，倾角30°，可360°自由旋转，实现40mm观察高度调节，50：50%分光。 4、调焦机构：粗细同轴调焦机构，电动调焦行程25mm, 最小步进25nm 。 5、快捷键：调焦旋紧上带自定义功能键，按照使用习惯自定义按键功能， 方便快速物镜切换、滤片切换、光闸等功能。 6、载物台:高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物 7、物镜： 增强反差型平场荧光物镜5×（NA≥0.16） 增强反差型平场荧光物镜10×（NA≥0.30） 增强反差型平场荧光物镜20×（NA≥0.50） 增强反差型平场荧光物镜40×（NA≥0.75） 增强反差型平场荧光油镜100×（NA≥1.30） 8、电动复消色差万能聚光镜：NA≥0.9，有明场、暗场、DIC等功能。 9、微分干涉：全套微分干涉附件，不同数值孔径的物镜与DIC 棱镜一一对应。 10、电动减光滤片组：配有2x4，8 位置减光片转轮，多级减光至0.0028%。 11. 荧光 11.1 配备复消色差电动荧光光路；电动荧光光栏，以及电动多级调节荧光衰减器； 11.2 光捕捉技术有效消除荧光杂光，使对比度极大程度的增强； 11.3 高效率光片组的应用，以及提高了荧光的成像效果； ★11.4 常用的紫外、蓝色、绿色带通荧光滤块； Rhodamin EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640 GFP EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 DAPI EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50 ★11.5 荧光光源：2000小时长寿命金属卤化物灯泡，易调节，对样品没有热传导，对样品的损伤见到最小； 11.6 荧光光路具有”LIGHT-TRAP”技术，减少杂散光对图像的影响。 12、原厂同品牌成像系统。 ★12.1、显微数码专用彩色制冷型CCD，芯片尺寸≥1英寸 12.2、像素：≥600万，像素点大小≥4.54 μm x 4.54 μm 12.3、物理像素：≥600万 12.4、动态范围≥2500：1 12.5、曝光时间：250μs至60s 12.6、满井电子：15Ke 12.7、带有Binning模式1x1到5x5 12.8、拍摄速度：Binning 1x1≥20幅/秒（2752x2208）；Binning 5x5≥58幅/秒（554x448） 12.9、数据传输速度：5Gbit/s；带宽：240 Mbytes/s 13、软件分析系统：配备原厂同品牌专业版显微图象处理软件平台 13.1 Z轴连续拍摄模块：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息。 13.2 图像景深扩展模块：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，得到各点均清晰聚焦的整幅图像 14、技术资料：详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 15、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 是 |  |
| 4 | 高通量高效液相分析系统 | （一）仪器配置要求（至少包含以下部件）： 超高压液相色谱整套装置国外原装进口，包括四元梯度泵，自动进样器，可变波长紫外检测器，荧光检测器，柱温箱，原装中文化学工作站等各一套；二十根色谱柱，低温冷冻干燥真空离心浓缩系统一台，超声系统一台。 （二）技术参数 1. 液相色谱部分 1.1 四元梯度泵 1.1.1 双柱塞串联泵设计，采用专用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼 1.1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能 ★1.1.3. 流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min 1.1.4 流量精度：≤0.07 %RSD 1.1.5 压力范围：流速0-2ml/min，压力在0 – 1300 bar；2-5ml/min，压力在0-800bar 1.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，&lt; 1 % 1.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节 1.1.8 梯度洗脱：0 – 100 % 1.1.9 混合精度：&lt; 0.15 %RSD 1.1.10 延迟体积最小可达 350 µL 1.1.11 含真空在线脱气装置，最大流速：每一通路5.0mL/min 1.2自动进样器： 1.2.1 压力范围：0 – 1300bar/18500psi,或更高 1.2.2 样品容量：132位2mL样品瓶 1.2.3 进样范围：0.1 – 20μl，改变进样体积无需更换定量环，更换进样组件，最大进样可进1500μl 1.2.4 进样精度：&lt; 0.15% RSD 1.2.5 交叉污染度：&lt; 0.004 % 或40ppm ★1.2.6 使用微型计量泵进行进控制（非注射器式）：连续可变进样体积，自动洗针程序；自动进样器可进行编程进样，可根据样品的粘度，调节取样及进样速度，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。 1.3 智能智能柱温箱 1.3.1 柱温范围：室温– 80 ℃ 1.3.2 温度稳定性：±0.05℃ 1.3.3 温度准确度：±0.8℃或校正后±0.5℃ 1.3.4 柱容量：30cm柱2根 2.可变波长紫外检测器 2.1光源：氘灯，波长范围：190～600nm 2.2狭缝宽度：6.5nm 2.3光谱：停流扫描 2.4检测通道：1个实时输出信号或双波长 2.5波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正 2.6波长精度：0.1nm 2.7基线噪音：±0.15´10-5AU at 254nm（1mL/min 甲醇） 2．8基线漂移：1´10-4mAU/h at 254nm（1mL/min 甲醇） 2.9线性范围：&gt;2.5AU 2.10测量范围：&gt;2AUFS 2.11最快采样速率： 240Hz 3．荧光检测器 3.1具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在进样分析过程中，可同时采集激发光谱或 3.2发射光谱。 便于方法建立。 3.3灵敏度：蒽（LOD）为10fg，Ex 250nm/Em 400nm 3.4 Raman（水）&gt;500，单波长模式：Ex 350nm/Em397nm Raman（水）&gt;300，双波长模式：Ex 350nm/Em397nm 和Ex 350nm/Em450nm 3.5光源：闪烁氙灯（标准型20W，经济型5W） ★3.6脉冲模式：单一模式296Hz; 经济模式74Hz 激发光柵：凹型全息光柵, 200~700nm波长范围, 狭缝宽度20nm 发射光柵：凹型全息光柵, 280~900nm波长范围, 狭缝宽度20nm 3.7实时信号：可同时输出4 个激发或发射波长的实时检测信号 3.8时间编程参数：响应时间，PMT增益，基线归零，光谱参数 3.9光谱采集：激发和发射光谱，扫描速度28ms/数据点 3.10步进：10nm 3.11波长重现性：±0.2nm 3.12波长准确性：±3nm 3.13流通池：8mL，最高耐压20bar（2MPa），石英材质 3.14离线荧光光谱采集流通池：8mL，选配1mL注射器 4. 低温冷冻干燥真空离心浓缩系统 4.1模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。 4.2 7英寸触摸屏显示：设备运行状况，程序组号、设定及实际转速，设定及实际温度，设定时间及运行时间。 4.3内置32组不同程序，其中5组5段程序，可根据不同样品，任意调用。 4.4一键启动功能，整个流程一气呵成，自动化程度高。 4.5内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空。 4.6交流变频免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护。 4.7采用进口周围式加热带，带预热功能，可加热到100℃，确保安全有效地浓缩多种样品。 4.8快插式转子设计，能快速跟换不同转子，转子一体成型无焊点。 4.9防化学腐蚀离心腔为铝合金一体成型，R角圆弧设计，无死角，便于清洗。 4.10原装进口减压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能。 4.11高透钢化玻璃盖，便于观察蒸发情况。 4.12转速(r/min）:0~2000。 4.13温度范围: 室温 ～100℃，0.1℃递增。 4.14浓缩时间： 0-99h59min。 4.15可兼容转子容量：184*1.5/2ml； 132*1.5/2ml；72*5ml；24*15ml；12*50ml；8*100ml；4*250ml，2*96孔板。 4.16冷阱：体积小，立式结构，整体结构尺寸：250x420x550mm。 4.17槽体积3L。 4.18温度20分钟内可达-65℃。 4.19温度显示，开机自动运行。 4.20不锈钢盘管在槽内，盘管外圈到槽内壁周围留20-30mm空间，方便用户清理清洁。 4.21具有电化霜功能。 4.22冷阱盖采用不锈钢型，进出气口在顶部，进气口在槽内伸到槽底部，出气口直接从槽盖接出。 4.23进出气口法兰规格为KF16 4.24具有排液口，抗化学腐蚀真空泵抽速： 2 L/s。 4.24工作电压 ：220 V，电机功率 ：0.4 kw，进/出气口口径（DN）：KF-16。 4.25生产厂家拥有ISO9001，CE，AAA级信用企业等认证资质。 5. 超声系统 5.1大屏彩色LED显示，视角大，工作时间倒计时显示，实时显示清洗槽内实际温度，配有专用不锈钢网篮、降音盖，工作参数断电记忆功能，具有脱气功能。 5.2超声输出采用他激方式，工作噪音小，频率稳定。 5.3内槽尺寸≥300×240×150mm，容量≥10L。 5.4超声功率：360W，加热功率:500W，温度可调:室温-80℃，功率可调:40-100%，时间可调：1-999 min 6．软件系统 6.1全新的多级权限管理，方便实验室管理；审计追踪功能，使数据更加安全。 6.2全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果，具有智能报告模板，自定义报告模板格式。 6.3自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 6.4安全及自我检测功能：具有诊断功能、错误检查和显示功能、漏液检查功能、安全泄漏检测功能、检漏后自动停泵功能、预防溶剂抽干功能等。在主要维护处均设置低压状态。 6.5GLP特征：早期维护预报 （EMF）功能，能持续跟踪溶剂消耗情况、光源灯使用寿命等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。 6.6 满足GMP法规要求。 7．消耗品 7.1 PTFE FRITS5/PK 1包 7.2 100 个2ml进样瓶 2包 7.3Fingertight fitting 1包 7.4 1/16"od 0.007"id (0.18mm) 1.5m PEEK tbng 1包 7.5 Screw caps, and clear vial kit 100/PK 2包 8.售后服务 8.1提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，终身跟踪服务。 8.2免费为用户提供1名人员的仪器操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，保证每年培训班次数不少于50次,并在现场为用户提供现场培训。 8.3有3名生产厂家自己的常住维修工程师，以提供高效的售后服务（提供姓名，电话）。 9.为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 是 |  |
| 5 | 便携式生物光合作用测量分析仪 | （一）仪器配置要求（至少包含以下部件）： 1. 设备基本功能 利用调制叶绿素荧光技术，以数码相机CCD为检测器，测量全叶片叶绿素荧光成像，其突出优点在于反映样品光合作用的横向异质性，全叶片光合作用分析（荧光成像）、叶片光合作用的横向异质性检测，完全相同的条件下同时测量多个样品（植物、地衣、苔藓、微藻等），可以用于胁迫损伤的早期检测，可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析，可测快速光响应曲线（120 s内完成，比光合放氧和气体交换等技术快得多），可测量叶片吸光系数。 2.主要配置及配件 主机及配套附件如下：1. 主机；2.大探头；3.测量室内；4.稳压器；5.运输箱；6.操作软件。 3. 性能说明： 1）必须能够对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red.、Inh等18种参数进行成像分析，可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫，也可手动测量；在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势。 2）可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域（AOI），程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析，并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。 3）对任意参数任意时间的成像，可在图像上任意选取两点，软件自动对两点间的数据进行横向异质性分析，并可导出到EXCEL文件中。 4）可跟据成像结果快速筛选光合、产氢/油、抗逆（抗盐、抗旱、抗病等）等突变株。 5）主机带小探头扩展进口，后期可升级加配成像小探头、成像GFP小探头；可扩展更光合作用测量系统进行联用，实现光合-荧光成像同步测量。 （二）技术参数 1. 设计：铝合金外壳，内置14.4 V/6 Ah锂电池，RISC处理器，带连接不同版本的探头和配件的接口。 ★2. 成像功能及程序：必须能够对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red.、Inh等18种参数进行成像分析，可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫，也可手动测量；在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势 ★3.AOI功能：可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域（AOI），程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析，并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。 4.成像异质性分析功能：对任意参数任意时间的成像，可在图像上任意选取两点，软件自动对两点间的数据进行横向异质性分析，并可导出到EXCEL文件中。 5.成像数据范围分析功能：对任意参数任意时间的成像，可分析任意两个荧光数值之间有多少个像素点，多少面积（cm2）。 6 突变株筛选功能：可跟据成像结果快速筛选光合、产氢/油、抗逆（抗盐、抗旱、抗病等）等突变株。 7.供电：内置可充电锂电池14.4 V/6 Ah；外接交流电，90～264 V，47～63 Hz。 8.成像大探头： 8.1 荧光测量光源： 44个蓝色LED，450 nm，测量光强度0.5 μmol m-2 s-1PAR，最大光化光强度1900 μmol m-2 s-1PAR，饱和脉冲强度4000 μmol m-2 s-1PAR ★8.2 吸光系数测量光源：16个红光（660 nm）和16个近红外（780 nm）LED，测量样品PAR吸光系数。 8.3 成像面积：工作距离18.5cm时9cm×12 cm；工作距离22.5cm时11cm×15 cm。 8.4 光强异质性：测量区域光强异质性小于±7％。 9.主机扩展功能：主机带小探头扩展进口，后期可升级加配成像小探头、成像GFP小探头；可扩展更光合作用测量系统进行联用，实现光合-荧光成像同步测量。 10. 为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 是 |  |

7包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） （单价限价） | 总价（万元） （最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高灵敏度流式细胞仪 | 1. 主要用途与要求 用于免疫学、干细胞，遗传学等研究。对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测UL与分析，可用于分析蛋白表达、免疫分型、细胞凋亡、周期、增殖、细胞毒性、蛋白磷酸化、荧光蛋白、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等检测，需要多通道染色。 2. 主机系统 ★2.1激光器：标配为100mW 488nm全固态蓝色激光器， 100mW 637nm红色全固态激光器， 100mW 405nm紫色全固态激光器 和100mW 561nm黄色全固态激光器；激光器自带TEC半导体温控，可主动控温，温度可精确控制±0.1℃，保证全程实验过程统一的激发效率及恒定的工作温度，同时延长使用寿命； 2.2激光激发方式：空间立体激发； ★2.3荧光通道：配置2个散射光通道及25个荧光通道 蓝光：7个通道，FITC，EYFP ，PI， PerCP， PerCP-Cy5.5 ，PerCP-eFluor 710， PE-Cy7 红光：4个通道，APC，Alexa Fluor 680，Alexa Flour 700，APC-Cy7; 紫光：8个通道，Pacific Blue, AmCyan, Pacific Orange, Qdot 605，Qdot 655，Qdot 705，BV 711，Qdot 800; 黄光：6个通道，PE, PE-Texas Red, PE-Cy5，PE-Cy5.5，PE- Alexa Fluor700，PE-Cy7； 2.4固定光路无需人工调校，保证性能稳定。 2.5光路传导：激光传递和荧光传导采用直接导入技术，相比光纤导入技术更优秀。光纤导入只在远距离传输时可减少光子能量损失，但在机器内部这么短的距离下光子能量损失可忽略不计，光纤导入由于要重新设计和调整光路反而导致光子能量损失。 2.6检测参数：数字化分析系统，检测参数包括所有通道面积（A),宽度（W），高度（H）以及时间。 ★2.7荧光检测灵敏度: FITC<50MESF; PE<30MESF 2.8分辨率：前向散射光：0.4um; 侧向散射光：0.1um 2.9样本检测速率：50，000颗粒/秒 ★2.10检测颗粒直径：0.1～50μm 2.11交叉污染：<0.1% ★2.12全峰宽变异系数：CV<3% ★2.13绝对计数：样本体积精确控制，同时支持微球法和体积法单平台绝对计数，体积法时无需内参照绝对计数微球，误差<5% 2.14电压及增益调节：免调电压和可调电压双重模式可选，所有参数增益可调 2.15信号处理：24位动态范围（无需增益电压调节），107.2动态范围，32位浮点解析 2.16补偿方式：矩阵补偿、快速补偿、自动补偿及在线/离线补偿。自动补偿一键设置，自动计算荧光补偿矩阵，避免手工补偿误差；快速补偿通过滚动条快速调节，直观显示补偿结果；在线及离线补偿，数据采集及补偿可同时进行，也可实验结束后对数据做补偿分析； ★2.17注射泵驱动：注射器泵可提供更大驱动压力，不易堵管；高精度压力传感器实时监测流速，液路防堵报警；自动清洗消毒系统，开关机及换样时自动启动清洗流程，无需手动设置及操作 2.18样本流速：在具备高中低三档的选调设置基础上，可根据实际样本处理要求，实现5-120μL/min连续上样流速调节，满足不同客户需求 2.19进样针：具有自动防撞针功能，撞针后自动修复获取下个样本 2.20流体聚焦即时稳定：流动室配有相应传感器和鞘液泵，实时监测样本流速，保证液流快速达到检测所需速度，缩短检测时间；Ms级调节智能防堵和自动排堵就 ★2.21全自动样本间清洗液: 内部管路自动清洗;同时进祥位置配有冲洗拭子，全自动清洗进祥针的内外壁，降低交叉污染率 2.22可更换滤光片，支持通道配置更改, 智能芯片纠错 2.23完善的校准、质控体系 ★2.24配备自动加样器，实现40管流式管及24/48/96/384多孔板高速上样，满足客户高通量检测需求；自动 X,Y, Z 轴校准；自动校准板孔深度及识别孔板类型，具有条形码扫描功能，样本混匀速度、时间及加速度可调，撞针后自动修复获取下个样本，样本采集后自动清洗。96孔板检测时间<20 分钟；384孔板检测时间<80分钟 ★2.25整机原装进口 3 安装及工作条件 3.1主机尺寸：62 x 46 x 48 cm（长 x 宽 x 高）；储液台尺寸：29 x 25 x 42 cm （长 x 宽 x 高）；主机含自动加样器尺寸：85 x 46 x 48 cm （长 x 宽 x 高） 3.2主机重量：主机；储液台；主机含自动上样器 3.3电源要求: 220VAC，50Hz 3.4环境温度:15~30℃ 3.5环境湿度：最大80% 4配置 4.1主机+配套电脑：DELL 或其他厂商主流配置电脑；1套 4.2操作系统：微软windows操作系统；1套 ★4.3软件： 配套原装软件 1套 ★4.4 自动进样器 1套 为保证供货渠道的合法性和产品质量的可靠性，供应商必须提供设备生产厂商或其国内总代理出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺函。 | 套 | 1 | 210.00 | 210.00 | 是 | 核心产品 |

8包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） （单价限价） | 总价（万元） （最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光合仪 | 一、仪器配置要求： 1、设备基本功能 便携式光合作用测定系统，使用LI-COR的 Multiphase FlashTM技术，测量叶片尺度的净光合速率、蒸腾速率及气孔导度等参数，揭示完整的光合作用过程；连续激发式荧光测量方法可以获取OJIP曲线，使PSII供体侧和受体侧的电子传递研究更加深入；脉冲调制式荧光测量可以提供有关光驱动下的电子传递速率（ETR），非光化学淬灭 (NPQ)等信息。 2、主要配置及配件 主机、分析器头部、连接电缆线、具备多相闪光 Multiphase FlashTM 技术的荧光叶室、 仪器箱、 配件箱、背带、三脚架及配件、锂电池（3块）、AC转DC供电器（110~240V输入，24V输出；能够给两块电池充电）、单块电池充电器、干燥剂 3、 性能说明 可以获得叶片的暗适应和光适应参数:Fo，Fm，F，Fm’，Fo’，Fv/Fm，Fv'/Fm’，φPSⅡ，qP，qN，NPQ和ETR，而且可以获得OJIP曲线。 二、 技术参数： ★1. 精准极速CO2变化控制：测量室CO2可设定0~＞2000 μmol/mol，可控精度低至1μmol/mol； ★2.自定义气体环境控制：用户配气进气口，可以改变测量室气体环境； ★3. H2O控制：可控制测量室H2O在0~90% RH； ★4.超高流速：可调流速范围0到2000cc/min； ★5. 光照控制：6800-01A荧光光源，总光强0-3000μmol m-2s-1@ 25℃；饱和闪光输出范围：0-16000μmol m-2s-1@ 25℃,6800-02红蓝光源：总输出范围：0~>2000 μmol m-2s-1@ 25℃,6800-03红绿蓝白大光源：总光强：0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃； ★6.叶室增压控制增压范围：0~200 Pa； 7. 控制边界层导度：高速混合风扇（16000r/min）实现边界层导度控制； ★8.温度控制：控温模块能够在环境温度±10℃范围内精准控制叶片温度，分辨率＜0.1℃； 9分析器头部和叶室紧密相连，无时滞效应； ★10高精准度流速计，确保光合气体交换数据测量准确。 11为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 台 | 2 | 70.00 | 140.00 | 是 | 核心产品 |

9包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） （单价限价） | 总价（万元） （最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动超级微波消解萃取仪 | 一、主要配置 1.1、耐酸全不锈钢主机 1台 1.2、40位支架及罐子 1套 1.3、15位支架及罐子 1套 1.4、分体彩色触摸屏控制终端 1套 1.5、分体循环水冷却器 1台 1.6、可显示升温曲线和数值的温度控制系统 1套 1.7、可显示压力曲线和数值的压力控制系统 1套 1.8、无线网络连接卡 1张 1.9、三年质保 二、用途 用于各种样品的消解和萃取，还可用于化学有机合成。 三、技术指标： 3.1硬件部分 3.1.1微波功率 ≤1500W，主机外壳材质：特种不锈钢。 3.1.2最大实际工作压力：200Bar（3000PSI） 最大温度：300℃ 操作温度：280℃ 3.1.3★最大样品处理量：40个/批 3.1.4最大有机样品称样量：15g 3.1.5★最大单个样品反应罐体积：1.0L，且必须可以升级到3.5L 3.1.6★可安全直接使用各种消解试剂，包括高浓度的盐酸/氢氟酸，未经稀释的王水/逆王水，各种材质、型号消解管皆可使用，无需经过特殊包裹。 3.1.7★电子位置感应元控制消解管支架全自动升降，便于操作人员使用。 3.1.8内置式排酸汽系统 3.1.9 微波消解前可预先冲入高压氮气，使反应腔达到40bar。 3.1.10★外置密闭式水冷系统:控温精度：±0.1℃，冷却范围：5-35℃，彩色触摸屏控制。 3.1.11 8小时工作时间内可以消解6-8批次样品。 3.2★控制系统：内置高精度热电偶温度控制系统，直接测量反应腔体内所有样品管实际消解温度，控温范围：室温-500℃，控温精度：0.1℃。内置压力传感器，实时测量反应腔体内所有样品管的实际消解温度和压力。并实时显示温度、压力曲线和数值。 3.3 分体控制终端，彩色触摸式智能控制，高分辨率彩色显示，可远距离控制微波消解系统的，减少电子电路的损害，减少微波辐射。 3.4 每个消解管无需使用消解外罐 3.5 主机配备接口，10个以上USB接口， LAN接口，扩展接口等。可通过U盘等导入导出应用方法，升级系统软件;可以直接连接计算机，打印机，U盘和称样天平。自动保留10年运行工作记录。 3.6 仪器商标LOGO具有指示灯功能，通过5种以上颜色变化，代表不同的仪器操作状态。远距离即可对仪器运行状况一目了然。 3.7 无线网络连接功能 3.8 为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 是 | 生态与环境学院 |
| 2 | 双通道调制叶绿素荧光仪 | 一、配置清单：主机系统、近红外发射器、测量头、悬浮液检测单元。三年质保。 二、技术参数： 1．用途：采用独特的调制技术和饱和脉冲技术，通过测量活体叶绿素荧光和P700吸收变化来全面研究植物两个光系统的活性变化，可测量珊瑚和微藻光合作用。 2.★测量功能：单独或同步测量叶绿素荧光与P700的诱导曲线、光响应曲线、淬灭分析、暗弛豫、快速诱导动力学等。 3.叶绿素荧光测量：必须能够测量Fo, Fm, Fm’, F, Fo’, Fv/Fm, Y(II), qP, qL, qN, NPQ, Y(NO), Y(NPQ) , ETR等参数，以及各种荧光动力学曲线。 4.★P700测量：必须能够测量Pm, Pm’, Y(I), Y(ND)和Y(NA)等参数，以及各种P700动力学曲线。 5.★通过叶绿素荧光和P700的同步测量获知两个光系统的电子传递动力学、电子载体库的大小、围绕PSI 的环式电子传递动力学等（提供图例为证） 6.测量光源：红色LED（620 nm）。 7.光化光源：红色LED，635 nm，最大连续光强3000 μmol m-2 s-1 PAR；蓝色LED，460 nm，最大连续光强1100 μmol m-2 s-1 PAR。 8.★单周转饱和闪光：红色LED，635 nm，最大闪光强度200 000 μmol m-2 s-1 PAR，5~50μs可调。 9. 多周转饱和闪光：红色LED，635 nm，最大闪光强度20 000 μmol m-2 s-1 PAR，1~1000 ms可调。 10. 远红光源：LED，720 nm。 11. 近红光源：LED，830 nm和875 nm。 12.叶绿素荧光和P700信号检测：带特制脉冲信号放大器的PIN-光电二极管，适合于检测叶绿素荧光和P700吸收变化，时间分辨率10μs。 13. 环境温度： 5～＋40℃。 14. 适用电源：内置锂电，12 V/2 Ah。 15. 为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 |  |
| 3 | 全自动间断化学分析仪 | 一、主要配置： 1.1 高精度微量移液器 1套 1.2 样品盘和试剂盘 1套 1.3 比色皿盘 1套 1.4 高智能清洗站 1套 1.5 检测器 1套 1.6 稀释器 1套 1.7 分析软件 1套 1.8 镉柱分析模块 1套 1.9 品牌电脑 1套 1.10 打印机 1套 二、技术参数： 1、功能与用途 用于各类水质（海水、地表水、饮用水等）、土壤、植物、食品中的氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、六价铬、氟化物、硼、铁、锌、钾等参数的全自动分析检测； 仪器在无需硬件升级的情况下可分析参数多达60多项； 仪器可分析参数的RSD值均小于1.5%，各参数的线性相关系数R2均大于0.9995； 2、工作环境与条件 2.1 环境温度：10-40℃ 2.2 相对湿度：20-85% 2.3 电源供应：100-240V (AC)，47-63Hz 3、主要技术参数及要求 3.1比色皿中反应，比色皿中比色，比色皿可重复使用； 3.2实现真实的试剂空白，试剂空白模式为：空白水溶液+试剂，需提供相关材料证明； 3.3检测多个参数只需软件设定，方法间自动转换，无需更换模块； 3.4分析速度≥100样/小时； 3.5废液传感及收集系统：原厂匹配特殊设计的废液传感系统，高密封性，废液满后自动报警，含20升系统清洗及传感装置、5升清洗及传感装置及25升废液传感及收集装置，方便进样臂、比色皿的自动清洗，同时方便废液自动收集，需提供相关照片（未提供废液满后软件报警截图的为未实质性响应，作无效投标处理）； 3.6紧急样品分析：任何时间。 3.7实现自动制作标准曲线，在比色皿中实现标准点的自动配制，需提供相关软件证明； 3.8稀释器最大稀释倍数为100倍，稀释脉冲精确至0.1μl； 3.9稀释器体积为1ml； 3.10稀释模式可分为：前稀释、超出正常范围的后稀释、超出线性范围的后稀释、超出方法限值的后稀释，实现灵活选择超标样品浓度的稀释方式，需提供相关软件截图证明。 3.11稳定的转盘式样品盘和试剂盘，方便样品和试剂加入，可同时分析4个化学参数的114个样品； 3.12样品量：1.0 -900 μl；试剂量：1.0 -450μl； 3.13★样品位数量：≥110个；试剂位数量：≥48个（试剂位数量为一次性摆放试剂数量，实验过程中更换试剂架添加试剂方式为未实质性响应，需提供相关照片证明文件，否则作无效投标处理）；试剂瓶规格：50ml及20ml。 3.14★第二代直读式技术，无流通池，比色皿中直接进行比色，避免交叉污染；可容纳≥64个比色皿，比色皿为1cm光程，材质必须为石英材质，必须原装进口，与主机上的比色皿盘完全匹配，需提供相关照片证明文件； 3.15比色皿可多次重复使用，比色盘需配有不少于6个比色皿防震垫，防止比色皿的位移波动，有利于比色皿的精确定位； 3.16反应温度：室温-49.6℃； 3.17恒温精确至+/- 0.1ºC； 3.18 每次使用前比色皿自动清洗、干燥，光学测试通过后再次使用，保证光学纯度； 3.19 自动绕开测试失败的比色皿； 3.20★仪器采用串联双泵废液抽取系统，动力更均匀，实现比色皿的快速清洗，每个比色皿需严格执行不少于七次清洗，比色皿清洗工作站清洗针数量不少于11根，避免样品之间交叉污染和记忆效应，需提供相关照片证明文件（比色皿清洗次数少于7次，清洗针数量少于11根为未实质性响应，作无效投标处理）； 3.21 24位高精度数字检测器；线性范围：0-3.5Abs，充分扩充仪器线性范围； 3.22滤光轮：标配9个测量滤光片（420nm、480nm、510nm、520nm、550nm、630nm、660nm、700nm、880nm），1个参比滤光片； 3.23波长范围：340-880 nm，光源：12V/20W，卤素灯； 3.24配备有液位过滤系统，滤空孔径不大于4微米，防止清洗液等液体的颗粒对分析的影响； 3.25 ★主机与电脑实现USB直接连接，为保证数据传输的稳定性，不可使用额外转接头，需提供主机及电脑的端口照片； 3.26 配备防护罩报警系统，仪器运行过程中如果防护罩打开，自动报警，保护实验操作者。 3.27 为保证产品质量，需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 4、技术支持及售后服务 4.1每个化学分析方法需配套有专门的方法手册，详细说明该方法的分析原理、检测范围、操作程序及所需化学试剂明确要求和标准溶液的配制方法等； 4.2供方在安装调试时免费为使用方培训2名以上操作人员，培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识、实验方法的应用与开发，并指导用户进行样品分析检测。 4.3前期使用供方派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止。 4.4★产品中国技术服务中心或其全资子公司需具备有通过CMA认证的实验室供予技术支持和方法开发，需提供相关CMA认证证书； 4.5质保期：自验收合格之日起三年； 4.6接到用户服务申请后，供方4小时内电话响应，需到现场解决的，工程师48小时内到达现场； 4.7质保期外，用户可根据需要重新与供方签订产品维护协议，无正当理由，供方不得拒绝。 4.8软件终身免费升级。 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 是 | 核心产品 |

10包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） （单价限价） | 总价（万元） （最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多组分多通道温室气体通量分析仪系统 | 主要技术参数： 一.多组分温室气体分析仪： 1.技术要求 1.1系统采用波长扫描光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS) ★1.2 检测室有须要有三个反射镜，构成腔内环形光路，镜面反射率：99.999%； 1.3 稳定的温度控制：准确度为≦0.005度；温控目标同时包含被测气体、测量腔室和主机单元三部分，确保在外界不断变化的温度条件下获得最准确的测量结果（需提供制造商盖章证明资料） 1.4 稳定的气压控制：准确度≦0.0002大气压；确保在外界不断变化的压力条件下获得最准确的测量结果（需提供制造商盖章证明资料） 1.5 检测室物理长度：≤25cm，容积≤35ml, 确保低的样品需求和更快的转换速率。 ★1.6 一款仪器同时测量CO2/CH4/N2O/NH3/H2O五种组分，非并联或串联的多个分析仪 1.7 数据输出：包含但不限于当时水汽浓度下的CO2/CH4/N2O实测值及对应当时水汽浓度下的CO2/CH4/N2O干值。 1.8仪器适用于野外在线测量，可以与叶室联用组成野外单点土壤呼吸在线分析系统，提供不少于三个国内成功应用安装案例，并提供该案例公开发表的文献。 2.性能指标 ★2.1 CO2(5min, 1σ)：确保精度≤200ppbv+0.05%读数 ★2.2 CH4(5min, 1σ)：确保精度≤5ppb+0.02%读数 ★2.3 N2O(5min, 1σ)：确保精度≤5ppb+0.008%读数 ★2.4 NH3(5min, 1σ)：确保精度≤1ppb+0.05%读数 ★2.5 H2O(5min, 1σ)：确保精度≤100ppm 2.6 测量速率：≤8s 2.7 操作范围：CO2：0.02-2%, CH4：0.5-14 ppmv, N2O：0~300ppm，NH3：0~2ppm； H2O：0-7% 2.8 操作系统：Windows 10操作系统，内存≥8G，硬盘≥240G 3.系统运行参数 3.1 环境温度：10-35 ℃ 3.2 取样湿度：≤99% R.H，无冷凝@40°C，无需干燥 3.3 取样压力：300~1000托 3.4 重量：≤23 kg（分析仪主机） 3.5 尺寸：宽17英寸；高≤7英寸；深≤17.5英寸（分析仪主机） 3.6 取样流速：0~230mL/min 3.7 耗电：100–240 伏交流电，47–63 Hz（自动感应） < 260W 开机总功率，稳态时≤110W 二. 18通路复路系统 ★1、采用PLC控制电磁阀通断来控制气体通道的开闭，采用微机进行整个系统的控制 2、各点位传感器数据匹配各通道可存储在数据库中（按日期命名），便于分析和下载数据 3、可设置通路反应时间及等待时间，可自动消除前段无用数据 4、可以自动或手动控制叶室开合，可长期无人看守并自动测量 ★5、机交互方式：触控屏、手机客户端（可扩展远程端口） 6、集成阀块设计：减少管路连接，减小系统死体积，降低漏气概率 7、非进样状态防闭路、通路间切换间隙可接入清洗气体进行气路清洗、可作为标气通道 8、通道数量：8个，测量通道可扩展；可添加标气通道 9、控制范围半径：50米，可扩展（可搭载气路动力辅助模块） 10、防水模块：防止气体管道液态水进入检测器，避免损坏检测器 三. 呼吸叶室： 1、气室尺寸：50 cm（L）*50 cm（W）*100 cm（H） 2、气室工作方式：可控自动旋转开合（上窗90°，侧窗45°） 3、驱动方式：电动推杆 4、内设装置：风扇、土壤/空气温湿度传感器 5、供 电：24 V/90 W 6、测量体积：113.1 L 7、测量面积：0.25 m2 8、温度监测：-40 ℃至85 ℃ 9、测量精度：±2% 10、密封方式：密封条密封 11、材 质：铝合金、透明亚克力板 12、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 四、系统配置： 分析仪主机 1台 外置标准泵 1个 液晶显示器 1台 干燥剂 1套 8L装N2O CO2 CH4标气 1瓶 标气减压阀 1个 18路复路系统 1个 呼吸叶室 10个 五、质保期 免费保修12个月，自货物验收合格证书签署之日起计算。 六、售后服务 1.供应商必须提供详细的仪器使用说明书或操作手册。提供现场安装调试，并达到招标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 2.仪器在调试通过后提供至少壹年的售后保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。 3.供应商应当在中国大陆设有专业的维修站点，能够及时地为用户提供备品备件，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到场，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发提供支持和服务。 | 套 | 1 | 165.00 | 165.00 | 是 | 热带作物学院 |
| 2 | 总有机碳分析仪 | 设备基本功能、参数及配置： 1、设备基本功能： 用于样品中的总有机碳（TOC）、TC、IC、NPOC、TN检测。 2、主要参数要求： ★2.1 测定方法： 680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测）。 ★2.2 测定项目 TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN、 ★2.3 测定范围（mg/L） TC：0－30000 ，IC ：0－35000 ★2.4 检测限 4μg/L（TC），4μg/L（IC） 2.5 进样方式：TOC主机采用八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗 2.6 主机配备IC预去除功能，主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除 2.7 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释 2.8 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认 2.9 样品瓶架容量：不少于90位（24mL） 2.10 总氮单元测定范围：至少0 - 10000 mg/L 2.11 固态样品测量装置测量范围 TC：至少0.1 - 30mgC；IC：至少 0.1 - 20mgC 3、主要配置及配件： 通过调研，我们要求的主机及配套附件如下： 3.1 总有机碳分析仪 主机 1套 3.2 操作软件 1套 3.3 载气导管 1件 3.4 CO2吸收器 1件 3.5 载气常用压力阀 1件 3.6 自动进样器 1件 3.7 24mL样品瓶（含隔膜、瓶帽）100个 3.8 消耗品包（含：燃烧管2件，TOC标准催化剂2件，石英棉1件，TOC高灵敏度催化剂1件，卤素脱除器2件，O型圈4D P 10A 5个，O型圈特氟龙 P10 2个，O型圈4DP20 5个，泵头1件，8通阀转子1件，柱塞头1件 ）1套 3.9 总氮测量组件 1件 3.10 气管连接头1件 3.11 卤素脱除器1件 3.12 固态样品测量装置 1套 3.13 氧化钴催化剂2件 3.14 样品舟套件100个 3.15 总碳燃烧管1件 3.16 无机碳燃烧管1件 3.17 易擦纸1包 3.18 高纯空气钢瓶及减压阀 1件 3.19 电脑打印机 1套 4、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 | 热带作物学院 |
| 3 | 液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪 | 主要技术参数： 1. 电感耦合等离子体质谱仪硬件参数 1.1. 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器； 1.2. 雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果； 1.3. 整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明； ★1.4. 高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式，需分别提供两种工作模式的软件参数界面截图，并清晰可见预设倍数（4至25倍可选）和稀释气体流量参数（0-2ml/min可调，精度0.01ml/min）； 1.5. 炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成； 1.6. 接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体； 1.7. 离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计； 1.8. 二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿，提供屏蔽矩实物图； ★1.9.离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有不少于2个提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果，提升整个质量范围内离子传输效率，须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明；可采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明；透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本。 1.10.碰撞/反应池： 1.10.1.要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率； 1.10.2.碰撞反应池具有温控功能，通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调，须提供池温控参数软件截图证明； 1.10.3.碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒； 1.10.4.碰撞/反应气体流速可达12 mL/min，须提供对应软件截图证明； 1.11.质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度软件截图证明； 1.11.1.四极杆驱动频率大于2.8 MHz，须提供对应软件截图证明； 1.11.2.四极杆质量数范围：2~258 amu； 1.12.检测器： 1.12.1.检测器离子技术范围不小于0.1~109 cps，即不使用电子稀释等数学手段下动态范围不低于10个数量级，提供官方证明文件及其公开下载的官网网址证明；离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器，降低背景噪音，需提供偏转设计结构示意图证明； 1.12.2.能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999； 1.13.自动进样器： 1.13.1.不少于200个样品位的样品架； 1.13.2.具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求； 1.13.3.须配置原厂耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭罩，以避免样品受环境污染；密闭罩须预留抽风口，以及时排走样品逸散的酸雾，避免酸雾污染实验室环境或腐蚀自动进样器；须提供密封罩实物图并在配置中单独列出货号。 2. 应用要求： 2.1. ★超痕量汞的分析能力：由于Hg元素自身高电离能造成其离子化效率偏低从而成为较难分析元素，因此须提供201Hg超痕量分析数据，要求标准曲线最高点不超过0.2ppb，连续分析6个曲线浓度梯度前提下获得DL≤2.0ppt，本底等效浓度BEC≤10ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明； 2.2. 超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明； 2.3. 食品药品中痕量元素分析能力：由于食品样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明； 2.4. 水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb。须提供应用文献及官网公开下载网址证明。 3 液相色谱硬件参数： 3.1. 四元泵（输液系统）： 3.1.1内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。可以同时做4个不同的流动相， 在线清洗装置实时冲洗柱塞杆。 3.1.2串联式双柱塞往复泵，10-100 uL自动连续可变冲程（提高泵的输液精密度和使用寿命），步进马达，全齿轮传动泵（非皮带传动）。流量范围：0.001~10.0ml/min，递增率0.001ml/min 3.1.3流量精度：<0.07% RSD 3.1.4压力范围：0-400bar 3.1.5压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，<1% 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择 3.1.6四通道真空在线脱气机，最大流速：10ml/min，PH: 2-13。 3.2自动进样器（进样系统）： 3.2.1样品容量：32位2ml样品盘或同时两个40位2ml样品盘或同时两个15位6ml样品盘 3.2.2进样范围： 0.1~100L，安装多次进样组件，最大可达1500L 3.2.3进样精度：< 0.25% RSD 3.2.4交叉污染：<0.0005% 3.2.5重复进样次数：1-99次/样品 3.2.6控制功能：内置计量泵进行定量，可实现柱前自动衍生化程序，柱前样品自动稀释，自动混合；自动洗针程序，控制取样及进样速率等。 3.2.7压力范围： 0-600bar 3.2.8 配置有冷光源照明系统。 3.3柱温箱（色谱系统）： 3.3.1温度范围: 室温 -80°C，具有加热功能 3.3.2控温精度：+ 0.15°C 3.3.3控温准确度：+ 0.5°C 3.3.4箱容积：同时放置2根30 cm长色谱柱。 3.3.5可以外挂柱切换阀 3.3.6采用Peltier 半导体控温，非风冷。 4.工作站配置： 4.1原厂配置计算机系统； 4.2配置要求：Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器； 4.3激光打印机； 5.操作软件： 5.1操作系统：Windows 7操作系统； 5.2全自动工作条件调谐 (AutoTuning)； 5.3具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能； 5.4虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应； 5.5批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统； 5.6快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图 5.7数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。 6. 性能指标：（6.1~6.5指标须在同一条件下测定） 6.1灵敏度【cps/ppm】 低质量数：Li(7) ≥50 M 中质量数：Y(89) ≥240 M 高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M) 6.2检测限【3*sigma，ppt】 Be(9) ≤ 0.5 ppt In(115) ≤ 0.1 ppt Bi(209) ≤ 0.1 ppt 6.3背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景） 6.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 % 6.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 % 6.6短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定) 6.7长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定) 6.8高盐样品分析性能指标 6.8.1高盐进样装置测试指标：(CeO+/Ce+) 0.3 %； 6.8.2稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%； 7.★HPLC-ICP-MS联机扩展性指标 7.1可提供商品化的联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS同品牌的液相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制，使用同一套软件完成液相和ICP-MS仪器控制、联机数据采集和分析； 7.2 1.0 ppb AsB、MMA、DMA、As(III)、As(V)等5种As形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在5分钟内全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个As形态峰的信噪比S/N＞3，并提供公开发表文献证明； 7.3标准化验收指标：厂商提供公开的联机验收指标，100ppt甲基Hg, 无机Hg2+, 乙基Hg（以Hg计）等3种Hg形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在10分钟内完全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3； 8.配置： HPLC-ICP-MS 主机1台 (含半导体控温、高盐进样系统、碰撞反应池系统)； HPLC-ICP-MS 原装操作软件1套； 循环冷却水机1台； 201位自动进样器1台； 原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套； 镍采样锥 1套； 镍截取锥 1套； 一体式石英炬管 1根； 蠕动泵进样管 12根； 蠕动泵废液管 12根； 蠕动泵内标管 12根； 采样锥O型圈 3个； PFA样品管 5米； 9.为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 175.00 | 175.00 | 是 | 热带作物学院（核心产品） |
| 4 | 双通道全自动电位滴定仪 | 主要技术参数： 1、电位滴定仪可用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、恒PH滴定、容量法/库仑法卡氏水分测定等化学测试； 2、测量范围：±2000mv/-26.0~+40.0PH；pH分辨率：0.001PH；电势分辨率：±0.1mV； ★3、采用彩色中文触摸屏和中文电脑软件同时操作，简单直观；电脑软件可以独立编辑方法，可以远程操控仪器，大量存储数据。 4、滴定管加配智能芯片，可以记录滴定剂名称,浓度,有效期,下次标定日期等； ★5、滴定管马达采用上推式无气泡加液法，可以有效避免下压式加液产生的气泡所带来的测量误差；滴定管分辨率：1/20000，滴定头具有可防止扩散功能 ★6、滴定台：标配有敞口滴定台及密封滴定台，密封滴定台可以有效防止易挥发或有毒害化学物品对人体伤害； ★7、主机内置SmartSample阅读器，当样品称量方式为质量称量时，无需手动输入，直接把质量信息传入主机，实现从天平到滴定仪的高效安全的无线数据传输，避免抄写错误。 8、主机具备卡式水分滴定功能，只需要配备水分套件、密封滴定杯和电极就可以进行卡式水分滴定； 9、仪器具备自动评估的功能，即可通过更改参数对结果进行重新评估，得到评估后的结果而无需要重做实验； 10、具备“学习滴定”和在线帮助功能，让滴定过程更加容易上手； ★11、带状态指示灯的触摸屏终端，在目光所及的地方就可以根据灯光着色判断仪器工作状态； 灵活的智能称量功能，实现称量无纸化，减少人为误差 12、搅拌器：标配有磁力搅拌器或螺旋搅拌器两种；搅拌器速度控制根据模糊逻辑概念设计。 12、主机具有USB接口，以太网口（可以直接上网，上传数据到LIMS系统），RS232接口等检测所需要的各种接口，可直接连接电脑和打印机； ★13、主机至少有两个智能mv/pH测量电极接口；另外有1个极化电极接口,1个参比电极接口,1个温度电极接口； 14、仪器可选配全自动进样器：≧16位100mL样品杯，标准配置全自动淋洗及浸洗功能，亦可配置80、100及150mL样品杯。 ★15、进样器可选配自动揭盖装置，以方便屏蔽有害气体的溢出。 16、通过滴定软件可以拓展和天平连接，实现自动化控制，数据自动传输，进而避免因手工输入导致的抄录错误。同时滴定和天平上的操作都可以同步到软件上。 ★17、可以实现滴定软件和触摸屏控制仪器，且二者可同时控制仪器，且无需切换，滴定软件具有数据采集和控制主机的功能。 18、滴定软件操控屏可以放办公区域，同时控制多套转盘，进行多项分析。 19、在软件或触摸屏上可以进行方法的编辑、样品信息的输入，触摸屏的操作同步到软件系统中。 20、滴定软件除了可以操控滴定仪，后续根据需要可以拓展梅特勒的密度、水分、pH的操作。 21、配置： （1） 带状态指示灯滴定台，2套 （2） 两万步滴定管驱动器（含内置滴定台）2套 （3） 磁力搅拌器（内置滴定台），2套 （4） 螺旋桨搅拌器，2套 （5） 智能称量读取器（内置滴定台），2套 （6） 带状态指示灯的中文彩色触摸屏（原厂标配），1套 （7） 10ml滴定管（精度1/20000），加配智能芯片，2套 （8） 20ml滴定管（精度1/20000），加配智能芯片，2套 （9） 酸碱智能滴定电极，2套 (测定混酸) （10） 智能铂环电极 1套 (氧化还原测定) （11） 智能银环电极1套 (测定氯离子) （12） 智能电极电缆 ，4套 （13） 手动淋洗套件 2套； （14） 滴定剂溃液管 4个 （15） 100mL塑料滴定杯，100个； （16） 150ml 玻璃滴定杯 20 （17） 1L玻璃瓶，4个； （18） 仪器操作软件，1套； （19） 品牌台式电脑，1台； 22、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 | 热带作物学院 |

11包：

| 序号 | 品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元）（单价限价） | 总价（万元）（最高限价） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化数码断层摄影系统 | 一、设备总体要求 1.1 设备用途 高分辨率X射线三维检测系统需可实现从小尺寸样品到大尺寸样品三维微观结构的扫描，在不破坏样品状态的情况下三维数字化直观描述样品的内部结构，如孔隙度分布、密度变化、夹杂分布及大小、裂缝、孔洞等等，并能对所检测样品进行三维尺寸测量。 1.2 设备组成 该设备主要必须包括折射式微米焦点X射线源、透射式纳米焦点X射线源、高对比度数字平板探测器、高精度样品扫描转台、计算机系统、六面全屏蔽铅房等构成。 1.3 检测范围 1.3.1 三维检测范围≥φ220mm × H420mm；1.3.2 承载样品重量≥20kg； 1.3.3 最大装载范围≥φ400mm × H200mm； 二、主要技术指标和要求 2.1 基本要求 2.1.1 最小细节检测能力≤ 500nm； 2.1.2 射线源需配有预调节灯丝，钨含量不少于三个螺旋环适用于微米射线源；专业纳米灯丝适用于纳米射线源； ★2.1.3功能要求：设备需具有锥束CT、有限角CT、快速CT、竖直扩展CT、扫描优化功能； 2.2 安全要求 2.2.1 X射线泄漏： < 1 µSv/h，符合德国RöV，美国21 CFR 1020.40和中国GB18871等共同标准，具有门机双联锁装置，开门射线即停； 2.2.2紧急控制：需在铅玻璃门旁边的控制台易操作位置装有急停按钮，可对设备实现紧急关机； 2.2.3信号警示：设备主体控制台及设备顶部需具有信号警示灯，当射线开启，信号灯闪烁；信号灯可起到联锁控制作用，若信号灯故障，射线无法开启； 2.3 开放式X射线源 2.3.1 折射式微焦点X射线源 ★2.3.1.1 最大管电压≥ 240kV； 2.3.1.2 最大管功率≥ 320W； 2.3.1.3 最大管电流≥ 3 mA； 2.3.1.4 细节分辨力≤ 4μm； 2.3.1.5 管电压、管电流支持输入和滚动条连续调节，管功率支持定功率模式，设定管电压，管电流自动调节或设定管电流，管电压自动调节； ★2.3.1.6 射线源为抽拉式开管，管头固定位置距焦点距离：≤15cm，可有效避免射线源热胀冷缩导致的焦点漂移，焦距可以长时间稳定； 2.3.1.7 阴极灯丝：经过出厂前预调的即插即用式设计，不需要拆开上盖和灯丝座更换灯丝，也不需要左右调节灯丝居中位置，可有效避免灯丝损坏风险； 2.3.1.8 高功率射线源具有封闭式自循环水冷却系统，确保射线管长时间工作稳定； 2.3.1.9 X射线源由系统厂家自主研发制造并提供技术服务，技术和售后服务响应更快速； 2.3.2 透射式纳米焦点X射线源 ★2.3.2.1 最大管电压≥ 180kV； 2.3.2.2 最大靶功率≥ 15W 2.3.2.3 最大管电流≥ 0.8 mA； 2.3.2.4 细节分辨力≤ 0.8μm； 2.3.2.5 管电压、管电流支持输入和滚动条连续调节，管功率支持定功率模式，设定管电压，管电流自动调节或设定管电流，管电压自动调节； 2.3.2.6 射线源为抽拉式开管，管头固定位置距焦点距离：≤15cm，以有效避免射线源热胀冷缩导致的焦点漂移，焦距可以长时间稳定； 2.3.2.7 阴极灯丝：经过出厂前预调的即插即用式设计，不需要拆开上盖和灯丝座更换灯丝，也不需要左右调节灯丝居中位置，可有效避免灯丝损坏风险； 2.3.2.8高分辨率射线源采用钻石靶，确保射线管长时间工作稳定； 2.3.2.9 X射线源由系统厂家自主研发制造并提供技术服务，无需中间协调，技术和售后服务响应更快速； 2.3.3 射线源切换 ★2.3.3.1 设备主机操作面板上具有一键式切换按钮，可以一键式上下切换折射式微焦点射线源和透射式纳米焦点射线源； 2.3.3.2 双射线源在工作和非工作切换模式下，射线管均处于密闭状态，以保证切换后快速进入使用状态； 2.4 高对比度数字平板探测器 ★2.4.1 采用非晶硅数字平板探测器，具有封闭式水冷控温系统，确保探测器在长时间工作状态下温度稳定，不发生几何形变，保证获得准确的CT图像； 2.4.2 探测器像素尺寸≤ 200μm × 200μm； 2.4.3 探测器像素数量≥ 2000 × 2000； 2.4.4 探测器成像视野尺寸≥ 400mm× 400mm； ★2.4.5探测器传输速率（帧频）≥20fps；中心区域传输速率≥30 fps；； 2.4.6探测器需配置像素点校正模块，有效校准探测器不一致响应区域； 2.4.7系统厂家必须具备探测器的技术服务、售后维修以及自主研发制造的能力，确保技术和售后服务响应更快速。 2.5 高精度样品扫描转台 ★2.5.1 一体化钢结构机械系统，载物台承载样品运动轴数不少于5轴； 2.5.2软件需可自动记录样品台装样位置、扫描位置，用于快速装卡样品，提高操作效率； ★2.5.3 各轴行程： 2.5.3.1 样品轴水平方向行程≥ 300mm； 2.5.3.2 样品轴竖直方向行程≥ 380mm； 2.5.3.3 样品轴焦距方向行程≥ 500mm； 2.5.3.4 样品轴旋转角度行程：320°×n； 2.5.3.5 样品轴倾斜角度行程≥ +/- 45°； 2.6 计算机系统 2.6.1 图像采集存储电脑（不低于如下性能） - 操作系统不低于Windows 10 Enterprise； - CPU性能不低于Intel Core i7-7700 CPU 3.20GHz； - 计算机内存≥ 8GB； - 计算机硬盘≥ 1TB； - 计算机显卡配置不低于1 GB图形加速卡； - 计算机显示器配置不低于24英寸LCD显示器（1920x1200）； - 计算机需配置工业轨迹球鼠标； 2.6.2三维图像重建工作站（不低于如下性能） - 操作系统：Windows 10 Professional； - CPU性能：双CPU配置Intel Xeon Gold 2242 CPU 2.80GHz； - 计算机内存≥ 128 GB； - 计算机硬盘不低于2TB机械硬盘；1TB,固态硬盘； - 计算机显卡配置不低于Nvidia RTX 4000，显存8GB； - 计算机显示器配置不低于43英寸4K 专用图像显示器（3840*2120）（最多支持4个4K显示器同时显示）； - 计算机需带有刻录光驱； - 计算机需配置键盘鼠标； 2.7 软件功能 2.7.1 图像重建软件 该软件能匹配不同的扫描模式实现图像重建，并具备多种优化功能如高分辨率图像优化、几何校正、射束硬化校正、自动拾取重建区域等，包含多种滤波功能，用于优化图像数据质量，其主要功能如下： 2.7.1.1 重建软件支持修改重建体数据输出位数：8位、12位、32位； 2.7.1.2 用户可自行设置重建数据的空间分辨率：1/2模式、1/4模式、1模式、2模式，以便获得理想的分辨率或者重建分析速度； 2.7.1.3 支持体积四视图显示，体积视图有四个分区显示四个不同的视图。三个视图显示体积的切片；第四个视图（右下角）支持数据体3D视图显示； 2.7.1.4 重建软件具有如下功能：感兴趣区域滤波、高斯滤波、中值滤波功能； 2.7.1.5 高分辨率图像优化功能：通过预先对多个位置进行图像采集，计算扫描过程中由于温度漂移导致的形状误差，提高图像质量； 2.7.1.6 自动几何校正软件模块：根据投影图像，自动计算并校正机械系统的几何误差； 2.7.1.7 多模式射束硬化校正软件模块：用于校正由于射束硬化造成的伪影，针对单一成分样品和多成分样品，可分别采用不同的模式进行优化，进行有效校正； 2.7.1.8 软件重建环状伪影校正模块：用于校正环状伪影，包括：自动校正环状伪影和手动优化校正值； 2.7.1.9 自动重建区域计算模块：样品投影没有占据整个探测器全部时，软件自动计算出样品区域，避免重建区域过大，提升重建速度和工作效率； 2.7.1.10 大数据分段重建功能，对于大于系统内存的数据进行分段重建，分步骤获取完整数据； 2.7.2 图像采集软件 该软件具备多种扫描模式如快速扫描、有限角扫描等，并可以实现探测器校正功能，确保获取高质量CT图像数据，其主要功能如下： 2.7.2.1 图像采集速度满足：10分钟获取1800幅投影； 2.7.2.2 采集软件内右键复选菜单调用如下功能：十字光标对齐、灰度值线性分布、尺寸测量； 2.7.2.3 支持探测器校正：通过暗场(Offset)、增益(Gain)校正，调整至背景图像灰度均一，利于获取高质量数据； 2.7.2.4 探测器像素点校正：通过输入像素点坐标位置，自动修复探测器的坏像素，确保扫描信息的完整、准确； 2.7.2.5 快速扫描功能：采集投影图像过程中，转台进行无停顿连续旋转，实现快速采集投影图像功能，提高采集图像速度，最快支持1分钟CT； 2.7.2.6 有限角扫描和重建功能，用于大尺寸样品，不能完成320度投影时，使用此软件模块，完成样品局部的扫描和数据重建； ★2.7.2.7 竖直扩展扫描及自动拼接重建功能：对于长度较大的样品，通过设备厂家的机械系统和设备自带软件，可进行分段扫描整体自动拼接，组成一个完整的数据体，便于对样品数据进行整体分析； 2.7.3 二维实时成像检测软件 ★2.7.3.1 具备独立专业二维图像处理软件，支持图像叠加、锐化、平滑、降噪等功能； 2.7.3.2 图像标注功能：包括测试电压、电流、曝光时间等检测参数，测试位置，当前用户姓名，测试日期等信息的自动备注； 2.7.3.3 样品自动就位功能：可设定样品自动装载位置、样品自动检测位置，适用于大批量样品检测； 2.7.3.4 实时对比度增强功能：支持实时影像的同时可自动进行对比度增强处理； 2.7.3.5 图像滤波处理功能：软件内置多种滤波器，可同时进行多种模式图像处理，如中值滤波、差异性滤波、高斯滤波、NDT滤波处理等多种模式。 2.7.3.6 支持对静态图像进行伪3D图像处理； 2.7.3.7 具备样品内部特征尺寸测量功能； 2.7.3.8 支持两点式测量：可在图像中自行选取测量点，显示两点之间距离； 2.7.3.9 平行线测量：在图像中画出两条平行线，测量平行线之间距离，用于测量弯曲物体之间距离、平面之间距离； 2.7.3.10 CNC高精度测量：数字控制或者摇杆控制机械系统配合测量点之间移动，让测量点保持在图像中心，避免由于几何放大导致的误差； 2.7.3.11 伪彩色渲染功能：支持创建、存储和装载不同的色标，在视图中显示多种颜色，用于标定不同特征，同时可对颜色宽度范围进行调节； 2.7.3.12 注解功能：对于静态图像，可进行文字、数字备注； 2.7.3.13 CNC防碰撞保护：保护各机械轴运动中不发生碰撞、保护样品与机械部件不发生碰撞； 2.7.3.14 设定ROI区域：支持实时/静态模式下自动设定感兴趣区域，对感兴趣区域内部灰度自行调节； ★2.7.3.15 高级编程功能：检测过程全自动化，程序可以自动控制射线参数、机械轴运行、图像采集、图像处理及图像存储，适用于大批量样品快速测试，检测样品内部是否存在较大特征，如裂纹、孔隙等； 2.7.4三维数据可视化软件； 2.7.4.1 提供VG Studio MAX最新版（通过PTB认证）工业CT三维可视化和分析软件，满足用户对无损检测和各种特殊要求的分析处理； 2.7.4.2 提供软件一年免费更新升级服务； 2.8 六面屏蔽铅房 2.8.1 设备自带钢铅钢结构设计铅房，全新进口，无需用户现场搭建； 2.8.2 铅房必须由CT设备厂家制造并检验设备泄漏率，出具测试报告，无外包给其他厂家组装部分； ★2.8.3主机操作台旁需配置铅玻璃面积≥ 300mm×400mm，方便操作过程中实时多角度观测设备内部情况； 2.9 附件要求 2.9.1备品备件：提供备用警示灯、无尘手套、全规格保险丝、全规格O型圈、冷却液、润滑油、保养用硅脂、六角扳手等一套； 2.9.2 主要耗材：提供预调节微米灯丝不少于5颗，纳米灯丝不少于5颗； 2.9.3 射线滤波片：0.1mm、0.5mm铜片、0.5mm锡片各不少于5个，提供配套滤波片卡槽； 2.9.4 需提供设备说明书、设备维护保养说明、设备电器图纸、CE证书纸质版和电子版各1份； 2.9.5 提供水冷系统一套：用于探测器、射线源的水冷控温系统，采用环保制冷剂； 3为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 568.00 | 568.00 | 是 | 核心产品 |
| 2 | 全自动高通量膜片钳筛选系统 | 一、主要指标参数 ★1）8通道全自动膜片钳 2）支持电压钳 & 电流钳记录 + 动态钳制技术 ★3）250-600数据点/天 ★4）可预设48组实验，无需用户干预自动完成 二、配置清单 全自动高通量膜片钳部分：全自动高通量膜片钳主机1台，含温度控制器（室温至65度），用于芯片的安装、电信号的采集和药物的内外灌流等；多通道放大器，用于信号的方法和各种电学参数的调节；软件工作站及系统软件包和数据分析软件，用于控制设备及数据分析；配套芯片等耗材若干，置于主机上钳制样品细胞。 单细胞膜片钳和电压钳部分：单细胞膜片钳放大器 一台；软件工作站 一套；数模转换器一台；数据采集和分析软件 一个；卵母细胞放大器 一台；电动微操 一套；微电极拉制仪 一台；体式显微镜和冷光源 各一台；手动微操纵器 三个；显微注射仪 一个；卵母细胞记录槽 一个；重力灌流给药系统 一套；蠕动泵 一台；温控系统和记录槽 一套；防震台和屏蔽网 一套；仪器柜 一个。 要求的附件、专用工具和消耗品：单细胞膜片钳所需附件和消耗品为玻璃管，无专用工具。玻璃管技术性能指标：外径1.5mm，内径为0.86mm，长度10cm。 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。所需附件为氯化银电极，电极盒和微量加液器。电极夹持器，技术性能：支持夹持玻璃管的外径 1.0mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm。具有负压吸入口。 三、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 230.00 | 230.00 | 是 |  |
| 3 | 叶绿素荧光活体成像系统 | 一、主要指标参数 ★1）成像面积18cmx18cm； 2）相机160万像素； ★3）叶绿素荧光成像和表型分析同步测量； 4）嵌入式电脑进行精确的成像、时间控制、光强控制和数据存储。 二、配置清单 该设备配置两套独立触发的高亮度蓝色LED光源，用于提供调制测量光和饱和脉冲，配置高亮度广谱白光LED用于提供光化光（作用光），还配置高亮度远红光。配备160万像素高清相机，并可以在不用binning（binning会降低图像分辨率）的情况下对图像进行处理分析。 三、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 是 |  |
| 4 | 傅立叶变换近红外光谱仪 | 一、主要指标参数 ★1）波长范围为400-2500nm； 2）样品杯分两种：小杯直径7cm; 大杯直径12cm； ★3）30g样品即可完成检测； 二、配置清单 1)400-2500nm近红外和可见区的合谱光谱技术。 2)工厂标准化策略,无需用户在使用过程中对仪器标准化，仪器间定标实现无缝转移。 3)100%兼容NIRSystemII、InfraXact和XDS型仪器的现有定标。 4）硬件设计达到IP65工业级,即使在恶劣环境下，结果也很稳定。 5）适合于当地化LAN和互联网WAN连接。 6）新的前分光单色仪。 7）独特的闭路式冷却液冷却系统，保持机内恒温。 8）可选择多种样品杯及附件，满足固体、液体和浆状样品分析。 9）可选配中文或英文操作及网络管理软件。 三、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 是 |  |
| 5 | 质构仪 | 一、主要指标参数 1）测试参数：时间、力量、距离、温度亦可扩充增加湿度或其它参数。 ★2）力量感应元：可更换式，0.5、5、10、30、50 kg （0.1 g）。 ★3）升降臂移动：速度0.01～40mm/sec、速度准确性误差小于0.1%。 4）升降臂移动全距：0.001～370mm；0.001～590mm(加长型) ，距离分辨率0.001mm 5）数据撷取速度：0.1～2000pps 6）操作系统：Win7.0以上。 7）扩充性：音频、视频、面团吹泡仪、粉体动态流变仪等。 二、配置清单 1）第三方标准砝码直接进行精度自检，确保仪器准确度，测试数值满足国家计量标准认可体系. 可以保证检测数据准确度。 2）用户可以在相应的测试范围内进行有针对性的校准，确保用户用于不同力量范围时均可保证仪器精度。 3）移动速度在:0.01--40mm/s的宽范围可以满足各种模拟测试。 4）检测参数多:温度、湿度、力量、时间、距离、应力、应变力等等多方位的数据都可以在坐标里显示。 5）软件功能强大:中、英文等多个国家语言可选.上百种测试方法直接下载使用。 6）软件集教学、论文参考、动画说明、专业词汇解释等等多相内容。 三、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 是 |  |
| 6 | 电子鼻 | 一、主要指标参数 1）小巧精密，快速(传感器反应时间：通常小于1秒)，高效(测量循环时间:依据适用情况，通常为1分钟)。 2）高灵敏加热型金属氧化物传感器。 3）传感器拥有保护装置，适用寿命长。 二、配置清单 1）主机具有宽大的液晶屏，可实行显示实验进程。同时不接电脑可单机独立工作，并自动存储监测数据信息，提高了设备的野外移动监测能力。 ★2）具有多种进样模式(自动进样、连接吸附解析附气体装置进样、连接顶空自动进样器进样)。 ★3）可配浓缩富集装置，使仪器的检测限达到更高的程度。 三、为确保合法渠道和售后，需提供厂家或者总代理针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 是 |  |

第四章  合同草案的条款

（格式仅供参考，以双方最终协议为准）

海南大学货物采购项目

合 同 书

（国产设备）

采购与招标中心

项目名称：

项目编号：

甲    方：     海 南 大 学

乙    方：          ___________

签订日期：    年   月  日

甲方：海南大学

乙方：

甲乙双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及    年  月    日    年本级政府___________（招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件合同条款；

2.投标人提交的投标函和投标报价表；

3.招标采购中标品目清单；

4.技术规格（包括图纸，如果有的话）；

5.规格响应表（如果有的话）；

6.中标通知书及其它附件。

二、设备信息

1.设备型号：

2.设备产地及厂家：

3.设备单价：

4.设备数量：

5.合同总价（人民币）：        大写：

根据中国银行开标当日外汇牌价，美元兑人民币汇率为1美元=    元人民币。

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

乙方不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后___天必须发货到甲方指定地点安装调试，由甲方方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。

五、设备资料

乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备

甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税专用发票。

七、履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的3%。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票形式提交。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还：

（1）乙方擅自转包、转让的；

（2）采购合同规定的其他情形。

八、付款方式

（一）本合同生效后，乙方满足以下情形之一的，甲方收到乙方合法有效的增值税专用发票5个工作日内，向乙方支付合同总金额70 %的预付款，即人民币                                 _______元：

1.本合同生效后2个工作日内，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函。

2.本合同生效后1个工作日内，乙方在甲方指定银行开立项目监管账户，甲方将本合同项下的预付款支付至该监管账户，上述账户中的资金由甲方和银行进行监管，专款专用。甲方根据本合同项下设备到货情况确定预付款的使用，银行根据甲方的指令进行资金的解付。具体条款由甲乙双方与银行共同签订相关协议确定。

（二）甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的30 %，即人民币           ________元。

九、货物验收

乙方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

十、违约责任

（一）乙方非因不可抗力导致不能按时到货的违约责任

若乙方不能按照约定时间到货，乙方应在违约日开始后的15日内全额退还预付款并赔偿从预付款支付至退还期间以一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算所产生的利息。（“一年期贷款市场报价利率”指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。）

（二）如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求，甲方有权要求换货或退货、按合同约定整改服务、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。

（三）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，甲方有权要求乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。迟延交付货物或提供服务30天以上，甲方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失（以二者中孰高者为准）。

（四）因乙方项目人员的原因给甲方造成损害，由乙方（及/或原厂商）承担全部责任。

（五）乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

（六）保修期内，未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。

（七）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正确且正式的发票，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

1、开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

2、开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

3、发票上的信息错误的；

4、因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

（八）乙方违约造成甲方的费用增加和损失，甲方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。

（九）乙方违反甲方保密或信息保护义务的，甲方有权解除合同，并要求其承担全部法律责任，赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

十一、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十二、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效

本合同经甲、乙、鉴证三方签字、盖章并在甲方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执贰份，招标机构及财政采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

十四、其它

甲乙双方应当自中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

附：中标通知书、中标清单

（以下无正文为签字页）

甲方：海南大学                      乙方：

统一社会信用代码：	               统一社会信用代码：

地址：海南省海口市人民大道58号     地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：                              电话：

开户银行：中国农业银行海口海大支行  开户银行：

银行帐号：21150001040000040         银行帐号：

年    月    日                      年   月    日

招标机构：

统一社会信用代码：

地  址：

电  话：

法定或授权代表：

日期：  年  月  日

## 合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码）。国产设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税专用发票。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．争议解决

18.l 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地             人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第19.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

海南大学货物采购项目

合 同 书

## （进口设备）

采购与招标中心

项目名称：          ___________

项目编号：          ___________

甲    方：     海 南 大 学

乙    方：

丙    方：

签订日期：    年   月  日

甲方（买方）：海南大学

乙方（卖方）：

丙方（外贸代理服务机构）：

甲乙丙三方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及    年  月    日    年本级政府___________（招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件合同条款；

2.投标人提交的投标函和投标报价表；

3.招标采购中标品目清单；

4.技术规格（包括图纸，如果有的话）；

5.规格响应表（如果有的话）；

6.中标通知书及其它附件。

二、设备名称

1.设备型号：

2.设备产地及厂家：

3.设备单价：

4.设备数量：

5.合同总价：        大写：

根据中国银行开标当日外汇牌价，美元兑人民币汇率为1美元=    元人民币。

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后____天必须发货到业主指定地点安装调试，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。

五、设备资料

乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为买卖合同金额的3%。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还：

（1）中标人擅自转包、转让的；

（2）采购合同规定的其他情形。

七、付款方式

（一）本合同生效后，丙方满足以下情形之一的，甲方收到丙方提供的合法有效的代理服务费和货物销售增值税发票5个工作日内，向丙方支付合同总金额70 %的预付款，即人民币           元：

1.本合同生效后2个工作日内，丙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同指定到货时间点的预付款等额的银行保函或者保险保函。

2.本合同生效后1个工作日内，丙方在甲方指定银行开立项目监管账户，甲方将本合同项下的预付款支付至该监管账户，上述账户中的资金由甲方和银行进行监管，专款专用。甲方根据本合同项下设备到货情况确定预付款的使用，银行根据甲方的指令进行资金的解付。具体条款由甲丙双方与银行共同签订相关协议确定。

（二）甲方收到全部货物并安装调试验收合格后，丙方提供合法有效的代理服务费和货物销售增值税发票 20个工作日内支付给丙方合同总金额的    %，即人民币     元。

（三）本合同全部货款根据丙乙双方协议由丙方向乙方支付。

八、货物验收

乙方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

九、违约责任

（一）乙方非因不可抗力导致不能按时到货的违约责任

若乙方不能按照约定时间到货，乙方应在违约日开始后的15日内同意丙方全额退还预付款或滞留在丙方账号内，并赔偿预付款在丙方账号滞留期间一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算所产生的利息。（“一年期贷款市场报价利率”指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。）

（二）如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求，甲方有权要求换货或退货、按合同约定整改服务、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。

（三）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，甲方有权要求乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。迟延交付货物或提供服务30天以上，甲方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失（以二者中孰高者为准）。

（四）因乙方、丙方的原因给甲方造成损害，由乙方（及/或原厂商）和丙方承担连带责任。

（五）乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

（六）保修期内，未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。

（七）乙方、丙方开具的增值税专用发票或普通发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正确且正式的发票，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

1、开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

2、开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

3、发票上的信息错误的；

4、因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方和丙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方和丙方承担由此对甲方造成的全部损失。

（八）乙方和丙方违约造成甲方的费用增加和损失，甲方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。

（九）乙方违反甲方保密或信息保护义务的，甲方有权解除合同，并要求其承担全部法律责任，赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

十、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十一、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十二、合同生效

本合同经甲方、乙方、丙方及鉴证四方签字、盖章并在甲方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

本合同一式柒份，买、卖双方各执贰份，招标机构及财政采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

十三、其它

（一）甲方和乙方应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

（二）根据《海南大学免税进口科教用品管理办法（试行）》（海大办[2022]3号）要求：中标后（1）进口仪器设备的外贸代理服务机构必须由采购人从已遴选的名册中确定，中标人不能自行委托。（2）进口仪器设备的合同与国产仪器设备的合同分开签订。（3）投标价格中包含应付给丙方的外贸代理服务费，具体代理进口服务费率见下表：

服务费率表

| 1 | 进口货物国内合同金额(人民币/单位：万元） | 最低价（20万元以下） | 20--65 | 65--130 | 130--200 | 200--400 | 400以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 代理进口服务费率（百分比） | 3000元 | 1.50% | 1.10% | 0.90% | 询价（但不高于0.9%） | 询价（但不高于0.9%） |

备注：代理进口服务费应当包含在投标人所投进口产品货物报价中，投标人应当充分考虑报价。采购人后续不承担任何费用。

附：中标通知书、中标清单

（以下无正文为签字页）

甲方：海南大学                      乙方：

统一社会信用代码：	               统一社会信用代码：

地址：海南省海口市人民大道58号     地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：                              电话：

开户银行：中国农业银行海口海大支行  开户银行：

银行帐号：21150001040000040         银行帐号：

年    月    日                      年   月    日

丙方：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

年   月    日

招标机构：

统一社会信用代码：

地  址：

电  话：

法定或授权代表：

日期：  年  月  日

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

（8）“丙方”系采购合同中甲方确定的外贸代理服务机构。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方和丙方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （甲方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），不免税自用进口设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税发票；免税自用进口设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税发票。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方和丙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方和丙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．争议解决

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地             人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第19.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 第五章  评审方法、标准及程序

## 一、评审方法

（一）评审方法采用综合评分法。

（二）综合评分法评标步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细的评审。

（三）综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商。

## 二、资格符合性审查

（一）磋商小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格符合性进行评审，只有对“资格符合性审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过审查。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

（二）无效磋商的认定：响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效磋商。

（1）未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价、单价限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（三）判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

（四）通过资格审查的供应商必须不少于3家，否则磋商失败。

## 三、技术、商务和价格评审

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。

（二）磋商小组邀请通过资格符合性审查的供应商在规定的时间内进行最后报价，提交最后报价后，磋商小组对通过资格符合性审查的供应商进行技术、商务和价格的评审。

（三）技术、商务评分：磋商小组就供应商对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分（技术商务评分各单项因素及其所占权重详见附表）；

（四）价格评分：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（磋商基准价/最后报价）×价格权值×100

附表：技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术、商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

（五）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场接到通知后在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会将其作为无效响应处理。

（六）磋商小组各评委的技术、商务评分结果，磋商小组评的算术平均值即为该响应文件的技术、商务评分，技术、商务评分与价格评分相加即得综合得分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商为第二成交候选供应商，依此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（七）评审过程中遇到有争议的情况，由磋商小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

资格符合性审查表（1-11包）

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |
| 2 | 投标（响应）文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 3 | 磋商保证金 | 是否提交磋商保证金的 |  |
| 4 | 磋商有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 其它 | 无其它符合磋商文件中或相关法律法规规定的无效响应认定条件 |  |
| 结 论 |  |
| 磋商小组： 日期： 年 月 日 |
| 注: 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。 |

## 详细评审表

## （1、3、4、5、6、7、8、10、11包）

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与技术性能(57分） | 投标人所投设备配置与技术参数和招标文件需求的配置与技术参数进行比较：（1）完全满足招标文件要求，得57分；（2)不能满足带★招标要求的配置与技术参数的，每项扣3分，其它非★配置与技术参数不能满足的，每项扣1分，扣完为止。 | 57 |  |
| 2 | 商务部分（3分） | 投标人提供2019年至今的已完成成功案例（时间以收付款凭证日期为准），提供一宗类似单笔合同业绩者得1分，满分3分（以提供合同、验收证明材料、与该项目相关的收付款凭证为准，不提供不得分，并加盖投标人公章。） | 3 |  |
| 3 | 售后服务(10分） | 优（10分）：1、投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在0.5-1小时内电话响应，3-4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 良（7分）：1、投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在1-2小时内电话响应，4-5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 中（3分）：1、投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2-3小时内电话响应，5-6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。 差（0分）：1、不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电 话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过3小时内电话响应，超过6小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 | 10 |  |
| 4 | 价格分 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（磋商基准价/最后报价）×价格权值×100 | 30 |  |
| 5 | 合计 |  | 100 |  |

## 详细评审表（2包）

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与技术性能(57分） | 投标人所投设备配置与技术参数和招标文件需求的配置与技术参数进行比较：（1）完全满足招标文件要求，得57分；（2)不能满足带★招标要求的配置与技术参数的，每项扣5分，其它非★配置与技术参数不能满足的，每项扣2分，扣完为止。 | 57 |  |
| 2 | 商务部分（3分） | 投标人提供2019年至今的已完成成功案例（时间以收付款凭证日期为准），提供一宗类似单笔合同业绩者得1分，满分3分（以提供合同、验收证明材料、与该项目相关的收付款凭证为准，不提供不得分，并加盖投标人公章。） | 3 |  |
| 3 | 售后服务(10分） | 优（10分）：1、投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在0.5-1小时内电话响应，3-4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 良（7分）：1、投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在1-2小时内电话响应，4-5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 中（3分）：1、投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2-3小时内电话响应，5-6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。 差（0分）：1、不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电 话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过3小时内电话响应，超过6小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 | 10 |  |
| 4 | 价格分 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（磋商基准价/最后报价）×价格权值×100 | 30 |  |
| 5 | 合计 |  | 100 |  |

## 详细评审表（9包）

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与技术性能(57分） | 投标人所投设备配置与技术参数和招标文件需求的配置与技术参数进行比较：（1）完全满足招标文件要求，得57分；（2)不能满足带★招标要求的配置与技术参数的，每项扣3分，其它非★配置与技术参数不能满足的，每项扣1分，扣完为止。 注：实质性技术参数不作扣分处理，如不响应视作无效投标。 | 57 |  |
| 2 | 商务部分（3分） | 投标人提供2019年至今的已完成成功案例（时间以收付款凭证日期为准），提供一宗类似单笔合同业绩者得1分，满分3分（以提供合同、验收证明材料、与该项目相关的收付款凭证为准，不提供不得分，并加盖投标人公章。） | 3 |  |
| 3 | 售后服务(10分） | 优（10分）：1、投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在0.5-1小时内电话响应，3-4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 良（7分）：1、投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在1-2小时内电话响应，4-5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 中（3分）：1、投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2-3小时内电话响应，5-6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。 差（0分）：1、不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电 话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过3小时内电话响应，超过6小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 | 10 |  |
| 4 | 价格分 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（磋商基准价/最后报价）×价格权值×100 | 30 |  |
| 5 | 合计 |  | 100 |  |

# 第六章  响应文件内容及格式

磋商响应文件的封面：以下为参考格式，供应商可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件

【正本/副本】

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

日期：       年   月   日

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编

制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1、竞争性磋商响应函

2、报价一览表

3、分项报价表

4、法人授权资料

4.1法定代表人证明书

4.2法人授权委托书

5、响应偏离表

5.1商务偏离表

5.2技术偏离表

6、资格符合性证明材料

7、真实合法性承诺函

8、投标人类似项目业绩一览表

9、供应商认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章。

## 1、竞争性磋商响应函

### 竞争性磋商响应函

致：海南金政采项目管理有限公司

我方全面研究了项目编号：HD2022-1-059磋商文件，决定参加贵单位组织的海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一 （包号： ）的磋商。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方认可磋商文件的所有条款，并且同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币      （¥     ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在磋商有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）或与采购人签订并履行合同。

2、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求进行磋商。

3、我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的磋商有效期为从响应截止日期起计算的   天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商，即最低报价不是成交的保证。

6、如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

7、我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确、完整、合法的，如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理，如果违反相关法律、法规、规章的，我公司愿承担相应法律责任。

8、我公司承诺中标后，所有进口仪器设备的外贸代理等相关事宜由采购人确定的外贸代理机构执行，并同意依约定给付相应的外贸代理进口服务费。

9、因本项目资金来源主要是中长期贷款，若中标，签订合同后，2022年12月31日之前达不到支付和贷款发放条件，则终止本次采购活动，合同自动失效。

供应商名称：              （盖章。）

法定代表人或授权代表（签字）：                  。

联系电话：                  。传    真：                  。

日    期：                  。

### 2、报价一览表

### 报价一览表

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059      包号：

| 磋商报价总计 | （小写）： （大写）： |
| --- | --- |
| 项目完成时间 |  |
| 备注 | 是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ） |
|  | 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
|  | 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |

项目实施地点：海南省。

注:

1、是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非小微型产品响应。

2、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非监狱企业参与响应。

3、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

供应商全称：（盖章）________________________________

授权代表（签字）：________________________________

日期：_______________________

3、分项报价表

分项报价表

项目名称：海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一

项目编号：HD2022-1-059          包号：

| 序号 | 品目名称 | 厂家及厂地 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目磋商总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装集成调试、会场建设、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*合计数量，合计数量由供应商自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“磋商报价总计”数。

### 4、法人授权资料

### 4.1、法定代表人证明书

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：                     （盖单位章）

年        月        日

### 4.2、法定代表人授权书

致：海南金政采项目管理有限公司

本授权书声明：

委托人：姓名            性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：               。

身份证：                     联系方式:                     。

受托人：姓名          性别：       出生日期：    年  月  日

所在单位：                         职务：                  。

身份证：                     联系方式:                     。

兹委托受托人代表我单位合法地参加海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一（包号：   ）采购活动，受托人有权在该活动中办理以下事宜：

1、以我单位的名义签署投标函和响应文件

2、参加磋商会议

3、向磋商小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问

4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                  （公章）

法定代表人                  （签字或盖私章）

受托人                  （签名）

注：1、受托人的身份证（正反两面）

2、磋商代表为法定代表人，则本表不需填写。

日    期：      年  月   日

## 5、响应偏离表

5.1商务偏离表

说明：请投标人对应招标文件“投标人须知前附表”中有关项目交货期、投标有效期、投标保证金等商务要求，如实  完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ...... |  |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

投标单位全称（公章）：            法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数、列数可自行添加。

2、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

5.2技术偏离表

说明：请投标人对应招标文件第三章“采购需求”中‘二、清单及技术要求汇总’要求，逐条如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”；采购需求中其它未列入下表的配套设备及服务等视为完全响应。

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件中设备配置与技术参数等要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ...... |  |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

投标单位全称（公章）：            法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数、列数可自行添加。

2、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

3、“页码索引”指“投标人响应描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

4、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

## 6、资格符合性审查证明材料

（资格符合性审查表要求的材料）

7、真实合法性承诺函

真实合法性承诺函

我单位承诺本次招投标活动提交的所有资料都真实、准确、完整、合法，如果未达到上述要求，我单位同意按照无效投标处理，如果违反相关法律、法规、规章的，我单位愿承担相应法律责任。

XX公司（加盖公章）

日期：

8、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 完成情况 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人、 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 业绩表中所列项目业绩应提供以提供合同、验收证明材料、与该项目相关的收付款凭证复印件为准，业绩表中应写明联系人及联系方式；

- 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

投标人名称：         （盖章）

日期：     年     月

9、供应商认为需要的其它证明材料

（竞争性磋商文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）

## 附件1、经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

| 致：海南金政采项目管理有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺： 一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。 二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0）。 三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）或服务问题（服务质量差、服务要求不达标等）的不法行为记录为 次（没有填0）。 四、本次磋商提供的标的物或服务内容和要求均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的产品。 五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与磋商文件的技术要求，并如期完工。 六、用户有权根据需要，对成交候选供应商就磋商响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其成交候选供应商资格。 七、若采购人在本项目成交公告发布前，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃成交资格，并愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （单位公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

注：本附件为供应商资格要求中“参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函”的格式，所有供应商应按此格式提供，否则视为不符合磋商文件的格式，作无效响应处理。

附件2、

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

竞争性磋商最后报价单

（说明：最后报价单待开标当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才进行报价）

| 项目名称 | 海南大学“双一流”建设关键设施（设备）升级改造-生态文明研究平台一 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HD2022-1-059 | 包号： |
| 最后报价： 总报价：¥： 大写： 相关补充说明： |
| 供应商名称： 授权代表（签名）： 授权代表联系电话： 年 月 日 |

备注：

1、大写数字：

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；

2 、供应商填完此表应在磋商报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。

(最后报价单不需要放到投标（响应）文件里)

| 龙华支行辖内网点 |
| --- |
| 网点名称 | 网点地址 | 标志物 |
| 龙华支行营业室 | 海口市龙华路16号金榜大厦太阳城大酒店一层 | 海口市一中旁 |
| 海口大同支行 | 海口市大同路14号 | 华侨大厦对面 |
| 海口龙祥支行 | 海口市龙华路68号利亨花园一楼 | 椰树罐头厂 |
| 海口龙昆支行 | 海口市龙昆北路7号 | 滨海大酒店南侧 |
| 海口海大支行 | 海口市美兰区海甸岛沿江五西路北侧盛泰花园首层 | 海南大学北门对面 |
| 海口人民路支行 | 海口市人民大道53号国际大厦一层 | 金海岸罗顿大酒店斜对面 |
| 海口海甸支行 | 海口市人民大道2号 | 人民天桥 |
| 海口沿江三东路支行 | 海口市沿江三东路28号 | 开心世界 |
| 海口文明支行 | 海口市文明中路160号 | 海口市环卫局环圣大厦斜对面 |
| 海口滨江支行 | 海口市美祥横路海南广场北侧和风江岸6#楼3-6号、6- 5号、6- 6号 | 省委大楼 |
| 开户联系人：张经理，15120969310 |