# 采购需求

## 一、采购目标

细胞能量代谢分析系统和超速离心机采购。（项目预算256万）

## 二、采购清单

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 包预算 （万元） | 是否允许进口产品投标 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超速离心机 | 1套 | 97.00 | 97.00 | 256.00 | 是 | 否 |
|  | 1-2 | 细胞能量代谢分析系统 | 1套 | 159.00 | 159.00 |  | 是 | 是 |

## 三、技术要求

| 包号 | 品目号 | 采购 内容 | 数量 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超速离心机 | 1套 | - 用途 科研及临床使用。要求此台超速离心机适用范围广，离心体积包括最常用的39mL（即50mL离心管）、15mL离心管、6/4mL离心管和常用微量2mL离心管等；既可以对样品进行粗提，又可以对样品进行极端纯化。 - 技术参数及功能要求 ★1、≥100000rpm智能型超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑； 2、转速控制精度：≤±2rpm； 3、仪器操作系统具有中文操作语言； 4、真正的目视平衡，样品量不平衡容忍度最大为样品体积的±10%或±5mL； 5、接触式不平衡检测及保护，具全程监控功能； 6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机； 7、机器工作环境温度范围为 0℃至40℃； 8、具有自动干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥； ★ 9、≥15英寸屏幕彩色显示，触幕式操作； 10、真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数字数值； 11、真空系统：包括油回转真空泵和油扩散泵，具有脱水功能； 12、视窗式软件控制，软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等； 13、可预设实验开始或结束时间，具有仪器预冷功能； ▲14、超速离心机主机（无需外接电脑）具有多功能的离心专家软件配合优化高效沉降程序，可以进行实验模拟（颗粒沉降运行；速率区带运行；质粒最佳分离运行；RNA最佳/最快沉降运行；替代转头运行），可根据文献中的实验条件模拟出适合采购人研究内容的实验条件； 15、升降速程序：加减速≥10个； 16、具备转头动态监测的功能，如若发生有超载情况，能通过自动调节，达到有效保护电机和转头，并避免危险； 17、电源断电恢复后，仪器可自动启动； 18、可配用多种离心管，包括 Opti-seal管、Quick-seal管、锥型管、g-max 管及Ultra-clear管； 19、仪器生产厂家（非代理公司）负责仪器的售后，需提供仪器生产厂家针对此项目的售后服务承诺书； 20、其他要求 （1）定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥70,000rpm，最大容量≥8×39ml，K≤44.6； ★（2）定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥100,000rpm，最大容量≥8×6ml，K≤15.1；配置实验室常用微量2mL（非其他离心体积）离心管适配器，最高转速≥100,000rpm，离心体积：8×2ml，K≤7.6； ★（3）水平转头1个：钛合金材质，最高转速≥60,000rpm，最大相对离心力≥485000g，最大容量≥6×4ml，K≤45；配置实验室常用小体积1.5ml（非其他离心体积）离心管适配器，最高转速≥60,000rpm，离心体积：6×1.5ml，K≤29.6； ▲（4）水平转头1个：钛合金材质，必须是插入式，操作更安全，更高效；最高转速≥32,000rpm，最大容量≥6×38.5ml，K≤204.6； （5）每个转头配套离心管以及配套适配器若干，符合配置要求； （6）热封器1个以及随机所有配套工具。 三、配置清单 1、≥100000rpm智能型超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库。 2、定角转头1个；钛合金材质，最高转速≥70,000rpm，最大容量≥8×39ml，K≤44.6。 3、定角转头1个；钛合金材质，最高转速≥100,000rpm，最大容量≥8×6ml，K≤15.1；配置实验室常用微量2mL（非其他离心体积）离心管适配器8个，最高转速≥100,000rpm，离心体积：8×2ml，K≤7.6。 4、水平转头1个；钛合金材质，最高转速≥60,000rpm，最大相对离心力≥485000g，最大容量≥6×4ml，K≤45；配置实验室常用小体积1.5ml（非其他离心体积）离心管适配器6个，最高转速≥60,000rpm，离心体积：6×1.5ml，K≤29.6。 5、水平转头1个；钛合金材质，必须是插入式，操作更安全，更高效；最高转速≥32,000rpm，最大容量≥6×38.5ml，K≤204.6。 6、热封器1个以及随机所有配套工具。 |
|  | 1-2 | 细胞能量代谢分析系统 | 1套 | 一、用途 基础和临床科研使用。主要用于实时侦测包括有氧呼吸以及糖酵解作用的能量代谢的状态和动态，能同时进行线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析。 二、技术参数及功能要求： 1、平行检测样品量：一次可满足≥20个样品的平行检测。 ★2、数据采集：可在同一孔同时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应样本生理状态变化。 ★3、采用超敏感的惰性光学微传感器和非接触式设计，在最接近样本的真实状态下，测量出反映样本能量代谢情况的动态数据；而非采用水溶性探针等技术。 ★4、实时多因子参数检测:同时分析02/H+，得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径。 5、可检测项目：基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力、质子漏水平、产氧自由基等有害物的情况等参数。 6、探针类型：检测探针为的固态荧光探针，具有两种独立反应底物。 ★7、检测器：配有≥20个独立的光电二极管检测器，可同时对所有样品孔进行数据采集；而非采用单个检测器逐孔扫描的方式进行检测。 8、传感器：传感器为独立于每个孔的固态光纤传感器。 ★9、自动加药槽：每个样品孔配有≥3通道自动加药槽，可按需设定加药程序。 10、可在实验进程中加药，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。自动化药物注入系统，实验进程中可定时定量加入≥3种不同药物。 11、配套数据处理和控制工作站：处理器≥IntelCorei5、内存≥16G、固态硬盘≥500G，Windows10操作系统。 三、配置清单 1、24通道细胞能量代谢分析系统主机 1台 2、起始装机包 1个（包含ATP测试试剂盒，探针检测板） 3、配套数据处理和控制工作站 1台 |

## 四、技术服务要求

（一）质量保证

1、所有货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、所有货物应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。货物外包装上有注册商标，有型号标识、生产日期和产品序列号。

3、投标人应保证所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（二）售后服务要求

1.保证货物到达使用单位完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐。并派遣技术工程师安装调试，安装完成后有技术工程师上门培训。

2.技术资料：随机提供全套、完整的技术资料，包括说明书、操作手册、维修保养说明书。

3.对使用单位的服务要求应在4小时内作出响应，24小时内到达现场（如电话及远程诊断无法解决），及时帮助用户解决问题。

4.质保期：质保期自验收合格之日起1年。出现故障时，提供技术工程师进行现场技术性维护，质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人自行负责，且须负责对其提供的产品提供现场服务。质保期外为设备提供终身维护，在必要时进行定位维护升级和修理。

（三）验收

1.由采购人组织，中标人配合，根据对本项目中标人的投标文件技术参数要求及国家、行业标准进行验收。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

2.验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合招标文件、合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和投标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换的有效证据。由此产生的有关费用由投标人承担。

（四）交货地点：

海南医学院第一附属医院（海口市龙华区龙华路 31 号），采购人指定地点。

（五）交货时间：

进口产品：自合同签订之日起90 日内；

国产产品：自合同签订之日起30 日内。

（六）付款方式：

为本合同签订后，乙方向甲方提供合法有效的增值税发票，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总金额的百分之七十（70%）；乙方货物全部运送到甲方指定地点，待全部货物到货、安装、调试、培训且经甲方验收合格后，乙方向甲方提交合法有效的增值税发票、《政府采购集中采购项目验收报告单》、政府采购合同及银行履约保函原件（合同总金额的百分之五（5%），且银行履约保函期限与质保期期限相对应），甲方在30个工作日内向乙方支付合同总金额的百分之三十（30%），作为本合同最终结款。乙方提交的银行履约保函原件，甲方在货物正常使用质保期满后交还给乙方。（特殊情况，双方协商）

因财政拨款、不可抗力等原因造成甲方逾期付款的，乙方表示理解，不视为甲方违约。乙方应按照本合同约定继续履行乙方义务。