采购需求

| 序号 | 采购品名 | 参考品牌型号及详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触式信号无损准确定量极速成像系统 | 一，主机参数 ★1，NASA级超敏大尺寸感光芯片，尺寸158cm2。 2，物理像素：>150万像素。 3，单个像素尺寸：>88um×88um。 4，图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi。 5，样品所有光信号转化电信号效率：≥85% 。 6，成像累计暗电流总和< 0.0001e。 7，满阱电子容量：100万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。 ★8，接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，光损失为0。 9， 信号采集距离（光程）：0mm， 信号直接贴合感光芯片。 10，无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。 11，开机即用，无需等待时间。 12，图像位深：16bit。 13，图像色阶：65536。 14，像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间。 15， 图像采集模式：自动和手动采集图像模式。 ★16， >90%的样品成像时间仅需≤1 秒。 17，一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果。 18，透光率：10000 um2次方，相对是传统CCD相机，效率提升400倍以上。 19，成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。 20，信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为10000Mbps。 21，支持多用户管理，方便管理员管理。 22，结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中，方便结果查找。 23，多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出。 24，应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。 25，仪器最大功率<25W 二，仪器配置 1，主机一台 2，电源适配器一个 3，数据传输线一根 4，防静电Western专用样品镊 十个 5，说明书一份 三，售后服务 1，质保两年 2，一年内只换不修 | 套 | 1 |
| 2 | 多导生理信号采集分析系统 | 进口设备 详细技术参数： 1.多通道研究型记录主机 (1)运行电源: 100–240 V AC, 50/60 Hz (2)额定功率：400 VA (3)接地漏电流：<250μA (4)触摸电流：<100μA (5)工作条件：5–35 °C，0–90% 湿度（非冷凝） (6)海拔高度：<=2000m (7)大气压力：70 kPa - 106 kPa (8)面向下游的端口 1)端口数：4 ★2)端口类型：Type C口 3)电源（通过USB-PD）：支持5V（最高15W）、9V（最高45W）、15V（最高75W）、 4)每个端口 20V（高达 100W） 5)总可用功率：320W（由内部电源供电时） (9)面向上游的计算机端口 1)端口数：1 2)功率能力：100W 3)支持上电、高速数据、同步 (10)面向上游的 Aux 端口 1)端口数：1 2)功率：100W 2.仪器接口装置 (1)模拟输入通道数：4 ★(2)放大范围：范围分辨率± 20 mV 到 ± 10 V，共九档 (3)最大输入过电压：± 13 V (4)输入阻抗：1 M (5)输入耦合：DC (6)非线性（最大值）：0.2 % (7)频率响应：24K Hz（所有范围） (8)串扰：>90 dB (9)低通滤波器：关闭、20、50、100、200、500、1000、2000 Hz (10) ADC 采样：跨通道同步 (11 )ADC 分辨率：18 位（16 位有效） (12 )ADC 线性度：±4 LSB (13)可用采样率：高达 100 000 个样本/秒 (14)工作电压范围：5 V (15)额定功率：<15 W (16)功率要求：<2.5 W 3. 温度放大器： （1）输入阻抗：约等于1 kΩ （2）温控范围：0 to 20 °C或者to 50 °C （3）精确度：±0.2 °C 35- 40 °C （4）直流漂移：2 μV/°C （5）反映时间: ~40毫秒 （6）重量：200 g 4. pH放大器： （1）输入阻抗: 1013 Ω （2）输入范围：2V、1V、500 mV、200 mV （3）增益精度：所有增益范围内的 0.5 % 或更高 （4）直流漂移：< 5 μV/°C （5）频率响应：直流 –10 Hz （6）低通滤波器范围：10 Hz（2 阶贝塞尔，固定）， 5 Hz 和 2 Hz（5 & 2 Hz 通过数字滤波） （7）直流偏移误差（最大值）：< 0.1 % 满量程 （8）放大器噪声：< 6 μV p-p（0.1 Hz 至 10 Hz） （9）输入连接器：BNC 6. 生物电放大器： （1）放大范围：±5 μV to ±100 mV full scale in 14 steps （2）精确度：±1.5% （3）共振抑制比：115 Db （4）连接类型：三个2毫米插孔 （5）输入阻抗：1GΩ （6）基线复位：自动 ★（7）可以记录心电,肌电,脑电等生物电，与记录仪为同一产家生产，兼容性更好。 | 套 | 1 |
| 3 | 流式细胞分析仪 | 进口设备 技术参数： 1、光路系统 1.1★激光器: 60mW，488nm蓝色、40mW 640nm红色2只带TEC温控功能进口全固体激光器（性能及使用寿命均优于传统的气态激光器） 1.2激光激发方式：激光立体空间激发方式 1.3★细胞探测器类型：传统高灵敏度全数字化PMT，高浓度样本无漏检、无死时间。 1.4★灵敏度: FITC <50 MESF; PE <50 MESF;第三方实测值FITC <10 MESF; PE <10 MESF 1.5可检测参数：FSC，SSC，4个荧光通道，并可使用独立荧光素 1.6信号分辨率（全峰宽变异系数）：CV≤2% 1.7光路传导：激光传递和荧光传导采用直接导入技术，相比光纤导入技术更优秀。光纤导入只在远距离传输时可减少光子能量损失，但在机器内部这么短的距离下光子能量损失可忽略不计，光纤导入由于要重新设计和调整光路反而导致光子能量损失 2、流路系统 2.1采用经典的鞘液聚焦，有效提高液流稳定性 2.2样品分析速度: 35,000 颗粒/秒 2.3可检测颗粒直径: 0.2~50 μm 2.4流动池：光胶耦合石英杯流动池 2.5交叉污染: ≤0.1% 2.6绝对计数: 除提供微球法原理绝对计数外，同时还可提供无耗材体积法绝对计数，精度<±5% 2.7★注射泵驱动，可提供更大驱动压力，不易堵管；高精度压力传感器实时监测流速，液路防堵报警；自动清洗消毒系统，开关机及换样时自动启动清洗流程，无需手动设置及操作 2.8样本流速：在具备高中低三档的选调设置基础上，可根据实际样本处理要求，实现5-120ul/min连续上样流速调节，满足不同客户需求。 2.9★清洗流程: 1键开关机，具有样本间清洗功能，避免样本间污染，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁。无需进行周清洗和月清洗。 2.10提供鞘液桶、废液桶、清洗液桶、消毒液桶等液流系统 3、数据处理及分析系统 3.1参数: 所有通道的面积 (A), 宽度 (W),高度 (H) 以及时间 3.2信号处理: 24-位动态范围(无需PMT增益电压调节)，32位浮点解析度 3.3脉冲处理系统：提供双粘体细胞辨别模式，可同时进行峰值、脉冲积分（面积）和宽度的检测 3.4荧光补偿功能: 离线、在线荧光自动及手动补偿 3.5★补偿方式：矩阵补偿、快速补偿、自动补偿。自动补偿一键设置，自动计算荧光补偿矩阵，避免手工补偿误差；快速补偿通过拖动补偿条快速调节荧光通道间的补偿系数，直观显示补偿结果，确保数据分析准确可靠，避免繁琐的人为补偿矩阵系数调节 4、软件: NovoExpress 4.1标配中英文版本软件； 4.2细胞周期自动拟合功能； 4.3进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。 4.4质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。 5、安装条件 5.1尺寸（W×D×H ）: 主机: 60 × 45 × 39 cm；重量< 45kg; 5.2储液台尺寸（W×D×H）： 25 × 29 × 42 cm;重量< 6 kg 5.3功率: 220 VAC, 50Hz 5.4操作环境：15–32°C, <80%无凝露 6、配套电脑：DELL OptiPlex 7060 SFF, 23.8寸LED液晶 7、自动进样器（选配）：兼容24管、40管标准流式管、24孔板、48孔板、96孔板上样，上样前自动混匀样本，上样完成后仪器自动关机。NovoSampler Pro自动上样器尺寸（W×D×H）：37 cm×26 cm×28 cm 为保证售货物质量及售后服务，要求提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书盖章原件 | 套 | 1 |
| 4 | 实时细胞分析仪器 | 进口设备 1.工作条件： 1.1电源要求：100/115/230 VAC, 50–60Hz； 1.2环境温度：温度:+15 ℃ ~ +40 ℃； 1.3环境湿度：相对湿度: ≤98%, 无冷凝； 1.4仪器输入电压：+5 VDC； 1.5仪器功率消耗：1W； 2.设备用途： ★2.1实时无标记细胞分析仪可以实现对各种贴壁细胞的检测，主要实时电子细胞传感系统及其在基于细胞的测定中的应用（备注：提供证书证明）、实时细胞电子分析系统及其在细胞毒性检测和化合物分析上的应用（备注：提供证书证明）； 2.2实时细胞分析系统的动态监测保证了细胞的瞬时响应及长时效应的获取,具有检测灵敏性和预测性，实时数据采集特性，检测周期的短期及长期检测优势。 3.技术规格： ★3.1检测原理：微金电极传感器阵列整合在细胞培养板的每个细胞生长孔底部，用以构建实时、动态、定量跟踪细胞形态和增殖分化改变的细胞阻抗检测传感器系统。当贴壁生长在微电极表面的细胞引起贴壁电极界面阻抗的改变时，这种改变与细胞的实时状态改变呈相关性，通过对阻抗值的实时检测从而获得与细胞生理功能相关的生物信息，包括细胞生长、伸展、形态变化、死亡和贴壁等； 3.2检测方式：实时连续的细胞检测； ★3.3标记方式：无需标记物，细胞无损伤； 3.4 检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内； 3.5 电阻检测范围：10欧姆到5千欧姆； ★3.6 电阻检测偏差（系统误差）：± (1.5% + 1 Ω)； 3.7 细胞增殖实验：实时无标记检测细胞检测细胞长时程增殖过程，包括对细胞进行基因沉默/过表达后，细胞增殖的变化过程； 3.8 细胞毒实验：实时无标记检测各种来源测试物的细胞毒性作用，例如小分子/多肽/蛋白/多糖成分；环境污染物；生物材料；病毒/微生物；甚至辐射等射线引起的细胞毒性作用； 3.9 细胞共培养（Co-culture）实验：可以实时无标记考察细胞的分泌物对孔内细胞的影响，包括细胞的增殖能力变化，细胞形态变化等； 3.10 G蛋白偶联受体通路（GPCR）药物-无标记超快速筛选：细胞骨架关联GPCR通路药物筛选时间≤30min，可确定药物对GPCR通路的作用程度，并自动计算药物作用GPCR通路的IC50值； 3.11 病毒学实验：基于病毒浸染细胞导致细胞病变效应，也就是我们常说的病毒CPE，RTCA DP可以实时无标记、高频率检测病毒CPE效应，从而用于疫苗及抗病毒药物的研发； ★3.12 细胞迁移实验：配套CIM-plate可以采购人自定义检测间隔，无标记检测细胞的垂直迁移过程，结果以迁移动力学曲线给出；同时CIM-plate可拆开，将上室背面的已迁移的细胞进行染色，在显微镜下进行影像学观察； 3.13 细胞浸润实验：通过配套使用的CIM-plate，在上室内预先铺设基质胶，即可实时无标记检测细胞的垂直浸润过程，结果以浸润动力学曲线给出；同时CIM-plate亦可拆开，将上室背面的已发生浸润的细胞进行染色，在显微镜下进行影像学观察； 3.14 无标记细胞免疫测定：基于悬浮细胞在测定板上不产生信号的原理，可以快速非标记测定ADCC/NK/CTL/CAR-NK/CAR-T/TCR-T多种细胞免疫（细胞治疗）实验； 3.15 电极纯度：电极材质为Au，纯度>99.9%； 3.16 重复性：≥99.2%； 3.17检测通量：同时检测≥3 x 16个样本； 3.18检测周期：秒～天/周； 3.19测试信号: 测试频率10, 25, 50 kHz, 22 mV rms ± 20%, 直流偏置<5 mV； 3.20检测过程：全自动无需人员值守； ★3.21电极数：≥800个/孔； 3.22持续检测周期：最长检测周期可达数周； 3.23数据小于20MB，实验结果实时保存，并支持结果续接功能，任意导出图表和Excel数据； 3.24操作软件支持实验方案设计，实时动态获取多种细胞功能分析参数，IC50,Doubling time, Slope等； 3.25数据可由因意外断电等因素导致的仪器测定中断，而在回复电力后，由软件打开原文件，继续进行未完成的实验； 3.26 CIM-Plate 16 上室； 孔间距: 孔中心距为 9 mm ,符合ANSI/SBS 4-2004标准； 孔容积: 180 μL ± 5 μL； 膜：孔径为8μm的PET膜； 孔顶直径(O型圈): 5.0 mm ± 0.075 mm； 材料: 生物相容表面； 灭菌：紫外灭菌。 3.27 CIM-Plate 16 下室； 孔间距: 孔中心距为 9 mm ,符合ANSI/SBS 4-2004标准； 孔容积: 162 μL ± 3 μL； 孔顶直径(O型圈): 6.0 mm ± 0.075 mm； 材料: 生物相容表面； 灭菌：紫外灭菌；环境: 温度:+15 ℃ ~ +40 ℃; 相对湿度: ≤98%, 无冷凝 为保证售货物质量及售后服务，要求提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书盖章原件 | 套 | 1 |
| 5 | 真空除泡机 | 1、除泡用 2、机器尺寸：450*300*430 3、除泡气缸尺寸：直径260，深度330 4、机械重量：26kg | 台 | 1 |
| 6 | 打磨抛光除尘台 | 1、打磨标本 2、风量3000m3/h； 3、高度750mm； 4、台面深度600mm； 5、电机2.2KW ； 6、过滤面积9m2/h | 台 | 1 |
| 7 | 激光雕刻机 | 主要参数： 1、产品材质：铝合金阳极氧化 2、输入电流：Type-C插口/5V2A 3、文件传输：无线蓝牙4.0 4、支持语言：简体中文/繁体中文/英语/日语/韩语 5、产品重量：190g 6、包装重量：1kg 7、激光源：500mW日本夏普405nm蓝紫光（光功率相当于1500mW） 8、雕刻面积：100*100mm 9、供电方式：交流电/移动电源 10、支持体统：安卓和苹果系统 11、支持格式：G-code/JPG/PNG/BMP 12、产品尺寸：65*61*53mm 13、包装尺寸：208*185*103mm | 台 | 1 |
| 8 | -86℃超低温冷冻储存箱 | 1.1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20~80%RH，电源:198V~242V ，频率：(50 ±1)HZ。 1.2、样式：立式。 1.3、有效容积：860L。 1.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：1217*1025*1994。 1.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：877*696*1378。 1.6、净重（KG）：390。 1.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 1.8、显示：10寸液晶触控屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双系统运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，数据查看，数据曲线，设置及留言板等功能模块。 1.9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 1.10、安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 1.11、整机内置6个温度传感器，包括箱内温度传感器、环境温度传感器、系统A冷凝器温度传感器、系统B冷凝器温度传感器、系统A回气管温度传感器、系统B回气管温度传感器等，全面检测设备运行。 1.12、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 1.13、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 1.14、国际品牌SECOP变频压缩机，压缩机数量2个，整机稳定运行功率≤700W，动力强劲，质量更可靠，2个EBM直流变速冷凝风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据冷凝器温度变化智能变速。 1.15、双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃以下，确保样本储存安全。 1.16、25℃环温时，单日耗电量≤12.2KW.h/24h。 1.17、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃稳定运行，箱内最高温度与最低温度的差小于6℃。 1.18、设定温度误差：25℃环境，箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，箱内温度与设定温度误差的绝对值≤0.5℃。 1.19、显示温度误差：箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，显示温度平均值和箱内温度值差值的绝对值应≤0.5℃。 1.20、25℃环温时，空载降温到-81℃速度≤220min。 1.21、一体式把手门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 1.22、保温材料：采用VIP真空隔热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体LAB整体发泡，发泡层厚度≥130mm。4个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门四道门封，内门两道门封，整机六道门封设计。 1.23、25℃环温，设定-81℃稳定运行后，空载断电回温至-50℃时间≥280min。 1.24、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 1.25、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 1.26、低噪音，稳定运行噪音≤58分贝。 1.27、自动加热门体平衡孔设计，满足短时间内连续多次开门。 1.28、标配3个测试孔（孔径25mm），方便实验使用和监控箱内温度。 1.29、标配5V冷链供电系统，保证用电安全，可为第三方监控设备供电。 1.30、标配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 1.31、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 1.32、控制面板自带8G存储空间，可存储数据长达15年以上数据。 1.33、标配USB接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出。 1.34、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 1.35、具备蓝牙模块，可连接蓝牙温度记录打印机，实现温度数据打印记录。 1.36、可存储2英寸标准冻存盒600个，2ml标准冻存管60000支。 1.37、人性化设计文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料。 1.38、可选配二氧化碳后备系统等。 1.39、选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 1.40、可提供国家CQC节能环保认证。 设备验收合格后整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 | 台 | 2 |
| 9 | -150℃超低温冷冻储存箱 | 1.1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源380V±10%，50 Hz±1HZ。 1.2、样式：卧式。 1.3、有效容积：128L。 1.4、外部尺寸：1665*985*1120（宽*深*高）。 1.5、内部尺寸：490*470*585（宽*深*高）。 1.6、净重（KG）：315。 1.7、显示：LED数码温度显示，可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等），运行状态一目了然。 1.8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-110℃～-150℃范围内任意设定且可稳定运行。 1.9、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 1.10、内胆材料：采用全不锈钢材质内胆，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 1.11、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，保温效果好。 1.12、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 1.13、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 1.14、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； 1.15、进口高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，名牌低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 1.16、标配1个测试孔设计，方便测试箱内温度。 1.17、标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。 1.18、可选配远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。 1.19、可存储2英寸标准冻存盒81个，2ml内旋冻存管8100个。 设备验收合格后整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 | 台 | 2 |
| 10 | 2-8度冷藏箱 | 1.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%， 频率50±1Hz。 1.2、样式：立式，单门。 1.3、有效容积(L)：300。 1.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：650*673*1762。 1.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：580*533*1122。 1.6、净重（KG）：87。 1.7、箱体材料：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。 1.8、内胆材料：HIPS材质。 1.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 1.10、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 1.11、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 1.12、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 1.13、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。 1.14、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 1.15、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 1.16、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 1.17、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 1.18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 1.19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 1.20、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 1.21、4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 1.22、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 1.23、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 1.24、箱体标配机械锁，可加外挂锁，防止随意开启，保证物品安全。 1.25、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 1.26、选配RS485接口、远程报警接口、温度记录打印机。 设备验收合格后整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 | 台 | 4 |
| 11 | 医用冷藏冷冻箱 | 1.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 1.2、样式：立式，上下双门。 1.3、有效容积（L）：289(冷藏186L、冷冻103L)。 1.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：700*640*1845。 1.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：上室冷藏室600*510*710，下室冷冻室500*460*505。 1.6、净重/毛重（KG）：146/160。 1.7、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 1.8、内胆材料：冷藏室、冷冻室均为SUS304不锈钢板。 1.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 1.10、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 1.11、高精度微电脑温度控制系统，内置上、下室显示控制报警、环境温度、蒸发器温度等传感器，确保运行状态安全稳定。 1.12、1英寸高亮度数码温度显示，上室冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下室冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-40℃范围内，显示精度0.1℃。 1.13、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 1.14、冷藏强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性保持在±2℃。 1.15、搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患。 1.16、完善的声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。 1.17、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全。 1.18、当上、下室显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。 1.19、视窗防凝露：电加热+LOW-E，双重保障。 1.20、冷藏发泡门体厚度达67mm，冷冻门体厚度达到90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到100mm。 1.21、冷藏视窗玻璃电加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 1.22、前后4个万向轮。 1.23、上下间室独立外挂锁，防止随意开启，保证样本存储安全。 1.24、带状LED照明系统，箱体内部一目了然。 1.25、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 1.26、标配485接口、远程报警接口。 1.27、上室冷藏室标配自动化霜功能。 1.28、上室冷藏室配置3个搁板+1个抽屉（SUS304），下室冷冻室配置3个抽屉（ABS），方便物体分类存放，冷藏抽屉尺寸（宽*深*高mm）：570*434*121，冷冻抽屉尺寸（宽*深*高mm）：494*419*165。 1.29、标配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟任意设。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 1.30、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于24小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 验收合格后整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 | 台 | 3 |

注：1、本项目核心产品为：第2项，多导生理信号采集分析系统第4项，实时细胞分析仪器