# 第三章采购需求

## 1、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算 | 300万元，其中A包205万元，B包95万元。投标人总报价、各单价报价不能超过采购预算，超过视为无效投标。 |
| 2 | 是否接受进口产品投标 | 接受（√）不接受（） |
| 3 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（）不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（）无（√） |
| 5 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起算的90天内有效。 |
| 6 | 投标要求 | 正本 壹 份 副本 肆 份 温馨提示：为了节约能源保护环境，制作投标文件时请双面打印 开标时必须携带U盘或者光盘内需拷贝电子版投标文件 |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法（）综合评分法（√） |
| 8 | 采购需求 | 详见采购清单 |
| 9 | 交货时间 | 国产设备合同签订后甲方发出发货通知函90天内，进口设备合同签订后甲方发出发货通知函150天内必须发货到业主指定地点安装完成。 |
| 10 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 11 | 本项目所属行业 | 根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，本项目所属行业为工业。 |
| 12 | 备注 | 1、采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。 2、采购标的物需按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。 |

## 2、各单价限价

| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超快近红外稳态瞬态荧光光谱仪 | 台 | 1 | 205万 | 205万 | 是 |
| 2 | 集成式有机无机薄膜沉积及光电转换效率测试系统 | 套 | 1 | 95万 | 95万 | 否 |

## 3、采购需求

A包

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超快近红外稳态瞬态荧光光谱仪 | 一、功能 1.液体、固体、薄膜样品测试 2.荧光及磷光激发和发射光谱，动力学扫描，三维光谱扫描，同步荧光扫描 3.荧光及磷光衰减光谱、荧光及磷光时间分辨激发和发射光谱（TRES） 4.固体、粉末、薄膜，高浓度溶液和浑浊溶液的前表面发光测试 5.量子产率测试 6.近红外荧光光谱 7.样品变温荧光谱 二、性能指标 1.光学系统结构：L 型 2.检测器光谱范围：230-1700nm 3.光源： (1)450W 除臭氧氙灯（集成式电源），可以显示功率、电压、电流和使用时间。 (2)高能量脉冲氙灯，光谱脉宽 1.5 到 2.5µs，平均能量为 60W，重复频率：0.1-100Hz 4.标准信噪比≥30,000:1，水拉曼峰测试，激发波长 350nm，狭缝 5nm，积分时间 1s。计算公式为 S/N=(I397-I450)/I4501/2可以根据用户需要的波长区域单独优化信噪比； 5.激发单色器 (1)类型：Czerny-Turner (2)三光栅塔轮结构，全软件控制转动 (3)三个光源入口 (4)焦距：≥ 325mm (5)杂散光抑止：≤1:105 (6)光栅≥ 1800gr/mm (7)线色散系数：≤ 1.35nm/mm (8)光谱带宽：0-30nm (9)波长准确度：±0.2nm (10)波长重复性：±0.1nm (11)最小步进：≤ 0.01nm ★(12)内置电动滤光片消除高级衍射光，需提供软件功能设置界面截图并加盖公章。 6.发射单色器 (1)类型：Czerny-Turner (2)三光栅塔轮结构，全软件控制转动 (3)两个检测器出口 (4)焦距：≥ 325mm (5)杂散光抑止比：≥105:1 (6)光栅 ≥ 1800gr/mm (7)线色散系数：≤ 1.35nm/mm (8)分辨率：0-30nm (9)波长准确度：±0.2nm (10)波长重复性：±0.1nm (11)最小步进：≤ 0.01nm (12)内置电动滤光片消除高级衍射光，需提供软件功能设置界面截图并加盖公章。 7.紫外可见检测器 (1)标配红敏光电倍增管 (2)半导体制冷模块，工作温度-20℃ (3)暗噪声<100cps(-20℃) (4)光谱范围：200-870nm 8.近红外检测器 (1)近红外光电倍增管 (2)液氮制冷，工作温度-80℃ (3)暗噪声<200000cps(-80℃) (4)光谱范围：300-1700nm 9.荧光寿命部分 (1)工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）测量 (2)激发光源：皮秒脉冲激光器，脉冲频率 20MHz-20KHz，波长 375、510、655、785nm (3)荧光寿命范围 100ps-50us ★(4)最小时间分辨率≤306fs，计算公式为最小时间宽度/最大通道数，提供软件截图证明并加盖公章。 (5)通道数 256-8192 (6)计时抖动<25ps (7)光源通道数（START）：3 检测器通道数（STOP）:3 (8)USB 接口与电脑相连 (9)采集模式为正向和反向双采集模式，兼顾高时间分辨率及快速、高效的数据采集 10.磷光寿命部分 （1)工作原理：多通道单光子计数（MCS）测量 （2）激发光源：60W 闪烁氙灯，光谱脉宽 1.5-2.5us，重复频率0.1-100Hz 亚微秒脉宽可调激光器：波长 375nm，脉宽调节范围：100ns-1ms （3）磷光寿命范围 1us-50s ★（4）最小时间分辨率 ≤ 10ns，以最小时间窗口/最大通道数计算，提供软件截图证明并加盖公章。 （5）通道数 500-8000 （6）光源通道数（START）：3 检测器通道数（STOP）:3 11. 6 英寸积分球 （1）直接放入样品仓，无需光纤耦合 （2）高反射率聚四氟乙烯涂层 （3）能够完成紫外可见到近红外（230-1700 nm）全波段量子产率测试 12.前表面样品支架 测试固体、薄膜、粉末、高浓度液体及浑浊液体前表面荧光，可以在样品仓外部微调支架位置，实现最优化的激发 13.六方形大样品仓（大于 40L），计算机自动控制的激发侧衰减片 14.★为保证产品质量，需提供盖章彩页，原厂家或者总代理针对该项目的授权书原件以及售后服务承诺书原件 15. 样品室内包含液体石英皿支架及带有温度传感器的循环水出入口； 16. 样品仓内标配用于保护探测器的快门开关；计算机控制的信号衰减器。 ★17. 低温恒温器，温度范围77-500K，温度稳定性±0.1K (over 10min)，光谱仪软件能反控低温恒温器的温度，自动进行温度相关的光谱扫描，提供软件截图证明并加盖公章。 18. 一套软件完成稳态、瞬态光谱测量以及数据分析，无需不同软件之间切换，并免费升级。具有批量测试功能，对于同一样品的不同测试需求，可在软件上设定好所有的稳态和瞬态测试条件，软件控制程序按顺序自动进行测试，无需人员值守，测试结束后可得到全部测试结果。 三、配置要求： 1.超快近红外荧光寿命光谱仪主机 2.TCSPC 荧光寿命测试功能模块 3.MCS 磷光寿命测试功能模块 4.300-1700 nmPMT 近红外检测器 5. 450W 除臭氧氙灯 6.EPL375 nm 皮秒脉冲激光器 7.EPL510nm 皮秒脉冲激光器 8. EPL655nm皮秒脉冲激光器 9. EPL785nm皮秒脉冲激光器 9.VPL375nm 脉宽可调激光器 10. 60W 微秒闪烁氙灯 11.液体样品支架 12.固体样品支架 13.77-500k 液氮低温恒温控制器 14.绝对量子产率附件 15.原厂滤光片一套（7 片） 16.软件工作站 | 台 | 1 |

B包

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成式有机无机薄膜沉积及光电转换效率测试系统 | 一、技术参数： ★1、极限真空：优于4*10-5PA 2、漏率：≤6.7*10-8Pa·L/S ★3、工作真空：≤ 5*10-4Pa，从大气到工作真空时间小于25分钟（新设备冷态下，接触手套箱） 4、系统保压：系统抽到极限后，停泵关机12小时后，系统真空保持状态≤2Pa 5、样品尺寸：≥134mm*134mm，放9片30mm*30mm样品 6、样品托尺寸：≥140mm*140mm 7、样品架与源表面距离：≥340mm 8、蒸发源：金属源3套，有机源5套 9、真空室开腔形式：手动前大开门结构 10、膜厚探头：水冷4只，安装在蒸发源上方 ★11、掩膜版库：≥6工位 12、装片方式：侧插方式 13、手套箱：2400mm+1500mm两套纯化系统 14、金属源：陶瓷钽炉自动蒸发方式 15.金属蒸发电源：2套。进口 6-200A。 16.有机蒸发电源：2套，每路单独输出。 17.膜厚仪：1套，进口，4通道同时监控。 ★18.控制系统：PLC+触摸屏。自动抽真空。显示曲线：蒸发速率，电源的电流，电源的功率，显示真空度，抽气时间，在触摸屏上控制进口电源的自动蒸发。 19.附件部分： 19.1、亮度测试技术指标 (1)测量角：1/3°±5% (2)最小测量面积：Ø 4.5 mm (Ø 1.5mm 配置近摄镜) (3)亮度范围：0.01～99999000 cd/m2 19.2、电流电压主要技术指标 (1)最大电流源/量程：1 A (2)最大电压源/量程：20 V (3)测量分辨率（电流/电压）：≤ 1 pA/100 nV 19.3、光谱测试主要技术指标 (1)波长范围： 380 nm - 1000 nm (2)光学分辨率：≤ 2 nm(FWHM)系统信噪比：≥250：1 (3)A/D分辨率：16 bit 19.4、软件功能 (1)自动控制数据采集过程 (2)计算外量子效率，电流效率，功率效率，CIE色度，相关色温 (CCT) 和显色指数 (CRI) 19.5、配置需求 1)单反型点式亮度计 2)源表 3)光谱仪 4)测试夹具与支撑 5)暗箱 6)软件，具体包括全自动测试控制软件，并免费升级。 ★20.超快稳态瞬态荧光光谱仪分析数据共享软件包并免费升级 21.该设备为定制化设备，需厂家提供盖章彩页，盖章版的售后服务承诺书及参数确认函 | 套 | 1 |

4、核心产品

| 序号 | 设备名称（与需求中的名称一致） |
| --- | --- |
| A包 | 超快近红外稳态瞬态荧光光谱仪 |
| B包 | 集成式有机无机薄膜沉积及光电转换效率测试系统 |