- 采购需求

1.气囊式体外反搏系统技术参数及配置清单（技术要求）

单价最高限价：30万/套

数量：2套

- 一、参数要求：

- 1.心电参数：

1.1心电信号增益：增益调节快速灵敏，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV；

1.2心电导联要求：标准三导联；

1.3▲心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示；

1.4滤波技术要求：50/60 Hz高低通滤波；

1.5心电波形采用滚动推进式显示。

- 2.脉搏参数：

2.1血氧显示：70-100% + 2%；

2.2▲脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min.

2.3 D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A）；

2.4 脉搏血氧部分符合YY0784的要求；

- 3.具备触发模式：

- 3.1反搏比率:1:1或 1:2;共模抑制比:大于80DB;压力控制最大误差:0.002Pa;QRS 波检测门限:0.20mV。

3.2可以治疗慢性房颤患者。

3.3体外反具有保压时间调节功能，根据患者心率选择不同保压时间。

3.4 触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速。

- 4.多重保护措施及保护显示：

4.1早搏触发排气保护，并在显示器中显示早搏心电波形，治疗继续进行,

4.2过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气；

4.3自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示；

4.4心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示；

- 5.时间设定要求：

5.1治疗时间设置范围可以设定0-60分钟，治疗完成后自动停机；

5.2空气压力泵运行时间累计记时；

- 6.压力系统：

6.1▲空气压力泵：采用原装空气压力泵，节能高效；

6.2▲压力调控：治疗压力单位为；“兆帕斯卡”或“毫米汞柱”显示，提供治疗界面。

- 7.治疗囊套

7.1.外囊套，要求材料环保耐用，容易包裹，可增强疗效；

7.2.具有复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，可耐用；

7.3 管道连接头使用定制式推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换，管道采用环保材料定制、耐磨、抗老化。

8.具有超静音设计，整机噪音≤65db(A)。

9.具有演示模式允许系统：自动模拟运行系统，可用于自动检测设备和治疗模拟示范。

10.具备充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示。

11.▲心率为80bpm时,工作压力应不小于39.2 kPa; 最大工作压力应不大于59kPa，

12.产品输入功率不高于≤2700VA,节能高效低耗，节能减排。提供证明。

- 13.具有自动稳压功能，治疗压力与设定压力误差小于0.002MPa。

二、配置清单（实质性要求）：

- 床体1张

2.升降机1个

3.显示器1个

4.支架	1个

5.支柱	1个

- VGA连接线1根

- 显示器电源线1根

8.钮扣式心电线1根

9.血氧探头1个

10.外囊2个

11.内囊2个

12.囊套连接管（PU管）1个

13.枕头+腰垫1套

14.螺旋管1

15.设备床单2张

16.机壳理线盒	1个

17.电源开关保险丝4个

18. U盘1个

19.CD光盘	1张

20.心电电极1	包

21.导电胶	1个

注：供应商所投的产品名称应与其注册证或备案凭证名称一致，没有该证的，就统一用厂家提供的名称，务必与产品上贴的标签名称一致。配置清单同样规范填报产品信息，响应公司务必严谨对待投标文件,一旦投标文件承诺的与实际验收的货物不符，公司承担一切后果。

2.便携式近红外脑功能成像装置技术参数及配置清单（技术要求）

最高单价限价：180万

数量：1套

1.适用范围：采用双波长近红外光照射生理机体表面，通过光吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧化、还原血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像，同时该图谱图像可与MRI图像融合，通过动态图像显示脑活化状态数据；

2.要求安全性好、抗电磁干扰能力强，满足电气安全（耐压、漏电流、接地电阻）和电磁兼容（脉冲群、浪涌）标准；

3.▲主机功耗：不得高于50VA，

4.最大输出设定下噪声≤35dB，应属于超静音范畴；

5.光源类型要求：LED光源，非激光光源，光源安全等级为豁免级，安全性高；

6.▲探头要求：单主机，非级联，≥56有效探测通道（非断层），包括≥18发射探头，≥16接收探头，探测器为雪崩二极管APD，内置于抗干扰强的金属主机壳体内，与人体通过光纤连接，探测微弱光信号更灵敏；

7.测量时间分辨率：≥11Hz，实时捕捉血氧响应信号；

8.▲检测波长：695nm≤波长≤850nm；允差±1%

9.检测波长间隔：≤135nm；

10.可提供有效信号通道>78通道(光源和检测器的排布距离≤3cm)；

11.发射探头光功率：单波长≥30mW；

12.▲采集方式要求：分时采集；

13.单通道采样速度:20.1s，全通道同时采样速度:20.1s；

14.▲检测探头动态范围：≥100dB，支撑儿童、成人、老年人等不同头围人群，从额叶到有头发的顶叶不同脑区的高质量探测需要；

15.自适应增益调整：提供≥120dB的动态范围，具备一键自适应光源功率-探测增益调整；

16.具备穿戴式采集：抗运动干扰能力强，可背包穿戴式采集自然活动状态下的脑功能活动信号；

17.无线：可支持与电脑无线连接、最大工作距离≥8米；

18.▲头帽要求：具备尺寸可选，适用于不同头围人群；可自由配置探头于感兴趣的大脑区域；

19.▲探头防水性达到IPX7或以上；

20.具备生物安全相容性：探头和头帽与人体头部直接接触；

21.可以支持与各品牌不同规格型号脑电（EEG）、tDCS、TMS联用；

22.可与整机同品牌采集软件：支持层叠曲线、散布曲线、拓扑二维图像和拓扑三维MRI图像融合显示等多种信号显示方式，显示方式直观灵活；

23.具备医疗数据管理：支持病人信息录入，以病人信息为基准进行数据管理，多样化数据检索功能，可根据病人的姓名、出生年月、测量日期等信息对数据进行检索查看；

24.具有探头排布与信号显示同屏显示，信号质量实时监测，自动增益调整，一键快速达到最优系统工作状态；

25.具有自定义任务课题设计，支持自定义刺激素材，包括视频、音频、图片、文字，支持自定义时间长度和播放时序；相对外置第三方软件，同步性更高、操作更无缝/方便；

26.▲具备内置自定义数据分析模块，支持自定义时间窗、特征值、感兴趣区域（Region of Interest，ROI），以及ROI计算因子，并能够执行相应计算；

27.具有脑功能临床检查报告图表：可选取散布曲线、拓扑二维图、拓扑三维图、特征值图表进入报告，多样化的图表排布方案供选择，支持预览，报告可另存为word、pdf格式文本；

28.具备内置临床科研研究模板，提供包括言语流畅性、Go-Nogo、N-back等多个研究模板，并针对模板提供自动分析和参数提取；任务课题一键切换，方便快速开展多个任务课题检测；提供软件截图作为证明材料；

29.具备内置脑功能检查模块--语言流畅性检测，提取积分值、重心值和斜率等特征参数，提取脑激活波形图谱、三维脑图、特征值图表等指标参数，一键生成脑功能检查报告，并提供结果提示及报告模板；

30.内置脑功能检查方案--脑卒中康复检查方案；提供配套肢体检测任务，支持一键对采集的近红外数据进行分析，灵活提取血氧浓度变化定量指标，生成对应的三维图谱；

31.▲具备与整机同品牌专用科学研究分析软件，非第三方开源软件，具备一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、结果可视化、超扫描分析等功能；支持显示原始光强信号曲线、光密度曲线、血氧浓度曲线；支持区块平均激活图、GLM beta值激活图，脑网络连接图、统计参数图等结果的多种显示方式，包括二维拓扑显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等；支持波形、二维、三维图像的各种查看方式与保存为".tif"、".bmp"、".mat"等格式；支持数据和处理结果导出保存为".CSV"等多种数据格式；

配置清单（实质性要求）：

1.主机1台

2.发射探头≥18个

3.接收探头≥16个

4.电源适配器1个

5.探头适配器1套

6.头帽≥3顶

7.近红外脑功能成像装置系统软件1套

8.近红外脑功能成像数据分析软件1套

9.加密锁1个

注：供应商所投的产品名称应与其注册证或备案凭证名称一致，没有该证的，就统一用厂家提供的名称，务必与产品上贴的标签名称一致。配置清单同样规范填报产品信息，响应公司务必严谨对待投标文件,一旦投标文件承诺的与实际验收的货物不符，公司承担一切后果。

3.产品质量及售后服务要求（商务要求）

一、产品质量

1.所投产品符合国家有关质量技术标准及相关产品质量标准的要求。

2.产品包装、标签、国产产品合格证（进口产品报关手续）、说明书等必须符合国家有关规定。

3.产品来源渠道必须合法合规，且是原厂全新未使用过的。

4.保证所投产品在正确安装、正常运转和保养的情况下具有稳定的性能；保修期内保证设备开机率≥95%。

5.所提供的产品不侵犯他人知识产权。

二、安装验收

1.成交供应商负责发货到采购人指定地点后，双方协助开箱清点货物，如果发现数量不足或有质量、技术问题，成交供应商应在15天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的一切损失费用。

2.设备安装后，成交供应商、生产厂家（或厂家授权的单位）、采购人使用科室、医疗设备处监管工程师及管理人员约定时间对设备进行正式验收，根据合同、产品注册证或产品相关备案凭证及相关规定进行验收，并由成交供应商组织人员培训。

3.设备验收合格后，成交供应商应向采购人提供全部与设备或者产品相关的配套材料，包括相应的操作手册、维护手册、产品说明书、质量保证文件、服务指南、产品合格证，设备验收单及培训相关记录表等。

三、培训计划

1.提供免费培训服务，生产厂家工程师或厂家授权供货商技术服务人员到现场培训用户使用、操作、维护、保养等相关技术服务，并提供培训方案。

2.对于开展新技术或重要技术，如用户需要外出学习培训的，中标方应免费支持用户至少2人外出学习。

四、保修服务

1.按国家和海南省相关技术标准，乙方确保产品质量合格，以设备安装、调试、验收合格之日起，承诺质保期 60个月，保修期内若出现质量问题乙方提供免费维修（人为、自然灾害造成设备损坏除外）。

2.质保期内，按季度定期上门对设备进行维护保养，并向用户反馈设备运行情况。

3.质保期内，设备出现故障，免费维修及免费更换零配件。

4.在质保期内，自甲方通知之时起，乙方应12小时内响应提供售后服务；如远程不能解决问题，应自甲方通知之时起在48小时内到现场处理；自甲方通知之日起，乙方对2日内不能解决的问题，须提供备用的产品供甲方使用，若设备或配件需要送回生产厂家维修的，中标方承担往返产生的费用。

5.在质保期内，若乙方不按本合同约定提供售后服务的，甲方可以自行聘请第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担，包括但不限于差旅费、材料费、维修费、零件费等，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的费用中予以扣除并不承担任何违约责任。

6.保修期限结束，提供设备的终身维修服务及技术咨询，只收取更换配件的成本费用，确保原厂配件常年供应。

四、合同签订（实质性要求）：

在中标公告后 5 个工作日内签订合同；在交付时间内无法提供货品的，招标方有权终止合同，并按总货款的20%进行违约赔偿。